273-50/2024 -DEFIBRILATOR/MONITOR

Specifikacije:

1. Defibrilator/monitor z bazično krivuljo do 360 J,
2. Sinhrona in asinhrona defibrilacija z možnostjo izbire energije,
3. Omogočati mora natančno nastavitev izbrane energije na 1 J pri energijah od 1 – 10 J,
4. Možnost AED – polavtomatskega načina defibrilatorja za otroke in odrasle,
5. Zunanji spodbujevalnik (PACING),
6. Monitor mora omogočati merjenje naslednjih parametrov: EKG, SpO2, NIBP, EtCO2,
7. Osnovna detekcija aritmij,
8. barvni TFT LCD zaslon z upravljanjem na dotik, diagonale najmanj 17 cm, ki omogoča prikaz vsaj treh (3) krivulj
9. vgrajen mora imeti termo tiskalnik vsaj 50mm
10. delovanje na omrežno napetost oziroma na Li-Ion baterijo, ki omogoča vsaj do 6 ur spremljanje pacienta (kontinuirano EKG in SpO2, NIBP v intervalu 15 min) oziroma najmanj 200 defibrilacij pri maksimalni energiji,
11. stopnja zaščite pred vdori trdih delcev in tekočin: IP44
12. imeti mora nastavitev alarmnih mej in alarmov za merjene parametre,
13. možnost shranjevanje podatkov v interni spomin (vsaj 50 ur)
14. zagotavljati mora prenos podatkov preko brezžičnega Wifi vgrajenega modula in USB polnilniške naprave,
15. omogočena priključitev na obstoječo centralno postajo, proizvajalca Mindray (vsakodnevni nadzor, izpis stanja naprave),
16. teža defibrilatorja skupaj z baterijo, zaradi možnosti transporta, naj ne presega 6 kg,
17. avtomatska samokontrola aparata – indikator pripravljenosti za uporabo,
18. možnost defibrilacije z ročkami in s samolepilnimi elektrodami (priloženo 1 x odrasla in 1x otroška defibrilacijska elektroda),
19. priložen potrošni material za odraslega – EKG kabel, cev in manšeta za NIBP ter SpO2 senzor,
20. priložena prenosna torba