SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 252-5/2024 |
| Predmet javnega naročila | UZ aparati |

Sklop 1: UZ srca z delovno postajo in linearno sondo (1 kos)

Originalen naziv opreme:________________________

Proizvajalec: ______________

Model/kataloška številka: ___________________

IZPOLNI PONUDNIK

| Zap.št. | Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- | --- |
| A) Tehnične zahteve za vrhunski 3D/4D kardiovaskularni diagnostični UZ aparat |  |  |
| 1. | 3D/4D diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo, ter strojno in programsko opremo za podporo uporabe UZ sond z aktivno matriko zaradi natančnejšega fokusiranja UZ snopa po celotni globini. |  |
| 2 | Zahtevani prikazi |  |
| 2.1 | 2D prikaz |  |
| 2.2 | 4D prikaz |  |
| 2.3 | 2D Barvni Doppler (vsaj 450 slik/s) |  |
| 2.4 | 4D Barvni Doppler |  |
| 2.5 | 2D Angio (Power) Doppler |  |
| 2.6 | M-prikaz v kombinaciji s Tkivnim Dopplerjem |  |
| 2.7 | Kontinuiran (CW) Doppler |  |
| 2.8 | M-Prikaz |  |
| 2.9 | Pulzni Doppler |  |
| 2.10 | Anatomski M-Prikaz |  |
| 2.11 | Ukrivljen anatomski M-prikaz |  |
| 2.12 | Barvni tkivni Doppler |  |
| 2.13 | Prikaz sledenja tkiva (Tissue Tracking) |  |
| 2.14 | Pulzni tkivni Doppler |  |
| 2.15 | Visoko občutljiv prikaz pretoka krvi, brez uporabe kontrastnih sredstev in Dopplerja (kot npr. B-Flow) |  |
| 2.16 | Bi- plani 4D prikaz |  |
| 2.17 | Tri-plani 4D prikaz |  |
| 2.18 | Bi- in Tri-plani prikaz z Barvnim Dopplerjem |  |
| 2.19 | Prikaz s fazno invertiranimi harmoniki |  |
| 2.20 | Sestavljeni (compound) ultrazvočni prikaz |  |
| 2.21 | 4D prikaz srca z različnimi načini obdelave tkiva (omogočati mora 4D prikaz tudi pri maksimalni širini UZ sektorja brez proženja z EKG signalom) |  |
| 2.22 | Simultani (triplex) prikaz: 2D+PW+Barvni Doppler |  |
| 3 | Programska oprema za kvantitativno analizo krčenja srčne mišice: Hitrost gibanja tkiva in sledenje tkiva srčne mišice. |  |
| 4 | Simultani prikaz vsaj 12 prerezov posnetega volumna srca v živi sliki. |  |
| 5 | Simultani prikaz v treh poljubno izbranih ravninah; tudi v kombinaciji z Barvnim Dopplerjem in Barvnim tkivnim Dopplerjem. |  |
| 6 | Programska oprema za avtomatizirano meritev krčljivosti segmentov levega prekata, desnega prekata in levega preddvora na osnovi sledenja karakterističnih vzorcev (speckle tracking). |  |
| 7 | Programska oprema za izračun koristnega in nekoristnega dela levega prekata s pomočjo longitudinalnega Straina (kot npr. Myocardial work). |  |
| 8 | Programska oprema za avtomatiziran izračun parametrov v 2D sliki, kakor tudi pri Dopplerskih meritvah s pomočjo umetne inteligence. |  |
| 9 | Vsaj 23,8-palčni LED LCD monitor. |  |
| 10 | Upravljanje z aparatom preko dotikalnega zaslona- vsaj 12 palcev. |  |
| 11 | Vsaj štiri aktivna priključna mesta za UZ sonde, ter dodatno za "slepo" CW sondo; od tega vsaj tri priključna mesta z brez-pinskimi konektorji (za kvalitetnejši prenos podatkov med UZ sondo in UZ aparatom). |  |
| 12 | Penetracija-globina UZ sektorja vsaj do 50 cm. |  |
| 13 | Dinamika osveževanje 2D UZ slike; vsaj 6500 slik/s |  |
| 14 | Električno nastavljiva upravljalna konzola: levo-desno ,gor-dol in naprej-nazaj (»floating«-plavajoča upravljalna konzola z možnostjo optimalne nastavitve za uporabnika pri dolgotrajnem delu z UZ aparatom). |  |
| 15 | Sistem za redukcijo šuma v ultrazvočni sliki, brez izgube koristnih informacij. |  |
| 16 | Kardiološki merilni paket; parametri meritev po ASE standardih in meritve podane v zadnjih smernicah združenja kardiologov Slovenije. |  |
| 17 | Vstavljanje lastnih meritev in formul za preračune izmerjenih parametrov. |  |
| 18 | Programska oprema za delo s kontrastnimi sredstvi (kot.npr. LV Contrast) |  |
| 19 | Programska opcija za avtomatizirano Stress Echo preiskavo. |  |
| 20 | Vaskularni merilni paket. |  |
| 21 | Možnost shranjevanja surovih (Raw data)ultrazvočnih podatkov na različne spominske medije, kakor tudi na interni trdi disk, z možnostjo naknadne obdelave na UZ aparatu, kakor tudi na delovni postaji. |  |
| 22 | Avtomatična optimizacija 2D UZ slike in PW Dopplerja. |  |
| 23 | Avtomatične dopplerske meritve v živi ali zamrznjeni sliki. |  |
| 24 | EKG modul s priborom, ter simultanim prikazom vsaj treh krivulj. |  |
| 25 | Vsaj trije z geslom zaščiteni nivoji uporabnikov. |  |
| 26 | Programska oprema za kreiranje poročil, kakor tudi že pred-pripravljene predloge. |  |
| 27 | Blokada in deblokada vseh koles hkrati. |  |
| 28 | Zaradi mobilnosti naj teža aparata ne presega 120kg. |  |
| B) UZ sonde: Odstopanje od zahtevanih parametrov je lahko v mejah +/- 5%. |  |  |
| 1 | Kardiološka 3D/4D UZ sonda z 6000 kristalnimi elementi, 1 – 6 MHz, |  |
| 2 | Linearna vaskularna UZ sonda z vsaj 192 kristalnimi elementi: 2 – 10 MHz |  |
| 3 | 3D/4D TEE UZ sonda, z 2500 kristali, 3 – 8 MHz |  |
| C) Pripadajoča delovna postaja, kjer mora biti omogočeno |  |  |
| 1 | Programska podpora za kardiološke in vaskularne meritve in analize. |  |
| 2 | Kreiranje poročil in strukturiranih izvidov v slovenskem jeziku po zadnjih smernicah Združenja kardiologov Slovenije, ter možnost izvoza le teh v informacijski sistem bolnišnice. |  |
| 3 | Popolnoma enak in kompatibilen izbor kardioloških meritev in protokolov, kot na UZ aparatu. |  |
| 4 | Programska oprema za avtomatizirano meritev krčljivosti segmentov levega prekata, desnega prekata in levega preddvora na osnovi sledenja karakterističnih vzorcev (speckle tracking). |  |
| 5 | Programska oprema za izračun koristnega in nekoristnega dela levega prekata s pomočjo longitudinalnega Straina (kot npr. Myocardial work). |  |
| 6 | Avtomatiziran prikaz krčljivosti tkiva (2D Strain) kateregakoli segmenta srčne mišice (vključno radialni in cirkumferenčni Strain iz parasternalnega posnetka srčne mišice). |  |
| 7 | Avtomatična kvantifikacija levega prekata v 4D. |  |
| 8 | Analiza krčljivosti srčne mišice (Strain) v 4D prikazu. |  |
| 9 | Programska oprema za avtomatično kvantifikacijo desnega prekata v 4D (volumen, EF, masa...) |  |
| 10 | Programska oprema za avtomatičen izračun iztisnega deleža levega prekata iz 2D posnetka. |  |
| 11 | Programska oprema za avtomatizirane meritve s pomočjo umetne inteligence. |  |
| 12 | Kvantitativna (kot na primer Q-analysis) analiza ; Prikaz sledenja tkiva (Tissue Tracking) |  |
| 13 | Obdelava surovih UZ posnetkov, ter naknadno shranjevanje. |  |
| 14 | Programska oprema za enostaven prenos enega ali več pacientov, skupaj s posnetimi slikami, slikovnimi sekvencami in meritvami na zunanji USB spominski medij. |  |
| 15 | Izbira že pripravljenih predlog za poročila in priprava lastnih predlog. |  |
| 16 | Stress Echo analiza. |  |
| 17 | Zmogljiva strojna oprema za obdelavo UZ preiskav. |  |
| 18 | DVD enota. |  |
| 19 | Dva 24-inčna LCD monitorja. |  |
| 20 | Vsaj trije z geslom zaščiteni nivoji uporabnikov, ter avtorizacija in zaklepanje zaključenih izvidov. |  |

Sklop 2: 3D/4D UZ aparat za potrebe GIN-POR službe (1kos)

Originalen naziv opreme:________________________

Proizvajalec: ______________

Model/kataloška številka: ___________________

IZPOLNI PONUDNIK

| Zap.št. | Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- | --- |
| - Vrhunski 3D/4D ultrazvočni aparat |  |  |
| 1 | 3D/4D diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo strojno in programsko opremo za podporo delovanja UZ sond z aktivno matriko. |  |
| 2 | Operacijski sistem Windows 10, 64-bitni. |  |
| 3 | Integriran arhivski trdi disk vsaj 1 TB, ter ločen sistemski SSD disk vsaj 64 GB. |  |
| 4 | Generator ultrazvočnega snopa z vsaj 150.000.000 obdelovalnimi kanali. |  |
| 5 | Dinamično območje sprejemnika UZ signala vsaj do 405 dB. |  |
| 6 | Možni prikazi : |  |
| 6.1 | 2D prikaz. |  |
| 6.2 | M prikaz . |  |
| 6.3 | M prikaz z Barvnim Dopplerjem. |  |
| 6.4 | PW Doppler,. |  |
| 6.5 | PD (močnostni Doppler). |  |
| 6.6 | Barvni Doppler. |  |
| 6.7 | Barvni tkivni Doppler. |  |
| 6.8 | Triplex prikaz (2D+PW+Barvni Doppler). |  |
| 6.9 | Visoko kvalitetni 3D/4D prikaz. |  |
| 6.10 | Prikaz pretoka krvi brez uporabe Dopplerja in kontrastnih sredstev (kot npr.B-Flow). |  |
| 7 | Vsaj 23” LED LCD monitor visoke ločljivosti ; nastavljiv po višini (neodvisno od upravljalne konzole), ter levo-desno, naprej-nazaj. |  |
| 8 | Vsaj štirje enakovredni brez-pinski priključki za UZ sonde (za kvalitetnejši prenos podatkov med UZ sondo ter UZ aparatom), ki omogočajo tudi priklop UZ sond z aktivno matriko. |  |
| 9 | Globina prikaza vsaj do 50 cm. |  |
| 10 | Dinamika 2D prikaza vsaj do 3000 slik/s. |  |
| 11 | Dinamika prikaza z Barvnim Dopplerjem vsaj do 450 slik/s. |  |
| 12 | Električno nastavljiva »Floating« upravljalna konzola (levo-desno, gor-dol ter naprej-nazaj), zaradi čim bolj ergonomske prilagoditve uporabniku pri dolgotrajnem delu z aparatom. |  |
| 13 | Upravljanje s pomočjo velikega barvnega LCD dotikalnega zaslona (vsaj 15 ”). |  |
| 14 | Programska oprema za avtomatiziran 4D prikaz; algoritem, ki avtomatično zazna meje med hipoehogenimi, ter hiperehogenimi odboji, kar poenostavi delo pri 4D UZ preiskavi. |  |
| 15 | Dinamika 4D prikaza mora biti vsaj do 50 vol/s z možnostjo retrospektivnega prikaza vsaj do 400 posnetih volumnov. |  |
| 16 | Več slojni (Tomografski) UZ prikaz. |  |
| 17 | Programska oprema za eliminiranje šuma v UZ sliki, brez izgube koristnih informacij (speckle reduction). |  |
| 18 | Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (compound). |  |
| 19 | Programska oprema naj omogoča različne možnosti procesiranja v multiplanarnem 3D prikazu zajete slike. |  |
| 20 | Avtomatična nastavitev TGC. |  |
| 21 | Merilni paket IOTA LR2, Simple rules in ADNEXA Model. |  |
| 22 | Večstopenjska zvezna povečava žive in zamrznjene slike z visoko resolucijo (write zoom in read zoom-vsaj 22 X). |  |
| 23 | Retrospektivni (vsaj do 10 min) in prospektivni spomin z možnostjo nastavitve dolžine slikovne sekvence , ter možnostjo shranjevanja v interni arhiv med preiskavo. |  |
| 24 | Aparat naj omogoča trajno shranjevanje oz. dokumentiranje podatkov na trdi disk, CD-RW, DVD-RW in USB medije, kakor tudi shranjevanje surovih UZ podatkov z možnostjo naknadne obdelave. |  |
| 25 | Programska oprema za prikaz tkiva s kodiranimi harmoniki, ter pulzno invertiran harmonski prikaz na vseh ponujenih UZ sondah. |  |
| 26 | Programska oprema za redukcijo senc opazovanega segmenta. |  |
| 27 | Avtomatična optimizacija B-slike in Dopplerja in Barvnega Dopplerja. |  |
| 28 | Programska oprema in merilni sklopi za ginekologijo, onkološko ginekologijo, porodništvo, fetalno srce in dojke. |  |
| 29 | Programska oprema za avtomatično meritev volumnov foliklov ovarija (kot npr. SonoAVC), kakor tudi za avtomatično meritev hipoehogenih struktur. |  |
| 30 | Programska oprema za avtomatizirane meritve: BPD, HC, AC, FL, HL, NT, IT, Cerebelum, CM, Lateralni ventrikel. |  |
| 31 | Programska oprema za avtomatiziran 3D prikaz anomalij Uterusa (kot npr. Uterine Trace). |  |
| 32 | Samodejne Dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki. |  |
| 33 | Programska oprema za samodejno izdelavo poročil ter možnost tiskanja poročil na zunanji računalniški tiskalnik. |  |
| 34 | Aparat mora biti kompatibilen z linearno matrično UZ sondo (vsaj 1000 kristalnih elementov), ki se že uporablja na oddelku. |  |
| 35 | DICOM 3.0 vmesnik. |  |
| 36 | Zaradi varnosti pacientovih podatkov mora biti možnost enkripcije podatkov na arhivskem disku. |  |
| 37 | Črno-beli termični video tiskalnik |  |
| B) Pripadajoče ultrazvočne sonde |  |  |
| Vse sonde, vključno s 3D/4D abdominalno UZ sondo, naj bodo lahke in ergonomsko oblikovane, primerne za vsakodnevno dolgotrajno delo z ultrazvočnim aparatom. Odstopanje od zahtevanih parametrov je lahko v mejah +/- 5%. |  |  |
| 1 | Širokopasovna (2-7 MHz) 3D/4D konveksna ultrazvočna sonda: |  |
| 1.1 | Konveksna 3D/4D UZ sonda z vsaj 192 kristalnimi elementi |  |
| 1.2 | Minimalni zajem volumna: 90° x 85° |  |
| 1.3 | Minimalno kot pogleda: 90° (2D) |  |
| 1.4 | Maksimalna teža sonde: 220 gramov |  |
| 2 | Širokopasovna (4-9 MHz) 3D/4D transvaginalna ultrazvočna sonda: |  |
| 2.1 | Število kristalnih elementov: vsaj 238 |  |
| 2.2 | Minimalni zajem volumna: 208° x 160° |  |
| 2.3 | Minimalno kot pogleda: 208° (2D) |  |
| 2.4 | Naj omogoča poljubno izbiro kota B-slike (±80° od izhodiščnega položaja) |  |
| 2.5 | Maksimalna teža sonde: 230 gramov |  |
| 3 | Širokopasovna (3-9 MHz) abdominalna ultrazvočna sonda: |  |
| 3.1 | Število kristalnih elementov: vsaj 192 |  |
| 3.2 | 3Minimalno kot pogleda 100° |  |
| 3.3 | Maksimalna teža sonde: 125 gramov |  |

Sklop 3: UZ za fuzijsko biopsijo prostate (1 kos)

Originalen naziv opreme:________________________

Proizvajalec: ______________

Model/kataloška številka: ___________________

IZPOLNI PONUDNIK

| Zap.št. | Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- | --- |
| - Osnovne karakteristike za ultrazvočno napravo |  |  |
| 1 | Večnamenska visoko zmogljiva mobilna digitalna ultrazvočna naprava. |  |
| 2 | Oblikovana za delo v kirurškem okolju. |  |
| 3 | Vsaj 4 aktivni priključki za ultrazvočno sondo. |  |
| 4 | Možnost uporabe različni sond: linearna, konveksna, širokopasovna, 360 stopinjska, sektorska. |  |
| 5 | Nastavljiva višina zaslona in tipkovnice, primerno tudi za delo stoje |  |
| 6 | Dimenzije stojala (širina do 70 cm), ki omogočajo lažje premikanje naprave v kirurškem okolju. |  |
| 7 | Naprava, vključno z zaslonom je konfigurirana na pomičnem stojalu, ki vključuje premični nosilec tipkovnice. |  |
| 8 | Naprava je konfigurirana tako, da omogoča lahko premikanje z eno roko v sterilnem okolju operacijske dvorane. |  |
| 9 | Skupna teža je do 80 kg. |  |
| - Zaslon in slika |  |  |
| 1 | Vsaj 19 inčni barvni LCD zaslon z nastavljivo višino, nagibom in rotacijo. |  |
| 2 | Pokončen zaslon na fleksibilni ročici. |  |
| 3 | Resolucija UZ slike vsaj 1024x1280 točk. |  |
| 4 | Oznake na sliki: punkcijske linije. |  |
| 5 | Možnost osebnih nastavitev za različne uporabnike. |  |
| 6 | Optimizacija slike s pritiskom na en gumb. |  |
| 7 | Možnosti prikaza: |  |
| 7.1 | B način. |  |
| 7.2 | M način. |  |
| 7.3 | barvni prikaz hitrosti toka ( Color Doppler ) in spektralni prikaz hitrosti toka ( Pulsed Wave Doppler in Continued Wave Doppler ). |  |
| 7.4 | Trapezoidni prikaz ( Virtual Convex ). |  |
| 7.5 | Harmonski prikaz. |  |
| 7.6 | Kontrastni prikaz ( opcija ). |  |
| 7.7 | Trojni ( Triplex ) prikaz. |  |
| 8. | Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz ( Compound ). |  |
| 9 | Programska oprema za redukcijo šuma v UZ sliki, brez izgube koristnih informacij ( Speckle Reduction ). |  |
| 10 | Zrcalna preslikava slike v 2 oseh ( U/D, L/R ). |  |
| 11 | Prikaz dveh različnih načinov pregledovanja (npr. barvni Doppler poleg osnovnega načina) istočasno na dveh ločenih oknih na zaslonu. |  |
| 12 | Povečevanje delov zamrznjene slike ob majhni izgubi kvalitete. |  |
| 13 | Post-procesiranje zajetih slik ( prilagoditev sive in barvne skale, znižanje šuma, povečava...). |  |
| 14 | Pregledovanje 2D slik v »sivi skali" v realnem času. |  |
| 15 | Zajem 2D zamrznjenih slik in 2D video posnetkov. |  |
| - Lastnosti tipkovnice |  |  |
| 1 | Specifične tipke za aplikacije. |  |
| 2 | Bližnjice za funkcije. |  |
| 3 | Funkcionalno grupirane tipke. |  |
| 4 | Osvetlitev ozadja tipk. |  |
| 5 | Vodotesna tipkovnica za čiščenje in brisanje z dezinfekcijskimi sredstvi. |  |
| - Hrup |  |  |
| 1 | manj kot 45 dB. |  |
| - Povezljivost z računalniško opremo in prenos podatkov |  |  |
| 1 | Naprava temelji na PC tehnologiji in Windows programski opremi. |  |
| 2 | Možnost digitalnega izvoza in prenosa slik v formatu DICOM med ultrazvočno napravo in PC računalnikom (DICOM licenca). |  |
| 3 | Vgrajeno brezžično ( wi-fi ) povezovanje. |  |
| - Komunikacijski priključki |  |  |
| 1 | Vsaj 3 USB priključki 2.0 in vsaj 3 USB priključki 3.0 |  |
| - Shranjevanje podatkov |  |  |
| 1 | Shranjevanje slik in video posnetkov |  |
| 2 | Trdi disk ultrazvočne naprave, kapacitete vsaj 500 GB z možnostjo povečanja kapacitete z priključitvijo zunanjega diska. |  |
| 3 | Možnost tiskanja na digitalni črno-beli ali barvni tiskalnik. |  |
| 4 | Možnost tiskanja na Office printer. |  |
| 5 | Shranjevanja na USB pomnilnik. |  |
| 6 | Brskalnik za pregledovanje posnetkov. |  |
| 7 | Shranjevanje 2D slik in možnost shranjevanja 3D volumnov. |  |
| 8 | Shranjevanje komentarjev, podatkov o bolniku in preiskavi. |  |
| - Ostale karakteristike |  |  |
| 1 | Visoko resolucijski zaslon ima možnost preklopa za lažje premikanje in transport, ter shranjevanje aparata v prostoru. |  |
| 2 | Gibljiva roka monitorja omogoča večjo ergonomično prilagoditev. |  |
| 3 | Sistemski operacijski sistem vsaj Windows 8. |  |
| - Specifična programska oprema sistema |  |  |
| 1 | Aplikacijski paket za izvajanje uroloških postopkov in diagnostike |  |
| 2 | DICOM licenca |  |
| 3 | Aplikacijski paket za izvajanje postopkov transperinealne fuzijske biopsije prostate |  |
| - Dodatna strojna oprema sistema |  |  |
|  | Digitalni črno beli video tiskalnik |  |
|  | Fleksibilno držalo, integrirano ali dodatno pritrjeno, za endorektalno sondo, ki s svojim položajem ne sme ovirati pogleda na zaslon aparata in uporabe tipkovnice. |  |
|  | Pokrivalo za UZ aparat |  |
|  | Odprt predal za shranjevanje UZ gela |  |
|  | Sterilna šablona (Template ) za transperinelano fuzijsko biopsijo za igle 18 G. |  |
|  | EM senzorska objemka |  |
| - Tehnične specifikacije za ultrazvočne sonde |  |  |
| 1 | multifrekvenčna (nominalnega razpona vsaj 4-14 MHz) visoko resolucijska endorektalna sonda in dvo ravninskim načinom skeniranja (simultani biplane), z gumbom za vklop, zamrznitev in zajem slike v izbrani ravnini na sondi. Omogočati mora namestitev vodila za punkcije oz. vodenje igel na sondi. Čiščenje in dezinfekcija sonde s potapljanjem v dezinfekcijsko sredstvo. |  |
| 2 | multifrekvenčna (nominalnega razpona vsaj 4-14 MHz) visoko resolucijska endorektalna sonda z vidnim kotom vsaj 140 stopinj in tri ravninskim načinom skeniranja (simultani biplane in endfire), z gumbom za vklop, zamrznitev in zajem slike na sondi. Omogočati mora barvni Doppler prikaz slike in tkivni harmonski prikaz. Omogočati mora namestitev vodila za punkcije oz. vodenje igel na sondi. Vodila morajo omogočati poševno lego igle ter vzporedno (endfire) lego igle glede na vzdolžno os sonde. Čiščenje in dezinfekcija sonde s potapljanjem v dezinfekcijsko sredstvo. |  |
| 3 | konveksna multifrekvenčna sonda nominalnega razpona vsaj 2-6 MHz. Omogočati mora barvni Doppler prikaz slike in tkivni harmonski prikaz, z gumbom za vklop, zamrznitev in zajem slike na sondi. Omogočati mora namestitve vodila za punkcije oz. vodenja igel na sondi. Čiščenje in dezinfekcija sonde s potapljanjem v dezinfekcijsko sredstvo. |  |
| 4 | Možnost sterilizacije vseh sond v plazma sterilizaciji |  |
| 5 | Nastavki z vodili za vodenje igel na sondi za večkratno uporabo za vse ponujene sonde. |  |

Sklop 4: UZ za potrebe RTG (1 kos)

Originalen naziv opreme:________________________

Proizvajalec: ______________

Model/kataloška številka: ___________________

IZPOLNI PONUDNIK

| Zap.št. | Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- | --- |
| A) Osnovne lastnosti aparata |  |  |
| 1 | UZ aparat mora biti nov (leto izdelave 2024), iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljen zaklinične ali demonstracijske namene. |  |
| 2 | S strani proizvajalca mora biti uvrščen v najvišji kakovostni razred njihove trenutne ponudbe na področju radiologije (Premium razred). |  |
| 3 | Vsaj 22 palčni OLED monitor na fleksibilni ročici. Monitor mora biti nastavljiv po višini, vrtljiv v levo in desno z možnostjo nagiba naprej in nazaj, tudi v izklopljenem stanju aparata. |  |
| 4 | Upravljanje s pomočjo barvnega LCD dotikalnega zaslona. Diagonala upravljalnega zaslona mora biti, zaradi večje preglednosti funkcij, dolga vsaj 10,4 palcev. |  |
| 5 | Vsaj štiri aktivna priključna mesta za UZ sonde z brez-pinskimi konektorji ter dva neaktivna priključna mesta. |  |
| 6 | Digitalna alfa numerična tipkovnica na LCD dotikalnem zaslonu in alfa numerična tipkovnica pod upravljalnim panelom aparata. |  |
| 7 | Odlagalna mesta za sonde in gel morajo biti na obeh straneh aparata. |  |
| 8 | Grelec gela, integriran v upravljalni panel na desni strani UZ aparata. |  |
| 9 | Na upravljalni plošči naj bo vsaj 10 gumbov, ki se jih lahko poljubno programira za nastavitve različnih funkcij. |  |
| 10 | Širina aparata ne sme presegati 55 cm. |  |
| 11 | Upravljalni panel z monitorjem nastavljiv po višini gor/dol vsaj 45 cm ter možnostjo premikanja levo/desno tudi v ugasnjenem stanju UZ aparata. |  |
| 12 | Sistemski operacijski sistem najmanj Windows 10. |  |
| B) Način prikaza in programska oprema |  |  |
| 1 | 2D, Pulzni Doppler (PW), M-prikaz. |  |
| 2 | Simultani prikaz dveh ravnin ultrazvočnega prikaza v realnem času (Real-time Biplane). |  |
| 3 | Visoko pulzirana frekvenca Dopplerja (HPRF). |  |
| 4 | Barvni prikaz toka (CDI, Power Doppler). |  |
| 5 | Širokopasovni visoko-ločljivi bi-direkcionalni Barvni Doppler za opazovanje drobnega ožilja. |  |
| 6 | Dual mode prikaz levo/desno, (B-mode in Color mode). |  |
| 7 | Harmonski prikaz tkiva. |  |
| 8 | Trapezoidni prikaz na vseh ponujenih linearnih sondah. |  |
| 9 | B-steer funkcija za črno-belo sliko. |  |
| 10 | Programska oprema za panoramski prikaz B slike. |  |
| 11 | Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (Compound). |  |
| 12 | Programska oprema za redukcijo šuma v ultrazvočni sliki, brez izgube koristnih informacij (vsaj 8 stopenj). Najmanj 63500 2D slik v Cineloop sekvenci. |  |
| 13 | Pri delu z linearnimi in konveksno sondo mora aparat omogočati avtomatsko ojačitev prikaza punkcijske igle, kar pomeni izboljšano vidljivost same igle in lažje delo s tanjšimi iglami. |  |
| 14 | Avtomatična optimizacija hitrosti širjenja UZ valov glede na vrsto tkiva ter možnost ročne nastavitve (omogočeno za linearno in konveksno sondo). Ročna nastavitev mora biti omogočena med samim potekom dela z enostavnim spreminjanjem - s pritiskom na eno tipko. |  |
| 15 | Write zoom funkcija (povečevanje UZ slike ob majhni izgubi kvalitete) in zoom po zamrznitvi slike. |  |
| 16 | Samodejne dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki. Avtomatska korekcija vpadnega kota. |  |
| 17 | Možnost povečave izbranega področja. |  |
| 18 | Dinamično območje delovanje aparata vsaj 320 dB. |  |
| 19 | Vsaj 7.000.000 delovnih kanalov. |  |
| 20 | Globina prikaza do vsaj 40 cm. |  |
| 21 | Kontinuirano dinamično fokusiranje za optimalni prikaz vzdolž celotne globine UZ slike. Izboljšan prikaz slike (večja občutljivost, kontrast in prostorska ločljivost) tudi na področju zelo globokih predelih prikaza. |  |
| 22 | Avtomatična optimizacija 2D slike, PW Dopplerja (osnovna linija, PW Gain, hitrostna skala). |  |
| 23 | Avtomatična optimizacija Color Doppler Gain s pritiskom na eno tipko. |  |
| 24 | Samodejne meritve debeline intime medie (IMT). |  |
| 25 | Za merjenje hitrosti pretoka vzdolžnih žil: samodejno zaznavanje žil na ultrazvočni sliki ter samodejna postavitev merilnega vzorca, velikost vzorca, smer pretoka ter avtomatska korekcija vpadnega kota. |  |
| 26 | Možnost priprave meritvenih protokolov. |  |
| 27 | Programska oprema za delo s kontrasti ter programska oprema za analizo kontrastov na UZ aparatu. Delo s kontrasti mora podpirati ponujena konveksna sonda, linearna monokristalna sonda in linearna sonda s frekvenčnim območjem od 5 do vsaj 13 MHz. |  |
| 28 | Programska oprema za Strain elastografijo, z indikatorjem pravilne amplitude kompresije ter avtomatske meritve. Delovanje na vseh ponujenih sondah. |  |
| 29 | Programska oprema za 2D Shear Wave elastografijo in Shear Wave meritve. |  |
| 30 | Kvantifikacija atenuacije tkiva (kot na primer Attenuation measurements ali enakovredno). |  |
| 31 | Hkratni prikaz Strain Elastografije in Shear Wave meritev ter atenuacije tkiva. |  |
| C) Arhiviranje |  |  |
| 1 | Shranjevanje surovih (Raw Data) ultrazvočnih podatkov na različne spominske medije in interni trdi disk kapacitete vsaj 1T ter možnost kasnejše obdelave osnovnih parametrov, kot npr. 2D slike in izvedba meritev. |  |
| 2 | USB izhodi – vsaj 5 izhodov USB 2.0 ter vsaj 1 izhod USB 3.0. |  |
| 3 | Digitalni video izhod. |  |
| 4 | Možnost povezave UZ aparata preko LAN in Wi-Fi omrežja. |  |
| 5 | Črno-beli video termični tiskalnik. |  |
| 6 | Popolna integracija z RIS PACS sistemom (DICOM pošiljanje in shranjevanje slik, tiskanje, delovna lista). |  |
| D) UZ sonde |  |  |
| 1 | Konveksna monokristalna sonda za pregled abdomna, vidni kot vsaj 150 stopinj, frekvenčno območje od 1 do vsaj 6 MHz. Sonda mora imeti vsaj 160 elementov. Punkcijski nastavek, možnost sterilizacije. |  |
| 2 | Linearna sonda, frekvenčno območje od 5 do vsaj 13 MHz, širina vidnega 2D polja (Field of View) od najmanj 50 mm do največ 58 mm (v primeru brez trapezoidnega in brez razširjenega prikaza). Vsaj 192 elementov. Punkcijski nastavek, možnost sterilizacije. |  |
| 3 | Monokristalna linearna sonda s širokim frekvenčnim razponom od 2 do vsaj 9 MHz, širina vidnega 2D polja (Field of View) 45 mm (v primeru brez trapezoidnega in brez razširjenega prikaza). Punkcijsko vodilo (vsaj 24 sterilnih kosov). |  |
| 4 | Linearna sonda s širokim frekvenčnim razponom od 2 do vsaj 12 MHz, širina vidnega 2D polja (Field of View) 38 mm (v primeru brez trapezoidnega in brez razširjenega prikaza). Punkcijski nastavek, možnost sterilizacije. |  |
| 5 | Rektalna sonda bi-plane, konveks/konveks, vsaj 100/120 stopinj, 4 do vsaj 8 MHz. Ponujena sonda mora podpirati delo s kontrasti. V kolikor je obstoječa bi-plane sonda naročnika (proizvajalec HITACHI/FUJIFILM model CC41R) kompatibilna s ponujenim aparatom, ponudniku ni potrebno ponuditi zahtevane sonde. |  |
| E) Možnost nadgradnje |  |  |
| 1 | Programska in strojna oprema za izvedbo fuzije (simultani prikaz CT ali MR slike skupaj z aktualnim UZ prikazom). Programska oprema mora omogočati tudi Quad View prikaz. |  |
| 2 | Programska fuzijska oprema, ki omogoča sledenje gibanja telesa (Body motion tracking). |  |
| 3 | Programska fuzijska oprema, ki omogoča sledenje konice RFA igle (Needle tracking). |  |
| 4 | Programska oprema za merjenje elastičnosti in togosti žilnih sten. |  |
| 5 | Rektalna bi-plane konveks/konveks sonda, vsaj 200/200 stopinj s frekvenčnim razponom od 2 do vsaj 10 MHz. Punkcijski nastavek. Pozicijski senzor za fuzijo. |  |
| 6 | Rektalna radialna sonda, 360 stopinj, frekvenčno območje delovanja od 5 do vsaj 10 MHz. |  |
| 7 | Matrična linearna sonda s silikonskimi rezinami, širokim frekvenčnim razponom od 2 MHz do vsaj 22 MHz, širino vidnega 2D polja (Field of View) 38 mm (v primeru brez trapezoidnega in brez razširjenega prikaza) ter z vsaj 1728 elementi. Pozicijski senzor za fuzijo. |  |

Sklop 5: UZ kardiološka sonda za večje otroke (1 kos)

Originalen naziv opreme:________________________

Proizvajalec: ______________

Model/kataloška številka: ___________________

IZPOLNI PONUDNIK

| Zap.št. | Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- | --- |
| UZ kardiološka sonda za večje otroke (1 kos) za nadgradnjo naročnikove opreme, ki jo že uporablja – znamka Fujifilm, model Arietta 850SE |  |  |
| 1 | Monokristalna kardiološka sonda. |  |
| 2 | Frekvenčno območje delovanja od 1 do 5 MHz. |  |
| 3 | Vidni kot vsaj 90 stopinj. |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj

navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ponudnik (vpisati točen naziv pondunika): |  |  |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |