## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda:mag.Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4200
RS | Šifra | #1614-1
RN | Način | C
RO | Opis | Endoproteze-Asimetrična TEP kolena
AO | Velja od | 2026-12-04
AD | Velja do | 2028-12-03
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N009291 | ASIMETRIČNA TEP KOLENA SKLOP 13 FEMORALNI DEL |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Proteza mora biti anatomsko oblikovana (desna in leva) cementna, z variantami za ohranjanje (CR) ali žrtvovanje (PS) zadnje križne vezi Inštrumentarij za vse izvedbe mora biti univerzalen, omogočati mora intraoperativno izbiro proteze z različimi možnostimi stabilizacije. Stegnenični del proteze mora obstajati v vsaj 12 različnih dimenzijah (s porasom 2mm), ki se lahko poljubno kombinirajo z različnimi velikostmi tibialnih platojev. Izdelan mora biti iz CoCrMo zlitine. Omogočati mora fleksijo kolena do 155 stopinj. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009292 | ASIMETRIČNA TEP KOLENA SKLOP 13 TIBIALNI DEL |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tibialni del je iz Ti-6Al-4V in je asimetrično oblikovan (pri pravilni rotaciji tibie pokrije 92 %površine tibije ob tem pa do 45% manjšo rotacijsko variabilnost), na voljo v 9 velikosti. Tibialni del omooča tudi dodajanje podaljškov. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009293 | ASIMETRIČNA TEP KOLENA SKLOP 13 TIBIALNI VLOŽEK |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tibialni vložek je iz crosslinked polietilena, na razpolago v različnih debelinah, pri manjših insertih s porastom 1 mm ter pri debelejših s porastom 2mm. Obstajati morajo v levi in desni izvedbi. Obstajati morajo v vsaj 4 nivojih restrikcije z ohranjanjem (CR) ali žrtvovanjem križne vezi | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009294 | ASIMETRIČNA TEP KOLENA SKLOP 13 PATELARNI GUMB |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Patelari gumb je izdelan iz polietilena in je na voljo v vsaj 5 velikostih. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N010338 | ASIMETRIČNA TEP KOLENA SKLOP 13 MEDIALNO STABILIZIRAN TIBIALNI VLOŽEK |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Narejen iz high crosslinked polietilena z vitaminom E (VI-VACIT-E), kar zmanjša hitrost obrabe. Na voljo v levi in desni izvedbi (asimetričen). Dvignjena sprednja stena vložka zagotavlja večjo stabilnost in odpornost proti subluksaciji ob odsotnem (oslabljenem) PCL. Dizajn omogoča večjo medialno stabilnost in lateralno rotacijo (najbolj posnema gibanje naravnega kolena). | [7 empty] | komplet
CP | N | #N010339 | ASIMETRIČNA TEP KOLENA SKLOP 13 KRATEK PODALJŠEK ZA TIBIALNO KOMPONENTO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pri zahtevnejših primarnih operacijah (deformacija proksimalne golenice, osteoporoza) naj bo za tibialno komponento na voljokratek podaljšek za dodatno stabilizacijo le-te. Podaljšek naj bo narejen iz Ti-6Al-4V zlitine. Na voljo naj bo podaljšek 14x30 mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011813 | ASIMETRIČNA TEP KOLENA SKLOP 13 TIBIALNI VLOŽEK CONSTRAINED |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pri PS izvedbi naj bo za težje primarne operacije ( nezadostna stabilnost) na voljo tudi constrained PS (CPS) vložek kateri dovoljuje 1,5 st. varus/valgus gibanja in 5,5 stopinje notranje /zunje rotacije ,narejen iz highly crosslinked polietilena z vitaminom E (m Vivacit- E Hxpe). | [7 empty] | komplet