## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda:mag.Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4205
RS | Šifra | #1614-6
RN | Način | C
RO | Opis | Endoproteze-Kolenska totalna endoproteza
AO | Velja od | 2026-12-04
AD | Velja do | 2028-12-03
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N004061 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP9 FEMORALNI DEL - CEMENTNI |  |  |  | 160 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Proteza mora biti anatomsko oblikovana (desna in leva) cementna, z variantami za ohranjanje (CR) ali žrtvovanje (PS) zadnje križne vezi ter s pogačičnim gumbom. Proteza mora biti certificirana v Evropski skupnosti z ustreznimi srednjeročnimi sledilnimi pooperativnimi študijami. Inštrumentarij za vse izvedbe mora biti univerzalen, omogočati mora intraoperativno izbiro proteze z ohranjanjem ali z žrtvovanjem zadnje križne vezi za cementno oz. brezcementno protezo, kot tudi možnost hibridnih izvedb. Isti inštrumentarij pa naj nam omogoča tudi miniinvazivno tehniko implantacije proteze. Na razpolago naj bo tudi kompatibilen inštrumentarij, ki omogoča revizijske operacije. Stegnenični del proteze mora obstajati v vsaj osmih različnih dimenzijah, ki se lahko poljubno kombinirajo z različnimi velikostmi tibialnih platojev. Izdelan mora biti iz CoCrMo zlitine. Femoralni del mora imeti posebna fiksacijska kaveljca, ki naj bosta pod rahlim kotom zaradi boljše fiksacije. Kondila morata biti asimetrično oblikovana, tako da je radius lateralnega kondila večji od radiusa medialnega kondila. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004063 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP9 TIBIALNI DEL - CEMENTNI |  |  |  | 160 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tibialni del proteze mora obstajati v vsaj osmih različnih dimenzijah, ki se lahko poljubno kombinirajo z različnimi velikostmi femoralnih delov. Kovinski del mora biti izdelan iz titanijeve zlitine. Ima naj univerzalno – simetricno obliko. Tibialni kovinski del mora biti skupen kar pomeni, da lahko nanj pritrdimo inserte za protezo z ohranjanjem in z žrtvovanjem zadnje križne vezi, kot tudi vpete ('constrained') vložke, ki jih uporabljamo predvsem pri revizijski protezi. Tibialni plato mora imeti na celotnem obodu rob, ki omogoča, da se polietilenski vložek modularno spoji s tibialnim platojem in posledično preprečuje premikanje polietilenskega vložka v tibialnem platoju. Tibialna komponenta mora imeti možnost nadgrajevanja z dodatnimi ravnimi ali offset stemi in dodatnimi modularnimi ploščicami za potrebe revizijskih operacij. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004065 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP9 TIBIALNI VLOŽEK |  |  |  | 160 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tibialni vložek mora biti iz croslinked polietilena. Najmanjša debelina polietilenskega vložka mora biti vsaj 10 mm in na razpolago do minimalno 20mm. Obstajati morajo različice za žrtvovanje in ohranjanje zadnje križne vezi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004066 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP9 PATELARNI VLOŽEK |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Obstajajo naj tudi patelarni gumbi v različnih velikostih (vsaj 4), ki so izdelani iz polietilena. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004067 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP9 FEMORALNI DEL - REVIZIJSKI |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Proteza mora biti anatomsko oblikovana (desna in leva), cementna in mora obstajati v vsaj petih velikostih. Izdelana mora biti iz CoCrMo zlitine. Omogočati mora možnost podaljšanja z dodatnimi modularnimi ravnimi in offset debli in modularnimi podložnimi ploščicami. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004068 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP9 TIBIALNI VLOŽEK - REVIZIJSKI |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vpeti oz. t.i. ""constrained"" vložek mora biti iz croslinked polietilena. Najmanjša debelina polietilenskega vložka mora biti vsaj 10 mm in na razpolago do minimalno 20mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004069 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP9 DEBLO FEMORALNO/TIBIALNO - RAVNO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Izdelano naj bo iz titanijeve zlitine (Ti-6Al-4V). Zaradi različnih obsegov kostnih defektov mora obstajati v vsaj 13 različnih debelinah (od cca. 13mm do cca. 22mm) ter vsaj dveh dolžinah (cca. 100mm in 150mm). | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004070 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP9 DEBLO FEMORALNO/TIBIALNO - OFFSET |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Izdelano naj bo iz titanijeve zlitine (Ti-6Al-4V). Zaradi različnih obsegov kostnih defektov mora obstajati v vsaj osmih različnih debelinah (od cca. 12mm do cca. 18mm) ter vsaj dveh dolžinah (cca. 100mm in 150mm). | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004071 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP9 FEMORALNA PODLOŽNA PLOŠČICA - DISTALNA |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Izdelana naj bo iz titanijeve zlitine (Ti-6Al-4V), vsaj dveh debelin (cca. 5, 10mm), vsaka debelina naj omogoča kombinacijo z revizijskim femoralnim delom. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004072 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP9 FEMORALNA PODLOŽNA PLOŠČICA - SAMO DISTALNA |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Izdelana naj bo iz titanijeve zlitine (Ti-6Al-4V), vsaj dveh debelin (cca. 15, 20mm), vsaka debelina naj omogoča kombinacijo z revizijskim femoralnim delom. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004073 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP9 FEMORALNA PODLOŽNA PLOŠČICA - POSTERIORNA |  |  |  | 7 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Izdelana naj bo iz titanijeve zlitine (Ti-6Al-4V), vsaj dveh debelin (cca. 5, 10mm), vsaka debelina naj omogoča kombinacijo z revizijskim femoralnim delom. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004074 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP9 TIBIALNA PODLOŽNA PLOŠČICA - POLOVIČNA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Izdelana naj bo iz titanijeve zlitine (Ti-6Al-4V), vsaj dveh debelin (cca. 5, 10mm), vsaka debelina naj omogoča kombinacijo s tibialnim delom. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004075 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP9 TIBIALNA PODLOŽNA PLOŠČICA - KONIČNA |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Izdelana naj bo iz titanijeve zlitine (Ti-6Al-4V), vsaj dveh debelin (cca. 15, 20mm), vsaka debelina naj omogoča kombinacijo s tibialnim delom. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004076 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP9 TIBIALNA PODLOŽNA PLOŠČICA - KONIČNA FULL BLOCK |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Izdelana naj bo iz titanijeve zlitine (Ti-6Al-4V), debeline vsaj 10mm, vsaka debelina naj omogoča kombinacijo s tibialnim delom. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004077 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP9 PODPORNI STOŽEC - FEMORALNI |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za primere z večjo izgubo kostnine morajo obstajati tudi podporni stožci iz porozne kovine (tantalum) za polnjenje velikih kavitarnih defektov na stegnenici s katerimi lahko dosežemo stabilno platformo za namestitev revizijskih femoralnih komponent. Zaradi različnih obsegov defektov mora biti na razpolago v vsaj treh velikostih, v levi in desni izvedbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004078 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP9 PODPORNI STOŽEC - TIBIALNI |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za primere z večjo izgubo kostnine morajo obstajati tudi podporni stožci iz porozne kovine (tantalum) za polnjenje velikih kavitarnih defektov na golenici s katerimi lahko dosežemo stabilno platformo za namestitev revizijskih tibialnih komponent. Obstajati mora leva in desna izvedba tovrstnih implantatov. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009285 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP9 TIBIALNI VLOŽEK - BREZ NIKLJA |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tibialni vložek mora biti iz highly croslinked polietilena. Najmanjša debelina polietilenskega vložka mora biti vsaj 10 mm in na razpolago do minimalno 20mm. Obstajati morajo različice za žrtvovanje in ohranjanje zadnje križne vezi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009286 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP9 FEMORALNI DEL BREZ NIKLJA |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Proteza mora biti anatomsko oblikovana (desna in leva) cementna, z variantami za ohranjanje (CR) ali žrtvovanje (PS) zadnje križne vezi ter s pogačičnim gumbom. Inštrumentarij za vse izvedbe mora biti univerzalen, omogočati mora intraoperativno izbiro proteze z ohranjanjem ali z žrtvovanjem zadnje križne vezi. Na razpolago naj bo tudi kompatibilen inštrumentarij, ki omogoča revizijske operacije. Stegnenični del proteze mora obstajati v vsaj osmih različnih dimenzijah, ki se lahko poljubno kombinirajo z različnimi velikostmi tibialnih platojev. Izdelan mora biti iz Ti-6Al-4V zlitine. Kondila morata biti asimetrično oblikovana, tako da je radius lateralnega kondila večji od radiusa medialnega kondila. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011811 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP9 ČEP ZA VLOŽEK 17MM in 20MM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čep za tibialni plato, ki se uporablja pri uporabi tib, vložka debeline 17 in 20 mm. | [7 empty] | komplet