## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda:mag.Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4207
RS | Šifra | #1614-8
RN | Način | C
RO | Opis | Endoproteze-Brezcementna TEP kolka
AO | Velja od | 2026-12-04
AD | Velja do | 2028-12-03
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N004082 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 11 BISFERIČNA PONVICA |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Press-fit ponvica mora imitirati originalno obliko acetabuluma, tako da je bisferične oblike kar pomeni da je na ekvatorialnem delu za 2 mm povečana od freze. Ponvica je izdelana iz titana in ima nazobčano površino. Zunanja površina je razdeljena na dve smeri glede na potek koncentričnih vrst, ki jih tvorijo majhni 'zobci' kar omogoča boljšo primarno fiksacijo. V polnem delu mora biti ponvica sploščena. Ponvica mora imeti na notranji strani dva antirotacijska trna, ki preprečujeta rotacijo polietilenskega inserta znotraj kovinskega dela acetabuluma. Ponvice naj bodo na voljo v varianti brez možnosti dodatnega vijačenja (od 42mm do 64mm) ali z možnostjo dodatnega vijačenja (od 42mm do 74mm). | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004083 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 11 VLOŽEK ZA BISFERIČNO PONVICO - HCPE |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pri bisferični revizijski ponvici želimo kot standard imeti vložek iz Highly Cross-Linked Polyethylena. HCPE polietilen naj ima notranji premer 28mm za majhne ter 32 in 36mm za velike ponvice. Pri vložku iz HCPE želimo tudi opcijo z elevacijo za velikosti 28 in 32mm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za M.P., ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004084 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 11 BREZCEMENTNO FEMORALNO DEBLO 131 STOPINJ |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Femoralni del proteze (stem) mora imeti konus vratu 12/14 in mora imeti nagib vratu (CCD)131 stopinj. Trohanterni del mora biti izbočen zaradi kotne stabilnosti. Stem mora imeti na vrhu trohantra posebno luknjo za izbijanje proteze. Proteza mora biti zaradi boljšega vraščanja kosti izdelana iz Ti6A14V zlitine s peskano titanijsko površino. V osnovni izvedbi mora femoralni del proteze obstajati v vsaj 14 velikostih. Proteza se mora primarno fiksirati v kost po principu press-fit. Inštrumentarij nam mora omogočati tudi intraoperativno izbiro med različnimi stemi. Inštrmentarij nam mora omogočati tudi miniinvazivno implantacijo, na voljo mora biti tudi možnost pnevmatske preparacije femoralnega kanala. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004086 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 11 BREZCEMENTNO FEMORALNO DEBLO 121 STOPINJ |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Femoralni del proteze (stem) mora imeti konus vratu 12/14 in mora imeti nagib vratu (CCD)121 stopinj. Trohanterni del mora biti izbočen zaradi kotne stabilnosti. Stem mora imeti na vrhu trohantra posebno luknjo za izbijanje proteze. Proteza mora biti zaradi boljšega vraščanja kosti izdelana iz Ti6A14V zlitine s peskano titanijsko površino. V osnovni izvedbi mora femoralni del proteze obstajati v vsaj 14 velikostih. Proteza se mora primarno fiksirati v kost po principu press-fit. Inštrumentarij nam mora omogočati tudi intraoperativno izbiro med različnimi stemi. Inštrmentarij nam mora omogočati tudi miniinvazivno implantacijo, na voljo mora biti tudi možnost pnevmatske preparacije femoralnega kanala. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004087 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 11 BREZCEMENTNO FEMORALNO DEBLO REVIZIJSKO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Revizijska deblo s CCD kotom 131 stopinj v vsaj 14 velikostih, konus vratu 12/14. Trohanterni del mora biti izbočen zaradi kotne stabilnosti. Stem mora imeti na vrhu trohantra posebno luknjo za izbijanje proteze. Proteza mora biti zaradi boljšega vraščanja kosti izdelana iz Ti6A14V zlitine s peskano titanijsko površino. Na voljo mora biti tudi možnost pnevmatske preparacije femoralnega kanala. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004088 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 11 FEMORALNA KOVINSKA GLAVICA |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Glavice naj bodo iz CoCr zlitine premera 22, 28, 32 in 36 mm in morajo imeti vsaj štiri različne dolžine vratu (-4, 0, +4, +8), konus naj 12/14 | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004089 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 11 FEMORALNA KERAMIČNA GLAVICA |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Keramične glavice naj bodo iz delta keramike. Premer keramične glavice naj bo 22, 28 mm, 32mm in 36 mm. Glavice premera 28 mm naj imajo tri različne dolžine vratu (-3,5, 0, +3,5 ). Glavice 32 in 36 mm naj imajo štiri dolžine vratu (-3,5, 0, +3,5, + 7). Konus naj bo 12/14. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009287 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 11 VLOŽEK ZA BISFERIČNO PONVICO - standardni PE |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pri bisferični revizijski ponvici tudi možnost vložka iz standardnega polietilena. Polietilen (PE) naj ima notranji premer 28mm za majhne ter 32 iza velike ponvice. Pri vložku iz PE želimo tudi opcijo z elevacijo za velikosti 28 in 32mm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za M.P., ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009288 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 11 CERKLAŽNI TRAK |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cerklažni trak naj bo izdelan iz titanija, širine 8mm, kar omogoča večjo stično površino in zmanjša možnost zarezovanja v kost. Dolžine naj bo med 265 in 275 mm. Trak naj bo sterilno pakiran, kar omogoča lažje rokovanje in prožnost. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za M.P., ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009289 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 11 CERKLAŽNI TRAK S STABILIZATORJEM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cerklažni trak naj bo izdelan iz titanija, širine 8mm, kar omogoča večjo stično površino in zmanjša možnost zarezovanja v kost. Ima naj špičasti stabilizator kar dodato učvrsti cerklažo. Dolžine naj bo med 265 in 275 mm. Trak naj bo sterilno pakiran, kar omogoča lažje rokovanje in prožnost. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za M.P., ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009290 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 11 STABILIZACIJSKA PLOŠČA |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Plošče so izdelane iz titana, imajo nazobčano spodnjo površino, ki se kontrolirano stisne v kost. Kompaktibilne morajo biti s cerklažnimi trakovi. Obstajati morajo vsaj 4 različne dolžine od 70mm do 170mm, široke morajo biti 10 mm. Plošče naj bodo sterilno pakirane zaradi lažjega rokovanja ter prožnosti. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za M.P., ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011812 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 11 VIJAK ZA FIKSACIJO PONVICE |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vijak debeline 6,5 mm, več različnih dolžin od 15 do 60 mm za fiksacijo brezcementne ponvice. | [7 empty] | komplet