## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda:mag.Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4226
RS | Šifra | #1615-11
RN | Način | C
RO | Opis | Srčni spod.-prip.vstav.elektr.koron.sin
AO | Velja od | 2026-11-18
AD | Velja do | 2028-11-17
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N012989 | VODILO ZA KORONARNI SINUS |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilo za lažjo vstavitev elektrod v koronarni sinus, pletena konstrukcija, set je sestavljen iz zunanjega uvajala z integrirano peel-away hemostatsko valvulo (dodaten rezalnik ni potreben) in notranjega katetra za kanulacijo koronarnega sinusa, s proksimalnim markerjem globine, tako uvajalo kot kateter imata radiopačni marker, premer 9F, ID 0,130'', premer konice 0,122'', na voljo dolžina 40 cm s standardno krivino ter 50 cm s standardno in jumbo krivino, v setu z dilatatorjem, uvajalno žico 0,035'', J konico, dolžine 135 cm, iglo 18G, brizgo in orodjem za vstavljanje (TVI). | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012990 | VODILO ZA LATERALNE VENE |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za dostop do lateralne vene z integrirano zlomljivo valvulo z velikimi krilci, ki zmanjšajo tveganje za premikanje elektrode, dolžine 62 cm, 5.5 in 7F, možnost štirih različnih krivin (renal, hockey stick, hook in multipurpose), v setu z rezalnikom. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012991 | VENSKI SELEKTOR |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter za vstop v lateralno veno, pletena konstrukcija z odlično vodljivostjo in vidljivostjo pod fluoroskopijo, z mehko zoženo konico, dolžine 75, cm, premer 5F, na voljo v vsaj treh različnih krivinah (standard, vertebral in hook). | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012992 | SET ZA APLIKACIJO KONTRASTNEGA SREDSTVA |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za administracijo kontrasta, ki vsebuje 2 brizgi L/L 30 ml, 1 brizgo L/L 10 ml z batom za aplikacijo kontrasta, male/female podaljšek, y-valvulo, 3-potni petelinček in iglo. | [7 empty] | komplet