Specifikacija »Avto refrakto-kerato-tono-pahimeter«

- aparat za merjenje očesne dioptrije, keratometrije, tonometrije in pahimetrije z električno mobilno dvižno mizico (1 KOS), naj omogoča:

- meritev sfere -30 D do +25 D v korakih 0,12 in 0,25 D

- meritev cilindra +- 12 D v korakih 0,12 in 0,25 D

- minimalna širina roženice za meritve dioptrije 2 mm

- meritev ukrivljenosti roženice 5-13 mm

- zenična razdalja 30 – 85 mm v korakih po 1mm

- merjenje očesnega pritiska 1-60 mm

- merjenje debeline roženice vsaj 0,4 do 0,75 mm

- avtomatski izračun tlaka glede na debelino roženice

- auto tracking v  X-Y-Z osi, upravljanje preko zaslona na dotik

- avtomatsko proženje

- vgrajen vsaj 7 palčni zaslon

- vgrajen tiskalnik

- električna dvižna mizica z dvigom vsaj 300 mm, na kolescih z zavoro in z zmožnostjo dostopa gibalno oviranih oseb na vozičku

- prenos podatkov meritev v LAN, ImageNet 6 in hospitalni informacijski sistem Birpis

- v ponudbo prosim vključite 7 letno vzdrževanje ter morebiten potrošni material za 7 let