## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4045
RS | Šifra | #1592
RN | Način | C
RO | Opis | MP ostalo
AO | Velja od | 2026-03-28
AD | Velja do | 2028-11-17
TB | ARTIKLI
DN
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N007572 | BALON BAKRI POST PARTUM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | # | 1 | Balon uporabljamo za tamponado maternice, ki je uspešna metoda obvladovanja hude poporodne krvavitve, s čimer se izognemo histerektomiji. V ta namen potrebujemo enostaven sistem balona, s katerim lahko učinkovito in enostavno zaustavimo hudo poporodno krvavitev ter hkrati nadzorujemo in spremljamo krvavitev. Sistem naj ima: samo uterini balon, brez vaginalnega. sistem se lahko enostavno vstavlja ne le transvaginalno, ampak tudi transabdominalno npr. pri carskem rezu. sistem naj ima samo en kateter oz. vodilo v katerem sta ločeni dve poti oz. lumna: eden za polnjenje balona, drugi-notranji pa za kontrolo krvavitve. | [7 empty] | E
CP | P | #959502 | BALON BAKRI POST PARTUM kat.št. J-SOSR-100500 Cook Medical |  |  |  | 5 | KOS | 1 | #N007572 | 1 |  | J-SOSR-100500 | Cook Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N007573 | DROBILEC ZA TABLETE |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | # | 1 | Drobilec za tablete je sestavljen iz dveh prozornih lončkov, z nazobčanim dnom. Lončka sta med sabo skladna, ko damo enega v drugega, s pritiskom zobčki na dnu zdrobijo tableto. Drobilec je brez navoja. | [7 empty] | E
CP | P | #051519 | DROBILEC ZA TABLETE kat.št. 5163 Plastor d.o.o. |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | #N007573 | 1 |  | 5163 | Plastor d.o.o. | [5 empty] | E
CP | N | #N007574 | ELEKTRODE ZA DEFIBRILATOR - PEDIATRIČNE POWERHEART AED G3 9300E-136 (a´2kos=1par) |  |  |  | 10 | PAR | 2 | # | 1 | Kompatibilno z aparatom POWERHEART AED G3 9300E-136. | [7 empty] | E
CP | P | #956998 | ELEKTRODA ZA DEFIBRILATOR - PEDIATRIČNA POWERHEART AED G3 9300E-136 kat.št. 9730-002 (a´2kos=1par) MDSS GmbH Hannover Germany |  |  |  | 10 | PAR | 1 | #N007574 | 1 |  | 9730-002 | MDSS GmbH Hannover Germany | [5 empty] | E
CP | N | #N007576 | EPRUVETE ZA BILIRUBIN |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | # | 1 | Epruveta za odvzem krvi, za merjenje bilirubina z bilirubinometrom. Epruveta mora biti plastična z ustreznim pokrovčkom, namenjena je centrifugiranju. Dimenzije epruvete so: dolžina 2,5cm in širina 0,5cm. | [7 empty] | E
CP | P | #051581 | EPRUVETE ZA BILIRUBIN-BECKMAN kat.št. EP32 Golias |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | #N007576 | 1 |  | EP32 | Golias | [5 empty] | E
CP | N | #N007577 | NALEPKA ZA MERJENJE TELESNE TEMPERATURE V INKUBATORJU |  |  |  | 5 | KOS | 2 | # | 1 | Samolepilna prevodna nalepka namenjena pričvrstitvi elektrode za merjenje telesne temperature v izoleti pri nedonošenčku. | [7 empty] | E
CP | P | #465038 | NALEPKA ZA MERJENJE TELESNE TEMPERATURE V INKUBATORJU 3M/1773 kat.št. M05-G004-16 Orantech (16 kom v pakiranju) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | #N007577 | 1 |  | M05-G004-16 | Orantech | [5 empty] | E
CP | P | #465589 | NALEPKA ZA MERJENJE TELESNE TEMPERATURE V INKUBATORJU kat.št. 60312 Atom Medical (sc=80kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | #N007577 | 1 |  | 60312 | Atom Medical | [5 empty] | E
CP | P | #961411 | NALEPKA ZA MERJENJE TELESNE TEMPERATURE V INKUBATORJU kat.št. MU06944 Dräger |  |  |  | 5 | KOS | 1 | #N007577 | 1 |  | MU06944 | Dräger | [5 empty] | E
CP | N | #N007579 | STEKLO URNO 70MM |  |  |  | 150 | KOS | 2 | # | 1 | Steklo okrogle konkavne oblike, iz boresilikatnega stekla tipa 3.3, premera 70 mm, možnost sterilizacije v avtoklavu, za večkratno uporabo. namenjeno tehtanju različnih snovi, pripravi bioloških vzorcev za nadaljnje delo. | [7 empty] | E
CP | P | #014966 | STEKLO URNO 70MM kat.št. 1500 30 Brand |  |  |  | 150 | KOS | 1 | #N007579 | 1 |  | 1500 30 | Brand | [5 empty] | E
CP | P | #462302 | STEKLO URNO 70MM P/10 kat.št. IL-037.01.070 Isolab |  |  |  | 150 | KOS | 1 | #N007579 | 1 |  | IL-037.01.070 | Isolab | [5 empty] | E
CP | P | #464818 | STEKLO URNO 70MM kat.št. MPC-001404 Hecht |  |  |  | 150 | KOS | 1 | #N007579 | 1 |  | MPC-001404 | HECHT | [5 empty] | E
CP | P | #465590 | STEKLO URNO 70MM 233213808 kat.št. 1189534 Schott (sc=10kos) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | #N007579 | 1 |  | 1189534 | SCHOTT | [5 empty] | E
CP | N | #N007580 | VREČKA ZA VZORCE dimenzije 160x270MM |  |  |  | 15000 | KOS | 2 | # | 1 | Vrečka za prenos vzorcev, dvodelna, s prostorom za dokumentacijo in z oznako BIOHAZARD. Zunanja minimalna dimenzija 160 X 270 mm. | [7 empty] | E
CP | P | #465592 | VREČKA ZA VZORCE 160x270MM Biohazard kat.št. 10592 Aptaca (sc=100kos) |  |  |  | 15000 | KOS | 1 | #N007580 | 1 |  | 10592 | APTACA | [5 empty] | E
CP | P | #954906 | VREČKA ZA VZORCE dimenzije 155x270 kat.št. RA-3-151-001 Biohazard (sc=100kos) |  |  |  | 15000 | KOS | 1 | #N007580 | 1 |  | RA-3-151-001 | Biohazard | [5 empty] | E
CP | N | #N007581 | STEKLENICA PVC 1L za urin MOŠKA S POKROV (OIMR) |  |  |  | 60 | KOS | 2 | # | 1 | Vrat dolžine 11 cm, ravno dno. S pokrovom. | [7 empty] | E
CP | P | #465593 | STEKLENICA PVC 1L za urin MOŠKA S POKROV kat.št. 25112 Flmedical (OIMR) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | #N007581 | 1 |  | 25112 | Flmedical | [5 empty] | E
CP | P | #465594 | STEKLENICA PVC 1L za urin MOŠKA S POKROV kat.št. ST592 Moretti |  |  |  | 60 | KOS | 1 | #N007581 | 1 |  | ST592 | MORETTI | [5 empty] | E
CP | P | #963132 | STEKLENICA ZA URIN PVC-GOSKA 1L MOŠKA POKROV kat.št. 20733 Primed (naroča: OIMR) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | #N007581 | 1 |  | 20733 | Primed | [5 empty] | E
CP | P | #967017 | STEKLENICA ZA URIN PVC-GOSKA 1L MOŠKA POKROV kat.št. 11055984 RHF (naroča: OIMR) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | #N007581 | 1 |  | 11055984 | [6 empty] | E
CP | N | #N008231 | HIGIENSKI ABSORBENT 1000ML |  |  |  | 20 | KOS | 2 | # | 1 | Univerzalno vezivno sredstvo, ki absorbira različne vrste tekočin – neprijetnih izločkov: fekalije, urin, izbruhane vsebine, kri,...; nemudoma ustavi neprijetne vonjave, oddaja prijeten vonj svežine in zmanjšuje nevarnost okužb. | [7 empty] | E
CP | P | #963495 | HIGIENSKI ABSORBENT - VOMIT SAFE 1L kat.št. 25100 Prevent Tec |  |  |  | 20 | KOS | 1 | #N008231 | 1 |  | 25100 | Prevent Tec | [5 empty] | E
CP | P | #967207 | HIGIENSKI ABSORBENT - GELMAX 1L 400G kat.št. 9578456 Cleanis |  |  |  | 20 | KOS | 1 | #N008231 | 1 |  | 9578456 | Cleanis | [5 empty] | E
CP | N | #N008529 | CEV PLASTIČNA S STRANSKO ODPRTINO NA VRHU ZA JEMANJE VZORCEV TKIVA-OBLOGE MATERNICE |  |  |  | 70 | KOS | 2 | # | 1 | Je fleksibilna sesalna kapsula polipropilena z zunanjim premerom 3,1mm. Manjša cev (notranji bat) v notranjosti se potegne navzven, da ustvari vakum (sesanje). Posamično pakiranje, sterilno. | [7 empty] | E
CP | P | #465596 | CEV PLASTIČNA S STRANSKO ODPRTINO NA VRHU ZA JEMANJE VZORCEV TKIVA-OBLOGE MATERNICE kat.št. 1111000 Lab.CCD (sc=25kos) |  |  |  | 70 | KOS | 1 | #N008529 | 1 |  | 1111000 | LABORATOIRE CCD | [5 empty] | E
CP | P | #963635 | CEV PLASTIČNA PIPELLE ZA BIOPSIJO ENDOMETRIJA kat.št. 8200 Cooper Surgical (sc=25kos,sterilen) |  |  |  | 70 | KOS | 1 | #N008529 | 1 |  | 8200 | Cooper Surgical | [5 empty] | E
CP | N | #N008658 | NASTAVEK Z MASKO ZA INHALIRANJE ZDRAVIL ZA ODRASLE |  |  |  | 25 | KOS | 2 | # | 1 | Nastavek je namenjen lažjemu in pravilnemu vdihovanju zdravila. Lahko se opere s temperaturo vode do 70°C. Lahko se razstavi, kar olajša čiščenje. Maska omogoča popolno zatesnitev in prijeten občutek. Ne vsebuje lateksa, svinca, ftalatov, PVC ali BPA. | [7 empty] | E
CP | P | #462303 | NASTAVEK Z MASKO ZA INHALIRANJE ZDRAVIL ZA ODRASLE (Large) KOMORA AEROCHAMBER modra 108504 kat.št. TMACH003 Trudell |  |  |  | 25 | KOS | 1 | #N008658 | 1 |  | TMACH003 | Trudell | [5 empty] | E
CP | P | #464821 | NASTAVEK Z MASKO ZA INHALIRANJE ZDRAVIL ZA ODRASLE MDI Spacer Plus 220ML kat.št. MD-38340 Besmed |  |  |  | 25 | KOS | 1 | #N008658 | 1 |  | MD-38340 | Besmed | [5 empty] | E
CP | P | #954766 | AEROCHAMBER Z MASKO ODRASLI (MODER) kat.št. 1079820 BCI |  |  |  | 25 | KOS | 1 | #N008658 | 1 |  | 1079820 | BCI | [5 empty] | E
CP | N | #N008659 | NASTAVEK Z MASKO ZA INHALIRANJE ZDRAVILZA OTROKE |  |  |  | 30 | KOS | 2 | # | 1 | Nastavek je namenjen lažjemu in pravilnemu vdihovanju zdravila. Lahko se opere s temperaturo vode do 70°C. Lahko se razstavi, kar olajša čiščenje. Maska omogoča popolno zatesnitev in prijeten občutek. Indikator pravilnega inhaliranja zdravila (tako lažje spremljamo otrokovo vdihavanje). Vgrajena piščalka (kot opozorilo pri napačnem vdihavanju). Ne vsebuje lateksa, svinca, ftalatov, PVC ali BPA. | [7 empty] | E
CP | P | #462304 | NASTAVEK Z MASKO ZA INHALIRANJE ZDRAVIL ZA OTROKE (1-5let) KOMORA AEROCHAMBER rumena 108502 kat.št. TMACH001 Trudell |  |  |  | 30 | KOS | 1 | #N008659 | 1 |  | TMACH001 | Trudell | [5 empty] | E
CP | P | #464822 | NASTAVEK Z MASKO ZA INHALIRANJE ZDRAVIL ZA OTROKE MDI Spacer Plus 165ML kat.št. MD-38350 Besmed |  |  |  | 30 | KOS | 1 | #N008659 | 1 |  | MD-38350 | Besmed | [5 empty] | E
CP | P | #954744 | AEROCHAMBER Z MASKO OTROŠKI (RUMEN) kat.št. 1079825 BCI |  |  |  | 30 | KOS | 1 | #N008659 | 1 |  | 1079825 | BCI | [5 empty] | E
CP | N | #N008661 | APARAT ZA VAKUUM EKSTRAKCIJO OTROKA - Carski rez |  |  |  | 20 | KOS | 2 | # | 1 | Aparat za vakumsko ekstrakcijo novorojenčka. Ročna pumpa za vzpostavitev podtlaka. Ročna pumpa velikosti 7 cm x 7 cm. Ročna pumpa z možnostjo odklopa podtlaka s pritiskom na gumb na vzdolžnem kraku pumpe. Ročna pumpa z indikatorjem podlaka od 15-25-35-45-55-65-75-85 mmHg/kPa. Pelota (skodelica) okrogle oblike, premera 6 cm. Pelota višine v celoti 1,0 cm, uporabna globina za podtlak 0,5 cm. Pelota v globini / notranjosti podložena z mehkim, poroznim materialom. Fleksibilna cev za povezavo med ročno pumpo in peloto. Fleksibilna cev iz prozornega materiala, premera 0,3 cm, dolžine 16 cm v celoti, z oznakami dolžine 6 cm in 11 cm. Aparat za enkratno uporabo. Sterilno zapakiran. Posamično pakiran 1 aparat z vsemi deli. Sterilen pakiran aparat že pripravljen za uporabo. Ni primeren za ponovno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #958293 | APARAT ZA VAKUUM EKSTRAKCIJO OTROKA (Carski rez) - Z NASTAVLJIVIM VAKUMOM IN INDIKATORJEM PODTLAKA-CCUP sterilen kat.št. VAC-6000C Kiwi |  |  |  | 20 | KOS | 1 | #N008661 | 1 |  | VAC-6000C | Kiwi | [5 empty] | E
CP | N | #N008662 | APARAT ZA VAKUUM EKSTRAKCIJO OTROKA - naraven porod |  |  |  | 30 | KOS | 2 | # | 1 | Aparat za vakumsko ekstrakcijo novorojenčka. Za enkratno uporabo. Ni potrebno sterilizirati. Ima nastavljiv podtlak. Ima indikator podtlaka. Ročna pumpa za vzpostavitev podtlaka. Fleksibilna cev za povezavo med ročno pumpo in peloto (skodelico). Fleksibilna cev iz prozornega materiala, dolžine 15 cm, premera 3 mm. Fleksibilna cev z oznakami dolžine na 6 cm, 11 cm in konec cevi 16 cm. Ročna pumpa z oznakami podtlaka od 15-25-35-45-55-65-75-85 mmHg/kPa. Ročna pumpa velikosti 7 cm x 7 cm. Ročna pumpa z možnostjo odklopa podtlaka s pritiskom na gumb na vzdolžnem kraku pumpe. Pelota okrogle oblike, premera 6 cm. Pelota višine 1,5 cm v celoti, v notranjosti podložena z mehkim, poroznim materialom. Globina pelote za uporabo 1 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #958292 | APARAT ZA VAKUUM EKSTRAKCIJO OTROKA naraven porod Z NASTAVLJIVIM VAKUMOM IN INDIKATORJEM PODTLAKA-OMNICUP steril. kat.št. VAC6000ME Kiwi |  |  |  | 30 | KOS | 1 | #N008662 | 1 |  | VAC-6000ME | Kiwi | [5 empty] | E
CP | N | #N008663 | BRIS ZA HPV |  |  |  | 200 | KOS | 2 | # | 1 | - Komplet vsebuje ščetko za odvzem brisa in epruveto s transportnim gojiščem 8,5cm. - Sterilen. - Validiran oziroma potrjen s strani Zora-program in register OI Ljubljana | [7 empty] | E
CP | P | #953162 | BRIS ZA HPV kat.št. Q619234 Qlagen (sc=50kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N008663 | 1 |  | Q619234 | Qlagen | [5 empty] | E
CP | N | #N008664 | BRITVICA ZA TELO Z DRŽALOM |  |  |  | 12000 | KOS | 2 | # | 1 | - nesterilna - za 1x uporabo - ima "grabljice" - namenjena: * tudi suhemu britju * za odstranjevanje daljše in gostejše dlake | [7 empty] | E
CP | P | #012092 | BRITVICA NESTERILNA za 1x uporabo kat.št. 09190 Med-Comfort (sc=100kos) |  |  |  | 12000 | KOS | 1 | #N008664 | 1 |  | 9190 | Med-Comfort | [5 empty] | E
CP | P | #464824 | BRITVICA NESTERILNA za 1x uporabo kat.št. RAZORS-D Romed (sc=100kos) |  |  |  | 12000 | KOS | 1 | #N008664 | 1 |  | RAZORS-D | Romed | [5 empty] | E
CP | N | #N008665 | CEV LATEX 5x7 |  |  |  | 150 | M | 2 | # | 1 | Povezovalna cev iz PVC. | [7 empty] | E
CP | N | #N008666 | CEV LATEX 5x8 |  |  |  | 60 | M | 2 | # | 1 | Povezovalna cev iz PVC in z notranjim premerom 7 mm. | [7 empty] | E
CP | P | #465039 | CEV LATEX 5x8 silikonska kat.št. 96-S5080 Sumi (a´25m) |  |  |  | 60 | M | 1 | #N008666 | 1 |  | 96-S5080 | Sumi | [5 empty] | E
CP | N | #N008667 | CEV LATEX 6x9 |  |  |  | 20 | M | 2 | # | 1 | Povezovalna cev lahko tudi iz PVC in notranjim premerom 7 mm. | [7 empty] | E
CP | P | #465040 | CEV LATEX 6x9 silikonska kat.št. 96-S6090 Sumi (a´25m) |  |  |  | 20 | M | 1 | #N008667 | 1 |  | 96-S6090 | Sumi | [5 empty] | E
CP | N | #N008668 | CEV POVEZOVALNA |  |  |  | 800 | KOS | 2 | # | 1 | Sterilna PVC cev za povezavo med aspiracijskim katetrom in zbiralno posodo. Univerzalen priključek omogoča priklop na vse vrste zbiralnikov in aspiracijske katetre z regulatorjem vleka. Dolžina cevi min. 2 m in max. 2,10 m. Ch 25. Brez latexa, DEHP in brez PHT. Za 1 x uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #463368 | CEV POVEZOVALNA CH25 210CM kat.št. 68 06 21 Asid Bonz (sc=30kos) |  |  |  | 800 | KOS | 1 | #N008668 | 1 |  | 68 06 21 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #465597 | CEV POVEZOVALNA SILIKONSKA univerzalni konekt, Ch 25/dolžine 2,1m kat.št. 94-2021 Primed |  |  |  | 800 | KOS | 1 | #N008668 | 1 |  | 94-2021 | SUMI | [5 empty] | E
CP | N | #N008669 | CEV SILIKONSKA 22mm x 60cm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #956124 | CEV SILIKONSKA 22mm x 60cm kat.št. 158901-60 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 10 | KOS | 1 | #N008669 | 1 |  | 158901-60 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N008670 | CEV SILIKONSKA 4x6 |  |  |  | 25 | M | 2 | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #030784 | CEV SILIKONSKA 4x6 kat.št. 70236 Primed Halberstadt |  |  |  | 25 | M | 1 | #N008670 | 1 |  | 70236 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | N | #N008671 | CEV SILIKONSKA 6x9 |  |  |  | 50 | M | 2 | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #030805 | CEV SILIKONSKA 6x9 kat.št. 70241 Primed Halberstadt |  |  |  | 50 | M | 1 | #N008671 | 1 |  | 70241 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | N | #N008672 | CEV SILIKONSKA 8x12 |  |  |  | 25 | M | 2 | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #030813 | CEV SILIKONSKA 8x12 kat.št. 70244 Primed Halberstadt |  |  |  | 25 | M | 1 | #N008672 | 1 |  | 70244 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | N | #N008673 | CEV ZA APARAT ZA MERJENJE NO V IZDIHANEM ZRAKU 12mm x 60cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #958738 | CEV ZA APARAT ZA MERJENJE NO v izdihanem zraku HypAir FeNo 12mmx60cm kat.št. 10-FE-04 Schiller |  |  |  | 5 | KOS | 1 | #N008673 | 1 |  | 10-FE-04 | Schiller | [5 empty] | E
CP | N | #N008674 | CEVJE ZA ČRPALKO |  |  |  | 30 | KOS | 2 | # | 1 | Kompatibilna s črpalko Laborie. | [7 empty] | E
CP | P | #959676 | CEVJE ZA ČRPALKO - LABORIE kat.št. TUB500 Laborie |  |  |  | 30 | KOS | 1 | #N008674 | 1 |  | TUB500 | Laborie | [5 empty] | E
CP | N | #N008675 | CEVKA STEKLENA Y 8MM |  |  |  | 2 | KOS | 2 | # | 1 | Y konekt za aspiracijski kateter, širina spodnjega dela 8 mm. | [7 empty] | E
CP | P | #347957 | CEVKA STEKLENA Y 8MM kat.št. WI-2862012 Hecht |  |  |  | 2 | KOS | 1 | #N008675 | 1 |  | WI-2862012 | Hecht | [5 empty] | E
CP | N | #N008677 | ČAŠA ZA URIN STEKLENA GRADUIRANA 100ML |  |  |  | 1 | KOS | 2 | # | 1 | Čaša za urin, steklena graduirana volumen min 150ml, za večkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #957461 | ČAŠA ZA URIN STEKL. GRADUIRANA 100ML kat.št. HE-2260/100 Hecht |  |  |  | 1 | KOS | 1 | #N008677 | 1 |  | HE-2260/100 | Hecht | [5 empty] | E
CP | N | #N008678 | ČAŠA ZA URIN STEKLENA GRADUIRANA 250ML |  |  |  | 1 | KOS | 2 | # | 1 | Čaša za urin, steklena graduirana volumen min 250 ml, za večkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #957462 | ČAŠA ZA URIN STEKL. GRADUIRANA 250ML kat.št. HE-2260/250 Hecht |  |  |  | 1 | KOS | 1 | #N008678 | 1 |  | HE-2260/250 | Hecht | [5 empty] | E
CP | N | #N008683 | ČRPALKA (pumpica) ZA GEL UZ (a´5kg) |  |  |  | 1 | KOS | 2 | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #462306 | ČRPALKA (pumpica) ZA GEL UZ (a´5kg) Transonic kat.št. TOB01 Telic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | #N008683 | 1 |  | TOB01 | Telic | [5 empty] | E
CP | P | #956988 | ČRPALKA (pumpica) ZA GEL UZ (a´5kg) kat.št. 120222892 Kameleon |  |  |  | 1 | KOS | 1 | #N008683 | 1 |  | 120222892 | Kameleon | [5 empty] | E
CP | N | #N008684 | DOZATOR ZA RAZDELJEVANJE ZDRAVIL |  |  |  | 4500 | KOS | 2 | # | 1 | Dnevni dozator namenjen lažjemu razdeljevanju zdravil oz. dnevne terapije. Dozator ima štiri posodice za zdravila z označbami zjutraj, opoldne, zvečer, ponoči in prostorom za nalepko pacienta. Dozator je pravokotne oblike s prozornim pokrovom, ki se drsno odpira in zapira. Pokrov je mogoče odstraniti le iz ene strani. Opomnik jemanja mora biti v slovenskem jeziku (kot na primer: zjutraj, opoldan, zvečer, ponoči) | [7 empty] | E
CP | P | #464825 | DOZATOR ZA RAZDELJEVANJE ZDRAVIL kat.št. L-09180-B A (1karton=200kos) |  |  |  | 4500 | KOS | 1 | #N008684 | 1 |  | L-09180-B | A | [5 empty] | E
CP | N | #N008686 | ELEKTRODA NEVTRALNA OTROŠKA |  |  |  | 15 | SC | 2 | # | 1 | kot Skintact RS26 | [7 empty] | E
CP | P | #958544 | ELEKTRODA NEVTRALNA OTROŠKA Skintact RS26 kat.št. 328 Leonhard Lang |  |  |  | 15 | SC | 1 | #N008686 | 1 |  | 328 | Leonhard Lang | [5 empty] | E
CP | N | #N008687 | ELEKTRODA NEVTRALNA ZA KUTOR |  |  |  | 500 | SC | 2 | # | 1 | kot Skintact RS27 | [7 empty] | E
CP | P | #462308 | ELEKTRODA NEVTRALNA ZA KUTOR preklana kat.št. 9160F 3M (VR/5) |  |  |  | 500 | SC | 1 | #N008687 | 1 |  | 9160F | 3M | [5 empty] | E
CP | P | #959578 | ELEKTRODA NEVTRALNA ZA KUTOR Skintact RS27 kat.št. 321 Leonhard Lang |  |  |  | 500 | SC | 1 | #N008687 | 1 |  | 321 | Leonhard Lang | [5 empty] | E
CP | N | #N008689 | ELEKTRODA samolepilna - EMG |  |  |  | 240 | KOS | 2 | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #465598 | ELEKTRODA samolepilna - EMG DORMO EMG elektroda 20mm, kabel dolžine 1m kat.št. TN4D201M Telic (sc=40kos) |  |  |  | 240 | KOS | 1 | #N008689 | 1 |  | TN4D201M | TELIC | [5 empty] | E
CP | P | #959677 | ELEKTRODA samolepilna - EMG kat.št. 019-400400 Carefusion (1sc=60kos) |  |  |  | 240 | KOS | 1 | #N008689 | 1 |  | 019-400400 | Carefusion | [5 empty] | E
CP | N | #N008690 | ELEKTRODA ZA DEFIBRILATOR - ODRASLA POWERHEART AED G3 9300E-136 |  |  |  | 1 | PAR | 2 | # | 1 | Kompatibilno z aparatom POWERHEART AED G3 9300E-136. | [7 empty] | E
CP | P | #956996 | ELEKTRODA ZA DEFIBRILATOR - ODRASLA POWERHEART AED G3 9300E-136 kat.št. 9131-001 (a´2kos=1par) MDSS GmbH Hannover Germany |  |  |  | 1 | PAR | 1 | #N008690 | 1 |  | 9131-001 | MDSS GmbH Hannover Germany | [5 empty] | E
CP | N | #N008691 | ELEKTRODA ZA DEFIBRILATOR ODRASLA za Mindray Skintact DF20N |  |  |  | 150 | PAR | 2 | # | 1 | Kompatibilna z Mindray Skintact DF20N. Lahko ponudijo le izključno defibrilacijske elektrode, za katere proizvajalec prevzema odgovornost glede natančnosti dovedbe šoka in posledično ne prelaga odgovornosti na končnega uporabnika, kar je tudi navedeno v navodilih za uporabo in izjavi proizvajalca. | [7 empty] | E
CP | P | #465599 | ELEKTRODA ZA DEFIBRILATOR ODRASLA za Mindray Skintact DF20N 105MMx155MM kat.št. TOO06 EDC-1015 Telic |  |  |  | 150 | PAR | 1 | #N008691 | 1 |  | TOO06 EDC-1015 | TELIC | [5 empty] | E
CP | P | #961425 | ELEKTRODA ZA DEFIBRILATOR ODRASLA za Mindray Skintact DF20N kat.št. 303 Leonhard Lang |  |  |  | 150 | PAR | 1 | #N008691 | 1 |  | 303 | Leonhard Lang | [5 empty] | E
CP | N | #N008692 | ELEKTRODA ZA DEFIBRILATOR OTROŠKA za Mindray Skintact DF31G |  |  |  | 50 | PAR | 2 | # | 1 | Kompatibilna z Mindray Skintact DF31G. Lahko ponudijo le izključno defibrilacijske elektrode, za katere proizvajalec prevzema odgovornost glede natančnosti dovedbe šoka in posledično ne prelaga odgovornosti na končnega uporabnika, kar je tudi navedeno v navodilih za uporabo in izjavi proizvajalca. | [7 empty] | E
CP | P | #464826 | ELEKTRODA ZA DEFIBRILATOR OTROŠKA za Mindray Skintact DF31G kat.št. 87.111.06 EF Medica |  |  |  | 50 | PAR | 1 | #N008692 | 1 |  | 87.111.06 | EF Medica | [5 empty] | E
CP | P | #465600 | ELEKTRODA ZA DEFIBRILATOR OTROŠKA za Mindray Skintact DF31G DESFI-DORMO EDC-P115, s kablom kat.št. TOO51 EDC-P115 Telic |  |  |  | 50 | PAR | 1 | #N008692 | 1 |  | TOO51 EDC-P115 | TELIC | [5 empty] | E
CP | P | #961426 | ELEKTRODA ZA DEFIBRILATOR OTROŠKA za Mindray Skintact DF31G kat.št. 304 Leonhard Lang |  |  |  | 50 | PAR | 1 | #N008692 | 1 |  | 304 | Leonhard Lang | [5 empty] | E
CP | N | #N008693 | ELEKTRODA ZA DEFIBRILATOR Philips Codemaster Skintact DF26N |  |  |  | 15 | KOS | 2 | # | 1 | Kompatibilna z Philips Codemaster Skintact DF26N- | [7 empty] | E
CP | P | #464827 | ELEKTRODA ZA DEFIBRILATOR Philips Codemaster Skintact DF26N kat.št. 87.111.01 EF Medica |  |  |  | 15 | KOS | 1 | #N008693 | 1 |  | 87.111.01 | EF Medica | [5 empty] | E
CP | P | #961209 | ELEKTRODA ZA DEFIBRILATOR Philips Codemaster Skintact DF26N kat.št. 311 Leonhard Lang |  |  |  | 15 | KOS | 1 | #N008693 | 1 |  | 311 | Leonhard Lang | [5 empty] | E
CP | N | #N008694 | ELEKTRODA ZA EKG (1x UPOR) Skintact FS-TF |  |  |  | 63000 | KOS | 2 | # | 1 | Elektroda na peni, tekoči gel, ovalna. Premer 42 mm Povečana lepljivost. EKG elektroda je ustrezna tako za odrasle kot otroke zaradi svoje optimalne dimenzije. | [7 empty] | E
CP | P | #954764 | ELEKTRODA ZA EKG (1x UPOR) Skintact FS-TF kat.št. 250 Leonhard Lang (sc=1200kos) |  |  |  | 63000 | KOS | 1 | #N008694 | 1 |  | 250 | Leonhard Lang | [5 empty] | E
CP | N | #N008695 | ELEKTRODA ZA EKG (1xupor) NA PENI FS50R Radiolucentna |  |  |  | 2500 | KOS | 2 | # | 1 | Elektroda za enkratno uporabo, na polietilenski peni, z gelom in z medicinskim lepilom občutljivim na pritisk. Elektroda je rentgensko prepustna. | [7 empty] | E
CP | P | #462310 | ELEKTRODA ZA EKG (1xupor) NA PENI Skintact FSRGC radiolucentna kat.št. 351 Leonhard Lang (min.pak.=1500kos) |  |  |  | 2500 | KOS | 1 | #N008695 | 1 |  | 351 | Leonhard Lang | [5 empty] | E
CP | P | #953837 | ELEKTRODA ZA EKG (1xupor) NA PENI FS50R Radiolucentna kat.št. 6000950N Dia-Nielsen Gmbh&Co (zav=50kos) |  |  |  | 2500 | KOS | 1 | #N008695 | 1 |  | 6000950N | Dia-Nielsen Gmbh&Co | [5 empty] | E
CP | N | #N008696 | ELEKTRODA ZA EKG OTROŠKE (1x UPOR) NA PENI FI 32MM |  |  |  | 1400 | KOS | 2 | # | 1 | Mehka in dobro lepljiva otroška elektroda. | [7 empty] | E
CP | P | #960272 | ELEKTRODA ZA EKG OTROŠKE (1x UPOR) NA PENI FI 32MM kat.št. R-LFO-320 Lead Lok (zav=25kos) |  |  |  | 1400 | KOS | 1 | #N008696 | 1 |  | R-LFO-320 | Lead Lok | [5 empty] | E
CP | N | #N008697 | ELEKTRODA ZA EKG PHILIPS ZA ODRASLE Skitact FS50C |  |  |  | 1200 | KOS | 2 | # | 1 | Kompatibilna s Philips Skintact FS50C. | [7 empty] | E
CP | P | #957888 | ELEKTRODA ZA EKG PHILIPS ZA ODRASLE Skitact FS50C kat.št. 242Leonhard Lang (sc=1200kom) |  |  |  | 1200 | KOS | 1 | #N008697 | 1 |  | 242 | Leonhard Lang | [5 empty] | E
CP | N | #N008698 | ELEKTRODA ZA EKG Skintact RT34 |  |  |  | 4000 | KOS | 2 | # | 1 | Kvadratna elektroda za EKG, solid gel. | [7 empty] | E
CP | P | #055383 | ELEKTRODA ZA EKG Skintact RT34 kat.št. 50071 (182) Leonhard Lang (sc=500kom) |  |  |  | 4000 | KOS | 1 | #N008698 | 1 |  | 50071 (182) | Leonhard Lang | [5 empty] | E
CP | P | #465601 | ELEKTRODA ZA EKG Skintact RT34 DORMO T-2226 EKG elektroda, 26,4mm x 22,5mm kat.št. T-2226 TEL01 Telic (sc=100kos) |  |  |  | 4000 | KOS | 1 | #N008698 | 1 |  | T-2226 TEL01 | TELIC | [5 empty] | E
CP | N | #N008700 | ELEKTRODA ZA EKSTREMITETE klip ZA ODRASLE |  |  |  | 1 | KPL | 2 | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #039918 | ELEKTRODA ZA EKSTREMITETE klip ZA ODRASLE kat.št. 8 Fiaf |  |  |  | 1 | KPL | 1 | #N008700 | 1 |  | 8 | Fiaf | [5 empty] | E
CP | N | #N008701 | ELEKTRODA ZA EKSTREMITETE klip ZA OTROKE |  |  |  | 2 | KPL | 2 | # | 1 | Elektroda kompatibilna z aparatom Mortara Instrument. | [7 empty] | E
CP | P | #959086 | ELEKTRODA ZA EKSTREMITETE klip ZA OTROKE kat.št. 165 Eurocamina |  |  |  | 2 | KPL | 1 | #N008701 | 1 |  | 165 | Eurocamina | [5 empty] | E
CP | N | #N008702 | ELEKTRODA ZA ODRASLE Fredeasy za defibrilator DG4000/DG5000 |  |  |  | 20 | KOS | 2 | # | 1 | Kompatibilna z aparatom Fredeasy za defibrilator DG4000/DG5000. | [7 empty] | E
CP | P | #957022 | ELEKTRODA ZA ODRASLE Fredeasy za defibrilator DG4000/DG5000 kat.št. 0-21-0020 (F7596) Schiller |  |  |  | 20 | KOS | 1 | #N008702 | 1 |  | 0-21-0020 (F7596) | Schiller | [5 empty] | E
CP | N | #N008704 | EPRUVETA ZA BRIS fi 13x165mm |  |  |  | 200 | KOS | 2 | # | 1 | Sterilna, fi 13 x 165 mm. | [7 empty] | E
CP | P | #050162 | EPRUVETA ZA BRIS ster. fi 13x165mm kat.št. 300261 Deltalab |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N008704 | 1 |  | 300261 | Deltalab | [5 empty] | E
CP | N | #N008705 | ERCP SPRAY-KONTAKTN ZA PRISESALNE ELEKTRODE (cikloergometrija) 250ML |  |  |  | 120 | KOS | 2 | # | 1 | Ne masten, brez formaldehida, za zunanjo uporabo, max. 250 ml. | [7 empty] | E
CP | P | #462312 | ERCP SPRAY-KONTAKTN ZA PRISESALNE ELEKTRODE (cikloergometrija) Contispray 250ML kat.št. 285 Ultragel |  |  |  | 120 | KOS | 1 | #N008705 | 1 |  | 285 | Ultragel | [5 empty] | E
CP | P | #956001 | ERCP SPRAY-KONTAKTN ZA PRISESALNE ELEKTRODE (cikloergometrija) 250ML kat.št. 780820 Asid Bonz |  |  |  | 120 | KOS | 1 | #N008705 | 1 |  | 780820 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | N | #N008706 | FIKSATOR ZA PULZNI OKSIMETER model 6000CN |  |  |  | 5 | SC | 2 | # | 1 | Kompatibilen modelu 6000CN. | [7 empty] | E
CP | P | #956356 | FIKSATOR ZA PULZNI OKSIMETER model 6000CN kat.št. 7426-004 Nonin Medical (sc=24kos) |  |  |  | 5 | SC | 1 | #N008706 | 1 |  | 7426-004 | Nonin Medical | [5 empty] | E
CP | P | #970844 | FIKSATOR ZA PULZNI OKSIMETER model 6000CN kat.št. SSD-040-S09AN Orantech (sc=24kos) |  |  |  | 5 | SC | 1 | #N008706 | 1 |  | SSD-040-S09AN | Orantech | [5 empty] | E
CP | N | #N008709 | FILTER ZA APARAT ZA PREISKAVO PLJUČNE FUNKCIJE |  |  |  | 1200 | KOS | 2 | # | 1 | Filter namenjen preiskavi pljučne funkcije. Filter z ovalnim ustnikom dimenzije 18 x 34 mm. Bariera filtra ščiti pacienta, osebje in aparat pred bakterijskimi in virusnimi okužbami. Nesterilen filter, za enkratno uporabo, brez PVC in brez latexa. Filter z ovalnim ustnikom | [7 empty] | E
CP | P | #959447 | FILTER ZA APARAT ZA MERJENJE NO v izdihanem zraku HypAir FeNo, SPIROMETRIJO, difuzijo"MADA TUBE" kat.št. 30811 Mada Spirometry Filte |  |  |  | 1200 | KOS | 1 | #N008709 | 1 |  | 30811 | Mada Spirometry Filters S.r.l. | [5 empty] | E
CP | N | #N008710 | FILTRI ZA SPIROMETRIJO |  |  |  | 400 | KOS | 2 | # | 1 | Komplet, ki vsebuje filter z ustnikom. | [7 empty] | E
CP | P | #462314 | FILTER ZA SPIROMETRIJO kat.št. 1691000 Intersurgical (min.pak.=50kos) |  |  |  | 400 | KOS | 1 | #N008710 | 1 |  | 1691000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | P | #954462 | FILTRI ZA SPIROMETRIJO kat.št. 2880/T/9515 Pulmodata |  |  |  | 400 | KOS | 1 | #N008710 | 1 |  | 2880/T/9515 | Pulmodata | [5 empty] | E
CP | N | #N008711 | PRIPOMOČEK ZA ČIŠČENJE DIHALNIH POTI |  |  |  | 20 | KOS | 2 | # | 1 | Mehanski pripomoček za čiščenje dihalnih poti, ki je zgrajen iz ustnika (na enem koncu), cone v kateri se vrti kroglica (cirkulirajoče cone), kroglica je iz nerjavečega jekla ter luknjastega zaščitnega dela na drugem koncu, skozi katerega izhaja zrak. | [7 empty] | E
CP | P | #957999 | FLUTTER za čiščenje dihalnih poti kat.št. 120220148 BCI |  |  |  | 20 | KOS | 1 | #N008711 | 1 |  | 120220148 | BCI | [5 empty] | E
CP | P | #970843 | PRIPOMOČEK ZA ČIŠČENJE DIHALNIH POTI Airphysio kat.št. AP Air Physio |  |  |  | 20 | KOS | 1 | #N008711 | 1 |  | AP | Air Physio | [5 empty] | E
CP | N | #N008712 | GEL ZA ULTRAZVOK 20ML |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | # | 1 | Gel mora biti sterilen, pakiran posamično – min. 20 ml max. 30 ml. | [7 empty] | E
CP | P | #960362 | GEL ZA ULTRAZVOK 20ML sterilen Transonic kat.št. G-15E TOG26 Telic |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | #N008712 | 1 |  | G-15E TOG26 | Telic | [5 empty] | E
CP | N | #N008713 | GEL ZA ULTRAZVOK 250G |  |  |  | 1800 | TUB | 2 | # | 1 | Gel za ultrazvok min. 250 g max. 260 g. | [7 empty] | E
CP | P | #021504 | GEL ZA ULTRAZVOK 250G Eco kat.št. G006 Fiab Spa |  |  |  | 1800 | TUB | 1 | #N008713 | 1 |  | G006 | Fiab Spa | [5 empty] | E
CP | P | #462315 | GEL ZA ULTRAZVOK 260ML kat.št. 284 Ultragel (min.pak.=50kos) |  |  |  | 1800 | TUB | 1 | #N008713 | 1 |  | 284 | Ultragel | [5 empty] | E
CP | P | #464829 | GEL ZA ULTRAZVOK 250G Transonic kat.št. GC-15 TOG15 Telic |  |  |  | 1800 | TUB | 1 | #N008713 | 1 |  | GC-15 TOG15 | Telic | [5 empty] | E
CP | N | #N008716 | GYNE T MATERNIČNI VLOŽEK |  |  |  | 6 | KOS | 2 | # | 1 | Sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #500186 | GYNE T MATERNIČNI VLOŽEK sterilen FLEXI-T PLUS 380 kat.št. 138011 Prosan |  |  |  | 6 | KOS | 1 | #N008716 | 1 |  | 138011 | Prosan | [5 empty] | E
CP | N | #N008717 | IGLA PRETOČNA |  |  |  | 15000 | KOS | 2 | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #052252 | IGLA PRETOČNA Senso Fluid TRANSFERSPIKE kat.št. A-88100K/8500432 Medica Medicare (sc=50kos) |  |  |  | 15000 | KOS | 1 | #N008717 | 1 |  | A-88100K/8500432 | Medica Medicare | [5 empty] | E
CP | P | #052530 | IGLA PRETOČNA Seidel kat.št. 9155.40.100 Medinorm GmbH (sc=100kos) |  |  |  | 15000 | KOS | 1 | #N008717 | 1 |  | 9155.40.100 | Medinorm GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N008718 | IGLA VBODNA Z ZRAČENJEM/Z BALONČKOM |  |  |  | 200 | KOS | 2 | # | 1 | Vbodna igla z notranjim odzračevanjem. Namenjena za aspiracijo tekočin, ki ne smejo priti v stik z zrakom ali s kovino; za raztapljanje antibiotikov, ki ob tem sproščajo mehurčke oz. se penijo; igla se odzračuje preko notranjega balončka, ki preprečuje, da bi zdravilo prišlo v stik z zrakom in preprečuje iztekanje terapije v okolico. Vbodna igla z brezigelnim konektom, ki ima notranje odzračevanje preko notranjega balončka, ki preprečuje, da bi zdravilo prišlo v stik z zrakom in preprečuje iztekanje terapije v okolico. Brezigelni konekt mora ustrezati klasifikaciji CSTD Lahko tudi igla, ki se odzračuje preko zunanjega balončka Vbodna igla mora imeti na podlagi zahteve dokazano kompatibilnost z najpogosteje uporabljenimi antibiotiki in citostatiki ter mora omogočati dostop z luer lock in je s tem kompatibilna z ostalimi pripomočki, ki jih uporabljate ob pripravi. Brezigelni konekt na zahtevani vbodni igli iz vidika varnosti in kompliance prav tako mora ustrezati našim strokovnim zahtevam za brezigelni konekt: a) vstopno mesto popolnoma ravno b) ravna pot tekočine c) ne sme omogočati preboda z iglo d) nevtralni premik oz. negativni premik tekočine največ 0,02ml e) polnitveni volumen največ 0,06ml f) zahteva se neodvisna študija, ki mora dokazovati, da se po vsaki uporabi brezigelnega konekta zmanjšuje kontaminacija okolja pri delu z neoplastičnimi učinkovinami za vsaj 8% | [7 empty] | E
CP | P | #465041 | IGLA VBODNA Z ZRAČENJEM/Z BALONČKOM Genie 20mm kat.št. 011-CH-80S ICU Medical (sc=50kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N008718 | 1 |  | 011-CH-80S | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | P | #958336 | IGLA VBODNA Z ZRAČENJEM/Z BALONČKOM GENIE kat.št. 011-CH77 ICU Medical (sc=50kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N008718 | 1 |  | 011-CH77 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N008719 | IRIGATOR (KOMPLET) Klisma 2L |  |  |  | 50 | KOS | 2 | # | 1 | Irigator za klistiranje je sestavljen iz 2 literske plastične vrečke, v katero nalijemo vodo, gibljive plastične cevke in nastavka za anus (v obliki ozkega okroglega kljuna). Nastavek za anus ima praktičen ventil, s katerim odpiramo ali zapiramo pretok vode. Vsi deli irigatorja so iz zelo kakovostnih materialov in jih lahko čistimo z običajnimi čistili. | [7 empty] | E
CP | P | #013316 | IRIGATOR (KOMPLET) Klisma 2L kat.št. 2005 Artsana |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N008719 | 1 |  | 2005 | Artsana | [5 empty] | E
CP | P | #462316 | IRIGATOR (KOMPLET) Klisma 2L potovalni kat.št. ST372 Moretti |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N008719 | 1 |  | ST372 | Moretti | [5 empty] | E
CP | P | #972222 | IRIGATOR (KOMPLET) Klisma 2L Vrečka kat.št. FOR.005.001 For.me.sa |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N008719 | 1 |  | FOR.005.001 | For.me.sa. | [5 empty] | E
CP | N | #N008720 | KANILA ZA KISIK - PEDIATRIČNA |  |  |  | 100 | KOS | 2 | # | 1 | Kanila za kisik pediatrična z ukrivljenim nastavkom za nos, ki se prilagodi nosnicam in ne vsebuje DEHP, dolžine min. 1,8m. | [7 empty] | E
CP | P | #463375 | KANILA ZA KISIK - PEDIATRIČNA kat.št. 82 15 20 Asid Bonz (sc=50kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | #N008720 | 1 |  | 82 15 20 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #465602 | KANILA ZA KISIK - PEDIATRIČNA 200cm sterilen kat.št. CTNZ-200 Zarys (sc=25kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | #N008720 | 1 |  | CTNZ-200 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #465603 | KANILA ZA KISIK - PEDIATRIČNA kat.št. CTNN-200 Zarys (sc=25kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | #N008720 | 1 |  | CTNN-200 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #465604 | KANILA ZA KISIK - PEDIATRIČNA z mehko konico 2.1m kat.št. 032-10-103 Flexicare (sc=100kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | #N008720 | 1 |  | 032-10-103 | Flexicare | [5 empty] | E
CP | P | #465605 | KANILA ZA KISIK - PEDIATRIČNA kat.št. 1163000 Intersurgical (sc=50kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | #N008720 | 1 |  | 1163000 | Intersurgical (JIANGSU WEIKANG JIEJING INT. TRADE, LTD) | [5 empty] | E
CP | P | #954876 | KANILA ZA KISIK - PEDIATRIČNA kat.št. OS402 Moretti |  |  |  | 100 | KOS | 1 | #N008720 | 1 |  | OS402 | Moretti | [5 empty] | E
CP | P | #973473 | KANILA ZA KISIK - PEDIATRIČNA 210CM kat.št. 01.000.01.602 Dahlhausen |  |  |  | 100 | KOS | 1 | #N008720 | 1 |  | 01.000.01.602 | Dahlhausen | [5 empty] | E
CP | N | #N008721 | KANILA ZA KISIK - NEONATAL |  |  |  | 100 | KOS | 2 | # | 1 | Kanila za kisik neonatalna z ukrivljemi nastavkom za nos, ki se prilagodi nosnicam in ne vsebuje DEHP, dolžine min. 1,8m. | [7 empty] | E
CP | P | #465606 | KANILA ZA KISIK - NEONATAL z mehko konico 2.1m kat.št. 032-10-105 Flexicare (sc=100kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | #N008721 | 1 |  | 032-10-105 | Flexicare | [5 empty] | E
CP | P | #465607 | KANILA ZA KISIK - NEONATAL kat.št. 1164000 Intersurgical (sc=50kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | #N008721 | 1 |  | 1164000 | Intersurgical (JIANGSU WEIKANG JIEJING INT. TRADE, LTD) | [5 empty] | E
CP | P | #954877 | KANILA ZA KISIK - NEONATAL kat.št. 821510 Asid Bonz (sc=50kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | #N008721 | 1 |  | 821510 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | N | #N008735 | KATETER ZA KONTINUIRANO KAPNOMETRIJO INTUBIRANIH PACIENTOV - ODRASLI/OTROCI, 2M |  |  |  | 250 | KOS | 2 | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #462319 | KATETER ZA KONTINUIRANO KAPNOMETRIJO INTUBIRANIH PACIENTOV - ODRASLI/OTROCI, 2M kat.št. 4449 Masimo (min.pak.=25kos) |  |  |  | 250 | KOS | 1 | #N008735 | 1 |  | 4449 | Masimo | [5 empty] | E
CP | P | #463378 | KATETER ZA KONTINUIRANO KAPNOMETRIJO INTUBIRANIH PACIENTOV - ODRASLI/OTROCI, 2M kat.št. XS04620 Medtronic (sc=25kos) |  |  |  | 250 | KOS | 1 | #N008735 | 1 |  | XS04620 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #961120 | KATETER ZA KONTINUIRANO KAPNOMETRIJO INTUBIRANIH PACIENTOV (odrasli/otroci) 2m kat.št. XS04620 Lifepack |  |  |  | 250 | KOS | 1 | #N008735 | 1 |  | XS04620 | Lifepack | [5 empty] | E
CP | N | #N008736 | KIVETA ZA BILIRUBINOMETER |  |  |  | 1530 | KOS | 2 | # | 1 | Sterilne. | [7 empty] | E
CP | P | #051221 | KIVETE ZA BILIRUBINOMETER LEICA A51 ster. kat.št.10214 Leica |  |  |  | 1530 | KOS | 1 | #N008736 | 1 |  | 10214 | Leica | [5 empty] | E
CP | N | #N008737 | KONDOM URINARI SIL.LEPLJIV 25MM |  |  |  | 230 | KOS | 2 | # | 1 | Fiksiran s hidrokoloid trakom,brez latexa,visoka raven tolerance a 30 ster. kondom urinari iz neoprena. | [7 empty] | E
CP | P | #463379 | KONDOM URINARI SIL.LEPLJIV 25MM kat.št. 22025 Coloplast (sc=30kos) |  |  |  | 230 | KOS | 1 | #N008737 | 1 |  | 22025 | COLOPLAST | [5 empty] | E
CP | P | #958307 | KONDOM URINARI SIL.LEPLJIV 25MM kat.št. 854460-000250 Teleflex Medical - Rüsch (sc=30kos) |  |  |  | 230 | KOS | 1 | #N008737 | 1 |  | 854460-000250 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N008738 | KONDOM URINARI SIL.LEPLJIV 30MM |  |  |  | 200 | KOS | 2 | # | 1 | Fiksiran s hidrokoloid trakom,brez latexa,visoka raven tolerance a30 ster. kondom urinari iz neoprena. | [7 empty] | E
CP | P | #463380 | KONDOM URINARI SIL.LEPLJIV 30MM kat.št. 22030 Coloplast (sc=30kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N008738 | 1 |  | 22030 | COLOPLAST | [5 empty] | E
CP | P | #953318 | KONDOM URINARI SIL.LEPLJIV 30MM kat.št. 85460-000300 Teleflex Medical - Rüsch (sc=30kom) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N008738 | 1 |  | 85460-000300 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N008739 | KONDOM ZA UZ SONDO |  |  |  | 4320 | KOS | 2 | # | 1 | Sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #954679 | KONDOM ZA UZ SONDO kat.št. 348 (PC5NN) Innolatex (sc=144kos) |  |  |  | 4320 | KOS | 1 | #N008739 | 1 |  | 348 (PC5NN) | Innolatex | [5 empty] | E
CP | N | #N008740 | KONTEJNER (ZBIRALNIK) 0,5L |  |  |  | 600 | KOS | 2 | # | 1 | Kontejner za ostre medicinske pripomočke. Odlična stabilnost z uporabo sesalnih nosilcev. Enostavna zapahnitev. Praktični sistem odpiranja. Na pokrovu so 3 zagozde za sprostitev igel, vključno s sprostitvijo injekcijskih peresnikov. Prikaz najvišje ravni polnjenja. Začasno in dokončno zaprtje. Med sežiganjem ni emisij škodljivih plinov. Lahko kontejnerje, pri katerih se uporablja lepilni trak namesto sesalnih nosilcev. | [7 empty] | E
CP | P | #013283 | KONTEJNER (ZBIRALNIK) 0,5L kat.št.02109 AP Medical |  |  |  | 600 | KOS | 1 | #N008740 | 1 |  | 2109 | AP Medical | [5 empty] | E
CP | P | #464830 | KONTEJNER (ZBIRALNIK) 0,5L Multi-Safe Twin Plus kat.št. 77.3884.005 Sarstedt (sc=126kos) |  |  |  | 600 | KOS | 1 | #N008740 | 1 |  | 773884005 | SARSTEDT | [5 empty] | E
CP | N | #N008741 | KONTEJNER (ZBIRALNIK) 1,5L |  |  |  | 1500 | KOS | 2 | # | 1 | Kontejner za ostre medicinske pripomočke. Odlična stabilnost z uporabo sesalnih nosilcev. Enostavna zapahnitev. Praktični sistem odpiranja. Na pokrovu so 3 zagozde za sprostitev igel, vključno s sprostitvijo injekcijskih peresnikov. Prikaz najvišje ravni polnjenja. Začasno in dokončno zaprtje. Med sežiganjem ni emisij škodljivih plinov. Lahko kontejnerje, pri katerih se uporablja lepilni trak namesto sesalnih nosilcev. | [7 empty] | E
CP | P | #051926 | KONTEJNER (ZBIRALNIK) 1,5L kat.št. 02015 AP Medical |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | #N008741 | 1 |  | 2015 | AP Medical | [5 empty] | E
CP | P | #464831 | KONTEJNER (ZBIRALNIK) 1,5L Multi-Safe Twin Plus kat.št. 77.3884.015 Sarstedt (sc=94kos) |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | #N008741 | 1 |  | 773884015 | SARSTEDT | [5 empty] | E
CP | P | #464832 | KONTEJNER (ZBIRALNIK) 1,5L kat.št. APT-9015 Aptaca (sc=100kos) |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | #N008741 | 1 |  | APT-9015 | Aptaca | [5 empty] | E
CP | N | #N008742 | KONTEJNER (ZBIRALNIK) 12L |  |  |  | 550 | KOS | 2 | # | 1 | Kontejner za ostre medicinske pripomočke. Odlična stabilnost z uporabo sesalnih nosilcev. Enostavna zapahnitev. Praktični sistem odpiranja. Na pokrovu so 3 zagozde za sprostitev igel, vključno s sprostitvijo injekcijskih peresnikov. Prikaz najvišje ravni polnjenja. Začasno in dokončno zaprtje. Med sežiganjem ni emisij škodljivih plinov. Lahko enakovreden zbiralnik za ostre predmete z 12 L kapacitete Lahko kontejnerje, pri katerih se uporablja lepilni trak namesto sesalnih nosilcev. | [7 empty] | E
CP | P | #465608 | KONTEJNER (ZBIRALNIK) 12L kat.št. 7120 Aptaca |  |  |  | 550 | KOS | 1 | #N008742 | 1 |  | 7120 | Aptaca | [5 empty] | E
CP | P | #958595 | KONTEJNER (ZBIRALNIK) 12L kat.št. 1582 AP Medical |  |  |  | 550 | KOS | 1 | #N008742 | 1 |  | 1582 | AP Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N008743 | KONTEJNER (ZBIRALNIK) 3000ML ZA 24 URNO ZBIRANJE URINA |  |  |  | 240 | KOS | 2 | # | 1 | Kontejner z integrirano napravo za vakuumski prenos urina , volumen min. 3000 ml. | [7 empty] | E
CP | P | #463381 | KONTEJNER (ZBIRALNIK) 3000ML ZA 24 URNO ZBIRANJE URINA kat.št. 77.575.401 Sarstedt |  |  |  | 240 | KOS | 1 | #N008743 | 1 |  | 77575401 | Sarstedt | [5 empty] | E
CP | P | #960838 | KONTEJNER (ZBIRALNIK) 3000ML ZA 24 URNO ZBIRANJE URINA kat.št. 5732 Aptaca |  |  |  | 240 | KOS | 1 | #N008743 | 1 |  | 5732 | Aptaca | [5 empty] | E
CP | P | #965048 | KONTEJNER (ZBIRALNIK) 3000ML ZA 24 URNO ZBIRANJE URINA kat.št. 390599 SYNTESYS S.A.S. |  |  |  | 240 | KOS | 1 | #N008743 | 1 |  | 390599 | SYNTESYS S.A.S. | [5 empty] | E
CP | N | #N008744 | KONTEJNER (ZBIRALNIK) 3L |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | # | 1 | Kontejner za ostre medicinske pripomočke. Odlična stabilnost z uporabo sesalnih nosilcev. Enostavna zapahnitev. Praktični sistem odpiranja. Na pokrovu so 3 zagozde za sprostitev igel, vključno s sprostitvijo injekcijskih peresnikov. Prikaz najvišje ravni polnjenja. Začasno in dokončno zaprtje. Med sežiganjem ni emisij škodljivih plinov. Lahko kontejnerje, pri katerih se uporablja lepilni trak namesto sesalnih nosilcev. | [7 empty] | E
CP | P | #051927 | KONTEJNER (ZBIRALNIK) 3L kat.št. 1866 AP Medical |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | #N008744 | 1 |  | 1866 | AP Medical | [5 empty] | E
CP | P | #464833 | KONTEJNER (ZBIRALNIK) 3L Multi-Safe Twin Plus kat.št. 77.3884.030 Sarstedt (sc=62kos) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | #N008744 | 1 |  | 773884030 | SARSTEDT | [5 empty] | E
CP | P | #464834 | KONTEJNER (ZBIRALNIK) 3L kat.št. APT-9030 Aptaca (sc=60kos) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | #N008744 | 1 |  | APT-9030 | Aptaca | [5 empty] | E
CP | N | #N008747 | LOPATICA ZA JEZIK LESENA |  |  |  | 300 | ZAV | 2 | # | 1 | Lopatica namenjena diagnostičnemu pregledu ustne votline. Iz brezovega lesa. Lopatica ima zaobljen rob. In je gladka. Dolžina min. 15 cm max. 16 cm in širina min. 1,6 cm max. 1,8 cm. Lahko z okusom prijetnim za otroke (npr. jagoda) | [7 empty] | E
CP | P | #013595 | LOPATICA ZA JEZIK LESENA kat.št. SLN001 Zarys (zav=100kos) |  |  |  | 300 | ZAV | 1 | #N008747 | 1 |  | SLN001 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #462320 | LOPATICA ZA JEZIK LESENA 15x2CM kat.št. 08.823 Fazzini (zav=100) |  |  |  | 300 | ZAV | 1 | #N008747 | 1 |  | 8823 | Fazzini | [5 empty] | E
CP | P | #465609 | LOPATICA ZA JEZIK LESENA 150x18MM kat.št. 9802 Meditrade (zav=100kos) |  |  |  | 300 | ZAV | 1 | #N008747 | 1 |  | 9802 | Meditrade GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N008748 | LOPATICA ZA VAGINALNI BRIS LESENA RUPA |  |  |  | 1200 | KOS | 2 | # | 1 | 21,5 cm, razširjen 1. konec 4,5 cm in 2. konec 3,2/1,2 cm. Sterilna. | [7 empty] | E
CP | P | #503797 | LOPATICA ZA VAGINALNI BRIS LESENA RUPA kat.št. posebna Cimperman Janez |  |  |  | 1200 | KOS | 1 | #N008748 | 1 |  | POSEBNA | Cimperman Janez | [5 empty] | E
CP | N | #N008749 | MANŠETA ENOCEVNA ZA RR 14x52CM z vložkom za večkratno uporabo |  |  |  | 15 | KOS | 2 | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #962106 | MANŠETA ENOCEVNA ZA RR 14x52CM z vložkom za večkratno uporabo kat.št. REUSE-11-1TPE Welch Allyn |  |  |  | 15 | KOS | 1 | #N008749 | 1 |  | REUSE-11-1TPE | Welch Allyn | [5 empty] | E
CP | N | #N008750 | MASKA ZA INHALATOR - OTROŠKA |  |  |  | 700 | KOS | 2 | # | 1 | Set vsebuje masko, nastavek, nebulizer s posodo, T člen, rebrasto cev. Potrebno ponuditi tudi 7\' kisikovo cevko | [7 empty] | E
CP | P | #463382 | MASKA ZA INHALATOR - OTROŠKA kat.št. 82 12 35 Asid Bonz (sc=25kos) |  |  |  | 700 | KOS | 1 | #N008750 | 1 |  | 82 12 35 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #465610 | MASKA ZA INHALATOR - OTROŠKA dolžina cevi 210CM kat.št. MTN-S Zarys (sc=50kos) |  |  |  | 700 | KOS | 1 | #N008750 | 1 |  | MTN-S | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #465611 | MASKA ZA INHALATOR - OTROŠKA kat.št. 12214020101 Securmed |  |  |  | 700 | KOS | 1 | #N008750 | 1 |  | 12214020101 | SECURMED | [5 empty] | E
CP | P | #963829 | MASKA ZA INHALATOR OTROŠKA Nebulizer bronh. Cirrus2 kat.št. 1454015 Intersurgical (sc=36kos) |  |  |  | 700 | KOS | 1 | #N008750 | 1 |  | 1454015 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N008751 | NAPRSTNIK AMNIOPIC PERFORATOR PREBOD PORODNEGA MEHURJA sterilno |  |  |  | 200 | KOS | 2 | # | 1 | Lahko perforator v obliki kvačke, ki se ga bo testiralo. | [7 empty] | E
CP | P | #462321 | NAPRSTNIK AMNIOPIC PERFORATOR PREBOD PORODNEGA MEHURJA sterilno kat.št. 16004P0 Laboratoire CCD (min.pak.=25kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N008751 | 1 |  | 16004P0 | Laboratoire CCD | [5 empty] | E
CP | P | #464835 | NAPRSTNIK AMNIOPIC PERFORATOR PREBOD PORODNEGA MEHURJA sterilno kat.št. VX092 Viomedex (sc=100kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N008751 | 1 |  | VX092 | Viomedex | [5 empty] | E
CP | P | #465612 | NAPRSTNIK AMNIOPIC PERFORATOR PREBOD PORODNEGA MEHURJA sterilno kat.št. 9601 Cetro Medical/Wing Plast (sc=100kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N008751 | 1 |  | 9601 | Cetro Medical/Wing Plast | [5 empty] | E
CP | P | #953167 | NAPRSTNIK AMNIOPIC PERFORATOR PREBOD PORODNEGA MEHURJA sterilno kat.št. 1990200 Prodimed (sc=25kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N008751 | 1 |  | 1990200 | Prodimed | [5 empty] | E
CP | P | #967264 | PERFORATOR PELIhook Amniotic raven PREBOD PORODNEGA MEHURJA sterilno kat.št. SH2 Pelican (sc=100kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N008751 | 1 |  | SH2 | Pelican | [5 empty] | E
CP | N | #N008752 | NASTAVEK ZA ASPIRACIJO TEKOČINE |  |  |  | 13000 | KOS | 2 | # | 1 | Nastavek za odvzem ali vbrizgavanje tekočine iz viale z zdravili ali poltrde embalaže. Z integriranim dvosmernim ventilom, ščiti pred prostim pretokom, ko je sistem obrnjen na glavo. Oblikovana tesnilna kapa izboljšuje delovno higieno, saj preprečuje izgubo pokrova in morebitno puščanje, ko je zaprto. Preprečuje kemično, mikrobno kontaminacijo. Tanjša konica omogoča perforiranje manjših vial, da prepreči potiskanje majhnih gumijastih zamaškov v vialo. Ne vsebuje PVC, DEHP in brez lateksa. | [7 empty] | E
CP | P | #443200 | NASTAVEK ZA ASPIR.TEKOČ. MINI SPIKE SENSO PLUS ZELEN ster. kat.št. A-80101 Hygeia Medical Company Limited (sc=25kos) |  |  |  | 13000 | KOS | 1 | #N008752 | 1 |  | A-80101 | Hygeia Medical Company Limited | [5 empty] | E
CP | N | #N008754 | OČALA ZA FOTOTERAPIJO MODRA 33-38cm |  |  |  | 200 | KOS | 2 | # | 1 | Zaščit. preveza za oči med fototer. mat prepušča del UV, oči so zašč. s peno. | [7 empty] | E
CP | P | #463383 | OČALA ZA FOTOTERAPIJO Y L 30-38cm kat.št. 8YSTYLEMASKL Tse spol.S.r.O. (sc=20kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N008754 | 1 |  | 8YSTYLEMASKL | TSE SPOL. S.R.O. | [5 empty] | E
CP | P | #956126 | OČALA ZA FOTOTERAPIJO MODRA 33-38cm kat.št. R300P01 Maxtec (sc=20kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N008754 | 1 |  | R300P01 | Maxtec | [5 empty] | E
CP | N | #N008755 | OČALA ZA FOTOTERAPIJO ZELENA20-25cm |  |  |  | 30 | KOS | 2 | # | 1 | Zaščit. preveza za oči med fototer. mat prepušča del UV, oči so zašč. s peno. | [7 empty] | E
CP | P | #463384 | OČALA ZA FOTOTERAPIJO Y S 20-28cm kat.št. 8YSTYLEMASKS Tse spol. S.r.O. (sc=20kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | #N008755 | 1 |  | 8YSTYLEMASKS | TSE SPOL. S.R.O. | [5 empty] | E
CP | P | #956127 | OČALA ZA FOTOTERAPIJO ZELENA20-25cm kat.št. R300P03 Maxtec (sc=20kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | #N008755 | 1 |  | R300P03 | Maxtec | [5 empty] | E
CP | N | #N008758 | OPORNICA VRATNA TRDA ZA ODRASLE |  |  |  | 80 | KOS | 2 | # | 1 | Mora biti iz trdnega, vodoodpornega, kvalitetnega materiala. Mora biti sestavljen iz enega kosa. Mora zagotavljati ustrezno imobilizacijo vratne hrbtenice, primerno pri prelomih vretenc. Mora dovoljevati nastavitev višine v štirih pozicijah. S trahealne strani mora imeti odprtino za zagotavljanje dostopa do dihalnih poti in možnosti palpacije pulza karotidne arterije. Z zadnje strani mora imeti odprtino za možnost palpacije vratnih vretenc. Mora biti enostavna za namestitev na vrat, prav tako tudi enostavna za odstanitev z vratu. Zaklep mora zagotavljati simetrično namestitev na vrat. | [7 empty] | E
CP | P | #462324 | OPORNICA VRATNA TRDA ZA ODRASLE PVC Stifneck Select kat.št. LA980010 Laerdal |  |  |  | 80 | KOS | 1 | #N008758 | 1 |  | LA980010 | Laerdal | [5 empty] | E
CP | N | #N008759 | OPORNICA VRATNA TRDA ZA OTROKE |  |  |  | 30 | KOS | 2 | # | 1 | Mora biti iz trdnega, vodoodpornega, kvalitetnega materiala. Mora biti sestavljen iz enega kosa. Mora zagotavljati ustrezno imobilizacijo vratne hrbtenice, primerno pri prelomih vretenc. Mora dovoljevati nastavitev višine v štirih pozicijah. S trahealne strani mora imeti odprtino za zagotavljanje dostopa do dihalnih poti in možnosti palpacije pulza karotidne arterije. Z zadnje strani mora imeti odprtino za možnost palpacije vratnih vretenc. Mora biti enostavna za namestitev na vrat, prav tako tudi enostavna za odstranitev z vratu. Zaklep mora zagotavljati simetrično namestitev na vrat. Pediatrična vratna ortoza mora imeti enake lastnosti kot ortoza za odrasle, vendar mora biti ustrezne velikosti primerne za otroke z možnostjo nastavitve višine na treh nivojih. | [7 empty] | E
CP | P | #462325 | OPORNICA VRATNA TRDA ZA OTROKE PVC Stifneck Select kat.št. LA980020 Laerdal |  |  |  | 30 | KOS | 1 | #N008759 | 1 |  | LA980020 | Laerdal | [5 empty] | E
CP | N | #N008760 | OVRATNIK IMOBIL. MALI - TRDI |  |  |  | 55 | KOS | 2 | # | 1 | Ovratnik iz polyetilenske pene z ježkom. | [7 empty] | E
CP | P | #052250 | OVRATNIK IMOBIL. MALI - TRDI polyetilenska pena z ježkom kat.št. 7281926 BSN Medical |  |  |  | 55 | KOS | 1 | #N008760 | 1 |  | 7281926 | BSN Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N008761 | OVRATNIK IMOBIL. SREDNJI - TRDI |  |  |  | 130 | KOS | 2 | # | 1 | Ovratnik iz polyetilenske pene z ježkom. | [7 empty] | E
CP | P | #024074 | OVRATNIK IMOBIL. SREDNJI - TRDI polyetilenska pena z ježkom kat.št. 7281927 BSN Medical |  |  |  | 130 | KOS | 1 | #N008761 | 1 |  | 7281927 | BSN Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N008762 | OVRATNIK IMOBIL. VELIKI - TRDI |  |  |  | 60 | KOS | 2 | # | 1 | Ovratnik iz polyetilenske pene z ježkom. | [7 empty] | E
CP | P | #033324 | OVRATNIK IMOBIL. VELIKI - TRDI polyetilenska pena z ježkom kat.št. 7281928 BSN Medical |  |  |  | 60 | KOS | 1 | #N008762 | 1 |  | 7281928 | BSN Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N008763 | PALČKA GLICERINSKA-LEMON ZA USTA |  |  |  | 120 | SC | 2 | # | 1 | Palčke z bombažnimi konicami z okusom limone in glicerinom za ustno higieno. Pakirane 3 palčke v enem zavoju. Za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #050650 | PALČKA GLICERINSKA-LEMON ZA USTA kat.št. 080503 N.T.R. Medical Industries Ltd (sc=25zav (zav=3kos)) |  |  |  | 120 | SC | 1 | #N008763 | 1 |  | 80503 | N.T.R. Medical Industries Ltd | [5 empty] | E
CP | P | #463385 | PALČKA GLICERINSKA-LEMON ZA USTA kat.št. 3769/LSWAB-250 Romed (sc=25zav; zav=3kos) |  |  |  | 120 | SC | 1 | #N008763 | 1 |  | 3769/LSWAB-250 | ROMED | [5 empty] | E
CP | P | #464836 | PALČKA GLICERINSKA-LEMON ZA USTA 150MM A3/25 kat.št. 09157-150 Ampri |  |  |  | 120 | SC | 1 | #N008763 | 1 |  | 09157-150 | Ampri | [5 empty] | E
CP | P | #464837 | PALČKA GLICERINSKA-LEMON ZA USTA kat.št. H7 1104-L Servoprax (sc=75kos) |  |  |  | 120 | SC | 1 | #N008763 | 1 |  | H7 1104-L | SERVOPRAX | [5 empty] | E
CP | N | #N008764 | PALČKA VATIRANA |  |  |  | 13000 | KOS | 2 | # | 1 | Pakirano po dve sterilni palčki v paketu. Celotna dolžina palčke: 150mm Premer vatirane glave: 2,2cm | [7 empty] | E
CP | P | #051311 | PALČKA VATIRANA Peha ster. (Okul) kat.št. 967950 Hartmann (sc=200kos (100xa2)) |  |  |  | 13000 | KOS | 1 | #N008764 | 1 |  | 967950 | Hartmann | [5 empty] | E
CP | P | #974874 | PALČKA VATIRANA Raucotupf (Okul) kat.št. 137434 Lohmann&Rauscher (sc=100kos (50xa2)) |  |  |  | 13000 | KOS | 1 | #N008764 | 1 |  | 137434 | Lohmann&Rauscher | [5 empty] | E
CP | N | #N008766 | PALČKA ZA JOD LESENA 20CM |  |  |  | 50 | ZAV | 2 | # | 1 | Lesene palčke, gladke - brez robov, dolžine 20 cm, brez joda. | [7 empty] | E
CP | P | #464838 | PALČKA ZA JOD LESENA 20CM kat.št. JOD 20CM Cimper (sc=100kos) |  |  |  | 50 | ZAV | 1 | #N008766 | 1 |  | JOD 20CM | Cimperman Janez | [5 empty] | E
CP | P | #504891 | PALČKA ZA JOD LESENA 20CM kat.št. HE-4300/20 Hecht (zav=100kos) |  |  |  | 50 | ZAV | 1 | #N008766 | 1 |  | HE-4300/20 | Hecht | [5 empty] | E
CP | N | #N008767 | PALČKA ZA JOD LESENA 30CM |  |  |  | 70 | ZAV | 2 | # | 1 | Lesene palčke, gladke - brez robov, dolžine 20 cm, brez joda. | [7 empty] | E
CP | P | #014036 | PALČKA ZA JOD LESENA 30CM kat.št. JOD30CM Cimperman (zav=100kos) |  |  |  | 70 | ZAV | 1 | #N008767 | 0.01 |  | JOD30CM | Cimperman | [5 empty] | E
CP | N | #N008768 | PALČKA ZA USTNO NEGO |  |  |  | 25000 | KOS | 2 | # | 1 | Lahko tudi palčke za ustno nego na leseni palčki, s trikotno glavico iz mehke bele poliuretanske pene. | [7 empty] | E
CP | P | #462327 | PALČKA ZA USTNO NEGO kat.št. 09156-1 Ampri (min.pak.=250kos) |  |  |  | 25000 | KOS | 1 | #N008768 | 1 |  | 09156-1 | Ampri | [5 empty] | E
CP | P | #956203 | PALČKA ZA USTNO NEGO DENTASWAB kat št. 12240 Kimberly Clark |  |  |  | 25000 | KOS | 1 | #N008768 | 1 |  | 12240 | Kimberly Clark | [5 empty] | E
CP | N | #N008769 | PALČKE VATIRANE ZA ČIŠČENJE |  |  |  | 280 | SC | 2 | # | 1 | Vatirane palčke za nego iz 100 % bombaža. Namenjene vsakodnevni negi občutljivih delov telesa kot so ušesa, nos in kožne gube. Pakiranje: škatla lahko vsebuje od 100 do 200 vatiranih palčk. Pakiranje v škatli naj bo razvidno v polju Opomba. | [7 empty] | E
CP | P | #014010 | PALČKA BABY za čiščenje KOBACAJ kat.št. 60910 Tosama (sc=100kos) |  |  |  | 280 | SC | 1 | #N008769 | 0.01 |  | 60910 | Lola Ribar | [5 empty] | E
CP | P | #462328 | PALČKA VATIRANE ZA ČIŠČENJE biorazgradljive Jasmin Nature kat.št. 60830 Tosama (zav=200kos) |  |  |  | 280 | SC | 1 | #N008769 | 1 |  | 60830 | Tosama d.o.o. | [5 empty] | E
CP | P | #463386 | PALČKE VATIRANE ZA ČIŠČENJE kat.št. 5246-974202 Nobamed (sc=100kos) |  |  |  | 280 | SC | 1 | #N008769 | 1 |  | 5246-974202 | NOBAMED | [5 empty] | E
CP | N | #N008770 | PANDY REAGENT 100ML |  |  |  | 1 | STE | 2 | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N008771 | PODALJŠEK 41CM ZA PRIPRAVO IN APLIKACIJO TEKOČIN |  |  |  | 3000 | KOS | 2 | # | 1 | Sistem mora imeti dvokanalno ostro iglo, oblikovano tako, da omogoča varno in lahko zabadanje v vrečke ali steklenice. Na držalu mora biti 0.2 µm zračni filter s pokrovom. BK, ki ga ni mogoče odstraniti. Stišček za zapiranje na klik (Robertova zaponka), mora omogočati zaprtje sistema z eno roko in biti rdeče barve. Dolžina sistema med 40 in 42 cm. Konekt, kjer je priključitev na sekundarni sistem, mora imeti Luer del z navojem, zamašek s hidrofobnim filtrom in nepovratno valvulo, ki je zaščiten z dodatnim zaščitnim pokrovčkom. Podaljšek mora biti brez Di(2 ethylhexil)phtalhata in PVC.Za BK se zahteva se neodvisna študija, ki je bila objavljena v indeksirani strokovni publikaciji in mora dokazovati, da se po vsaki uporabi BK zmanjšuje kontaminacija okolja pri delu z neoplastičnimi učinkovinami za vsaj 8%. Podaljšek mora imeti klasifikacijo CSTD,ki je definirana kot zaprti sistem za prenos zdravil po protokolu testiranja NIOSH. BK in vsi artikli, ki vsebujejo konekt morajo omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine. | [7 empty] | E
CP | P | #462329 | PODALJŠEK 41CM ZA PRIPRAVO IN APLIKACIJO TEKOČIN kat.št. 011-MC9073 ICU Medical (min.pak.=50kos) |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | #N008771 | 1 |  | 011-MC9073 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | P | #958333 | PODALJŠEK 41CM ZA PRIPRAVO IN APLIKACIJO TEKOČIN kat.št. 011-MC9042 ICU Medical |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | #N008771 | 1 |  | 011-MC9042 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N008772 | PODLOGA ZA PRIPRAVO CITOSTATIKOV 45x50 |  |  |  | 500 | KOS | 2 | # | 1 | Lahko enakovredno podlogo za pripravo citostatikov dimenzij 43 x 46 cm. Podloga naj bo sterilna, posamično pakirana. Velikost: dolžina 45 - 60 cm, širina 40 - 45 cm. Podloga mora biti triplastna. Zgornja plast mora biti prepustna za tekočine in ne sme odpuščati vlaken, srednja plast mora biti vpojna, spodnja plast pa ne sme prepuščati tekočine. Površina mora biti dovolj gladka, da lahko na njej varno stojijo tudi majhne ampule. | [7 empty] | E
CP | P | #048866 | PODLOGA za pripravo citostat.45x50 ster. čisti prostor kat. št. 22013/15225CEB Medline (sc=10kos) |  |  |  | 500 | KOS | 1 | #N008772 | 1 |  | 22013/15225CEB | Medline | [5 empty] | E
CP | P | #464839 | PODLOGA ZA PRIPRAVO CITOSTATIKOV 45x55CM kat.št. 4552-502 Bastos Viegas (sc=30kos) |  |  |  | 500 | KOS | 1 | #N008772 | 1 |  | 4552-502 | Bastos Viegas | [5 empty] | E
CP | P | #465613 | PODLOGA ZA PRIPRAVO CITOSTATIKOV 45x50 sterilna kat.št. 22013 Medline |  |  |  | 500 | KOS | 1 | #N008772 | 1 |  | 22013 | Medline | [5 empty] | E
CP | N | #N008773 | POSODA STEKLENA 120x120MM S POKROVOM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #014397 | POSODA STEKLENA 120x120MM S POKROVOM kat št. HE-4410/12 Hecht |  |  |  | 10 | KOS | 1 | #N008773 | 1 |  | HE-4410/12 | Hecht | [5 empty] | E
CP | P | #465614 | POSODA STEKLENA 120x120MM S POKROVOM 2708 kat.št. 416131212 Simax |  |  |  | 10 | KOS | 1 | #N008773 | 1 |  | 416131212 | SIMAX | [5 empty] | E
CP | N | #N008774 | POSODA STEKLENA 80x50MM S POKROVOM |  |  |  | 2 | KOS | 2 | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #014427 | POSODA STEKLENA 80x50MM S POKROVOM 242084105 kat.št. 5033026 Schott Omn |  |  |  | 2 | KOS | 1 | #N008774 | 1 |  | 5033026 | Schott Omn | [5 empty] | E
CP | N | #N008775 | POSODA ZA TRANSPORT PREDMETNIH STEKEL |  |  |  | 550 | KOS | 2 | # | 1 | Iz PP za 5 predmetnih stekel, dimenzije 76x26 mm. | [7 empty] | E
CP | P | #957270 | POSODA ZA TRANSPORT PREDMETNIH STEKEL - iz PP za 5 predm.stek.76x26mm kat.št. 13021 Aptaca (1pak=25kos) |  |  |  | 550 | KOS | 1 | #N008775 | 1 |  | 13021 | Aptaca | [5 empty] | E
CP | N | #N008776 | POSODICA ZA BLATO Z ŽLIČKO Z ZUNANJIM NAVOJEM 20x55MM PVC |  |  |  | 3000 | KOS | 2 | # | 1 | Posodica za blato, narejena iz inertnih materialov primerna za vzorčenje blata. Opremljena je z pokrovčkom in zajemalno žličko. Lahko tudi posodico dimenzije 27×80 Lahko tudi posodica velikosti 76×20 mm. Pokrovček z žličko mora biti z navojem privit na posodico (sestavljen). | [7 empty] | E
CP | P | #464840 | POSODICA ZA BLATO Z ŽLIČKO Z ZUNANJIM NAVOJEM 20x55MM PVC kat.št. 11997 Žikplast Žitnik Anja (sc=100kos) |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | #N008776 | 1 |  | 11997 | ŽIKPLAST ŽITNIK ANJA | [5 empty] | E
CP | P | #464841 | POSODICA ZA BLATO Z ŽLIČKO Z ZUNANJIM NAVOJEM 20x76MM PVC kat.št. 80.734 Sarstedt (sc=500kos) |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | #N008776 | 1 |  | 80.734 Faeces tube, | Sarstedt | [5 empty] | E
CP | P | #465615 | POSODICA ZA BLATO Z ŽLIČKO Z ZUNANJIM NAVOJEM 20x55MM PVC 30ML kat.št. 25133 Flmedical (sc=700kos) |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | #N008776 | 1 |  | 25133 | Flmedical | [5 empty] | E
CP | P | #958489 | POSODICA ZA BLATO Z ŽLIČKO Z ZUNANJIM NAVOJEM 20x55MM PVC kat št. A5-40.10.18CCA |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | #N008776 | 1 |  | A5-40.10.18CCA | [6 empty] | E
CP | N | #N008777 | POSODICA ZA URIN 125ML pakirano a´1kos sterilna |  |  |  | 7000 | KOS | 2 | # | 1 | Urinski lonček mora biti sterilen in enkratno pakiran. Pokrov mora biti na navoj, ki dobro tesni. Lahko z volumnom 120 ml." | [7 empty] | E
CP | P | #050665 | POSODICA ZA URIN 125ML pakirano a´1kos sterilna kat.št. 409726 Deltalab, S.L. |  |  |  | 7000 | KOS | 1 | #N008777 | 1 |  | 409726 | Deltalab, S.L. | [5 empty] | E
CP | P | #465616 | POSODICA ZA URIN 120ML pakirano a´1kos sterilna kat.št. PO37 Golias (sc=300kos) |  |  |  | 7000 | KOS | 1 | #N008777 | 1 |  | PO37 | Golias | [5 empty] | E
CP | P | #465617 | POSODICA ZA URIN 120ML pakirano a´1kos sterilna (25035) kat.št. 331166 Aptaca (sc=250kos) |  |  |  | 7000 | KOS | 1 | #N008777 | 1 |  | 331166 | APTACA | [5 empty] | E
CP | N | #N008778 | PREVLEKA ZA FOTOTERAPEVTSKO BLAZINO |  |  |  | 150 | KOS | 2 | # | 1 | Prevleka mora biti kompatibilna z aparatom BiliCoccon-Nest sistem ter z Aparatom Neoblue Blanket. | [7 empty] | E
CP | P | #465618 | PREVLEKA ZA FOTOTERAPEVTSKO BLAZINO BiliCocoon pokrivala - Nest sistem kat.št. BCC12150 NeoMedLight (sc=50kos) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | #N008778 | 1 |  | BCC12150 | NeoMedLight | [5 empty] | E
CP | P | #959938 | PREVLEKA ZA FOTOTERAPEVTSKO BLAZINO NEOBLUE BLANKET kat.št. 005989 Natus (sc=50kos) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | #N008778 | 1 |  | 5989 | Natus | [5 empty] | E
CP | N | #N008779 | REZILO ZA TABLETE |  |  |  | 30 | KOS | 2 | # | 1 | Rezilo za tablete vseh velikosti, tablete razpolovi brez drobljenja. | [7 empty] | E
CP | P | #051280 | REZILO ZA TABLETE kat.št. L-09162-B Ampri |  |  |  | 30 | KOS | 1 | #N008779 | 1 |  | L-09162-B | Ampri | [5 empty] | E
CP | P | #464842 | REZILO ZA TABLETE kat.št. 07693101 Rehaforum |  |  |  | 30 | KOS | 1 | #N008779 | 1 |  | 7693101 | Rehaforum | [5 empty] | E
CP | N | #N008781 | SET ZA BOLUSNI PODALJŠEK |  |  |  | 15 | KOS | 2 | # | 1 | S kateter nastavkom, secur-loy konektor in sponko. | [7 empty] | E
CP | P | #050410 | SET ZA BOLUSNI PODALJŠEK MIC-KEY s kateter nastavek,secur-loy konektor in sponko kat.št. 0123-12 Kimberly Clark (sc=5kos) |  |  |  | 15 | KOS | 1 | #N008781 | 1 |  | 0123-12 | Kimberly Clark | [5 empty] | E
CP | P | #463388 | SET ZA BOLUSNI PODALJŠEK kat.št. 8884741813 Cardinal Health (sc=10kos) |  |  |  | 15 | KOS | 1 | #N008781 | 1 |  | 8884741813 | Cardinal Health | [5 empty] | E
CP | N | #N008782 | SET ZA INHALACIJO Z MASKO ODRASLI |  |  |  | 2400 | KOS | 2 | # | 1 | Set maska z elastiko, brez PVC in DEHP, prilagodljiva obrazu, nebulajzer z min.6 ml in max. 20 ml posodo, s cevjo min.dolžine 200 cm in max. 215 cm. učinkovitost inhalacije 77%. | [7 empty] | E
CP | P | #013641 | SET ZA INHALACIJO Z MASKO ODRASLI NEBULIZATOR CIRUSS kat.št. 1453015 Intersurgical (sc=30kos) |  |  |  | 2400 | KOS | 1 | #N008782 | 1 |  | 1453015 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N008783 | SET ZA INHALACIJO Z USTNIKOM |  |  |  | 200 | KOS | 2 | # | 1 | Set vsebuje ustnik, nastavek, bučko – nebulajzer z 20ml posodo, Tčlen, rebrasto cev dolžine 213cm, zvezdast lumen ki ne klika. | [7 empty] | E
CP | P | #013282 | SET ZA INHALACIJO Z USTNIKOM kat.št. 002434 Vyaire Medical B.V. (sc=50kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N008783 | 1 |  | 2434 | Vyaire Medical B.V. | [5 empty] | E
CP | P | #463389 | SET ZA INHALACIJO Z USTNIKOM Nebulizer set T kat.št. 82 02 50 Asid Bonz (sc=25kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N008783 | 1 |  | 82 02 50 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #963831 | SET ZA INHALACIJO Z USTNIKOM Nebulizator bronh. ECO kat.št. 1464000 Intersurgical (sc=40kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N008783 | 1 |  | 1464000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N008784 | SET ZA IZPIRANJE ŽELODCA CH34 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #050841 | SET ZA IZPIRANJE ŽELODCA CH34 kat.št. 1100750015 Cardinal Health (sc=20kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | #N008784 | 1 |  | 1100750015 | Cardinal Health | [5 empty] | E
CP | N | #N008788 | SISTEM GRAVITACIJSKI APPLIX EASYBAG |  |  |  | 120 | KOS | 2 | # | 1 | Sistem z nastavkom za easybag vrečko. Z LuerLock, ENLock in ENFit nastavkom. Sistem omogoča regulacijo pretoka. Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #464843 | SISTEM GRAVITACIJSKI APPLIX EASYBAG kat.št. 12298205 Cedic Srl (sc=30kos) |  |  |  | 120 | KOS | 1 | #N008788 | 1 |  | 12298205 | Cedic Srl | [5 empty] | E
CP | P | #960021 | SISTEM GRAVITACIJSKI APPLIX EASYBAG (sistem z nastavkom za easybag vrečo) kat.št. 7751952 Fresenius Kabi (sc=30kos) |  |  |  | 120 | KOS | 1 | #N008788 | 1 |  | 7751952 | Fresenius Kabi | [5 empty] | E
CP | N | #N008789 | SISTEM GRAVITACIJSKI APPLIX VREČA |  |  |  | 120 | KOS | 2 | # | 1 | Sistem z vrečko. Z LuerLock, ENLock in ENFit nastavkom. Sistem omogoča regulacijo pretoka. Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #463390 | SISTEM GRAVITACIJSKI APPLIX VREČA 1.000ml kat.št. 8884702500 Cardinal Health (sc=30kos) |  |  |  | 120 | KOS | 1 | #N008789 | 1 |  | 8884702500 | Cardinal Health | [5 empty] | E
CP | P | #464844 | SISTEM GRAVITACIJSKI APPLIX VREČA kat.št. 12298204 Cedis Srl (sc=30kos) |  |  |  | 120 | KOS | 1 | #N008789 | 1 |  | 12298204 | Cedic Srl | [5 empty] | E
CP | P | #960022 | SISTEM GRAVITACIJSKI APPLIX VREČA (sistem z vrečko) kat.št. 7751954 Fresenius Kabi |  |  |  | 120 | KOS | 1 | #N008789 | 1 |  | 7751954 | Fresenius Kabi | [5 empty] | E
CP | N | #N008790 | SISTEM GRAVITACIJSKI APPLIX VARIOLINE |  |  |  | 40 | KOS | 2 | # | 1 | Sistem z nastavkom za steklenico in easybag vrečko. Z LuerLock, ENLock in ENFit nastavkom. Sistem omogoča regulacijo pretoka. Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #464845 | SISTEM GRAVITACIJSKI APPLIX VARIOLINE kat.št. 12298230 Cedic Srl (sc=30kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | #N008790 | 1 |  | 12298230 | Cedic Srl | [5 empty] | E
CP | P | #960020 | SISTEM GRAVITACIJSKI APPLIX VARIOLINE (sistem z nastavkom za steklenico in easybag vrečo) kat.št. 7751953 Fresenius Kabi |  |  |  | 40 | KOS | 1 | #N008790 | 1 |  | 7751953 | Fresenius Kabi | [5 empty] | E
CP | N | #N008791 | SISTEM ZA KLIZMO |  |  |  | 300 | KOS | 2 | # | 1 | Sistem za povezavo med posodo ali vrečko s tekočino in rektalno sondo. Transparentna in fleksibilna cev, premera 10 mm in dolžine 1200 mm. Stopničast priključek z ventilom, ki omogoča regulacijo pretoka. | [7 empty] | E
CP | P | #024805 | SISTEM ZA KLIZMO kat.št. 53750 Tik (sc=25kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | #N008791 | 1 |  | 53750 | Tik | [5 empty] | E
CP | P | #463939 | SISTEM ZA KLIZMO kat.št. 20692 Primed Halberstadt (sc=20kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | #N008791 | 1 |  | 20692 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | P | #465619 | SISTEM ZA KLIZMO DYNDE70100A kat.št. 23469 Conod Medical |  |  |  | 300 | KOS | 1 | #N008791 | 1 |  | 23469 | Conod Medical Co | [5 empty] | E
CP | N | #N008792 | SPONKA PY ZA FIKSACIJO POVOJEV V BARVI KOŽE |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | # | 1 | Sponka v barvi kože, ki omogoča močno fiksacijo na različne tipe povojev. Sponko je mogoče z lahkoto prestaviti z enega na drugo mesto povoja. | [7 empty] | E
CP | P | #014877 | SPONKA PY za fiksacijo povojev v barvi kože kat.št. 470-002 Bastos Viegas (sc=100kos) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | #N008792 | 1 |  | 470-002 | Bastos Viegas | [5 empty] | E
CP | P | #463391 | SPONKA PY ZA FIKSACIJO POVOJEV V BARVI KOŽE kat.št. 3165-962705 Nobamed (sc=50kos) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | #N008792 | 1 |  | 3165-962705 | NOBAMED | [5 empty] | E
CP | N | #N008793 | SPONKA VARNOSTNA |  |  |  | 500 | KOS | 2 | # | 1 | Sponka, ki nima možnosti, da se sama odpre. Dolžina sponke min. 3,4 cm max. 5,0 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #054861 | SPONKA VARNOSTNA MALE DUPLEX 3,4CM kat.št. 000035 Labora |  |  |  | 500 | KOS | 1 | #N008793 | 1 |  | 35 | Labora | [5 empty] | E
CP | N | #N008794 | SPONKA ZA POPEK |  |  |  | 800 | KOS | 2 | # | 1 | Iz poliacetalne umetne mase, sterilna, 1 kos v setu. | [7 empty] | E
CP | P | #014893 | SPONKA ZA POPEK steril 1xup. kat.št. 489-051 Bastos Viegas (1kos v setu) |  |  |  | 800 | KOS | 1 | #N008794 | 1 |  | 489-051 | Bastos Viegas | [5 empty] | E
CP | P | #462331 | SPONKA ZA POPEK sterilna kat.št. 07.044.00.000 Dahlhausen (sc=100kos) |  |  |  | 800 | KOS | 1 | #N008794 | 1 |  | 07.044.00.000 | Dahlhausen | [5 empty] | E
CP | P | #463392 | SPONKA ZA POPEK kat.št. 230 0001 1 Bicakcilar (sc=300kos) |  |  |  | 800 | KOS | 1 | #N008794 | 1 |  | 230 0001 1 | Bicakcilar | [5 empty] | E
CP | N | #N008795 | SPREJ ZA FIKSIRANJE PREPARATOV 100ML |  |  |  | 15 | KOS | 2 | # | 1 | Kot MERCKOFIX ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #956671 | SPREJ ZA FIKSIRANJE PREPARATOV 100ML MERCKOFIX 3981 kat.št. 1.03981.0102 Merck |  |  |  | 15 | KOS | 1 | #N008795 | 1 |  | 1039810102 | Merck | [5 empty] | E
CP | N | #N008796 | STEKLO PREDMETNO - MATIRAN ROB predmetno steklo namenjeno rutinskim, klasičnim preiskavam, velikosti 76x26 mm |  |  |  | 50000 | KOS | 2 | # | 1 | Dimenzije: 26 x 76 mm (± 0,2). Bistro, predhodno oprano steklo, debelo 1,1 mm (± 0,1). Bel matiran rob na zgornji in spodnji strani. Nerezani vogali. | [7 empty] | E
CP | P | #014940 | STEKLA PREDMETNA MATIRAN ROB namenjeno rutinskim, klasičnim preiskavam, 76x26MM kat.št. D100003 Deltalab S.L. (sc=50kos) |  |  |  | 50000 | KOS | 1 | #N008796 | 1 |  | D100003 | Deltalab S.L. | [5 empty] | E
CP | P | #463394 | STEKLA PREDMETNA - MATIRAN ROB 76x26mm kat.št. 59178 Chemill (sc=72kos) |  |  |  | 50000 | KOS | 1 | #N008796 | 1 |  | 59178 | Chemill | [5 empty] | E
CP | P | #464846 | STEKLO PREDMETNO - MATIRAN ROB 76x26mm kat.št. 13503 Aptaca (sc=72kos) |  |  |  | 50000 | KOS | 1 | #N008796 | 1 |  | 13503 | aptaca | [5 empty] | E
CP | N | #N008799 | STEKLENICA ZA URIN PVC-GOSKA z dolgim vratom |  |  |  | 100 | KOS | 2 | # | 1 | Z dolgim vratom 11 cm ali več. | [7 empty] | E
CP | P | #463395 | STEKLENICA ZA URIN PVC-GOSKA z dolgim vratom 1000ML iz PE s pokrovom kat.št. 69 00 50 Asid Bonz (sc=25kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | #N008799 | 1 |  | 69 00 50 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #464847 | STEKLENICA ZA URIN PVC-GOSKA 1L z dolgim vratom in pokrovom kat.št. 09271-M A (1karton=25kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | #N008799 | 1 |  | 09271-M | A | [5 empty] | E
CP | P | #465620 | STEKLENICA ZA URIN PVC-GOSKA 1L z dolgim vratom PE s pokrovom (25112) kat.št. 390491 Syntesys |  |  |  | 100 | KOS | 1 | #N008799 | 1 |  | 390491 | syntesys | [5 empty] | E
CP | P | #960324 | STEKLENICA ZA URIN PVC-GOSKA z dolgim vratom 11cm ali več kat.št. SMA0010020 Artsana |  |  |  | 100 | KOS | 1 | #N008799 | 1 |  | SMA0010020 | Artsana | [5 empty] | E
CP | N | #N008802 | SUSPENZORIJ ŠT. 10 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | # | 1 | Moški anatomski ščitnik s stegenskimi trakovi in ??odstranljivo vrečko. Obseg čmrlja 33 – 34 cm. Posamično pakirano. | [7 empty] | E
CP | P | #957471 | SUSPENZORIJ ŠT. 10 sterilen Moški anatomski ščitnik kat.št. 51057 Lohmann&Rauscher |  |  |  | 10 | KOS | 1 | #N008802 | 1 |  | 51057 | Lohmann&Rauscher | [5 empty] | E
CP | P | #970956 | SUSPENZORIJ ŠT. 10 L (10) 950010 kat.št. 1526 Noba |  |  |  | 10 | KOS | 1 | #N008802 | 1 |  | 1526 | Noba | [5 empty] | E
CP | N | #N008803 | SUSPENZORIJ ŠT. 6 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | # | 1 | Moški anatomski ščitnik s stegenskimi trakovi in ??odstranljivo vrečko. Obseg čmrlja 25 – 26 cm. Posamično pakirano. | [7 empty] | E
CP | P | #015164 | SUSPENZORIJ ŠT. 6 sterilen Moški anatomski ščitnik kat.št. 56858 Lohmann&Rauscher |  |  |  | 10 | KOS | 1 | #N008803 | 1 |  | 56858 | Lohmann&Rauscher | [5 empty] | E
CP | P | #465042 | SUSPENZORIJ ŠT. 6 S (6) 950006 kat.št. 1524 Noba |  |  |  | 10 | KOS | 1 | #N008803 | 1 |  | 1524 | Noba | [5 empty] | E
CP | N | #N008804 | SUSPENZORIJ ŠT. 8 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | # | 1 | Moški anatomski ščitnik s stegenskimi trakovi in ??odstranljivo vrečko. Obseg čmrlja 29 – 30 cm. Posamično pakirano. | [7 empty] | E
CP | P | #464848 | SUSPENZORIJ ŠT. 8 M (8) 950008 kat.št. 1525 Noba |  |  |  | 10 | KOS | 1 | #N008804 | 1 |  | 1525 | Noba | [5 empty] | E
CP | P | #957469 | SUSPENZORIJ ŠT. 8 sterilen Moški anatomski ščitnik kat.št. 56860 Lohmann&Rauscher |  |  |  | 10 | KOS | 1 | #N008804 | 1 |  | 56860 | Lohmann&Rauscher | [5 empty] | E
CP | N | #N008805 | SUSPENZORIJ ŠT. 9 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | # | 1 | Moški anatomski ščitnik s stegenskimi trakovi in ??odstranljivo vrečko. Obseg čmrlja 31 – 32 cm. Posamično pakirano. | [7 empty] | E
CP | P | #464849 | SUSPENZORIJ ŠT. 9 M (8) 950008 kat.št. 1525 Noba |  |  |  | 10 | KOS | 1 | #N008805 | 1 |  | 1525 | Noba | [5 empty] | E
CP | P | #957470 | SUSPENZORIJ ŠT. 9 sterilen Moški anatomski ščitnik kat.št. 56861 Lohmann&Rauscher |  |  |  | 10 | KOS | 1 | #N008805 | 1 |  | 56861 | Lohmann&Rauscher | [5 empty] | E
CP | N | #N008807 | TERMOMETER DIGITALNI |  |  |  | 720 | KOS | 2 | # | 1 | Digitalni termometer namenjen enostavnemu podpazdušnemu merjenju telesne temperature odraslih ali otrok. Lastnosti: visoka občutljivost senzorja omogoča izjemno zanesljivo in hitro merjenje (10 do 60 sekund); enostavna uporaba in zvočni signal ob koncu merjenja; velik in pregleden ekran za enostavno odčitavanje izmerjenih vrednosti; dolgotrajna zamenljiva baterija; namenjen za oralno, rektalno in aksilarno merjenje telesne temperature. Telesu prijazni material. | [7 empty] | E
CP | P | #039446 | TERMOMETER DIGITALNI Thermoval standard kat.št. 925024 Hartmann |  |  |  | 720 | KOS | 1 | #N008807 | 1 |  | 925024 | Hartmann | [5 empty] | E
CP | P | #462334 | TERMOMETER DIGITALNI kat.št. RM300 Moretti |  |  |  | 720 | KOS | 1 | #N008807 | 1 |  | RM300 | Moretti | [5 empty] | E
CP | P | #465621 | TERMOMETER DIGITALNI kat.št. E315 Servoprax |  |  |  | 720 | KOS | 1 | #N008807 | 1 |  | E315 | SERVOPRAX | [5 empty] | E
CP | N | #N008809 | TEST HITRI UREAZNI ZA DOLOČANJE HELICOBACTER PYLORI v biops.vzorcih žel.sluz. |  |  |  | 600 | KOS | 2 | # | 1 | Test zazna encim ureaze Helicobacter pylori, ki je prisoten v biopsijah želodčne sluznice. Test je sestavljen iz kartuše z dvema jamicama, ki vsebuje sečnino, fenol rdeče in puferske soli v obliki tablet in ampulo pufra. Če je encim ureaze Helicobacter pylori prisoten v vzorcu biopsije, dvig pH, povezan s hidrolizo sečnine, povzroči spremembo barve od rumene do oranžne do magenta. Natančen test posebej zasnovan za odkrivanje encima ureaze Helicobacter pylori. Dvojni vdolbinici omogočata dva vzorca na bolnika, druga pa lahko uporabimo kot kontrolo. Shranjevanje pri sobni temperaturi. Brez odpadnih reagentov - po rekonstituciji je raztopina stabilna 5 dni pri 18-25 ° C.Hiter rezultat, običajno v 30 minutah. Vsaka sprememba barve od rumene do oranžne do magenta pomeni pozitivno reakcijo. | [7 empty] | E
CP | P | #021011 | TEST HITRI UREAZNI ZA DOLOČANJE HELICOBACTER PYLORI v biops.vzorcih žel.sluz. (Endosc-Hp test) kat.št.4020099 Chambridge Lifescience |  |  |  | 600 | KOS | 1 | #N008809 | 1 |  | 4020099 | Chambridge Lifescience | [5 empty] | E
CP | P | #462299 | TEST HITRI UREAZNI ZA DOLOČANJE HELICOBACTER PYLORI v biops.vzorcih žel.sluz. Claertset histo HP kat.št. C3 8100 Cleartest (sc=20) |  |  |  | 600 | KOS | 1 | #N008809 | 1 |  | C3 8100 | Cleartest | [5 empty] | E
CP | N | #N008810 | TEST HITRI ZA AMFETAMINE |  |  |  | 40 | KOS | 2 | # | 1 | Posamični urinski test za preverjanje prisotnosti presnovkov prepovedanih drog v telesu. V kompletu so testna ploščica, kapalka in navodila za uporabo. Odčitek rezultata po min. 5 minutah in max. 6 minutah. Procedurna kontrola vgrajena v test. | [7 empty] | E
CP | P | #462336 | TEST HITRI ZA AMFETAMINE kat.št. HC-DAM-102 Alltest (sc=40kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | #N008810 | 1 |  | HC-DAM-102 | Alltest | [5 empty] | E
CP | P | #958302 | TEST HITRI ZA AMFETAMINE kat.št. AC-DAM-102 Innovacon (sc=40kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | #N008810 | 1 |  | AC-DAM-102 | Innovacon | [5 empty] | E
CP | N | #N008811 | TEST HITRI ZA BARBITURATE |  |  |  | 120 | KOS | 2 | # | 1 | Posamični urinski test za preverjanje prisotnosti presnovkov prepovedanih drog v telesu. V kompletu so testna ploščica, kapalka in navodila za uporabo. Odčitek rezultata po min. 5 minutah in max. 6 minutah. Procedurna kontrola vgrajena v test. | [7 empty] | E
CP | P | #957037 | TEST HITRI ZA BARBITURATE kat.št. HC-DBA-102 Innovacon |  |  |  | 120 | KOS | 1 | #N008811 | 1 |  | HC-DBA-102 | Innovacon | [5 empty] | E
CP | N | #N008812 | TEST HITRI ZA BENZODIAZEPINE |  |  |  | 80 | KOS | 2 | # | 1 | Posamični urinski test za preverjanje prisotnosti benzodiazepinov v telesu. V kompletu so testna ploščica, kapalka in navodila za uporabo. Odčitek rezultata po min. 5 minutah in max. 6 minutah. Procedurna kontrola vgrajena v test. | [7 empty] | E
CP | P | #957038 | TEST HITRI ZA BENZODIAZEPINE kat.št. HC-DBZ-102 Innovacon (sc=40kos) |  |  |  | 80 | KOS | 1 | #N008812 | 1 |  | HC-DBZ-102 | Innovacon | [5 empty] | E
CP | N | #N008815 | TEST HITRI ZA KOKAIN |  |  |  | 80 | KOS | 2 | # | 1 | Posamični urinski test za preverjanje prisotnosti kokaina v telesu. V kompletu so testna ploščica, kapalka in navodila za uporabo. Odčitek rezultata po min. 5 minutah in max. 6 minutah. Procedurna kontrola vgrajena v test. | [7 empty] | E
CP | P | #957039 | TEST HITRI ZA KOKAIN kat.št. HC-DCO-102 Innovacon (sc=40kos) |  |  |  | 120 | KOS | 1 | #N008815 | 1 |  | HC-DCO-102 | Innovacon | [5 empty] | E
CP | N | #N008816 | TEST HITRI ZA METAMFETAMINE |  |  |  | 120 | KOS | 2 | # | 1 | Posamični urinski test za preverjanje prisotnosti metamfetaminov v telesu. V kompletu so testna ploščica, kapalka in navodila za uporabo. Odčitek rezultata po min. 5 minutah in max. 6 minutah. Procedurna kontrola vgrajena v test. | [7 empty] | E
CP | P | #462339 | TEST HITRI ZA METAMFETAMINE kat.št. HC-DME-102 Alltest (sc=40kos) |  |  |  | 120 | KOS | 1 | #N008816 | 1 |  | HC-DME-102 | Alltest | [5 empty] | E
CP | P | #957040 | TEST HITRI ZA METAMFETAMINE kat.št. HC-DME-102 Innovacon |  |  |  | 120 | KOS | 1 | #N008816 | 1 |  | AC-DME-102 | Innovacon | [5 empty] | E
CP | N | #N008817 | TEST HITRI ZA MORFIJ |  |  |  | 80 | KOS | 2 | # | 1 | Posamični urinski test za preverjanje prisotnosti morfija v telesu. V kompletu so testna ploščica, kapalka in navodila za uporabo. Odčitek rezultata po min. 5 minutah in max. 6 minutah. Procedurna kontrola vgrajena v test. | [7 empty] | E
CP | P | #957041 | TEST HITRI ZA MORFIJ kat.št. HC-DMO-102 Innovacon (sc=40kos) |  |  |  | 80 | KOS | 1 | #N008817 | 1 |  | HC-DMO-102 | Innovacon | [5 empty] | E
CP | N | #N008818 | TEST HITRI ZA THC (KANABIS) |  |  |  | 120 | KOS | 2 | # | 1 | Posamični urinski test za preverjanje prisotnosti kanabisa v telesu. V kompletu so testna ploščica, kapalka in navodila za uporabo. Odčitek rezultata po min. 5 minutah in max. 6 minutah. Procedurna kontrola vgrajena v test. | [7 empty] | E
CP | P | #957042 | TEST HITRI ZA THC (KANABIS) kat.št. HC-DTH-102 Innovacon (sc=40kos) |  |  |  | 120 | KOS | 1 | #N008818 | 1 |  | HC-DTH-102 | Innovacon | [5 empty] | E
CP | N | #N008820 | TEST ZA DOLOČANJE HEMOGLOBINA V BLATU (kot HEMOCCULT TEST) |  |  |  | 700 | KOS | 2 | # | 1 | Test za kvalitativmo detekcijo okultne krvi v blatu z gvajak metodo. Enostaven za uporabo. Test ima vgrajeno notranjo kontrolo, ki zagotavlja kontrolo kvalitete testa in izvedbe. Hiter rezultat, ki ga odčitamo po 30 sekundah oz.v roku 2 minut. | [7 empty] | E
CP | P | #036935 | TEST ZA DOLOČANJE HEMOGLOBINA V BLATU (kot HEMOCCULT TEST) HemaScreen kat.št. 1290-100 Stanbio (sc=100testov) |  |  |  | 700 | KOS | 1 | #N008820 | 1 |  | 1290-100 | Stanbio | [5 empty] | E
CP | N | #N008822 | TEST HITRI ZA ECSTASY |  |  |  | 120 | KOS | 2 | # | 1 | Posamični urinski test za preverjanje prisotnosti presnovkov prepovedanih drog v telesu. V kompletu so testna ploščica, kapalka in navodila za uporabo. Odčitek rezultata po min. 5 minutah in max. 6 minutah. Procedurna kontrola vgrajena v test. | [7 empty] | E
CP | P | #955967 | TEST HITRI ZA ECSTASY kat.št. HC-DMD-102 Innovacon |  |  |  | 120 | KOS | 1 | #N008822 | 1 |  | HC-DMD-102 | Innovacon | [5 empty] | E
CP | N | #N008823 | TEST HITRI ZA METADON |  |  |  | 80 | KOS | 2 | # | 1 | Posamični urinski test za preverjanje prisotnosti presnovkov prepovedanih drog v telesu. V kompletu so testna ploščica, kapalka in navodila za uporabo. Odčitek rezultata po min. 5 minutah in max. 6 minutah. Procedurna kontrola vgrajena v test. | [7 empty] | E
CP | P | #956228 | TEST HITRI ZA METADON kat.št. HC-DMT-102 Innovacon (sc=40kos) |  |  |  | 80 | KOS | 1 | #N008823 | 1 |  | HC-DMT-102 | Innovacon | [5 empty] | E
CP | N | #N008824 | TEST HITRI ZA OPIATE |  |  |  | 160 | KOS | 2 | # | 1 | Posamični urinski test za preverjanje prisotnosti presnovkov prepovedanih drog v telesu. V kompletu so testna ploščica, kapalka in navodila za uporabo. Odčitek rezultata po min. 5 minutah in max. 6 minutah. Procedurna kontrola vgrajena v test. | [7 empty] | E
CP | P | #052608 | TEST HITRI ZA OPIATE kat.št. AC-DOP-102 Innovacon (sc=40kos) |  |  |  | 160 | KOS | 1 | #N008824 | 1 |  | AC-DOP-102 | Innovacon | [5 empty] | E
CP | P | #462340 | TEST HITRI ZA OPIATE kat.št. HC-DOP-102 Alltest (sc=40kos) |  |  |  | 160 | KOS | 1 | #N008824 | 1 |  | HC-DOP-102 | Alltest | [5 empty] | E
CP | N | #N008825 | TEST ZA UGOTAVLJANJE NOSEČNOSTI |  |  |  | 40 | KOS | 2 | # | 1 | Pakirano po 1 test, kot Clearblue ali enakovedno. | [7 empty] | E
CP | P | #045772 | TEST za ugotavljanje nosečnosti CLEARBLUE kat.št. 4084500759534 SPD |  |  |  | 40 | KOS | 1 | #N008825 | 1 |  | 4084500759534 | SPD | [5 empty] | E
CP | P | #463397 | TEST ZA UGOTAVLJANJE NOSEČNOSTI HCG TEST MIDSTREAM kat.št. HC-FHC-U103H Alltest |  |  |  | 40 | KOS | 1 | #N008825 | 1 |  | HC-FHC-U103H | ALLTEST | [5 empty] | E
CP | P | #464850 | TEST ZA UGOTAVLJANJE NOSEČNOSTI HCG urine device kat.št. 142002 nal von Minden (sc=30testov) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | #N008825 | 1 |  | 142002 | Nal von Minden | [5 empty] | E
CP | N | #N008828 | TRAK IDENTIFIKAC. ZA MATERE IN OTROKE - ZAPESTNICA |  |  |  | 800 | KOS | 2 | # | 1 | Mehak, medicinski PVC trak za identifikacijo matere in otroka, na katerem je dobro vidna številka. Možnost prilagajanja širini obsega zapestja. Dolžina traku za mater 22,2 cm (+/- 0, 2 cm) in za otroka 12,2 cm (+/- 0,2 cm). | [7 empty] | E
CP | P | #015580 | TRAK IDENTIFIKAC. ZA MATERE IN OTROKE - ZAPESTNICA - medicinski PVC kat.št. PAPO 7117 VITA-DE |  |  |  | 800 | KOS | 1 | #N008828 | 1 |  | 7117 | VITA-DE | [5 empty] | E
CP | N | #N008829 | TRAK IDENTIFIKACIJSKI ZA UMRLE |  |  |  | 800 | KOS | 2 | # | 1 | Mehak, bel, medicinski PVC trak za identifikacijo umrlega, s prostorom za identifikacijski list dolžine 9,1 cm (+/- 0,2 cm) in širine min. 5,3 cm max. 5,4cm. Možnost prilagajanja širine traku za 1 cm. Dolžina traku 34,8 cm (+/- 0,2 cm). | [7 empty] | E
CP | P | #952972 | TRAK IDENTIFIKAC. ZA UMRLE medicinski PVC kat.št. PAPO 7111 VITA - DE |  |  |  | 800 | KOS | 1 | #N008829 | 1 |  | 7111 | VITA-DE | [5 empty] | E
CP | N | #N008830 | TRAK IDENTIFIKACIJSKI MODER - ZA OTROKE |  |  |  | 700 | KOS | 2 | # | 1 | Mehak, moder, medicinski PVC trak za identifikacijo otroka, s prostorom za identifikacijsko nalepko otroka. Možnost prilagajanja širini zapestja. Dolžina traku za otroka 12,2 cm (+/- 0,2 cm). | [7 empty] | E
CP | P | #463398 | TRAK IDENTIFIKACIJSKI MODER - ZA OTROKE kat.št. 681000 Nobamed (sc=100kos) |  |  |  | 700 | KOS | 1 | #N008830 | 1 |  | 681000 | NOBAMED | [5 empty] | E
CP | P | #955830 | TRAK IDENTIFIKACIJSKI MODER - ZA OTROKE medicinski PVC kat.št. PAPO 7114 VITA-DE |  |  |  | 700 | KOS | 1 | #N008830 | 1 |  | 7114 | VITA-DE | [5 empty] | E
CP | N | #N008831 | TRAK IDENTIFIKACIJSKI MODER - ZA ODRASLE |  |  |  | 10000 | KOS | 2 | # | 1 | Mehak, moder, medicinski PVC trak za identifikacijo odraslega pacienta, s prostorom za identifikacijsko nalepko. Prostor preprečuje, da bi se nalepka zmočila. Trak ima možnost prilagajanja širini zapestja za 1 cm. Dolžina traku min. 27,8 cm max. 28,5 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #953718 | TRAK IDENTIFIKACIJSKI MODER ZA ODRASLE medicinski PVC kat.št. PAPO 7115 VITA-DE |  |  |  | 10000 | KOS | 1 | #N008831 | 1 |  | 7115 | VITA-DE | [5 empty] | E
CP | N | #N008832 | TRAK IDENTIFIKACIJSKI RDEČ medicinski PVC |  |  |  | 200 | KOS | 2 | # | 1 | Mehak, rdeč, medicinski PVC trak za identifikacijo odraslega pacienta, s prostorom za identifikacijsko nalepko. Možnost prilagajanja širini zapestja za 1 cm. Dolžina traku min. 27,8 cm max. 28,5 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #955723 | TRAK IDENTIFIKACIJSKI RDEČ medicinski PVC kat.št. PAPO 7116 VITA-DE |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N008832 | 1 |  | 7116 | VITA-DE | [5 empty] | E
CP | N | #N008834 | USTNIK ZA SPIROMETRIJO KARTONSKI - ZA OTROKE |  |  |  | 300 | KOS | 2 | # | 1 | Kartonski ustnik, ki se uporablja pri opravljanju spirometrije pri otrocihh. Ustnik velikosti 20 mm. | [7 empty] | E
CP | P | #956666 | USTNIK ZA SPIROMETRIJO KARTONSKI - ZA OTROKE 20MM kat.št. 20202 Pulmodata (a`100 kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | #N008834 | 1 |  | 20202 | Pulmodata | [5 empty] | E
CP | N | #N008835 | USTNIK ZA SPIROMETRIJO KARTONSKI - ZA ODRASLE |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | # | 1 | Kartonski ustnik, ki se uporablja pri opravljanju spirometrije pri odraslih. Dimenzije ustnika so 28x30x65. | [7 empty] | E
CP | P | #462300 | USTNIK ZA SPIROMETRIJO KARTONSKI - ZA ODRASLE 30x65MM kat.št. DRV133 Moretti |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | #N008835 | 1 |  | DRV133 | Moretti | [5 empty] | E
CP | P | #463940 | USTNIK ZA SPIROMETRIJO KARTONSKI - ZA ODRASLE 28/30x65 kat.št. 283065-S Habič (sc=500kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | #N008835 | 1 |  | 283065-S | HABIČ | [5 empty] | E
CP | P | #954461 | USTNIK ZA SPIROMETRIJO KARTONSKI SP-1 28/30x65MM kat.št. 2100025 Elpagra |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | #N008835 | 1 |  | 2100025 | Elpagra | [5 empty] | E
CP | N | #N008836 | VENTIL ZA KISIK Z VENTURIJEVO ŠOBO 60% O2 |  |  |  | 300 | KOS | 2 | # | 1 | Barvno kodiran – zelen za lažje označevanje. Na ventilu sta podatka liter O2 in % O2 | [7 empty] | E
CP | P | #462341 | VENTIL ZA KISIK Z VENTURIJEVO ŠOBO 60% O2 22F kat.št. 60000 Intersurgical (sc=50kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | #N008836 | 1 |  | 60000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | P | #954492 | VENTURI VALVULE 60% O2 zelen kat.št. 034-10-030 Flexicare |  |  |  | 300 | KOS | 1 | #N008836 | 1 |  | 034-10-030 | Flexicare | [5 empty] | E
CP | N | #N008837 | VMESNIK ZA DODAJANJE CITOSTATIKA V MEHUR S CLAVE KONEKTOM |  |  |  | 900 | KOS | 2 | # | 1 | Konekt, ki onemogoča prebod z iglo, ima ravno pot tekočine in polnitveni volumen 0,91ml. | [7 empty] | E
CP | P | #463400 | VMESNIK ZA DODAJANJE CITOSTATIKA V MEHUR S CLAVE KONEKTOM kat.št. CH3900 ICU Medical (sc=50kos) |  |  |  | 900 | KOS | 1 | #N008837 | 1 |  | CH3900 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | P | #963830 | VMESNIK ZA DODAJANJE CITOSTATIKA V MEHUR S CLAVE KONEKTOM kat.št. 011-CH3934 ICU Medical (sc=50kos) |  |  |  | 900 | KOS | 1 | #N008837 | 1 |  | 011-CH3934 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N008838 | VMESNIK ZA ZAŠČITO BRIZGALKE ALI SISTEMA |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | # | 1 | Brezigelni vmesnik za zaporo brizgalke ali infuzijskega sistema mora imeti prozorno ohišje. Pretok med 125 in 130 ml/min. Mrtvi prostor je lahko največ 0,1 ml. Vmesnik se mora ob odklopu od dostopa v celoti zapreti.Vmesnik mora biti prozoren, da je vidna pot tekočine in kompatibilen z brezigelnimi konekti, ki jih naročnik uporablja. Vmestnik mora imeti klasifikacijo CSTD, ki je definirana kot zaprti sistem za prenos zdravil Vmesnik ni potrebno, da je prozoren. Lahko vmesnik za zaščito brizgalke, ki je namenjen uporabi z nevarnimi zdravili, ima polnitveni volumen 0,12ml, je ISO standardiziran in kompatibilen z vsemi brezigelnimi konekti in brizgalkami, brez lateksa, PVC in DEHP | [7 empty] | E
CP | P | #958332 | VMESNIK ZA ZAŠČITO BRIZGALKE ALI SISTEMA Spiros kat.št. CH-2000 ICU Medical (sc=100kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | #N008838 | 1 |  | CH2000 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N008839 | VREČKA HLADNO/TOPLO 12x29 |  |  |  | 300 | KOS | 2 | # | 1 | Gel v vrečki iz najlon-polietilenskega filma. | [7 empty] | E
CP | P | #053784 | VREČKA HLADNO/TOPLO 12x29 kat.št. 752901-B Asid Bonz (sc=25kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | #N008839 | 1 |  | 752901-B | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #465623 | VREČKA HLADNO/TOPLO 12x29 kat.št. 9870 Meditrade (sc=25kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | #N008839 | 1 |  | 9870 | Meditrade GmbH | [5 empty] | E
CP | P | #465624 | VREČKA HLADNO/TOPLO 12x29 kat.št. KCZ1229 Zarys (sc=25kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | #N008839 | 1 |  | KCZ1229 | Zarys | [5 empty] | E
CP | N | #N008840 | VREČKA HLADNO/TOPLO 13x14 |  |  |  | 200 | KOS | 2 | # | 1 | Gel v vrečki iz najlon-polietilenskega filma. | [7 empty] | E
CP | P | #015474 | VREČKA HLADNO/TOPLO 13x14 kat.št. 751301-B Asid Bonz (sc=50kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N008840 | 1 |  | 751301-B | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #465625 | VREČKA HLADNO/TOPLO 13x14 kat.št. KCZ1314 Zarys (sc=50kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N008840 | 1 |  | KCZ1314 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #465626 | VREČKA HLADNO/TOPLO 13x14 kat.št. 9668 Meditrade (sc=50kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N008840 | 1 |  | 9668 | Meditrade GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N008841 | VREČKA HLADNO/TOPLO 18x28 |  |  |  | 300 | KOS | 2 | # | 1 | Gel v vrečki iz najlon-polietilenskega filma. Lahko tudi dim. 16 cm x 26 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #052436 | VREČKA COLD HOT 18x28 kat.št. 752801-B Asid Bonz (sc=25kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | #N008841 | 1 |  | 752801-B | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #463401 | VREČKA HLADNO/TOPLO 16x26 kat.št. 5322/101626 Nobamed |  |  |  | 300 | KOS | 1 | #N008841 | 1 |  | 5322/101626 | NOBAMED | [5 empty] | E
CP | P | #465627 | VREČKA HLADNO/TOPLO 16x26 kat.št. KCZ1626 Zarys (sc=20kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | #N008841 | 1 |  | KCZ1626 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #465628 | VREČKA HLADNO/TOPLO 16x26 kat.št. 9666 Meditrade (sc=25kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | #N008841 | 1 |  | 9666 | Meditrade GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N008843 | ZAŠČITNO POKRIVALO ZA SONDO TEE |  |  |  | 100 | KOS | 2 | # | 1 | V kompletu poleg zaščitnega pokrivala za TEE tudi brizga z gelom in ustnik. Za 1 x uporabo. Dimenzija 30/11/1000mm +/-10% | [7 empty] | E
CP | P | #959519 | ZAŠČITNO POKRIVALO ZA SONDO TEE kat.št. 12-1104EU Premier Guard |  |  |  | 100 | KOS | 1 | #N008843 | 1 |  | 12-1104EU | Premier Guard | [5 empty] | E
CP | P | #966965 | PREVLEKA ZA UZ SONDO STERILNA kat.št. PN087111 Ecolab (sc=12kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | #N008843 | 1 |  | PN087111 | Ecolab | [5 empty] | E
CP | N | #N008844 | DILATATOR OSMOTSKI CERVIKALNI premer: 3mm dolžina: 55mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #963731 | DILATATOR OSMOTSKI CERVIKALNI DILAPAN-S 3x55MM kat.št. 0355 Medicem |  |  |  | 20 | KOS | 1 | #N008844 | 1 |  | 355 | Medicem | [5 empty] | E
CP | N | #N008845 | DILATATOR OSMOTSKI CERVIKALNI premer: 4mm dolžina: 65mm |  |  |  | 50 | KOS | 2 | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #963732 | DILATATOR OSMOTSKI CERVIKALNI DILAPAN-S 4x65MM kat.št. 0465 Medicem |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N008845 | 1 |  | 465 | Medicem | [5 empty] | E
CP | N | #N009361 | VMESNIK Z DVEMA KONEKTOMA |  |  |  | 50 | KOS | 2 | # | 1 | Vmestnik je namenjen prenosu tekočine oziroma zdravila med dvema brizgama in ima dva prozorna brezigelna konekta, ki omogočata zaprt prenos tekočin, polnitveni volumen med 0.16 ml in 0,18 ml. Vmestnik mora imeti klasifikacijo CSTD, ki je definirana kot zaprti sistem za prenos zdravil. | [7 empty] | E
CP | P | #463403 | VMESNIK Z DVEMA KONEKTOMA ChemoClave kat.št. CH-33C ICU Medical (sc=50kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N009361 | 1 |  | CH-33C | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009420 | CEV SILIKONSKA 22mm x 60cm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #964972 | CEV SILIKONSKA 22mm x 60cm kat.št. 66-22-060 VBM Medizintechnik GmbH |  |  |  | 10 | KOS | 1 | #N009420 | 1 |  | 66-22-060 | VBM Medizintechnik GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N009742 | ELEKTRODA ZA HOLTER (EKG) za 1xuporabo |  |  |  | 7000 | KOS | 2 | # | 1 | - elektroda mora vključevati konektor (pritisni gumb), ki je premaknjen izven območja aktivne površine (offset concept) - senzor iz Ag/AgCl materiala - dimenzije elektrode 72x68mm - zunanji del lepljive površine iz propustnega materiala (mikropor) - dober oprijem na kožo, mora se zlahka dekonektirat | [7 empty] | E
CP | P | #966414 | ELEKTRODA ZA HOLTER (EKG) 68MM (za 1xuporabo) Blue Sensor VL kat.št. VL-00-S/25 Ambu (1zav=25kos) |  |  |  | 7000 | KOS | 1 | #N009742 | 1 |  | VL-00-S/25 | Ambu | [5 empty] | E
CP | P | #966970 | ELEKTRODA ZA HOLTER (EKG) 65MM (za 1xuporabo) Skintact ECG Electorde kat.št. 50548 (T-VO01) Leonhard Lang GmbH (1zav=30kos) |  |  |  | 7000 | KOS | 1 | #N009742 | 1 |  | 50548 (T-VO01) | Leonhard Lang GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N009810 | VREČKA IZOLACIJSKA ZA NEDONOŠENČKA 44CMx38CM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | # | 1 | Pokriti mora telo in glavico, obraz je prost. Enostavno nameščanje. Velikost 44x38cm, transparentna. Material: polietilen. Sterilno pakiranje. Za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #465629 | VREČKA IZOLACIJSKA ZA NEDONOŠENČKA 44CMx38CM TECOtherm Wrabbit vel. L (več kot 2.000g) kat.št. TC9280010 Medcare Visions (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | #N009810 | 1 |  | TC9280010 | Medcare Visions | [5 empty] | E
CP | P | #966988 | VREČKA IZOLACIJSKA ZA NEDONOŠENČKA 44CMx38CM medium Neohelp kat.št. 37.09.15 Vygon |  |  |  | 20 | KOS | 1 | #N009810 | 1 |  | 37.09.15 | Vygon | [5 empty] | E
CP | N | #N009822 | FILTER ZA MERJENJE DUŠIKA v izdihanem zraku |  |  |  | 500 | KOS | 2 | # | 1 | Filter primeren za obe fazi dihanja, primeren za uporabo na aparatu HypAir FeNo (proizvajalec: Medisoft SA Belgium). | [7 empty] | E
CP | P | #958737 | FILTER ZA SPIROMETRIJO MADA 59 MERJENJE DUŠIKA v izdihanem zraku HypAir FeNo, Medisoft SA kat.št. 30816 Mada Spirometry |  |  |  | 500 | KOS | 1 | #N009822 | 1 |  | 30816 | Mada Spirometry Filter S.r.l. | [5 empty] | E
CP | N | #N009839 | PLASTENKA S POKROVOM 150ML sterilna |  |  |  | 500 | KOS | 2 | # | 1 | Sterilno pakirana 150ml, steklenička s pokrovom za pripravo adaptiranega mleka ter hrambo načrpanega materinega mleka. Iz materiala PP (Polypropylene). Ima natančno označeno ml skalco. Za 1x uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #967011 | PLASTENKA S POKROVOM 150ML PP NOVOROJENČKA sterilna (za 1x uporabo) kat.št. 008.0304 Medela |  |  |  | 500 | KOS | 1 | #N009839 | 1 |  | 80304 | Medela | [5 empty] | E
CP | N | #N009847 | FILTER INTRAPUR LIPID |  |  |  | 400 | KOS | 2 | # | 1 | Funkciji filtra sta zadrževanje delcev > 1,2 µm in gliv ter odzračevanje (dve 0.02 µm hidrofobni PTFE membrani, katerih namen je zmanjšati tveganje za zračno embolijo ne glede na položaj filtra; hidrofobna značilnost membrane blokira prehod zraka in uspešno odvaja odvečni zrak iz sistema). Priključki na obeh straneh filtra z luer ključavnicami; premer cevi: 2,0 x 4,1 mm (PVC, brez DHP); skupna dolžina seta: 31 cm; ohišje filtra za polnjenje: 2,4 ml; volumen polnjenja (vključno s cevmi): 3,46 ml; pretok (vodna dist.): 100 ml / min; odpornost na tlak do 2 bara (ohišje filtra z razpočnim tlakom 3,1 bar); brez DEHP; uporaba filtra do 24 ur. Lahko se ponudi enakovreden filter s premerom cevi 3 x 4,1 mm iz poliuretana, celoten polnilni volumen je 3,4 mL, odpornost na tlak do 2,5 bar. | [7 empty] | E
CP | P | #463941 | FILTER INTRAPUR LIPID 1,2 mikrona kat.št. 4099702 B.Braun (sc=50kos) |  |  |  | 400 | KOS | 1 | #N009847 | 1 |  | 4099702 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N009849 | PRIKLJUČEK INFUZIJSKI S FILTROM 0,2µm |  |  |  | 200 | KOS | 2 | # | 1 | pretok:0,2µm, Luer lock bel, dolžina: 30cm, 2bar pvc-free, latex-free | [7 empty] | E
CP | P | #464853 | PRIKLJUČEK INFUZIJSKI S FILTROM 0,2µmm Sterifix kat.št. 4099303 B.Braun (sc=50kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N009849 | 1 |  | 4099303 | B.BRAUN | [5 empty] | E
CP | N | #N009924 | PRIPOMOČEK ZA ČIŠČENJE DIHALNIH POTI IN KREPITEV DIHALNE MUSKULATURE |  |  |  | 50 | KOS | 2 | # | 1 | Mehanski dihalni pripomoček za čiščenje dihalnih poti in krepitev dihalne muskulature glede na moč vdiha in izdiha. Vsebovati mora: - ustnik - mora imeti možnost nastavitve upora za vdih in izdih - sterilizacija | [7 empty] | E
CP | P | #465043 | PRIPOMOČEK ZA ČIŠČENJE DIHALNIH POTI IN KREPITEV DIHALNE MUSKULATURE 42907 THE BREATHER kat.št. BR2-42907 PN Medical |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N009924 | 1 |  | BR2-42907 | PN Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010635 | ELEKTRODA ZA EKG ZA VEČDNEVNO UPORABO |  |  |  | 15000 | KOS | 2 | # | 1 | ELEKTODA, KI OMOGOČA VEČDNEVNO UPORABO PRI BOLNIKIH, KI SO STALNO MONITIRIRANI.OMOGOČATI MORA VSAJ ENKRATNO PRESTAVITEV. ELEKTODA MORA OMOGOČATI RENTGENSKO SLIKANJE BREZ ODSTRANITVE. LEPILO ELEKTRODE MORA BITI NAMEŠČENO PO CELOTNI SPODNJI POVRŠINI ELEKTODE, DA SE DOSEŽE PREVODNOST SIGNALA IZ CELOTNE POVRŠINE, KI JE V STIKU Z BOLNIKM. LEPILO MORA BITI ZELO DOBRO PREVODNO ZA EKG SIGNALE, PRIMERNO ZA LEPLJENJE NA MASTNO, MOKRO IN ZELO IZSUŠENO KOŽO. DIMENZIJE ELEKTRODE MORAJO BITI NE VEČ KOT 4CMx3,5CM. PAKIRANJE ELEKTOD MORA BITI OMEJENO NA NAJVEČ 5 ELEKTOD, DA SE PO ODPRTJU OVOJA NE PORABLJNE ELEKTRODE NE IZSUŠIJO. | [7 empty] | E
CP | P | #953838 | ELEKTRODA ZA EKG RED DOT 39x31MM za večdnevno uporabo kat.št. 2670-5 3M (zav=5kos) |  |  |  | 15000 | KOS | 1 | #N010635 | 1 |  | 2670-5 | 3M | [5 empty] | E
CP | N | #N010636 | KAPILARA HEPARINIZIRANA 125MM ster. |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | # | 1 | Sterilna. | [7 empty] | E
CP | N | #N010637 | KAPILARA HEPARINIZIRANA 75MM |  |  |  | 4000 | KOS | 2 | # | 1 | Sterilna. | [7 empty] | E
CP | P | #967570 | KAPILARA HEPARINIZIRANA 75MM kat.št. 7200409*LLG Hirschmann Laborger (sc=100zav po 10kos) |  |  |  | 4000 | KOS | 1 | #N010637 | 1 |  | 7200409*LLG | Hirschmann Laborger | [5 empty] | E
CP | N | #N010638 | TEST HITRI ZA DOLOČANJE DROG V URINU |  |  |  | 200 | KOS | 2 | # | 1 | V paketu multi testni potopni lističi, 6 drog (COC/THC/MOP/MET/MTD/BZO). | [7 empty] | E
CP | P | #967854 | TEST HITRI ZA DOLOČANJE DROG V URINU kat.št. HC-DOA-164-PV Alltest (sc=25kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N010638 | 1 |  | HC-DOA-164-PV | Alltest | [5 empty] | E
CP | N | #N010639 | TEST IMUNSKI ZA DOLOČANJE IGFBP (AMNI-CHECK) |  |  |  | 200 | KOS | 2 | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #967855 | TEST IMUNSKI ZA DOLOČANJE IGFBP (AMNI-CHECK) kat.št. 30831ETAC Medix Biochemica (sc=10kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N010639 | 1 |  | 30831ETAC | Medix Biochemica | [5 empty] | E
CP | N | #N010640 | TEST ZA DOLOČANJE OKUŽB SEČIL, presejalni test |  |  |  | 2300 | KOS | 2 | # | 1 | Kulturna podpora z CLED in McConkey agarjem. Za določanje patogenih klic v urinu - polkvantitativne . Sterilen. (kot Uricult test) | [7 empty] | E
CP | P | #967856 | TEST ZA DOLOČANJE OKUŽB SEČIL, presejalni test Uricult ploščica kat.št. 319255 Meus (sc=10kos) |  |  |  | 2300 | KOS | 1 | #N010640 | 1 |  | 319255 | Meus | [5 empty] | E
CP | N | #N010641 | SENZOR GLUKOZNI |  |  |  | 50 | KOS | 2 | # | 1 | - čas delovanja senzorja 14dni - senzor mora imeti oddajnik vgrajen - v primeru nedelovanja senzorja pred potekom 14 dni, mora ponudnik zagotoviti brezplačno zamenjavo senzorja - shranjeni podatki na čitalcu za 14dni, ki se jih mora odčitati z nameščenim programom v ambulanti - izbrani ponudnik mora zagotoviti čitalce - najmanj 3 kos - v brezplačno uporabo za čas veljavnosti pogodbe ter njihovo nadomestilo in servisiranje v primeru okvare - v primeru novega tipa čitalca - sistema za kontinuirano spremljanje glukoze mora ponudnik poleg senzorjev zagotavljati vse potrebne elektronske pripomočke za nemoteno opravljanje meritev v brezplačno uporabo za čas veljavnosti pogodbe ter njihovo nadomestilo in servisiranje v primeru okvare - čitalec za uporabo na več pacientih | [7 empty] | E
CP | P | #971951 | SENZOR GLUKOZNI Freestyle Libre 2 kat.št. 161595 Abbott |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N010641 | 1 |  | 161595 | Abbott | [5 empty] | E
CP | N | #N010642 | PREVEZA ŽILNA SILIKONSKA ZA VEČKRATNO UPORABO |  |  |  | 500 | KOS | 2 | # | 1 | - mora se sterilizirati - razkuževanje z alkoholom - atravmatsko za kožo - večkratna uporaba - dolžina najmanj 30cm - varnostna sponka (sistem za zapenjanje) | [7 empty] | E
CP | P | #464854 | PREVEZA ŽILNA SILIKONSKA ZA VEČKRATNO UPORABO Daisygrip Esmarch kat.št. 4029665501093 Nordiska |  |  |  | 500 | KOS | 1 | #N010642 | 1 |  | 4029665501093 | Nordiska | [5 empty] | E
CP | P | #967858 | PREVEZA ŽILNA SILIKONSKA ZA VEČKRATNO UPORABO CBC Nucos kat.št. 500580 Kimetec |  |  |  | 500 | KOS | 1 | #N010642 | 1 |  | 500580 | Kimetec | [5 empty] | E
CP | N | #N010829 | SPIROMETER spodbujevalni na tri kroglice |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | # | 1 | Nedeljiv podstavek in zgornji del v katerega so vstavljene tri kroglice, ki se zaporedno dvigujejo glede na moč vdiha in izdiha (600cc per/sec, 900cc per/sec, 1200cc per/sec) | [7 empty] | E
CP | P | #465045 | SPIROMETER spodbujevalni na tri kroglice kat.št. TB-93100 Besmed |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | #N010829 | 1 |  | TB-93100 | Besmed | [5 empty] | E
CP | P | #465046 | SPIROMETER spodbujevalni na tri kroglice TRI-GYM kat.št. KM-805 KOO Medical (sc=24kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | #N010829 | 1 |  | KM-805 | KOO MEDICAL | [5 empty] | E
CP | P | #957503 | TRIFLO II ster. kat.št. H-8884717395 Teleflex Medical - Hudson |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | #N010829 | 1 |  | H-8884717395 | Teleflex Medical - Hudson | [5 empty] | E
CP | P | #971950 | SPIROMETER spodbujevalni TRI-BALL kat.št. L25912000 Leventon (sc=12kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | #N010829 | 1 |  | L25912000 | Leventon | [5 empty] | E
CP | N | #N010868 | SVIT-POST-PAK EPRUVETA |  |  |  | 800 | KOS | 2 | # | 1 | Zaščitna epruveta z navojnim zamaškom, za pošiljanje vzorcev. Dimenzije epruvete: ? 30 × 115 mm, 50 ml. | [7 empty] | E
CP | P | #465630 | SVIT-POST-PAK EPRUVETA 50ML 30x115MM kat.št. EP55 Golias (sc=100kos) |  |  |  | 800 | KOS | 1 | #N010868 | 1 |  | EP55 | Golias | [5 empty] | E
CP | P | #973342 | SVIT-POST-PAK EPRUVETA 30x115mm PP kat.št. 9.02.1.5 Burnik (a´100kos) |  |  |  | 800 | KOS | 1 | #N010868 | 1 |  | 9.02.1.5 | Burnik | [5 empty] | E
CP | N | #N010869 | SVIT-POST-PAK EMB.KARTON |  |  |  | 1500 | KOS | 2 | # | 1 | Škatla za pošiljanje vzorcev po pošti, skupaj s pripadajočo dokumentacijo, brez epruvet. Kapaciteta škatle max. 4 vzorci. | [7 empty] | E
CP | P | #973343 | SVIT-POST-PAK EMBALAŽA KARTON kat.št. 9.01.1.1 Burnik |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | #N010869 | 1 |  | 9.01.1.1 | Burnik | [5 empty] | E
CP | N | #N010870 | HLAČKE ZA ENDOSKOPIJO velikost L |  |  |  | 700 | KOS | 2 | # | 1 | Zaščitne hlačke za endoskopijo so namenjene za enkratno uporabo pri pregledih črevesja (endoskopija, kolonoskopija, rektoskopija). Za enkratno uporabo. Dimenzije: 50/132/29cm | [7 empty] | E
CP | P | #465048 | HLAČKE ZA ENDOSKOPIJO velikost L kat.št. EN10117L Huei Wanli Protective Productsl (sc=10kos) |  |  |  | 700 | KOS | 1 | #N010870 | 1 |  | EN10117L | Huei Wanli Protective Productsl | [5 empty] | E
CP | P | #465631 | HLAČKE ZA ENDOSKOPIJO velikost L kat.št. BT-0023-35B-SMS Zarys (sc=10kos) |  |  |  | 700 | KOS | 1 | #N010870 | 1 |  | BT-0023-35B-SMS | Zarys | [5 empty] | E
CP | N | #N010871 | HLAČKE ZA ENDOSKOPIJO velikost XL |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | # | 1 | Zaščitne hlačke za endoskopijo so namenjene za enkratno uporabo pri pregledih črevesja (endoskopija, kolonoskopija, rektoskopija). Za enkratno uporabo. Dimenzije: 56/144/35cm | [7 empty] | E
CP | P | #465047 | HLAČKE ZA ENDOSKOPIJO velikost XL kat.št. EN10117XL Hubei Wanli Protective Products (sc=10kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | #N010871 | 1 |  | EN10117XL | Hubei Wanli Protective Products | [5 empty] | E
CP | P | #465632 | HLAČKE ZA ENDOSKOPIJO velikost XL kat.št. BT-0023-35B-SMS-XL Zarys (sc=10kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | #N010871 | 1 |  | BT-0023-35B-SMS-XL | Zarys | [5 empty] | E
CP | N | #N011004 | BLAZINICA ZA HLAJENJE PRESREDKA |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | # | 1 | - blazinica ima na spodnji strani lepilo (11,4x36,2cm) za pritrditev na spodnje perilo - zunanji del je narejen iz netkane tkanine - po aktivaciji je potrebna takojšnja uporaba - blazinica je primerna za direkten stik z kožo - hladilna blazinica po aktivaciji hladi do 20 minut - izdelek je za enkratno uporabo - enostavna uproaba (prepognemo, pretresemo, uporabimo) | [7 empty] | E
CP | P | #465633 | BLAZINICA ZA HLAJENJE PRESREDKA 11,4x36,2 kat.št. 20773 Danyang (sc=24kos) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | #N011004 | 1 |  | 20773 | Danyang Rapid Aid Hot and Cold Therapy Products | [5 empty] | E
CP | N | #N011068 | PRIPOMOČEK ZA ČIŠČENJE DIHALNIH POTI IN KREPITEV DIHALNE MUSKULATURE |  |  |  | 50 | KOS | 2 | # | 1 | Mehanski dihalni pripomoček za čiščenje dihalnih poti in krepitev dihalne muskulature glede na moč izdiha. Vsebovati mora: - kovinsko kroglico, ki povzroča vibracije - pripomoček se mora sterilizirat | [7 empty] | E
CP | P | #465044 | PRIPOMOČEK ZA ČIŠČENJE DIHALNIH POTI IN KREPITEV DIHALNE MUSKULATURE - FLUTTER kat.št. RESI1 Anel |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N011068 | 1 |  | RESI1 | ANEL | [5 empty] | E
CP | N | #N011069 | PAS MEDENIČNI L za 1x uporabo |  |  |  | 20 | KOS | 2 | # | 1 | - mobilizacijska opornica za medenico - 91-137cm (odstopanje + 2%) - patentiran zategovalni sistem onemogoča pretesno ali prelahko zategovanje. - izdelan je iz enega kosa in ga lahko namestimo v manj kot minuti. - pri MRI in CT preiskavah ga ni potrebno odstraniti. Lahko univerzalne velikosti, ki se ga bo testiralo. | [7 empty] | E
CP | P | #972184 | PAS MEDENIČNI L (91-137CM) za 1x uporabo Pelvic Sling kat.št. DRAG-PELV-SLING-L Sam Medical |  |  |  | 20 | KOS | 1 | #N011069 | 1 |  | DRAG-PELV-SLING-L | Sam Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N011070 | PAS MEDENIČNI M za 1x uporabo |  |  |  | 20 | KOS | 2 | # | 1 | - mobilizacijska opornica za medenico - 81-127cm (odstopanje + 2%) - patentiran zategovalni sistem onemogoča pretesno ali prelahko zategovanje. - izdelan je iz enega kosa in ga lahko namestimo v manj kot minuti. - pri MRI in CT preiskavah ga ni potrebno odstraniti. Lahko univerzalne velikosti, ki se ga bo testiralo. | [7 empty] | E
CP | P | #972185 | PAS MEDENIČNI M (81-127CM) za 1x uporabo Pelvic Sling kat.št. DRAG-PELV-SLING-M Sam Medical |  |  |  | 20 | KOS | 1 | #N011070 | 1 |  | DRAG-PELV-SLING-M | Sam Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N011071 | PAS MEDENIČNI S za 1x uporabo |  |  |  | 10 | KOS | 2 | # | 1 | - mobilizacijska opornica za medenico - 69-119cm (odstopanje + 2%) - patentiran zategovalni sistem onemogoča pretesno ali prelahko zategovanje. - izdelan je iz enega kosa in ga lahko namestimo v manj kot minuti. - pri MRI in CT preiskavah ga ni potrebno odstraniti. Lahko univerzalne velikosti, ki se ga bo testiralo. | [7 empty] | E
CP | P | #972186 | PAS MEDENIČNI S (69-119CM) za 1x uporabo Pelvic Sling kat.št. DRAG-PELV-SLING-S Sam Medical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | #N011071 | 1 |  | DRAG-PELV-SLING-S | Sam Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N011074 | ADAPTER ZA KISIKOV PODALJŠEK |  |  |  | 500 | KOS | 2 | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #972196 | ADAPTER ZA KISIKOV PODALJŠEK kat.št. 41420 Teleflex (sc=250kos) |  |  |  | 500 | KOS | 1 | #N011074 | 1 |  | 41420 | Teleflex | [5 empty] | E
CP | N | #N011075 | CEVKA ZA KISIK dolžina 7,4 METRA zvezdasti notranji lumen |  |  |  | 370 | M | 2 | # | 1 | Lahko enakovreden produkt dolžine 762 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #465634 | CEVKA ZA KISIK dolžina 7,62 METRA zvezdasti notranji lumen kat.št. DT7620 Zarys |  |  |  | 370 | M | 1 | #N011075 | 1 |  | DT7620 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #972197 | CEVKA ZA KISIK 7,4metra zvezdasti notranji lumen kat.št. 1119P Medline (sc=25kos) |  |  |  | 370 | M | 1 | #N011075 | 1 |  | 1119P | Medline | [5 empty] | E
CP | N | #N011076 | CEVKA ZA KISIK dolžina 4,2 METRA zvezdasti notranji lumen |  |  |  | 420 | M | 2 | # | 1 | Lahko cev za kisik z zvezdastim notranjim lumnom dolžine 4m. Lahko enakovreden produkt dolžine 426 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #465635 | CEVKA ZA KISIK dolžina 4,26 METRA zvezdasti notranji lumen kat.št. DT4260 Zarys |  |  |  | 420 | M | 1 | #N011076 | 1 |  | DT4260 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #972198 | CEVKA ZA KISIK 4,2metra zvezdasti notranji lumen kat.št. 1118P Medline (sc=25kos) |  |  |  | 420 | M | 1 | #N011076 | 1 |  | 1118P | Medline | [5 empty] | E
CP | N | #N011718 | NAPRSTNIK OBROČ ZA BLEDO STAZO PRSTA sterilno pakiran |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | # | 1 | - za 1x uporabo - uporaba: otroci / odrasli - zagotovi hemostazo - rigiden zunanji obroč | [7 empty] | E
CP | P | #974419 | NAPRSTNIK T-RING kat.št. TR001 Precision Medical Devices (sc=25kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | #N011718 | 1 |  | TR001 | Precision Medical Devices | [5 empty] | E
CP | N | #N011719 | NAPRSTNIK OBROČ FLEX ZA BLEDO STAZO PRSTA sterilno pakiran |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | # | 1 | - za 1x uporabo - uporaba: otroci / odrasli - zagotovi hemostazo - fleksibilen zunanji obroč | [7 empty] | E
CP | P | #974420 | NAPRSTNIK T-RING FLEX kat.št. TR002 Precision Medical Devices (sc=25kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | #N011719 | 1 |  | TR002 | Precision Medical Devices | [5 empty] | E
CP | N | #N011720 | SET BALON DIHALNI ODRASLI |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | # | 1 | - dihalni balon za odrasle 1500ml - za enkratno uporabo - silikon - maska številka 3 in 5 - rezervoar za kisik 2500ml - cev za kisik in varnostna valvula za preprečitev barotraume | [7 empty] | E
CP | P | #466229 | SET BALON DIHALNI ODRASLI 1700ML ročni za 1x uporabo kat.št. KM-806AN KOO Medical (sc=10kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | #N011720 | 1 |  | KM-806AN | KOO Medical | [5 empty] | E
CP | P | #974421 | SET BALON DIHALNI ODRASLI kat.št. BB06-E-35R HUM |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | #N011720 | 1 |  |  | HUM | [5 empty] | E
CP | N | #N011721 | SET BALON DIHALNI OTROŠKI |  |  |  | 300 | KOS | 2 | # | 1 | - dihalni balon za otroke 5-30kg, 450ml - za enkratno uporabo - silikon - z masko številka 2 in 1 - rezervoar za kisik 2500ml - cev za kisik in varnostna valvula za preprečitev barotraume | [7 empty] | E
CP | P | #466230 | SET BALON DIHALNI OTROŠKI 700ML ročni za 1x uporabo kat.št. KM-807AN KOO Medical (sc=10kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | #N011721 | 1 |  | KM-807AN | KOO Medical | [5 empty] | E
CP | P | #974422 | SET BALON DIHALNI OTROŠKI kat.št. BB06-K-12 HUM |  |  |  | 300 | KOS | 1 | #N011721 | 1 |  |  | HUM | [5 empty] | E
CP | N | #N011722 | SET BALON DIHALNI NEONATAL (dojenčki) |  |  |  | 10 | KOS | 2 | # | 1 | - dihalni balon za dojenčke do 5kg, 280ml - za enkratno uporabo - silikon - maska številka 0 - rezervoar za kisik 600ml - cev za kisik in varnostna valvula za preprečitev barotraume | [7 empty] | E
CP | P | #466231 | SET BALON DIHALNI NEONATAL 300ML (dojenčki - Infant) ročni za 1x uporabo kat.št. KM-808AN KOO Medical (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | #N011722 | 1 |  | KM-808AN | KOO Medical | [5 empty] | E
CP | P | #974423 | SET BALON DIHALNI NEONATAL kat.št. BB06-B2-0R HUM |  |  |  | 10 | KOS | 1 | #N011722 | 1 |  |  | HUM | [5 empty] | E
CP | N | #N011723 | KOMORA Z USTNIKOM ZA DAJANJE ZDRAVIL |  |  |  | 50 | KOS | 2 | # | 1 | Nastavek z ustnikom (brez maske) je namenjen lažjemu in pravilnemu vdihovanju zdravila. Možnost čiščenja z vodo temperature 70°C ali več. Mora se razstaviti, kar olajša čiščenje. Vgrajeno opozorilo pri napačnem vdihavanju. Ne vsebuje lateksa, svinca, ftalatov, PVC ali BPA. | [7 empty] | E
CP | P | #466232 | KOMORA Z USTNIKOM ZA DAJANJE ZDRAVIL Fisio Chamber Vision kat.št. KM-1020 KOO Medical (sc=12kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N011723 | 1 |  | KM-1020 | KOO Medical | [5 empty] | E
CP | P | #974424 | KOMORA Z USTNIKOM Optichamber Diamond ZA DAJANJE ZDRAVIL kat.št. 1079820 Philips Healthcare |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N011723 | 1 |  | 1079820 | Philips Healthcare | [5 empty] | E
CP | N | #N011724 | KOMORA Z USTNIKOM ZA DAJANJE ZDRAVIL Z MASKO velikost S |  |  |  | 50 | KOS | 2 | # | 1 | Nastavek z ustnikom z masko je namenjen lažjemu in pravilnemu vdihovanju zdravila. Možnost čiščenja z vodo temperature 70°C ali več. Mora se razstaviti, kar olajša čiščenje. Vgrajeno opozorilo pri napačnem vdihavanju. Ne vsebuje lateksa, svinca, ftalatov, PVC ali BPA. | [7 empty] | E
CP | P | #466233 | KOMORA Z USTNIKOM ZA DAJANJE ZDRAVIL Z MASKO velikost S Infant (0-3let) kat.št. KM-1022 KOO Medical (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N011724 | 1 |  | KM-1022 | KOO Medical | [5 empty] | E
CP | P | #974425 | KOMORA Z USTNIKOM Optichamber Diamond ZA DAJANJE ZDRAVIL z masko S kat.št. 1079822 Philips Healthcare |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N011724 | 1 |  | 1079822 | Philips Healthcare | [5 empty] | E
CP | N | #N011725 | KOMORA Z USTNIKOM ZA DAJANJE ZDRAVIL Z MASKO velikost M |  |  |  | 50 | KOS | 2 | # | 1 | Nastavek z ustnikom z masko je namenjen lažjemu in pravilnemu vdihovanju zdravila. Možnost čiščenja z vodo temperature 70°C ali več. Mora se razstaviti, kar olajša čiščenje. Vgrajeno opozorilo pri napačnem vdihavanju. Ne vsebuje lateksa, svinca, ftalatov, PVC ali BPA. | [7 empty] | E
CP | P | #466234 | KOMORA Z USTNIKOM ZA DAJANJE ZDRAVIL Z MASKO velikost M Pediatric (3-6let) kat.št. KM-1021 KOO Medical (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N011725 | 1 |  | KM-1021 | KOO Medical | [5 empty] | E
CP | P | #974426 | KOMORA Z USTNIKOM Optichamber Diamond ZA DAJANJE ZDRAVIL z masko M kat.št. 1079825 Philips Healthcare |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N011725 | 1 |  | 1079825 | Philips Healthcare | [5 empty] | E
CP | N | #N011726 | KOMORA Z USTNIKOM ZA DAJANJE ZDRAVIL Z MASKO velikost L |  |  |  | 50 | KOS | 2 | # | 1 | Nastavek z ustnikom z masko je namenjen lažjemu in pravilnemu vdihovanju zdravila. Možnost čiščenja z vodo temperature 70°C ali več. Mora se razstaviti, kar olajša čiščenje. Vgrajeno opozorilo pri napačnem vdihavanju. Ne vsebuje lateksa, svinca, ftalatov, PVC ali BPA. | [7 empty] | E
CP | P | #466235 | KOMORA Z USTNIKOM ZA DAJANJE ZDRAVIL Z MASKO velikost L Adult kat.št. KM-1020+1023-K KOO Medical |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N011726 | 1 |  | KM-1020+1023-K | KOO Medical | [5 empty] | E
CP | P | #974427 | KOMORA Z USTNIKOM Optichamber Diamond ZA DAJANJE ZDRAVIL z masko L kat.št. 1079828 Philips Healthcare |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N011726 | 1 |  | 1079828 | Philips Healthcare | [5 empty] | E
CP | N | #N011734 | ELEKTRODA OZEMLJITVENA 45CMx20MM |  |  |  | 15 | KOS | 2 | # | 1 | Priključek: Female | [7 empty] | E
CP | P | #466236 | ELEKTRODA OZEMLJITVENA 45CMx20MM Velcro kat.št. 9013S0775 Natus (naroča:NEVRO AMB.) |  |  |  | 15 | KOS | 1 | #N011734 | 1 |  | 9013S0775 | Natus | [5 empty] | E
CP | N | #N011735 | BLAZINICA IZ FILCA |  |  |  | 50 | KOS | 2 | # | 1 | kompatibilna z elektrodo veliko bipolarno stimulacijsko za EMG preiskavo | [7 empty] | E
CP | P | #466237 | BLAZINICA IZ FILCA 6MMx9MM kat.št. 019-406700 Natus (sc=10kos) (naroča:NEVRO AMB.) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N011735 | 1 |  | 019-406700 | Natus | [5 empty] | E
CP | N | #N011736 | ČEPEK PENASTI OTROŠKI |  |  |  | 100 | KOS | 2 | # | 1 | #NAME? | [7 empty] | E
CP | P | #974875 | ČEPEK PENASTI OTROŠKI Sanibel kat.št. 8527912 Sanibel Supply (sc=50kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | #N011736 | 1 |  | 8527912 | Sanibel Supply | [5 empty] | E
CP | N | #N011737 | ČEPEK PENASTI velikost MEDIUM |  |  |  | 100 | KOS | 2 | # | 1 | #NAME? | [7 empty] | E
CP | P | #974876 | ČEPEK PENASTI velikost MEDIUM Sanibel kat.št. 8527918 Sanibel Supply (sc=50kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | #N011737 | 1 |  | 8527918 | Sanibel Supply | [5 empty] | E
CP | N | #N011738 | ČEPEK PENASTI velikost ODRASLI |  |  |  | 48 | KOS | 2 | # | 1 | #NAME? | [7 empty] | E
CP | P | #974877 | ČEPEK PENASTI velikost ODRASLI Sanibel kat.št. 8535534 Sanibel Supply (sc=24kos) |  |  |  | 48 | KOS | 1 | #N011738 | 1 |  | 8535534 | Sanibel Supply | [5 empty] | E
CP | N | #N011739 | ČEPEK ZA TIMPANOMETRIJO 7MM |  |  |  | 300 | KOS | 2 | # | 1 | kompatiblno z aparati Interacoustics: AT235, MT10. | [7 empty] | E
CP | P | #975100 | ČEPEK ZA TIMPANOMETRIJO 7MM MODRI kat.št. IA-8013001 Disposable Sanibel (sc=25kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | #N011739 | 1 |  | IA-8013001 | Disposable Sanibel | [5 empty] | E
CP | N | #N011740 | ČEPEK ZA TIMPANOMETRIJO 8MM |  |  |  | 300 | KOS | 2 | # | 1 | kompatiblno z aparati Interacoustics: AT235, MT10. | [7 empty] | E
CP | P | #975101 | ČEPEK ZA TIMPANOMETRIJO 8MM RUMEN kat.št. IA-8013003 Disposable Sanibel (sc=25kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | #N011740 | 1 |  | IA-8013003 | Disposable Sanibel | [5 empty] | E
CP | N | #N011741 | ČEPEK ZA TIMPANOMETRIJO 9MM |  |  |  | 300 | KOS | 2 | # | 1 | kompatiblno z aparati Interacoustics: AT235, MT10. | [7 empty] | E
CP | P | #975102 | ČEPEK ZA TIMPANOMETRIJO 9MM ZELEN kat.št. IA-8012969 Disposable Sanibel (sc=25kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | #N011741 | 1 |  | IA-8012969 | Disposable Sanibel | [5 empty] | E
CP | N | #N011742 | ČEPEK ZA TIMPANOMETRIJO 10MM |  |  |  | 800 | KOS | 2 | # | 1 | kompatiblno z aparati Interacoustics: AT235, MT10. | [7 empty] | E
CP | P | #975103 | ČEPEK ZA TIMPANOMETRIJO 10MM RDEČA kat.št. IA-8012971 Disposable Sanibel (sc=25kos) |  |  |  | 800 | KOS | 1 | #N011742 | 1 |  | IA-8012971 | Disposable Sanibel | [5 empty] | E
CP | N | #N011743 | ČEPEK ZA TIMPANOMETRIJO 11MM |  |  |  | 800 | KOS | 2 | # | 1 | kompatiblno z aparati Interacoustics: AT235, MT10. | [7 empty] | E
CP | P | #975104 | ČEPEK ZA TIMPANOMETRIJO 11MM MODRA kat.št. IA-8012973 Disposable Sanibel (sc=25kos) |  |  |  | 800 | KOS | 1 | #N011743 | 1 |  | IA-8012973 | Disposable Sanibel | [5 empty] | E
CP | N | #N011744 | ČEPEK ZA TIMPANOMETRIJO 12MM |  |  |  | 800 | KOS | 2 | # | 1 | kompatiblno z aparati Interacoustics: AT235, MT10. | [7 empty] | E
CP | P | #975105 | ČEPEK ZA TIMPANOMETRIJO 12MM RUMEN kat.št. IA-8012975 Disposable Sanibel (sc=25kos) |  |  |  | 800 | KOS | 1 | #N011744 | 1 |  | IA-8012975 | Disposable Sanibel | [5 empty] | E
CP | N | #N011745 | ČEPEK ZA TIMPANOMETRIJO 13MM |  |  |  | 800 | KOS | 2 | # | 1 | kompatiblno z aparati Interacoustics: AT235, MT10. | [7 empty] | E
CP | P | #975106 | ČEPEK ZA TIMPANOMETRIJO 13MM ZELENI kat.št. IA-8012977 Disposable Sanibel (sc=25kos) |  |  |  | 800 | KOS | 1 | #N011745 | 1 |  | IA-8012977 | Disposable Sanibel | [5 empty] | E
CP | N | #N011746 | ČEPEK ZA TIMPANOMETRIJO 14MM |  |  |  | 800 | KOS | 2 | # | 1 | kompatiblno z aparati Interacoustics: AT235, MT10. | [7 empty] | E
CP | P | #975107 | ČEPEK ZA TIMPANOMETRIJO 14MM RDEČ kat.št. IA-8012979 Disposable Sanibel (sc=25kos) |  |  |  | 800 | KOS | 1 | #N011746 | 1 |  | IA-8012979 | Disposable Sanibel | [5 empty] | E
CP | N | #N011747 | ČEPEK ZA TIMPANOMETRIJO 15MM |  |  |  | 300 | KOS | 2 | # | 1 | kompatiblno z aparati Interacoustics: AT235, MT10. | [7 empty] | E
CP | P | #975108 | ČEPEK ZA TIMPANOMETRIJO 15MM MODRI kat.št. IA-8012981 Disposable Sanibel (sc=25kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | #N011747 | 1 |  | IA-8012981 | Disposable Sanibel | [5 empty] | E
CP | N | #N011748 | ČEPEK ZA TIMPANOMETRIJO 19MM |  |  |  | 300 | KOS | 2 | # | 1 | kompatiblno z aparati Interacoustics: AT235, MT10. | [7 empty] | E
CP | P | #975109 | ČEPEK ZA TIMPANOMETRIJO 19MM RUMEN kat.št. IA-8012983 Disposable Sanibel (sc=25kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | #N011748 | 1 |  | IA-8012983 | Disposable Sanibel | [5 empty] | E
CP | N | #N011749 | NASTAVEK UŠESNI DO 2MM |  |  |  | 400 | KOS | 2 | # | 1 | kompatiblno z aparatom Otoread | [7 empty] | E
CP | P | #466545 | NASTAVEK UŠESNI DO 2MM kat.št. 8502838 Sanibel Supply (sc=100kos) |  |  |  | 400 | KOS | 1 | #N011749 | 1 |  | 8502838 | Sanibel Supply | [5 empty] | E
CP | N | #N011750 | NASTAVEK UŠESNI 3MM-5MM |  |  |  | 400 | KOS | 2 | # | 1 | kompatiblno z aparatom Otoread | [7 empty] | E
CP | P | #466546 | NASTAVEK UŠESNI 3MM-5MM kat.št. 8012964 Sanibel Supply (sc=100kos) |  |  |  | 400 | KOS | 1 | #N011750 | 1 |  | 8012964 | Sanibel Supply | [5 empty] | E
CP | N | #N011751 | NASTAVEK UŠESNI 4MM-7MM |  |  |  | 400 | KOS | 2 | # | 1 | kompatiblno z aparatom Otoread | [7 empty] | E
CP | P | #466547 | NASTAVEK UŠESNI 4MM-7MM kat.št. 8012966 Sanibel Supply (sc=100kos) |  |  |  | 400 | KOS | 1 | #N011751 | 1 |  | 8012966 | Sanibel Supply | [5 empty] | E
CP | N | #N011752 | NASTAVEK UŠESNI 5MM-8MM |  |  |  | 400 | KOS | 2 | # | 1 | kompatiblno z aparatom Otoread | [7 empty] | E
CP | P | #466548 | NASTAVEK UŠESNI 5MM-8MM kat.št. 8012968 Sanibel Supply (sc=100kos) |  |  |  | 400 | KOS | 1 | #N011752 | 1 |  | 8012968 | Sanibel Supply | [5 empty] | E
CP | N | #N011753 | KANILA ZA TORAKOCENTEZO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #974878 | KANILA ZA TORAKOCENTEZO Safeguard Russel Pneumofix kat.št. PDF102 Promepla |  |  |  | 5 | KOS | 1 | #N011753 | 1 |  | PDF102 | Promepla | [5 empty] | E
CP | N | #N011754 | OBLIŽ Z ENOSMERNIM VENTILOM ZA OSKRBO ODPRTEGA PNEVMOTORAKSA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #974879 | OBLIŽ ZA PNEUMOTORAKS Safeguard H-Vent kat.št. HVS01-CE Polymer Science |  |  |  | 10 | KOS | 1 | #N011754 | 1 |  | HVS01-CE | Polymer Science | [5 empty] | E
CP | N | #N011755 | GEL BLAZINICA ZA APLIKACIJO STATIČNEGA ULTRAZVOKA |  |  |  | 1200 | KOS | 2 | # | 1 | - nesterilna gel blazinica za uporabo na koži - prozorna barva - za eno uporabo/aplikacijo - okrogla blazinica, premera približno 35 mm in debeline približno 5 mm - površina blazinice mora biti ravna in gladka, brez izboklin in mehurčkov - ob aplikaciji ultrazvoka ne sme razpadati ali se drobiti - omogočati mora dober stik z obravnavanim predelom - za statični ultrazvok - aparat Enraf Nonius Sonoplus 692VS | [7 empty] | E
CP | P | #975090 | GEL BLAZINICA ZA samostoječi UZ kat.št. 3442941 Enraf (sc=240kos) |  |  |  | 1200 | KOS | 1 | #N011755 | 1 |  | 3442941 | Enraf | [5 empty] | E
CP | N | #N011756 | ELEKTRODA ZA FTH 5CMx9CM iz gume |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | # | 1 | Samolepilna elektroda, prevodna, iz gume, spoj z žičko, za najmanj 10 aplikacij Kompatibilna z vrsto aparata: TENS ECO 2, EMP2 PRO, ETA 200, BTL KREJA, EnrafNonius | [7 empty] | E
CP | P | #466238 | ELEKTRODA ZA FTH 5CMx9CM iz gume tens elektroda s kablom CWN2509 kat.št. PG263 Bytech (sc=40kos) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | #N011756 | 1 |  | PG263 | Bytech | [5 empty] | E
CP | P | #975091 | ELEKTRODA ZA FTH 5CMx9CM iz gume kat.št. 27943001 Axelgaard Ltd |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | #N011756 | 1 |  | 27943001 | Axelgaard Ltd | [5 empty] | E
CP | N | #N011757 | ELEKTRODA ZA FTH 5CMx5CM iz gume |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | # | 1 | Samolepilna elektroda, prevodna, iz gume, spoj z žičko, za najmanj 10 aplikacij Kompatibilna z vrsto aparata: TENS ECO 2, EMP2 PRO, ETA 200, BTL KREJA, Globus, Genesy 1500, EnrafNonius, Myoplus2 pro | [7 empty] | E
CP | P | #466239 | ELEKTRODA ZA FTH 5CMx5CM iz gume tens elektroda s kablom CWN2505 kat.št. PG295 Bytech (sc=40kos) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | #N011757 | 1 |  | PG295 | Bytech | [5 empty] | E
CP | P | #975092 | ELEKTRODA ZA FTH 5CMx5CM iz gume kat.št. 27942901 Axelgaard Ltd |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | #N011757 | 1 |  | 27942901 | Axelgaard Ltd | [5 empty] | E
CP | N | #N011758 | ELEKTRODA ZA FTH OKROGLA Fi 5cm |  |  |  | 200 | KOS | 2 | # | 1 | Samolepilna elektroda, prevodna, tkana, spoj z žičko, za najmanj 10 aplikacij Kompatibilna z vrsto aparata: TENS ECO 2, EMP2 PRO, ETA 200, BTL KREJA, fepa 10R | [7 empty] | E
CP | P | #466240 | ELEKTRODA ZA FTH OKROGLA Fi 5cm tens elektroda kat.št. PG479/50W Fiab (sc=40kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N011758 | 1 |  | PG479/50W | Fiab | [5 empty] | E
CP | P | #975093 | ELEKTRODA ZA FTH OKROGLA Fi 5cm tkana kat.št. 279442 Axelgaard Ltd |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N011758 | 1 |  | 279442 | Axelgaard Ltd | [5 empty] | E
CP | N | #N011759 | ELEKTRODA ZA FTH IZ GAZE Fi 4CM fleksibilna |  |  |  | 20 | KOS | 2 | # | 1 | Elektroda iz gaze, fleksibilna, za večkratno uporabo, za izvajanje FES in MES Kompatibilna z vrsto aparata: TENS ECO 2, EMP2 PRO, ETA 200, fepa 10R | [7 empty] | E
CP | P | #975094 | ELEKTRODA ZA FTH IZ GAZE Fi 4CM fleksibilna kat.št. 453117 EMF-Furlan&Co |  |  |  | 20 | KOS | 1 | #N011759 | 1 |  | 453117 | EMF-Furlan&Co | [5 empty] | E
CP | N | #N011760 | ELEKTRODA ZA FTH IZ GAZE Fi 3CM trda |  |  |  | 80 | KOS | 2 | # | 1 | Elektroda iz gaze, trda, za večkratno uporabo, za izvajanje FES in MES Kompatibilna z vrsto aparata: TENS ECO 2, EMP2 PRO, ETA 200, fepa 10R | [7 empty] | E
CP | P | #466241 | ELEKTRODA ZA FTH IZ GAZE Fi 32MM trda tens elektroda CWN1003 kat.št. PG365 Bytech (sc=40kos) |  |  |  | 80 | KOS | 1 | #N011760 | 1 |  | PG365 | Bytech | [5 empty] | E
CP | P | #975095 | ELEKTRODA ZA FTH IZ GAZE Fi 3CM trda kat.št. 453021 EMF-Furlan&Co |  |  |  | 80 | KOS | 1 | #N011760 | 1 |  | 453021 | EMF-Furlan&Co | [5 empty] | E
CP | N | #N011761 | ELEKTRODA ZA FTH IZ GAZE Fi 6CMx8CM fleksibilna |  |  |  | 10 | KOS | 2 | # | 1 | Elektroda iz gaze, fleksibilna, za večkratno uporabo, za izvajanje FES in MES Kompatibilna z vrsto aparata: TENS ECO 2, EMP2 PRO, ETA 200, fepa 10R | [7 empty] | E
CP | P | #975096 | ELEKTRODA ZA FTH IZ GAZE Fi 6CMx8CM fleksibilna kat.št. 453095 EMF-Furlan&Co |  |  |  | 10 | KOS | 1 | #N011761 | 1 |  | 453095 | EMF-Furlan&Co | [5 empty] | E
CP | N | #N011762 | ELEKTRODA ZA FTH 5CMx5CM silikonska |  |  |  | 3000 | KOS | 2 | # | 1 | Samolepilna, silikonska elektroda, pripenjanje na gumb, elektrode za najmanj 10 aplikacij Kompatibilna z vrsto aparata: Compex, Sport elite | [7 empty] | E
CP | P | #466242 | ELEKTRODA ZA FTH 5CMx5CM silikonska z gumbom CSN2505 kat.št. CSN362 Bytech (sc=40kos) |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | #N011762 | 1 |  | CSN362 | Bytech | [5 empty] | E
CP | P | #975020 | ELEKTRODA ZA FTH 5CMx5CM silikonska kat.št. 42215 DJO, LLC (sc=4kos) |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | #N011762 | 1 |  | 42215 | DJO, LLC | [5 empty] | E
CP | N | #N011763 | ELEKTRODA ZA FTH 5CMx10CM silikonska |  |  |  | 3000 | KOS | 2 | # | 1 | Samolepilna, silikonska elektroda, pripenjanje na gumb - 2 gumba, elektrode za najmanj 10 aplikacij Kompatibilna z vrsto aparata: Compex, Sport elite | [7 empty] | E
CP | P | #466243 | ELEKTRODA ZA FTH 5CMx10CM silikonska z gumbom CSN2510D kat.št. CSN363 Bytech (sc=40kos) |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | #N011763 | 1 |  | CSN363 | Bytech | [5 empty] | E
CP | P | #975021 | ELEKTRODA ZA FTH 5CMx10CM silikonska kat.št. 42216 DJO, LLC (sc=2kos) |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | #N011763 | 1 |  | 42216 | DJO, LLC | [5 empty] | E
CP | N | #N011764 | ELEKTRODA ZA FTH OKROGLA VAGINALNA |  |  |  | 300 | KOS | 2 | # | 1 | Okrogla, vaginalna sonda z dvema elektrodama. Dolžine 95,5mm in širine 34,27mm. Kompatibilna z aparatom Myoplus2 pro, s kablom na spoj z dvema žičkama, za večkratno uporabo (namenjena za eno uporabnico). Z indikatorjem pravilnega stiska mišic medeničnega dna, dolžine 117,94mm Kompatibilna z vrsto aparata: Myoplus2 pro | [7 empty] | E
CP | P | #975097 | ELEKTRODA ZA FTH OKROGLA VAGINALNA kat.št. 2453093 Everyway Medical Instruments Ltd |  |  |  | 300 | KOS | 1 | #N011764 | 1 |  | 2453093 | Everyway Medical Instruments Ltd | [5 empty] | E
CP | N | #N011765 | ELEKTRODA ZA FTH ANALNA |  |  |  | 200 | KOS | 2 | # | 1 | Analna sonda z dvema elektrodama na obeh straneh dolžine 33,4mm, za stimulacijo mišic medeničnega dna, s kablom na dva konekta. Dolžina sonde 85,44mm, s predelom z luknjo fi 22,8mm za lažje rokovanje Kompatibilna z vrsto aparata: MioPlus 2 Pro | [7 empty] | E
CP | P | #975098 | ELEKTRODA ZA FTH ANALNA kat.št. 2453092 Everyway Medical Instruments Ltd |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N011765 | 1 |  | 2453092 | Everyway Medical Instruments Ltd | [5 empty] | E
CP | N | #N011766 | ELEKTRODA ZA FTH ANALNA SREDNJA |  |  |  | 200 | KOS | 2 | # | 1 | Analna srednja sonda z dvema elektrodama širine 10mm, za stimulacijo mišic medeničnega dna, velikosti 104.9mm, debeline fi 19,6mm v širšem delu in fi 12mm v ožjem delu, s kablom na dva konekta. Kompatibilna z vrsto aparata: MioPlus 2 Pro | [7 empty] | E
CP | P | #975099 | ELEKTRODA ZA FTH ANALNA SREDNJA kat.št. 2453125 Everyway Medical Instruments Ltd |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N011766 | 1 |  | 2453125 | Everyway Medical Instruments Ltd | [5 empty] | E
CP | N | #N011768 | KARTICA ZA OBPOSTELJNI TEST ABO+D |  |  |  | 10000 | KOS | 2 | # | 1 | Test za določitev kompatibilnosti med krvno skupino in transfuzijo krvi. Test je sestavljen iz 4 reagentnih polj – Anti A, Anti B, Anti D in poljem za samokontrolo. Na testu je prostor za podatke pacienta, datum, številko trans. vrečke, podpis zdravnika. KOS = 1 test | [7 empty] | E
CP | P | #466244 | KARTICA ZA OBPOSTELJNI TEST ABO+D SERAFOL kat.št. BG1723 Sifin (sc=50kos) |  |  |  | 10000 | KOS | 1 | #N011768 | 1 |  | BG1723 | Sifin | [5 empty] | E
CP | N | #N011769 | FOLIJA ZAŠČITNA ZA OBPOSTELJNI TEST |  |  |  | 10000 | KOS | 2 | # | 1 | Kompatibilna z nadšifro N011768 v kolikor se ponudnik prijavi s kartico. | [7 empty] | E
CP | P | #466245 | FOLIJA ZAŠČITNA ZA OBPOSTELJNI TEST SERAFOL kat.št. BG1713 Sifin (sc=100kos) |  |  |  | 10000 | KOS | 1 | #N011769 | 1 |  | BG1713 | Sifin | [5 empty] | E
CP | N | #N011770 | SET ZA UVAJANJE IGEL ZA UZ (18Ga) |  |  |  | 400 | KOS | 2 | # | 1 | Sterilen set za vodenje igle do določene globine pod sondo. Set vsebuje gel, kondom za sondo dolžine 122 cm, dve elastiki za fiksacijo kondoma na sondo in nastavke za iglo (18 G) 1.5 cm, 2.5 cm, 3.5 cm. Set je za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #466549 | SET ZA UVAJANJE IGEL ZA UZ (18Ga) VODILA za18G IGLO/glob.1.5,2.5,3.5cm kat.št. 9001C0212 Bard (sc=10kos) |  |  |  | 400 | KOS | 1 | #N011770 | 1 |  | 9001C0212 | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N011771 | NASTAVEK ZA ASPIRACIJO SEKRETA IZ NOSU - OTROŠKI |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | # | 1 | Nastavek se uporablja za aspiracijo sektera iz nosu pri otrocih. Nastavek mora imeti odprtino za ustvarjanje podtlaka, konus konjico in mora biti kompatibilen s standardnimi aspiracijskimi cevmi. | [7 empty] | E
CP | P | #975110 | NASTAVEK ZA ASPIRACIJO SEKRETA IZ NOSU - OTROŠKI kat.št. 58260 Serres Oy (sc=70kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | #N011771 | 1 |  | 58260 | Serres Oy | [5 empty] | E
CP | N | #N011772 | NASTAVEK ZA ASPIRACIJO SEKRETA IZ NOSU - ODRASLI |  |  |  | 500 | KOS | 2 | # | 1 | Nastavek se uporablja za aspiracijo sektera iz nosu pri otrocih. Nastavek mora imeti odprtino za ustvarjanje podtlaka, konus konjico in mora biti kompatibilen s standardnimi aspiracijskimi cevmi. | [7 empty] | E
CP | P | #466246 | NASTAVEK ZA ASPIRACIJO SEKRETA IZ NOSU - ODRASLI Med-Stop kat.št. OR853VCA Medline (sc=200kos) |  |  |  | 500 | KOS | 1 | #N011772 | 1 |  | OR853VCA | Medline | [5 empty] | E
CP | P | #975111 | NASTAVEK ZA ASPIRACIJO SEKRETA IZ NOSU - ODRASLI kat.št. 58250 Serres Oy (sc=70kos) |  |  |  | 500 | KOS | 1 | #N011772 | 1 |  | 58250 | Serres Oy | [5 empty] | E
CP | N | #N011790 | BRITVICA ZA FINO BRITJE Z DRŽALOM |  |  |  | 4000 | KOS | 2 | # | 1 | - nesterilna - za 1x uporabo - brez "grabljic" - minimalno dvojno rezilo - ne draži kože - namenjena: * gladkemu britju kože obraza (tudi za tršo dlako) * pripravi kože pred kirurškim posegom | [7 empty] | E
CP | P | #466247 | BRITVICA ZA FINO BRITJE OBRAZA Z DRŽALOM za 1x uporabo dvojno rezilo Blue Essentials kat.št. 4027800079025 Wilkinson (sc=5kos) |  |  |  | 4000 | KOS | 1 | #N011790 | 1 |  | 4027800079025 | Wilkinson | [5 empty] | E
CP | N | #N011791 | VREČKA ZA TRANSPORT BIOLOŠKEGA MATERIALA |  |  |  | 2500 | KOS | 2 | # | 1 | - Vrečka za prenos vzorcev - dvodelna, s prostorom za dokumentacijo in z oznako BIOHAZARD - uporabna (delovna) dimenzija najmanj: 150x225mm + kolikor se potrebuje za zapiranje - primerna za transport plastenke 500ml s pokrovčkom | [7 empty] | E
CP | P | #975600 | VREČKA ZA TRANSPORT BIOLOŠKEGA MATERIALA 250x155 RA-3-151-001 kat.št. 1610337 Ratiolab (sc=100kos) |  |  |  | 2500 | KOS | 1 | #N011791 | 1 |  | 1610337 | Ratiolab | [5 empty] | E
CP | N | #N012023 | KREMA (GEL) Z DOZIRNIKOM ZA RADIOFREKVENCO |  |  |  | 20 | KOS | 2 | # | 1 | Za TECAR terapijo; Visoko prečiščena krema brez dodatkov. Omogoča zmanjšanje upora med sondo in kožo. Visoko prevodna. Pakiranje: 1kos = 1000ml. | [7 empty] | E
CP | P | #976196 | KREMA (GEL) Z DOZIRNIKOM 1000ML ZA RADIOFREKVENCO kat.št. G016/BTL Fiab (za: FTH) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | #N012023 | 1 |  | G016/BTL | Fiab | [5 empty] | E
CP | N | #N012024 | ELEKTRODA SAMOLEPILNA NEVTRALNA ZA ODRASLE |  |  |  | 150 | KOS | 2 | # | 1 | - hydrogel - obdana s peno - brez kabla - povezovalni »jeziček« za priklop na aparat - 118 cm2 | [7 empty] | E
CP | P | #466551 | ELEKTRODA SAMOLEPILNA NEVTRALNA ZA ODRASLE kat.št. Skintact Rs25 Leonhard Lang (sc=50kos) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | #N012024 | 1 |  | Skintact Rs25 | Leonhard Lang | [5 empty] | E
CP | P | #976197 | ELEKTRODA SAMOLEPILNA NEVTRALNA ZA ODRASLE kat.št. F7820 Fiab (za: FTH) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | #N012024 | 1 |  | F7820 | Fiab | [5 empty] | E
CP | N | #N012195 | ELEKTRODA LLETZ ZANKA 15MM za enkratno uporabo |  |  |  | 30 | KOS | 2 | # | 1 | kompatibilno z Ellman RF Generatorjem | [7 empty] | E
CP | P | #964826 | ELEKTRODA LLETZ ZANKA 15MM za 1x uporabo kat.št. W1D Ellman (sc=5kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | #N012195 | 1 |  | W1D | Ellman | [5 empty] | E
CP | N | #N012196 | ELEKTRODA LLETZ ZANKA 20MM za enkratno uporabo |  |  |  | 30 | KOS | 2 | # | 1 | kompatibilno z Ellman RF Generatorjem | [7 empty] | E
CP | P | #964827 | ELEKTRODA LLETZ ZANKA 20MM za 1x uporabo kat.št. W2D Ellman (sc=5kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | #N012196 | 1 |  | W2D | Ellman | [5 empty] | E
CP | N | #N012197 | ELEKTRODA LLETZ ZANKA 25MM za enkratno uporabo |  |  |  | 30 | KOS | 2 | # | 1 | kompatibilno z Ellman RF Generatorjem | [7 empty] | E
CP | P | #976481 | ELEKTRODA LLETZ ZANKA 25MM za 1x uporabo kat.št. W3D Ellman (sc=5kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | #N012197 | 1 |  | W3D | Ellman | [5 empty] | E
CP | N | #N012199 | GEL NA VODNI OSNOVI sterilen |  |  |  | 70 | KOS | 2 | # | 1 | - na vodni osnovi - hipoalergen, ne iritira kože niti sluznice - ne vsebuje oljnih substanc - ne vsebuje dišav in barvil - ne poškoduje tkiv niti materialov - zelo lahko se spere iz površine ali kože - uporaben za ginekološko in splošno kirurško lubrikacijo - za vaginalno uporabo, v ginekologiji, kirurgiji, pri vseh endoskopijah - tuba, pakiranje od 42g do 82g | [7 empty] | E
CP | P | #976529 | GEL LUBRIKANT Kly 42G (za: FTH) sterilen kat.št. T0000.105.0032 Turkuaz Saglik |  |  |  | 70 | KOS | 1 | #N012199 | 1 |  | T0000.105.0032 | Turkuaz Saglik | [5 empty] | E
CP | N | #N012200 | RAZPRŠILO Z OKSIGENIRANO VODO sterilno |  |  |  | 70 | KOS | 2 | # | 1 | - sterilno razpršilo - čista voda, obogatena s koncentriranim kisikom - primerno za najobčutljivejšo kožo | [7 empty] | E
CP | P | #976530 | RAZPRŠILO Z OKSIGENIRANO VODO Oxy 250ML sterilen kat.št. PAG-961-250S Bioptron (za: FTH) |  |  |  | 70 | KOS | 1 | #N012200 | 1 |  | PAG-961-250S | Bioptron | [5 empty] | E
CP | N | #N012201 | SET VARICE ZA ŽILE |  |  |  | 500 | KOS | 2 | # | 1 | Opis seta: 1x zaščita za inštrumentarsko mizo 190x150cm, ojačan osrednji del min. 60x190cm 1x kirurški plašč z raglanimi rokavi standard XL, dolžine 147cm 1x kirurški plašč z raglanimi rokavi standard XXL, dolžine 155cm 1x igla 22G (0,70mm) 50mm, črna 10x zloženci iz gaze 10x20cm, 16 slojni, s kontrolno nitko, vezani z zanko 2x vpojni netkani vatiranec 15x20cm 1x OP kompresa lepljiva 75x90cm z lepljivim delom 71cm 1x U rjuha 225x280cm, U izrez 10cm x 90cm, z dodatno ojačano vpojno cono okoli U izreza min. 150x160cm 1x OP rjuha 250x170cm z dodatno vpojno cono okoli incizijskega področja min. 75x50cm 1x velcro trak 2,5x14cm 6x tampon št. 6 (47x40cm) iz gaze s kontrolno nitko 1x brizga 10ml L/S, 3 delna Naročnik želi kompreso z lepljivim delom ob daljšem robu. Lahko set v naslednji sestavi : 1x zaščita za inštrumentarsko mizo 190x150cm, 1x kirurški plašč dolžine 145cm 1x kirurški plašč dolžine 155cm 1x igla 22G 40mm, črna 10x zloženci iz gaze 10x20cm, 16 slojni, s kontrolno nitko, vezani z zanko 2x vpojni netkani vatiranec 15x20cm 1x OP kompresa lepljiva 75x90cm 1x U rjuha 230x295cm, U izrez 10cm x 70cm, z dodatno ojačano vpojno cono okoli U izreza, 1x OP rjuha 260x175cm z dodatno vpojno cono okoli incizijskega področja, 1x velcro trak 2,5x15cm 6x tampon št. 6 iz gaze s kontrolno nitko 1x brizga 10ml L/S, 3 delna Lahko U rjuho dimenzije 200x290cm z lepljivo U odprtino dim. 7x102cm, z ojačitvijo ob odprtini. | [7 empty] | E
CP | P | #976531 | SET VARICE ZA ŽILE kat.št. 235490 Hartmann (sc=5kos) |  |  |  | 500 | KOS | 1 | #N012201 | 1 |  | 2354904 | Hartmann | [5 empty] | E