## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d. direktorja zavoda:Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4096
RS | Šifra | #1561-3
RN | Način | C
RO | Opis | Cement-set
AO | Velja od | 2026-05-04
AD | Velja do | 2026-11-10
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N012812 | CEMENT 40g PREDNAPOLNJEN VAKUMSKI set za mešanje 40g cementa visoke viskoznosti z gentamicinom |  |  |  | 250 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prednapolnjen zaprti sistem visoko viskoznega kostnega cementa, 40g z gentamicinom. Zaprt vakuumski sistem za mešanje antibiotičnega kostnega cementa visoke viskoznosti, predpakiran, z antibiotičnim cementom 40 g. Razmerje 0,5 g gentamicina na 40 g cementa. Cementni prah in reagent morata biti predpakirana v sistemu, zato da sistem ostane popolnoma zaprt do faze aplikacije. Sistem mora omogočiti vizualni pregled prečrpavanja tekočine ter mešanja cementa. Kostni cement mora vsebovati radioopačno sredstvo in mora biti zeleno obarvan. Zeleno obarvana tekočina ter zeleno obarvan prašek, kar omogoča nedvoumno razločevanje od ostalega tkiva med operativnim posegom. Set mora vsebovati več vrst nastavkov za aplikacijo cementa, kateri olajšajo nanašanje cementa in sicer femoralni nastavek, kratka cev, dolga cev, kolenski nastavek s spatulo, kolenski nastavek. Izbrani ponudnik mora zagotoviti brezplačno uporabo stopalke in pištole za aplikacijo, vključno z vzdrževanjem/servisiranjem za čas trajanja okvirnega sporazuma. Potrebovali bi minimalno 2 stopalki in 4 pištole oziroma količino glede na potrebe. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012813 | CEMENT 60g PREDNAPOLNJEN VAKUMSKI set za mešanje 60g cementa visoke viskoznosti z gentamicinom |  |  |  | 250 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prednapolnjen zaprti sistem visoko viskoznega kostnega cementa, 60g z gentamicinom.Zaprt vakuumski sistem za mešanje antibiotičnega kostnega cementa visoke viskoznosti, predpakiran, z antibiotičnim cementom 60 g. Razmerje 0,8 g gentamicina na 60 g cementa. Cementni prah in reagent morata biti predpakirana v sistemu, zato da sistem ostane popolnoma zaprt do faze aplikacije. Sistem mora omogočiti vizualni pregled prečrpavanja tekočine ter mešanja cementa. Kostni cement mora vsebovati radioopačno sredstvo in mora biti zeleno obarvan. Zeleno obarvana tekočina ter zeleno obarvan prašek, kar omogoča nedvoumno razločevanje od ostalega tkiva med operativnim posegom. Set mora vsebovati več vrst nastavkov za aplikacijo cementa, kateri olajšajo nanašanje cementa in sicer femoralni nastavek, kratka cev, dolga cev, kolenski nastavek s spatulo, kolenski nastavek. Izbrani ponudnik mora zagotoviti brezplačno uporabo stopalke in pištole za aplikacijo, vključno z vzdrževanjem/servisiranjem za čas trajanja okvirnega sporazuma. Potrebovali bi minimalno 2 stopalki in 4 pištole oziroma količino glede na potrebe. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012814 | CEMENT 80g PREDNAPOLNJEN VAKUMSKI set za mešanje 80g cementa visoke viskoznosti z gentamicinom |  |  |  | 250 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prednapolnjen zaprti sistem visoko viskoznega kostnega cementa, 80g z gentamicinom.Zaprt vakuumski sistem za mešanje antibiotičnega kostnega cementa visoke viskoznosti, predpakiran, z antibiotičnim cementom 80 g. Razmerje 1,0 g gentamicina na 80 g cementa. Cementni prah in reagent morata biti predpakirana v sistemu, zato da sistem ostane popolnoma zaprt do faze aplikacije. Sistem mora omogočiti vizualni pregled prečrpavanja tekočine ter mešanja cementa. Kostni cement mora vsebovati radioopačno sredstvo in mora biti zeleno obarvan. Zeleno obarvana tekočina ter zeleno obarvan prašek, kar omogoča nedvoumno razločevanje od ostalega tkiva med operativnim posegom. Set mora vsebovati več vrst nastavkov za aplikacijo cementa, kateri olajšajo nanašanje cementa in sicer femoralni nastavek, kratka cev, dolga cev, kolenski nastavek s spatulo, kolenski nastavek. Izbrani ponudnik mora zagotoviti brezplačno uporabo stopalke in pištole za aplikacijo, vključno z vzdrževanjem/servisiranjem za čas trajanja okvirnega sporazuma. Potrebovali bi minimalno 2 stopalki in 4 pištole oziroma količino glede na potrebe. | [7 empty] | komplet