Predmet nabave je 1 kos OPERACIJSKI STATIV.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:

- horizontalna rotacija:330°

- horizontalni radij: 900+900mm

- tihi elektromagnetni zavorni sistem na dveh oseh (brez uporabe plina)

- delovanje zavornega sistema po principu "primi in premakni" - brez pritiska gumbov

- nosilnost najmanj 200kg

- korpus višine 600mm, s šestimi paneli za vgradnjo vtičnic

- modularni korpus, ki naj omogoča enostavno spreminjanje pozicij dodatne opreme po vertikalnih tirnicah in v prihodnosti omogoča nadgradnjo stativa z dodatno opremo (police, roke za monitor, infuzijska stojala...)

- spreminjanje pozicij dodatne opreme po vertikalnih tirnicah, naj se zaradi varnosti izvaja z uporabo orodja

- vertikalne tirnice na korpusu naj imajo 24V pretok električne energije, da se dodatna oprema montirana na tirnice, katera potrebuje elektro napajanje, ne priklaplja z dodatnimi kabli

- mehko in tiho ustavljanje na vsaki osi

- možnost urgentnega pomikanja rok brez uporabe zavor v primeru izpada elektrike

- dobava in montaža z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom za montažo na nosilno stropno podkonstrukcijo

OPREMLJEN S PRIKLJUČKI:

- 6 x šuko vtičnica 230V s pokrovom

- 6 x izenačitev potenciala

- medicinski plini: 2 x Kz 5, 2 x Vacum

DODATNA OPREMA:

- 1 x polička širine 485mm in globine 450mm (nosilnost 50 kg) s stranskimi tirnicami in ročko za elektro-magnetni zavorni sistem

- 1 x polička širine 485mm in globine 450mm (nosilnost 50 kg) s stranskimi tirnicami in predalom višine 100mm, z vgrajeno ambientalno svetilko v predalu

Ponudba naj vključuje montažo, vzdrževanje ter morebiten potrošni material za obdobje 7 let.

Svetujemo vam , da se dogovorite za ogled prostora montaže na mail: [anita.pahor@bolnisnica-go.si](mailto:anita.pahor@bolnisnica-go.si)

Termin ogleda velja od 23.10.2024 do 30.10.2024.