SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-12/2024 |
| Predmet javnega naročila | Pregledovalne mize in operacijska miza Sklop 1: Preiskovalna miza – oddelki (11 kos) Sklop 2: Preiskovalna miza – ORL (2 kos) Sklop 3: Preiskovalna miza – za UZ srca (1 kos) Sklop 4: Operacijska miza – ERCP (1 kos) Sklop 5: Preiskovalna miza – RTG (1 kos) |

V postopku oddaje javnega naročila »Pregledovalne mize in operacijska miza« naročnika SB Nova Gorica, izjavljamo, da predmet ponudbe v celoti izpolnjuje vse tehnične in strokovne specifikacije navedene v nadaljevanju. Zaželeno je, da ponudnik pri vsakem razpisanem sklopu na katerega se prijavlja, v desnem stolpcu preglednice navede mesto v ponudbeni dokumentaciji, na katerem je razvidno izpolnjevanje tehnične in strokovne specifikacije (kjer je narava zahteve taka, da se jo lahko izkazuje s priloženo tehnično dokumentacijo ponujene opreme).

Sklop 1: Preiskovalna miza – oddelki (11 kos)

Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: |  |
| --- | --- |
| Splošno |  |
| 1. Dvodelno ležišče |  |
| 2. Širina ležišča: 75 cm, lahko 80 cm |  |
| 3. Dolžina ležišča: 205 cm (dovoljeno odstopanje +/- 3%) |  |
| 4. Dolžina vzglavja: 70 cm (dovoljeno odstopanje +/- 5%) |  |
| 5. Dvig vzglavja: do kota 80° (dovoljeno odstopanje +/- 5%) |  |
| 6. Varna delovna obremenitev: min 250 kg |  |
| 7. Električna nastavitev višine s krožnim stikalom |  |
| 8. Oddaljenost sedišča od tal (vstopna višina): min 47 cm, dopustno odstopanje od višine + / - 3 % |  |
| Dodatna oprema |  |
| 1. Brezšivno oblazinjenje |  |
| 2. Vodoneprepustno oblazinjenje |  |
| 3. Možnost čiščenja in razkuževanja oblazinjenega dela |  |
| 4. Debelina blazine: min 6 cm. |  |
| 5. Antistatična vpotegljiva kolesa z ublaženim spustom (premer 75mm) |  |
| 6. Nosilec za rolo papir (na vzglavju) |  |
| 8. Stojalo za infuzijo |  |
| 9. PVC prevleka za nožni del: min 6 cm. PVC del je mišljen kot zaščita blazine za paciente na nožnem delu, ker se le ti uležejo obuti na preiskovalno mizo. Zaščita mora biti iz prozornega materiala, ki se lahko mokro čisti in razkužuje. Dolžina zaščite vsaj 50 cm. Debelina blazine naj bo standardna. Zaščitna prevleka je lahko tanjša od 6 mm, vendar ne več kot 3 mm. Zaščitna prevleka mora biti iz prozornega materiala, ki prenese tudi ponavljajoče obremenitve z obutki. |  |
| 10. Ograjica ob ležišču (na obeh straneh preiskovalne mize) |  |
| 11. Baterija |  |

Sklop 2: Preiskovalna miza – ORL (2 kos)

Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: |  |
| --- | --- |
| Splošno |  |
| 1. Dvodelno ležišče |  |
| 2. Električna nastavitev višine s krožnim stikalom |  |
| 3. Širina ležišča: 65 cm (dovoljeno odstopanje + 5 %), širina ležišča je lahko 70 cm |  |
| 4. Dolžina vzglavja: 45 cm (dovoljeno odstopanje +/- 5%). Dopustna je dolžina vzglavja 52 cm |  |
| 5. Varna delovna obremenitev 250 kg (dovoljeno odstopanje + 5%) |  |
| Dodatna oprema |  |
| 1. Brezšivno oblazinjenje |  |
| 2. Vodoneprepustno oblazinjenje |  |
| 3. Vpotegljiva kolesa z ublaženim spustom (premer 75mm) |  |
| 4. Nosilec za rolo papir na vzglavju |  |
| 5. Letev ob leželnem delu (par) |  |
| 6. PVC prevleka za nožni del: min. 6 cm. |  |

Sklop 3: Preiskovalna miza – za UZ srca (1 kos)

Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: |  |
| --- | --- |
| Splošno |  |
| 1. Dvodelno ležišče. Lahko ponudite tridelno ležišče. |  |
| 2. Širina ležišča: 65 cm, lahko 70 cm |  |
| 3. Dolžina ležišča: 205 cm (dovoljeno odstopanje +/- 3%), lahko miza z dolžino ležišča 198 cm |  |
| 4. Varna delovna obremenitev: min 250 kg, lahko varna delovna obremenitev min 220 kg. |  |
| 5. Električna nastavitev višine s krožnim stikalom |  |
| 6. Ročno stikalo za nastavitev višine, sedalnega in hrbtnega dela. Lahko tridelno ležišče, kateremu se sedalni in hrbtni del lahko nastavi z ročnim daljinskim upravljalnikom. |  |
| 7. Oddaljenost sedišča od tal (min vstopna višina): min 48 cm |  |
| Dodatna oprema |  |
| 1. Brezšivno oblazinjenje |  |
| 2. Vodoneprepustno oblazinjenje |  |
| 3. Možnost čiščenja in razkuževanja oblazinjenega dela |  |
| 4. Antistatična vpotegljiva kolesa z ublaženim spustom (premer 75mm), lahko vpotegljiva kolesa z ublaženim spustom premera 65 mm |  |
| 5. Nosilec za rolo papir (na vzglavju) |  |
| 6. Odprtina za UZ s čepom (min. 30x20cm) |  |

Sklop 4: Operacijska miza – ERCP (1 kos)

Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: |  |
| --- | --- |
| Splošno |  |
| Miza za posege pod C-lokom z namenom uporabe za ERCP in druge gastroenterološke posega |  |
| 1. Mobilna miza prosojna za rentgensko sevanje, |  |
| 2. Na vrtljivih izvlečnih kolesih za možnost premikanja v vse smeri |  |
| 3. Električno nastavljiva višina, nagib, ter možnost prostega premikanja ležalne površine vzdolžno, vsaj 90cm, prečno vsaj 25cm in diagonalno vsaj 90cm |  |
| 4. Električno nastavljivi položaji mize |  |
| 5. Možnost trendelenburgovega in anti-trendelenburgovea položaja - nagiba mize do ±20° |  |
| 6. Ročaj za prosto premikanje ležalne površine |  |
| 7. Zmožnost obremenitev do 300kg |  |
| 8. Dolžina ležalne površine: 230cm, širina: 55cm |  |
| 9. Zmožnost delovanja na baterije vsaj 3 dni |  |
| 10. Rentgenska zaščita ob straneh mize, za zaščito osebja pred razpršenim sevanjem |  |
| 11. Dodatna oblazinjena razširitev ležišča dolžine 45cm na obeh straneh mize |  |
| 12. Snemljivo držalo za infuzije ob strani postelje |  |
| 13. Stranske zložljive ograjice na obeh straneh mize |  |
| 14. Snemljivo in nastavljivo naslonjalo za bolnikovo roko ob intravenski aplikaciji |  |

Sklop 5: Preiskovalna miza – RTG (1 kos)

Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: |  |
| --- | --- |
| Pregledna miza za ultrazvočno diagnostiko |  |
| 1. Hidravlična - dvodelno ležišče |  |
| 2. Hidravlična - nastavitev višine |  |
| 3. Širina ležišča vsaj 70 cm (dovoljeno odstopanje + - 5 cm) |  |
| 4. Dolžina vzgljavlja 65 cm(dovoljeno odstopanje +- 5 cm) |  |
| 5. Dolžina leišča vsaj 200 cm (dovoljeno odstopanje + - 5 cm) |  |
| 5. Varna delovna obremenitev 250 kg brezšivno (dovoljeno odstopanje + 5 %) lahko varna delovna obremenitev min 220 kg. |  |
| 6. Vodo neprepustno oblazinjenje (6 cm) (dovoljeno odstopanje + 5 %) |  |
| 7. antistatična vpotegljiva kolesa z ublaženim spustom (premer 75 mm) ((dovoljeno odstopanje + 5 %), lahko vpotegljiva koleza z ublaženim spustom premera 65 mm. |  |
| 8. Nosilec za rolo papir na vzglavju |  |
| 9. PVC prevleka za nožni del: min. 6 cm. PVC del je mišljen kot zaščita blazine za paciente ker se le ti uležejo obuti na preiskovalno mzo. Zaščita mora biti iz materiala, ki se lahko mokro čisti in razkužuje. Dolžina zaščite vsaj 50 cm. Debelina blazine naj bo standardna. Pvc zaščita je lahko čez celo ležišče z možnostjo mokrega razkuževanja. |  |

Kjer ni izrecno zahtevano drugače, je zaželeno, da ponudnik priloži tehnično dokumentacijo ponujene opreme, kot so na primer prospekti, tehnični listi ipd. Naročnik lahko v okviru preverjanja resničnosti navedb v ponudbi oziroma na podlagi drugega odstavka 89. člena ZJN-3 katerega koli ponudnika pozove k podaji pojasnil oziroma predložitvi dodatne dokumentacije v zvezi s tehničnimi specifikacijami oziroma izpolnjevanjem zahtev iz tega dokumenta.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |