SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

PODATKI O JAVNEM NAROČILU

| Javno naročilo |  |
| --- | --- |
| Naročnik | Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| Oznaka javnega naročila | 260-1/2026 |
| Predmet javnega naročila | DOGRADITEV CEVNE ZRAČNE POŠTE Z VZDRŽEVANJEM IN POTROŠNIM MATERIALOM |

Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve definirane v specifikaciji zahtev naročnika. Navedeno naj ponudnik označi na ta način, da za vsako zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika (s prosto roko ali kako drugače) označi del tehnične dokumentacije iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahteve ter vpiše še zaporedno številko zahteve (če je oštevilčena), ki je navedena v specifikaciji zahtev naročnika.

V primeru, da oprema določeno zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika izpolnjuje, ni pa to razvidno iz obstoječe tehnične dokumentacije, velja kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje takšne zahteve izjemoma tudi lastna izjava ponudnika, podana pod kazensko in materialno odgovornostjo in potrjena s strani proizvajalca ponujene opreme.

Iz prejete ponudbe, predložene ter v skladu z navodili označene tehnične dokumentacije ter lastnih izjav podanih pod kazensko in materialno odgovornostjo - potrjenih s strani proizvajalca opreme, ki se nanašajo na izpolnjevanje zahtev, ki niso razvidne iz tehnične dokumentacije, jih pa oprema izpolnjuje, mora biti torej

nedvoumno razvidno:

- da je ponujena vsa zahtevana oprema iz specifikacije zahtev naročnika v ustrezni oz. zahtevani količini ter

- da ponujena oprema v celoti izpolnjuje tehnične zahteve naročnika.

Naročnik je v popisih navedel tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. Ponudi se lahko tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna navedeni opremi ter popolnoma kompatibilna in združljiva z obstoječim sistemom cevne pošte.

Splošne zahteve:

1.  Vsa ponujena oprema mora biti nova, nerabljena, iz redne proizvodnje (še nikoli uporabljena za klinične ali demonstracijske namene), ki je tehnološko sodobna ter izdelana skladno s tehničnimi predpisi veljavnimi v EU in ima oznako CE ter ustreza vsem tehničnim in kakovostnim zahtevam naročnika, navedenim v Specifikaciji zahtev naročnika (ta dokument) in v ostalih delih te dokumentacije o javnem naročilu.

2. Ponujena oprema mora ustrezati predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in Evrope. Ponujena oprema mora imeti ES (EU) izjavo o skladnosti.

3. Ponujena oprema mora ustrezati predvidenemu mestu namestitve, ne da bi posegal v delovni prostor ali delovno okolje osebja ali negativno vplival na funkcionalnost, varnost ali uporabnost opreme.

4. Ponujena oprema ima najmanj 24-mesečno garancijo, cevovodni del pa najmanj 60-mesečno garancijo šteto od uspešno opravljene primopredaje in podpisa primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika in izbranega ponudnika (v obdobju veljavnosti garancije ponudnik zagotavlja odpravljanje okvar in napak pri delovanju opreme vključno z zamenjavo okvarjenih delov, drobnega potrošnega materiala, potne stroške  ter vse morebitne ostale stroške potrebne za odpravo napak oz. za zagotavljanje brezhibnega delovanja opreme v celoti na svoje stroške).

Ponudnik zagotavlja:

1. da bo opremo, ki  je predmet javnega naročila v primeru izbora dobavil ter monital na sedežu naročnika, izvedel zagon in usposabljanje osebja naročnika v 60 delovnih  dneh od podpisa Pogodbe o dograditvi cevne zračne pošte.

2. da bo še 7 let po uspešno opravljeni primopredaji zagotavljal pooblaščeno servisno službo, preko katere bo izvajal servisne preglede in popravila skladno z navodili proizvajalca, oziroma na poziv naročnika v najkrajšem možnem času, v skladu s tehničnimi specifikacijami in zahtevami naročnika po Pogodbi o vzdrževanju cevne zračne pošte in dobavi pripadajočega potrošnega materiala.

V primeru servisa iz tujine mora zagotoviti komunikacijo med naročnikom in servisom izključno v slovenskem jeziku, na lastne stroške.

3. dobavo rezervnih delov še najmanj deset (10) let po dobavi opreme.

4. bo za ceno navedeno v ponudbi, po dobavi in montaži oziroma najkasneje v roku 10 dni izvedel usposabljanje osebja naročnika (usposabljanje mora biti organizirano na instalirani opremi; Usposabljanje mora izvajati aplikacijski specialist proizvajalca v slovenščini. Oseba, ki usposablja osebje naročnika za rokovanje z dobavljeno opremo mora imeti certifikat proizvajalca).

Enako velja v primeru bistvenih nadgradenj sistema naročnika - upravičenost do brezplačnega dodatnega izobraževanja iz novosti sistema.

5. bo v roku 1 mesca po opravljeni montaži  in »zagonu v živo« organiziral za uporabnike in službo, ki bo skrbela za vzdrževanje, šolanje za osnovni obseg vzdrževanja “first line service”  in bo v pomoč pooblaščenemu serviserju pri diagnosticiranju napak, odpravi motenj in manjših okvar. Šolanje se izvrši na sedežu naročnika.

Udeleženec izobraževanja po šolanju, udeležbo potrdi s podpisom.

## Vse stroške šolanja nosi ponudnik (tudi v primeru izvedbe več ločenih šolanj). Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

6. da oprema ustreza standardom SIST EN 54, SIST EN 54 60389, SIST EN 50081-2, SIST EN 55022, EN 60555, SIST EN 50082-2, SIST EN 6100-4-3, SIST EN 6100-4-6, SIST EN 50130-4, SIST EN 50131-6, EN 50111, SIST EN 60950, SIST EN 61000 6-3.

7. da je certificiran vsaj za standard informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013 in v postopku nadgradnje na ISO/IEC 27001:2022 – velja v primeru, da bo v primeru izbora želel oddaljeni dostop do ponujene opreme nameščene v naročnikovem okolju. Kot alternativo izpolnjevanja zahteve naročnik dovoljuje, da ponudnik redno (vsaj 2x letno) izvede kibernetsko varnostno testiranje (ang. pentest / penetration testing) lastnega informacijskega okolja in naročniku posreduje dokumentacijo rezultata (lahko zakrite podrobnosti ranljivosti, tajni podatki ipd. in samo nazive, količine in kritičnosti ranljivosti) s časovnico njihovega odpravljanja, pri čemer mora ponudnik naročniku dostaviti potrdilo o odpravi ranljivosti po ponovnem testiranju. Oziroma ponudnik mora biti na dan oddaje ponudbe v postopku pridobitve certifikata ISO 27001 in opraviti vsaj že 1. krog presoje. V kolikor ponudnik v roku enega leta (od dneva opravljenega 1. kroga presoje) še vedno ni opravil presoje, je ponudnik dolžan začeti opravljati redna kibernetska varnostna testiranja kot opisano prej.

8. da bo v primeru izbora naročniku izročil zahtevana finančna zavarovanja kot opredeljeno v vzorcih pogodb, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

1) DOGRADITEV CEVNE ZRAČNE POŠTE

SPLOŠNI OPIS:

- Naročnik ima zgrajeno cevno zračno pošto AC 4000 fi 160, kot izhaja iz dokumentacije PID in načrtov, katere lahko potencialni ponudnik pridobi s prošnjo na e-naslov sjn@sbng.si.

- Predviden  je sistem  CEVNE ZRAČNE POŠTE (CZP), ki bo obsegal dograditev obstoječega sistema, in sicer dve novi postaji: URGENTNI CENTER - ODDELEK C19 in  DIABETOLOŠKA AMBULANTA.

- Dograditev  CZP in vgrajeni material sestavnih delov (strojna in mehanska oprema, postaja) morajo ustrezati veljavnim standardom in normativom: SIST EN 54, SIST EN 54 60389, SIST EN 50081-2, SIST EN 55022, EN 60555, SIST EN 50082-2, SIST EN 6100-4-3, SIST EN 6100-4-6, SIST EN 50130-4, SIST EN 50131-6, EN 50111, SIST EN 60950, SIST EN 61000 6-3.

- Izvajalec mora v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev Uradni list RS, št. 75/08, 66/10, 17/11 – ZTZPUS-1, 74/11 in 92/25 podati ES Izjavo o skladnosti.

- Pri izvedbi in izdelavi delavniške dokumentacije je potrebno upoštevati specifične pogoje in zahteve, ki veljajo za bolnišnice:

- varni transport vseh predmetov (posebno pri krhkih oz. razlivnih predmetih) z varno hitrostjo,

- kontejnerji – tubusi prilagojeni za vstavljanje različnih materialov, ki pripomorejo k varnosti njihovega potovanja (vložki za standardizirane epruvete pri laboratorijskih pošiljkah in namenski vložki),

- sistem mora delovati tiho in ne sme motiti bolnikov in osebja,

- omogočena mora biti zaščita postaj s kodami in vsebina pošiljk,

- omogočena mora biti termo-kemična sterilizacija transportnih kontejnerjev,

- sistem CZP mora na trasah cevnega razvoda preprečiti eventualno širjenje požara s požarnimi loputami na ustreznih mestih in biti povezan s sistemom protipožarnega javljanja (avtomatična zaustavitev sistema v slučaju požara),

- računalniško voden sistem mora omogočati nadzorni službi vpogled v statistiko oz. celotno dogajanje pošiljanj, ter kontrolo in evidenco vseh pošiljk po vsebini  (analiza stroškov, odkrivanje odgovornih za nastale napake, evidenco vsebine pošiljk z kodami).

- Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje skladno s pravili Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

- S svetlobno in zvočno signalizacijo (prilagojeno bolnišnicam - sirena z blagim piskom) o delovanju sistema in prihodu pošiljke mora izvajalec opremiti vse postaje in druge prostore po zahtevah  naročnika (ko vsi uporaniki niso v istem prostoru).

- Cevovodi, cevni loki, razvodne kretnice, diletacije in krmilni kabli, morajo biti za vgradnjo-horizontalno v predelu spuščenih stropov, oz. pri t.i .prehodnih postajah skozi prostore, vertikalno.

- Vsa vgrajena oprema in nosilni elementi sistema cevne zračne pošte morajo biti pritrjeni na nosilno konstrukcijo objekta na način, da se tresljaji in zvok ne prenašajo na nosilno konsrukcijo objekta.

- Izvajalec mora izdelati delavniško projektno dokumentacijo (projekt za izvedbo), detajlne razporeditve postaj in dispozicije poteka horizontalnih in vertikalnih tras, ter jo prilagoditi in uskladiti z vsemi ostalimi načrti (arhitektura, medicinska tehnologija, instalacije, konstrukcija). Dokumentacijo morata potrditi pooblaščeni predstavnik naročnika in odgovorni predstavnik izvajalca.

- Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v Gradbeni zakon (GZ-1),Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25 , iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.

ENOTNA CENA VSEBUJE :

- vsa potrebna pripravljalna dela,

- vse potrebne transporte, notranje in zunanje,

- vse potrebno delo,

- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno,

- usklajevanje z osnovnim načrtom in po potrebi posvetovanje s projektantom, nadzornikom, naročnikom,

- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,

- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno mestno deponijo,

- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču,

- izdelavo vseh potrebnih detajlov, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ti nujni za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta,

- skladiščenje materiala na gradbišču,

- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti,

- ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material ter potrebna obešala in držala cevovodov, protikorozijsko zaščitena in finalno opleskana,

- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču,

- popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov,

- izdelava tehnoloških in delavniških risb s potrebnimi detajli za potrebe gradbišča,

- izdelava in izrez odprtin,

- izdelava vseh potrebnih prebojev za instalacije,

- izdelava certificiranih požarnih prehodov skozi meje požarnih sektorjev in celic skladno s študijo požarne varnosti,

- izdelava sheme sistema,

- izpihovanje cevovodov, preizkus, zagon, poskusno obratovanje in nastavitve,

- oznaka cevovodov z vrsto in smerjo medija po DIN 2403,

- priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije,

- podučitev pooblaščene osebe za upravljanje sistema določena s strani naročnika.

Ponudnik naj v prilogi 1 izpolni postavke v ponudbenem predračunu dograditev cevne zračne pošte.

2) VZDRŽEVANJE CEVNE ZRAČNE POŠTE

Ponudnik mora zagotavljati stanje pripravljenosti, takoj ukrepati v nujnih intervencijah ter zagotavljati redno vzdrževanje obstoječe in nove cevne zračne pošte za obdobje sedmih (7) let.

Podpora uporabnikom mora biti zagotovljena ves čas (365/7/24). Izvajalec mora ukrepati takoj ob morebitnih težavah.

Naročnik mora zagotoviti:

- Primerne delovne in tehnične pogoje za izvajanje vzdrževanja,

- Dostop do sistema in potrebne uporabniške pravice,

- Sodelovanje kontaktne osebe,

- Koordinacijo z drugimi poslovnimi partnerji,

- Obveščanje ponudnika o vseh spremembah, ki vplivajo na delovanje sistema,

- Odgovorno osebo z ustreznimi pooblastili za vsebinske odločitve v primeru nujnih sprememb sistema oz. potreb pri reševanju napak.

Ponudnik ne odgovarja za zamude pri izvajanju storitev, če naročnik ne izpolni zgoraj navedenih pogojev.

- REDNO VZDRŽEVANJE

Obseg storitev vzdrževanja

Ponudnik zagotavlja vzdrževanje opreme za obdobje sedmih (7) let,  ki zajema vse potrebne aktivnosti za zagotavljanje nemotenega delovanja sistema, opreme ali storitev, brez dodatnih stroškov za posamezne postavke.

Storitve rednega vzdrževanja

Redno vzdrževanje vključuje:

- Zagotavljanje razpoložljivosti in zahtevane odzivnosti ter kakovosti izvajanja storitev zagotavljanja operativnosti delovanja;

- Celovito zagotavljanje razpoložljivosti in odzivnosti storitev osnovnega vzdrževanja brez dodatnih stroškov.

- Izvajanje tehnične pomoči oddaljeno ali na lokaciji uporabnika;

- Dokumentiranje storitev zagotavljanja operativnosti delovanja;

- Spremljanje ugotovljenih napak ter predlaganje ukrepov za lažje zagotavljanje nemotenega delovanja sistema;

- Preventivno vzdrževanje, odpravljanje napak in spremljanje delovanja sistema na daljavo.

- Distribucijo posodobitev programske opreme brez dodatnih stroškov.

- Redne preglede okolja in pripravo ukrepov za izboljšanje delovanja sistema.

- Redno poročanje o izvedenih storitvah vzdrževanja, brez dodatnih stroškov za naročnika.

V ceno vzdrževanja morajo biti vključena dela po spodnjem seznamu:

1. VZDRŽEVANJE POGONSKEGA AGREGATA

- pregled električnih priključkov oz. konektorjev na elektromotor in ustrezno fiksiranje

razrahljanih priključkov

- pregled električnih priključkov oz. konektorjev na krmilno kretnico zraka in ustrezno fiksiranje

razrahljanih priključkov

- pregled tresljajev in hrupa

- pregled priključka dovodne-odvodne cevi za zrak in potrebno fiksiranje te cevi, če je veza

zrahljana

- pregled in čiščenje oz. potrebna menjava filtra za zrak

- pregled električne zaščite agregata

- test delovanja pogonskega agregata

2. VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNEGA KRMILJA Z USMERNIKOM

- pregled električnih priključkov oz. konektorjev na krmilje in usmernik in ustrezno fiksiranje

razrahljanih priključkov

- pregled varovalke in potrebna menjava

- pregled transformatorja

- pregled usmernika

- pregled kontaktorjev

- test delovanja krmilja z usmernikom

3. VZDRŽEVANJE ELEKTRONSKE CENTRALE

- pregled električnih priključkov oz. konektorjev na elektronsko centralo in ustrezno fiksiranje

razrahljanih priključkov

- pregled varovalke in potrebna menjava

- pregled vseh funkcij elektronske centrale

- test delovanja elektronske centrale

4. VZDRŽEVANJE GLAVNEGA CEVOVODA

- vizualni pregled celotne trase cevovoda

- pregled nezlepljenih spojev ob obeh postajah in dilatantu in potrebno pritegovanje zrahljanih

zvez

- pregled toplotne izolacije cevovoda

- kontrola tesnosti cevovoda

5. VZDRŽEVANJE DOVODNEGA CEVOVODA

- vizualni pregled dovodnega cevovoda

- pregled mehanskih poškodb cevovoda

- kontrola tesnosti cevovoda

6. VZDRŽEVANJE KRETNIC

- pregled električnih priključkov oz. konektorjev na elektronskih delih kretnic in ustrezno

fiksiranje razrahljanih priključkov

- pregled električnih priključkov oz. konektorjev na obračalni elektromotor kretnice in ustrezno

fiksiranje razrahljanih priključkov

- pregled varovalke in potrebna menjava

- preizkus obračalnega mehanizma in potrebna nastavitev sklopke

- pregled zračnih ventilov in potrebna menjava izrabljenih

7. VZDRŽEVANJE POSTAJ

- pregled električnih priključkov oz. konektorjev na elektronski del končne postaje in ustrezno

fiksiranje razrahljanih priključkov

- pregled električnih priključkov oz. konektorjev na elektromotorjih za pogon traku in odpiranje

lopute končne postaje in ustrezno fiksiranje razrahljanih priključkov

- pregled varovalke in potrebna menjava

- preizkus časovne usklajenosti delovanja končne postaje

- pregled oziroma zamenjava jermenov na postajah

- preizkus delovanja tipkovnic na postajah

- čiščenje in mazanje obračalnega mehanizma postaj

- vse postaje je potrebno opremiti z navodili za uporabnika in seznamom postaj

- test delovanja postaj

8. VZDRŽEVANJE TRANSPORTNIH KONTEJNERJEV

- pregled mehanskih poškodb vseh kontejnerjev

- preizkus odpiranja-zapiranja pokrova

- pregled obrabljenosti tesnil in potrebna menjava izrabljenih

- test delovanja čipov RFID in programiranje v sistem

- po potrebi dodatnih ali popravilo okvarjenih transportnih kontejnerjev, le te popraviti oziroma

vključiti v sistem cevne pošte

9. VZDRŽEVANJE OPTIČNIH SENZORJEV

- pregled zaznavanja optičnega senzorja

- nastavitev občutljivosti

- pregled tesnosti prilega med optičnim senzorjem in cevovodom

- pregled električnega priključka oz. konektorja na optični senzor

- pritrditev slabo pritrjenih senzorjev

10. VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNIH VODNIKOV

- pregled mehanskih poškodb el. vodnikov

- preizkus vseh funkcij sistema (za pravilno delovanje vseh funkcij sistema morajo biti brezhibni

el. vodniki)

11. VZDRŽEVANJE TRANSPORTNIH KOŠAR

- Pregled mehanskih poškodb košar

- Pregled in pritrditev košar na steno ali tla

- Pritrditev in popravilo vseh pomanjkljivosti na košarah

12. VZDRŽEVANJE TRANSPORTNIH SANI (laboratorij)

- Pregled pritrjenosti transportnih sani

- Pregled, test, nastavitev sani

- Odprava pomanjkljivosti na saneh

13. VZDRŽEVANJE NADZORNEGA RAČUNALNIKA

- Preizkus delovanja nadzornega računalnika in odprava pomanjkljivosti v strojni in programski

opremi

- Odprava napak v oddaljenem dostopu (PC 160296 – računalnik delavnice TC) v prisotnosti

odgovorne osebe

14. VZDRŽEVANJE GLAVNE LINIJSKE POSTAJE K2

- Test delovanja linijske postaje

- Vso potrebno programsko in strojno vzdrževanje linijske postaje upoštevajoč potrebne

nadgraditve sistem.

Vse zgoraj navedene storitve so vključene v ceno vzdrževanja, brez skritih stroškov.

- IZREDNO VZDRŽEVANJE

Storitve izrednega vzdrževanja in podpore

Izredno vzdrževanje, ki ni zajeto v okviru rednega vzdrževanja, vključuje interventno popravilo opreme izven garancijskega roka ali interventno popravilo zaradni napak uporabnika. Sem spada tudi odprava okvar na instaliranih vodih ali delih naprav, ki so poškodovane zaradi posega nepooblaščenih oseb, višje sile, vplivov iz okolja ter dodatna dela na zahtevo naročnika.

Prijave in odprava napak

Vzdrževanje se izvaja preko oddaljenega dostopa, razen če to ni možno in je potreben obisk na lokaciji.

Izvajalec bo izvajal popravila na podlagi prijav okvar s strani naročnika, pri čemer bo zagotavljal ustrezne odzivne čase in čas za odpravo napake, odvisno od prioritete napake.

Način prijave napak:

- e-pošta,

- telefon.

Opis/opredelitev napak:

- Kritična –popolna odpoved delovanja sistema ali poglavitnega dela sistema in s tem je onemogočeno izvajanje procesov,  ni možnosti obhoda napake.

- Resna – delna odpoved delovanja sistema ali poglavitnega dela sistema, ki resno vpliva na uporabo ključnih funkcionalnosti sistema, obstaja postopek obhoda napake.

- Srednje pomembna napaka in napaka z nizko pomembnostjo – oteženo delovanje sistema, ki ne vpliva kritično na uporabo ključnih funkcionalnosti sistema, sistem deluje, problem predstavlja manjšo neprijetnost uporabniku. Napaka bistveno ne vpliva na delo naročnika.

Odzivni časi:

Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave napake do trenutka, ko izvajalec začne z odpravljanjem napake. Naročnik bo po potrebi omogočil dostop do sistema tudi v popoldanskem ali nočnem času.

| Tip napake: | Čas za odpravo napake: |
| --- | --- |
| KRITIČNA NAPAKA | Vzpostavitev delovanja sistema oziroma odprava napake v roku 3 ure od pisne prijave napake. |
| RESNA NAPAKA | Vzpostavitev delovanja sistema oziroma odprava napake v roku 12 ur od pisne prijave napake. |
| SREDNJE POMEMBNA NAPAKA in NAPAKA Z NIZKO POMEMBNOSTJO | Vzpostavitev delovanja sistema oziroma odprava napake v roku 48 ur od pisne prijave napake. |

Izvajalec je odgovoren za odpravo napak pri svojih produktih.

Postavke rednega in izrednega vzdrževanja s količinami so navedene v preglednici v predračunu (priloga 2).

Rezervni deli: V primeru, da se pojavi potreba po menjavi rezervnih delov v sklopu rednega/izrednega vzdrževanja, jih ponudnik zamenja po ceni, katera je dana v ponudbi.  Seznam rezervnih delov z okvirnimi količinami je naveden v Prilogi 2 - Ponudbeni predračun vzdrževanja.

Ponudnik naj v Prilogi 2 izpolni postavke v ponudbenem predračunu vzdrževanja.

3) POTROŠNI MATERIAL

Ponudnik mora ponuditi potrošni material za čas pričakovane življenjske dobe 7 let. Seznam potrošnega materiala s količinami je naveden v Prilogi 3- Ponudbeni predračun potrošnega materiala.

Priloge:

- Priloga 1: Ponudbeni predračun dograditve cevne zračne pošte

- Priloga 2: Pondubeni predračun vzdrževanja cevne zračne pošte

- Priloga 3: Ponudbeni predračun potrošnega materiala

- Priloga 4: Predračun za izpolnitev