
SPECIFIKACIJE
	Naročnik
	Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

	Oznaka javnega naročila
	270-1/2026

	Predmet javnega naročila
	RF generator


V postopku oddaje javnega naročila »RF generator-ponovitev« naročnika SB Nova Gorica, izjavljamo, da predmet ponudbe v celoti izpolnjuje vse tehnične in strokovne specifikacije navedene v nadaljevanju. Zaželeno je, da ponudnik pri vsakem razpisanem sklopu na katerega se prijavlja, v desnem stolpcu preglednice navede mesto v ponudbeni dokumentaciji, na katerem je razvidno izpolnjevanje tehnične in strokovne specifikacije (kjer je narava zahteve taka, da se jo lahko izkazuje s priloženo tehnično dokumentacijo ponujene opreme).
RF generator
Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

                                                                                                                                             IZPOLNI PONUDNIK
	Zap.št.
	Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti:
	Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve

	1
	Barvni zaslon občutljiv na dotik velikosti najmanj 12 palcev.
	

	2
	Najmanj 4 izhode za elektrode.
	     

	3
	Upravljanje vsakega od izhoda mora biti neodvisno preko zaslona na dotik in ročno preko gumbov.
	

	4
	Izhodi morajo omogočati stimulacijo z elektrodami na vsakem izhodu posebej ali na vseh hkrati
	     

	5
	Generator mora imeti možnost monopolarne, bipolarne in pulzne stimulacije oz. ablacije.
	

	6
	Obstajati mora možnost grafičnega in numeričnega prikaza vmesnika generatorja.
	     

	7
	USB priključek za povezavo tiskalnika ali zunanjega diska.
	

	8
	Priklop elektrod za enkratno uporabo na generator naj bo direktno ali preko adapterja, ki mora biti del ponudbe.
	     

	9
	Generator mora dovajati do 50W radiofrekvenčne moči
	     

	10
	Neprekinjen nadzor impedance tkiva in temperature na konici elektrode (velja za vse 4 izhode)


	     


Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.
	V/na      , dne      

	Ponudnik (vpisati točen naziv pondunika):
	     

	Zastopnik/prokurist (ime in priimek)


	Podpis
	Žig

	     
	
	


Stran 2 od 2
Stran 1/2

