SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-7/2025 |
| Predmet javnega naročila | Modularna baterijska vrtalka |

Ponujeno: Proizvajalec: ______________                Model: ___________________

IZPOLNI PONUDNIK

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| Modularna kirurška vrtalka z nastavki za operacije velikih kosti in sklepov |  |
| 1. Modularni ročnik z baterijo in nastavki je namenjen rezanju, oblikovanju in pripravi kosti ter tkiv pri ortopedskih in travmatoloških kirurških posegih na velikih kosteh in sklepih. Moč sistema nad 200 W. |  |
| 2. sistem naj bo modularen in naj omogoča namestitev različnih nastavkov na isti ročnik. |  |
| 3. Ročnik naj ima dvojni sprožilnik za lažje obvladovanje sistema med posegom. Maksimalna hitrost vrtanja naj bo 1350 vrtljajev/minuto, maksimalna hitrost žaganja pa naj bo 0-13500cpm. |  |
| 4. Za rezanje naj bo na voljo nastavek za oscilacijsko žago. Sagitalni nastavek se mora vrteti za 360 stopinj, z možnostjo pritrditve na vsakih 45 stopinj (v 4 različnih položajih). |  |
| 5. Na voljo naj bodo podajalnik/nastavek za žico; različni nastavki za vrtanje in svedranje (tip Zimmer/Hudson, small AO, AO) z različnimi stopnjami vrtanja in navora (hitrost delovanja: vrtalni nastavki 0-1350 vrt/min / nastavki za povrtavanje 0-330 vrt/min ter delovnim navorom :vrtalni nastavki od 0-4Nm/nastavki za povrtavanje 0-16 Nm); nastavek za sveder 2 velikosti s hibridno vpenjalno glavo s ključem. |  |
| 6. Baterija naj bo Li-ionska, aseptična z možnostjo sterilizacije. Baterija mora imeti vizualni indikator stanja napolnjenosti. Sistem mora vključevati polnilno enoto za vsaj 4 baterije z neodvisnimi LED indikatorji za vsako mesto. Ročnik naj ima ob baterijskem napajanju tudi opcijo napajanja tudi z električnim kablom. |  |
| Potrebni priključki |  |
| 7. Nastavek za oscilacijsko žago (0-13500cpm) |  |
| 8. Nastavek za frezanje AO velik Synthes ((0-300 rpm) |  |
| 9. Nastavek za frezanje/vrtanje Zimmer/Hudson (0-330 rpm). |  |
| 10. Nastavek za vrtanje small AO (1350 rpm). |  |
| 11. Hibridni nastavek za vrtanje s ključkom (hitrost do 1350 rpm). |  |
| 12. Nastavek za K-žice za debeline 0,7-4,0 mm (0-1350 rpm). |  |
| 13. Aseptična baterija (kapaciteta naj bo najmanj 2000mAh) – 2 kos |  |
| 14. Ohišje aseptične baterije |  |
| 15. Ščitnik za vstavitev aseptične baterije. |  |
| 16. Polnilec za polnjenje 4 aseptičnih baterij z napajalnim kablom |  |
| 17. Priključki morajo biti istega proizvajalca kot modularni ročnik in z njim kompatibilni. |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj

navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ponudnik (vpisati točen naziv pondunika): |  |  |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |