## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice:prim.Nataša Fikfak,dr.med.,spec.in
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 1888
RS | Šifra | #1203
RN | Način | C
RO | Opis | Dializni materiali,pripomočki,raztopine
AO | Velja od | 2015-05-01
AD | Velja do | 2018-04-30
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla
CP | E | #013382 | KATETER ZA HD v setu ENOLUMNI RAVNI 20CM |  |  |  | 33 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - Vsak posamezni kateter mora biti v sterilnem setu za enkratno uporabo. - Set naj vsebuje: kateter z mehkimi stiščki, iglo za uvajanje, uvajalno žico tipa J z mehkim koncem, ustrezen dilatator glede na debelino (velikost) katetra, zamaške za katetre, br
CP | E | #018256 | IGLA ZA DIALIZO 1,6 – F16B arterijska igla s stransko odprtino |  |  |  | 3333 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - premer igle naj bo 1,6mm - dolžina kovinskega dela igle 20mm - notranji in zunanji del igel mora imeti silikonsko prevleko - dolžina silastičnega dela cevke igle s stiščkom mora biti 150mm - igla mora imeti vzdolžno odprtino nad konico igle nasprot
CP | E | #026854 | DILATATOR 8F 20CM konica v obliki stožca |  |  |  | 66 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - Konica dilatatorja naj bo v obliki stožca (taper type). - Dolžina dilatatorja naj bo 20cm.
CP | E | #031010 | DILATATOR 10F 20CM konica v obliki stožca |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - Konica dilatatorja naj bo v obliki stožca (taper type). - Dolžina dilatatorja naj bo 20cm.
CP | E | #037087 | DUOSOL brez kalija (sc z 2 dvoprekatnima vr s 5000ml) |  |  |  | 2 | SC | [10 empty] | # | 1 | dvoprekatne vrečke dializne raztopine z različno vsebnostjo kalija, za izvajanje kontinuiranih metod dialize, imeti morajo preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječimi monitorji proizvajalca Braun – DIAPACT.
CP | E | #037095 | DUOSOL z 2mmol/l kalija (sc z 2 dvoprekatnima vr s 5000ml) |  |  |  | 100 | SC | [10 empty] | # | 1 | dvoprekatne vrečke dializne raztopine z različno vsebnostjo kalija, za izvajanje kontinuiranih metod dialize, imeti morajo preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječimi monitorji proizvajalca Braun – DIAPACT.
CP | E | #042111 | PD 5C4213 POT.MAT. BETADINSKI VMESNI ŠČITNIK |  |  |  | 6666 | KOS | [10 empty] | # | 1 | #NAME? | 600262
CP | E | #042145 | PD 5C4129 POT.MAT. TITANIJSKI ADAPTER |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - sterilen trajni pričvrstitveni vmesnik med peritonealnim katetrom in pretočni setom - narejen mora biti iz titanija - omogočati mora fiksno, nepropustno in trajno povezavo | 600268
CP | E | #049611 | DIALOX a 5L |  |  |  | 100 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - razkužilo za ciklično kemično dezinfekcijo in sredstvo za dekalcinacijo hemodializnih aparatov in cevovodov za pripravo in razporejanje vode v aparatih za hemodializo - 100ml raztopine naj vsebuje 3,3g aktivnega kisika (ocetna kislina, perocetna kislin
CP | E | #049972 | PD 5C4482 POT.MAT. PRETOČNI SET |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - pretočni set mora biti sterilen in imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim titaniskim adapterjem in s sistemom cevja vrečk z raztopino za APD in Y sistemom cevja vrečk za raztopino za CAPD (kontinuirana ambulantna peritonealna dial
CP | E | #050648 | PD 5C4145 POT.MAT. DRENAŽNE VREČKE ZA APD |  |  |  | 1666 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - vrečka mora biti sterilna in kompatibilna s kompletom Sistema cevja za APD - zadostovati mora volumnu 15 litrov dializata | 600259
CP | E | #051002 | PD 5C4479 POT.MAT. CEVNI SISTEM ZA APD (4 priključki) |  |  |  | 1000 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - sistem cevja mora imeti preverjeno in dokazljivo kompatiblnost z naročnikovim obstoječim aparatom za izvajanje APD metode (avtomatizirana peritonealna dializa) - sistem cevja mora omogočiti uporabo za priklop 4 priključkov za peritonealno raztopino | 600258
CP | E | #051054 | PD 5C4527 POT.MAT. PLASTIČNA KLEMA MODRA |  |  |  | 24 | KOS | [10 empty] | # | 1 | #NAME? | 600267
CP | E | #051328 | KATETER ZA HD v setu ENOLUMNI RAVNI 15CM |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - Vsak posamezni kateter mora biti v sterilnem setu za enkratno uporabo. - Set naj vsebuje: kateter z mehkimi stiščki, iglo za uvajanje, uvajalno žico tipa J z mehkim koncem, ustrezen dilatator glede na debelino (velikost) katetra, zamaške za katetre, br
CP | E | #051360 | PD C4486 POT.MAT. OPTIKAP LOČITVENI POKROVČEK |  |  |  | 30 | KOS | [10 empty] | # | 1 | #NAME? | 600264
CP | E | #053836 | PD C4512 POT.MAT. Y-IPSILON ADAPTER ZA APD |  |  |  | 30 | KOS | [10 empty] | # | 1 | #NAME?
CP | E | #055317 | CLEAN CART A |  |  |  | 833 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - kartuše za čiščenje in dezinfekcijo dializnih monitorjev morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Gambro - tipi aparata: Gambro 200U, Gambro 200US. - kartuša mora biti iz polipropilena (PP)
CP | E | #055318 | CLEAN CART C |  |  |  | 4000 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - kartuše za čiščenje in dezinfekcijo dializnih monitorjev morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Gambro - tipi aparata: Gambro 200U, Gambro 200US. - kartuša mora biti iz polipropilena (PP)
CP | E | #055496 | DIALIZATOR POLIAMIDNA membrana HF površina memb. 14 m2 |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - dializatorji s poliamidno membrano morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO. - naročnik dovoljuje odstopanje v površini za +/-0,1m2
CP | E | #055497 | LINIJA ZA HDF ULTRA STERISETC |  |  |  | 833 | KOS | [10 empty] | # | 1 | sistemi za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječimi monitorji proizvajalca GAMBRO - tipi aparata: Gambro 200U, Gambro 200US
CP | E | #068608 | DUOSOL s 4mmol/l kalija raztopina za hemofiltracijo (sc z 2 dvoprekatnima vr s 5000ml) |  |  |  | 40 | SC | [10 empty] | # | 1 | dvoprekatne vrečke dializne raztopine z različno vsebnostjo kalija, za izvajanje kontinuiranih metod dialize, imeti morajo preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječimi monitorji proizvajalca Braun – DIAPACT.
CP | E | #320004 | PD POT.MAT. PERITONEALNI KATETER DESNI |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - silikonski material - oblika »labodji vrat« - notranja objemka z dakronskim gumbom za boljšo fiksacijo in intraperitonealno vraščanje - radiopačna linija - zunanja podkožna objemka - zaviti intraperitonealni konec katetra s stranskimi luknjicami, k
CP | E | #320005 | PD POT.MAT. PERITONEALNI KATETER LEVI |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - silikonski material - oblika »labodji vrat« - notranja objemka z dakronskim gumbom za boljšo fiksacijo in intraperitonealno vraščanje - radiopačna linija - zunanja podkožna objemka - zaviti intraperitonealni konec katetra s stranskimi luknjicami, k
CP | E | #600045 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - LF površina membrane 1,2m2 |  |  |  | 1333 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - dializatorji s polisulfonsko membrano morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO. - naročnik dovoljuje odstopanje v površini za +/-0,1m2 | 600045
CP | E | #600047 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - LF površina membrane 1,4m2 |  |  |  | 333 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - dializatorji s polisulfonsko membrano morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO. - naročnik dovoljuje odstopanje v površini za +/-0,1m2 | 600047
CP | E | #600049 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - LF površina membrane 1,6m2 |  |  |  | 3000 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - dializatorji s polisulfonsko membrano morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO. - naročnik dovoljuje odstopanje v površini za +/-0,1m2 | 600049
CP | E | #600052 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - LF površina membrane 2,0m2 |  |  |  | 1333 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - dializatorji s polisulfonsko membrano morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO. - naročnik dovoljuje odstopanje v površini za +/-0,1m2 | 600052
CP | E | #600063 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - HF površina membrane 1,8m2 |  |  |  | 2500 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - dializator, polisulfonska membrana, notranja površina membrane iz hidrofilnega gela, ki zmanjšuje aktivacijo koagulacijskega sistema - manjšo porabo heparina - dializatorji morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO. - naročnik | 600063
CP | E | #600067 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - HF površina membrane 2,1m2 |  |  |  | 1666 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - dializator, polisulfonska membrana, notranja površina membrane iz hidrofilnega gela, ki zmanjšuje aktivacijo koagulacijskega sistema - manjšo porabo heparina - dializatorji morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO. - naročnik | 600067
CP | E | #600069 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - HF površina membrane 1,3m2 |  |  |  | 666 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - dializator, polisulfonska membrana, notranja površina membrane iz hidrofilnega gela, ki zmanjšuje aktivacijo koagulacijskega sistema - manjšo porabo heparina - dializatorji morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO. - naročnik
CP | E | #600070 | DIALIZATOR MEMBRANA - LF površina membrane (ethylen,vinyl alkohol copolimer)1,8m2 |  |  |  | 166 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - dializatorji s ethylen vinyl alkohol copolimer membrano morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO. - naročnik dovoljuje odstopanje v površini za +-0,1m2
CP | E | #600086 | DIALIZATOR POLIAMIDNA MEMBRANA - HF površina membrane 1,7m2 |  |  |  | 150 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - dializatorji s poliamidno membrano morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO. - naročnik dovoljuje odstopanje v površini za +/-0,1m2 | 600086
CP | E | #600088 | DIALIZATOR POLIAMIDNA MEMBRANA - HF površina membrane 2,1m2 |  |  |  | 666 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - dializatorji s poliamidno membrano morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO. - naročnik dovoljuje odstopanje v površini za +/-0,1m2 | 600088
CP | E | #600093 | FILTER DIALIZER DIASAFE PLUS ALI PODOBNO ZA STER.VODE IN DIALIZ. ZA HD, HDF in ON line HF |  |  |  | 66 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - vsi filtri morajo omogočiti sprotno pripravo ultra čiste dializne raztopine, ki omogoča zdravljenje z metodami ON line (HD, HDF, HF) - filtri morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Fresen | 600093
CP | E | #600095 | ULTRAFILTER U 8000 ZA STER.VODE IN DIALIZ. ZA HD, HDF in ON line HF |  |  |  | 180 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - vsi filtri morajo omogočiti sprotno pripravo ultra čiste dializne raztopine, ki omogoča zdravljenje z metodami ON line (HD, HDF, HF) - filtri morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Gambro | 600095
CP | E | #600099 | LINIJE ZA DVOIGELNO HD set A/V |  |  |  | 4000 | KOS | [10 empty] | # | 1 | sistemi za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječimi monitorji proizvajalca GAMBRO - tipi aparata: Gambro 200U, Gambro 200US | 600099
CP | E | #600102 | LINIJE ZA HDF set A/V |  |  |  | 833 | KOS | [10 empty] | # | 1 | sistemi za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječimi monitorji proizvajalca GAMBRO - tipi aparata: Gambro 200U, Gambro 200US | 600102
CP | E | #600109 | LINIJA ZA ENOIGELNO DIALIZO SET A/V |  |  |  | 3333 | KOS | [10 empty] | # | 1 | sistemi za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječimi monitorji proizvajalca GAMBRO - tipi aparata: Gambro 200U, Gambro 200US | 600109
CP | E | #600111 | LINIJE ZA DVOIGELNO HD SET A/V |  |  |  | 1166 | KOS | [10 empty] | # | 1 | sistemi za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječimi monitorji proizvajalca FRESENIUS, tipa 4008H. | 600111
CP | E | #600156 | IGLA ZA DIALIZO 1,6mm 20mm A s stransko odprtino |  |  |  | 3333 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - premer igle naj bo 1,6mm - dolžina kovinskega dela igle 20mm - notranji in zunanji del igel mora imeti silikonsko prevleko - dolžina silastičnega dela cevke igle s stiščkom mora biti 150mm - igla mora imeti vzdolžno odprtino nad konico igle nasprot | 600156
CP | E | #600159 | IGLA ZA DIALIZO 1,6mm 25mm A s stransko odprtino |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - premer igle naj bo 1,6mm - dolžina kovinskega dela igle 25mm - notranji in zunanji del igel mora imeti silikonsko prevleko - dolžina silastičnega dela cevke igle s stiščkom mora biti 150mm - igla mora imeti vzdolžno odprtino nad konico igle nasprot | 600159
CP | E | #600162 | IGLA ZA DIALIZO 1,8mm 20mm V |  |  |  | 3333 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - premer igle naj bo 1,8mm - dolžina kovinskega dela igle: 20mm - notranji in zunanji del igel mora imeti silikonsko prevleko - dolžina silastičnega dela cevke igle s stiščkom mora biti 150mm - konice igle morajo biti netravmatske , ostre, dobro bruš | 600162
CP | E | #600166 | DIALIZNE IGLE ZA ENOIGELNO DIALIZO VELIKOST 1,6MM |  |  |  | 1000 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - premer igle naj bo 1,6mm - dolžina kovinskega dela igle: 20mm - notranji in zunanji del igel mora imeti silikonsko prevleko - dolžina silastičnega dela cevke igle s stiščkom mora biti 150mm - konice igle morajo biti netravmatske , ostre, dobro bruš | 600166
CP | E | #600169 | KISLI KONCENTRAT (2K, Ca 1,75, 1Gl) (6 litrov) |  |  |  | 10000 | L | [10 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Gambro 200 U, Gambro 200 US, Fresenius 4008H, Braun DIALOG - količina koncentrata mora znašati 6 li | 600169
CP | E | #600170 | KISLI KONCENTRAT (2K, Ca 1,50, 1Gl) (6 litrov) |  |  |  | 12000 | L | [10 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Gambro 200 U, Gambro 200 US, Fresenius 4008H, Braun DIALOG - količina koncentrata mora znašati 6 li | 600170
CP | E | #600171 | KISLI KONCENTRAT (2K, Ca 1,25, 1Gl) (6 litrov) |  |  |  | 3666 | L | [10 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Gambro 200 U, Gambro 200 US, Fresenius 4008H, Braun DIALOG - količina koncentrata mora znašati 6 li | 600171
CP | E | #600182 | KISLI KONCENTRAT (2K, Ca 1,50, 2Gl) (6 litrov) |  |  |  | 3000 | L | [10 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Gambro 200 U, Gambro 200 US, Fresenius 4008H, Braun DIALOG - količina koncentrata mora znašati 6 li | 600182
CP | E | #600183 | KISLI KONCENTRAT (2K, Ca 1,25, 2Gl) (6 litrov) |  |  |  | 500 | L | [10 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Gambro 200 U, Gambro 200 US, Fresenius 4008H, Braun DIALOG - količina koncentrata mora znašati 6 li | 600183
CP | E | #600203 | VREČKA NATRIJEVEGA BIKARBONATA 650g |  |  |  | 533 | KOS | [10 empty] | # | 1 | vsi Bikarbonatni koncentrati za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Fresenius, tip aparata 4008H. | 600203
CP | E | #600204 | KAPSULA NATRIJEVEGA BIKARBONATA od 720g do 760g |  |  |  | 8666 | KOS | [10 empty] | # | 1 | vsi Bikarbonatni koncentrati za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Gambro - tipi aparata: Gambro 200U, Gambro 200US. | 600204
CP | E | #600205 | VREČKA NATRIJEVEGA BIKARBONATA 950g |  |  |  | 300 | KOS | [10 empty] | # | 1 | vsi Bikarbonatni koncentrati za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Fresenius, tip aparata 4008H. | 600205
CP | E | #600210 | KATETER ZA HD v setu ENOLUMNI JUGULARNI UKRIVLJEN z varnostno sponko 15CM |  |  |  | 50 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - Vsak posamezni kateter mora biti v sterilnem setu za enkratno uporabo. - Set naj vsebuje: kateter z mehkimi stiščki, iglo za uvajanje, uvajalno žico tipa J z mehkim koncem, ustrezen dilatator glede na debelino (velikost) katetra, zamaške za katetre, br | 600210
CP | E | #953074 | DIASTERIL 6 L (citrosteril) |  |  |  | 50 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - tekoča raztopina za čiščenje, dekalcifikacijo in vročo dezinfekcijo dializnih aparatov, imeti mora preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Fresenius - vsebovati mora 20-30% citronske kisline – monohidr
CP | E | #953288 | KATETER DVOLUMENSKI JUGULARNI PREDUKRIVLJEN 15CM v setu 12F |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - Vsak posamezni kateter mora biti v sterilnem setu za enkratno uporabo. - Set naj vsebuje: kateter z mehkimi stiščki, iglo za uvajanje, uvajalno žico tipa J z mehkim koncem, ustrezen dilatator glede na debelino (velikost) katetra, zamaške za katetre, br
CP | E | #953289 | KONEKTOR Y ZA DIALIZNI KATETER (Gambro) |  |  |  | 2000 | KOS | [10 empty] | # | 1 | #NAME?
CP | E | #953799 | KATETER DVOLUMENSKI RAVNI 20CM v setu 12F |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - Vsak posamezni kateter mora biti v sterilnem setu za enkratno uporabo. - Set naj vsebuje: kateter z mehkimi stiščki, iglo za uvajanje, uvajalno žico tipa J z mehkim koncem, ustrezen dilatator glede na debelino (velikost) katetra, zamaške za katetre, br
CP | E | #954053 | KISLI KONCENTRAT (3K, Ca 1,75, 1G)) (6 litrov) |  |  |  | 9700 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Gambro 200 U, Gambro 200 US, Fresenius 4008H, Braun DIALOG - količina koncentrata mora znašati 6 li
CP | E | #954484 | KATETER DVOLUMENSKI RAVNI 20CM konica v obliki dvocevke. Odporen na prepogibanje, termosensibilen poliuretan |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - Vsak posamezni kateter mora biti v sterilnem setu za enkratno uporabo. - Set naj vsebuje: kateter z mehkimi stiščki, iglo za uvajanje, uvajalno žico tipa J z mehkim koncem, ustrezen dilatator glede na debelino (velikost) katetra, zamaške za katetre, br
CP | E | #954779 | VREČKA PRAZNA ZA PD 3L |  |  |  | 30 | KOS | [10 empty] | # | 1 | #NAME?
CP | E | #957023 | TAUROLOCK HEP 500 5X5ML raztopina za izpiranje dializnih katetrov Tauro Pharm |  |  |  | 10 | SC | [10 empty] | # | 1 | - tekočina za polnjenje dializnih katetrov med enim in drugim zdravljenjem z dializo - delovati mora proti strjevanju krvi in antimikrobno - vsebovati mora ciklo – taurolidin, citrate 4%, heparin (500 ie/ml) in vodo za injekcije
CP | E | #957578 | LINIJE ZA HD, HDF, SET A/V (kontinuirano dializo) |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | sistemi za izvajanje kontinuiranih dializ morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječimi monitorji proizvajalca Braun,tip aparata DIAPACT.
CP | E | #957580 | KISLI KONCENTRAT (2K, Ca 1,75, 2Gl) (6 litrov) |  |  |  | 5500 | L | [10 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Gambro 200 U, Gambro 200 US, Fresenius 4008H, Braun DIALOG - količina koncentrata mora znašati 6 li | 600184
CP | E | #957581 | KATETER ZA HD v setu ENOLUMNI JUGULARNI PREDUKRIVLJEN 15CM |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - Vsak posamezni kateter mora biti v sterilnem setu za enkratno uporabo. - Set naj vsebuje: kateter z mehkimi stiščki, iglo za uvajanje, uvajalno žico tipa J z mehkim koncem, ustrezen dilatator glede na debelino (velikost) katetra, zamaške za katetre, br
CP | E | #957813 | KISLI KONCENTRAT AC-F L 213/4 (Ca 1,50, Na138, K2,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) |  |  |  | 3333 | L | [10 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Fresenius 5008 - količina koncentrata mora znašati 4,7 litrov, mešanje koncentrata v razmerju 1:4 | 600182
CP | E | #957814 | KISLI KONCENTRAT AC-F L 213 (Ca 1,75, Na138, K2,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) |  |  |  | 3333 | L | [10 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Fresenius 5008 - količina koncentrata mora znašati 4,7 litrov, mešanje koncentrata v razmerju 1:4 | 600182
CP | E | #957815 | KISLI KONCENTRAT AC-F L 219/1 (Ca 1,25, Na138, K2,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) |  |  |  | 733 | L | [10 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Fresenius 5008 - količina koncentrata mora znašati 4,7 litrov, mešanje koncentrata v razmerju 1:4 | 600182
CP | E | #957816 | KISLI KONCENTRAT AC-F 313 (Ca 1,75, Na138, K3,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) |  |  |  | 666 | L | [10 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Fresenius 5008 - količina koncentrata mora znašati 4,7 litrov, mešanje koncentrata v razmerju 1:4 | 600182
CP | E | #957819 | KISLI KONCENTRAT AC-F 313/1 (Ca 1,5, Na138, K3,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) |  |  |  | 666 | L | [10 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Fresenius 5008 - količina koncentrata mora znašati 4,7 litrov, mešanje koncentrata v razmerju 1:4 | 600182
CP | E | #957820 | KISLI KONCENTRAT AC-F 313/2 (Ca 1,25, Na138, K3,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) |  |  |  | 666 | L | [10 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Fresenius 5008 - količina koncentrata mora znašati 4,7 litrov, mešanje koncentrata v razmerju 1:4 | 600182
CP | E | #957821 | VREČKA NATRIJEVEGA BIKARBONATA biBag 900g |  |  |  | 1200 | KOS | [10 empty] | # | 1 | vsi Bikarbonatni koncentrati za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Fresenius, tip aparata 5008. | 600205
CP | E | #957823 | VREČKA NATRIJEVEGA BIKARBONATA biBag 650g |  |  |  | 1200 | KOS | [10 empty] | # | 1 | vsi Bikarbonatni koncentrati za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Fresenius, tip aparata 5008. | 600205
CP | E | #957842 | BRIZGA 20 ML TRODELNA - dializa Becton Dickinson |  |  |  | 2200 | KOS | [10 empty] | # | 1 | brizge morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost za uporabo na heparinskih črpalkah na naročnikovih obstoječih monitorjih: Gambro, Fresenius, Braun
CP | E | #957864 | DIALIZATOR (MF) POLISULFON Z VITAM. E 1,5m2 |  |  |  | 150 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - dializatorji z vitaminom E interaktivno membrano morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO. - naročnik dovoljuje odstopanje v površini za +-0,1m2
CP | E | #957865 | DIALIZATOR (MF) POLISULFON Z VITAM. E 1,8m2 |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - dializatorji z vitaminom E interaktivno membrano morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO. - naročnik dovoljuje odstopanje v površini za +-0,1m2
CP | E | #958064 | DIALIZATOR (MF) TRIACETATNA CELULOZA površina 2,1m2 |  |  |  | 150 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - dializatorji z membrano iz celuloze triacetata morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z etilenoksidom, v nadaljevanju: ETO. - naročnik dovoljuje odstopanje v površini za +/-0,1m2
CP | E | #958348 | DIALIZATOR (MF) POLISULFON Z VITAM. E 2,1m2 |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - dializatorji z vitaminom E interaktivno membrano morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO. - naročnik dovoljuje odstopanje v površini za +-0,1m2
CP | E | #958515 | DIALIZATOR HF površina membrane 2,1m2 za zdravljenje plazmocitomske ledvice |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - dializator za zdravljenje plazmocitomske ledvice z odstranjevanjem prostih lahkih verig in drugih plazemskih komponent z molekulsko težo do 45 kDa - membrana iz polietersulfona in polivinilpirolidona - sterilizacija s paro ali gama žarki, ne z ETO -
CP | E | #958635 | BRIZGA 20 ML TRODELNA - dializa Tyco Interpart |  |  |  | 17000 | KOS | [10 empty] | # | 1 | brizge morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost za uporabo na heparinskih črpalkah na naročnikovih obstoječih monitorjih: Gambro, Fresenius, Braun
CP | E | #958675 | LINIJE ZA DVOIGELNO HD SET A/V TOTM-tricoctyl, trimellitate) online |  |  |  | 2500 | KOS | [10 empty] | # | 1 | sistemi za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječimi monitorji proizvajalca FRESENIUS, tipa 5008.
CP | E | #958676 | KISLI KONCENTRAT (3K, Ca 1,50, 1Gl) (6 litrov) |  |  |  | 6000 | L | [10 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Gambro 200 U, Gambro 200 US, Fresenius 4008H, Braun DIALOG - količina koncentrata mora znašati 6 li | 600169
CP | E | #958677 | KISLI KONCENTRAT (3K, Ca 1,25, 1Gl) (6 litrov) |  |  |  | 1166 | L | [10 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Gambro 200 U, Gambro 200 US, Fresenius 4008H, Braun DIALOG - količina koncentrata mora znašati 6 li | 600169
CP | E | #958678 | KISLI KONCENTRAT (4K, Ca 1,75, 1Gl) (6 litrov) |  |  |  | 700 | L | [10 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Gambro 200 U, Gambro 200 US, Fresenius 4008H, Braun DIALOG - količina koncentrata mora znašati 6 li | 600169
CP | E | #958825 | PD 5C4466 POT.MAT. BETADINSKI ZAMAŠEK |  |  |  | 6666 | KOS | [10 empty] | # | 1 | #NAME? | 600263
CP | E | #958842 | PD C4478 POT.MAT. CEVNI SISTEM ZA APD (8 priključkov) |  |  |  | 666 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - sistem cevja mora imeti preverjeno in dokazljivo kompatiblnost z naročnikovim obstoječim aparatom za izvajanje APD metode (avtomatizirana peritonealna dializa) - sistem cevja mora omogočiti uporabo za priklop 8 priključkov za peritonealno raztopino
CP | E | #959059 | LINIJE ZA DIALOG SISTEM A-412/V-440 gama steril., dvoigelni sistem |  |  |  | 666 | KOS | [10 empty] | # | 1 | sistemi za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječimi monitorji proizvajalca Braun,tip aparata DIALOG.
CP | E | #959060 | LINIJE ZA DIALOG SISTEM A-415/V-445 gama steril., enoigelni sistem |  |  |  | 500 | KOS | [10 empty] | # | 1 | sistemi za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječimi monitorji proizvajalca Braun,tip aparata DIALOG.
CP | E | #959062 | KAPSULA NATRIJEVEGA BIKARBONATA 760g |  |  |  | 1166 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - vsi Bikarbonatni koncentrati za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Braun, tip aparata DIALOG. - možnost odstopanja količine bikarbonata +/- 10%
CP | E | #959063 | KATETER ZA HD v setu ENOLUMNI JUGULARNI PREDUKRIVLJEN z varnostno sponko 20CM |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - Vsak posamezni kateter mora biti v sterilnem setu za enkratno uporabo. - Set naj vsebuje: kateter z mehkimi stiščki, iglo za uvajanje, uvajalno žico tipa J z mehkim koncem, ustrezen dilatator glede na debelino (velikost) katetra, zamaške za katetre, br
CP | E | #959496 | TAUROLOCK U25000 raztopina za izpiranje dializnih katetrov Tauro Pharm |  |  |  | 10 | SC | [10 empty] | # | 1 | - tekočina za polnjenje dializnih katetrov med enim in drugim zdravljenjem z dializo - delovati mora trombolitično - vsebovati mora ciklo-taurolidin, citrat 4%, urokinazo (25.000IU) in vodo za injekcije
CP | E | #959499 | KISLI KONCENT. ACID. BIKARBONAT HD (Ca 0, Na138, K2,0, GLUC.1) (6 litrov) |  |  |  | 200 | L | [10 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Gambro 200 U, Gambro 200 US, Fresenius 4008H, Braun DIALOG - količina koncentrata mora znašati 6 a
CP | E | #959500 | KISLI KONCENT. ACID. BIKARBONAT HD (Ca 0, Na138, K3,0, GLUC.1) (10 litrov) |  |  |  | 200 | L | [10 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Gambro 200 U, Gambro 200 US, Fresenius 4008H, Braun DIALOG - količina koncentrata mora znašati 6 a
CP | E | #959501 | KISLI KONCENT. ACID. BIKARBONAT HD (Ca 0, Na138, K4,0, GLUC.1) (10 litrov) |  |  |  | 300 | L | [10 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Gambro 200 U, Gambro 200 US, Fresenius 4008H, Braun DIALOG - količina koncentrata mora znašati 6 a
CP | E | #959545 | KASETA ZA IONOMETER AVL 9180 SNAPPAK kat.št. 03112349 180 (BP 5186) Roche |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - potrošni material za elektrolitski analizator Roche 9180 - vsebovati mora: Standard A 350ml, Standard B 85ml, Standard C 85ml, Referenčno tekočino 85ml (Kalijev klorid 1,2mol/L) in prostor za odpad
CP | E | #959546 | ELEKTROLITSKA KONTROLA ZA IONOMETER AVL 9180 ISETROL ELECTROLYTE CONTROL. L Roche |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - potrošni material za elektrolitski analizator Roche 9180 - kontrole za QC (quality control) v treh točkah za kontrolo natrijevih, kalijevih, kalcijevih, klorovih in litijevih parametrov
CP | E | #959547 | ELEKTRODA SODIUM ELECTRODE CONDITIONER ZA AVL 9180 125ml Roche |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - potrošni material za elektrolitski analizator Roche 9180 - tekočina za dnevno umerjanje natrijeve elektrode in vzorčnega senzorja
CP | E | #959565 | KISLI KONCENTRAT (4K, Ca 1,50, 1Gl) (6 litrov) |  |  |  | 180 | L | [10 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Gambro 200 U, Gambro 200 US, Fresenius 4008H, Braun DIALOG - količina koncentrata mora znašati 6 li
CP | E | #959567 | DIALIZATOR POLIETERSULFONSKA MEMBRANA LF površina membrane 1,7m2 |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - polisulfonska membrana brez prisotnosti bisfenolov A - dializatorji morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO. - naročnik dovoljuje odstopanje v površini za +-0,1m2
CP | E | #959568 | DIALIZATOR POLIETERSULFONSKA MEMBRANA LF površina membrane 2,1m2 |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - polisulfonska membrana brez prisotnosti bisfenolov A - dializatorji morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO. - naročnik dovoljuje odstopanje v površini za +-0,1m2
CP | E | #959571 | DIALIZATOR POLIETERSULFONSKA MEMBRANA HF površina membrane 1,9m2 |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - polisulfonska membrana brez prisotnosti bisfenolov A - dializatorji morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO. - naročnik dovoljuje odstopanje v površini za +-0,1m2
CP | E | #959573 | SPOROTAL 100 1L za odmaščevanje vodnega dela aparata |  |  |  | 16 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - tekoča raztopina za čiščenje, dezinfekcijo in odmaščevanje dializnih aparatov, imeti mora preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Fresenius - tekočina mora vsebovati 5-<10% natrijevega hipoklorita in 2
CP | E | #959976 | KISLI KONCENTRAT SMARTBAG 211.75 AC-F 213 (Ca 1,75, Na138, K2,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) |  |  |  | 10 | L | [10 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Fresenius 5008 - količina koncentrata mora znašati 4,7 litrov, mešanje koncentrata v razmerju 1:4
CP | E | #959977 | KISLI KONCENTRAT SMARTBAG 211.25 AC-F 219/1 (Ca 1,25, Na138, K2,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) |  |  |  | 10 | L | [10 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Fresenius 5008 - količina koncentrata mora znašati 4,7 litrov, mešanje koncentrata v razmerju 1:4
CP | E | #959978 | KISLI KONCENTRAT SMARTBAG 311.25 AC-F 313/2 (Ca 1,25, Na138, K3,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) |  |  |  | 10 | L | [10 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Fresenius 5008 - količina koncentrata mora znašati 4,7 litrov, mešanje koncentrata v razmerju 1:4
CP | E | #960274 | LINIJE ZA DIALOG SISTEM A/V HDF online |  |  |  | 500 | KOS | [10 empty] | # | 1 | sistemi za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječimi monitorji proizvajalca Braun,tip aparata DIALOG.
CP | E | #960275 | FILTER DIALIZNI DIACAP ULTRA |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - vsi filtri morajo omogočiti sprotno pripravo ultra čiste dializne raztopine, ki omogoča zdravljenje z metodami ON line (HD, HDF, HF) - filtri morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Braun
CP | E | #960276 | TIUTOL KF 5L kanister |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - tekoče razkužilo za čiščenje in dezinfekcijo dializnih aparatov, ki deluje baktericidno, fungicidno in inaktivira viruse (HBV, HCV, HIV) - imeti mora preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Braun - ra
CP | E | #960277 | KISLINA CITRONSKA 50% 6L kanister |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - tekoča raztopina za čiščenje, dekalcifikacijo in vročo dezinfekcijo dializnih aparatov, imeti mora preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Braun - vsebuje naj 50% citronske kisline
CP | E | #960328 | UVAJALNA ŽICA ZA UVAJANJE HEMODIALIZNEGA KATETRA 038˝(97mm) x70cm; vodilna žica "J" oblike s pokrovom |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - mehka žica na prednjem ukrivljenem predelu; - raven, gladek konec; - sterilizacija z EO.
CP | E | #960329 | UVAJALNA IGLA ZA UVAJANJE HEMODIALIZNEGA KATETRA ostra, dobro brušena; 18Gx7cm; sterilizacija ETO |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - igla za uvajanje hemodializnega katetra - opis: ostra, dobro brušena - dimenzije: 18Gx7cm - sterilizacija z ETO
CP | E | #960330 | SET ZA PRIKLOP IN ODKLOP PACIENTA NA HEMODIALIZO |  |  |  | 9400 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Set za priklop in odklop sestavljata Set za priklop in Set za odklop, ki sta znotraj seta ločeno pakirana. SET ZA PRIKLOP naj vsebuje: - 10kom zložence iz gaze ali enakovrednega materiala velikosti 5x5cm; - 8kom fiksirni trak (za igle), dim. 1,5-2,5cm x 5-8cm; - 1kom podloga iz nepremočljivega materiala (samo na eni strani) dim. 60x60cm; - 1kom gumijasta cevka ali elastični trak dolžine 36-40cm; - 1kom plastična prijemalka dolžine 12-15cm. SET ZA ODKLOP naj vsebuje: - 6kom zložence iz gaze ali umetnega materiala, velikosti 5x5cm; - 2kom samolepilna injekcijska blazinica s hemostatikom.
CP | E | #960345 | KAPSULA NATRIJEVEGA BIKARBONATA 1000g |  |  |  | 300 | KOS | [10 empty] | # | 1 | - vsi Bikarbonatni koncentrati za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Braun, tip aparata DIALOG. - možnost odstopanja količine bikarbonata +/- 10%
CP | E | #960346 | KISLI KONCENTRAT SMARTBAG 211.5 AC-F 213/4 (Ca 1,50, Na138, K2,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) |  |  |  | 10 | L | [10 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Fresenius 5008 - količina koncentrata mora znašati 4,7 litrov, mešanje koncentrata v razmerju 1:4
CP | E | #960347 | KISLI KONCENTRAT SMARTBAG 311.5 AC-F 313/1 (Ca 1,50, Na138, K3,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) |  |  |  | 10 | L | [10 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Fresenius 5008 - količina koncentrata mora znašati 4,7 litrov, mešanje koncentrata v razmerju 1:4
CP | E | #960348 | TRAK NASTAVLJIV V PARU ZA IZVAJANJE KOMPRESIJE NA VBODNA MESTA FISTULE (Fistula stop) |  |  |  | 20 | PAR | [10 empty] | # | 1 | #NAME?