## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorja: mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3098
RS | Šifra | #1471-2
RN | Način | C
RO | Opis | Oprema spodbujeval. - elektrode navadne
AO | Velja od | 2021-02-01
AD | Velja do | 2022-09-30
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002125 | ELEKTRODA RAVNA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V PREKAT dolžine 58 cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektroda ravna za aktivno fiksacijo v prekat: bipolarna; aktivna fiksacija z zavijanjem (screw in); priloženih več stiletov;dodatek proti brazgotinjenju (steroid,grafitna obloga...); možnost vstavitve skozi introduktor 7F ali manj; konektor IS – 1; dolžine 58 cm(+/- 2 cm). Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču 3. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002126 | ELEKTRODA RAVNA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V PREKAT dolžine 65 cm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektroda ravna za aktivno fiksacijo v prekat: bipolarna; aktivna fiksacija z zavijanjem (screw in); priloženih več stiletov; dodatek proti brazgotinjenju (steroid,grafitna obloga...); možnost vstavitve skozi introduktor 7F ali manj; konektor IS – 1; dolžine 65 cm(+/- 2 cm). Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču 3. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002127 | ELEKTRODA RAVNA ALI J PREDOBLIKOVANA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V ATRIJ dolžine 46 cm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektroda ravna ali J predoblikovana za aktivno fiksacijo v atrij: bipolarna; aktivna fiksacija z zavijanjem(screw in); priloženih več stiletov(ravni in ukrivljeni); dodatek proti brazgotinjenju(steroid, grafitna obloga...); možnost vstavitve skozi introduktor 7F ali manj; konektor IS-1; dolžine 46 cm(+/- 2 cm). Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču 2. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002128 | ELEKTRODA RAVNA ALI J PREDOBLIKOVANA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V ATRIJ dolžine 52 cm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektroda ravna ali J predoblikovana za aktivno fiksacijo v atrij: bipolarna; aktivna fiksacija z zavijanjem(screw in); priloženih več stiletov(ravni in ukrivljeni); dodatek proti brazgotinjenju(steroid, grafitna obloga...); možnost vstavitve skozi introduktor 7F ali manj; konektor IS-1; dolžine 52 cm(+/- 2 cm). Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču 3. | [7 empty] | komplet