## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorja: mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3107
RS | Šifra | #1471-11
RN | Način | C
RO | Opis | Snemalniki srčnega ritma - varianta A
AO | Velja od | 2021-02-01
AD | Velja do | 2022-09-30
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002176 | SNEMALNIK SRČNEGA RITMA IMPLANTABILNI "LOOP RECORDER" Z AKTIVATORJEM ZA BOLNIKA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Implantibilni snemalnik srčnega ritma za odkrivanje vzroka sinkop (loop recorder) z aktivatorjem za bolnika: masa manjša od 5 g; prostornina manjša od 3 cm3; snemanje ob bolnikovi aktivaciji ali avtomatično; dolžina monitorizacije 3 leta ali več; dolžina posnetka več kot 45 minut pri vsaj 128 Hz; čas retrogradnega spomina pred aktivacijo vsaj 3 minute; možnost detekcije AF; možnost snemanja MRI celega telesa. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču 2. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002177 | SNEMALNIK SRČNEGA RITMA IMPLANTABILNI "LOOP RECORDER" Z AKTIVATORJEM ZA BOLNIKA IN ODDALJENIM SPREMLJANJEM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Implantibilni snemalnik srčnega ritma za odkrivanje vzroka sinkop (loop recorder) z aktivatorjem za bolnika, oddaljeno spremljanje(home monitoring): masa manjša od 5 g; prostornina manjša od 3 cm3; snemanje ob bolnikovi aktivaciji ali avtomatično; dolžina monitorizacije 3 leta ali več; dolžina posnetka več kot 45 minut pri vsaj 128 Hz; čas retrogradnega spomina pred aktivacijo vsaj 3 minute; možnost detekcije AF; možnost snemanja MRI celega telesa; vključen sistem za oddaljeno spremljanje(home monitoring). Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču 2. | [7 empty] | komplet