## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorja zavoda: mag.Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3059
RS | Šifra | #1464-1
RN | Način | C
RO | Opis | MP za inv.kard.- ostalo
AO | Velja od | 2021-02-26
AD | Velja do | 2023-02-25
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000346 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX 1,2x8MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, vstopnega profila 0,40 mm pri premeru 1,25 mm in 0,42 mm ali manj pri ostalih premerih; balon prevlečen z hidrofilno prevleko, kateter uporabne dolžine 145 cm, dist./proks. profil katetra 2,4-2,6/2,0F ali manj; radiopačni markerji; RBP 12-14 atm; kompatibilen z žico 0,014"; Velikost: 1.2X8mm | [7 empty] | E
CP | P | #958877 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX TRAVELER 1,2x8MM kat.št. 1013063-08 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000346 | 1 |  | 1013063-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N000347 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX 1,2x12MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, vstopnega profila 0,40 mm pri premeru 1,25 mm in 0,42 mm ali manj pri ostalih premerih; balon prevlečen z hidrofilno prevleko, kateter uporabne dolžine 145 cm, dist./proks. profil katetra 2,4-2,6/2,0F ali manj; radiopačni markerji; RBP 12-14 atm; kompatibilen z žico 0,014"; Velikost: 1.2X12 mm | [7 empty] | E
CP | P | #958878 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX TRAVELER 1,2x12MM kat.št. 1013063-12 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000347 | 1 |  | 1013063-12 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N000348 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX 1,2x15MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, vstopnega profila 0,40 mm pri premeru 1,25 mm in 0,42 mm ali manj pri ostalih premerih; balon prevlečen z hidrofilno prevleko, kateter uporabne dolžine 145 cm, dist./proks. profil katetra 2,4-2,6/2,0F ali manj; radiopačni markerji; RBP 12-14 atm; kompatibilen z žico 0,014"; Velikost: 1.2X15 mm | [7 empty] | E
CP | P | #460287 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX MINI TREK 1,2x15MM kat.št. 1012268-15 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000348 | 1 |  | 1012268-15 | ABBOTT VASCULAR | [5 empty] | E
CP | P | #958879 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX SPRINTER LEGEND 1,25x15MM kat.št. SPL12515X Medtronic |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000348 | 1 |  | SPL12515X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N000349 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX 2,5x12MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, vstopnega profila 0,017"; balon prevlečen s hidrofilno prevleko; kateter uporabne dolžine 140 do 145 cm; dist./proks. profil katetra 2,4 - 2,6/2,0F ali manj; radiopačni markerji; kompatibilen z žico 0,014", minimalni delovni kateter 5F; primeren za CTO, kompleksne lezije in tortuozno žilje; velikost 2,5 x 12 mm; dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 15%. | [7 empty] | E
CP | P | #460288 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX EUPHORA 2,5x12MM kat.št. EUP2512X Medtronic |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000349 | 1 |  | EUP2512X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #958880 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX TRAVELER 2,5x12MM kat.št. 1013067-12 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000349 | 1 |  | 1013067-12 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N000350 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX 2,5x15MM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, vstopnega profila 0,017"; balon prevlečen s hidrofilno prevleko; kateter uporabne dolžine 140 do 145 cm; dist./proks. profil katetra 2,4 - 2,6/2,0F ali manj; radiopačni markerji; kompatibilen z žico 0,014", minimalni delovni kateter 5F; primeren za CTO, kompleksne lezije in tortuozno žilje; velikost 2,5 x 20 mm; dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 15%.05.12.2019: pravilna velikost 2,5 x 15 mm. | [7 empty] | E
CP | P | #460289 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX Ryujin plus 2,5x15MM kat.št. DC-RH2515EHW Terumo |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000350 | 1 |  | DC-RH2515EHW | TERUMO | [5 empty] | E
CP | P | #461805 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX TRAVELER 2,5x15MM kat.št. 1013067-15 Abbott Vascular |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000350 | 1 |  | 1013067-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #958881 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX MAVERICK 2,5x15MM kat.št. H7493892815250 Boston Scientific |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000350 | 1 |  | H7493892815250 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N000351 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX 2,5x20MM |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, vstopnega profila 0,017"; balon prevlečen s hidrofilno prevleko; kateter uporabne dolžine 140 do 145 cm; dist./proks. profil katetra 2,4 - 2,6/2,0F ali manj; radiopačni markerji; kompatibilen z žico 0,014", minimalni delovni kateter 5F; primeren za CTO, kompleksne lezije in tortuozno žilje; velikost 2,5 x 15 mm; dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 15%. 05.12.2019: Pravilna velikost 2,50 x 20 mm | [7 empty] | E
CP | P | #460290 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX Ryujin plus 2,5x20MM kat.št. DC-RH2520EHW Terumo |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000351 | 1 |  | DC-RH2520EHW | TERUMO | [5 empty] | E
CP | P | #461806 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX TRAVELER 2,5x20MM kat.št. 1013067-20 Abbott Vascular |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000351 | 1 |  | 1013067-20 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #958882 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX MAVERICK 2,5x20MM kat.št. H7493892820250 Boston Scientific |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000351 | 1 |  | H7493892820250 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N000352 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX 3,0x15MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, vstopnega profila 0,017"; balon prevlečen s hidrofilno prevleko; kateter uporabne dolžine 140 do 145 cm; dist./proks. profil katetra 2,4 - 2,6/2,0F ali manj; radiopačni markerji; kompatibilen z žico 0,014", minimalni delovni kateter 5F; primeren za CTO, kompleksne lezije in tortuozno žilje; velikost 3,0 x 15 mm; dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 15%. | [7 empty] | E
CP | P | #460291 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX Ryujin plus 3,0x15MM kat.št. DC-RH3015EHW Terumo |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000352 | 1 |  | DC-RH3015EHW | TERUMO | [5 empty] | E
CP | P | #461807 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX TRAVELER 3,0x15MM kat.št. 1013069-15 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000352 | 1 |  | 1013069-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #958883 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX MAVERICK 3,0x15MM kat.št. H7493892815300 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000352 | 1 |  | H7493892815300 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N000353 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX 3,0x20MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, vstopnega profila 0,017"; balon prevlečen s hidrofilno prevleko; kateter uporabne dolžine 140 do 145 cm; dist./proks. profil katetra 2,4 - 2,6/2,0F ali manj; radiopačni markerji; kompatibilen z žico 0,014", minimalni delovni kateter 5F; primeren za CTO, kompleksne lezije in tortuozno žilje; velikost 3,0 x 20 mm; dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 15%. | [7 empty] | E
CP | P | #460292 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX Ryujin plus 3,0x20MM kat.št. DC-RH3020EHW Terumo |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000353 | 1 |  | DC-RH3020EHW | TERUMO | [5 empty] | E
CP | P | #958884 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX MAVERICK 3,0x20MM kat.št. H7493892820300 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000353 | 1 |  | H7493892820300 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N000354 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX 3,5x15MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, vstopnega profila 0,017"; balon prevlečen s hidrofilno prevleko; kateter uporabne dolžine 140 do 145 cm; dist./proks. profil katetra 2,4 - 2,6/2,0F ali manj; radiopačni markerji; kompatibilen z žico 0,014", minimalni delovni kateter 5F; primeren za CTO, kompleksne lezije in tortuozno žilje; velikost 3,5 x 15 mm; dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 15%. | [7 empty] | E
CP | P | #460293 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX Ryujin plus 2,5x15MM kat.št. DC-RH3515EHW |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000354 | 1 |  | DC-RH3515EHW | TERUMO | [5 empty] | E
CP | P | #461809 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX TRAVELER 3,5x15MM kat.št. 1013071-15 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000354 | 1 |  | 1013071-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #958885 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX MAVERICK 3,5x15MM kat.št. H7493892815350 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000354 | 1 |  | H7493892815350 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N000355 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX 3,5x20MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, vstopnega profila 0,017"; balon prevlečen s hidrofilno prevleko; kateter uporabne dolžine 140 do 145 cm; dist./proks. profil katetra 2,4 - 2,6/2,0F ali manj; radiopačni markerji; kompatibilen z žico 0,014", minimalni delovni kateter 5F; primeren za CTO, kompleksne lezije in tortuozno žilje; velikost 3,5 x 20 mm; dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 15%. | [7 empty] | E
CP | P | #460294 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX Ryujin plus 3,5x20MM kat.št. DC-RH3520EHW Terumo |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000355 | 1 |  | DC-RH3520EHW | TERUMO | [5 empty] | E
CP | P | #461810 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX TRAVELER 3,5x20MM kat.št. 1013071-20 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000355 | 1 |  | 1013071-20 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #958886 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX MAVERICK 3,5x20MM kat.št. H7493892820350 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000355 | 1 |  | H7493892820350 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N000356 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX 1,25x10MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Fleksibilni radiopačni markerji; prehod konice katetra v balonski del brez roba oz. kolena (»transitionless tip«); majhen prečni profil < 0,023", velikost 1.25 x 10 mm | [7 empty] | E
CP | P | #956284 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX SPRINTER LEGEND 1,25x10MM kat.št. SPL12510X Medtronic |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000356 | 1 |  | SPL12510X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N000357 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX 1,5x15MM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, vstopnega profila 0,017"; balon prevlečen s hidrofilno prevleko; distalni profil 2,4F, proksimalni profil 2,6F; RBP 16 atm.; kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm; radiopačni markerji; kompatibilen z žico 0;014"; velikost 1,5 x 15 mm; dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 15%. | [7 empty] | E
CP | P | #957519 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX SPRINTER LEGEND 1,5x15MM kat.št. SPL15015X Medtronic |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000357 | 1 |  | SPL15015X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N000358 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX 2,0x15MM |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, vstopnega profila 0,017"; balon prevlečen s hidrofilno prevleko; distalni profil 2,4F, proksimalni profil 2,6F; RBP 16 atm.; kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm; radiopačni markerji; kompatibilen z žico 0;014"; velikost 2,0 x 15 mm; dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 15%. | [7 empty] | E
CP | P | #956285 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX SPRINTER LEGEND 2,0x15MM kat.št. SPL20015X Medtronic |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000358 | 1 |  | SPL20015X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N000359 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX 2,0x20MM |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, vstopnega profila 0,017"; balon prevlečen s hidrofilno prevleko; distalni profil 2,4F, proksimalni profil 2,6F; RBP 16 atm.; kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm;radiopačni markerji; kompatibilen z žico 0,014"; velikost 2,0 x 20 mm; dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #956290 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX SPRINTER LEGEND 2,0x20MM kat.št. SPL20020X Medtronic |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000359 | 1 |  | SPL20020X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N000360 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX 2,5x15MM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, vstopnega profila 0,017"; balon prevlečen s hidrofilno prevleko; distalni profil 2,4F, proksimalni profil 2,6F; RBP 16 atm; kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm; radiopačni markerji; kompatibilen z žico 0,014", velikost 2,5 x 15 mm; dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #956286 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX SPRINTER LEGEND 2,5x15MM kat.št. SPL25015X Medtronic |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000360 | 1 |  | SPL25015X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N000361 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX 2,5x20MM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, vstopnega profila 0,017"; balon prevlečen s hidrofilno prevleko; distalni profil 2,4F, proksimalni profil 2,6F; RBP 16 atm; kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm; radiopačni markerji; kompatibilen z žico 0,014", velikost 2,5 x 20 mm; dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #956291 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX SPRINTER LEGEND 2,5x20MM kat.št. SPL25020X Medtronic |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000361 | 1 |  | SPL25020X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N000362 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX 3,0x15MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, vstopnega profila 0,017"; balon prevlečen s hidrofilno prevleko; distalni profil 2,4F, proksimalni profil 2,6F; RBP 16 atm; kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm; radiopačni markerji; kompatibilen z žico 0,014", velikost 3,0 x 15 mm; dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #956287 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX SPRINTER LEGEND 3,0x15MM kat.št. SPL30015X Medtronic |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000362 | 1 |  | SPL30015X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N000363 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX 3,0x20MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, vstopnega profila 0,017"; balon prevlečen s hidrofilno prevleko; distalni profil 2,4F, proksimalni profil 2,6F; RBP 16 atm; kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm; radiopačni markerji; kompatibilen z žico 0,014", velikost 3,0 x 20 mm; dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #460295 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX EUPHORA 3,0x20MM kat.št. EUP3020X Medtronic |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000363 | 1 |  | EUP3020X | MEDTRONIC | [5 empty] | E
CP | P | #461811 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX TRAVELER 3,0x20MM kat.št. 1013069-20 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000363 | 1 |  | 1013069-20 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #956292 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX EMPIRA 3,0x20MM kat.št. 85R20300S Creganna-Tactx Medical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000363 | 1 |  | 85R20300S | Creganna-Tactx Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N000364 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX 3,5x15MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, vstopnega profila 0,017"; balon prevlečen s hidrofilno prevleko; distalni profil 2,4F, proksimalni profil 2,6F; RBP 16 atm; kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm; radiopačni markerji; kompatibilen z žico 0,014", velikost 3,5 x 15 mm; dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #956288 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX SPRINTER LEGEND 3,5x15MM kat.št. SPL35015X Medtronic |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000364 | 1 |  | SPL35015X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N000365 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX 4,0x15MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, vstopnega profila 0,017"; balon prevlečen s hidrofilno prevleko; distalni profil 2,4F, proksimalni profil 2,6F; RBP 16 atm; kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm; radiopačni markerji; kompatibilen z žico 0,014", velikost 4,0 x 15 mm; dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #956289 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX SPRINTER LEGEND 4,0x15MM kat.št. SPL40015X Medtronic |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000365 | 1 |  | SPL40015X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N000381 | KATETER BALONSKI nekomplianten 2,5x10MM |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 2,5 x 10 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #959733 | KATETER BALONSKI nekomplianten SPRINTER 2,5x9MM kat.št. NCSP2509X Medtronic |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000381 | 1 |  | NCSP2509X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N000382 | KATETER BALONSKI nekomplianten 2,5x15MM |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 2,5 x 15 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #959734 | KATETER BALONSKI nekomplianten SPRINTER 2,5x15MM kat.št. NCSP2515X Medtronic |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000382 | 1 |  | NCSP2515X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N000383 | KATETER BALONSKI nekomplianten 2,5x20MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 2,5 x 20 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #959735 | KATETER BALONSKI nekomplianten SPRINTER 2,5x21MM kat.št. NCSP2521X Medtronic |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000383 | 1 |  | NCSP2521X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N000384 | KATETER BALONSKI nekomplianten 3,0x10MM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 3,0 x 10 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #959736 | KATETER BALONSKI nekomplianten SPRINTER 3,0x9MM kat.št. NCSP3009X Medtronic |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000384 | 1 |  | NCSP3009X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N000385 | KATETER BALONSKI nekomplianten 3,0x15MM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 3,0 x 15 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #959737 | KATETER BALONSKI nekomplianten SPRINTER 3,0x15MM kat.št. NCSP3015X Medtronic |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000385 | 1 |  | NCSP3015X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N000386 | KATETER BALONSKI nekomplianten 3,0x20MM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 3,0 x 20 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #959738 | KATETER BALONSKI nekomplianten SPRINTER 3,0x21MM kat.št. NCSP3021X Medtronic |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000386 | 1 |  | NCSP3021X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N000387 | KATETER BALONSKI nekomplianten 3,5x10MM |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 3,5 x 10 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #460296 | KATETER BALONSKI nekomplianten Accuforce 3,5x20MM kat.št. DC-RM3520HSW Terumo |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000387 | 1 |  | DC-RM3520HSW | TERUMO | [5 empty] | E
CP | P | #460310 | KATETER BALONSKI nekomplianten NC EUPHORA 3,5x12MM kat.št. NCEUP3512X Medtronic |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000387 | 1 |  | NCEUP3512X | MEDTRONIC | [5 empty] | E
CP | P | #461812 | KATETER BALONSKI nekomplianten NC TRAVELER 3,5x8MM kat.št. 1013155-08 Abbott Vascular |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000387 | 1 |  | 1013155-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #959739 | KATETER BALONSKI nekomplianten PANTERA LEO 3,5x8MM kat.št. 366997 Biotronik |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000387 | 1 |  | NCSP3509X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N000388 | KATETER BALONSKI nekomplianten 3,5x15MM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 3,5 x 15 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #460297 | KATETER BALONSKI nekomplianten NC EUPHORA 3,5x15MM kat.št. NCEUP3515X Medtronic |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000388 | 1 |  | NCEUP3515X | MEDTRONIC | [5 empty] | E
CP | P | #461938 | KATETER BALONSKI nekomplianten NC TRAVELER 3,5x15MM kat.št. 1013155-15 Abbott Vascular |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000388 | 1 |  | 1013155-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #462181 | KATETER BALONSKI nekomplianten 3,5x15MM NC Sprinter RX kat.št. NCSP3515X Medtronic |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000388 | 1 |  | NCSP3515X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N000389 | KATETER BALONSKI nekomplianten 3,5x20MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 3,5 x 20 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #959741 | KATETER BALONSKI nekomplianten SPRINTER 3,5x21MM kat.št. NCSP3521X Medtronic |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000389 | 1 |  | NCSP3521X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N000390 | KATETER BALONSKI nekomplianten 4,0x10MM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 4,0 x 10 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #959742 | KATETER BALONSKI nekomplianten SPRINTER 4,0x9MM kat.št. NCSP4009X Medtronic |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000390 | 1 |  | NCSP4009X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N000391 | KATETER BALONSKI nekomplianten 4,0x15MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 4,0 x 15 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #959743 | KATETER BALONSKI nekomplianten SPRINTER 4,0x15MM kat.št. NCSP4015X Medtronic |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000391 | 1 |  | NCSP4015X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N000392 | KATETER BALONSKI nekomplianten 4,0x20MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 4,0 x 20 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #959744 | KATETER BALONSKI nekomplianten SPRINTER 4,0x21MM kat.št. NCSP4021X Medtronic |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000392 | 1 |  | NCSP4021X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N000393 | KATETER BALONSKI nekomplianten 4,5x10MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 4,5 x 10 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #460298 | KATETER BALONSKI nekomplianten NC TRAVELER 4,5x8MM kat.št. 1013158-08 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000393 | 1 |  | 1013158-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N000394 | KATETER BALONSKI nekomplianten 5,0x10MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 5,0 x 10 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #460299 | KATETER BALONSKI nekomplianten Accuforce 5,0x8MM kat.št. DC-RM5008HSW Terumo |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000394 | 1 |  | DC-RM5008HSW | TERUMO | [5 empty] | E
CP | P | #462182 | KATETER BALONSKI 5,0x10MM nekomplianten NC Xperience kat.št. BC TR14 150 500 010 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000394 | 1 |  | BC TR14 150 500 010 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N000395 | KATETER BALONSKI semikomplianten OTW 1,25x10MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski kateter na sistemu OTW, vstopnega profila 0,40 mm pri premeru 1,25 mm in 0,42 mm ali manj pri ostalih premerih; balon prevlečen z hidrofilno prevleko, kateter uporabne dolžine 145 cm, dist./proks. profil katetra 2,4-2,6/2,0F ali manj; radiopačni markerji; RBP 12-14 atm; kompatibilen z žico 0,014"; velikost 1.25X10 mm | [7 empty] | E
CP | P | #959703 | KATETER BALONSKI semikomplianten OTW Ryujin 1,25x10MM kat.št. DC-PH1210PH*, DC-PH1210LH Terumo |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000395 | 1 |  | DC-PH1210PH*, LH | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N000396 | KATETER BALONSKI semikomplianten OTW 1,5x15MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski kateter na sistemu OTW, vstopnega profila 0,40 mm pri premeru 1,25 mm in 0,42 mm ali manj pri ostalih premerih; balon prevlečen z hidrofilno prevleko, kateter uporabne dolžine 145 cm, dist./proks. profil katetra 2,4-2,6/2,0F ali manj; radiopačni markerji; RBP 12-14 atm; kompatibilen z žico 0,014"; Velikost: 1.5X15 mm | [7 empty] | E
CP | P | #460300 | KATETER BALONSKI semikomplianten OTW Ryujin plus 1,5x15MM kat.št. DC-PH1515PH* Terumo |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000396 | 1 |  | DC-PH1515PH* | TERUMO | [5 empty] | E
CP | P | #959704 | KATETER BALONSKI semikomplianten OTW MINI TREK 1,5x15 MM kat.št. 1012402-15A Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000396 | 1 |  | 1012402-15A | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N000397 | KATETER BALONSKI semikomplianten OTW 2,0x20MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski kateter na sistemu OTW, vstopnega profila 0,40 mm pri premeru 1,25 mm in 0,42 mm ali manj pri ostalih premerih; balon prevlečen z hidrofilno prevleko, kateter uporabne dolžine 145 cm, dist./proks. profil katetra 2,4-2,6/2,0F ali manj; radiopačni markerji; RBP 12-14 atm; kompatibilen z žico 0,014"; Velikost: 2.0 X 20mm | [7 empty] | E
CP | P | #462183 | KATETER BALONSKI semikomplianten OTW 2,0x20MM Mini Trek kat.št. 1012403-20 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000397 | 1 |  | 1012403-20 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #959705 | KATETER BALONSKI semikomplianten OTW Ryujin 2,0x20MM kat.št. DC-PH2020PHW, DC-PH2020LHW Terumo |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000397 | 1 |  | DC-PH2020PHW, LHW | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N000398 | KATETER BALONSKI semikomplianten OTW 2,5x20MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski kateter na sistemu OTW, vstopnega profila 0,40 mm pri premeru 1,25 mm in 0,42 mm ali manj pri ostalih premerih; balon prevlečen z hidrofilno prevleko, kateter uporabne dolžine 145 cm, dist./proks. profil katetra 2,4-2,6/2,0F ali manj; radiopačni markerji; RBP 12-14 atm; kompatibilen z žico 0,014"; Velikost: 2.5 X 20mm | [7 empty] | E
CP | P | #462184 | KATETER BALONSKI semikomplianten OTW 2,5x20MM Trek kat.št. 1012405-20 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000398 | 1 |  | 1012405-20 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #959706 | KATETER BALONSKI semikomplianten OTW Ryujin 2,5x20MM kat.št. DC-PH2520PHW, DC-PH2520LHW Terumo |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000398 | 1 |  | DC-PH2520PHW, LHW | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N000399 | KATETER KORONARNI DEB 2,7x16MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter za instent restenoze, bifurkacije in male koronarne arterije, prekrit z biokompatibilnim nanosom na RX sistemu, ki kontrolirano sprošča zdravilo Paclitaxel; vstopni profil katetra 0,017" ali manj, zelo fleksibilen za prehode preko turtuoznih lezij; NBP6 atm. ali več; RBP do 16 atm; velikost 2,75 x 15 mm, dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 10%. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču 2. | [7 empty] | E
CP | P | #460301 | KATETER KORONARNI DEB Restore 2,75x15MM kat.št. RESTORE DEB 2.75-15 CardioNovum |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000399 | 1 |  | RESTORE DEB 2.75-15 | CardioNovum | [5 empty] | E
CP | P | #461813 | KATETER KORONARNI DEB 2,7x16MM kat.št. BC DPR14 150 275 015 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000399 | 1 |  | BC DPR14 150 275 015 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | P | #958681 | KATETER KORONARNI DEB PANTERA LUX 2,75x16MM kat.št. 365121 Biotronik |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000399 | 1 |  | 365121 | Biotronik | [5 empty] | E
CP | N | #N000400 | KATETER KORONARNI DEB 2,75x18MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter za instent restenoze, bifurkacije in male koronarne arterije, prekrit z biokompatibilnim nanosom na RX sistemu, ki kontrolirano sprošča zdravilo Paclitaxel; vstopni profil katetra 0,017" ali manj, zelo fleksibilen za prehode preko turtuoznih lezij; NBP 6 atm. ali več; RBP do 16 atm ; velikost 2,75 x 20 mm, dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 10%. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:2. | [7 empty] | E
CP | P | #461814 | KATETER KORONARNI DEB 2,75x18MM kat.št. BC DPR14 150 275 020 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000400 | 1 |  | BC DPR14 150 275 020 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | P | #957631 | KATETER KORONARNI DEB PANTERA LUX 2,75x18MM kat.št. 365123 Biotronik |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000400 | 1 |  | 365123 | Biotronik | [5 empty] | E
CP | N | #N000401 | KATETER KORONARNI DEB 2,75x21MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter za instent restenoze, bifurkacije in male koronarne arterije, prekrit z biokompatibilnim nanosom na RX sistemu, ki kontrolirano sprošča zdravilo Paclitaxel; vstopni profil katetra 0,017" ali manj, zelo fleksibilen za prehode preko turtuoznih lezij; NBP6 atm. ali več; RBP do 16 atm ; velikost 2,75 x 25 mm, dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 10%. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:2. | [7 empty] | E
CP | P | #460302 | KATETER KORONARNI DEB Restore 2,75x20MM kat.št. RESTORE DEB 2.75-20 CardioNovum |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000401 | 1 |  | RESTORE DEB 2.75-20 | CardioNovum | [5 empty] | E
CP | P | #461815 | KATETER KORONARNI DEB 2,75x21MM kat.št. BC DPR14 150 275 025 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000401 | 1 |  | BC DPR14 150 275 025 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | P | #462185 | KATETER KORONARNI DEB Elutax SV 2,75x55MM kat.št. ElutaxSV-RX-C25275 Aachen Resonance |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000401 | 1 |  | ElutaxSV-RX-C25275 | Aachen Resonance | [5 empty] | E
CP | N | #N000402 | KATETER KORONARNI DEB 3,0x16MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter za instent restenoze, bifurkacije in male koronarne arterije, prekrit z biokompatibilnim nanosom na RX sistemu, ki kontrolirano sprošča zdravilo Paclitaxel; vstopni profil katetra 0,017" ali manj, zelo fleksibilen za prehode preko turtuoznih lezij; NBP 6 atm. ali več; RBP do 16 atm; velikost 3,0 x 15 mm, dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 10%. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:2. | [7 empty] | E
CP | P | #460303 | KATETER KORONARNI DEB Restore 3,0x15MM kat.št. RESTORE DEB 3.00-15 CardioNovum |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000402 | 1 |  | RESTORE DEB 3.00-15 | CardioNovum | [5 empty] | E
CP | P | #461816 | KATETER KORONARNI DEB 3,0x16MM kat.št. BC DPR14 150 300 015 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000402 | 1 |  | BC DPR14 150 300 015 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | P | #462186 | KATETER KORONARNI DEB Elutax SV 3,0x15MM kat.št. ElutaxSV-RX-C15300 Aachen Resonance |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000402 | 1 |  | ElutaxSV-RX-C15300 | Aachen Resonance | [5 empty] | E
CP | P | #958683 | KATETER KORONARNI DEB PANTERA LUX 3,0x16MM kat.št. 365126 Biotronik |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000402 | 1 |  | 365126 | Biotronik | [5 empty] | E
CP | N | #N000403 | KATETER KORONARNI DEB 3,0x18MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter za instent restenoze, bifurkacije in male koronarne arterije, prekrit z biokompatibilnim nanosom na RX sistemu, ki kontrolirano sprošča zdravilo Paclitaxel; vstopni profil katetra 0,017" ali manj, zelo fleksibilen za prehode preko turtuoznih lezij; NBP 6 atm. ali več; RBP do 16 atm; velikost 3,0 x 20 mm, dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 10%. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:2. | [7 empty] | E
CP | P | #461817 | KATETER KORONARNI DEB 3,0x18MM kat.št. BC DPR14 150 300 020 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000403 | 1 |  | BC DPR14 150 300 020 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | P | #462187 | KATETER KORONARNI DEB Elutax SV 3,0x20MM kat.št. ElutaxSV-RX-C20300 Aachen Resonance |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000403 | 1 |  | ElutaxSV-RX-C20300 | Aachen Resonance | [5 empty] | E
CP | P | #958687 | KATETER KORONARNI DEB PANTERA LUX 3,0x20MM kat.št. 365127 Biotronik |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000403 | 1 |  | 365127 | Biotronik | [5 empty] | E
CP | N | #N000404 | KATETER KORONARNI DEB 3,0x21MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter za instent restenoze, bifurkacije in male koronarne arterije, prekrit z biokompatibilnim nanosom na RX sistemu, ki kontrolirano sprošča zdravilo Paclitaxel; vstopni profil katetra 0,017" ali manj, zelo fleksibilen za prehode preko turtuoznih lezij; NBP 6 atm. ali več; RBP do 16 atm; velikost 3,0 x 25 mm, dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 10%. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:2. | [7 empty] | E
CP | P | #460304 | KATETER KORONARNI DEB Restore 3,0x20MM kat.št. RESTORE DEB 3.00-20 CardioNovum |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000404 | 1 |  | RESTORE DEB 3.00-20 | CardioNovum | [5 empty] | E
CP | P | #461818 | KATETER KORONARNI DEB 3,0x21MM kat.št. BC DPR14 150 300 025 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000404 | 1 |  | BC DPR14 150 300 025 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | P | #462188 | KATETER KORONARNI DEB Elutax SV 3,0x25MM kat.št. ElutaxSV-RX-C25300 Aachen Resonance |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000404 | 1 |  | ElutaxSV-RX-C25300 | Aachen Resonance | [5 empty] | E
CP | P | #958684 | KATETER KORONARNI DEB 3,00MMx21MM |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000404 | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N000405 | KATETER KORONARNI DEB 3,5x16MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter za instent restenoze, bifurkacije in male koronarne arterije, prekrit z biokompatibilnim nanosom na RX sistemu, ki kontrolirano sprošča zdravilo Paclitaxel; vstopni profil katetra 0,017" ali manj, zelo fleksibilen za prehode preko turtuoznih lezij; NBP 6 atm. ali več; RBP do 16 atm; velikost 3,5 x 15 mm, dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 10%. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:2. | [7 empty] | E
CP | P | #460305 | KATETER KORONARNI DEB Restore 3,5x15MM kat.št. RESTORE DEB 3.50-15 CardioNovum |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000405 | 1 |  | RESTORE DEB 3.50-15 | CardioNovum | [5 empty] | E
CP | P | #462189 | KATETER KORONARNI DEB Elutax SV 3,5x15MM kat.št. ElutaxSV-RX-C15350 Aachen Resonance |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000405 | 1 |  | ElutaxSV-RX-C15350 | Aachen Resonance | [5 empty] | E
CP | P | #462344 | KATETER KORONARNI DEB Essential 3,5x15MM kat.št. BC DPR14 150 350 015 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000405 | 1 |  | BC DPR14 150 350 015 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | P | #957630 | KATETER KORONARNI DEB 3,50MMx16MM |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000405 | 1 |  | 365132 | Biotronik | [5 empty] | E
CP | N | #N000406 | KATETER KORONARNI DEB 3,5x18MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter za instent restenoze, bifurkacije in male koronarne arterije, prekrit z biokompatibilnim nanosom na RX sistemu, ki kontrolirano sprošča zdravilo Paclitaxel; vstopni profil katetra 0,017" ali manj, zelo fleksibilen za prehode preko turtuoznih lezij; NBP 6 atm. ali več; RBP do 16 atm; velikost 3,5 x 20 mm, dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 10%. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:2. | [7 empty] | E
CP | P | #462190 | KATETER KORONARNI DEB Elutax SV 3,5x20MM kat.št. ElutaxSV-RX-C20350 Aachen Resonance |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000406 | 1 |  | ElutaxSV-RX-C20350 | Aachen Resonance | [5 empty] | E
CP | P | #958688 | KATETER KORONARNI DEB 3,50MMx18MM |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000406 | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N000407 | KATETER KORONARNI DEB 3,5x21MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter za instent restenoze, bifurkacije in male koronarne arterije, prekrit z biokompatibilnim nanosom na RX sistemu, ki kontrolirano sprošča zdravilo Paclitaxel; vstopni profil katetra 0,017" ali manj, zelo fleksibilen za prehode preko turtuoznih lezij; NBP 6 atm. ali več; RBP do16 atm ; velikost 3,5 x 25 mm, dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 10%. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:2. 07.06.2019: naročnik razpisuje kateter koronarni DEB3,5x21 mm. | [7 empty] | E
CP | P | #460307 | KATETER KORONARNI DEB Restore 3,5x20MM kat.št. RESTORE DEB 3.50-20 CardioNovum |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000407 | 1 |  | RESTORE DEB 3.50-20 | CardioNovum | [5 empty] | E
CP | P | #461821 | KATETER KORONARNI DEB 3,5x21MM kat.št. BC DPR14 150 350 020 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000407 | 1 |  | BC DPR14 150 350 020 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | P | #462191 | KATETER KORONARNI DEB Elutax SV 3,5x25MM kat.št. ElutaxSV-RX-C25350 Aachen Resonance |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000407 | 1 |  | ElutaxSV-RX-C25350 | Aachen Resonance | [5 empty] | E
CP | P | #958685 | KATETER KORONARNI DEB 3,50MMx21MM |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000407 | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N000408 | KATETER KORONARNI DEB 4,0x16MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter za instent restenoze, bifurkacije in male koronarne arterije, prekrit z biokompatibilnim nanosom na RX sistemu, ki kontrolirano sprošča zdravilo Paclitaxel; vstopni profil katetra 0,017" ali manj, zelo fleksibilen za prehode preko turtuoznih lezij; NBP 6 atm. ali več; RBP do 16 atm; velikost 4,0 x 15 mm, dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 10%. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:2. | [7 empty] | E
CP | P | #460308 | KATETER KORONARNI DEB Restore 4,0x15MM kat.št. RESTORE DEB 4.00-15 CardioNovum |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000408 | 1 |  | RESTORE DEB 4.00-15 | CardioNovum | [5 empty] | E
CP | P | #461822 | KATETER KORONARNI DEB 4,0x16MM kat.št. BC DPR14 150 400 015 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000408 | 1 |  | BC DPR14 150 400 015 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | P | #462192 | KATETER KORONARNI DEB Elutax SV 4,0x15MM kat.št. ElutaxSV-RX-C15400 Aachen Resonance |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000408 | 1 |  | ElutaxSV-RX-C15400 | Aachen Resonance | [5 empty] | E
CP | P | #958686 | KATETER KORONARNI DEB PANTERA LUX 4,0x15MM kat.št. 365136 Biotronik |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000408 | 1 |  | 365136 | Biotronik | [5 empty] | E
CP | N | #N000409 | KATETER KORONARNI DEB 4,0x21MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter za instent restenoze, bifurkacije in male koronarne arterije, prekrit z biokompatibilnim nanosom na RX sistemu, ki kontrolirano sprošča zdravilo Paclitaxel; vstopni profil katetra 0,017" ali manj, zelo fleksibilen za prehode preko turtuoznih lezij; NBP 6 atm. ali več; RBP do 16 atm; velikost 4,0 x 20 mm, dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 10%. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1 | [7 empty] | E
CP | P | #460309 | KATETER KORONARNI DEB Restore 4,0x20MM kat.št. RESTORE DEB 4.00-20 CardioNovum |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000409 | 1 |  | RESTORE DEB 4.00-20 | CardioNovum | [5 empty] | E
CP | P | #461823 | KATETER KORONARNI DEB 4,0x21MM kat.št. BC DPR14 150 400 020 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000409 | 1 |  | BC DPR14 150 400 020 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | P | #462193 | KATETER KORONARNI DEB Elutax SV 4,0x20MM kat.št. ElutaxSV-RX-C20400 Aachen Resonance |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000409 | 1 |  | ElutaxSV-RX-C20400 | Aachen Resonance | [5 empty] | E
CP | P | #960818 | KATETER KORONARNI DEB PANTERA LUX 4,0x20MM kat.št. 365137 Biotronik |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000409 | 1 |  | 365137 | Biotronik | [5 empty] | E
CP | N | #N002180 | ŽICA KORONARNA HT PILOT 50 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica iz ojačanega jekla, dolžine 190 cm, ravna core-to-tip konica, 3 cm radiopačna, trdote 1,5g, z zlatim markerjem za izmero lezije, premera 0,014“; distalni del je na dolžini do 30 cm prekrit s polimerom in hydrofilnim premazom za boljše drsenje; zožitev jedra iz proksimalnega dela proti distalnemu ja parabolična – brez prehodov. | [7 empty] | E
CP | P | #958898 | ŽICA KORONARNA HT PILOT 50 kat.št. 1010480H Abbott Vascular |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002180 | 1 |  | 1010480H | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N002181 | ŽICA KORONARNA HT PILOT 150 |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica iz ojačanega jekla, dolžine 190 cm, ravna core-to-tip konica, 3 cm radiopačna, trdote 2,7g, z zlatim markerjem za izmero lezije, premera 0,014“; distalni del je na dolžini do 30 cm prekrit s polimerom in hydrofilnim premazom za boljše drsenje; zožitev jedra iz proksimalnega dela proti distalnemu ja parabolična – brez prehodov. | [7 empty] | E
CP | P | #958899 | ŽICA KORONARNA HT PILOT 150 kat.št. 1010481H Abbott Vascular |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002181 | 1 |  | 1010481H | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N002182 | ŽICA KORONARNA HT PILOT 200 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica iz ojačanega jekla, dolžine 190 cm, ravna core-to-tip konica, 3 cm radiopačna, trdote 4,1g,, z zlatim markerjem za izmero lezije, premera 0,014“; distalni del je na dolžini do 30 cm prekrit s polimerom in hydrofilnim premazom za boljše drsenje; zožitev jedra iz proksimalnega dela proti distalnemu ja parabolična – brez prehodov. | [7 empty] | E
CP | P | #958900 | ŽICA KORONARNA HT PILOT 200 kat.št. 1010482H Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002182 | 1 |  | 1010482H | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N002183 | ŽICA IZMENJALNA 0.035" J OBLIKE 150CM |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Diagnostična – izmenjalna žica 0,035", J konica, dolžine 150 cm | [7 empty] | E
CP | P | #956238 | ŽICA IZMENJALNA AngioFlex PTFE 0.035" J OBLIKE 150CM kat.št. KJ3FC150035 Kimal |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002183 | 1 |  | KJ3FC150035 | Kimal | [5 empty] | E
CP | N | #N002184 | ŽICA IZMENJALNA 0.035" J OBLIKE 220-260CM |  |  |  | 600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Diagnostična – izmenjalna žica 0,035", J konica, dolžine 220 do 260 cm | [7 empty] | E
CP | P | #461935 | ŽICA IZMENJALNA 0.035" J OBLIKE 260CM InQwire vodilna žica kat.št. IQ35F260J3 MeritMedical (sc=10kos) |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002184 | 1 |  | IQ35F260J3 | MeritMedical | [5 empty] | E
CP | P | #956240 | ŽICA IZMENJALNA PTFE 0.035" J OBLIKE 260CM kat.št. 008631 Medtronic |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002184 | 1 |  | 8631 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N002185 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA 0,7g RAVNA |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Univerzalna vodilna žica proksimalno iz nerjavečega jekla , distalno pa it nitinola, ravna, debeline 0.014'' in dolžine do 190cm. Konica je atravmatska, trdote 0.7g, 3cm radiopačna in nudi oporo do 8,6 g, premazana s hidrofilnim premazom distalno in hidrofobnim premazom proksimalno za lažje uvajanje. | [7 empty] | E
CP | P | #460740 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA 0,7g RAVNA kat.št. TW-AS418FA Terumo |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002185 | 1 |  | TW-AS418FA | Terumo | [5 empty] | E
CP | P | #461936 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA 0,7g RAVNA HT BMW žica vodilna 190CM kat.št. 1001780-HC Abbott Vascular (sc=5kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002185 | 1 |  | 1001780-HC | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #462175 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA 0,7g RAVNA Runthrough NS extra kat.št. TW-AS418XA Terumo (min.pak.=5kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002185 | 1 |  | TW-AS418XA | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002187 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA 0,7g RAVNA 300cm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Univerzalna vodilna žica proksimalno iz nerjavečega jekla , distalno pa it nitinola, ravna, debeline 0.014'' in dolžine 300 cm. Konica je atravmatska, trdote 0.7g, 3cm radiopačna in nudi oporo do 8,6 g, premazana s hidrofilnim premazom distalno in hidrofobnim premazom proksimalno za lažje uvajanje. | [7 empty] | E
CP | P | #460741 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA 0,7g RAVNA 300cm kat.št. 1009665 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002187 | 1 |  | 1009665 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N002189 | ŽICA KORONARNA CTO 190cm konica 0,26mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za zvijugane žile in kronične okluzije iz nerjavečega jekla, enodelnega jedra, torkabilnost 1:1, ravna, premera 0.014'', dolžine do 190 cm, distalno hidrofilna prevleka in ovoj iz polimera, shaft prekrit s PTFE prevleko, radiopačna konica dolžine najmanj 15 cm, pred-oblikovana konica 1mm, premer konice do 0.26 mm, trdota vrha izražena v utežnih merah 1.7 g. | [7 empty] | E
CP | P | #960824 | ŽICA KORONARNA Gaia First PTCA CTO 190cm, konica 0,26mm kat.št. AHW14R007P Asahi Intecc |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002189 | 1 |  | AHW14R007P | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002190 | ŽICA KORONARNA CTO 190cm konica 0,28mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za zvijugane žile in kronične okluzije iz nerjavečega jekla, enodelnega jedra, torkabilnost 1:1, ravna, premera 0.014'', dolžine do 190 cm, distalno hidrofilna prevleka in ovoj iz polimera, shaft prekrit s PTFE prevleko, radiopačna konica dolžine najmanj 15 cm, pred-oblikovana konica 1mm, premer konice do 0.28 mm, trdota vrha izražena v utežnih merah 3.5 g. | [7 empty] | E
CP | P | #960825 | ŽICA KORONARNA Gaia Second PTCA CTO 190cm, konica 0,28mm kat.št. AHW14R008P Asahi Intecc |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002190 | 1 |  | AHW14R008P | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002191 | ŽICA KORONARNA CTO 190cm konica do 0,3mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za zvijugane žile in kronične okluzije iz nerjavečega jekla, enodelnega jedra, torkabilnost 1:1, ravna, premera 0.014'', dolžine do 190 cm, distalno hidrofilna prevleka in ovoj iz polimera, shaft prekrit s PTFE prevleko, radiopačna konica dolžine najmanj 15 cm, pred-oblikovana konica 1mm, premer konice do 0.3 mm, trdota vrha izražena v utežnih merah 4.5 g. | [7 empty] | E
CP | P | #462176 | ŽICA KORONARNA CTO 190cm konica do 0,3mm Progress 40 kat.št. 1011836 Abbott Vascular (min.pak.=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002191 | 1 |  | 1011836 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #960826 | ŽICA KORONARNA Gaia Third PTCA CTO 190cm, konica do 0,3mm kat.št. AHW14R011P Asahi Intecc |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002191 | 1 |  | AHW14R011P | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002192 | ŽICA KORONARNA HIDROFILNA 190cm, trdota 0,8g |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za PTCA hidrofilna iz nerjavečega jekla, enodelnega jedra, torkabilnost 1:1, ravna, premera 0.014'', dolžine 190 cm, distalno plašč iz polimera, radiopačna konica dolžine 3 cm, primerna za izrazito zvijugane žile, dolge kalcinirane lezije, trdota vrha izražena v utežnih merah 0.8 g. | [7 empty] | E
CP | P | #462177 | ŽICA KORONARNA HIDROFILNA 190cm, trdota 0,8g Whisper LS kat.št. 1005351H Abbott Vascular (min.pak.=5kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002192 | 1 |  | 1005351H | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #960823 | ŽICA KORONARNA HIDROFILNA Sion black PTCA 190cm kat.št. APW14R010S Asahi Intecc |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002192 | 1 |  | APW14R010S | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002193 | ŽICA KORONARNA HIDROFILNA ZA MOČNO OPORO 190CM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica dolžine 190 cm, debeline 0.014" iz ojačanega jekla, s core-to-tip atravmatsko konico trdote 1.2g, ravno in 3cm radiopačno. Oblečena v polymer od distalnega dela v dolžini vsaj 27 cm za zmanjšanje trenja ter prekrita s hidrofilnim premazom za lažje uvajanje. Zožitev jedra iz proksimalnega dela distalno proti konici parabolična-brez prehodov. Žica naj nudi močno oporo vsaj 14g. | [7 empty] | E
CP | P | #462178 | ŽICA KORONARNA HIDROFILNA ZA MOČNO OPORO 190CM Runthrough NS Hypercoat kat.št. TW-DS418FH Terumo (min.pak.=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002193 | 1 |  | TW-DS418FH | Terumo | [5 empty] | E
CP | P | #956273 | ŽICA KORONARNA HIDROFILNA ZA MOČNO OPORO 190CM Whisper ES kat.št. 1011834H Abbott Vascula |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002193 | 1 |  | 1011834H | Abbott Vascula | [5 empty] | E
CP | N | #N002194 | ŽICA KORONARNA HIDROFILNA ZA 300CM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica dolžine 300 cm, debeline 0.014" iz ojačanega jekla, s core-to-tip atravmatsko konico trdote 1.2g, ravno in 3cm radiopačno. Oblečena v polymer od distalnega dela v dolžini vsaj 27 cm za zmanjšanje trenja ter prekrita s hidrofilnim premazom za lažje uvajanje. Zožitev jedra iz proksimalnega dela distalno proti konici parabolična-brez prehodov. Žica naj nudi močno oporo vsaj 14g. | [7 empty] | E
CP | P | #961981 | ŽICA KORONARNA HIDROFILNA ZA MOČNO OPORO 300CM Whisper ES kat.št. 1011835H Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002194 | 1 |  | 1011835H | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N002195 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA 0.5 g |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za multiple lezije, kombinirana hidrofobno hidrofilna žica iz nerjavečega jekla, sestavljeno jedro, ravna, premera 0.014'', dolžine 180 cm, distalno vrh vsaj 15 mm prekrit s silikonom, nadaljnjih vsaj 18 mm pa s hidrofilno prevleko, torkabilnost 1:1 , 3 cm radiopačna mehkejša fleksibilna konica z možnostjo ponovnega oblikovanja, trdota vrha izražena v utežnih merah 0.5 g. | [7 empty] | E
CP | P | #959721 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA Sion blue PTCA 180CM 0.5 g kat.št. AHW14R004S Asahi Intecc |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002195 | 1 |  | AHW14R004S | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002196 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA 0.5 g |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za multiple lezije, kombinirana hidrofobno hidrofilna žica iz nerjavečega jekla, sestavljeno jedro, ravna, premera 0.014'', dolžine 300 cm, distalno vrh vsaj 15 mm prekrit s silikonom, nadaljnjih vsaj 18 mm pa s hidrofilno prevleko, torkabilnost 1:1 , 3 cm radiopačna mehkejša fleksibilna konica z možnostjo ponovnega oblikovanja, trdota vrha izražena v utežnih merah 0.5 g. | [7 empty] | E
CP | P | #959722 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA Sion blue PTCA 300CM 0.5 g kat.št. AHW14R304S Asahi Intecc |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002196 | 1 |  | AHW14R304S | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002197 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA 0.7 g |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za torturozne žile in multiple lezije, kombinirana hidrofobno hidrofilna žica iz nerjavečega jekla, sestavljeno jedro, ravna, premera 0.014'', dolžine 180 cm, distalno hidrofilna prevleka v dolžini vsaj 28 cm, telo prekrito s PTFE, torkabilnost 1:1 , 3 cm radiopačna floppy konica z možnostjo ponovnega oblikovanja, trdota vrha izražena v utežnih merah 0.7 g. | [7 empty] | E
CP | P | #959719 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA Sion PTCA 180CM 0.7 g kat.št. AHW14R001S Asahi Intecc |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002197 | 1 |  | AHW14R001S | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002198 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA 0.7 g |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za torturozne žile in multiple lezije, kombinirana hidrofobno hidrofilna žica iz nerjavečega jekla, sestavljeno jedro, ravna, premera 0.014'', dolžine 300 cm, distalno hidrofilna prevleka v dolžini vsaj 28 cm, telo prekrito s PTFE, torkabilnost 1:1 , 3 cm radiopačna floppy konica z možnostjo ponovnega oblikovanja, trdota vrha izražena v utežnih merah 0.7 g. | [7 empty] | E
CP | P | #959720 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA Sion PTCA 300CM 0.7 g kat.št. AHW14R301S Asahi Intecc |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002198 | 1 |  | AHW14R301S | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002199 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA 0.8 g |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za PTCA hidrofobno hidrofilna iz nerjavečega jekla, enodelnega jedra, torkabilnost 1:1, ravna, premera 0.014'', dolžine 180 cm, distalno hidrofilna prevleka, telo prekrito s PTFE prevleko, radiopačna konica dolžine 3 cm, trdota vrha izražena v utežnih merah 0.8 g. | [7 empty] | E
CP | P | #956274 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA Rinato Prowater PTCA 180CM 0.8 g kat.št. AGH146000 Asahi Intecc |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002199 | 1 |  | AGH146000 | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002200 | ŽICA KORONARNA ZA CTO 0.8g |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za zvijugane žile in kronične okluzije iz nerjavečega jekla, enodelnega jedra, torkabilnost 1:1, ravna, premera 0.014'', dolžine do 200 cm, distalno hidrofilna prevleka in ovoj iz polimera, shaft prekrit s PTFE prevleko, radiopačna konica dolžine najmanj 15 cm, trdota vrha izražena v utežnih merah 0.8 g. Primerna tudi za retrogradni pristop, dolge lezije. | [7 empty] | E
CP | P | #958873 | ŽICA KORONARNA ZA CTO Fielder XT PTCA 190CM 0.8g kat.št. AGP140002 Asahi Intecc |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002200 | 1 |  | AGP140002 | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002201 | ŽICA KORONARNA ZA CTO 0.8g 300CM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za zvijugane žile in kronične okluzije iz nerjavečega jekla, enodelnega jedra, torkabilnost 1:1, ravna, premera 0.014'', dolžine 300 cm, distalno hidrofilna prevleka in ovoj iz polimera, shaft prekrit s PTFE prevleko, radiopačna konica dolžine najmanj 15 cm, trdota vrha izražena v utežnih merah 0.8 g. Primerna tudi za retrogradni pristop, dolge lezije. | [7 empty] | E
CP | P | #958874 | ŽICA KORONARNA ZA CTO Fielder XT PTCA 300CM 0.8g kat.št. AGP140302 Asahi Intecc |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002201 | 1 |  | AGP140302 | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002202 | ŽICA KORONARNA ZA CTO 3g |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za kronične okluzije iz nerjavečega jekla, enodelnega jedra, torkabilnost 1:1, ravna, premera 0.014'' in distalno ošiljena , dolžine 180 cm, telo prekrito s PTFE prevleko, radiopačna konica dolžine vsaj 11 cm, konica s trdoto vrha izraženo v utežnih merah 3 g. | [7 empty] | E
CP | P | #956276 | ŽICA KORONARNA ZA CTO Miracle 3 / Miraclebros 3 PTCA 180CM 3g kat.št. AG14M050 Asahi Intecc |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002202 | 1 |  | AG14M050 | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002203 | ŽICA KORONARNA ZA CTO 6g |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za kronične okluzije iz nerjavečega jekla, enodelnega jedra, torkabilnost 1:1, ravna, premera 0.014'', dolžine 180 cm, prekrita s hidrofilno prevleko tudi na telesu, , radiopačna konica dolžine vsaj 11 cm, trdota vrha izražena v utežnih merah 6 g. | [7 empty] | E
CP | P | #957544 | ŽICA KORONARNA ZA CTO Miracle 6 / Miraclebros 6 PTACA 180CM 6g kat.št. AG14M060 Asahi Intecc |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002203 | 1 |  | AG14M060 | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002204 | ŽICA KORONARNA ZA CTO 9g |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za penetracijo CTO iz nerjavečega jekla, enodelnega jedra, torkabilnost 1:1, ravna, premera 0.36 mm, distalno ošiljena, dolžina 180cm, distalno hidrofilna prevleka, razen na konici, telo prekrito s PTFE prevleko, radiopačna konica vsaj 20cm, trdota vrha žice 9g | [7 empty] | E
CP | P | #957545 | ŽICA KORONARNA ZA CTO Conquest Pro / Confianza Pro PTACA 180CM 9g kat.št. AGH143090 Asahi Intecc |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002204 | 1 |  | AGH143090 | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002205 | ŽICA KORONARNA ZA CTO 12g |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za kronične okluzije iz nerjavečega jekla, enodelnega jedra, torkabilnost 1:1, ravna, premera 0.014'', dolžine 180 cm, prekrita s hidrofilno prevleko tudi na telesu, , radiopačna konica dolžine vsaj 11 cm, trdota vrha izražena v utežnih merah 12 g. | [7 empty] | E
CP | P | #958875 | ŽICA KORONARNA ZA CTO Miracle 12 / Miraclebros 12 PTCA 180CM 12g kat.št. AG14M070 Asahi Intecc |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002205 | 1 |  | AG14M070 | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002206 | ŽICA KORONARNA ZA CTO PENETRANTNA 12g |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za penetracijo CTO iz nerjavečega jekla, enodelnega jedra, torkabilnost 1:1, ravna, premera 0.36 mm, distalno ošiljena, dolžina 180cm, distalno hidrofilna prevleka, razen na konici, telo prekrito s PTFE prevleko, radiopačna konica vsaj 20cm, trdota vrha žice 12g | [7 empty] | E
CP | P | #958876 | ŽICA KORONARNA ZA CTO PENETRANTNA Conquest Pro 12 / Confianza Pro 12 12g kat.št. AGH143091 Asahi Intecc |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002206 | 1 |  | AGH143091 | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002207 | ŽICA KORONARNA HIDROFILNA ZA SREDNJE MOČNO OPORO 190CM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica dolžine 190 cm, debeline 0.014" iz ojačanega jekla, s core-to-tip atravmatsko konico, trdote 1g, ravno in 3cm radiopačno. V celoti oblečena v polymer za zmanjšanje trenja ter prekrita s hidrofilnim premazom za lažje uvajanje. Zožitev jedra iz proksimalnega dela distalno proti konici parabolična-brez prehodov. Žica naj nudi srednje močno oporo vsaj 5g.. | [7 empty] | E
CP | P | #462179 | ŽICA KORONARNA HIDROFILNA ZA SREDNJE MOČNO OPORO 190CM Runthrough NS intermediate kat.št. TW-DS418IA Terumo (min.pak.=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002207 | 1 |  | TW-DS418IA | Terumo | [5 empty] | E
CP | P | #961982 | ŽICA KORONARNA HIDROFILNA ZA SREDNJE MOČNO OPORO Whisper MS 190 cm kat.št. 1005357H Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002207 | 1 |  | 1005357H | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N002208 | DILATATOR ŽILNI 7F za femoralni pristop |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilni dilatator, velikost 7F, dolžine 16 cm, kompatibilen z žico 0,038ˇˇ, z ošiljenim vrhom za dobro penetracijo, z luer nastavkom, barvno označen, konica v obliki stožca (taper type). | [7 empty] | E
CP | P | #460731 | DILATATOR ŽILNI 7F za femoralni pristop kat.št. K15/072038 Kimal |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002208 | 1 |  | K15/072038 | Kimal | [5 empty] | E
CP | P | #956235 | DILATATOR ŽILNI 7F za femoralni pristop kat.št. PD7F038 MeritMedical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002208 | 1 |  | PD7F038 | MeritMedical | [5 empty] | E
CP | N | #N002209 | DILATATOR ŽILNI 6F za femoralni pristop |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilni dilatator, velikost 6F, dolžine 16 cm, kompatibilen z žico 0,038ˇˇ, z ošiljenim vrhom za dobro penetracijo, z luer nastavkom, barvno označen, konica v obliki stožca (taper type). | [7 empty] | E
CP | P | #460732 | DILATATOR ŽILNI 6F za femoralni pristop kat.št. K15/062038 Kimal |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002209 | 1 |  | K15/062038 | Kimal | [5 empty] | E
CP | P | #956234 | DILATATOR ŽILNI 6F za femoralni pristop kat.št. PD6F038 MeritMedical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002209 | 1 |  | PD6F038 | MeritMedical | [5 empty] | E
CP | N | #N002210 | DILATATOR ŽILNI 8F za femoralni pristop |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilni dilatator, velikost 8F, dolžine 16 cm, kompatibilen z žico 0,038ˇˇ, z ošiljenim vrhom za dobro penetracijo, z luer nastavkom, barvno označen, konica v obliki stožca (taper type). | [7 empty] | E
CP | P | #460733 | DILATATOR ŽILNI 8F za femoralni pristop K15/082038 Kimal |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002210 | 1 |  | K15/082038 | Kimal | [5 empty] | E
CP | P | #956236 | DILATATOR ŽILNI 8F za femoralni pristop kat.št. PD8F038 MeritMedical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002210 | 1 |  | PD8F038 | MeritMedical | [5 empty] | E
CP | N | #N002212 | INDEFLATOR SET KORONARNI INDEFLATOR Y, VALVULA,VODILNA IGLA,VODILO ZA ŽICO |  |  |  | 250 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Indeflator mora imeti volumen vsaj 20 ml in manometer vsaj do 30 atm; omogočati mora hitro in enostavno inflacijo in deflacijo; Y-konekt mora imeti hemostatsko valvulo, ki je enostavna za rokovanje - odpiranje/zapiranje z vzdolžnim premikom zapirala in avtomatsko preprečuje krvavitev med manipulacijo žice ali katetra ter vodilo za žico velikosti 0,014“ | [7 empty] | E
CP | P | #460735 | INDEFLATOR SET KORONARNI INDEFLATOR Y, VALVULA,VODILNA IGLA,VODILO ZA ŽICO kat.št. DAS007 Demax Medical |  |  |  | 250 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002212 | 1 |  | DAS007 | Demax Medical | [5 empty] | E
CP | P | #956662 | INDEFLATOR SET KORONARNI INDEFLATOR Y, VALVULA,VODILNA IGLA,VODILO ZA ŽICO BasixCompak kat.št. IN4802 MeritMedical |  |  |  | 250 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002212 | 1 |  | IN4802 | Merit Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N002213 | KABEL ZA AORTNO BALONSKO PODPORO |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kabel za aortno balonsko podporo, kompatibilen s črpalko, ki jo uporabljamo v naši ustanovi (Arrow, AutoCAT2 series). Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1. | [7 empty] | E
CP | P | #958629 | KABEL ZA AORTNO BALONSKO PODPORO kat.št. 650-230 Kimal |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002213 | 1 |  | 650-230 | Kimal | [5 empty] | E
CP | N | #N002214 | KATETER ZA AORTNO BALONSKO PODPORO 8F 30ML |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Univerzalni intraaortni balonski kateter , velikosti 8F, volumna 30 ML, insercijske dolžine najmanj 60 cm, za uvajanje z ali brez sheata, kompatibilen mora biti s črpalko, ki jo uporabljamo v naši ustanovi (znamka Arrow, AutoCAT2 series); balonskemu katetru naj bo priložen tudi set za uvajanje. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1. | [7 empty] | E
CP | P | #958624 | KATETER ZA AORTNO BALONSKO PODPORO FiberOptix Intra-Aortic 8F 30ML kat.št. IAB-05830-LWS Teleflex Medical Arrow |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002214 | 1 |  | IAB-05830-LWS | Teleflex Medical Arrow | [5 empty] | E
CP | N | #N002215 | KATETER ZA AORTNO BALONSKO PODPORO 8F 40ML |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Univerzalni intraaortni balonski kateter , velikosti 8F, volumna 40 ML, insercijske dolžine najmanj 60 cm, za uvajanje z ali brez sheata, kompatibilen mora biti s črpalko, ki jo uporabljamo v naši ustanovi (znamka Arrow, AutoCAT2 series); balonskemu katetru naj bo priložen tudi set za uvajanje. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1. | [7 empty] | E
CP | P | #958625 | KATETER ZA AORTNO BALONSKO PODPORO FiberOptix Intra-Aortic 8F 40ML kat.št. IAB-05840-LWS Teleflex Medical Arrow |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002215 | 1 |  | IAB-05840-LWS | Teleflex Medical Arrow | [5 empty] | E
CP | N | #N002216 | KORONARNI SET Z VODILNO ŽICO HEMOSTATSKO VALVULO IN TORKERJEM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Y konekt s hemostatsko rotacijsko valvulo z zaklepnim mehanizmom ter fiksno valvulo za zmanjšanje izgube krvi ob posegu; z možnostjo enostavnega enoročnega rokovanja, dimenzije notranjega lumna 3,33 mm, 10F; set mora vsebovati še inserter za žico 0,014" in torker (0,009" - 0,018") | [7 empty] | E
CP | P | #460736 | KORONARNI SET Z VODILNO ŽICO HEMOSTATSKO VALVULO IN TORKERJEM kat.št. 2SVAST020110 Svab Biosana |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002216 | 1 |  | 2SVAST020110 | Svab Biosana | [5 empty] | E
CP | P | #956663 | KORONARNI SET Z VODILNO ŽICO HEMOSTATSKO VALVULO IN TORKERJEM kat.št. MAP802 MeritMedical |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002216 | 1 |  | MAP802 | MeritMedical | [5 empty] | E
CP | N | #N002217 | OBTURATOR 7F 15CM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Obturator 7F, dolžine do 15 cm, s snap lock zaklepnim mehanizmom | [7 empty] | E
CP | P | #461937 | OBTURATOR Prelude 7F 13CM kat.št. OBT-7F-11 MeritMedical (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002217 | 1 |  | OBT-7F-11 | MeritMedical | [5 empty] | E
CP | P | #959349 | OBTURATOR 7F 15CM kat.št. 406407 St. Jude Medical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002217 | 1 |  | 406407 | St. Jude Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N002218 | OBTURATOR 6F 15CM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Obturator 6F, dolžine do 15 cm, s snap lock zaklepnim mehanizmom | [7 empty] | E
CP | P | #461929 | OBTURATOR Prelude 6F 13CM kat.št. OBT-6F-11 MeritMedical (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002218 | 1 |  | OBT-6F-11 | MeritMedical | [5 empty] | E
CP | P | #956659 | OBTURATOR 6F 15CM kat.št. 406405 St. Jude Medical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002218 | 1 |  | 406405 | St. Jude Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N002219 | SET ANGIOGRAFSKI ZA KORONAROGRAFIJO |  |  |  | 600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sestava: plašč XL s krpico za brisanje 2kom., gobica za čiščenje z ročajem 4 kom., pladenj velikosti 24 x 14 cm 1 kom, posoda 500 ml 1 kom, posoda 250 ml 2 kom, posoda za žico 2500 ml 1 kom, zbiralnik tekočin 1000 ml 1 kom, pokrivalo za inštrumentarsko mizo 150 x 200 cm 1 kom, radialna/femoralna rjuha s štirimi odprtinami in tansparentnima stransikma deloma, 240 x 345, močno vpojen in ojačan srednji del (127 x 150 cm) 1 kom; kopresa 100 x 100 cm vodoodporna 1 kom; sponka 2 kom; pevleka za RTG cev 90 x 80 cm 1kom; prevleka za RTG cev 90 x 50 1 kom; tamponi 7 cm 16 kom; zloženci iz gaze 10 x 10 cm 20 kom; skalpel št. 11 1kom; Seldinger igla 18G 70 mm 1 kom; igla 18G 50 mm 1kom; igla 21G 80 mm 1 kom; igla 26G 15 mm 1 kom; brizga L/L 20 ml 1kom; brizga L/L 10 ml 4 kom;brizga L/L 5 ml 2 kom, prozorna + barvna; brizga L/L 3 ml 1 kom; sterilno držalo za luč 1 kom; obliž 6 x 10 cm 1 kom; transparentni obliž 15 x 20 cm 1kom. Set je sestavljan točno po meri naročnika. Lahko tudi pladenj velikosti 23x12x5 cm, rjuha 250x350 cm in obliž velikosti 8x10 cm. lahko tudi rjuha za pacienta velikosti 230x345 cm, prozoren obliž 10x12cm, obliž 5x7cm - rjuha mora imeti 4 odprtine (radialno/femoralno) | [7 empty] | E
CP | P | #461930 | SET ANGIOGRAFSKI ZA KORONAROGRAFIJO CATH LAB kat.št. SF3041SE Betatex (sc=6kos) |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002219 | 1 |  | SF3041SE | Betatex | [5 empty] | E
CP | P | #956229 | SET ANGIOGRAFSKI ZA KORONAROGRAFIJO kat.št. SI-K20372 Kimal |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002219 | 1 |  | SI-K20372 | Kimal | [5 empty] | E
CP | N | #N002220 | SONDA ZA MERJENJE PRITISKOV V KORONARNIH ARTERIJAH |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Merjenje pritiska do 300 mmHg, natančnost ± 3% pri pritisku > 50 mmHg, uporabna tudi kot običajna 0.0014'' vodilna žica, omogočen brezžični prenos podatkov, kompatibilna z obstoječim merilnikom v kateterizacijskem laboratoriju | [7 empty] | E
CP | P | #460737 | SONDA ZA MERJENJE PRITISKOV V KORONARNIH ARTERIJAH kat.št. C12059 St. Jude Medical |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002220 | 1 |  | C12059 | St. Jude Medical | [5 empty] | E
CP | P | #958901 | SONDA ZA MERJENJE PRITISKOV V KORONARNIH ARTERIJAH 175CM kat.št. C12058 St. Jude Medical |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002220 | 1 |  | C12058 | St. Jude Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N002221 | UVAJALO ZA RADIALNI PRISTOP 5F |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilno uvajalo 5F, dolžine 10 cm, v setu z ošiljenim dilatatorjem, 21G ali 22G iglo dolžine vsaj 38 mm, z ravno vodilno žico debeline do 0.5 mm dolžine do 45 cm, prehod iz žice na dilatator in iz dilatatorja na srajčko uvajala mora biti čim bolj gladek. 5F uvajalo mora omogočati delo s 6F katetri Lahko tudi uvajalo za radialni pristop dolžine 11 cm. lahko tudi žilno uvajalo, dolžine 12cm, v setu z žico dolžine 50cm | [7 empty] | E
CP | P | #461931 | UVAJALO ZA RADIALNI PRISTOP 5F Prelude uvajalka kat.št. PSI-5F-11-018 MeritMedical (sc=5kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002221 | 1 |  | PSI-5F-11-018 | MeritMedical | [5 empty] | E
CP | P | #956232 | UVAJALO ZA RADIALNI PRISTOP 5F Radiofocus Transradial kit kat.št. RT-R50D10PQ Terumo |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002221 | 1 |  | RT-R50D10PQ | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002222 | UVAJALO ZA RADIALNI PRISTOP 6F |  |  |  | 600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilno uvajalo 6F, dolžine 10 cm, v setu z ošiljenim dilatatorjem, 21G ali 22G iglo dolžine vsaj 38 mm, z ravno vodilno žico debeline do 0.5 mm dolžine do 45 cm, prehod iz žice na dilatator in iz dilatatorja na srajčko uvajala mora biti čim bolj gladek. 6F uvajalo mora omogočati delo s 7F katetri Lahko tudi uvajalo za radialni pristop dolžine 11 cm. lahko tudi žilno uvajalo, dolžine 12cm, v setu z žico dolžine 50cm | [7 empty] | E
CP | P | #461932 | UVAJALO ZA RADIALNI PRISTOP 6F Prelude uvajalka kat.št. PSI-6F-11-018 MeritMedical (sc=5kos) |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002222 | 1 |  | PSI-6F-11-018 | MeritMedical | [5 empty] | E
CP | P | #956233 | UVAJALO ZA RADIALNI PRISTOP 6F Radifocus Transradial kit kat.št. RT-R60D10PQ Terumo |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002222 | 1 |  | RT-R60D10PQ | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002223 | UVAJALO ŽILNO FEMORALNO KORONARNO 6F 24CM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilno uvajalo 6F dolžine od 10 do 25 cm za femoralni pristop, ojačano z žično opornico, v setu z vodilno žico debeline 0,035“ - 0,038" dolžine 45 oz. 80 cm, z dilatatorjem z zaskočno snap-on ključavnico, prehod iz žice na dilatator in iz dilatatorja na srajčko uvajala mora biti čim bolj gladek, uvajalo s silikonsko prečno prerezano valvulo, odporno proti knikanju in barvno označeno. | [7 empty] | E
CP | P | #956952 | UVAJALO ŽILNO FEMORALNO KORONARNO 6F 24CM kat.št. CL-07624 Teleflex Medical Arrow |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002223 | 1 |  | CL-07624 | Teleflex Medical Arrow | [5 empty] | E
CP | N | #N002224 | UVAJALO ŽILNO FEMORALNO KORONARNO 6F 35CM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilno uvajalo 6F dolžine 35 cm za femoralni pristop, ojačano z žično opornico, v setu z vodilno žico debeline 0,038" dolžine 45 oz. 80 cm, z dilatatorjem z zaskočno snap-on ključavnico, prehod iz žice na dilatator in iz dilatatorja na srajčko uvajala mora biti čim bolj gladek, uvajalo s silikonsko prečno prerezano valvulo, odporno proti knikanju in barvno označeno. | [7 empty] | E
CP | P | #956953 | UVAJALO ŽILNO FEMORALNO KORONARNO 6F 35CM kat.št. CL-07635 Teleflex Medical Arrow |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002224 | 1 |  | CL-07635 | Teleflex Medical Arrow | [5 empty] | E
CP | N | #N002225 | UVAJALO ŽILNO FEMORALNI PRISTOP 6F |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilno uvajalo 6F dolžine 11 cm, v setu z vodilno žico 0.035“ dolžine do 50 cm, z dilatatorjem z zaskočno snap on ključavnico, prehod iz žice na dilatator in iz dilatatorja na srajčko uvajala mora biti čim bolj gladek, uvajalo s silikonsko prečno prerezano valvulo, odporno proti knikanju in barvno označeno. lahko tudi žilno uvajalo, dolžine 12cm, v setu z vodilno žico 0.038 , z dilatatorjem brez zaskočne snap on ključavnice" | [7 empty] | E
CP | P | #461933 | UVAJALO ŽILNO FEMORALNI PRISTOP 6F kat.št. ASG0601W Oscor (sc=5kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002225 | 1 |  | ASG0601W | Oscor | [5 empty] | E
CP | P | #956231 | UVAJALO ŽILNO FEMORALNI PRISTOP 6F 11CM kat.št. 061101A Medtronic |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002225 | 1 |  | 061101A | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N002226 | VMESNIK ZA AORTNO ČRPALKO |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set mora biti kompatibilen s črpalko, ki jo uporabljamo v naši ustanovi (znamka Arrow, AutoCAT2 series) Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1. | [7 empty] | E
CP | P | #958628 | VMESNIK ZA AORTNO ČRPALKO kat.št. K200/1 Kimal |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002226 | 1 |  | K200/1 | Kimal | [5 empty] | E
CP | N | #N002227 | ZAPORA ZUNANJA PRI RADIALNEM PRISTOPU 29CM |  |  |  | 400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pritisk samo lokalno (na punkcijsko mesto), možnost prilagajanja pritiska na področje vbodnega mesta, enostavna kontrola hemostaze. Omogočena vizualna kontrola vbodnega mesta. Dolžina najmanj 29 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #460738 | ZAPORA ZUNANJA PRI RADIALNEM PRISTOPU 29CM kat.št. SRB29AC Merit Medical |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002227 | 1 |  | SRB29AC | Merit Medical | [5 empty] | E
CP | P | #959716 | ZAPORA ZUNANJA PRI RADIALNEM PRISTOPU 29CM TR Band L kat.št. XX*RF06L Terumo |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002227 | 1 |  | XX*RF06L | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002228 | ZAPORA ZUNANJA PRI RADIALNEM PRISTOU 24CM |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pritisk samo lokalno (na punkcijsko mesto), možnost prilagajanja pritiska na področje vbodnega mesta, enostavna kontrola hemostaze. Omogočena vizualna kontrola vbodnega mesta. Dolžina do 25 cm. Lahko tudi zunanja zapora za radialni pristop dolžine 28 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #460739 | ZAPORA ZUNANJA PRI RADIALNEM PRISTOU 24CM kat.št. SRB24AC Merit Medical |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002228 | 1 |  | SRB24AC | Merit Medical | [5 empty] | E
CP | P | #959715 | ZAPORA ZUNANJA PRI RADIALNEM PRISTOU 24CM TR Band kat.št. XX*RF06 Terumo |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002228 | 1 |  | XX*RF06 | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002229 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F JL 3,5 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 5F katetru od 15-26 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 100 – 125 cm. Oblika JL, velikost 3.5. Primeren za radialno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #460708 | KATETER DIAGNOSTIČNI DXTERITY 5F JL 3,5 kat.št. DXT5JL35 Medtronic |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002229 | 1 |  | DXT5JL35 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #959707 | KATETER DIAGNOSTIČNI Optitorque 5F JL 3,5 kat.št. RH-5CL3500M Terumo |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002229 | 1 |  | RH-5CL3500M | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002230 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F JL 4,0 |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 5F katetru od 15-26 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 100 – 125 cm. Oblika JL, velikost 4.0. Primeren za radialno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #460709 | KATETER DIAGNOSTIČNI DXTERITY 5F JL 4,0 kat.št. DXT5JL40 Medtronic |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002230 | 1 |  | DXT5JL40 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #959708 | KATETER DIAGNOSTIČNI Optitorque 5F JL 4,0 kat.št. RH-5CL4000M Terumo |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002230 | 1 |  | RH-5CL4000M | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002231 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F JR 4,0 |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 5F katetru od 15-26 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 100 – 125 cm. Oblika JR, velikost 4.0. Primeren za radialno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #460710 | KATETER DIAGNOSTIČNI DXTERITY 5F JR 4,0 kat.št. DXT5JR40 Medtronic |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002231 | 1 |  | DXT5JR40 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #959710 | KATETER DIAGNOSTIČNI Optitorque 5F JR 4,0 kat.št. RH-5CR4000M Terumo |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002231 | 1 |  | RH-5CR4000M | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002232 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F PIGTAIL |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 5F katetru od 15-26 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 100 – 125 cm. Oblika PIGTAIL | [7 empty] | E
CP | P | #460711 | KATETER DIAGNOSTIČNI DXTERITY 5F PIGTAIL kat.št. DXT5PIGSTA Medtronic |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002232 | 1 |  | DXT5PIGSTA | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #959714 | KATETER DIAGNOSTIČNI Optitorque 5F PIGTAIL kat.št. RH-5SP0061M Terumo |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002232 | 1 |  | RH-5SP0061M | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002233 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F RADIALNI 3,5 |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 5F katetru od 15-26 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 100 – 125 cm. Oblika: za prikaz leve in desne koronarne arterije. Velikost: razdalja med primarno in sekundarno krivino 3.5 cm, notranji premer najmanj 1.17 mm | [7 empty] | E
CP | P | #461876 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F RADIALNI 3,5 Performa ULT2 kat.št. 510038ULT2 MeritMedical |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002233 | 1 |  | 510038ULT2 | MeritMedical | [5 empty] | E
CP | P | #959790 | KATETER DIAGNOSTIČNI Optitorque Tiger II 5F RADIALNI 3,5 kat.št. RH-5TR3510M Terumo |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002233 | 1 |  | RH-5TR3510M | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002234 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F RADIALNI 4,0 |  |  |  | 400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 5F katetru od 15-26 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 100 – 125 cm. Oblika: za prikaz leve in desne koronarne arterije. Velikost: razdalja med primarno in sekundarno krivino 4 cm, notranji premer najmanj 1.17 mm | [7 empty] | E
CP | P | #461859 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F RADIALNI 4,0 Performa ULT4 kat.št. 510038ULT4-T40 MeritMedical |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002234 | 1 |  | 510038ULT4-T40 | MeritMedical | [5 empty] | E
CP | P | #959789 | KATETER DIAGNOSTIČNI Optitorque Tiger II 5F RADIALNI 4,0 kat.št. RH-5TR4000M Terumo |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002234 | 1 |  | RH-5TR4000M | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002235 | KATETER DIAGNOSTIČNI 6F PIGTAIL |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 6F katetru od 25-38 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 100 – 125 cm. Oblika PIGTAIL. | [7 empty] | E
CP | P | #460712 | KATETER DIAGNOSTIČNI DXTERITY 6F PIGTAIL kat.št. DXT6PIGSTA Medtronic |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002235 | 1 |  | DXT6PIGSTA | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #956256 | KATETER DIAGNOSTIČNI Optitorque 6F PIGTAIL kat.št. RH-65SP0061M Terumo |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002235 | 1 |  | RH-65SP0061M | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002236 | KATETER DIAGNOSTIČNI 6F BYPASS LEFT |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 6F katetru od 25-38 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 100 – 125 cm. Oblika BYPASS LEFT. Primeren za radialno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #460713 | KATETER DIAGNOSTIČNI DXTERITY 6F LCB kat.št. DXT6LCB Medtronic |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002236 | 1 |  | DXT6LCB | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #956253 | KATETER DIAGNOSTIČNI Optitorque 6F BYPASS LEFT kat.št. RH-6BPJL00M Terumo |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002236 | 1 |  | RH-6BPJL00M | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002237 | KATETER DIAGNOSTIČNI 6F BYPASS RIGHT |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 6F katetru od 25-38 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 100 – 125 cm. Oblika BYPASS RIGHT. Primeren za radialno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #460714 | KATETER DIAGNOSTIČNI DXTERITY 6F RCB kat.št. DXT6RCB Medtronic |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002237 | 1 |  | DXT6RCB | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #956252 | KATETER DIAGNOSTIČNI Optitorque 6F BYPASS RIGHT kat.št. RH-6BPJR00M Terumo |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002237 | 1 |  | RH-6BPJR00M | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002238 | KATETER DIAGNOSTIČNI 6F AL3 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 6F katetru od 25-38 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 100 – 125 cm. Oblika AL, velikost 3. Primeren za radialno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #460715 | KATETER DIAGNOSTIČNI DXTERITY 6F AL3.0 kat.št. DXT6AL30 Medtronic |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002238 | 1 |  | DXT6AL30 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #956951 | KATETER DIAGNOSTIČNI Optitorque 6F AL3 kat.št. RH-6AL3000M Terumo |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002238 | 1 |  | RH-6AL3000M | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002239 | KATETER DIAGNOSTIČNI 6F AL1 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 6F katetru od 25-38 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 100 – 125 cm. Oblika AL, velikost 1.0. Primeren za radialno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #460716 | KATETER DIAGNOSTIČNI DXTERITY 6F AL1.0 kat.št. DXT6AL10 Medtronic |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002239 | 1 |  | DXT6AL10 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #956244 | KATETER DIAGNOSTIČNI Optitorque 6F AL1 kat.št. RH-6AL1000M Terumo |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002239 | 1 |  | RH-6AL1000M | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002240 | KATETER DIAGNOSTIČNI 6F AL2 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 6F katetru od 25-38 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 100 – 125 cm. Oblika AL, velikost 2.0. Primeren za radialno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #460717 | KATETER DIAGNOSTIČNI DXTERITY 6F AL2.0 kat.št. DXT6AL20 Medtronic |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002240 | 1 |  | DXT6AL20 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #956245 | KATETER DIAGNOSTIČNI Optitorque 6F AL2 kat.št. RH-6AL2000M Terumo |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002240 | 1 |  | RH-6AL2000M | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002241 | KATETER DIAGNOSTIČNI 6F AR1 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 6F katetru od 25-38 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 100 – 125 cm. Oblika AR, velikost 1.0. Primeren za radialno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #460718 | KATETER DIAGNOSTIČNI DXTERITY 6F AR1.0 kat.št. DXT6AR10 Medtronic |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002241 | 1 |  | DXT6AR10 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #956249 | KATETER DIAGNOSTIČNI Optitorque 6F AR1 kat.št. RH-6AR1000M Terumo |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002241 | 1 |  | RH-6AR1000M | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002242 | KATETER DIAGNOSTIČNI 6F AR2 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 6F katetru od 25-38 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 100 – 125 cm. Oblika AR, velikost 2.0. Primeren za radialno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #460719 | KATETER DIAGNOSTIČNI DXTERITY 6F AR2.0 kat.št. DXT6AR20 Medtronic |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002242 | 1 |  | DXT6AR20 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #956250 | KATETER DIAGNOSTIČNI Optitorque 6F AR2 kat.št. RH-6AR2000M Terumo |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002242 | 1 |  | RH-6AR2000M | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002243 | KATETER DIAGNOSTIČNI 6F IM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 6F katetru od5-38 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 100 – 125 cm. Oblika IM. Primeren za radialno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #460720 | KATETER DIAGNOSTIČNI DXTERITY 6F IM kat.št. DXT6IMA Medtronic |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002243 | 1 |  | DXT6IMA | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #956251 | KATETER DIAGNOSTIČNI Optitorque 6F IM kat.št. RH-6BIN00M Terumo |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002243 | 1 |  | RH-6BIN00M | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002246 | KATETER DIAGNOSTIČNI 6F JL3,5 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 6F katetru od 25-38 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 100 – 125 cm. Oblika JL, velikost 3.5. Primeren za radialno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #460722 | KATETER DIAGNOSTIČNI DXTERITY 6F JL3,5 kat.št. DXT6JL35 Medtronic |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002246 | 1 |  | DXT6JL35 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #956243 | KATETER DIAGNOSTIČNI Optitorque 6F JL3,5 kat.št. RH-6CL3500M Terumo |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002246 | 1 |  | RH-6CL3500M | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002247 | KATETER DIAGNOSTIČNI 6F JL4,0 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 6F katetru od 25-38 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 100 – 125 cm. Oblika JL, velikost 4.0. Primeren za radialno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #460723 | KATETER DIAGNOSTIČNI DXTERITY 6F JL4,0 kat.št. DXT6FJL40 Medtronic |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002247 | 1 |  | DXT6FJL40 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #956241 | KATETER DIAGNOSTIČNI Optitorque 6F JL4,0 kat.št. RH-6CL4000M Terumo |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002247 | 1 |  | RH-6CL4000M | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002248 | KATETER DIAGNOSTIČNI 6F JR 4,0 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 6F katetru od25-38 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 100 – 125 cm. Oblika JR, velikost 4.0 Primeren za radialno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #460724 | KATETER DIAGNOSTIČNI DXTERITY 6F JR 4,0 kat.št. DXT6JR40 Medtronic |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002248 | 1 |  | DXT6JR40 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #956246 | KATETER DIAGNOSTIČNI Optitorque 6F JR 4,0 kat.št. RH-6CR4000M Terumo |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002248 | 1 |  | RH-6CR4000M | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002249 | KATETER DIAGNOSTIČNI 6F MP |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 6F katetru od 25-38 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 100 – 125 cm. Oblika MP. Primeren za radialno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #460725 | KATETER DIAGNOSTIČNI DXTERITY 6F MP kat.št. DXT6MPA Medtronic |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002249 | 1 |  | DXT6MPA | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #956257 | KATETER DIAGNOSTIČNI Optitorque 6F MP kat.št. RH-6MP4020M Terumo |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002249 | 1 |  | RH-6MP4020M | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002250 | KATETER DIAGNOSTIČNI 6F RADIALNI 3,5 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 6F katetru od 25-38 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 100 – 125 cm. Oblika: za prikaz leve in desne koronarne arterije. Velikost: razdalja med primarno in sekundarno krivino 3.5 cm, notranji premer najmanj 1.37 mm | [7 empty] | E
CP | P | #461860 | KATETER DIAGNOSTIČNI 6F RADIALNI 3,5 Performa ULT2 kat.št. 610038ULT2 MeritMedical |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002250 | 1 |  | 610038ULT2 | MeritMedical | [5 empty] | E
CP | P | #959791 | KATETER DIAGNOSTIČNI Optitorque Tiger II 6F RADIALNI 3,5 kat.št. RH-6TR3500M Terumo |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002250 | 1 |  | RH-6TR3500M | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002251 | KATETER DIAGNOSTIČNI 6F RADIALNI 4,0 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 6F katetru od 25-38 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 100 – 125 cm. Oblika: za prikaz leve in desne koronarne arterije. Velikost: razdalja med primarno in sekundarno krivino 4.0 cm, notranji premer najmanj 1.37 mm | [7 empty] | E
CP | P | #461861 | KATETER DIAGNOSTIČNI 6F RADIALNI 4,0 Performa ULT4 kat.št. 610038ULT4-T40 MeritMedical |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002251 | 1 |  | 610038ULT4-T40 | MeritMedical | [5 empty] | E
CP | P | #959792 | KATETER DIAGNOSTIČNI Optitorque Tiger II 6F RADIALNI 4,0 kat.št. RH-6TR4000M Terumo |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002251 | 1 |  | RH-6TR4000M | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002252 | KATETER MICRO - 2 ZA KORONARNO ANGIOPLASTIKO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ojačan mikrokateter za tortuozne žile in bifurkacije, primeren za anterogradni in retrogradni CTO pristop, z zunanjo hidrofilno prevleko, lumen prevlečen s PTFE slojem, velikosti dist./proks. 1.8F/2.6F, fleksibilen distalni del, ki mora imeti »tapered« tudi notranji lumen premera dist./proks.0,018“/0,021“,kateter uporabne dolžine 130 - 150 cm in kompatibilen z žico 0,014". Konica katetra mora biti dovolj fleksibilna, da omogoča prehod skozi tortuozno žilje in hkrati dovolj močna, da daje zadostno oporo žici. 07.06.2019: lahko tudi ojačan mikrokateter za turtuozne žile in bifurkacije, ki je primeren za anterogradni in retrogradni CTO pristop, z zunanjo hidrofilno prevleko, na distalnem delu v dolžini 40 cm, lumen prevlečen s PTFE slojem, velikosti dist./proks.1,8F/2,5F, s fleksibilnim distalnim delom, z notranjim lumnom premera dist./proks. 0,017/0,021. Kateter je Stainless Steel Braided, kar omogoča večjo fleksibilnost, porivnost in preprečuje knikanje katetra. Kateter je uporabne dolžine od 130-150 cm in ima marker na dolžini 95cm in dva markerja na dolžini 105cm za lažje pozicioniranje katetra in radiopačni marker na konici katetra. Kateter je kompatibilen z žico 0,014 | [7 empty] | E
CP | P | #460726 | KATETER MICRO - 2 ZA KORONARNO ANGIOPLASTIKO kat.št. CRV135-19P Asahi Intecc |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002252 | 1 |  | CRV135-19P | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | P | #461862 | KATETER MICRO - 2 ZA KORONARNO ANGIOPLASTIKO SuperCross mikrokateter kat.št. 5341 Teleflex |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002252 | 1 |  | 5341 | Teleflex | [5 empty] | E
CP | P | #959717 | KATETER MICRO - 2 ZA KORONARNO ANGIOPLASTIKO Finecross 150 kat.št. NC-F865A Terumo |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002252 | 1 |  | NC-F865A | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002253 | KATETER MIKRO - 1 ZA PREHOD SKOZI MIKROKANALE |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ojačan mikro katetr za prehajanje skozi tortuozno in močno zoženo koronarno žilje, kateter uporabne dolžine vsaj 130 cm, z zašiljeno atravmatsko konico notranjega premera vsaj 0,39 mm, s hidrofilnim premazom, kompatibilen z žico 0,014“. Konica katetra mora biti dovolj fleksibilna, da omogoča prehod skozi mikro kanale ter hkrati mora nuditi zadostno oporo žici. 07.06.2019: lahko tudi ojačan mikrokateter za prehajanje skozi turtozno in močno zožano koronarno ožilje, dolžine 135 in 150 cm, z zašiljeno atravmatsko konico notranjega premera 0,38 mm, s hidrofilnim premazom na distalnem delu dolžine 60 cm, kompatibilen z žico 0,014”.Kateter ima tudi zelo fleksibilno konico, ki omogoča prehod skozi mikro kanale ter hkrati ponuja zadostno oporo žici | [7 empty] | E
CP | P | #460727 | KATETER MIKRO - 1 ZA PREHOD SKOZI MIKROKANALE kat.št. CSR135-26P Asahi Intecc |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002253 | 1 |  | CSR135-26P | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | P | #461863 | KATETER MIKRO - 1 ZA PREHOD SKOZI MIKROKANALE Turnpike LP kat.št. 5638 Teleflex |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002253 | 1 |  | 5638 | Teleflex | [5 empty] | E
CP | P | #462170 | KATETER MIKRO - 1 ZA PREHOD SKOZI MIKROKANALE Nhancer Prox kat.št. NX31413525 IMDS |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002253 | 1 |  | NX31413525 | IMDS | [5 empty] | E
CP | P | #959718 | KATETER MIKRO - 1 ZA PREHOD SKOZI MIKROKANALE kat.št. AH-CSW130-26N Asahi Corsair |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002253 | 1 |  | AH-CSW130-26N | Asahi Corsair | [5 empty] | E
CP | N | #N002254 | KATETER TROMBOASPIRACIJSKI 6F |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tromboaspiracijski kateter velikega lumna za ročno odstranjevanje trombotskih mas, s stiletom za optimalno prehajanje težkih lezij; ojačan shaft se ne kolenči, notranji lumen katetra dist./proks. vsaj 1.0/1.10 mm, prekrit s hidrofilno prevleko, uporabne dolžine 140 cm (+/-5%), s 23 cm segmentom za hitro izmenjavo, kompatibilen z žico 0,014" in 6F vodilnim katetrom, označen z radiopačnim markerjem 07.06.2019: lahko tudi tromboaspiracijski kateter 6F velikega lumna za ročno odstranjevanje trombotskih mas, s stiletom za optimalno prehajanje tenkih lezij, ojačan shaft, ki se ne kolenči, distalno prekrit s hidrofilno prevleko, proksimalno en lumen, distalno dvojni lumen, zunanji diameter proksimalno 1.4 mm in distalno maksimalno 1.6 mm, uporabne dolžine 140 cm, s 17.5 cm segmentom za hitro izmenjavo, kompatibilen z žico 0.014" in 6F vodilnim katetrom, označen z radiopačnim markerjem | [7 empty] | E
CP | P | #462171 | KATETER TROMBOASPIRACIJSKI 6F kat.št. DET R14 145 601 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002254 | 1 |  | DET R14 145 601 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | P | #959378 | KATETER TROMBOASPIRACIJSKI 6F Export AP kat.št. EXPORTPACE Medtronic |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002254 | 1 |  | EXPORTAPCE | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N002256 | KATETER VODILNI KORONARNI 6F AL1 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter mora imeti fleksibilno primarno krivino in mehko atravmatsko konico, sekundarna krivina mora biti dovolj čvrsta (back up support), dolžine 100 cm. Pimeren za radialno uporabo. Velikost 6F, notranji lumen najmanj 1.8 mm (+/-2,5%), oblika AL1 | [7 empty] | E
CP | P | #957900 | KATETER VODILNI KORONARNI Launcher 6F AL1 kat.št. LA6AL10 Medtronic |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002256 | 1 |  | LA6AL10 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N002257 | KATETER VODILNI KORONARNI 6F AL2 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter mora imeti fleksibilno primarno krivino in mehko atravmatsko konico, sekundarna krivina mora biti dovolj čvrsta (back up support), dolžine 100 cm. Pimeren za radialno uporabo. Velikost 6F, notranji lumen najmanj 1.8 mm (+/-2,5%), oblika AL 2 | [7 empty] | E
CP | P | #957906 | KATETER VODILNI KORONARNI Launcher 6F AL2 kat.št. LA6AL20 Medtronic |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002257 | 1 |  | LA6AL20 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N002258 | KATETER VODILNI KORONARNI 6F AL1,5 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter mora imeti fleksibilno primarno krivino in mehko atravmatsko konico, sekundarna krivina mora biti dovolj čvrsta (back up support), dolžine 100 cm. Pimeren za radialno uporabo. Velikost 6F, notranji lumen najmanj 1.8 mm (+/-2,5%), oblika AL 1.5 | [7 empty] | E
CP | P | #956258 | KATETER VODILNI KORONARNI Launcher 6F AL1,5 kat.št. LA6AL15 Medtronic |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002258 | 1 |  | LA6AL15 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N002259 | KATETER VODILNI KORONARNI 6F AL3 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter mora imeti fleksibilno primarno krivino in mehko atravmatsko konico, sekundarna krivina mora biti zadosti čvrsta (back up support), dolžine 100 cm. Pimeren za radialno uporabo. Velikost 6F, notranji lumen najmanj 1.8 mm (+/-2,5%), oblika AL 3 | [7 empty] | E
CP | P | #956260 | KATETER VODILNI KORONARNI Launcher 6F AL3 kat.št. LA6AL30 Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002259 | 1 |  | LA6AL30 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N002260 | KATETER VODILNI KORONARNI 6F AR2 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter mora imeti fleksibilno primarno krivino in mehko atravmatsko konico, sekundarna krivina mora biti dovolj čvrsta (back up support), dolžine 100 cm. Pimeren za radialno uporabo. Velikost 6F, notranji lumen najmanj 1.8 mm (+/-2,5%), oblika AR 2 | [7 empty] | E
CP | P | #956262 | KATETER VODILNI KORONARNI Launcher 6F AR2 kat.št. LA6AR20 Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002260 | 1 |  | LA6AR20 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N002262 | KATETER VODILNI KORONARNI 6F JR4 |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter mora imeti fleksibilno primarno krivino in mehko atravmatsko konico, sekundarna krivina mora biti dovolj čvrsta (back up support), dolžine 100 cm. Pimeren za radialno uporabo. Velikost 6F, notranji lumen najmanj 1.8 mm (+/-2,5%), oblika JR 4 | [7 empty] | E
CP | P | #956264 | KATETER VODILNI KORONARNI Launcher 6F JR4 kat.št. LA6JR40 Medtronic |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002262 | 1 |  | LA6JR40 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N002263 | KATETER VODILNI KORONARNI 6F MP1 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter mora imeti fleksibilno primarno krivino in mehko atravmatsko konico, sekundarna krivina mora biti dovolj čvrsta (back up support), dolžine 100 cm. Pimeren za radialno uporabo. Velikost 6F, notranji lumen najmanj 1.8 mm (+/-2,5%), oblika MP | [7 empty] | E
CP | P | #956271 | KATETER VODILNI KORONARNI Launcher 6F MP1 kat.št. LA6MP1 Medtronic |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002263 | 1 |  | LA6MP1 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N002264 | KATETER VODILNI KORONARNI 6F XB 3,5 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter mora imeti fleksibilno primarno krivino in mehko atravmatsko konico, sekundarna krivina mora biti dovolj čvrsta (back up support), dolžine 100 cm. Pimeren za radialno uporabo. Velikost 6F, notranji lumen najmanj 1.8 mm (+/-2,5%), oblika XB 3.5 | [7 empty] | E
CP | P | #956697 | KATETER VODILNI KORONARNI Launcher 6F EBU3,5 kat.št. LA6EBU35 Medtronic |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002264 | 1 |  | LA6EBU35 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N002265 | KATETER VODILNI KORONARNI 6F XB 3,7 |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter mora imeti fleksibilno primarno krivino in mehko atravmatsko konico, sekundarna krivina mora biti dovolj čvrsta (back up support), dolžine 100 cm. Pimeren za radialno uporabo. Velikost 6F, notranji lumen najmanj 1.8 mm (+/-2,5%), oblika XB 3.75 | [7 empty] | E
CP | P | #957629 | KATETER VODILNI KORONARNI Launcher 6F EBU3,75 kat.št. LA6EBU375 Medtronic |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002265 | 1 |  | LA6EBU375 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N002266 | KATETER VODILNI KORONARNI 6F XB 4 |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter mora imeti fleksibilno primarno krivino in mehko atravmatsko konico, sekundarna krivina mora biti dovolj čvrsta (back up support), dolžine 100 cm. Pimeren za radialno uporabo. Velikost 6F, notranji lumen najmanj 1.8 mm (+/-2,5%), oblika XB 4 | [7 empty] | E
CP | P | #956660 | KATETER VODILNI KORONARNI Launcher 6F EBU4 kat.št. LA6EBU40 Medtronic |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002266 | 1 |  | LA6EBU40 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N002267 | KATETER VODILNI KORONARNI 7F JL4 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter mora imeti fleksibilno primarno krivino in mehko atravmatsko konico, sekundarna krivina mora biti zadosti čvrsta (back up support), dolžine 100 cm. Pimeren za radialno uporabo. Velikost 7F, notranji lumen najmanj 2 mm, oblika JL 4 | [7 empty] | E
CP | P | #958689 | KATETER VODILNI KORONARNI Launcher 7F JL4 kat.št. LA7JL40 Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002267 | 1 |  | LA7JL40 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N002268 | KATETER VODILNI KORONARNI 7F JR4 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter mora imeti fleksibilno primarno krivino in mehko atravmatsko konico, sekundarna krivina mora biti zadosti čvrsta (back up support), dolžine 100 cm. Pimeren za radialno uporabo. Velikost 7F, notranji lumen najmanj 2 mm, oblika JR 4 | [7 empty] | E
CP | P | #957380 | KATETER VODILNI KORONARNI Launcher 7F JR4 kat.št. LA7JR40 Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002268 | 1 |  | LA7JR40 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N002269 | KATETER VODILNI KORONARNI 7F XB 4 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter mora imeti fleksibilno primarno krivino in mehko atravmatsko konico, sekundarna krivina mora biti zadosti čvrsta (back up support), dolžine 100 cm. Pimeren za radialno uporabo. Velikost 7F, notranji lumen najmanj 2 mm, oblika XB 4 | [7 empty] | E
CP | P | #957376 | KATETER VODILNI KORONARNI Launcher 7F EBU4 kat.št. LA7EBU40 Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002269 | 1 |  | LA7EBU4,0 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N002270 | KATETER VODILNI KORONARNI 6F AR1 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter mora imeti fleksibilno primarno krivino in mehko atravmatsko konico, sekundarna krivina mora biti dovolj čvrsta (back up support), dolžine 100 cm. Pimeren za radialno uporabo. Velikost 6F, notranji lumen najmanj 1.8 mm (+/-2,5%), oblika AR 1 | [7 empty] | E
CP | P | #956261 | KATETER VODILNI KORONARNI Launcher 6F AR1 kat.št. LA6AR10 Medtronic |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002270 | 1 |  | LA6AR10 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N002271 | KATETER VODILNI KORONARNI 6F HS |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter mora imeti fleksibilno primarno krivino in mehko atravmatsko konico, sekundarna krivina mora biti dovolj čvrsta (back up support), dolžine 100 cm. Pimeren za radialno uporabo. Velikost 6F, notranji lumen najmanj 1.8 mm (+/-2,5%), oblika HS | [7 empty] | E
CP | P | #956269 | KATETER VODILNI KORONARNI Launcher 6F kat.št. LA6HSI Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002271 | 1 |  | LA6HSI | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N002272 | KATETER VODILNI KORONARNI 6F IM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter mora imeti fleksibilno primarno krivino in mehko atravmatsko konico, sekundarna krivina mora biti dovolj čvrsta (back up support), dolžine 100 cm. Pimeren za radialno uporabo. Velikost 6F, notranji lumen najmanj 1.8 mm (+/-2,5%), oblika IM | [7 empty] | E
CP | P | #956270 | KATETER VODILNI KORONARNI Launcher 6F IM kat.št. LA6IMA Medtronic |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002272 | 1 |  | LA6IMA | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N002273 | KATETER VODILNI KORONARNI 6F JL4 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter mora imeti fleksibilno primarno krivino in mehko atravmatsko konico, sekundarna krivina mora biti dovolj čvrsta (back up support), dolžine 100 cm. Pimeren za radialno uporabo. Velikost 6F, notranji lumen najmanj 1.8 mm (+/-2,5%), oblika JL 4 | [7 empty] | E
CP | P | #956263 | KATETER VODILNI KORONARNI Launcher 6F JL4 kat.št. LA6JL40 Medtronic |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002273 | 1 |  | LA6JL40 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N002274 | KATETER ZA OCT |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | FD OCT tehnologija (frequency domain), nizek profil katetra (<2.8F), kompatibilni z 0.0014'' vodilnimi žicami, uporabna dolžina 135 cm, hidrofilna prevleka, kompatibilen s 6F delovnim katetrom, Rx zasnova (za hitro izmenjavo). Kateter mora biti kompatibilen z aparatom, ki ga uporabljamo v naši ustanovi. | [7 empty] | E
CP | P | #460728 | KATETER ZA OCT kat.št. C408646 St.Jude Medical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002274 | 1 |  | C408646 | St. Jude Medical | [5 empty] | E
CP | P | #959681 | KATETER ZA OCT 6F Dragonfly Duo Imaging kat.št. C408643 St. Jude Medical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002274 | 1 |  | C408643 | St. Jude Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N002275 | KATETER KORONARNI TROMBOASPIRACIJSKI |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tromboaspiracijski kateter velikega lumna za ročno odstranjevanje trombotskih mas pred-naložen s stiletom za optimalno prehajanje težkih lezij; ojačan shaft, ki se ne kolenči, ekstrakcijski lumen katetra dist./proks. 1,44/1,54 mm2, prekrit s hidrofilno prevleko, uporabne dolžine 145cm (+/-5%), s 25 cm segmentom za hitro izmenjavo, kompatibilen z žico 0,014" in 7F vodilnim katetrom. | [7 empty] | E
CP | P | #957632 | KATETER KORONARNI TROMBOASPIRACIJSKI 7F kat.št. BG-A7F-ASPICATH Biometrix |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002275 | 1 |  | BG-A7F-ASPICATH | Biometrix | [5 empty] | E
CP | N | #N008478 | KATETER BALONSKI nekomplianten 2,75x10MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 2,75 x 10 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #461824 | KATETER BALONSKI nekomplianten NC Sprinter 2,75x10MM kat.št. NCSP27509X Medtronic |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008478 | 1 |  | NCSP27509X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N008479 | KATETER BALONSKI nekomplianten 2,75x15MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 2,75 x 15 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #462194 | KATETER BALONSKI nekomplianten NC Traveler 2,75x15MM kat.št. 1013152-15 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008479 | 1 |  | 1013152-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #462345 | KATETER BALONSKI 2,75x15MM nekomplianten NC Xperience kat.št. BC TR14 150 275 015 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008479 | 1 |  | BC TR14 150 275 015 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008480 | KATETER BALONSKI nekomplianten 4,5x15MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 4,5 x 15 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #461825 | KATETER BALONSKI nekomplianten NC Sprinter 4,5x15MM kat.št. NCSP4515X Medtronic |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008480 | 1 |  | NCSP4515X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N008481 | KATETER BALONSKI nekomplianten 5,0x15MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 5,0 x 15 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #461826 | KATETER BALONSKI nekomplianten NC Sprinter 5,0x15MM kat.št. NCSP5015X Medtronic |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008481 | 1 |  | NCSP5015X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N008482 | KATETER KORONARNI DEB 2,0x20MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter za instent restenoze, bifurkacije in male koronarne arterije, prekrit z biokompatibilnim nanosom na RX sistemu, ki kontrolirano sprošča zdravilo Paclitaxel; vstopni profil katetra 0,017" ali manj, zelo fleksibilen za prehode preko turtuoznih lezij; NBP 6 atm. ali več; RBP do 16 atm ; velikost 2,0 x 20 mm, dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 10%. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E
CP | P | #461827 | KATETER KORONARNI DEB Elutax SV 2,0x20MM kat.št. ElutaxSV-RX-C20200 Aachen Resonance |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008482 | 1 |  | ElutaxSV-RX-C20200 | Aachen Resonance | [5 empty] | E
CP | N | #N008483 | KATETER KORONARNI DEB 2,0x25MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter za instent restenoze, bifurkacije in male koronarne arterije, prekrit z biokompatibilnim nanosom na RX sistemu, ki kontrolirano sprošča zdravilo Paclitaxel; vstopni profil katetra 0,017" ali manj, zelo fleksibilen za prehode preko turtuoznih lezij; NBP 6 atm. ali več; RBP do 16 atm ; velikost 2,0 x 25 mm, dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 10%. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:2. | [7 empty] | E
CP | P | #461828 | KATETER KORONARNI DEB Elutax SV 2,0x25MM kat.št. ElutaxSV-RX-C25200 Aachen Resonance |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008483 | 1 |  | ElutaxSV-RX-C25200 | Aachen Resonance | [5 empty] | E
CP | N | #N008484 | KATETER KORONARNI DEB 2,25x20MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter za instent restenoze, bifurkacije in male koronarne arterije, prekrit z biokompatibilnim nanosom na RX sistemu, ki kontrolirano sprošča zdravilo Paclitaxel; vstopni profil katetra 0,017" ali manj, zelo fleksibilen za prehode preko turtuoznih lezij; NBP 6 atm. ali več; RBP do 16 atm ; velikost 2,25 x 20 mm, dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 10%. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:2. | [7 empty] | E
CP | P | #461829 | KATETER KORONARNI DEB Elutax SV 2,25x20MM kat.št. ElutaxSV-RX-C20225 Aachen Resonance |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008484 | 1 |  | ElutaxSV-RX-C20225 | Aachen Resonance | [5 empty] | E
CP | N | #N008485 | KATETER KORONARNI DEB 2,25x25MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter za instent restenoze, bifurkacije in male koronarne arterije, prekrit z biokompatibilnim nanosom na RX sistemu, ki kontrolirano sprošča zdravilo Paclitaxel; vstopni profil katetra 0,017" ali manj, zelo fleksibilen za prehode preko turtuoznih lezij; NBP 6 atm. ali več; RBP do 16 atm ; velikost 2,25 x 25 mm, dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 10%. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:2. | [7 empty] | E
CP | P | #461830 | KATETER KORONARNI DEB Elutax SV 2,25x25MM kat.št. ElutaxSV-RX-C25225 Aachen Resonance |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008485 | 1 |  | ElutaxSV-RX-C25225 | Aachen Resonance | [5 empty] | E
CP | N | #N008486 | KATETER KORONARNI DEB 2,5x20MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter za instent restenoze, bifurkacije in male koronarne arterije, prekrit z biokompatibilnim nanosom na RX sistemu, ki kontrolirano sprošča zdravilo Paclitaxel; vstopni profil katetra 0,017" ali manj, zelo fleksibilen za prehode preko turtuoznih lezij; NBP 6 atm. ali več; RBP do 16 atm ; velikost 2,5 x 20 mm, dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 10%. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:2. | [7 empty] | E
CP | P | #461831 | KATETER KORONARNI DEB Elutax SV 2,5x20MM kat.št. ElutaxSV-RX-C20250 Aachen Resonance |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008486 | 1 |  | ElutaxSV-RX-C20250 | Aachen Resonance | [5 empty] | E
CP | N | #N008487 | KATETER KORONARNI DEB 2,5x25MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter za instent restenoze, bifurkacije in male koronarne arterije, prekrit z biokompatibilnim nanosom na RX sistemu, ki kontrolirano sprošča zdravilo Paclitaxel; vstopni profil katetra 0,017" ali manj, zelo fleksibilen za prehode preko turtuoznih lezij; NBP 6 atm. ali več; RBP do 16 atm ; velikost 2,5 x 25 mm, dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 10%. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:2. | [7 empty] | E
CP | P | #461832 | KATETER KORONARNI DEB Elutax SV 2,5x25MM kat.št. ElutaxSV-RX-C25250 Aachen Resonance |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008487 | 1 |  | ElutaxSV-RX-C25250 | Aachen Resonance | [5 empty] | E
CP | N | #N008488 | KATETER KORONARNI DEB 3,25x20MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter za instent restenoze, bifurkacije in male koronarne arterije, prekrit z biokompatibilnim nanosom na RX sistemu, ki kontrolirano sprošča zdravilo Paclitaxel; vstopni profil katetra 0,017" ali manj, zelo fleksibilen za prehode preko turtuoznih lezij; NBP 6 atm. ali več; RBP do 16 atm ; velikost 3,25 x 20 mm, dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 10%. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:2. | [7 empty] | E
CP | P | #462195 | KATETER KORONARNI DEB Essential 3,25x20MM kat.št. BC DPR14 150 325 020 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008488 | 1 |  | BC DPR14 150 325 020 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008489 | KATETER KORONARNI DEB 3,25x25MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter za instent restenoze, bifurkacije in male koronarne arterije, prekrit z biokompatibilnim nanosom na RX sistemu, ki kontrolirano sprošča zdravilo Paclitaxel; vstopni profil katetra 0,017" ali manj, zelo fleksibilen za prehode preko turtuoznih lezij; NBP 6 atm. ali več; RBP do 16 atm ; velikost 3,25 x 25 mm, dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 10%. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:2. | [7 empty] | E
CP | P | #462196 | KATETER KORONARNI DEB Essential 3,25x25MM kat.št. BC DPR14 150 325 025 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008489 | 1 |  | BC DPR14 150 325 025 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008490 | KATETER KORONARNI DEB 3,75x20MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter za instent restenoze, bifurkacije in male koronarne arterije, prekrit z biokompatibilnim nanosom na RX sistemu, ki kontrolirano sprošča zdravilo Paclitaxel; vstopni profil katetra 0,017" ali manj, zelo fleksibilen za prehode preko turtuoznih lezij; NBP 6 atm. ali več; RBP do 16 atm ; velikost 3,75 x 20 mm, dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 10%. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:2. | [7 empty] | E
CP | P | #462197 | KATETER KORONARNI DEB Essential 3,75x20MM kat.št. BC DPR14 150 375 020 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008490 | 1 |  | BC DPR14 150 375 020 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008491 | KATETER KORONARNI DEB 3,75x25MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter za instent restenoze, bifurkacije in male koronarne arterije, prekrit z biokompatibilnim nanosom na RX sistemu, ki kontrolirano sprošča zdravilo Paclitaxel; vstopni profil katetra 0,017" ali manj, zelo fleksibilen za prehode preko turtuoznih lezij; NBP 6 atm. ali več; RBP do 16 atm ; velikost 3,75 x 25 mm, dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 10%. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:2. | [7 empty] | E
CP | P | #462198 | KATETER KORONARNI DEB Essential 3,75x25MM kat.št. BC DPR14 150 375 025 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008491 | 1 |  | BC DPR14 150 375 025 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008492 | KATETER KORONARNI DEB 4,0x25MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter za instent restenoze, bifurkacije in male koronarne arterije, prekrit z biokompatibilnim nanosom na RX sistemu, ki kontrolirano sprošča zdravilo Paclitaxel; vstopni profil katetra 0,017" ali manj, zelo fleksibilen za prehode preko turtuoznih lezij; NBP 6 atm. ali več; RBP do 16 atm ; velikost 4,0 x 25 mm, dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 10%. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:2. | [7 empty] | E
CP | P | #461833 | KATETER KORONARNI DEB Elutax SV 4,0x25MM kat.št. ElutaxSV-RX-C25400 Aachen Resonance |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008492 | 1 |  | ElutaxSV-RX-C25400 | Aachen Resonance | [5 empty] | E
CP | N | #N008493 | KATETER KORONARNI DEB 4,5x15MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter za instent restenoze, bifurkacije in male koronarne arterije, prekrit z biokompatibilnim nanosom na RX sistemu, ki kontrolirano sprošča zdravilo Paclitaxel; vstopni profil katetra 0,017" ali manj, zelo fleksibilen za prehode preko turtuoznih lezij; NBP 6 atm. ali več; RBP do 16 atm ; velikost 4,5 x 15 mm, dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 10%. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:2. | [7 empty] | E
CP | P | #462199 | KATETER KORONARNI DEB Essential 4,5x15MM kat.št. BC DPR14 150 450 015 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008493 | 1 |  | BC DPR14 150 450 015 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008494 | KATETER KORONARNI DEB 4,5x20MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter za instent restenoze, bifurkacije in male koronarne arterije, prekrit z biokompatibilnim nanosom na RX sistemu, ki kontrolirano sprošča zdravilo Paclitaxel; vstopni profil katetra 0,017" ali manj, zelo fleksibilen za prehode preko turtuoznih lezij; NBP 6 atm. ali več; RBP do 16 atm ; velikost 4,5 x 20 mm, dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 10%. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:2. | [7 empty] | E
CP | P | #462200 | KATETER KORONARNI DEB Essential 4,5x20MM kat.št. BC DPR14 150 450 020 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008494 | 1 |  | BC DPR14 150 450 020 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008495 | KATETER KORONARNI DEB 4,5x25MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter za instent restenoze, bifurkacije in male koronarne arterije, prekrit z biokompatibilnim nanosom na RX sistemu, ki kontrolirano sprošča zdravilo Paclitaxel; vstopni profil katetra 0,017" ali manj, zelo fleksibilen za prehode preko turtuoznih lezij; NBP 6 atm. ali več; RBP do 16 atm ; velikost 4,5 x 25 mm, dopuščamo odstopanje dolžine balona za +/- 10%. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:2. | [7 empty] | E
CP | P | #462201 | KATETER KORONARNI DEB Essential 4,5x25MM kat.št. BC DPR14 150 450 025 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008495 | 1 |  | BC DPR14 150 450 025 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008496 | KATETER BALONSKI semikomplianten OTW 1,1x10MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski kateter na sistemu OTW, vstopnega profila 0,40 mm pri premeru 1,1 mm in 0,42 mm ali manj pri ostalih premerih; balon prevlečen z hidrofilno prevleko, kateter uporabne dolžine 145 - 150 cm, dist./proks. profil katetra 2,4-2,6/2,0F ali manj; radiopačni markerji; RBP do 18 atm; kompatibilen z žico 0,014"; velikost 1.1X10 mm | [7 empty] | E
CP | P | #461834 | KATETER BALONSKI semikomplianten OTW CTO Across 1,1x10MM kat.št. 110100481 Acrostak |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008496 | 1 |  | 110100481 | Acrostak | [5 empty] | E
CP | N | #N008497 | KATETER BALONSKI semikomplianten OTW 1,1x15MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski kateter na sistemu OTW, vstopnega profila 0,40 mm pri premeru 1,1 mm in 0,42 mm ali manj pri ostalih premerih; balon prevlečen z hidrofilno prevleko, kateter uporabne dolžine 145 do 150 cm, dist./proks. profil katetra 2,4-2,6/2,0F ali manj; radiopačni markerji; RBP do18 atm; kompatibilen z žico 0,014"; velikost 1.1 x 15 mm | [7 empty] | E
CP | P | #461835 | KATETER BALONSKI semikomplianten OTW CTO Across 1,1x15MM kat.št. 110150481 Acrostak |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008497 | 1 |  | 110150481 | Acrostak | [5 empty] | E
CP | N | #N008498 | KATETER BALONSKI semikomplianten OTW 1,1x20MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski kateter na sistemu OTW, vstopnega profila 0,40 mm pri premeru 1,1 mm in 0,42 mm ali manj pri ostalih premerih; balon prevlečen z hidrofilno prevleko, kateter uporabne dolžine 145 do 150 cm, dist./proks. profil katetra 2,4-2,6/2,0F ali manj; radiopačni markerji; RBP do 18 atm; kompatibilen z žico 0,014"; velikost 1,1 x 20 mm | [7 empty] | E
CP | P | #461836 | KATETER BALONSKI semikomplianten OTW CTO Across 1,1x20MM kat.št. 110200481 Acrostak |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008498 | 1 |  | 110200481 | Acrostak | [5 empty] | E
CP | N | #N008499 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F BYPASS LEVI |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 5F katetru od 15-26 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 100 – 125 cm. Oblika Bypass left. Primeren za radialno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #461864 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F BYPASS LEVI DXTERITY LCB kat.št. DXT5LCB Medtronic |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008499 | 1 |  | DXT5LCB | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N008500 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F BYPASS DESNI |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 5F katetru od 15-26 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 100 – 125 cm. Oblika Bypass right. Primeren za radialno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #461865 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F BYPASS DESNI DXTERITY RCB kat.št. DXT5RCB Medtronic |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008500 | 1 |  | DXT5RCB | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N008501 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F AL 3 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 5F katetru od 15-26 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 100 – 125 cm. Oblika AL 3. Primeren za radialno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #461866 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F AL 3 DXTERITY AMPLATZ LEVI kat.št. DXT5AL30 Medtronic |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008501 | 1 |  | DXT5AL30 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N008502 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F AL 1 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 5F katetru od 15-26 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 100 – 125 cm. Oblika AL 1. Primeren za radialno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #461867 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F AL 1 DXTERITY AMPLATZ LEVI kat.št. DXT5AL10 Medtronic |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008502 | 1 |  | DXT5AL10 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N008503 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F AL 2 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 5F katetru od 15-26 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 100 – 125 cm. Oblika AL 2. Primeren za radialno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #461868 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F AL 2 DXTERITY AMPLATZ LEVI kat.št. DXT5AL20 Medtronic |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008503 | 1 |  | DXT5AL20 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N008504 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F AR 1 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 5F katetru od 15-26 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 100 – 125 cm. Oblika AR 1. Primeren za radialno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #461869 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F AR 1 DXTERITY AMPLATZ DESNI kat.št. DXT5AR10 Medtronic |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008504 | 1 |  | DXT5AR10 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N008505 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F AR 2 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 5F katetru od 15-26 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 100 – 125 cm. Oblika AR 2. Primeren za radialno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #461870 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F AR 2 DXTERITY AMPLATZ DESNI kat.št. DXT5AR20 Medtronic |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008505 | 1 |  | DXT5AR20 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N008506 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F IM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 5F katetru od 15-26 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 100 – 125 cm. Oblika IM. Primeren za radialno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #461871 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F IM Performa IM kat.št. 7531-13 MeritMedical |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008506 | 1 |  | 7531-13 | MeritMedical | [5 empty] | E
CP | N | #N008507 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F MP |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 5F katetru od 15-26 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 100 – 125 cm. Oblika MP. Primeren za radialno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #461872 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F MP Performa MPA kat.št. 7533-13 MeritMedical |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008507 | 1 |  | 7533-13 | MeritMedical | [5 empty] | E
CP | N | #N008508 | KATETER KORONARNI DVOLUMENSKI |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dvolumenski koronarni kateter OTW in RX na žici 0,014 za selektivno injiciranje zdravila ali kontrastnega sredstva in dovajanje paralelne žice za dodatno podporo ali uvajanja druge žice v stransko vejo, ojačan s kovinsko mrežico za boljšo porivnost | debelina katetra 2,7 x 3,5 F, uporabna dolžina 135 cm. " | [7 empty] | E
CP | P | #461992 | KATETER KORONARNI DVOLUMENSKI Twin-Pass 135cm 0° kat.št. 5200 Teleflex |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008508 | 1 |  | 5200 | Teleflex | [5 empty] | E
CP | N | #N008509 | KATETER KORONARNI DVOLUMENSKI ZA BIFURKACIJE |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dvolumenski koronarni kateter OTW in RX na žici 0,014 za selektivno injiciranje zdravila ali kontrastnega sredstva in dovajanje paralelne žice za dodatno podporo ali uvajanja druge žice v stransko vejo, ojačan s kovinsko žico za boljšo porivnost | OTW lumen ukrivljen za 10°, kar omogoča večjo podporo pri uvajanju žice v stransko vejo | debelina katetra 3,5F , uporabna dolžina 135 cm. " | [7 empty] | E
CP | P | #461993 | KATETER KORONARNI DVOLUMENSKI ZA BIFURKACIJE Twin-Pass Torque 135cm 10° kat.št. 5201 Teleflex |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008509 | 1 |  | 5201 | Teleflex | [5 empty] | E
CP | N | #N008510 | KATETER VODILNI KORONARNI - PODALJŠEK 5F |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Podaljšek vodilnemu katetru na sistemu RX, dolžine 150 cm, ki močno poveča podporo in omogoča globoko sedenje v tortuoznih koronarnih arterijah, za koksialno poravnavo, varno postavljanje in distalno dostavo balonskih katetrov in/ali stentov ter selektivno injiciranje kontrastnega sredstva; podaljšek z zasnovo pol cevi poravna balonske katetre in/ali stente skozi prehod ovratnika na proks. delu katetra, kar olajša gladek vnos naprave distalno v koron. arterijo; tuljava ojača vodilni kateter in podaljšek zagotavlja fleksibilnost in odpornost proti kolenčenju; dimenzije 5F | [7 empty] | E
CP | P | #461873 | KATETER VODILNI KORONARNI - PODALJŠEK 5F GuideLiner V3 RX kat.št. 5569 Teleflex |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008510 | 1 |  | 5569 | Teleflex | [5 empty] | E
CP | N | #N008511 | KATETER VODILNI KORONARNI - PODALJŠEK 5,5F |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Podaljšek vodilnemu katetru na sistemu RX, dolžine 150 cm, ki močno poveča podporo in omogoča globoko sedenje v tortuoznih koronarnih arterijah, za koksialno poravnavo, varno postavljanje in distalno dostavo balonskih katetrov in/ali stentov ter selektivno injiciranje kontrastnega sredstva; podaljšek z zasnovo pol cevi poravna balonske katetre in/ali stente skozi prehod ovratnika na proks. delu katetra, kar olajša gladek vnos naprave distalno v koron. arterijo; tuljava ojača vodilni kateter in podaljšek zagotavlja fleksibilnost in odpornost proti kolenčenju; dimenzije 5,5F | [7 empty] | E
CP | P | #461874 | KATETER VODILNI KORONARNI - PODALJŠEK 5,5F GuideLiner V3 RX kat.št. 5570 Teleflex |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008511 | 1 |  | 5570 | Teleflex | [5 empty] | E
CP | N | #N008512 | KATETER VODILNI KORONARNI - PODALJŠEK 6F |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Podaljšek vodilnemu katetru na sistemu RX, dolžine 150 cm, ki močno poveča podporo in omogoča globoko sedenje v tortuoznih koronarnih arterijah, za koksialno poravnavo, varno postavljanje in distalno dostavo balonskih katetrov in/ali stentov ter selektivno injiciranje kontrastnega sredstva; podaljšek z zasnovo pol cevi poravna balonske katetre in/ali stente skozi prehod ovratnika na proks. delu katetra, kar olajša gladek vnos naprave distalno v koron. arterijo; tuljava ojača vodilni kateter in podaljšek zagotavlja fleksibilnost in odpornost proti kolenčenju; dimenzije 6F | [7 empty] | E
CP | P | #461875 | KATETER VODILNI KORONARNI - PODALJŠEK 6F GuideLiner V3 RX kat.št. 5571 Teleflex |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008512 | 1 |  | 5571 | Teleflex | [5 empty] | E
CP | N | #N008513 | LOVKA ZNOTRAJŽILNA Z ZANKO 2MM |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endovaskularna lovka z zanko z ultra majhnim profilom 0,014"; zasnovana za uvajanje preko mikrokatetra ali OTW balonskega katetra, iz enodelne konstrukcije, pripravljena za takojšnjo in hitro uporabo; mehanizem za zapiralno ročico mora zagotavljati varno zajemanje; dimenzija zanke:2 mm. | [7 empty] | E
CP | P | #461934 | LOVKA ZNOTRAJŽILNA Z ZANKO 2MM GOOSE NECK Microsnare Kit kat.št. SK200 Medtronic Inc. |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008513 | 1 |  | SK200 | Medtronic Inc. | [5 empty] | E
CP | P | #462174 | LOVKA ZNOTRAJŽILNA Z ZANKO 2MM zanka za uvajalo 2,3-3F Andra Snare Micro kat.št. ASM-2 Andramed |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008513 | 1 |  | ASM-2 | Andramed | [5 empty] | E
CP | N | #N008870 | KATETER BALONSKI nekomplianten 2,25x10MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 2,25 x 10 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #462202 | KATETER BALONSKI 2,25x10MM nekomplianten NC Xperience kat.št. BC TR14 150 225 010 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008870 | 1 |  | BC TR14 150 225 010 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008871 | KATETER BALONSKI nekomplianten 2,25x15MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 2,25 x 15 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #462203 | KATETER BALONSKI 2,25x15MM nekomplianten NC Xperience kat.št. BC TR14 150 225 015 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008871 | 1 |  | BC TR14 150 225 015 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008872 | KATETER BALONSKI nekomplianten 2,25x20MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 2,25 x 20 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #462204 | KATETER BALONSKI nekomplianten NC Trek 2,25x20MM kat.št. 1012446-20 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008872 | 1 |  | 1012446-20 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #462346 | KATETER BALONSKI 2,25x20MM nekomplianten NC Xperience kat.št. BC TR14 150 225 020 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008872 | 1 |  | BC TR14 150 225 020 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008873 | KATETER BALONSKI nekomplianten 2,75x20MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 2,75 x 20 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #462205 | KATETER BALONSKI nekomplianten NC Traveler 2,75x20MM kat.št. 1013152-20 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008873 | 1 |  | 1013152-20 | ABBOTT VASCULAR | [5 empty] | E
CP | P | #462347 | KATETER BALONSKI 2,75x20MM nekomplianten NC Xperience kat.št. BC TR14 150 275 020 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008873 | 1 |  | BC TR14 150 275 020 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008874 | KATETER BALONSKI za litotripsijo 2,5x12MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski dilatacijski kateter za koronarno litotripsijo; primeren za bolnike, ki imajo hude fokalne kalcinacije; velikost:2,5 x 12 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462206 | KATETER BALONSKI za litotripsijo Shockwave IVL 2,5x12MM kat.št. C2IVL2512 Shockwave |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008874 | 1 |  | C2IVL2512 | Shockwave | [5 empty] | E
CP | N | #N008875 | KATETER BALONSKI za litotripsijo 3,0x12MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski dilatacijski kateter za koronarno litotripsijo;primer za bolnike,ki imajo hude fokalne kalcinacije; velikost 3,0 x 12 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462207 | KATETER BALONSKI za litotripsijo Shockwave IVL 3,0x12MM kat.št. C2IVL3012 Shockwave |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008875 | 1 |  | C2IVL3012 | Shockwave | [5 empty] | E
CP | N | #N008876 | KATETER BALONSKI za litotripsijo 3,5x12MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski dilatacijski kateter za koronarno litotripsijo;primer za bolnike,ki imajo hude fokalne kalcinacije; velikost 3,5 x 12 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462208 | KATETER BALONSKI za litotripsijo Shockwave IVL 3,5x12MM kat.št. C2IVL3512 Shockwave |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008876 | 1 |  | C2IVL3512 | Shockwave | [5 empty] | E
CP | N | #N008877 | KATETER BALONSKI za litotripsijo 4,0x12MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski dilatacijski kateter za koronarno litotripsijo;primer za bolnike,ki imajo hude fokalne kalcinacije; velikost 4,0 x 12 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462209 | KATETER BALONSKI za litotripsijo Shockwave IVL 4,0x12MM kat.št. C2IVL4012 Shockwave |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008877 | 1 |  | C2IVL4012 | Shockwave | [5 empty] | E
CP | N | #N008878 | KATETER DILATACIJSKI 1,25x12MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:1,25 x 10 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462210 | KATETER DILATACIJSKI 1,25x10MM Xperience kat.št. BC PR14 150 125 010 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008878 | 1 |  | BC PR14 150 125 010 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008879 | KATETER DILATACIJSKI 1,25x15MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:1,25 x 15 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462211 | KATETER DILATACIJSKI 1,25x15MM Xperience kat.št. BC PR14 150 125 015 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008879 | 1 |  | BC PR14 150 125 015 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008880 | KATETER DILATACIJSKI 1,25x20MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:1,25 x 20 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462212 | KATETER DILATACIJSKI 1,25x20MM Xperience kat.št. BC PR14 150 125 020 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008880 | 1 |  | BC PR14 150 125 020 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008881 | KATETER DILATACIJSKI 1,5x10MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:1,5 x 10 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462213 | KATETER DILATACIJSKI 1,5x10MM Xperience kat.št. BC PR14 150 150 010 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008881 | 1 |  | BC PR14 150 150 010 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008882 | KATETER DILATACIJSKI 1,5x15MM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:1,5 x 15 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462214 | KATETER DILATACIJSKI 1,5x15MM Mini Trek RX kat.št. 1012269-15 Abbott Vascular |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008882 | 1 |  | 1012269-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #462348 | KATETER DILATACIJSKI 1,5x15MM Xperience kat.št. BC PR14 150 150 015 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008882 | 1 |  | BC PR14 150 150 015 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008883 | KATETER DILATACIJSKI 1,5x20MM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:1,5 x 20 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462215 | KATETER DILATACIJSKI 1,5x20MM Mini Trek RX kat.št. 1012269-20 Abbott Vascular |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008883 | 1 |  | 1012269-20 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #462349 | KATETER DILATACIJSKI 1,5x20MM Xperience kat.št. BC PR14 150 150 020 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008883 | 1 |  | BC PR14 150 150 020 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008884 | KATETER DILATACIJSKI 2,0x10MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:2,0 x 10 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462216 | KATETER DILATACIJSKI 2,0x10MM Xperience kat.št. BC PR14 150 200 010 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008884 | 1 |  | BC PR14 150 200 010 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008885 | KATETER DILATACIJSKI 2,0x15MM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:2,0 x 15 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462217 | KATETER DILATACIJSKI 2,0x15MM Mini Trek RX kat.št. 1012270-15 Abbott Vascular |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008885 | 1 |  | 1012270-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #462350 | KATETER DILATACIJSKI 2,0x15MM Xperience kat.št. BC PR14 150 200 015 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008885 | 1 |  | BC PR14 150 200 015 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008886 | KATETER DILATACIJSKI 2,0x20MM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:2,0 x 20 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462218 | KATETER DILATACIJSKI 2,0x20MM Mini Trek RX kat.št. 1012270-20 Abbott Vascular |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008886 | 1 |  | 1012270-20 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #462351 | KATETER DILATACIJSKI 2,0x20MM Xperience kat.št. BC PR14 150 200 020 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008886 | 1 |  | BC PR14 150 200 020 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008887 | KATETER DILATACIJSKI 2,0x25MM |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:2,0 x 25 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462219 | KATETER DILATACIJSKI 2,0x25MM Mini Trek RX kat.št. 1012270-25 Abbott Vascular |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008887 | 1 |  | 1012270-25 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #462352 | KATETER DILATACIJSKI 2,0x25MM Xperience kat.št. BC PR14 150 200 025 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008887 | 1 |  | BC PR14 150 200 025 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008888 | KATETER DILATACIJSKI 2,25x10MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:2,25 x 10 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462220 | KATETER DILATACIJSKI 2,25x10MM Xperience kat.št. BC PR14 150 225 010 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008888 | 1 |  | BC PR14 150 225 010 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008889 | KATETER DILATACIJSKI 2,25x15MM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:2,25 x 15 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462221 | KATETER DILATACIJSKI 2,25x15MM Trek RX kat.št. 1012271-15 Abbott Vascular |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008889 | 1 |  | 1012271-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #462353 | KATETER DILATACIJSKI 2,25x15MM Xperience kat.št. BC PR14 150 225 015 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008889 | 1 |  | BC PR14 150 225 015 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008890 | KATETER DILATACIJSKI 2,25x20MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:2,25 x 20 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462222 | KATETER DILATACIJSKI 2,25x20MM Trek RX kat.št. 1012271-20 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008890 | 1 |  | 1012271-20 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #462354 | KATETER DILATACIJSKI 2,25x20MM Xperience kat.št. BC PR14 150 225 020 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008890 | 1 |  | BC PR14 150 225 020 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008891 | KATETER DILATACIJSKI 2,25x25MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:2,25 x 25 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462223 | KATETER DILATACIJSKI 2,25x25MM Trek RX kat.št. 1012271-25 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008891 | 1 |  | 1012271-25 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #462355 | KATETER DILATACIJSKI 2,25x25MM Xperience kat.št. BC PR14 150 225 025 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008891 | 1 |  | BC PR14 150 225 025 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008892 | KATETER DILATACIJSKI 2,5x10MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:2,5 x 10 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462224 | KATETER DILATACIJSKI 2,5x10MM Xperience kat.št. BC PR14 150 250 010 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008892 | 1 |  | BC PR14 150 250 010 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008893 | KATETER DILATACIJSKI 2,5x15MM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:2,5 x 15 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462225 | KATETER DILATACIJSKI 2,5x15MM Trek RX kat.št. 1012272-15 Abbott Vascular |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008893 | 1 |  | 1012272-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #462356 | KATETER DILATACIJSKI 2,5x15MM Xperience kat.št. BC PR14 150 250 015 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008893 | 1 |  | BC PR14 150 250 015 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008894 | KATETER DILATACIJSKI 2,5x20MM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:2,5 x 20 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462226 | KATETER DILATACIJSKI 2,5x20MM Trek RX kat.št. 1012272-20 Abbott Vascular |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008894 | 1 |  | 1012272-20 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #462357 | KATETER DILATACIJSKI 2,5x20MM Xperience kat.št. BC PR14 150 250 020 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008894 | 1 |  | BC PR14 150 250 020 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008895 | KATETER DILATACIJSKI 2,5x25MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:2,5 x 25 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462227 | KATETER DILATACIJSKI 2,5x25MM Trek RX kat.št. 1012272-25 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008895 | 1 |  | 1012272-25 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #462358 | KATETER DILATACIJSKI 2,5x25MM Xperience kat.št. BC PR14 150 250 025 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008895 | 1 |  | BC PR14 150 250 025 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008896 | KATETER DILATACIJSKI 2,75x10MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:2,75 x 10 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462228 | KATETER DILATACIJSKI 2,75x10MM Xperience kat.št. BC PR14 150 275 010 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008896 | 1 |  | BC PR14 150 275 010 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008897 | KATETER DILATACIJSKI 2,75x15MM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:2,75 x 15 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462229 | KATETER DILATACIJSKI 2,75x15MM Trek RX kat.št. 1012273-15 Abbott Vascular |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008897 | 1 |  | 1012273-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #462359 | KATETER DILATACIJSKI 2,75x15MM Xperience kat.št. BC PR14 150 275 015 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008897 | 1 |  | BC PR14 150 275 015 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008898 | KATETER DILATACIJSKI 2,75x20MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:2,75 x 20 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462230 | KATETER DILATACIJSKI 2,75x20MM Trek RX kat.št. 1012273-20 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008898 | 1 |  | 1012273-20 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #462360 | KATETER DILATACIJSKI 2,75x20MM Xperience kat.št. BC PR14 150 275 020 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008898 | 1 |  | BC PR14 150 275 020 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008899 | KATETER DILATACIJSKI 2,75x25MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:2,75 x 25 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462231 | KATETER DILATACIJSKI 2,75x25MM Trek RX kat.št. 1012273-25 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008899 | 1 |  | 1012273-25 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #462361 | KATETER DILATACIJSKI 2,75x25MM Xperience kat.št. BC PR14 150 275 025 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008899 | 1 |  | BC PR14 150 275 025 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008900 | KATETER DILATACIJSKI 3,0x10MM |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:3,0 x 10 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462232 | KATETER DILATACIJSKI 3,0x10MM Xperience kat.št. BC PR14 150 300 010 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008900 | 1 |  | BC PR14 150 300 010 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008901 | KATETER DILATACIJSKI 3,0x15MM |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:3,0 x 15 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462233 | KATETER DILATACIJSKI 3,0x15MM Trek RX kat.št. 1012274-15 Abbott Vascular |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008901 | 1 |  | 1012274-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #462362 | KATETER DILATACIJSKI 3,0x15MM Xperience kat.št. BC PR14 150 300 015 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008901 | 1 |  | BC PR14 150 300 015 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008902 | KATETER DILATACIJSKI 3,0x20MM |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:3,0 x 20 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462234 | KATETER DILATACIJSKI 3,0x20MM Trek RX kat.št. 1012274-20 Abbott Vascular |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008902 | 1 |  | 1012274-20 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #462363 | KATETER DILATACIJSKI 3,0x20MM Xperience kat.št. BC PR14 150 300 020 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008902 | 1 |  | BC PR14 150 300 020 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008903 | KATETER DILATACIJSKI 3,5x10MM |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:3,5 x 10mm | [7 empty] | E
CP | P | #462235 | KATETER DILATACIJSKI 3,5x10MM Xperience kat.št. BC PR14 150 350 010 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008903 | 1 |  | BC PR14 150 350 010 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008904 | KATETER DILATACIJSKI 3,5x15MM |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:3,5 x 15 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462236 | KATETER DILATACIJSKI 3,5x15MM Trek RX kat.št. 1012276-15 Abbott Vascular |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008904 | 1 |  | 1012276-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #462364 | KATETER DILATACIJSKI 3,5x15MM Xperience kat.št. BC PR14 150 350 015 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008904 | 1 |  | BC PR14 150 350 015 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008905 | KATETER DILATACIJSKI 3,5x20MM |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:3,5 x 20 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462237 | KATETER DILATACIJSKI 3,5x20MM Trek RX kat.št. 1012276-20 Abbott Vascular |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008905 | 1 |  | 1012276-20 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #462365 | KATETER DILATACIJSKI 3,5x20MM Xperience kat.št. BC PR14 150 350 020 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008905 | 1 |  | BC PR14 150 350 020 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008906 | KATETER DILATACIJSKI 4,0x10MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:4,0 x 10 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462238 | KATETER DILATACIJSKI 4,0x10MM Xperience kat.št. BC PR14 150 400 010 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008906 | 1 |  | BC PR14 150 400 010 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008907 | KATETER DILATACIJSKI 4,0x15MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:4,0 x 15 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462239 | KATETER DILATACIJSKI 4,0x15MM Trek RX kat.št. 1012278-15 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008907 | 1 |  | 1012278-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #462366 | KATETER DILATACIJSKI 4,0x15MM Xperience kat.št. BC PR14 150 400 015 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008907 | 1 |  | BC PR14 150 400 015 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008908 | KATETER DILATACIJSKI 4,0x20MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:4,0 x 20 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462240 | KATETER DILATACIJSKI 4,0x20MM Trek RX kat.št. 1012278-20 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008908 | 1 |  | 1012278-20 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #462367 | KATETER DILATACIJSKI 4,0x20MM Xperience kat.št. BC PR14 150 400 020 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008908 | 1 |  | BC PR14 150 400 020 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008909 | KATETER DILATACIJSKI 4,5x10MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:4,5 x 10 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462241 | KATETER DILATACIJSKI 4,5x10MM Xperience kat.št. BC PR14 150 450 010 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008909 | 1 |  | BC PR14 150 450 010 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008910 | KATETER DILATACIJSKI 4,5x15MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:4,5 x 15 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462242 | KATETER DILATACIJSKI 4,5x15MM Trek RX kat.št. 1012279-15 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008910 | 1 |  | 1012279-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #462368 | KATETER DILATACIJSKI 4,5x15MM Xperience kat.št. BC PR14 150 450 015 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008910 | 1 |  | BC PR14 150 450 015 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008911 | KATETER DILATACIJSKI 4,5x20MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:4,5 x 20 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462243 | KATETER DILATACIJSKI 4,5x20MM Xperience kat.št. BC PR14 150 450 020 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008911 | 1 |  | BC PR14 150 450 020 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008912 | KATETER DILATACIJSKI 5,0x10MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:5,0 x 10 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462244 | KATETER DILATACIJSKI 5,0x10MM Xperience kat.št. BC PR14 150 500 010 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008912 | 1 |  | BC PR14 150 500 010 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008913 | KATETER DILATACIJSKI 5,0x15MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:5,0 x 15 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462245 | KATETER DILATACIJSKI 5,0x15MM Trek RX kat.št. 1012280-15 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008913 | 1 |  | 1012280-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #462369 | KATETER DILATACIJSKI 5,0x15MM Xperience kat.št. BC PR14 150 500 015 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008913 | 1 |  | BC PR14 150 500 015 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008914 | KATETER DILATACIJSKI 5,0x20MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni dilatatacijski balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, semikomplianten balon, nominalnega tlaka 6 atm.,RBP do 16 atm.,čas praznjenja balona do 3 sek., 2 radiopačna markerja, vrh 0,016", prečni profil 0,021" do 0,027", kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,hidrofilen, za žico 0,014", 6F "kissing" balon tehniko in uporaben s 5F vodilnim katetrom; dimenzija:5,0 x 20 mm | [7 empty] | E
CP | P | #462246 | KATETER DILATACIJSKI 5,0x20MM Xperience kat.št. BC PR14 150 500 020 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008914 | 1 |  | BC PR14 150 500 020 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008915 | KATETER BALONSKI nekomplianten 3,5x8MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 3,5 x 8 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #462370 | KATETER BALONSKI 3,5x8MM nekomplianten NC Xperience kat.št. BC TR14 150 350 008 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008915 | 1 |  | BC TR14 150 350 008 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008916 | KATETER BALONSKI nekomplianten 4,0x8MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 4,0 x 8 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #462248 | KATETER BALONSKI nekomplianten NC Traveler 4,0x8MM kat.št. 1013157-08 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008916 | 1 |  | 1013157-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #462371 | KATETER BALONSKI 4,0x8MM nekomplianten NC Xperience kat.št. BC TR14 150 400 008 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008916 | 1 |  | BC TR14 150 400 008 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008917 | KATETER BALONSKI nekomplianten 4,5x8MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 4,5 x 8 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #462372 | KATETER BALONSKI 4,5x8MM nekomplianten NC Xperience kat.št. BC TR14 150 450 008 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008917 | 1 |  | BC TR14 150 450 008 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008918 | KATETER BALONSKI nekomplianten 5,0x8MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 5,0 x 8 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #462250 | KATETER BALONSKI nekomplianten NC Trek 5,0x8MM kat.št. 1012455-08 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008918 | 1 |  | 1012455-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #462373 | KATETER BALONSKI 5,0x8MM nekomplianten NC Xperience kat.št. BC TR14 150 500 008 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008918 | 1 |  | BC TR14 150 500 008 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008919 | MIKROKATETER DVOLUMENSKI |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dvolumenski mikrokateter ovalne oblike, za zico 0,014’’, skladen s 5F vodilnim katetrom, radiopacna konusno oblikovana atravmatrska konica premera 1.5F in radiopačen stranski port, distalno hidrofilni premaz, dolzina RX lumna 18 cm, uporabna dolzina OTW katetra 135cm; dva oznacevalna markerja na dolzini 95cm in 105 cm; kateter naj ima odstranljivi mandren za lazje uvajanje in vodljivost ter. ojacan srednji del katetra za boljšo porivnost;premer notranjih lumnov 0,48mm. | [7 empty] | E
CP | P | #462172 | MIKROKATETER DVOLUMENSKI Nhancer Rx kat.št. NRX1413518 IMDS |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008919 | 1 |  | NRX1413518 | IMDS | [5 empty] | E
CP | N | #N008920 | MIKROKATETER DVOLUMENSKI OTW |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mikrokateter za zico 0,014’’, OTW izvedbe s tremi izhodnimi porti, skladen z vodilnim katetrom 5F; mIkrokateter je ovalne oblike, premera 2,3F x 3,3F in uporabne dolžine 140cm, notranji premer lumnov je 0,48mm; konica naj bo vsaj 6mm radiopacna, atravmatrska, mehka konične oblike, premera 1.5F. kateter naj bo ojačan z mrežico za boljšo porivnost | [7 empty] | E
CP | P | #462173 | MIKROKATETER DVOLUMENSKI OTW 5F 140CM Recross kat.št. RC1414025 IMDS |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008920 | 1 |  | RC1414025 | IMDS | [5 empty] | E
CP | N | #N008921 | PODALJŠEK ZA VODILNO ŽICO dolžine do 150cm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Podaljšek iz nerjavečega jekla, dolžine od 145 do 150 cm, debeline 0,014", kompatibilen z vsemi koronarnimi vodilnimi žicami | [7 empty] | E
CP | P | #462180 | PODALJŠEK ZA VODILNO ŽICO dolžine do 150cm Runthrough Extension kat.št. TW-JJ415 Terumo (min.pak.=5kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008921 | 1 |  | TW-JJ415 | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N009413 | UVAJALO ZA RADIALNI PRISTOP 7F HIDROFILNO STANJŠANO |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilno uvajalo 7F, dolžine 10 cm, v setu z ošiljenim dilatatorjem, 20G kovinsko iglo dolžine do 35 mm, z ravno vodilno žico debeline do 0,025"", dolžine do 45 cm, uvajalo mora biti premazano s hidrofilno prevleko, ki zmanjšuje tveganje za arterijske spazme, zunanji premer uvajala naj bo stanjšan za 1Fr, notranji premer pa ostaja ekvivalenten. | [7 empty] | E
CP | P | #965096 | UVAJALO ZA RADIALNI PRISTOP 7F Glidesheath Slender transradial introducer kit kat.št. RM*RS7J10PQ Terumo |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009413 | 1 |  | RM*RS7J10PQ | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N009414 | UVAJALO ZA RADIALNI PRISTOP 6F HIDROFILNO STANJŠANO |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilno uvajalo6F, dolžine 10 cm, v setu z ošiljenim dilatatorjem, 20G kovinsko iglo dolžine do 35 mm, z ravno vodilno žico debeline do 0,025"", dolžine do 45 cm, uvajalo mora biti premazano s hidrofilno prevleko, ki zmanjšuje tveganje za arterijske spazme, zunanji premer uvajala naj bo stanjšan za 1Fr, notranji premer pa ostaja ekvivalenten. 6F uvajalo mora omogočati delo s 7F katetri | [7 empty] | E
CP | P | #965097 | UVAJALO ZA RADIALNI PRISTOP 6F Glidesheath Slender transradial introducer kit kat.št. RM*RS6J10PQ Terumo |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009414 | 1 |  | RM*RS6J10PQ | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N009415 | ŽICA KORONARNA ZA CTO ZA ANTEROGRADNI PRISTOP |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za okludirane lezije brez vstopnega kanala, za anterogradni pristop,iz nerjavečega jekla, enodelnega in kompozitnega jedra, premera 0,014", distalno zožena na 0,010", dolžine do 190 cm,telo prekrito s PTFE prevleko, distalni del pa prekrit z hidrofilnim in polimernim premazom v dolžini vsaj 17 cm,radiopačna konica v dolžini vsaj 16 cm, ravna, trdota vrha 1,0g | [7 empty] | E
CP | P | #965098 | ŽICA KORONARNA ZA CTO ZA ANTEROGRADNI PRISTOP Fielder XT-A kat.št. APW14R009S Asahi Intecc |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009415 | 1 |  | APW14R009S | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N009416 | ŽICA KORONARNA ZA CTO ZA RETROGRADNI PRISTOP 0,6g |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za subtotalne okluzije in sledenje kanalom, za retrogradni pristop, iz nerjavečega jekla,enodelnega in kompozitnega jedra, premera 0,014", distalno zožena na 0,010", dolžine do 190 cm, telo prekrito s PTFE prevleko,distalni del pa prekrit z hidrofilnim in polimernim premazom v dolžini vsaj 17 cm,radiopačna konica v dolžini vsaj 16 cm, ravna, trdota vrha 0,6g. | [7 empty] | E
CP | P | #965099 | ŽICA KORONARNA ZA CTO ZA RETROGRADNI PRISTOP 0,6g Fielder XT-R kat.št. APW14R005S Asahi Intecc |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009416 | 1 |  | APW14R005S | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N009417 | ŽICA KORONARNA ZA CTO ZA RETROGRADNI PRISTOP 0,3g |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica iz nerjavečega jekla, namenjena predvsem ta retrogradno sledenje kolateralam, s kompozitnim jedrom, premera 0,36 mm, dolžine do 190 cm,telo prekrito s PTFE prevleko, distalni del pa prekrit z hidrofilnim premazom v dolžini vsaj 50 cm,radiopačni vrh v dolžini 3cm,trdota vrha 0,3g | [7 empty] | E
CP | P | #965100 | ŽICA KORONARNA ZA CTO ZA RETROGRADNI PRISTOP 0,3g AsahiSuoh 03 kat.št. AHW14R013P Asahi Intecc |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009417 | 1 |  | AHW14R013P | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N009418 | ŽICA KORONARNA ZA CTO HIDROFOBNO HIDROFILNA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica iz nerjavečega jekla, z enodelnim jedrom, premera 0,36mm, dolžine do 180 cm,distalni del žice hidrofilen v dolžini vsaj 40cm, konica pa je hidrofobna, floppy, trdote vrha 3,0g, radiopačna v dolžini vsaj 11cm | [7 empty] | E
CP | P | #965101 | ŽICA KORONARNA ZA CTO HIDROFOBNO HIDROFILNA ULTIMATEbros 3 kat.št. AHW14S003S Asahi Intecc |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009418 | 1 |  | AHW14S003S | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N009419 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA ZA MOČNEJŠO OPORO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za dobro oporo, iz nerjavečega jekla, z enodelno jedrno žico in kompozitnim jedrom, premera 0,014"",torkabilnos 1:1, hidrofilni premaz po vsej dolžini,konica je hidrofobna,s silikonsim premazom atravmatična, trdota vrha 0,5g, radiopačna 3cm, dolžine 190cm, s tako prilagojenim shaftom,ki daje dobro oporo vodilnemu katetru. | [7 empty] | E
CP | P | #965102 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA ZA MOČNEJŠO OPORO Asahi Sion blue ES kat.št. AHW14R017S Asahi Intecc |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009419 | 1 |  | AHW14R017S | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N009432 | SET ZA MEHANSKO PODPORO LEVEGA VENTRIKLA |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set mora vsebovati: 18F femoralno žilno uvajalo, kateter za LV(17F, dolžine do 100cm, kompatibilen z žico 0,035-0,038"),dodatni kateter iz PTFE-ja, podaljšek za priklop na IABČ in membransko črpalko(40cc); kompatibilen mora biti s črpalko, ki jo uporabljamo v naši ustanovi ( Arrow, AutoCAT2 series); minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1 | [7 empty] | E
CP | P | #965156 | SET ZA MEHANSKO PODPORO LEVEGA VENTRIKLA IVAC2L percutaneous ventricular assist device kat.št. LV17 PulseCath BV |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009432 | 1 |  | LV17 | PulseCath BV | [5 empty] | E