## Sheet1
Tehnične zahteve (slikovni fiksni RTG aparat)
PONUDNIK:
OZNAKA(SERIJSKA/KATALOŠKA ŠTEVILKA ALI DRUGA ID. ŠTEVILKA/OZNAKA OPREME):
PROIZVAJALEC, LETO IZDELAVE:
| DA/NE IZPOLNJUJE | DOKUMENT IN STRAN, KJER JE RAZVIDEN NAVEDENI PODATEK
1.SPLOŠNE LASNOSTI RTG SISTEMA
RENTGENSKA CEV, STENSKI STATIV, PLAVAJOČA MIZA, KOMANDNA KONZOLA MORAJO BITI ISTEGA PROIZVAJALCA.
STROPNI NOSILEC RENTGENSKE CEVI, RTG CEV,KOLIMATOR
FIKSNI STENSKI STATIV Z VGRAJENIM FIKSNIM DIREKTNIM DIGITALNIM DETEKTORJEM
FIKSNA PLAVAJOČA IN PO VIŠINI NASTAVLJIVA MIZA ZA PACIENTA
SISTEM MORA BITI OPREMLJEN Z DVEMA DIGITALNIMA DETEKTORJEMA. ENIM FIKSNO INSTALIRANIM V STENSKI STATIV, DRUGIM MOBILNIM, BREZŽIČNIM DETEKTORJEM, KI SE UPORABLJA ZA PROSTE PROJEKCIJE ALI V PREDALU MIZE ZA PACIENTA IN SE SAMODEJNO NAPAJA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO.
VISOKOFREKVENČNI RENTGENSKI GENERATOR VSAJ 80 KW
DIGITALNI SISTEM ZA NADZOR RENTGENSKEGA SISTEMA, PROCESIRANJE TER OCENITEV IN NAKNADNO OBDELAVO PRIDOBLJENIH RTG DIGITALNIH SLIK
GLAVNE KOMPONENTE APARATA(RTG CEV, RTG MIZA, STROPNI NOSILEC)MORAJO BITI ISTEGA PROIZVAJALCA.
2. STROPNI(TELESKOPSKI) NOSILEC RENTGENSKE CEVI IN RENTGENSKA CEV
SISTEM MORA OMOGOČATI MOTORIZIRANO PREMIKANJE RTG CEVI V VSEH OSEH(X,Y,Z,) IN MOTORIZIRANO ROTACIJO CEVI OKROG VERTIKALE TER HORIZONTALNE OSI. PRAV TAKO MORAJO BITI MOTORIZIRANI VERTIKALNI PREMIKI STENSKEGA STATIVA. SISTEM MORA OMOGOČATI TUDI AVTOMATSKO SLEDENJE BUCKY NAPRAVI OZ. POLOŽAJU DETEKTORJA. OMOGOČEN MOTORIZIRAN PREMIK IZ POLOŽAJA MIZE V POLOŽAJ STENSKI STATIV IN TUDI NAZAJ Z DOTIKOM ENEGA GUMBA.
NOSILEC RTG CEVI MORA NA ZASLONU NA DOTIK OMOGOČATI UPORAVLJANJE IN PREGLED NAD PREISKAVO. PRIKAZ NA ZASLONU IN UPRAVLJANJE MORA BITI PRILAGOJENO PRI SLIKANJU VERTIKALNO KOT TUDI HORIZONTALNO, PRI ČEMER JE NA VOLJO VSAJ: IZBIRA DELOVNEGA MESTA, PRILAGAJANJE EKSPOZICIJSKIH PARAMETROV(KV,mAS), IZBOR IONIZACIJSKIH CELIC ZA AVTOMATSKO EKSPOZICIJO IN PRIKAZ PODATKOV PACIENTA.
ZAŽELJENA JE INTEGRIRANA KAMERA V OHIŠJU KOLIMATORJA ZA SPREMLJANJE POLOŽAJA PACIENTA V ŽIVO(PTIČJA PERSPEKTIVA) NA ZASLONU KOLIMATORJA IN MONITORJU UPRAVLJALNE DELOVNE POSTAJE. OMOGOČA KOLIMACIJO SLIKOVNEGA POLJA TUDI IZ KOMANDNEGA PROSTORA TER AVTOMATSKO KOLIMACIJO PRSNEGA KOŠA IN SKELETA GLEDE NA VELIKOST. REŠITVE Z FIKSNIMI KAMERAMI NA STENAH V SAMEM PROSTORU NISO DOVOLJENE. SE OCENJUJE. ČE JE SKLADNO Z ZGORNJIM OPISOM, SE DODELI 20 TOČK.
VZDOLŽNI PREMIK MORA BITI NAJMANJ 340 CM.
ZAŽELJENO PREČNI POMIK MORA BITI NAJMANJ 320CM. SE OCENJUJE. ČE JE PREČNI PREMIK VEČJI OD 320CM SE DODELI 4 TOČKE.
VERTIKALNI POMIK MORA BITI NAJMANJ 165CM. DOVOLJENO ODSTOPANJE 10%.
MOTORIZIRANA ROTACIJA CEVI OKOLI VERTIKALNE OSI MORA BITI NAJMANJ +/-135 STOPINJ
MOTORIZIRANA ROTACIJA CEVI V HORIZONTALNE OSI MORA BITI NAJMANJ +/-120 STOPINJ
SISTEM MORA VKLJUČEVATI ROČNO IN/ALI MOTORIZIRANO NASTAVLJIV KOLIMATOR Z MOŽNOSTJO ROTACIJE */- 45 STOPINJ
RENTGENSKA CEV MORA OMOGOČATI NAPETOSTI VSAJ OD 40 DO 150kV .
RENTGENSKA CEV MORA IMETI DVE GORIŠČI. MANJŠE GORIŠČE MORA BITI MANJŠE ALI ENAKO 0,6MM IN VEČJE GORIŠČE NE SME PRESEGATI 1,3MM. MOČI FOKUSOV MORAJO BITI VSAJ 32kW IN 80kW.
SISTEM MORA IMETI ROTIRAJOČO ANODO. ROTACIJA ANODE MORA BITI VSAJ MED 8000-10.000 VRTLJAJEV/MIN
SISTEM MORA BITI OPREMLJEN Z MERILCEM DOZE-DOSE AREA PRODUCT METER
3. MIZA ZA PACIENTA
FIKSNA TALNA MIZA Z DIMENZIJO PLAVAJOČE PLOŠČE MORA BITI VSAJ 235X75CM
OBSEG MOTORIZIRANE NASTAVITVE VIŠINE MIZE MORA BITI VSAJ OD 52CM DO 91CM(RAZPON JE LAHKO TUDI VEČJI). DOVOLJENO 10% ODSTOPANJE.
V MIZI MORA BITI VGRAJEN PREDAL, KI OMOGOČA UPORABO BREZŽIČNEGA PRENOSNEGA DIGITALNEGA DETEKTORJA. MOBILNI DETEKTOR SE V PREDALU AVTOMATSKO SAMODEJNO NAPAJA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO. GELJ POGOJ * V POSTKI SLIKOVNI DETEKTOR.
RAZDALJA RTG CEV-RADIOGRAFSKA REŠETKA MORA OMOGOČATI SLIKANJE NA 1,10M (DOVOLJENO ODSTOPANJE +/-15CM). OMOGOČENO SLIKANJE MED 95CM DO 1.25m.
LONGITUDINALNI(VZDOLŽNI) PREMIK PREISKOVALNE MIZE VSAJ +/-48CM. HORIZONTALNI(PREČNI) PREMIK PREISKOVALNE MIZE VSAJ +/- 14CM. DOVOLENO ODSTOPANJE 25%.
NOSILNOST MIZE MORA BITI VSAJ 300KG.
MIZA ZA PACIENTA MORA IMETI NA OBEH STRANEH NOŽNO STIKALO IN/ALI ROČNO STIKALO NA ROBU MIZE ZA NASTAVLJANJE VIŠINE MIZE(GOR/DOL)IN PROSTO LEBDEČE MIZNE PLOŠČE.
ZAŽELJENA VEČJA OBREMENITEV MIZE NAD 400KG.SE OCENJUJE. ČE SE MIZA LAHKO OBREMENI NAD 400KG., SE DODELI 4 TOČKE
4.STENSKI STATIV
STENSKI STATIV MORA IMETI VGRAJEN FIKSNI DIREKTNI DIGITALNI DETEKTOR(SPECIFICIRAN V NADALJEVANJU POD TOČKO SLIKOVNI DETEKTOR)
VERTIKALNI PREMIK(CENTRALNI ŽAREK OD TAL) MORA BIT NAJMANJ OD 30CM-180CM. DOVOLJENO JE 20% ODSTOPANJE.
MOTORIZIRAN NAKLON DETEKTORJA(OKOLI HORIZONTALNE OSI) MORA BITI NAJMANJ OD -20 STOPINJ DO +90STOPINJ. DOVOLJENO 10% ODSTOPANJE.
RADIOGRAFSKA REŠETKA MORA OMOGOČATI SLIKANJE VSAJ MED 1,15M IN 1,8M.
SISTEM MORA OMOGOČATI AVTOMATSKO SINHRONIZACIJO PREMIKANJE RENTGENSKE CEVI V SKLADU Z POSTAVITVIJO VIŠINE DETEKTORJA STENSKEGA STATIVA.
VSAJ 3 IONIZACIJSKE CELICE ZA NADZOR EKSPOZICIJE(AEC)
DVA UPORABNIŠKA VMESNIKA(STIKALNA POLŠČA) LOCIRANA EDEN DESNO IN DRUGI LEVO OD DETEKTORJA ZA POSTAVITEV DETEKTORJA PO VIŠINI, KOLIMACIJO IN LAŽJE DELO IZ OBEH STRANI .
NA STENSKEM STATIVU DRŽALA ZA ROKE, KI SO V POMOČ PRI SLIKANJU PLJUČ(PA IN LATERALNA PROJEKCIJA).SE OCENJUJE. ČE SO DRŽALA ZA OBE PROJEKCIJI(PA IN STRANSKO), SE DODELI 4 TOČKE.
5.SLIKOVNI DETEKTOR- 2 VELIKA DETEKTORJA IN SICER EN FIKSNI V STENSKEM STATIVU IN EN PRENOSTNI V PREDALU MIZE APARATA, KI SE SAMODEJNO POLNI Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, KO JE VSTAVLJEN V PREDAL.
DIREKTNA DIGITALNA DETEKTORJA MORATA DELOVATI NA OSNOVI AMORFNEGA Silicija- Asi ALI CsI
VELIKOST PIKSLA NE SME BITI VEČJA KOT 150µm, VELJA ZA OBA DETEKTORJA
FIKSNI DETEKTOR V STENSKEM STATIVU IMA VELIKOST DETEKTORSKEGA(AKTIVNEGA) POLJA ENAKO ALI VEČJI KOT 42cnX42cm. MATRIKA VSAJ 2800X2800
PRENOSNI VELIK BREZŽIČNI DETEKTOR, KI SE SAMODEJNO POLNI V PREDALU MIZE IMA VELIKOST DETEKTORSKEGA(AKTIVNEGA) POLJA NAJMANJ 34cmX42cm. MATRIKA VSAJ 2300X2800. DETEKTOR NAJ IMA ROČAJ ZA LAŽJI PRENOS IN POZICIONIRANJE PRI PROSTOROČNEM SLIKANJU. DOVOLJEN JE TUDI OKVIR Z ROČAJEM, KI SE PRILEGA DETEKTORJU.
* V PRIMERU, DA PROIZVAJALEC NIMA REŠITVE POLNJENJA PRENOSNEGA DETEKTORJA V MIZI LAHKO PONUDI USTREZNO REŠITEV: 1X FIKSNI DETEKTOR V MIZI IN 1X PRENOSNI DETEKTOR. DODATNO MORA DOBAVITI PRENOSNEMU DETEKTORJU POLNILNO POSTAJO, DVE BATERIJI.
NAJVEČJA OBREMENITEV TEŽE NA PRENOSNEM SLIKOVNEM SPREJEMNIKU VSAJ 200KG.
TEŽA PRENOSNEGA SLIKOVNEGA SPREJEMNIKA NE VEČ KOT 3,5KG.
ZAŠČITA ZA DETEKTOR ZA TALNO SLIKANJE(STOPALO STOJE), DETEKTOR Z ZAŠČITO MORA PRENESTI TEŽO VSAJ 150KG
SISTEM MORA OMOGOČATI ČIM HITREJŠO REKONSTRUKCIJO IN PRIKAZ SLIKE, NE VEČ KOT 8s ZA PRIKAZ POPOLNOMA REKONSTRUIRANE SLIKE
PROGRAMSKA OPREMA ZA ZMANJŠANJE RAZPRŠENOSTI SEVANJA, KI OMOGOČA SLIKANJE BREZ RADIOGRAFSKE REŠETKE, OB TEM , DA ZAGOTAVLJA PODOBNO KAKOVOST SLIKE, KOT DA BI SLIKALI Z REŠETKO IN DA JE TAKŠNA INTELIGENTNA TEHNOLOGIJA POPONOMA SAMODEJNA/AVTOMATSKA BREZ INTERAKCIJE RADIOLOŠKEGA INŽ., MORA OMOGOČATI UPORABO PRI VSEH ANATOMIJAH(RTG PLJUČ,RTG SKELETA RAME,KOLENO) IN VELIKOSTI PACIENTOV(KOT NPR. Sky Flow, myEXAM IQ,..). SE OCENJUJE. ČE V CELOTI IZPOLNI NAVEDENO, SE DODELI 4 TOČKE.
UPRAVLJALNA DELOVNA POSTAJA IN NAKNADNA OBDELAVA PRIDOBLJENIH DIGITALNIH SLIK
MONITOR ZA PRIKAZ IN OBDELAVO RENTGENSKIH SLIK Z VELIKOSTJO DIAGONALE VSAJ 21 PALCEV
ZAŽELJENO JE UPRAVLJANJE FUNKCIJ Z MIŠKO,TIPKOVNICO IN ZASLONOM OBČUTLJIVIM NA DOTIK.SE OCENJUJE. ČE OMOGOČA VSE TRI FUNKCIONALNOSTI, SE DODELI 4 TOČKE.
OMOGOČENA MORA BITI SHRANITEV TIPIČNO VSAJ 10.000 SLIK
KONTROLNA KONZOLA MORA OMOGOČAT KRITERIJE V NADALJEVANJU:
NADZOR RENTGENSKEGA GENERATORJA
NADZOR PROGRAMOV SLIKANJA PO ORGANSKI AVTOMATIKI
NAKNADNO OBDELAVO SLIK Z MOŽNOSTJO IZBORA RAZLIČNIH FILTROV ZA IZBOLJŠANJE OSTRINE IN RAZMERJA SIGNAL ŠUM
ZOOM-IRANJE SLIK
PRIKAZ MARKERJEV(L,D, AP.,..) IN DODAJANJE KOMENTARJEV
ROTACIJA SLIKE
OBREZOVANJE SLIKE
DOBAVITELJ MORA SISTEM INTEGRIRATI V PACS SISTEM BOLNIŠNICE Z VSEMI PRIPADAJOČIMI DICOM LICENCAMI, KI OMOGOČAJO SPREJEM PACIENTA NA DELOVNO LISTO RTG APARATA IN POŠILJANJE DICOM SLIK NAZAJ V PACS SISTEM.ZAHTEVANO JE POVEZOVANJE Z BOLNIŠNIČNO RAČUNALNIŠKO MREŽO NA OSNOVI DICOM PROTOKOLOV IN SICER: DICOMsent,DICOM print,DICOM Query/Retrive,DICOM Worklist/MPPS, DICOM Dose Structured REPORT. PONUDNIK NOSI STROŠKE INTEGRACIJE.
OSTALO:
SLIKANJE HRBTENICE OZ. NOG V CELOTI STOJE: SISTEM MORA OMOGOČATI IZVAJANJE SLIKANJA DOLGIH POSNETKOV TJ. CELOTNE HRBTENICE IN CELOTNIH SPODNJIH EKSTREMITET. ZA IZVAJANJE PREISKAVE STOJE MORA BITI V PONUDBI VKLJUČENO TUDI STOJALO, KI OMOGOČA POSTAVITEV PACIENTA, VZDRŽEVANJE RAVNOTEŽNEGA POLOŽAJA, MERILO. POTREBNO JE DOBAVITI CELOTNO PRIPADAJOČO PROGRAMSKO OPREMO , KI OMOGOČA KONČNO SLIKO V PACS SISTEMU.
GONADNE ZAŠČITE 4 RAZLIČNIH VELIKOSTI Z STOJALOM
ENODELNI SVINČENI ZAŠČITNI PLAŠČI 3 VELIKOSTI:M,L,XL
Žig in podpis: