## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3410
RS | Šifra | #1519-2
RN | Način | C
RO | Opis | MP za ERCP - ostalo - ostalo
AO | Velja od | 2023-03-10
AD | Velja do | 2024-03-09
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001963 | STENT KOVINSKI ZA VARICE POŽIRALNIKA |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Samoraztegljiva opornica iz nitinola, krita, uporabna pri akutnem krvavenju iz varic. Opornica ima na vsakem koncu izvlečno zanko z zlatim markerjem, na sredini opornice je platina - iridij marker. Premer opornice je 30mm-25mm-30mm, dolžina 135mm. Opornica mora biti prednaložena v sistemu za uvajanje, sistem za uvajanje 9,4 mm (28F)/6,6mm (20F) dolžine 60cm. Dolžina balona 5 cm, maksimalno napolnjena dimenzija balona - diameter 7cm, volumen balona 180ml. V setu je priložena žica "ultra stiff, soft tip", 0,035 incha, dolžine 260cm in brizga z volumnom 50ml. | [7 empty] | E
CP | P | #961786 | SET ZA VARICE POŽIRALNIKA KOVINSKI STENT DANIS kat.št. 019-08S-25-135-B Ella-CS |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001963 | 1 |  | 019-08S-25-135-B | Ella-CS | [5 empty] | E
CP | N | #N001965 | ZANKA ZA POLIPEKTOMIJO (EMR) izrazito TRDA VELIKA HEKSAGONALNA (25x40) |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zanka za polipektomijo izrazito trda, pletena vodilo: 2,4mm, dolžina 230cm, velikost zanke 25x40mm. | [7 empty] | E
CP | P | #961716 | ZANKA ZA POLIPEKTOMIJO (EMR) izrazito TRDA VELIKA HEKSAGONALNA (25x40) kat.št. 00711113 US Endoscopy |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001965 | 1 |  | 711113 | US Endoscopy | [5 empty] | E
CP | N | #N002921 | KLIP APLIKATOR |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za hemostatski klip za zaustavljanje krvavitev iz GI trakta; za večkratno uporabo, primeren za sterilizacijo v avtoklavu (134°C), preprosto nameščanje klipa s klikom, za del kanal 2.8mm, kompatibilen s klipi za hemostazo (N002922). Aplikator mora biti kompatibilen s klipi proizvajalca Olympus serije HX-610 (opis se ujema s kat.št. HX-610-090L) in klipi proizvajalca Ningbo (kat. št. SX-C-90). dimenzije: 2,8mmx2300mm | [7 empty] | E
CP | P | #461506 | KLIP APLIKATOR HX-110UR 2,8MMx2300MM kat.št. N1085430 Olympus |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002921 | 1 |  | N1085430 | Olympus | [5 empty] | E
CP | P | #463347 | KLIP APLIKATOR HX-810UR 2,8mm 2300mm kat.št. N5432930 Olympus (sc=10kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002921 | 1 |  | N5432930 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N002951 | BALON BILIARNI ZA ODSTRANJEVANJE KAMNOV 3 dimenzije MAJHEN(8,5MM;11,5MM;15MM) 2,8MMx1900MM |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | V-sistem balon za odstranjevanje žolčnih kamnov za 1x uporabo, 3 lumni treh dimenzij spripadajočimi brizgami(razpon 8.5mm, 11.5mm,15mm), delovne dolžine 1900mm, sterilen pri dobavi. Radiopačen, s portom za vbrizg kontrastnega sredstva. Iztok kontrasta nad balonom. Kompatibilen mora biti z vodilno žico premera 0,035". Primeren mora biti za duodenoskope FI min. 2,8mm in max. FI 3,7mm. Prosojni kateter za kontrolo nad vodilno žico. Distalni del katetra prosojen. | [7 empty] | E
CP | P | #955978 | BALON BILIARNI ZA ODSTRANJEVANJE KAMNOV 3 dimenzije MAJHEN (8,5MM;11,5MM;15MM) 2,8MMx1900MM kat.št. N5383730 Olympus |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002951 | 1 |  | N5383730 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N002952 | BALON BILIARNI ZA ODSTRANJEVANJE KAMNOV 3 dimenzije VELIK(15mm;18mm;20mm) 2,8mm x 1900mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | V-sistem balon za odstranjevanje žolčnih kamnov za 1x uporabo, 3 lumni treh dimenzij spripadajočimi brizgami (razpon 15mm, 18mm,20mm), delovne dolžine 1900mm, sterilen pri dobavi. Radiopačen, s portom za vbrizg kontrastnega sredstva. Iztok kontrasta nad balonom. Kompatibilen mora biti z vodilno žico premera 0,035". Primeren mora biti za duodenoskope FI min. 2,8mm in max. FI 3,7mm. Prosojni kateter za kontrolo nad vodilno žico. Distalni del katetra prosojen. | [7 empty] | E
CP | P | #956030 | BALON BILIARNI ZA ODSTRANJEVANJE KAMNOV 3 dimenzije VELIK (15mm;18mm;20mm) 2,8mm x 1900mm kat.št. N5384130 Olympus |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002952 | 1 |  | N5384130 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N002956 | ELEKTRODA ZA KUTOR |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nevtralna elektroda/plošča za nameščanje – lepljenje na kožo pacienta, kompatibilna s KUTORJEM Olympus in ERBE aparatom oz. nastavkom za izolacijo pacienta. | [7 empty] | E
CP | P | #461132 | ELEKTRODA ZA KUTOR kat.št. 812-81h Emed |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002956 | 1 |  | 812-81h | Emed | [5 empty] | E
CP | P | #462468 | ELEKTRODA ZA KUTOR kat.št. WA99516A Olympus (sc=100kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002956 | 1 |  | WA99516A | Olympus | [5 empty] | E
CP | P | #463349 | ELEKTRODA ZA KUTOR Skintact RS27 kat.št. 321 Leonhard Lang (sc=50kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002956 | 1 |  | 321 | Leonhard Lang | [5 empty] | E
CP | N | #N002957 | ENDOSKOPSKE ŠKARJICE ZA REZANJE LOOP ZANK (Endoloop), FI 2,8mm, dolžine 2300mm, za večkratno uporabo |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endoskopske škarjice za rezanje loop zank, FI 2,8mm, dolžine 2300mm, za večkratno uporabo | [7 empty] | E
CP | P | #462098 | ENDOSKOPSKE ŠKARJICE ZA REZANJE LOOP ZANK (Endoloop), FI 2,8mm dolž.2300mm (večkratno uporabo) kat.št. AF-2423GO102 Life Partners Eu |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002957 | 1 |  | AF-2423GO102 | Life Partners Europe | [5 empty] | E
CP | P | #463350 | ENDOSKOPSKE ŠKARJICE ZA REZANJE LOOP ZANK (Endoloop) FS-410U, FI 2,8mm, dolžine 2300mm kat.št. N5781130 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002957 | 1 |  | N5781130 | Olympus | [5 empty] | E
CP | P | #959067 | ENDOSKOPSKE ŠKARJICE ZA REZANJE LOOP ZANK (Endoloop), FI 2,8mm, dolžine 2300mm (večkratno uporabo) kat.št. 26339 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002957 | 1 |  | 26339 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N002958 | KLIP ENDOSKOPSKI S POPOLNO ROTACIJO IN VEČKRATNIM ODPIRANJEM |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Hemostatski klip, debelina katetra 7Fr, dolžina 230 cm, za kanal vsaj 2.8mm, z možnostjo do 5-kratnega ponovnega odpiranja, omogoča popolno rotacijo (360st), razpon odprtega klipa vsaj 15mm, potreba sila za odpiranje zaprtega klipa: 800g, sila klipa pri zapiranju: 400g. | [7 empty] | E
CP | P | #961188 | KLIP ENDOSKOPSKI S POPOLNO ROTACIJO IN VEČKRATNIM ODPIRANJEM kat.št. INSC-7-230-S Cook Medical |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002958 | 1 |  | INSC-7-230-S | Cook Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N002959 | ERCP MEHANIČNI EKSTRAKTOR ZA ELLA STENTE |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mehanični ekstraktor za ELLA stente kompatibilen z N001963 | [7 empty] | E
CP | P | #026528 | ERCP MEHANIČNI EKSTRAKTOR ZA ELLA STENTE kat.št. 015-01-28-1000 ELLA CS |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002959 | 1 |  | 015-01-28-1000 | ELLA CS | [5 empty] | E
CP | N | #N002963 | IGLA ZA SKLEROZACIJO IN TATOO - navadna |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sklerozacijska endoskopska igla dolžine 230cm, 23G, dolžina igle 5mm, debelina igle 0,6mm, za kanal FI 2,8mm, uvajalni kateter trd, se ne preknika, večji notranji lumen za lažjo brizganje bolj viskoznih tekočin, primerna tudi za Histoacryl, konica igle naj ima kot primeren kot za požiralnik in želodec, ročnik naj ima klik sistem, omogoča naj, da se igla v obeh skrajnih legah zaskoči, 1x uporaba. Lahko tudi iglo za sklerozacijo delovne dolžine 2400 mm, 23G, 4mm konico. | [7 empty] | E
CP | P | #959068 | IGLA ZA SKLEROZACIJO IN TATOO - navadna kat.št. N6143050 (N5407430) Olympus |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002963 | 1 |  | N6143050 (N5407430) | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N002966 | KANILA ZA SELEKTIVNO KANILACIJO (Bending kanila) |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kanila za selektivno kanilacijo, možnost upogiba distalnega dela gor 85° in dol 20°, konica 4,5 Fr, dolžina 1950mm, FI je min 3.2mm, radiopačna, za 1xuporabo | [7 empty] | E
CP | P | #957914 | KANILA ZA SELEKTIVNO KANILACIJO (Bending kanila) kat.št. 026699 Olympus |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002966 | 1 |  | 26699 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N002967 | KATETER ZA APLIKACIJO BARVILA |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter za nanos barvila za kanal Fi 2,8mm, dolžina 2400 mm | [7 empty] | E
CP | P | #463351 | KATETER ZA APLIKACIJO BARVILA PW-205V kat.št. N3644130 Olympus (sc=6kos) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002967 | 1 |  | N3644130 | Olympus | [5 empty] | E
CP | P | #956432 | KATETER ZA APLIKACIJO BARVILA PW-5V-1 kat.št. 1111020 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002967 | 1 |  | 1111020 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N002969 | KATETER ZA ARGON-AKSIALNI CUREK |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter za argon za FI 2,8mm, dolžine 2200mm. Za večkratno uporabo, aksialni curek Lahko za enkratno uporabo | [7 empty] | E
CP | P | #463352 | KATETER ZA ARGON-AKSIALNI CUREK kat.št. 932-150 Emed |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002969 | 1 |  | 932-150 | EMED | [5 empty] | E
CP | N | #N002970 | KATETER ZA DEKOMPRESIJO KOLONA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter za dekompresijo kolona, 16Fr, 175cm | [7 empty] | E
CP | P | #956491 | KATETER ZA DEKOMPRESIJO KOLONA kat.št. 95016000 Medi-Globe |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002970 | 1 |  | 95016000 | Medi-Globe | [5 empty] | E
CP | P | #965218 | KATETER ZA DEKOMPRESIJO KOLONA kat.št. CDSG-14-175 Cook Medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002970 | 1 |  | CDSG-14-175 | Cook Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N002971 | KLEŠČE NAVADNE BREZ IGLE |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Klešče za odvzem biopsijskih preparatov, gladka ovalna oblika čašic, z okencem za večji bioptični vzorec. Za minimalne poškodbe tkiva. Radiopačne, za endoskopski kanal min. FI 2,5mm, dolžine 2300mm. Za večkratno uporabo, možnost sterilizacije z avtoklavom. | [7 empty] | E
CP | P | #462100 | KLEŠČE NAVADNE BREZ IGLE kat.št. FE-2423BT Fendo Germany (sc=2kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002971 | 1 |  | FE-2423BT | Fendo Germany | [5 empty] | E
CP | P | #956014 | KLEŠČE NAVADNE BREZ IGLE kat.št. 406460 Medi-Globe |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002971 | 1 |  | 406460 | Medi-Globe | [5 empty] | E
CP | N | #N002972 | KLEŠČE NAVADNE Z IGLO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Klešče za odvzem biopsijskih preparatov, gladka ovalna oblika čašic, z okencem za večji bioptični vzorec, s sredinsko iglo. Za minimalne poškodbe tkiva. Radiopačne, za endoskopski kanal min. FI 2,5mm, dolžine 2300mm. Za večkratno uporabo, možnost sterilizacije z avtoklavom. | [7 empty] | E
CP | P | #462101 | KLEŠČE NAVADNE Z IGLO kat.št. FE-2423BW Fendo Germany (sc=2kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002972 | 1 |  | FE-2423BW | Fendo Germany | [5 empty] | E
CP | P | #463353 | KLEŠČE NAVADNE Z IGLO kat.št. EN10161AW Key Surgical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002972 | 1 |  | EN10161AW | Key Surgical | [5 empty] | E
CP | P | #956015 | KLEŠČE NAVADNE Z IGLO kat.št. 407460 Medi-Globe |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002972 | 1 |  | 407460 | Medi-Globe | [5 empty] | E
CP | N | #N002973 | KLEŠČICE NAZOBČANE BREZ IGLE |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Klešče za odvzem biopsijskih preparatov, nazobčana ovalna oblika čašic, z okencem za večji bioptični vzorec. Za minimalne poškodbe tkiva. Radiopačne, za endoskopski kanal min. FI 2,5mm, dolžine 2300mm. Za večkratno uporabo, možnost sterilizacije z avtoklavom. | [7 empty] | E
CP | P | #462102 | KLEŠČICE NAZOBČANE BREZ IGLE Aligator kat.št. FE-2423BV Fendo Germany |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002973 | 1 |  | FE-2423BV | Fendo Germany | [5 empty] | E
CP | P | #957553 | KLEŠČICE NAZOBČANE BREZ IGLE kat.št. 408460 Medi-Globe |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002973 | 1 |  | 408460 | Medi-Globe | [5 empty] | E
CP | N | #N002974 | KLEŠČICE NAZOBČANE Z IGLO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Klešče za odvzem biopsijskih preparatov, nazobčana ovalna oblika čašic, z okencem za večji bioptični vzorec, s sredinsko iglo. Za minimalne poškodbe tkiva. Radiopačne, za endoskopski kanal min. FI 2,5mm, dolžine 2300mm. Za večkratno uporabo, možnost sterilizacije z avtoklavom. | [7 empty] | E
CP | P | #957554 | KLEŠČICE NAZOBČANE Z IGLO kat.št. 408460WN Medi-Globe |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002974 | 1 |  | 408460WN | Medi-Globe | [5 empty] | E
CP | N | #N002975 | KOŠARICA DORMI - KLASIČNA 1900mm x 2,8mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Posebno oblikovana radiopačna 4-žična košarica s silikoniziranimi žicami, trda, za odstranjevanje žolčnih kamnov ali mulja iz žolčevoda. Dolžina košarice min. 1900mm, FI košarice od 22mm, primerna za delovni kanal endoskopa FI 2,8mm. Z integriranim ročajem s C-kljukico za fiksacijo na endoskop, s funkcijo rotacije, z odprtino za kontrast. Za enkratno uporabo, radiopačna, s portom za vbrizg kontrastnega sredstva. Kompatibilna z urg. lititriptorjem. | [7 empty] | E
CP | P | #461133 | KOŠARICA DORMI - KLASIČNA 1900mm x 2,8mm kat.št. N3040130 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002975 | 1 |  | N3040130 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N002976 | KOŠARICA DORMI - ZA VODILNO ŽICO 1900mm x 3,7mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Posebno oblikovana radiopačna 4-žična košarica s silikoniziranimi žicami, trda, za odstranjevanje žolčnih kamnov ali mulja iz žolčevoda. S sistemom za vodilno žico 0,035˝. Dolžina košarice min. 1900mm, FI košarice od 22mm, primerna za delovni kanal endoskopa FI 3,7mm. Z integriranim ročajem s C-kljukico za fiksacijo na endoskop, s funkcijo rotacije, z odprtino za kontrast. Za enkratno uporabo, radiopačna, s portom za vbrizg kontrastnega sredstva. Kompatibilna z urg. lititriptorjem. | [7 empty] | E
CP | P | #461134 | KOŠARICA DORMI - ZA VODILNO ŽICO 1900mm x 3,7mm kat.št. N3040330 Olympus |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002976 | 1 |  | N3040330 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N002977 | KOŠARICA DORMI S FUNKCIJO LITOTRIPTOR ZA VODILNO ŽICO 1,5CM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Košarica za odstranjevanje žolčnih kamnov, trapezoidne oblike, košarica se lahko spremeni v litotriptor s posebnim mehanizmom, ki ne potrebuje odstranitve košarice iz bolnika. Konica mora biti oblikovana tako, da omogoča sprostitev košarice, če litotripsija ne uspe. Kompatibilna z RX tehniko. Diameter 1,5 cm, za vodilno žico. V primeru uporabe kot litotriptor kompatibilna z ročajem/pumpo in brizgo istega proizvajalca. | [7 empty] | E
CP | P | #960655 | KOŠARICA DORMI S FUNKCIJO LITOTRIPTOR ZA VODILNO ŽICO 1,5CM kat.št. M00510860 Boston Scientific |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002977 | 1 |  | M00510860 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N002978 | KOŠARICA DORMI S FUNKCIJO LITOTRIPTOR 2,0CM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Košarica za odstranjevanje žolčnih kamnov, trapezoidne oblike, košarica se lahko spremeni v litotriptor s posebnim mehanizmom, ki ne potrebuje odstranitev košarice iz bolnika. Konica mora biti oblikovana tako, da omogoča sprostitev košarice, če litotripsija ne uspe. Kompatibilna z RX tehniko. Diameter 2 cm. V primeru uporabe kot litotriptor kompatibilna z ročajem/pumpo in brizgo istega proizvajalca. | [7 empty] | E
CP | P | #960656 | KOŠARICA DORMI S FUNKCIJO LITOTRIPTOR ZA VODILNO ŽICO 2CM kat.št. M00510870 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002978 | 1 |  | M00510870 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N002979 | LITOTRIPTOR MEHANIČNI rotaCrush |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Litotriptor, sestavljen, za enkratno uporabo, atraumatsko konico, sferično košarico premera 35 mm, za delovni kanal 3,8 mm, dolžina litotriptorja 200cm, 2 različni moči drobljenja | [7 empty] | E
CP | P | #026529 | LITOTRIPTOR MEHANIČNI rotaCrush kat.št. 502165 Medwork |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002979 | 1 |  | 502165 | Medwork | [5 empty] | E
CP | N | #N002980 | LOVILEC POLIPOV |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zbiralnik za lovljenje polipov pri endoskopiji, kompatibilen s cevjo za aspirator in endoskopom (kanalom za aspiracijo, za enkratno uporabo), s priloženima dvema posodicama (cedili) za izmenično lovljenje polipov, z vgrajenim povečevalnim steklom | [7 empty] | E
CP | P | #958497 | LOVILEC POLIPOV kat.št. 00711099 US Endoscopy |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002980 | 1 |  | 711099 | US Endoscopy | [5 empty] | E
CP | N | #N002981 | MREŽICA ZA ODSTANJEVANJE POLIPOV MALA 2,5 x 4,5cm FI 2,8 |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica za odstranjevanje polipov, ovalne oblike, dimenzija mrežice 2,5x4,5cm, dolžina 230cm, premer 2,8mm, | [7 empty] | E
CP | P | #958499 | MREŽICA ZA ODSTANJEVANJE POLIPOV MALA 2,5 x 4,5cm FI 2,8 kat.št. 00711158 US Endoscopy |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002981 | 1 |  | 711158 | US Endoscopy | [5 empty] | E
CP | N | #N002982 | MREŽICA ZA ODSTRANJEVANJE POLIPOV SREDNJA 3x6 cm FI 2,5 |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica za odstranjevanje polipov, ovalne oblike, dimenzija mrežice 3x6cm, dolžina 230cm, premer 2,5mm, za delovni kanal 2,8 mm. | [7 empty] | E
CP | P | #958498 | MREŽICA ZA ODSTRANJEVANJE POLIPOV SREDNJA 3x6 cm FI 2,5 kat.št. 00711150 US Endoscopy |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002982 | 1 |  | 711150 | US Endoscopy | [5 empty] | E
CP | N | #N002983 | MREŽICA ZA ODSTRANJEVANJE POLIPOV VELIKA 4x 5,5cm FI 2,5 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica za odstranjevanje polipov, osmerokotne oblike, dimenzija mrežice 4x5,5cm, dolžina 230cm, premer 2,5mm, | [7 empty] | E
CP | P | #958500 | MREŽICA ZA ODSTRANJEVANJE POLIPOV VELIKA 4x 5,5cm FI 2,5 kat.št. 00715050 US Endoscopy |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002983 | 1 |  | 715050 | US Endoscopy | [5 empty] | E
CP | N | #N002985 | NASTAVEK ZA EMR POŠEVEN ZA KOLONOSKOP OLYMPUS |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Distalni nastavek za mukosektomijo z žlebom, poševen, za večkratno uporabo, kompatibilen s kolonoskopi Olypmus CF-Q165I, CF-Q180AI, CF-H180AI in HQ190 | [7 empty] | E
CP | P | #961316 | NASTAVEK ZA EMR POŠEVEN ZA KOLONOSKOPE CF-Q165I, CF-Q180AI, CF-H180AI in HQ190 kat.št. 028969 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002985 | 1 |  | 28969 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N002987 | NASTAVEK ZA EMR RAVEN ZA KOLONOSKOP OLYMPUS |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Distalni nastavek za mukosektomijo z žlebom, raven, za večkratno uporabo, kompatibilen s kolonoskopi Olypmus CF-Q165I, CF-Q180AI in CF-H180AI, HQ190 | [7 empty] | E
CP | P | #961317 | NASTAVEK ZA EMR RAVEN ZA KOLONOSKOPE CF-Q165I, CF-Q180AI, CF-H180AI in HQ190 kat.št. 028558 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002987 | 1 |  | 28558 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N002992 | OPORNICA/STENT BILIARNI KOVINSKI DELNO-OPLAŠČEN 10mm 100mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica za biliarni sistem za zdravljenje malignih neoplazem, samoraztezna, krita s silikonom, rezistentna na "kink"-anje, za vodilno žico 0,035" 360cm ultra-trdo, radiopačni marker na obeh koncih stenta, delno krita, dolžine 100mm, premer 10mm, sistem debeline 9Fr | [7 empty] | E
CP | P | #462081 | OPORNICA/STENT BILIARNI KOVINSKI DELNO-OPLAŠČEN 10mm 100mm WallFlex RX kat.št. M00576760 Boston Scientific |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002992 | 1 |  | M00576760 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | P | #959550 | OPORNICA/STENT BILIARNI KOVINSKI DELNO-OPLAŠČEN 10mm 100mm kat.št. 019-01C-10-100 ELLA CS |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002992 | 1 |  | 019-01C-10-100 | ELLA CS | [5 empty] | E
CP | N | #N002993 | OPORNICA/STENT BILIARNI KOVINSKI DELNO-OPLAŠČEN 10mm 40mm |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica za biliarni sistem za zdravljenje malignih neoplazem, samoraztezna, krita s silikonom, rezistentna na "kink"-anje, za vodilno žico 0,035" 360cm ultra-trdo, radiopačni marker na obeh koncih stenta, delno krita, dolžine 40mm, premer 10mm, sistem debeline 9Fr | [7 empty] | E
CP | P | #462082 | OPORNICA/STENT BILIARNI KOVINSKI DELNO-OPLAŠČEN 10mm 40mm WallFlex RX kat.št. M00570720 Boston Scientific |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002993 | 1 |  | M00570720 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | P | #959589 | OPORNICA/STENT BILIARNI KOVINSKI DELNO-OPLAŠČEN 10mm 40mm kat.št. 019-01C-10-040 ELLA CS |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002993 | 1 |  | 019-01C-10-040 | ELLA CS | [5 empty] | E
CP | N | #N002994 | OPORNICA/STENT BILIARNI KOVINSKI DELNO-OPLAŠČEN 10mm 60mm |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica za biliarni sistem za zdravljenje malignih neoplazem, samoraztezna, krita s silikonom, rezistentna na "kink"-anje, za vodilno žico 0,035" 360cm ultra-trdo, radiopačni marker na obeh koncih stenta, delno krita, dolžine 60mm, premer 10mm, sistem debeline 9Fr | [7 empty] | E
CP | P | #462083 | OPORNICA/STENT BILIARNI KOVINSKI DELNO-OPLAŠČEN 10mm 60mm WallFlex RX kat.št. M00570730 Boston Scientific |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002994 | 1 |  | M00570730 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | P | #959552 | OPORNICA/STENT BILIARNI KOVINSKI DELNO-OPLAŠČEN 10mm 60mm kat.št. 019-01C-10-060 ELLA CS |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002994 | 1 |  | 019-01C-10-060 | ELLA CS | [5 empty] | E
CP | N | #N002995 | OPORNICA/STENT BILIARNI KOVINSKI DELNO-OPLAŠČEN 10mm 80mm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica za biliarni sistem za zdravljenje malignih neoplazem, samoraztezna, krita s silikonom, rezistentna na "kink"-anje, za vodilno žico 0,035" 360cm ultra-trdo, radiopačni marker na obeh koncih stenta, delno krita, dolžine 80mm, premer 10mm, sistem debeline 9Fr | [7 empty] | E
CP | P | #461135 | OPORNICA/STENT BILIARNI KOVINSKI DELNO-OPLAŠČEN 10mm 80mm kat.št. 019-01C-10-080 Ella CS |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002995 | 1 |  | 019-01C-10-080 | Ella CS | [5 empty] | E
CP | P | #462084 | OPORNICA/STENT BILIARNI KOVINSKI DELNO-OPLAŠČEN 10mm 80mm WAllFlex RX kat.št. M00570740 Boston Scientific |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002995 | 1 |  | M00570740 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N002996 | OPORNICA/STENT BILIARNI KOVINSKI NEOPLAŠČEN premer 10 mm, dolž. 100 mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica iz nitinola za biliarni sistem, za zdravljenje malignih neoplazem, samoraztezna, rezistentna na "kink"-anje, za vodilno žico 0,035" 360cm ultra-trdo, radiopačni marker na obeh koncih stenta, neoplaščena, dolžine 100mm, premer 10mm, sistem debeline 7Fr. | [7 empty] | E
CP | P | #462085 | OPORNICA/STENT BILIARNI KOVINSKI NEOPLAŠČEN premer 10 mm, dolž. 100 mm WallFlex RX kat.št. M00570660 Boston Scientific |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002996 | 1 |  | M00570660 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | P | #958558 | OPORNICA/STENT BILIARNI KOVINSKI NEOPLAŠČEN premer 10mm 100mm kat.št. 019-01B-10-100 ELLA CS |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002996 | 1 |  | 019-01B-10-100 | ELLA CS | [5 empty] | E
CP | N | #N002997 | OPORNICA/STENT BILIARNI KOVINSKI NEOPLAŠČEN premer 10mm 60mm |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica iz nitinola za biliarni sistem, za zdravljenje malignih neoplazem, samoraztezna, rezistentna na "kink"-anje, za vodilno žico 0,035" 360cm ultra-trdo, radiopačni marker na obeh koncih stenta, neoplaščena, dolžina 60mm, premer 10mm, sistem debeline 7Fr. | [7 empty] | E
CP | P | #462086 | OPORNICA/STENT BILIARNI KOVINSKI NEOPLAŠČEN premer 10mm 60mm WallFlex RX kat.št. M00570640 Boston Scientific |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002997 | 1 |  | M00570640 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | P | #958556 | OPORNICA/STENT BILIARNI KOVINSKI NEOPLAŠČEN premer 10mm 60mm kat.št. 019-01B-10-060 ELLA CS |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002997 | 1 |  | 019-01B-10-060 | ELLA CS | [5 empty] | E
CP | N | #N002998 | OPORNICA/STENT BILIARNI KOVINSKI NEOPLAŠČEN premer 10 mm 80mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica iz nitinola za biliarni sistem, za zdravljenje malignih neoplazem, samoraztezna, krita s silikonom, rezistentna na "kink"-anje, za vodilno žico 0,035" 360cm ultra-trdo, radiopačni marker na obeh koncih stenta, neoplaščena, dolžine 80mm, premer 10mm, sistem debeline 7Fr. | [7 empty] | E
CP | P | #461136 | OPORNICA/STENT BILIARNI KOVINSKI NEOPLAŠČEN premer 10 mm 80mm kat.št. 019-01B-10-080 Ella CS |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002998 | 1 |  | 019-01B-10-080 | Ella CS | [5 empty] | E
CP | P | #462087 | OPORNICA/STENT BILIARNI KOVINSKI NEOPLAŠČEN premer 10 mm 80mm WallFlex RX kat.št. M00570650 Boston Scientific |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002998 | 1 |  | M00570650 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N003026 | OPORNICA/STENT ZA DVANAJSTNIK/ DUODENALNI NEOPLAŠČEN premer 22mm, dolžina 113mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za dvanajstnik kovinski, neoplaščen, premer sredine stenta 22mm, dolžina stenta 11,3cm, vodilo 10,5Fr x 210cm, radiopačna atraumatična konica, za vodilno žico 0,035", radiopačni marker na obeh koncih in na sredini, plastična zanka na proksimalnem robu za možnost korekcjie opornice v času do 5 dni, vodilni kateter je odporen na "kinkanje" Lahko opornico za dvanajstnik neoplaščen premer 22mm, dolžine 120mm | [7 empty] | E
CP | P | #462088 | OPORNICA/STENT ZA DVANAJSTNIK/ DUODENALNI NEOPLAŠČEN premer 22mm, dolžina 120cm EallFlex kat.št. M00565030 Boston Scientific |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003026 | 1 |  | M00565030 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | P | #957916 | OPORNICA/STENT ZA DVANAJSTNIK/ DUODENALNI NEOPLAŠČEN premer 22mm, dolžina 113cm kat.št. 019-04-22-113 ELLA CS |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003026 | 1 |  | 019-04-22-113 | ELLA CS | [5 empty] | E
CP | N | #N003027 | OPORNICA/STENT ZA KOLON OPLAŠČEN premer 25mm, dolžina 113mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za kolon kovinski, oplaščen, premer sredine stenta 25mm, dolžina stenta 11,3cm, vodilo 18Fr x 95cm, radiopačna atraumatična konica, za vodilno žico 0,035", radiopačni marker na obeh koncih in na sredini, plastična zanka na proksimalnem robu za možnost korekcjie opornice v času do 5 dni. | [7 empty] | E
CP | P | #957917 | OPORNICA/STENT ZA KOLON OPLAŠČEN premer 25mm, dolžina 113mm kat.št. 019-05-25-113-C18 ELLA CS |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003027 | 1 |  | 019-05-25-113-C18 | ELLA CS | [5 empty] | E
CP | N | #N003029 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK OPLAŠČEN premer 20mm, dolžina 110mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za požiralnik kovinski, oplaščen, premer sredine stenta 20mm, premer robov 25mm, dolžina stenta 110mm, vodilo 18Fr /28F x 75cm, radiopačna atraumatična konica, za vodilno žico 0,035" trdo, radiopačni marker na obeh koncih in na sredini, zanka na proksimalnem robu za možnost korekcjie opornice, za metodo PULL | [7 empty] | E
CP | P | #957919 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK OPLAŠČEN premer 20mm, dolžina 110mm kat.št. 019-07S-20-110 ELLA CS |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003029 | 1 |  | 019-07S-20-110 | ELLA CS | [5 empty] | E
CP | N | #N003030 | PAPILOTOM 3 LUMENSKI 2,8x1700MMx0,035˝DISTALNI TIP 4,5Fr 3MM DOL.ŽICE REZ. 30MM |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sfinkterotom s tremi ločenimi lumni, za enkratno uporabo, s portom za vbrizg kontrastnega sredstva, kompatibilen z vodilno žico FI 0,035mm. Celotna delovna dolžina sfinkterotoma 1700mm, delovna dolžina rezne žice 30mm, distalna konica dolžine 3mm, FI 4,5 Fr. Del rezalne žice oplaščen za varnost endoskopa. Predupognjenost na levo (ura 11). Dobro radiopačno viden. Primeren za endoskope z delovnim kanalom min. FI 2,8mm, radiopačen Lahko tudi sfinkterotom s sledečimi karakteristikami: cut wire 30 mm, 4,4F, dolžine 5mm, dolžina katetra 200 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #955977 | PAPILOTOM 3 LUMENSKI 2,8x1700MMx0,035˝DISTALNI TIP 4,5Fr 3MM DOL.ŽICE REZ. 30MM kat.št. N5411230 Olympus |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003030 | 1 |  | N5411230 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N003031 | PAPILOTOM IGELNI / IGLIČNI |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nož za predrezanje za papilotomijo, dolžina rezne igle 6mm, za delovni kanal endoskopa min. FI 3,8mm, dvolumenski, za vodilno žico 0,035“ | [7 empty] | E
CP | P | #956002 | PAPILOTOM IGELNI / IGLIČNI kat.št. 501920 Medwork (sc=5kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003031 | 1 |  | 501920 | Medwork | [5 empty] | E
CP | N | #N003035 | PRIJEMALKA ZA POLIPE - 3 ČLENI |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIJEMALKA ZA POLIPE, 3-POD , za odstranjevanje polipov oz tujkov, FI del.kanal 2,8mm, dolžina 2300mm, razpon 20mm, za večkrat. upor. | [7 empty] | E
CP | P | #956016 | PRIJEMALKA ZA POLIPE - 3 ČLENI kat.št. 500617 Medwork |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003035 | 1 |  | 500617 | Medwork | [5 empty] | E
CP | N | #N003036 | PRIJEMALKA ZA POLIPE - 5 ČLENOV |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIJEMALKA ZA POLIPE, 5-POD , za odstranjevanje polipov oz tujkov, FI del.kanal 2,8mm, dolžina 2300mm, razpon 20mm | [7 empty] | E
CP | P | #956017 | PRIJEMALKA ZA POLIPE - 5 ČLENOV kat.št. F7GRPK2340230C Fujifilm Japan |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003036 | 1 |  | F7GRPK2340230C | Fujifilm Japan | [5 empty] | E
CP | N | #N003037 | PUMPA ZA BALONE ZA DILATACIJO za enkratno uporabo |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pumpa za balone za dilatacijo z merilcem tlaka istega proizvajalca in kompatibilna z artikli, izbranimi v skupini ""Dilatacijski baloni"". | [7 empty] | E
CP | P | #957915 | PUMPA ZA BALONE ZA DILATACIJO za enkratno uporabo kat.št. M00566670 Boston Scientific |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003037 | 1 |  | M00566670 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N003038 | SET ZA LIGATURO VARIC POŽIRALNIKA 7 GUMIC |  |  |  | 15 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za ligacijo požiralnika s sedmimi gumicami. Predzadnja gumica druge barve, brez latexa, enostavna namestitev, slišni "klik" ob sprožitvi, za delovni kanal 2,8mm, Na notranji strani gumice v obliki kvadrata, sistem gumic ima silikonsko konico, da zaščiti endoskop. Ročaj za sprostitev gumice mora biti ergonomske oblike, priložena mora biti cevka za izpiranje. Set je kompatibilen z endoskopi diametra 8,6 mm - 11,5 mm. | [7 empty] | E
CP | P | #955535 | SET ZA LIGATURO VARIC POŽIRALNIKA 7 GUMIC kat.št. M00542251 Boston Scientific |  |  |  | 15 | SC | 1 | [9 empty] | #N003038 | 1 |  | M00542251 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N003039 | SET ZA PEG (PERKUTANA HRANILNA GASTROSTOMA) ZA PRVO UVAJANJE PULL 20 Fr |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Komplet za prvo uvajanje PEG 20Fr, PULL metoda, cevka iz silikona, mehak gumbek, z okroglim zunanjim stoperjem, s T stoperjem, s C sponko proti iztekanju vsebine, z Y portom za velike in male brizge, priložena lokalni anestetik in zanka. | [7 empty] | E
CP | P | #461744 | PEG-PERKUTANA HRANILNA GASTROSTOMA ZA PRVO UVAJANJE 20 Fr PULL METODA kat.št. M00568381 Boston Scientific (sc=2kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003039 | 1 |  | M00568381 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | P | #462103 | SET ZA PEG (PERKUTANA HRANILNA GASTROSTOMA) ZA PRVO UVAJANJE PULL 20 Fr kat.št. 0644-20 Halyard/Avanos |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003039 | 1 |  | 0644-20 | Halyard/Avanos | [5 empty] | E
CP | N | #N003049 | PREVLEKA ZA ERCP STERILNA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilna prevleka z vloženimi okenci - organizator za endoskopski material pri ERCP Dodaten opis art.:prevleka sterilna za ERCP iz nepropustnega materiala, za 1x uporabo, velikost 90 x 80 cm (odstopanja +/-10%), z minimalno dvema transparentnima žepoma, velikosti vsak 30 x 30 cm (odstopanja +/-10%). Pakiranje posamično po 1 kos. | [7 empty] | E
CP | P | #461745 | PREVLEKA ZA ERCP STERILNA kat.št. TX03-101.M4 Micro Tech EU (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003049 | 1 |  | TX03-101.M4 | Micro Tech EU | [5 empty] | E
CP | P | #463354 | PREVLEKA ZA ERCP STERILNA 75x90cm kat.št. EN10110 Key Surgical (sc=200kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003049 | 1 |  | EN10110 | Key Surgical | [5 empty] | E
CP | P | #959532 | PREVLEKA ZA ERCP STERILNA kat.št. 00711750 US Endoscopy |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003049 | 1 |  | 711750 | US Endoscopy | [5 empty] | E
CP | N | #N003050 | ŠČETKA ZA CITOLOGIJJO TRODELNA TRDA MALA 2,5MM/7,5FR, za vodilno žico |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ščetka za citologijo biliarnega sistema, dolžine 200cm, debelina 2,5 mm, distalno in proksimalno trša ščetka, vmes mehkejša ščetka, žica iz nitinola, kompatibilno s kratko in dolgo vodilno žico, atraumatična konica, radiopačni marker | [7 empty] | E
CP | P | #963655 | ŠČETKA ZA CITOLOGIJJO TRODELNA TRDA MALA 2,5MM/7,5Fr, za vodilno žico kat.št. 00711653 US Endoscopy (sc=5kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003050 | 1 |  | 711653 | US Endoscopy | [5 empty] | E
CP | N | #N003051 | ŠČETKA ZA CITOLOGIJO ZA VODILNO ŽICO 1900MM x 3,2MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ščetka za ciologijo biliarnega sistema za del. kanal 3,2mmm, dolžina 1900mm, distalno vodljiva, za vodilno žico | [7 empty] | E
CP | P | #955998 | ŠČETKA ZA CITOLOGIJO ZA VODILNO ŽICO 1900MM x 3,2MM kat.št. N3625830 Olympus |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003051 | 1 |  | N3625830 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N003052 | ŠČETKA ZA CITOLOGIJO premer 1,0 mm, 2500mm x 1,7mm, za enkratno uporabo |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ščetka za citologijo ERCP za del kanal 1,7mm, premer ščetke 1,0mm, dolžina 2500mm | [7 empty] | E
CP | P | #957561 | ŠČETKA ZA CITOLOGIJO premer 1,0 mm, 2500mm x 1,7mm, za enkratno uporabo kat.št. 026070 Olympus |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003052 | 1 |  | 26070 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N003053 | MARKER ENDOSKOPSKI Tatu SPOT/TATOO tetovaža |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "SPOT" TATOO / tatu označevalec OP polja za endoskopije, vsebuje ogljikove delce | [7 empty] | E
CP | P | #026400 | MARKER ENDOSKOPSKI Tatu SPOT/TATOO tetovaža kat.št. GIS-44 GI SUPPLY |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003053 | 1 |  | GIS-44 | GI SUPPLY | [5 empty] | E
CP | P | #462104 | MARKER ENDOSKOPSKI Tatu SPOT/TATOO tetovaža kat.št. FE-D2INK Fendo Germany (set=10vial) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003053 | 1 |  | FE-D2INK | Fendo Germany | [5 empty] | E
CP | P | #463355 | MARKER ENDOSKOPSKI Tatu SPOT/TATOO tetovaža kat.št. GIS-46 GI Supply (sc=10kos) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003053 | 1 |  | GIS-46 | GI SUPPLY | [5 empty] | E
CP | N | #N003054 | USTNIK - OTROŠKI |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ustnik za zaščito endoskopa pri gastroskopiji, za otroke, možnost fiksacije s trakom, za enkratno uporabo | [7 empty] | E
CP | P | #461145 | USTNIK - OTROŠKI kat.št. AC01-103.P Micro Tech EU |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003054 | 1 |  | AC01-103.P | Micro Tech EU | [5 empty] | E
CP | P | #462105 | USTNIK - OTROŠKI za zaščito endoskopa, pediatrični 20x16mm kat.št. 26002 Interlock (sc=50kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003054 | 1 |  | 26002 | Interlock | [5 empty] | E
CP | P | #961034 | USTNIK - OTROŠKI kat.št. 00712808 US Endoscopy |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003054 | 1 |  | 712808 | US Endoscopy | [5 empty] | E
CP | N | #N003058 | ŽICA VODILNA ALTERNATIVA DOLGA STANDARD 0,035˝x4500mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za ERCP dolžine 450 cm debeline 0,035", standardne trdote, ravna konica, zaključek sferične oblike, maksimalen premer 0,78mm, konica brez jedra, valovita površina, jedro žice iz Ti in Ni, v konici radiopačna spirala iz volframa, 7cm hidrofilna prevleka | [7 empty] | E
CP | P | #959381 | ŽICA VODILNA ALTERNATIVA DOLGA STANDARD 0,035˝x4500mm kat.št. GW11-222.035.450 Micro Tech EU |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003058 | 1 |  | GW11-222.035.450 | Micro Tech EU | [5 empty] | E
CP | N | #N003059 | ŽICA VODILNA ALTERNATIVA DOLGA TRDA 0,035˝x4500mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za ERCP dolžine 450 cm debeline 0,035", trda, ravna konica, zaključek sferične oblike, maksimalen premer 0,78mm, konica brez jedra, valovita površina, jedro žice iz Ti in Ni, v konici radiopačna spirala iz volframa, 7cm hidrofilna prevleka. | [7 empty] | E
CP | P | #959382 | ŽICA VODILNA ALTERNATIVA DOLGA TRDA 0,035˝x4500mm kat.št. GW11-207.035.420 Micro Tech EU |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003059 | 1 |  | GW11-207.035.420 | Micro Tech EU | [5 empty] | E
CP | N | #N003060 | ŽICA VODILNA ALTERNATIVA KRATKA STANDARD 0,035˝x2600mm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za ERCP dolžine 260 cm debeline 0,035", standardne trdote, ravna konica, zaključek sferične oblike, maksimalen premer 0,78mm, konica brez jedra, valovaita površina, jedro žice iz Ti in Ni, v konici radiopačna spirala iz volframa, 7cm hidrofilna prevleka | [7 empty] | E
CP | P | #959968 | ŽICA VODILNA ALTERNATIVA KRATKA STANDARD 0,035˝x2600mm kat.št. GW11-225.035.260 Micro Tech EU |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003060 | 1 |  | GW11-225.035.260 | Micro Tech EU | [5 empty] | E
CP | N | #N003061 | ŽICA VODILNA DOLGA KOTNI TIP 0,035˝x4500mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica, premer 0.035¨ , dolžina 4500mm, za enkratno uporabo, kotni tip konice, sterilno pakiranje; s hidrofilnim ovojem za tekoče rokovanje pri menjavanju pripomočkov 500mm; zelo dobro vidna na rentgenski sliki. Označena, zelo fleksibilna distalna konica (70mm) za varno in lažje uvajanje, pred hidrofilno konico je žica konusno zoožana za enostaven prehod, 20mm poševni markerji in 330 mm križni markerji za boljši endoskopski nadzor | [7 empty] | E
CP | P | #955974 | ŽICA VODILNA DOLGA KOTNI TIP 0,035˝x4500mm kat.št. N3622830 Olympus |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003061 | 1 |  | N3622830 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N003062 | ŽICA VODILNA DOLGA RAVNI TIP 0,035˝x4500mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica, premer 0.035¨ , dolžina 4500mm, za enkratno uporabo, ravni tip konice, sterilno pakiranje; s hidrofilnim ovojem za tekoče rokovanje pri menjavanju pripomočkov 500mm; zelo dobro vidna na rentgenski sliki. Označena, zelo fleksibilna distalna konica (70mm) za varno in lažje uvajanje, Pred hidrofilno konico je žica konusno zoožana za enostaven prehod, 20mm poševni markerji in 330 mm križni markerji za boljši endoskopski nadzor | [7 empty] | E
CP | P | #955973 | ŽICA VODILNA DOLGA RAVNI TIP 0,035˝x4500mm kat.št. N3622730 Olympus |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003062 | 1 |  | N3622730 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N003063 | ŽICA VODILNA KRATKA KOTNI TIP 0,035˝x2700mm |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica, premer 0.035¨ , dolžina 2700mm, za enkratno uporabo, kotni tip konice, sterilno pakiranje; s hidrofilnim ovojem za tekoče rokovanje pri menjavanju pripomočkov 500mm; zelo dobro vidna na rentgenski sliki. Označena, zelo fleksibilna distalna konica (70mm) za varno in lažje uvajanje, Pred hidrofilno konico je žica konusno zoožana za enostaven prehod, 20mm poševni markerji in 330 mm križni markerji za boljši endoskopski nadzor | [7 empty] | E
CP | P | #955972 | ŽICA VODILNA KRATKA KOTNI TIP 0,035˝x2700mm kat.št. N3622630 Olympus |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003063 | 1 |  | N3622630 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N003064 | ŽICA VODILNA KRATKA RAVNI TIP 0,035"x2700mm |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica, premer 0.035¨ , dolžina 2700mm, za enkratno uporabo, ravni tip konice, sterilno pakiranje; s hidrofilnim ovojem za tekoče rokovanje pri menjavanju pripomočkov 500mm; zelo dobro vidna na rentgenski sliki. Označena, zelo fleksibilna distalna konica (70mm) za varno in lažje uvajanje, Pred hidrofilno konico je žica konusno zoožana za enostaven prehod, 20mm poševni markerji in 330 mm križni markerji za boljši endoskopski nadzor 14.08.2019: lahko tudi žico vodillna kratko, ravni tip. 0,035 dolžine 2600mm. | [7 empty] | E
CP | P | #955971 | ŽICA VODILNA KRATKA RAVNI TIP 0,035"x2700mm kat.št. N3622530 Olympus |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003064 | 1 |  | N3622530 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N003065 | VREČKA ZA ASPIRATOR 2,5L-VELIKA |  |  |  | 800 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Aspiracijska vrečka za enkratno uporabo – 2,5 l z gelom;,s protibakterijskim filmom, VLOŽNA V ASPIRACIJSKO POSODO z možnostjo zatesnitve, kompatibilna z aspiracijsko cevko, nameščeno na aparat in cevko, ki se namešča na aspiracijsko vrečko ter aspiracijsko posodo. | [7 empty] | E
CP | P | #959486 | VREČKA ZA ASPIRATOR 2,5L-VELIKA kat.št. K10021898 Olympus |  |  |  | 800 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003065 | 1 |  | K10021898 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N003066 | ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO ENOSTAVNA 10mm |  |  |  | 250 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pletena zanka, za elektroresekcijo pecljatih polipov, ovalne oblike, s čvrsto žico FI 0,47mm, z integriranim ročajem z merilnimi oznakami, velikost zanke 10mm, dolžina vodila min. 2300mm, za delovni kanal endoskopa Fi 2,8mm. Pakirana posamično, ob dobavi sterilna(za 1x uporabo) Lahko tudi zanko za elektroresekcijo enostavno, 10 mm, delovne dolžine 2400mm. | [7 empty] | E
CP | P | #957556 | ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO ENOSTAVNA 10mm kat.št. 026138 Olympus |  |  |  | 250 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003066 | 1 |  | 26138 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N003067 | ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO ENOSTAVNA 25mm |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pletena zanka, za elektroresekcijo pecljatih polipov, ovalne oblike, s čvrsto žico FI 0,47mm, z integriranim ročajem z merilnimi oznakami, velikost zanke 25mm, dolžina vodila min. 2300mm, za delovni kanal endoskopa Fi 2,8mm. Pakirana posamično, ob dobavi sterilna(za 1x uporabo) Lahko tudi zanko za elektroresekcijo enostavno, 25mm, delovne dolžine 2400 mm. | [7 empty] | E
CP | P | #957557 | ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO ENOSTAVNA 25mm kat.št. 026136 Olympus |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003067 | 1 |  | 26136 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N003068 | ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO MEHKA 10mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pletena zanka, mehkejša žica, za elektroresekcijo pecljatih polipov, ovalne oblike, s čvrsto žico FI 0,4mm, z integriranim ročajem z merilnimi oznakami, velikost zanke 10mm, dolžina vodila min. 2300mm, za delovni kanal endoskopa Fi 2,8mm. Pakirana posamično, ob dobavi sterilna(za 1x uporabo) Lahko tudi zanka ovalna, diameter 13mm | [7 empty] | E
CP | P | #461147 | ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO MEHKA 10mm kat.št. N3642730 Olympus |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003068 | 1 |  | N3642730 | Olympus | [5 empty] | E
CP | P | #463356 | ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO MEHKA 10mm kat.št. CJ-ADR-23-230-O10 Vytil (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003068 | 1 |  | CJ-ADR-23-230-O10 | VYTIL | [5 empty] | E
CP | N | #N003069 | ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO MEHKA 25mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pletena zanka, mehkejša žica, za elektroresekcijo pecljatih polipov, ovalne oblike s čvrsto žico FI 0,47mm, z integriranim ročajem z merilnimi oznakami, velikost zanke 25mm, dolžina vodila min. 2300mm, za delovni kanal endoskopa Fi 2,8mm. Pakirana posamično, ob dobavi sterilna(za 1x uporabo) Lahko tudi zanka ovalna, diameter 27mm | [7 empty] | E
CP | P | #462469 | ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO MEHKA 25mm kat.št. N3642930 Olympus (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003069 | 1 |  | N3642930 | Olympus | [5 empty] | E
CP | P | #463357 | ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO MEHKA 25mm kat.št. CJ-ADR-23-230-O25 Vytil (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003069 | 1 |  | CJ-ADR-23-230-O25 | VYTIL | [5 empty] | E
CP | P | #957724 | ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO MEHKA 25mm kat.št. PFS01-02423230 Micro Tech EU |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003069 | 1 |  | PFS01-02423230 | Micro Tech EU | [5 empty] | E
CP | N | #N003070 | ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO MONOFILAMENTNA 25mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Monofilamentna zanka, za elektroresekcijo sesilnih polipov, ovalne oblike s tanko čvrsto žico FI 0,3mm, z integriranim ročajem , velikost zanke 25mm, dolžina vodila min. 2300mm, za delovni kanal endoskopa Fi 2,8mm. Pakirana posamično, ob dobavi sterilna(za 1x uporabo) | [7 empty] | E
CP | P | #463358 | ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO MONOFILAMENTNA 25mm kat.št. EN10243 Key Sugical (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003070 | 1 |  | EN10243 | Key Surgical | [5 empty] | E
CP | P | #960696 | ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO MONOFILAMENTNA 25mm SD-990-25 kat.št. WA95038A Olympus (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003070 | 1 |  | WA95038A | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N003071 | ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO MONOFILAMENTNA 10mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Monofilamentna zanka, za elektroresekcijo sesilnih polipov, ovalne oblike s tanko čvrsto žico FI 0,3mm, z integriranim ročajem , velikost zanke 10mm, dolžina vodila min. 2300mm, za delovni kanal endoskopa Fi 2,8mm. Pakirana posamično, ob dobavi sterilna(za 1x uporabo) Zanka diameter 10 mm | [7 empty] | E
CP | P | #463359 | ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO MONOFILAMENTNA 10mm kat.št. E0420563 Olympus (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003071 | 1 |  | E0420563 | Olympus | [5 empty] | E
CP | P | #960695 | ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO MONOFILAMENTNA 10mm DPM-230-10 (SD-990-10) kat.št. WA95034A Olympus (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003071 | 1 |  | WA95034A | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N003074 | IGLA ZA SKLEROZACIJO IN TATOO - tanka |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sklerozacijska endoskopska igla dolžine 230cm, 26G, dolžina igle 4mm, debelina igle 0,4mm, za kanal FI 2,8mm, uvajalni kateter trd, se ne preknika, večji notranji lumen za lažjo brizganje bolj viskoznih tekočin, primerna tudi za Histoacryl, konica igle naj ima primeren kot za požiralnik in želodec, ročnik naj ima klik sistem, omogoča naj, da se igla v obeh skrajnih legah zaskoči, 1x uporaba. | [7 empty] | E
CP | P | #961706 | IGLA ZA SKLEROZACIJO IN TATOO - tanka kat.št. N5408330 Olympus |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003074 | 1 |  | N5408330 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N003075 | KLEŠČICE KOAGULACIJSKE ZA ESD - kolonoskopija |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kleščice za koagulacijo za enkratno uporabo, kleščice za hemostazo za kolorektalni ESD, dolžina 2,7mm, širina odpiranja 4mm, notranjost čeljusti nazobčana za kompakten prijem žile, dolžina 2300mm, za del. kanal 3.2 mm, s funkcijo rotacije. | [7 empty] | E
CP | P | #961707 | KLEŠČICE KOAGULACIJSKE ZA ESD kat.št. N3046330 Olympus |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003075 | 1 |  | N3046330 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N003076 | NASTAVEK ZA FIKSACIJO VODILNE ŽICE |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za duodenoskop za fiksacijo ene ali dveh vodilnih žic, z zamaškom za zmanjševanje uhajanja zraka, s trakom za fiksacijo. Proizvajalec duodenoskopa: Fujifilm ED-530XT | [7 empty] | E
CP | P | #961708 | NASTAVEK ZA FIKSACIJO VODILNE ŽICE kat.št. M00545281 Boston Scientific |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003076 | 1 |  | M00545281 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N003077 | KOŠARICA DORMI S FUNKCIJO LITOTRIPTOR ZA VODILNO ŽICO 2,5CM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Posebno oblikovana - trapezoidna, 4-žična košarica za odstranjevanje žolčnih kamnov ali mulja iz žolčevoda, za vodilno žico, z ročajem, z možnostjo uporabe z ročajem za dilatacijske balone kot litotriptor, premer košarice 25mm, za vodilno žico 0,035, za delovni kanal 3,2. | [7 empty] | E
CP | P | #961709 | KOŠARICA DORMI S FUNKCIJO LITOTRIPTOR ZA VODILNO ŽICO 2,5CM kat.št. M00510880 Boston Scientific |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003077 | 1 |  | M00510880 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N003078 | ZANKA ZA HLADNO POLIPEKTOMIJO IN ELEKTRORESEKCIJO 10MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pletena zanka za elektroresekcijo ali hladno polipektomijo, ovalne oblike, s čvrsto žico, z integriranim ročajem, premer zanke 10mm, debelina 2,4mm, kanal dolžine 240cm, delovna dolžina 2.8cm. Zanka je lahko okrogle oblike. | [7 empty] | E
CP | P | #462470 | ZANKA ZA HLADNO POLIPEKTOMIJO IN ELEKTRORESEKCIJO 10MM kat.št. CJ-ADR-23-230-MFO10 Vytil (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003078 | 1 |  | CJ-ADR-23-230-MFO10 | VYTIL | [5 empty] | E
CP | P | #961710 | ZANKA ZA HLADNO POLIPEKTOMIJO IN ELEKTRORESEKCIJO 10MM kat.št. M00561221 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003078 | 1 |  | M00561221 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N003079 | PAPILOTOM Z INTEGRIRANO DVOSTRANSKO ŽICO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sfinkterotom s 3 lumni, ki se v konici združijo v enega, s portom za vbrizg kontrastnega sredstva, za vodilno žico 0,035ˇ, dolžina rezalne žice 30mm, dolžina konice 5mm, debelina konice 4,4Fr, z možnostjo rotacije konice, z integrirano vodilno žico dolžine 450cm, 0,035" z enim 10cm hidrofilnim koncem in drugim 5cm hidrofilnim koncem. | [7 empty] | E
CP | P | #961711 | PAPILOTOM Z INTEGRIRANO DVOSTRANSKO ŽICO kat.št. M00583070 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003079 | 1 |  | M00583070 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N003080 | ZANKA ZA HLADNO POLIPEKTOMIJO MAJHNA |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zanka za hladno polipektomijo, debelina plašča 2,4mm, dolžina: 230cm, velikost zanke 9mm, brez možnosti priključka na "elektrokauter". Lahko tudi zanko za hladno polipektomijo majhno, delovne dolžine 2400mm, loop 10mm, sheath 2.4mm. | [7 empty] | E
CP | P | #462106 | ZANKA ZA HLADNO POLIPEKTOMIJO MAJHNA kat.št. CS3-11023230 Micro Tech EU (sc=10kos) |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003080 | 1 |  | CS3-11023230 | Micro Tech EU | [5 empty] | E
CP | P | #961712 | ZANKA ZA HLADNO POLIPEKTOMIJO MAJHNA kat.št. 00711115 US Endoscopy |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003080 | 1 |  | 711115 | US Endoscopy | [5 empty] | E
CP | N | #N003081 | ŠČETKA ZA CITOLOGIJO TRODELNA TRDA VELIKA 3MM/9Fr, za vodilno žico |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ščetka za citologijo biliarnega sistema, dolžine 200cm, debelina 3mm, distalno in proksimalno trša ščetka, vmes mehkejša ščetka, žica iz nitinola, kompatibilno s kratko in dolgo vodilno žico, atraumatična konica, radiopačni marker. | [7 empty] | E
CP | P | #961713 | ŠČETKA ZA CITOLOGIJO TRODELNA TRDA VELIKA 3MM/9Fr, za vodilno žico kat.št. 00711652 US Endoscopy (sc=5kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003081 | 1 |  | 711652 | US Endoscopy | [5 empty] | E
CP | N | #N003082 | PRIJEMALKA ZA ODSTRANJEVANJE TUJKOV 2,4MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prijemalka za odstranjevanje tujkov, premer 2,4mm, dolžina 230cm, končni večji zob + 3 manjši zobki. Zahtevamo artikel za 1 x uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #961714 | PRIJEMALKA ZA ODSTRANJEVANJE TUJKOV 2,4MM kat.št. 00711177 US Endoscopy (sc=5kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003082 | 1 |  | 711177 | US Endoscopy | [5 empty] | E
CP | N | #N003083 | ZANKA ZA POLIPEKTOMIJO (EMR) izrazito TRDA (14x27) |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zanka za polipektomijo izrazito trda, monofilamentna, vodilo: 2,4mm, dolžina 230cm, velikost zanke 14x27mm. | [7 empty] | E
CP | P | #961715 | ZANKA ZA POLIPEKTOMIJO (EMR) izrazito TRDA (14x27) kat.št. 00711871 US Endoscopy |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003083 | 1 |  | 711871 | US Endoscopy | [5 empty] | E
CP | N | #N003084 | ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO 3 VELIKOSTI |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zanka za polipektomijo, 3 velikosti, pletena, (ovalna 30x55; heksagonalna 10x28mm; diamantne oblike 6x15mm), vodilo: 2,4mm, dolžina: 230cm. | [7 empty] | E
CP | P | #961717 | ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO 3 VELIKOSTI kat.št. 00711119 US Endoscopy |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003084 | 1 |  | 711119 | US Endoscopy | [5 empty] | E
CP | N | #N003086 | KOŠARICA DORMI S FUNKCIJO LITOTRIPTOR za VODILNO ŽICO 3,5CM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Posebno oblikovana - ovalna, 4-žična košarica za odstranjevanje žolčnih kamnov ali mulja iz žolčevoda, za vodilno žico, z ročajem z navojem, ki se lahko uporablja kot litotriptor, za delovni kanal 4,2 mm, s funkcijo rotacije ob zapiranju in možnost samodejnega razdrtja košarice na distalnem delu, možnost uvajanja preko vodilne žice 0,035, port za kontrast; premer košarice 35mm, dolžina 200cm, | [7 empty] | E
CP | P | #461149 | KOŠARICA DORMI S FUNKCIJO LITOTRIPTOR za VODILNO ŽICO 3,5CM kat.št. 502486 Medwork (sc=2kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003086 | 1 |  | 502486 | Medwork | [5 empty] | E
CP | N | #N003087 | KANILA - DOLGA KONUSNA KONICA (V-KANILA) 3,5 Fr, ZA ŽICO 0,025", 1950MM X 2,2MM - za enkratno uporabo |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kanila, dolga konusna konica 3,5 Fr, dolžina 1950mm, FI je min 2,2mm,kompatibilna z 0,025' žico, radiopačna, za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #461150 | KANILA - DOLGA KONUSNA KONICA (V-KANILA) 3,5 Fr, ZA ŽICO 0,025", 1950MM X 2,2MM - za enkratno uporabo kat.št. N1088430 Olympus |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003087 | 1 |  | N1088430 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N003097 | ŽICA VODILNA DOLGA RAVNI TIP 0,025˝x4500mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica, premer 0.025¨, dolžina 4500mm, za enkratno uporabo, ravni tip konice, sterilno pakiranje; s hidrofilnim ovojem za tekoče rokovanje pri menjavanju pripomočkov 500mm; zelo dobro vidna na rentgenski sliki. Označena, zelo fleksibilna distalna konica (70mm) za varno in lažje uvajanje, 20mm poševni markerji in 330 mm križni markerji za boljši endoskopski nadzor | [7 empty] | E
CP | P | #461151 | ŽICA VODILNA DOLGA RAVNI TIP 0,025˝x4500mm kat.št. N5368030 Olympus |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003097 | 1 |  | N5368030 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N003098 | ZANKA LIGACIJSKA (ENDOLOOP) ZA POLIPEKTOMIJE |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ligacijska zanka za polipektomije, dolžine 2300mm, za delovni kanal 2,8mm, premer zanke 30mm, za enkratno uporabo | [7 empty] | E
CP | P | #959066 | ZANKA LIGACIJSKA ZA POLIPEKTOMIJO (1xupor) HX-400U-30 kat.št. N5382130 Olympus (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003098 | 1 |  | N5382130 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N003100 | KLIP PREDNALOŽEN HEMOSTATSKI IN PROFILAKTIČNI |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Hemostatski in profilaktični prednaložen klip za zapiranje, hemostazo, endoskopsko markiranje in pritrjevanje hranilnih tub, s CE indikacijo za profilaktično klipanje. Ergonomski ročaj, možnost vrtenja klipa, diameter klipa 11mm, poseben dizajn zapiranja klipa, ki onemogoča, da se klip odpre, atravmatski dizajn kleščic, z možnostjo do 5x tnega odpiranja in zapiranja, za delovni kanal 2.8, dolžina 235cm, s plastičnim ovojem za zaščito kanala, z zaporo pred nehotenim odpiranjem klipa v kanalu endoskopa. | [7 empty] | E
CP | P | #962256 | KLIP PREDNALOŽEN HEMOSTATSKI IN PROFILAKTIČNI kat.št. M00522612 Boston Scientific (sc=20kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003100 | 1 |  | M00522612 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N008530 | ZANKA ZA POLIPEKTOMIJO (EMR) ovalna z zobki (25x60) |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zanka za EMR, ovalne oblike, 25x60mm, z zobki za boljši oprijem tkiva, dolžina 220 cm. Premer žice 0,38mm. Za delovni kanal min. FI 2,8mm. | [7 empty] | E
CP | P | #963636 | ZANKA ZA POLIPEKTOMIJO (EMR) ovalna z zobki (25x60) kat.št. 200.55.10 Ovesco |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008530 | 1 |  | 200.55.10 | Ovesco | [5 empty] | E
CP | N | #N008531 | ZANKA ZA HLADNO POLIPEKTOMIJO MAJHNA TRDA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zanka za hladno polipektomijo, trda, okrogle oblike, debelina plašča 2,4mm, dolžina 240 cm, velikost zanke 10mm, za delovni kanal min. FI 2,8. Brez možnosti priključka na "elektrokauter". | [7 empty] | E
CP | P | #963637 | ZANKA ZA HLADNO POLIPEKTOMIJO MAJHNA TRDA kat.št. M00561101 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008531 | 1 |  | M00561101 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N008532 | ZANKA ZA HLADNO POLIPEKTOMIJO MAJHNA Z MOŽNOSTJO PRIKLJUČITVE NA ELEKTROKAUTER |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zanka za hladno polipektomijo z možnostjo priključka na elektrokauter. Heksagonalne oblike, srednje trda, pletena, velikost zanke 10 mm, dolžina 230 cm. Za delavni kanal 2,8mm. | [7 empty] | E
CP | P | #963638 | ZANKA ZA HLADNO POLIPEKTOMIJO MAJHNA Z MOŽNOSTJO PRIKLJUČITVE NA ELEKTROKAUTER kat.št. N5998230 Olympus |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008532 | 1 |  | N5998230 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N008533 | ZANKA ASIMETRIČNA 15MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zanka za hladno polipektomijo z možnostjo priključka na elektrokauter. Asimetrične oblike, z možnostjo rotacije, velikost zanke 15 mm, dolžina 230 cm. Za delovni kanal 2,8mm. | [7 empty] | E
CP | P | #462471 | ZANKA ASIMETRIČNA 15MM oblike polmeseca kat.št. CJ-ADR-23-230-C15 Vytil (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008533 | 1 |  | CJ-ADR-23-230-C15 | VYTIL | [5 empty] | E
CP | P | #963639 | ZANKA ASIMETRIČNA 15MM kat.št. GPS-41-15-230 Medi-globe |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008533 | 1 |  | GPS-41-15-230 | Medi-globe | [5 empty] | E
CP | N | #N008534 | ZANKA ASIMETRIČNA 25MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zanka za hladno polipektomijo z možnostjo priključka na elektrokauter. Asimetrične oblike, z možnostjo rotacije, velikost zanke 25 mm, dolžina 230 cm. Za delovni kanal 2,8mm. | [7 empty] | E
CP | P | #462472 | ZANKA ASIMETRIČNA 25MM oblike polmeseca kat.št. CJ-ADR-23-230-C25 Vytil (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008534 | 1 |  | CJ-ADR-23-230-C25 | VYTIL | [5 empty] | E
CP | P | #963640 | ZANKA ASIMETRIČNA 25MM kat.št. GPS-41-25-230 Medi-globe |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008534 | 1 |  | GPS-41-25-230 | Medi-globe | [5 empty] | E
CP | N | #N008539 | STENT BILIARNI KOVINSKI DELNO-OPLAŠČEN 10mm 40mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za biliarni sistem za zdravljenje malignih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, centralno krit s silikonom, za vodilno žico 0,035˝x4500mm, radiopačni markerji na proksimalnem, centralnem in distalnem delu, dolžine 40mm, premer 10mm, diameter proksimalno in distalno 13,5mm, kateter 8,5Frx1800 mm, s točko brez povratka za repozicijo stenta med posegom. | [7 empty] | E
CP | P | #963670 | STENT BILIARNI KOVINSKI DELNO-OPLAŠČEN BPA-10040-D180 10MM 40MM kat.št. E0422264 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008539 | 1 |  | E0422264 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N008540 | STENT BILIARNI KOVINSKI DELNO-OPLAŠČEN 10mm 60mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za biliarni sistem za zdravljenje malignih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, centralno krit s silikonom, za vodilno žico 0,035˝x4500mm, radiopačni markerji na proksimalnem, centralnem in distalnem delu, dolžine 60mm, premer 10mm, diameter proksimalno in distalno 13,5mm kateter 8,5Frx1800 mm, s točko brez povratka za repozicijo stenta med posegom. | [7 empty] | E
CP | P | #963671 | STENT BILIARNI KOVINSKI DELNO-OPLAŠČEN BPA-10060-D180 10MM 60MM kat.št. E0422266 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008540 | 1 |  | E0422266 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N008541 | STENT BILIARNI KOVINSKI DELNO-OPLAŠČEN 10mm 80mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za biliarni sistem za zdravljenje malignih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, centralno krit s silikonom, za vodilno žico 0,035˝x4500mm, radiopačni markerji na proksimalnem, centralnem in distalnem delu, dolžine 80mm, premer 10mm, diameter proskimalno in distalno 13,5mm, kateter 8,5Frx1800 mm, s točko brez povratka za repozicijo stenta med posegom. | [7 empty] | E
CP | P | #963672 | STENT BILIARNI KOVINSKI DELNO-OPLAŠČEN BPA-10080-D180 10MM 80MM kat.št. E0422267 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008541 | 1 |  | E0422267 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N008542 | STENT BILIARNI KOVINSKI DELNO-OPLAŠČEN 10mm 100mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za biliarni sistem za zdravljenje malignih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, centralno krit s silikonom, za vodilno žico 0,035˝x4500mm, radiopačni markerji na proksimalnem, centralnem in distalnem delu, dolžine 100mm, premer 10mm, diameter proksimalno in distalno 13,5mm, kateter 8,5Frx1800 mm, s točko brez povratka za repozicijo stenta med posegom. | [7 empty] | E
CP | P | #963673 | STENT BILIARNI KOVINSKI DELNO-OPLAŠČEN BPA-10100-D180 10MM 100MM kat.št. E0422268 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008542 | 1 |  | E0422268 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N008543 | STENT BILIARNI KOVINSKI NEOPLAŠČEN premer 10mm 100mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za biliarni sistem za zdravljenje malignih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, neoplaščen, za vodilno žico 0,035˝4500mm, radiopačni markerji na proksimalnem, centralnem in distalnem delu, dolžine 100mm, premer centralno 10mm, premer proksimalno in distalno 13,5mm, kateter 8Frx1800 mm, s točko brez povratka za repozicijo stenta med posegom. | [7 empty] | E
CP | P | #963674 | STENT BILIARNI KOVINSKI NEOPLAŠČEN BNA-10-100-G180 premer 10MM 100MM kat.št. E0422233 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008543 | 1 |  | E0422233 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N008544 | STENT BILIARNI KOVINSKI NEOPLAŠČEN premer 10mm 80mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za biliarni sistem za zdravljenje malignih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, neoplaščen, za vodilno žico 0,035˝4500mm, radiopačni markerji na proksimalnem, centralnem in distalnem delu, dolžine 80mm, premer centralno 10mm, premer proksimalno in distalno 13,5mm, kateter 8Frx1800 mm, s točko brez povratka za repozicijo stenta med posegom. | [7 empty] | E
CP | P | #963675 | STENT BILIARNI KOVINSKI NEOPLAŠČEN BNA-10-080-G180 premer 10MM 80MM kat.št. E0422232 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008544 | 1 |  | E0422232 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N008545 | STENT BILIARNI KOVINSKI NEOPLAŠČEN premer 10mm 60mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za biliarni sistem za zdravljenje malignih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen,neoplaščen, za vodilno žico 0,035˝4500mm, radiopačni markerji na proksimalnem, centralnem in distalnem delu, dolžine 60mm, premer 10mm, premer opornice proksimalno in distalno 13,5mm, kateter 8Frx1800 mm, s točko brez povratka za repozicijo stenta med posegom. | [7 empty] | E
CP | P | #963676 | STENT BILIARNI KOVINSKI NEOPLAŠČEN BNA-10-060-G180 premer 10MM 60MM kat.št. E0422231 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008545 | 1 |  | E0422231 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N008546 | STENT ZA DVANAJSTNIK/DUODENALNI NEOPLAŠČEN premer 20mm, dolžina 11cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za dvanajstnik kovinski, neoplaščen, iz nitinola, s križno - kljukasto strukturo za optimalno prileganje tkivu, dvojna mrežna struktura za večjo fleksibilnost, proskimalno in distalno razširjen za antimigracijo, premer sredine stenta 20 mm, dolžina stenta 11 cm, vodilo 10,2Fr x 230 cm, radiopačna atraumatična konica, za vodilno žico 0,035˝, radiopačni marker na obeh koncih in na sredini, plastična zanka na proksimalnem robu za možnost korekcije opornice Lahko tudi stent za dvanajstnik neoplaščen 25/20, dolžine 12cm | [7 empty] | E
CP | P | #963677 | STENT ZA DVANAJSTNIK/DUODENALNI NEOPLAŠČEN BNZL-20-110-230 premer 20MM dolžina 11CM kat.št. E0422027 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008546 | 1 |  | E0422027 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N008547 | STENT ZA KOLON OPLAŠČEN premer 24mm, dolžina 120mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za kolon kovinski, oplaščen, iz nitinola, s križno - kljukasto strukturo za optimalno prileganje tkivu, dvojna mrežna struktura za večjo fleksibilnost, proksimalno in distalno razširjen za antimigracijo, premer sredine stenta 24 mm, dolžina stenta 12 cm, vodilo 24Fr x 70 cm, radiopačna atraumatična konica, za vodilno žico 0,035˝, radiopačni marker na obeh koncih in na sredini, plastična zanka na proksimalnem in distalnem robu za možnost korekcije opornice; asimetričen za pozicioniranje tudi v rektumu. | [7 empty] | E
CP | P | #462089 | STENT ZA KOLON OPLAŠČEN premer 25mm, dolžina 120mm WallFlex kat.št. M00565060 Boston Scientific |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008547 | 1 |  | M00565060 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | P | #963678 | STENT ZA KOLON OPLAŠČEN CCB-24-120-Z070 premer 24MM dolžina 120MM kat.št. E0422217 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008547 | 1 |  | E0422217 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N008548 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN premer 10mm 60mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za biliarni sistem za zdravljenje malignih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, oplaščen, za vodilno žico 0,035"x4500mm, radiopačni markerji na proksimalnem, centralnem in distalnem delu, dolžina stenta 60mm, premer stenta centralno 10mm, proksimalno 13,5mm in distalno 10mm, kateter 10,2Frx1800mm, s točko brez povratka za repozicijo stenta, s trakom za repozicijo in odstranitev stenta, s krilci proti migraciji na distalnem delu. | [7 empty] | E
CP | P | #462090 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN premer 10mm 60mm WallFlex RX kat.št. M00570480 Boston Scientific |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008548 | 1 |  | M00570480 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | P | #963679 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN BCT-10-060-180 premer 10MM 60MM kat.št. E0422115 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008548 | 1 |  | E0422115 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N008553 | ŽICA VODILNA KRATKA KOTNI TIP 0,025˝x2700mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica, premer 0.025¨, dolžina 2700mm, za enkratno uporabo, kotni tip konice, sterilno pakiranje; s hidrofilnim ovojem za tekoče rokovanje pri menjavanju pripomočkov 500mm; zelo dobro vidna na rentgenski sliki. Označena, zelo fleksibilna distalna konica (70mm) za varno in lažje uvajanje, 20mm poševni markerji in 330 mm križni markerji za boljši endoskopski nadzor | [7 empty] | E
CP | P | #963650 | ŽICA VODILNA KRATKA KOTNI TIP 0,025˝x2700mm kat.št. N5367730 Olympus |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008553 | 1 |  | N5367730 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N008554 | ŽICA VODILNA KRATKA RAVNI TIP 0,025˝x2700mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica, premer 0.025¨, dolžina 2700mm, za enkratno uporabo, ravni tip konice, sterilno pakiranje; s hidrofilnim ovojem za tekoče rokovanje pri menjavanju pripomočkov 500mm; zelo dobro vidna na rentgenski sliki. Označena, zelo fleksibilna distalna konica (70mm) za varno in lažje uvajanje, 20mm poševni markerji in 330 mm križni markerji za boljši endoskopski nadzor | [7 empty] | E
CP | P | #963651 | ŽICA VODILNA KRATKA RAVNI TIP 0,025˝x2700mm kat.št. N5367630 Olympus |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008554 | 1 |  | N5367630 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N008555 | ŽICA VODILNA ALTERNATIVA KRATKA TRDA 0,035˝x2600mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za ERCP dolžine 260 cm debeline 0,035", trda, ravna konica, zaključek sferične oblike, maksimalen premer 0,78mm, konica brez jedra, valovita površina, jedro žice iz Ti in Ni, v konici radiopačna spirala iz volframa, 7cm hidrofilna prevleka | [7 empty] | E
CP | P | #963652 | ŽICA VODILNA ALTERNATIVA KRATKA TRDA 0,035˝x2600mm kat.št. GW11-207.035.260 Micro Tech EU |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008555 | 1 |  | GW11-207.035.260 | Micro Tech EU | [5 empty] | E
CP | N | #N008557 | KLEŠČICE BIOPSIJSKE ZA ERCP OVALNE STRANSKI ODJEM, FI2,2mm, dolžine 1950mm, za enkratno uporabo |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Klešče za odvzem biopsijskih preparatov v pankreatičnem ali žolčnem vodu, ovalna oblika čašic, z nihajno eno čeljustjo za stranski odvzem, z okencem za večji biopt. Za minimalne poškodbe tkiva. Radiopačne, za endoskopski kanal min. FI 2,2mm, dolžine 1950mm. Za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #963654 | KLEŠČICE BIOPSIJSKE ZA ERCP OVALNE STRANSKI ODJEM, FI2,2mm, dolžine 1950mm, za enkratno uporabo kat.št. N9002800 Olympus |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008557 | 1 |  | N9002800 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N008558 | KLEŠČICE BIOPSIJSKE ZA ERCP za vodilno žico |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Klešče za odvzem biopsijskih preparatov v pankreatičnem ali žolčnem vodu, ovalna oblika čašic, z okencem za večji biopt, z zobki. Ob odprtju premer kleščic 8mm. Za vodilno žico 0,035ˇ. Za endoskopski kanal min. FI 4,2mm, dolžine 2300mm. Radiopačne. Za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #963656 | KLEŠČICE BIOPSIJSKE ZA ERCP za vodilno žico kat.št. BX00711660 US Endoscopy |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008558 | 1 |  | BX00711660 | US Endoscopy | [5 empty] | E
CP | N | #N008559 | KOŠARICA DORMI - ZA VODILNO ŽICO 8-žična 1900mm x 3,7mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Posebno oblikovana radiopačna 8-žična košarica iz nitinola, gosteje pletena v zgornjem delu košare in ohlapneje pletena na spodnjem delu košare. Za odstranjevanje žolčnih kamnov ali mzlja iz žolčevoda. Za vodilno žico 0,035˝. Dolžina košarice 1900mm, FI košarice 20mm, primerna za delovni kanal endoskopa 3,7mm. S funkcijo rotacije, z odprtino za kontrast. Za enkratno uporabo, radiopačna. Kompatibilna z urgentnim litotriptorjem BML-110A-1 in litotriptorskim ročajem MAJ-441. | [7 empty] | E
CP | P | #963657 | KOŠARICA DORMI - ZA VODILNO ŽICO 8-žična FG-V451P 1900mm x 3,7mm kat.št. N5768730 Olympus |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008559 | 1 |  | N5768730 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N008560 | PRIPOMOČEK ZA DETEKCIJO POLIPOV |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pripomoček za večjo detekcijo polipov in lažje odstranje polipov na težko dostopnih mestih. Nastavek ima trdo plastično ogrode, ob poklopu resic ostane nizki profil nastavka. Kompatibilen z aparati CF-H180AI, CF-HQ190, EC-760R-V/M in EC-760ZP-V/M. | [7 empty] | E
CP | P | #963658 | PRIPOMOČEK ZA DETEKCIJO POLIPOV ARV120 kat.št. E0420500 Olympus |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008560 | 1 |  | E0420500 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N008561 | ŠČETKA ZA ČIŠČENJE ENDOSKOPOV za enkratno uporabo |  |  |  | 350 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ščetka za čiščenje endoskopov, dvodelna (na enem koncu mala ščetka za čiščenje delovnega kanala, na drugem koncu večja ščetka za gumbe). Dolžina 1800mm, za delovni kanal 2,0-4,2mm. | [7 empty] | E
CP | P | #462107 | ŠČETKA ZA ČIŠČENJE ENDOSKOPOV za enkratno uporabo PULL THRU kat.št. ZZ2850+1+SPUP+2200 F.R. Galantai (sc=60kos) |  |  |  | 350 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008561 | 1 |  | ZZ2850+1+SPUP+2200 | F.R.Galantai | [5 empty] | E
CP | N | #N008562 | MREŽICA ZA ODSTANJEVANJE POLIPOV Z MOŽNOSTJO ROTACIJE |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica za odstranjevanje polipov z možnostjo rotacije, dimenzija mrežice 3x5,5cm, dolžina 230 cm, za delovni kanal min. 2.8mm. Za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #463360 | MREŽICA ZA ODSTANJEVANJE POLIPOV Z MOŽNOSTJO ROTACIJE kat.št. NLS/POLRN26-240-32 Vytil (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008562 | 1 |  | NLS/POLRN26-240-32 | VYTIL | [5 empty] | E
CP | P | #963659 | MREŽICA ZA ODSTANJEVANJE POLIPOV Z MOŽNOSTJO ROTACIJE 3x5,5CM FI 2,8 kat.št. DGN-538-5 Boston Scientific |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008562 | 1 |  | DGN-538-5 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N008563 | MODRILO ZA SUBMUKOZNO APLIKACIJO |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Že pripravljena solucija z metilenskim modrilom za submukozno aplikacijo, primerno pri EMR in ESD. Nizka viskoznost, primerno za uporabo z iglo za sklerozacijo 23G. Sterilno pakiranje, 10 ml. | [7 empty] | E
CP | P | #462473 | MODRILO ZA SUBMUKOZNO APLIKACIJO BLUE EYE kat.št. TS-905 The Standard (set=10vial) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008563 | 1 |  | TS-905 | The Standard | [5 empty] | E
CP | N | #N008564 | LEPILO ZA SINTETIČNO ZAUSTAVLJANJE KRVAVITEV IZ VARIC |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sintetično biorazgradljivo lepilo s kombinacijo NBCA in OCA za zaustavljanje krvavitev iz varic, hitra polimerizacija, že pripravljeno za uporabo. Ob polimerizaciji segrevanje lepila ne sme predstavljati tveganja za poškodbo tkiva. Pakirano po 1 ml, uporaba brez Lipiodola, ready to use. Posamezno pakiranje ampul v sterilnem ovoju. | [7 empty] | E
CP | P | #963660 | LEPILO SINTETIČNO ZA ZAUSTAVLJANJE KRVAVITEV IZ VARIC GLUBRAN2 1ML kat.št. G-NB-2 Gem |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008564 | 1 |  | G-NB-2 | Gem | [5 empty] | E
CP | N | #N008565 | MODRILO METILENSKO |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koncentrat metilenskega modrila za pripravo z 0,9% NaCl ali vodo za injekcije. Pakirano po 5 ml. | [7 empty] | E
CP | P | #965106 | MODRILO METILENSKO Blue Marker 5ML kat.št. 600442 Laboratorie Aguettant France (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008565 | 1 |  | 600442 | Laboratorie Aguettant France | [5 empty] | E
CP | N | #N008566 | KLIP PREDNALOŽEN ROTACIJSKI ZA HEMOSTAZO - večkratno odpiranje |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prednaložen klip za hemostazo z možnostjo večkratnega neomejenega odpiranja in zapiranja. S plaščem in 360°rotacijo. Za delovni kanal min. FI 2,8mm, dolžina 230mm. | [7 empty] | E
CP | P | #462108 | KLIP PREDNALOŽEN ROTACIJSKI ZA HEMOSTAZO - večkratno odpiranje kat.št. 00711875 US Endoscopy (sc=10kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008566 | 1 |  | 711875 | US Endoscopy | [5 empty] | E
CP | P | #463361 | KLIP PREDNALOŽEN ROTACIJSKI ZA HEMOSTAZO - večkratno odpiranje kat.št. EN10400 Key Surgical (sc=5kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008566 | 1 |  | EN10400 | Key Surgical | [5 empty] | E
CP | P | #963661 | KLIP PREDNALOŽEN ROTACIJSKI ZA HEMOSTAZO večkratno odpiranje kat.št. N4509130 Olympus |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008566 | 1 |  | N4509130 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N008570 | NASTAVEK ZA EMR RAVEN ZA KOLONOSKOP FUJI |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Distalni nastavek za mukosektomijo z žlebom, raven, za večkratno uporabo, kompatibilen s kolonoskopi Fuji EC-760ZP-V/M in EC-760R-V/M | [7 empty] | E
CP | P | #463362 | NASTAVEK ZA EMR RAVEN ZA KOLONOSKOP FUJI kat.št. XT-DL-115-40 Ningbo (sc=10kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008570 | 1 |  | XT-DL-115-40 | Ningbo | [5 empty] | E
CP | N | #N008571 | NASTAVEK ZA EMR RAVEN ZA GASTROSKOP FUJI |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Distalni nastavek za mukosektomijo z žlebom, raven, za večkratno uporabo, kompatibilen z gastroskopi Fuji EG-760R | [7 empty] | E
CP | P | #463363 | NASTAVEK ZA EMR RAVEN ZA GASTROSKOP FUJI kat.št. XT-DL-098-40 Ningbo (sc=10kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008571 | 1 |  | XT-DL-098-40 | Ningbo | [5 empty] | E
CP | N | #N008572 | KLEŠČICE JUMBO - kolonoskopija |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kleščice za biopsijo za 1x uporabo, nihajna nazobčana čeljust z oknom in centralno iglico, oplaščeno vodilo za zaščito delovnega kanala, 3.7mm, 2300mm, sterilno pakirane. | [7 empty] | E
CP | P | #963662 | KLEŠČICE JUMBO FB-222U kat.št. N5355830 Olympus |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008572 | 1 |  | N5355830 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N008992 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN 10mm 40mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za biliarni sistem za zdravljenje malignih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, oplaščen, za vodilno žico 0,035˝4500mm, radiopačni markerji na proksimalnem, centralnem in distalnem delu, dolžine 40mm, premer centralno 10mm, premer proksimalno in distalno 13,5mm, kateter 8Frx1800 mm, s točko brez povratka za repozicijo stenta med posegom. | [7 empty] | E
CP | P | #462474 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN 10mm 40mm kat.št. E0422241, BCB-10040-E180 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008992 | 1 |  | E0422241, BCB-10040- | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N008993 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN 10mm 80mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za biliarni sistem za zdravljenje malignih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, oplaščen, za vodilno žico 0,035˝4500mm, radiopačni markerji na proksimalnem, centralnem in distalnem delu, dolžine 80mm, premer centralno 10mm, premer proksimalno in distalno 13,5mm, kateter 8Frx1800 mm, s točko brez povratka za repozicijo stenta med posegom. | [7 empty] | E
CP | P | #462475 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN 10mm 80mm kat.št. E0422244, BCB-10080-E180 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008993 | 1 |  | E0422244, BCB-10080- | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N008994 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN 10mm 100mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za biliarni sistem za zdravljenje malignih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, oplaščen, za vodilno žico 0,035˝4500mm, radiopačni markerji na proksimalnem, centralnem in distalnem delu, dolžine 100mm, premer centralno 10mm, premer proksimalno in distalno 13,5mm, kateter 8Frx1800 mm, s točko brez povratka za repozicijo stenta med posegom. | [7 empty] | E
CP | P | #462476 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN 10mm 100mm kat.št. E0422245, BCB-10100-E180 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008994 | 1 |  | E0422245, BCB-10100- | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N008995 | STENT BILIARNI KOVINSKI NEOPLAŠČEN 10mm 40mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za biliarni sistem za zdravljenje malignih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen,neoplaščen, za vodilno žico 0,035˝4500mm, radiopačni markerji na proksimalnem, centralnem in distalnem delu, dolžine 40mm, premer 10mm, premer opornice proksimalno in distalno 13,5mm, kateter 8Frx1800 mm, s točko brez povratka za repozicijo stenta med posegom. | [7 empty] | E
CP | P | #462477 | STENT BILIARNI KOVINSKI NEOPLAŠČEN 10mm 40mm kat.št. E0422229, BNA-10-040-G180 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008995 | 1 |  | E0422229, BNA-10-040 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N008996 | CISTOTOM 10Fr |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cistotom, dimenzije zunanjega katetra: 10Fr, 165cm, dimenzije notranjega katetra 5Fr, 19cm z igličnim nožem 0,038", diatermični obroč 10Fr, za enkratno uporabo, za vodilno žico 0,035", | [7 empty] | E
CP | P | #957920 | CISTOTOM 10Fr kat.št. CST-10 COOK Medical |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008996 | 1 |  | CST-10 | COOK Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N008997 | SPREJ ZA HEMOSTAZO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razpršilo za hemostazo, z prahom za absorbicjo vode, za enkratno uporabo | [7 empty] | E
CP | P | #961187 | SPREJ ZA HEMOSTAZO / HEMOSPRAY kat.št. HEMO-7-EU COOK Medical |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008997 | 1 |  | HEMO-7-EU | COOK Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N008998 | IGLA ZA EUZ NEVROLIZO |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Igla za nevrolizo za EUS, 20 G, uvajalo 6Fr, ekstenzija igle 0-8 cm, 4 stranske luknjice pri vrhu igle, min. del. kanal 2.4 mm | [7 empty] | E
CP | P | #961189 | IGLA ZA EUZ ZA NEVROLIZO kat.št. ECHO-20-CPN COOK Medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008998 | 1 |  | ECHO-20-CPN | COOK Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009307 | OPORNICA/STENT ZA DVANAJSTNIK DELNO OPLAŠČEN KOVINSKI PROKSIMALNO RAZŠIRJEN premer 20mm, dolžina 90 mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica/stent za dvanajstnik za zdravljenje malignih neoplazem, kovinski, samoraztezni, delno krit s silikonom. Za delovno žico 0,035x4700 mm. Z radiopačnimi markerji na obeh koncih stenta. Premer sredine stenta 20 mm, dolžine 90 mm, proksimalno razširjen za fiksacijo v pilorusu. | [7 empty] | E
CP | P | #463364 | OPORNICA/STENT ZA DVANAJSTNIK DELNO OPLAŠČEN KOVINSKI PROKSIMALNO RAZŠIRJEN 20mm 90mm kat.št. E0422311 Olympus(sc=10kos) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009307 | 1 |  | E0422311 | Olympus | [5 empty] | E
CP | P | #964992 | OPORNICA/STENT ZA DVANAJSTNIK DUODENALNI DELNO OPLAŠČEN KOVINSKI proksimalno razširjen 20MMx9CM kat.št. E0422031 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009307 | 1 |  | E0422031 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N009323 | KLIP PREDNALOŽEN HEMOSTATSKI IN PROFILAKTIČNI za večje defekte |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Hemostatski in profilaktični prednaložen klip za zapiranje, hemostazo, endoskopsko markiranje in pritrjevanje hranilnih tub, s CE indikacijo za profilaktično klipanje. Ergonomski ročaj, možnost vrtenja klipa, diameter klipa 17mm, poseben dizajn zapiranja klipa, ki onemogoča, da se klip odpre, atravmatski dizajn kleščic, z možnostjo večkratnega odpiranja in zapiranja, za delovni kanal 2.8, dolžina 235cm, s plastičnim ovojem za zaščito kanala, z zaporo pred nehotenim odpiranjem klipa v kanalu endoskopa. | [7 empty] | E
CP | P | #965013 | KLIP PREDNALOŽEN HEMOSTATSKI IN PROFILAKTIČNI za veče defekte kat.št. M00521400 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009323 | 1 |  | M00521400 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N009335 | OPORNICA/STENT ZA DVANAJSTNIK /DUODENALNI DELNO OPLAŠČEN PROKSIMALNO RAZŠIRJEN premer 20mm, dolžina 13cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za dvanajstnik kovinski, delno oplaščen, iz nitinola, s križno - kljukasto strukturo za optimalno prileganje tkivu, dvojna mrežna struktura za večjo fleksibilnost, proskimalno in distalno razširjen za antimigracijo, premer sredine stenta 20 mm, dolžina stenta 13 cm, vodilo 10,2Fr x 230 cm, radiopačna atraumatična konica, za vodilno žico 0,035˝, radiopačni marker na obeh koncih in na sredini, plastična zanka na proksimalnem robu za možnost korekcije opornice. | [7 empty] | E
CP | P | #965023 | OPORNICA/STENT ZA DVANAJSTNIK DUODENALNI DELNO OPLAŠČEN KOVINSKI proksimalno razširjen 20MMx13CM kat.št. E0422033 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009335 | 1 |  | E0422033 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N009336 | OPORNICA/STENT ZA DVANAJSTNIK /DUODENALNI DELNO OPLAŠČEN PROKSIMALNO RAZŠIRJEN premer 20mm, dolžina 11cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za dvanajstnik kovinski, delno oplaščen, iz nitinola, s križno - kljukasto strukturo za optimalno prileganje tkivu, dvojna mrežna struktura za večjo fleksibilnost, proskimalno in distalno razširjen za antimigracijo, premer sredine stenta 20 mm, dolžina stenta 11 cm, vodilo 10,2Fr x 230 cm, radiopačna atraumatična konica, za vodilno žico 0,035˝, radiopačni marker na obeh koncih in na sredini, plastična zanka na proksimalnem robu za možnost korekcije opornice. | [7 empty] | E
CP | P | #965024 | OPORNICA/STENT ZA DVANAJSTNIK DUODENALNI DELNO OPLAŠČEN KOVINSKI proksimalno razširjen 20MMx11CM kat.št. E0422032 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009336 | 1 |  | E0422032 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N009339 | KANILA S KOVINSKO KONICO 6Fr ZA ŽICO 0,035", 1950mm x 2,8mm, za enkratno uporabo |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kanila s kovinsko konico, konica 6 Fr, dolžina 1950mm, FI je min 2,8mm,kompatibilna z 0,035' žico, radiopačna, za enkratno uporabo | [7 empty] | E
CP | P | #463365 | KANILA S KOVINSKO KONICO 6Fr ZA ŽICO 0,035", 1950mm x 2,8mm FG-V422PR kat.št. N1088030 Olympus |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009339 | 1 |  | N1088030 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N009340 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 8 mm x 60mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za biliarni sistem za zdravljenje preraščajočih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, fleksibilen, v celoti krit s polimerom, s sidrom, za vodilno žico 0,035˝x4500mm, z radiopačnimi markerji za natančen prikaz lege na RTG aparatu, dolžine 60mm, premer 8mm. Odstranitev možna z izvlekom in razpletanjem stenta v tanek trak. | [7 empty] | E
CP | P | #965027 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 8MMx60MM kat.št. BIS-A-E-8-60 Allium medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009340 | 1 |  | BIS-A-E-8-60 | Allium medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009341 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 8 mm x 80mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za biliarni sistem za zdravljenje preraščajočih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, fleksibilen, v celoti krit s polimerom, s sidrom, za vodilno žico 0,035˝x4500mm, z radiopačnimi markerji za natančen prikaz lege na RTG aparatu, dolžine 80mm, premer 8mm. Odstranitev možna z izvlekom in razpletanjem stenta v tanek trak. | [7 empty] | E
CP | P | #965028 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 8MMx80MM kat.št. BIS-A-E-8-80 Allium medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009341 | 1 |  | BIS-A-E-8-80 | Allium medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009342 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 8 mm x 100mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za biliarni sistem za zdravljenje preraščajočih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, fleksibilen, v celoti krit s polimerom, s sidrom, za vodilno žico 0,035˝x4500mm, z radiopačnimi markerji za natančen prikaz lege na RTG aparatu, dolžine 100mm, premer 8mm. Odstranitev možna z izvlekom in razpletanjem stenta v tanek trak. | [7 empty] | E
CP | P | #965029 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 8MMx100MM kat.št. BIS-A-E-8-100 Allium medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009342 | 1 |  | BIS-A-E-8-100 | Allium medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009343 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 8 mm x 120mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za biliarni sistem za zdravljenje preraščajočih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, fleksibilen, v celoti krit s polimerom, s sidrom, za vodilno žico 0,035˝x4500mm, z radiopačnimi markerji za natančen prikaz lege na RTG aparatu, dolžine 120mm, premer 8mm. Odstranitev možna z izvlekom in razpletanjem stenta v tanek trak. | [7 empty] | E
CP | P | #965030 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 8MMx120MM kat.št. BIS-A-E-8-120 Allium medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009343 | 1 |  | BIS-A-E-8-120 | Allium medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009344 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 10 mm x 60mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za biliarni sistem za zdravljenje preraščajočih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, fleksibilen, v celoti krit s polimerom, s sidrom, za vodilno žico 0,035˝x4500mm, z radiopačnimi markerji za natančen prikaz lege na RTG aparatu, dolžine 60mm, premer 10mm. Odstranitev možna z izvlekom in razpletanjem stenta v tanek trak. | [7 empty] | E
CP | P | #965031 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 10MMx60MM kat.št. BIS-A-E-10-60 Allium medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009344 | 1 |  | BIS-A-E-10-60 | Allium medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009345 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 10 mm x 80mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za biliarni sistem za zdravljenje preraščajočih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, fleksibilen, v celoti krit s polimerom,s sidrom, za vodilno žico 0,035˝x4500mm, z radiopačnimi markerji za natančen prikaz lege na RTG aparatu, dolžine 80mm, premer 10mm. Odstranitev možna z izvlekom in razpletanjem stenta v tanek trak. | [7 empty] | E
CP | P | #965032 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 10MMx80MM kat.št. BIS-A-E-10-80 Allium medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009345 | 1 |  | BIS-A-E-10-80 | Allium medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009346 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 10 mm x 100mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za biliarni sistem za zdravljenje preraščajočih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, fleksibilen, v celoti krit s polimerom, s sidrom, za vodilno žico 0,035˝x4500mm, z radiopačnimi markerji za natančen prikaz lege na RTG aparatu, dolžine 100mm, premer 10mm. Odstranitev možna z izvlekom in razpletanjem stenta v tanek trak. | [7 empty] | E
CP | P | #965033 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 10MMx100MM kat.št. BIS-A-E-10-100 Allium medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009346 | 1 |  | BIS-A-E-10-100 | Allium medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009347 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 10 mm x 120mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za biliarni sistem za zdravljenje preraščajočih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, fleksibilen, v celoti krit s polimerom, s sidrom, za vodilno žico 0,035˝x4500mm, z radiopačnimi markerji za natančen prikaz lege na RTG aparatu, dolžine 120mm, premer 10mm. Odstranitev možna z izvlekom in razpletanjem stenta v tanek trak. | [7 empty] | E
CP | P | #965034 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 10MMx120MM kat.št. BIS-A-E-10-120 Allium medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009347 | 1 |  | BIS-A-E-10-120 | Allium medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009348 | KLEŠČICE JUMBO - EGDS |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kleščice za biopsijo za 1x uporabo, nihajna nazobčana čeljust z oknom in centralno iglico, oplaščeno vodilo za zaščito delovnega kanala, 2.8 mm, 2300mm, sterilno pakirane. | [7 empty] | E
CP | P | #965035 | KLEŠČICE JUMBO FB-220U kat.št. N5355430 Olympus |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009348 | 1 |  | N5355430 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N009349 | KLEŠČICE KOAGULACIJSKE ZA ESD-EGDS |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kleščice za koagulacijo za enkratno uporabo, kleščice za hemostazo za ESD, dolžina 2,7mm, širina odpiranja 4mm, notranjost čeljusti nazobčana za kompakten prijem žile, dolžina 1650 mm, za del. kanal 2.8 mm, s funkcijo rotacije. | [7 empty] | E
CP | P | #965036 | KLEŠČICE KOAGULACIJSKE ZA ESD-EGDS kat.št. N1086130 Olympus |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009349 | 1 |  | N1086130 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N009850 | PRIJEMALKA ZA OPORNICE/STENTE ROTACIJSKA za enkratno uporabo |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kleščice za odstranjevanje stentov, za enkratno uporabo, namenjene odstranjevanju stentov, rotacijske z močnim oprijemom, FI 2,8mm, 1745mm, širina odpiranja 7,2 mm | [7 empty] | E
CP | P | #967037 | PRIJEMALKA ZA OPORNICE/STENTE ROTACIJSKA (enkratna uporaba) FG-244NR kat.št. N6008830 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009850 | 1 |  | N6008830 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N010449 | STENT RETRIEVER 5 Fr za odstranjevanje biliarnih in pankreatičnih stentov |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent retriever za odstranjevanje 5Fr biliarnih in pankreatičnih stentov, delovna dolžina 180 cm, za uporabo z vodilno žico 0,021". Za delovni kanal min Fi 2,8. Sterilno pakiranje, za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #967619 | STENT RETRIEVER Soehendra 5 Fr kat.št. G21934 SSR-5 COOK Medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010449 | 1 |  | G21934 SSR-5 | COOK Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010450 | STENT RETRIEVER 7 Fr za odstranjevanje biliarnih in pankreatičnih stentov |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent retriever za odstranjevanje 7Fr biliarnih in pankreatičnih stentov, delovna dolžina 180 cm, za uporabo z vodilno žico 0,035". Za delovni kanal min Fi 2,8. Sterilno pakiranje, za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #967620 | STENT RETRIEVER Soehendra 7 Fr kat.št. G21937 SSR-7 COOK Medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010450 | 1 |  | G21937 SSR-7 | COOK Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010451 | STENT RETRIEVER 8,5 Fr za odstranjevanje biliarnih in pankreatičnih stentov |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent retriever za odstranjevanje 8,5Fr biliarnih in pankreatičnih stentov, delovna dolžina 180 cm, za uporabo z vodilno žico 0,035". Za delovni kanal min Fi 2,8. Sterilno pakiranje, za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #967621 | STENT RETRIEVER Soehendra 8,5 Fr kat.št. G21661 SSR-8,5 COOK Medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010451 | 1 |  | G21661 SSR-8,5 | COOK Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010658 | KLIP ZA HEMOSTAZO |  |  |  | 600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kovinske sponke za hemostazo, dolžine 9mm, razpona čeljusti 90°, primerne za uporabo pri zdravi mukozi za spenjanje pecljev polipov pred ali po elektroresekciji. Pakirane posamično. | [7 empty] | E
CP | P | #967883 | KLIP ZA HEMOSTAZO kat.št. SX-C-90 Ningbo (sc=30kos) |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010658 | 1 |  | SX-C-90 | Ningbo | [5 empty] | E
CP | N | #N010661 | BALON ZA RADIALNI EUZ |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balon za radialni EUZ, gladka stena, za enkratno uporabo – kompatibilen z radialno sondo Fuji EG-580UR | [7 empty] | E
CP | N | #N010662 | KLEŠČE NAVADNE ZOBKI IN IGLA enkratna uporaba |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Klešče za odvzem biopsijskih preparatov, nazobčana in ovalna oblika čašic, z iglo in okencem za večji bioptični vzorec. Za minimalne poškodbe tkiva. Radiopačne, za endoskopski kanal min. FI 2,8mm, dolžine 2300mm. Ob odprtju čašic premer 6,7 mm. Za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | N | #N010663 | KLEŠČE NAVADNE GLADKE Z IGLO enkratna uporaba |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Klešče za odvzem biopsijskih preparatov, gladka in ovalna oblika čašic, z iglo in okencem za večji bioptični vzorec. Za minimalne poškodbe tkiva. Radiopačne, za endoskopski kanal min. FI 2,8mm, dolžine 2300mm. Ob odprtju čašic premer 6,7 mm. Za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | N | #N010664 | KLEŠČE MAX NAZOBČANE BREZ IGLE enkratna uporaba |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Klešče za odvzem biopsijskih preparatov, nazobčana in ovalna oblika čašic, brez igle, z okencem za večji bioptični vzorec. Za minimalne poškodbe tkiva. Radiopačne, za endoskopski kanal min. FI 2,8mm, dolžine 2300mm. Ob odprtju čašic premer 9 mm. Za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | N | #N010677 | GUMBI ZA ENDOSKOPE OLYMPUS enkratna uporaba |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Gumbi za enkratno uporabo, kompatibilni z aparati Olympus serije 165, 180 in 190. Set sestavljajo gumb za delovni kanal (biopsy valve), gumb zrak/voda (air/water valve) ter gumb za aspiracijo (suction valve). | [7 empty] | E
CP | N | #N010678 | GUMBI ZA ENDOSKOPE FUJI enkratna uporaba |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Gumbi za enkratno uporabo, kompatibilni z aparati Fuji serije 500/700. Set sestavljajo gumb za delovni kanal (biopsy valve), gumb zrak/voda (air/water valve) ter gumb za aspiracijo (suction valve). | [7 empty] | E
CP | N | #N010679 | ŠČETKA ZA ROČNO ČIŠČENJE ENDOSKOPOV enkratna uporaba |  |  |  | 400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ščetka za ročno čiščenje endoskopov. Na enem koncu ščetka za čiščenje kanalov, na drugi strani pa vhodnih delov endoskopa. S plastičnim koncem na distalnem delu ščetke za zaščito kanalov endoskopa. Odporna proti knikanju. Delovna dolžina 950 mm, za delovni kanal 1,2 - 6,0 mm. | [7 empty] | E
CP | N | #N010680 | DRŽALO ZA FIKSACIJO VODILNE ŽICE |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za duodenoskop za fiksacijo vodilne žice, z zamaškom za zmanjševanje uhajanja zraka. Primeren za uporabo z vodilnimi žicami debeline 0,025" in 0,035". Z možnostjo izpiranja delovnega kanala kljub vstavljeni vodilni žici. Proizvajalec duodenoskopa: Fujifilm ED-530XT. | [7 empty] | E
CP | N | #N010681 | LITOTRIPTOR za vodilno žico, multifilamentna košarica 30mm x 60mm |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Litotriptor za enkratno uporabo, z atraumatsko konico, s portom za aplikacijo kontrastnega sredstva. Za uporabo z vodilno žico 0,035". Za delovni kanal Fi 4,2mm. Košarica premera 30 mm, dolžina 60 mm, multifilamentna, med posegom ohranja obliko. Dolžina katetra 208 cm. | [7 empty] | E
CP | N | #N010682 | TEKOČINA ZA SUBMUKOZNO INJICIRANJE 10ML |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Hipertonična celulozna tekočina z metilenskim modrilom za submukozno injiciranje in dvig lezij pri endoskopskih posegih. Ena viala vsebuje 10 ml tekočine. | [7 empty] | E
CP | N | #N010683 | BIOPSIJSKE KLEŠČICE ZA FNA 19G mikro |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Biopsijske kleščice kompatibilne s FNA 19G iglo. Mikro kleščice za vzorčenje tkiva iz stene/septuma ciste trebušne slinavke skozi FNA iglo. Širina odprtih čeljusti 4,3 mm, premer zaprtih čeljusti 0,76 mm. Premer vodila 0,80 mm, dolžina 230 cm. Za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | N | #N010684 | KLIP ZA HEMOSTAZO 20MM prednaložen |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prednaložen klip za hemostazo in zapiranje večjih defektov. Z možnostjo večkratnega odpiranja in zapiranja. Rotacijski z možnostjo rotacije za 360°. Kompatibilen z MRI. Ergonomski ročaj, diameter klipa 20 mm, kot klipa 135°, z 10 zobki za boljši oprijem, za delovni kanal 2,8 mm, dolžina 230 cm. | [7 empty] | E
CP | N | #N010685 | KLIP ZA HEMOSTAZO 16MM prednaložen |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prednaložen klip za hemostazo in zapiranje večjih defektov. Z možnostjo večkratnega odpiranja in zapiranja. Rotacijski z možnostjo rotacije za 360°. Kompatibilen z MRI. Ergonomski ročaj, diameter klipa 16 mm, kot klipa 135°, z 10 zobki za boljši oprijem, za delovni kanal 2,8 mm, dolžina 230 cm. | [7 empty] | E
CP | N | #N010686 | KLEŠČICE VELIKE Z ZOBKI IN IGLO enkratna uporaba |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kleščice za odvzem biopsijskih preparatov, nazobčana in ovalna oblika čašic, z iglo. Za minimalne poškodbe tkiva. Radiopačne, za endoskopski kanal min. FI 2,8mm, dolžine 2400mm, z markerji na uvajalu za lažji nadzor ob vstavitvi in izvleku kleščic. Dolžina čašic (zaprte) 2,4 mm. Za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | N | #N010687 | KLEŠČICE VELIKE Z ZOBKI enkratna uporaba |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kleščice za odvzem biopsijskih preparatov, nazobčana in ovalna oblika čašic. Za minimalne poškodbe tkiva. Radiopačne, za endoskopski kanal min. FI 2,8mm, dolžine 2400mm, z markerji na uvajalu za lažji nadzor ob vstavitvi in izvleku kleščic. Dolžina čašic (zaprte) 2,4 mm. Za enkratno uporabo. | [7 empty] | E