## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr. med., spec. int. med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3350
RS | Šifra | #1505-2
RN | Nacin | C
RO | Opis | Instrumentar-kirurški
AO | Velja od | 2023-03-20
AD | Velja do | 2024-03-19
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Kataloška številka: | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4 | PD5 | PD6 | PD7 | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | E | #257664 | PRIJEMALKA KOSTNA Aesculap kat.št. FO807R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #276093 | Prijemalka za perilo Lorna, atravmatska, dolžine 130mm, kat.št.:BF 463R Aesculap ali enakovredno |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #276095 | kontejner za sterilizacijo kirurški Inštrumentov-dno zun.dim.592x274x135mm(dxšxv),Aesculap JK442 ali enakovredno |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Dno in pokrov morata biti narejena iz aluminija. Pokrov(možnost izbire petih(5) barvnih odtenkov). Poleg tega mora imeti vpetje za dva trajna filtra(velikost 1/1) in en filter(velikost 3/4 ter 1/2), ki omogocata 5000 sterilizacijskih ciklusov(validirano po EN 868-8, aneks H) in se po potrebi lahko zamenjata, Dno zabojnika mora imeti vpetje oznak vsebine v slovenskem jeziku z možnostjo razlicnih barvnih odtenkov in vpetje samolepilnih plomb z indikatorjem poteka sterilizacije | [7 empty] | E
CP | E | #276096 | kontejner za sterilizacijo kirurški Inštrumentov-dno zun.dim.592x274x187mm(dxšxv),Aesculap JK444 ali enakovredno |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Dno in pokrov morata biti narejena iz aluminija. Pokrov(možnost izbire petih(5) barvnih odtenkov). Poleg tega mora imeti vpetje za dva trajna filtra(velikost 1/1) in en filter(velikost 3/4 ter 1/2), ki omogocata 5000 sterilizacijskih ciklusov(validirano po EN 868-8, aneks H) in se po potrebi lahko zamenjata, Dno zabojnika mora imeti vpetje oznak vsebine v slovenskem jeziku z možnostjo razlicnih barvnih odtenkov in vpetje samolepilnih plomb z indikatorjem poteka sterilizacije | [7 empty] | E
CP | E | #276097 | Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP101 rdec ali enakovredno |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Z dvema filtroma za 5000 sterilizacij, po normi EN868 2009. Kompatibilno s ponujenim kontejnerjem 276095 in 276096. | [7 empty] | E
CP | E | #276098 | Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP102 moder ali enakovredno |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Z dvema filtroma za 5000 sterilizacij, po normi EN868 2009. Kompatibilno s ponujenim kontejnerjem 276095 in 276096 | [7 empty] | E
CP | E | #276099 | Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP103 zelen ali enakovredno |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Z dvema filtroma za 5000 sterilizacij, po normi EN868 2009. Kompatibilno s ponujenim kontejnerjem 276095 in 276096 | [7 empty] | E
CP | E | #276100 | Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP105 srebrn ali enakovredno |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Z dvema filtroma za 5000 sterilizacij, po normi EN868 2009. Kompatibilno s ponujenim kontejnerjem 276095 in 276096 | [7 empty] | E
CP | E | #276101 | Mreža z nogicami,540x253x76mm za kontejner za sterilizacijo,drobno perforirana,držala, Aesculap JF223R ali enakovredno |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Kompatibilno s ponujenim kontejnerjem 276095 in 276096 | [7 empty] | E
CP | E | #276102 | Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP104 zlat ali enakovredno |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Z dvema filtroma za 5000 sterilizacij, po normi EN868 2009. Kompatibilno s ponujenim kontejnerjem 276095 in 276096 | [7 empty] | E
CP | E | #296323 | PRIJEMALKA - PEAN, RAVNA 185 mm, šifra Aesculap BH444R ali enakovreden |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #296445 | prijemalka hemostaticna po PEANU fina Crile, dolžine 140mm,AESCULAP šifra BH145R - ali enakovredno |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #296450 | prijemalka 265mm, -MAIER z zaklepom, ukrivljena AESCULAP šifra BF059R - ali enakovredno |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #296451 | prijemalka za tampone, z zapiralom, ravna 265mm -MAIER AESCULAP k.BF 058R - ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #296461 | škarje TC -MAYO 170mm, krive AESCULAP šifra.BC253R - ali enakovredno |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #296466 | Držalo za skalpel No.3 dolžine 125 mm AESCULAP šifraBB073R - ali enakovredno |  |  |  | 21 | KOS | [10 empty] | # | 1 |  | SK0426 | [6 empty] | E
CP | E | #296523 | kljukica, grabljica za rane(Senn- Millerjeva),dolžina165mm,vel.grabljice8x7,vel.kljukice18x5,5mm AESCULAP šifra BT008R ali enakov. |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #296524 | kljuka kostna po Wagnerju, šir.17mm dolžina 220mm,s široko konico AESCULAP k.FK167R - ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #296525 | kljuka kostna po Wagnerju, šir.17mm dolžina 240mm,z ostro konico AESCULAP k.FK166R - ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #296532 | žlicka ostra Volkmannova, vel.žlicke 5,2mm, dolžina 170mmAESCULAP k.FK633NR - ali enakovredno |  |  |  | 11 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #296547 | škarje preparirne Nelson-Metzenbaum,krive, dolžine 260mm, AESCULAP šifra BC279R - ali enakovredno |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #296548 | škarje preparirne (DUROTIP) Nelson-Metzenbaum, dolžine 200mm, AESCULAP k.BC265R - ali enakovredno |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #296550 | pinceta kirurška fina Semken, 1x2 zoba, dolžine 150mm, AESCULAP šifra BD667R - ali enakovredno |  |  |  | 15 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #296552 | prijemalka hemostaticna fina Hasteld-Mosquito, kriva, dolžine 125mm, AESCULAP šifra BH111R - ali enakovredno |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Kemicna sestava materiala: X20Cr13, št. materiala: 1.4021. Trdota po ISO 7741 42 - 48 HRC ali 420 - 485 HV10. Prehod od delovnega dela proti zaklepu je formiran z alkovo v obliki olive. Hod inštrumenta je enakomeren in brez zanašanja in z uporom (sila odpiranja in zapiranja) 0,5 N +/- 0,3N. Ko je inštrument popolnoma odprt, se pod lastno težo ne sme premikati in mora ostati odprt. Inštrument se zacne zapirati enakomerno z dotikom vrha celjusti skladno s prvim zaticem na zaklepu. Zapiranje mora biti enakomerno z vzmetno akcijo do zadnjega zatica na zaklepu. Sklep inštrumenta mora biti adekvatno naoljen z oljem, ki prenese avtoklaviranje in je dovoljen za uporabo na medicinskih proizvodih. Celotna dolžina znaša 124 mm - dovoljeno odstopanje znaša +/-2,0 mm, Delovna dolžina znaša 19,0 mm - dovoljeno odstopanje je +/-1,0 mm. Širina celjusti znaša 1,5 mm, dovoljeno odstopanje znaša +/- 0,2 mm. | [7 empty] | E
CP | E | #296562 | šivalnik Ryder (DUROGRIP), zelo fin, dolžine 155mm, AESCULAP k.BM055R - ali enakovredno |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #296564 | šivalnik TC Hegar Mayo dolžine 205mm, AESCULAP šifra BM067R - ali enakovredno |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Kemicna sestava materiala: X20Cr13, št. materiala: 1.4021; Karbidna trdina: vakumsko ulita stelitna zlitina na osnovi kobalta; Trdota po ISO 7741 42 - 48 HRC ali 420 - 485 HV10, trdota karbidne trdine mora biti vsaj 1200 HV10 , razlika trdote med dvema deloma šivalnika ne sme presegati 50 HV10; Preizkus in izvedba po ISO 58298: Šivalnik mora varno in zanesljivo zgrabiti kirurško nit; Gibi instrumenta morajo biti enakomerni in ne zrahljani in majavi s silo odpiranja/zapiranja 0,5 +/- 0,3 N. Celotna dolžina inštrumenta znaša 204 mm, dovoljeno odstopanje znaša +/- 2,0 mm. Delovna dolžina znaša 21,5 mm, dovoljeno odstopanje je +/- 1,0 mm. Širina celjusti znaša 2,8 mm, dovoljeno odstopanje znaša 0,1 mm. | [7 empty] | E
CP | E | #296570 | grabljice ostre po Volkmannu, dolžine 220mm, globina in šir.grabljic 9x29mm,AESCULAP šifra BT246R - ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #296574 | posoda okrogla(skleda) kap.0,4L šir.zgoraj 111mm,šir.spodaj 72mm,viš.56mm, AESCULAP šifra JG523R - ali enakovredno |  |  |  | 32 | KOS | [10 empty] | # | 1 |  | 47.31.06 | [6 empty] | E
CP | E | #296575 | posoda okrogla(skleda) kap.1,0 L šir.zgoraj 151mm,šir.spodaj 100mm,viš.73mm, AESCULAP šifra JG524R - ali enakovredno |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 |  | 47.31.08 | [6 empty] | E
CP | E | #297931 | ŠKARJE TC PREPARIRNE(DUROTIP) METZEMBAUM,fine, krive, dolžina 200MM, AESCULAP šifra BC275R ali enakovredne |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #297937 | ŠIVALNIK TC BABY CRILE WOOD DOLŽINE 150 MM AESCULAP šifra BM013R ali enakovreden |  |  |  | 16 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #297943 | PRIJEMALKA PO KOCHERJU,1x2 zoba, kriva, DOLŽINA 150 MM AESCULAP šifra BH631R ali enakovredna |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #297950 | PRIJEMALKA PO MIKULICZU kriva, dolžina 205 MM AESCULAP šifra BJ313R ali enakovredna |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #297954 | KLJUKA LANGENBECK MERE 30X10MM DOLŽINA 230 MM AESCULAP šifra BT311R ali enakovredna |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #297964 | PINCETA FINA ANATOMSKA MCINDOE fina, DOLŽINE 150 MM AESCULAP šifra BD236R ali enakovredna |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #297976 | KLJUKA KOSTNA ŠIR. 8MM S TOPO KONICO 2 MM, DOLŽINA 160 MM AESCULAP šifra FK118R ali enakovredno |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #297984 | dleto Lambotte, širina 20mm, dolžina 245mm, Aesculap kat. št. FL656R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #297985 | dleto Lambotte, širina 30mm, dolžina 245mm, Aesculap kat. št. FL659R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #298154 | Kljukica Kilner, enozoba, ostra fina, 160 MM AESCULAP šifra OL610R ali enakovredna |  |  |  | 24 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #298326 | Kljuke-dvojne Farabeuf ,dolžine 125 mm,š. Aesculap BT020R ali enakovredno |  |  |  | 15 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #298335 | Pinceta krg. srednja, dolž. 160mm š.Aesculap BD539R ali enakovredno |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #298336 | Pinceta kirurška dolž. 145mm Aesculap š. BD547R ali enakovredeno |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #298337 | Pinceta krg. dolž. 160mm š.Aesculap BD549R ali enakovredno |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #298388 | Šivalnik Crile-Wood (DUROGRIP), dolž.270mm,š.Aesculap BM030R ali enakovredno |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #298403 | Prijemalka preparirna Micro-Adson dolž. 140mm š. Aesculap BJ008R ali enakovredno |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #298415 | Prijemalka hemostaticna ukrivljena, Crafoord,dolž. 245mm, š. Aesculap BH225R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #298420 | Prijemalka hemostaticna ukrivljena Baby -Mosquito, dolž.100mm,š. Aesculap BH105R ali enakovredno |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #298431 | Prijemalka enozoba po Schroder-ju, 250mm, š. Aesculap EO110R ali enakovredno |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #298436 | Prijemalka Halsted-Mosquito, ukrivljen z zobcem,dolž. 125mm,š. Aesculap BH121R ali enakovredno |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #298443 | Prijemalka hemostaticna Crile, ukrivljena , z zobcem dolž. 140mm,š. Aesculap BH155R ali enakovredno |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #298447 | Prijemalka hemostaticna,Jacobson, dolž. 190mm,š. Aesculap BH187R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #298464 | Prijemalka po peanu, ukrivljena, dolž. 140mm, š. Aesculap BH415R ali enakovredno |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #298466 | Prijemalka Kocher-Ochsner, ukrivljena,z zobcem,dolž.160mm,š. Aesculap BH643R ali enakovredno |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #298469 | Škarje (DUROTIP) Mayo-Lexer,dolž. 165mm š. Aesculap BC284R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #298489 | Škarje fine špicaste, rahlo ukrivljene, dolžine 115, Aesculap š. BC005R ali enakovredno |  |  |  | 7 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #298492 | Škarje preparirne ravne Mayo dolžine 140mm, š. Aesculap BC251R ali enakovredno |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #298497 | Škarje preparirne Metzenbaum- fine,145mm š. Aesculap BC601R ali enakovrene |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #298498 | Škarje preparirne fine ostre, po Josephu, dolžina 150mm, š. Aesculap BC007R ali enakovredno |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #298501 | Škarje preparirne Stevens vaskularne, ostre, dolžina 125mm, š. Aesculap BC195R ali enakovredno |  |  |  | 15 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #298519 | žlicka ostra Schede vel.žlicke 6,3mm, dolžina 170mm š. Aecsulap FK625R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #298597 | škarje za mavec dolž. 160 mm š. Aesculap LX548R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #298598 | škarje za mavec dolž. 230 mm š. Aesculap LX553R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #298599 | škarje za mavec dolž. 235 mm Bruns š. Aesculap LX556R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #298600 | škarje za mavec dolž. 235 mm š. Aesculap LX558R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #298603 | klešce za kosti Luer dolž. 155 mm š. Aesculap FO412R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #298604 | klešce za kosti Luer dolž. 175 mm š. Aesculap FO460R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #298607 | držalo za skalpel No. 4 dolž.135 mm š. Aesculap BB084R ali enakovredno |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 |  | SK0432 | [6 empty] | E
CP | E | #298608 | mreža (tasa) za sterilizacijo instr dim. 257x245x50mm z rocaji š. Aesculap JF112R ali enakovredno |  |  |  | 38 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #298649 | Nastavek za skapel No,4, dolžine 215mm šif. Aesculap BB085R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #298651 | Nastavek za skapel No,3XL, dolžine 250mm šif. Aesculap BB0175R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 |  | SK0455 | [6 empty] | E
CP | E | #298652 | Nastavek za skapel No,7, dolžine 160mm šif. Aesculap BB077R ali enakovredno |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 |  | SK0428 | [6 empty] | E
CP | E | #298653 | Nastavek za skapel dolžine155mm za rezila 10-15 šif.Aesculap BB070R ali enakovredno |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 |  | 208001 | [6 empty] | E
CP | E | #298721 | Škarje TC preparirne fine,Jameson tenotomy dolžina 150mm ASCULAP šifra BC177R ali enakovredne |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 |  | SC0719 | [6 empty] | E
CP | E | #299673 | prijemalka oknasta 240mm,BONNEY AESCULAP k.EO342R - ali enakovredno |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #299694 | RAZPATORIJ Z OSTRO KONICO, premera 6,0 MM, rahlo ukrivljen, dol. 190MM AESCULAP šifra FK319NR ali enakovreden |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 |  | KN0800 | [6 empty] | E
CP | E | #299698 | anoskop IVES-FANSLER premer 24mm,delovna dolžina 87mm, celotna dolžina 145mm, AESCULAP k.EA880R - ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 |  | RK0220 | [6 empty] | E
CP | E | #300934 | Prijemalka za fragmente dolžina 200mm, Aesculap FO 807R ali enakovredno |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #300935 | Kljuka po Sauerbruchu mere kljuke 46x16mm, dolžina 225mm, Aesculap BT 351R ali enakovredno |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #300937 | Fibulotom po Sauerbruchu dolžina 270mm, Aesculap FB 882R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #300938 | Pinceta kirurška Micro-Adson dolžina 120mm, Aesculap BD 510R ali enakovredno |  |  |  | 8 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #300957 | Prijemalka za Bulldog – kleme po Johns-Hopkinsu, dolžine 240mm, BH 018R Aesculap ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #301158 | Pinceta anatomska mikro dolžina 135mm, konica 0,3mm kat.št.BD335R Aesculap ali enakovredno |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #301159 | Pinceta anatomska mikro dolžina 120mm, konica 0,3mm kat.št.FD280R Aesculap ali enakovredno |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #301160 | Pinceta anatomska mikro dolžina 150mm, konica 0,3mm kat.št.FD284R Aesculap ali enakovredno |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #301194 | šivalnik Baumgartner (DUROGRIP) dolžine 145mm, AESCULAP šifra BM015R - ali enakovredno |  |  |  | 15 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #301195 | Pinceta anatom.ADSON,dolž.120mm š.Aesculap BD222R ali enakovredno |  |  |  | 15 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #301196 | Pinceta kirurška Micro-Adson dolžina 120mm, Aesculap BD 511R ali enakovredno |  |  |  | 30 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #301197 | Škarje ukrivljene ostre, Peck-Josephu, Aesculap BC917R ali enakovredno |  |  |  | 15 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #301198 | kljukica,grabljica za rane(Senn- Millerjeva),dolžina155mm,vel.grabljice8x7,vel.kljukice22x7mm AESCULAP šifra BT006R ali enakov. |  |  |  | 15 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #301199 | Kljukica Masing, enozoba 140 MM AESCULAP šifra OL211R ali enakovredna |  |  |  | 7 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #301265 | Retraktor za prostato,dolžine 360mm AESCULAP šifra BT680R - ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E