SPECIFIKACIJE

Tehnične in ostale zahteve

Digestorij

1. Nov in nerabljen digestorij

2. Mora brezhibno tehnično delovati

3. Certificiran po standardu EN14175-1 in EN14175-2 ter normativi: PN-EN-14056 in PN-EN 13150

4. Zunanje dimenzije digestorija: max. 1400x1000x2600 mm (š x g x v)

5. Konstrukcija digestorija iz nerjavečega in kislino odpornega jekla

6. Podnožje s stranskimi pokrivnimi paneli.

7. Delovni pult iz monolitne tehnične keramike s protirazlivnim robom po celem obodu

8. Notranja obloga digestorija iz keramike, odporna na topila, baze in kisline

8 . Mikroprocesorski krmilnik z zaslonom (regulacija in nadzor hitrosti zraka v digestoriju, možnost alarmiranja mejnih vrednosti)

9. Z vgrajenim ventilatorjem in možnostjo nastavitve intenzivnosti odsesavanja

10. Dobra osvetljenost delovnega prostora (energijsko varčna LED razsvetljava)

11. Vertikalni pomik zaščitnega drsnega okna z vgrajenimi horizontalnimi drsnimi segmenti varnostnega stekla ; ročno dvigovanje s protiutežjo, odpiranje navzgor do višine 500 mm (max 810 mm)

12. Zaščitno okno ima vgrajen sistem za preprečevanje nenadzorovanega padca okna

13. Pretok zraka pri odprtem oknu: minimalno 600 – 1000 m3/h

14. Zahtevana kapaciteta odzračevalnega sistema: 0,3 – 0,5 m/s

15. Priklopi v delovnem področju: - 2x električna vtičnica (230V/50 Hz), - 2x pipa za vodo, - LED osvetlitev, - 1x keramično korito/izliv

16. Priključek za odvod zraka: fi 200 mm

17. Enostavno vzdrževanje

18. Enostavno čiščenje in dezinfekcija površine

15. Vsaj 1 leto garancije

16. Predvidena življenjska doba najmanj 10 let

17. Strokovna in servisna podpora za čas uporabe digestorija

18. Strokovna in servisna podpora morata potekati v slovenskem jeziku

19. Ponudnik mora zagotoviti dostavo, postavitev in zagon digestorija na lokaciji naročnika

20. Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem in angleškem jeziku

21. Varnostni listi morajo biti v slovenskem jeziku

Varnostna omara

1. Prezračevana pod-digestorijska kombinirana kovinska varnostna omara (požarna varnost FWF90)

2. CE certifikat

3. Z dvema ločenima prekatoma: - 1x prekat za vnetljive kemikalije (90 min zaščita, certifikat EN 14470-1), min. nosilnost 75 kg in prostornina 10 L, z varnostno zbiralno posodo na dnu; - 1x prekat za nevarne, nevnetljive kemikalije (standard EN 16121/16122), min. nosilnost 25 kg in prostornina 10 L, 2 izvlečni polici s pladnjem z dvignjenimi, lovilnimi robovi

4. Izhod za priklop na odzračevalni sistem (DN 50)

5. Zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico in indikatorjem stanja zaklepanja.

Vzdrževanje

Kompletno vzdrževanje opreme (obdobje 7 let)

Dostava in montaža

Transport, dostava, vnos, montaža, zagon in šolanje všteto v ceno