## REKAPITULACIJA
JN REKONSTRUKCIJA NAPRAVE ZA PRIPRAVO VODE ZA HEMODIALIZO
|  | SKUPAJ V EUR BREZ DDV | SKUPAJ V EUR Z DDV
1. | OPREMA | 0 | 0
2. | GRADBENA DELA | 0 | 0
3. | ELEKTRIČNA DELA | 0 | 0
4. | PREDVIDENO IN NEPREDVIDENO VZDRŽEVANJE ZA OBDOBJE SEDMIH (7) LET | 0 | 0
5. | POTROŠNI MATERIAL ZA OBDOBJE SEDMIH (7) LET | 0 | 0
| SKUPAJ | 0 | 0
PONUDNIKI POLJA V TEM ZAVIHKU NE IZPOLNJUJEJO, ZNESEK V REKAPITULACIJI SE IZRAČUNA SAMODEJNO. PONUDNIKI VPISUJEJO CENE IN ZAHTEVANE PODATKE SAMO V POLJA OZNAČENA Z RUMENO BARVO (NA ZAVIHKIH OPREMA, GRADBENA DELA, ELEKTRIČNA DELA, VZDRŽEVANJE IN POTROŠNI MATERIAL)

## OPREMA
4.5. | POPIS MATERIALA IN DEL | EM | Količina | Cena na EM v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV | Mesto v ponudbeni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve.
PONUDNIKI V PREGLEDNICI IZPOLNJUJEJO SAMO POLJA, KI SO OZNAČENA Z RUMENO BARVO,PONUDNIKI MORAJO OBVEZNO IZPOLNITI VSA POLJA OZNAČENA Z RUMENO BARVO V STOLPCU E. PONUDNIK ODDA CENO NA DVE DECIMALNI MESTI. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. Zaželeno je, da ponudnik v stolpcu N "Mesto v ponudbeni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve, navede mesto v ponudbeni dokumentaciji, na katerem je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve podane v stolpcu B(kjer je narava zahteve taka, da se jo lahko izkazuje s priloženo tehnično dokumentacijo ponujene opreme). Kjer ni izrecno zahtevano drugače, je zaželeno, da ponudnik predloži tehnično dokumentacijo ponujene opreme, kot so na primer prospekti, tehnični listi ipd. Naročnik lahko v okviru preverjanja resničnosti navedb v ponudbi oziroma na podlagi drugega odstavka 89. člena ZJN-3 katerega koli ponudnika pozove k podaji pojasnil oziroma predložitvi dodatne dokumentacije v zvezi s tehničnimi specifikacijami oziroma izpolnjevanjem zahtev iz tega dokumenta.
1. | Pri izvedbi je nujno sodelovanje vseh izvajalcev: strojnih in elektro inštalacij, ter izvajalcev gradbenih del.
2. | Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati:
- | Preboji za potrebe inštalacij
- | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo, pri čemer je potrebno elemente pred montažo pregledati. (ocean v % znesku)
- | Vsaka vgrajena naprava mora biti opremljena z navodili za uporabo v slovenskem jeziku.
- | Montažo materiala, ustrezno usposobljene osebe. Naprave montira za to pooblaščena oseba. Oprema mora biti montirana v skladu z navodili proizvajalca. Pri montaži se upošteva tudi drobni montažni material, tesnila, ter potrebna pripravljalna in zaključna dela.
- | Zaščito vgrajenih materialov na objektu (položenih razvodov…) proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih oz. ostalih del po vgradnji materiala
- | Izvajalec mora pred izvedbo pripraviti dokumentacije skladno s PRAVILNIKOM O GRADBENIH PROIZVODIH. Dokumentacija naj obsega ustrezne ateste, izjave o skladnosti, CE certificate).
- | Izpiranje in čiščenje vseh cevnih inštalacij.
- | Tlačne, tesnostne, trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov s potrebnimi zapisniki o izvedbah preizkusov. V kolikor je potrebno za določene inštalacije pridobiti ustrezno dokumetacijo drugega podjetja (plinovod), je potrebno upoštevati tudi nadzor s strani tega podjetja, kot tudi naročilo preizkusov, ter pridobitve ustrezne dokumentacije.
- | Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem element in v sistemu. Izvedbo meritev pretokov, ter pridobitve zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
- | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti, ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema
- | Sledenje sprememb, ter vrisi med gradnjo in predaja podatkov izdelovalci projekta izvedenih del.
- | Izdelava ustreznih funkcionalnih shem posameznih sistemov, vključno z navodili za uporabo, ter namestitev le-the v strojnici, toplotni postaji…
- | Predmet izvedbe je tudi izvedba vseh kabelskih povezav v strojnicah in med stojnicami! Kabelske povezave izven strojnic izvede izvajalec električnih inštalacij po podatkih iz enopolnih in vezalnih shem, ki jih pripravi dobavitelj strojne opreme. Dovodi električne energije do električnih razdelilnikov so predmet izvajalca električnih inštalacij.
A/ | PRIPRAVA VODE ZA HEMODIALIZO
1. | Demontažna dela
Demontaža obstoječih razvodov, panelov, ter elementov in opreme znotraj prostora za pripravo dializne vode, sortiranje materiala in odvoz na deponijo
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
| Demontažna dela |  |  | SKUPAJ | 0 | 0
2. | Naprava za pripravo hemodializne vode
1. | Naprava za pripravo dializne vode s funkcijami, ki jih zahteva uporabnik. Sodobna tehnologija reverzne osmoze z zmanjšano porabo vode in električne energije. Sistem izpolnjuje najnovejše standarde ISO 23500 in zagotavlja varno in zanesljivo oskrbo z dializnimi tekočinami.
Vsi materiali, ki so v kontaktu z dializno vodo so testirani na biokompatibilnost v skladu s standardom ISO 10993-1
- | RO kapacitete proizvedenega permeata minimalno 1800 l/h
- | Izkoristek min. 80%, glede na količino vhodne vode
- | naprava zagotavlja integrirano vročo dezinfekcij, ter izpolnjuje Standard A0=600 (SO 23500)
Lastnosti naprave:
- | samodejno prilagaja proizvedeno količino permeata glede na število odvzemnih mest, v primeru, da odvzema ni, naprava izključi proizvodnjo permeata
- | v času, ko dializa ne poteka, je zagotovljeno spiranje razvodov - voda kroži preko modula in razvoda
- | omogoča dnevno kontrolo parametrov ter prikaz učinkovitosti modulov
- | omogoča samodejno vročo dezinfekcijo celotnega razvoda, vključno z dializnimi aparati, ter vročo dezinfekcijo membran
- | omogoča beleženje podatkov o delovanju naprave z možnostjo vpogleda vsaj za mesec nazaj
- | omogoča zasilno delovanje v primeru izpada ali okvare, pri čemer mora biti zagotovljen nadzor nad temperaturo in prevodnostjo permeata
- | vključuje namestitev senzor puščanja v prostoru za pripravo hemodializne vode, ki v primeru izlitja samodejno zapre dotok vhodne vode in izključi delovanje naprave.
Ponudnik opreme mora izpolnjevati zahteve:
Kvaliteta dializne vode mora biti dokazana z ISO standardi
- | za čas veljavnosti pogodbe zagotavlja s strani proizvajalca servisno vzdrževanje
- | zagotoviti ustrezno usposobljeno tehnično osebje z ustreznim certifikatom za izvedbo inštalacij
- | po končani izvedbi mora biti izdano potrdilo o varni uporabi sistema (pondnik izdela validacijsko poročilo, rezultate kemične analize permeata, rezultate analiz bakterijskih endotoksinov in mikrobiološko analizo permeata. )
- | zagotoviti izobraževanje zdravstvenega osebja in treh bolnišničnih serviserjev
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
2. | Upravljanje sistema preko krmilnega sistema z zaslonom na dotik za lokalno upravljanje. Z možnostjo daljinskega nadzora in beleženja podatkov - parametrov delovanja ter morebitnih napak
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
3. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. Vključno tlačni preizkus | kos | 1 |  | 0 | 0
4. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Naprava za pripravo hemodializne vode |  |  | SKUPAJ | 0 | 0
3. | Oprema za predobdelavo vodovodne vode
1. | Individualno zasnovan sistem za predobdelavo vode sestavljen iz:
1. mehanska filtracija (odstranjevanje grobih delcev). 2. peščeni filter (odstranjevanje finih delcev) 3. deferizacija (glede na izvid vhodne vode) 4. dvojni filter z aktivnim ogljem (absorbira široko paleto kemikalij, klor, hlapne organske spojine in organske nečistoče 5. mehčalna naprava (odstranjevanje Ca2+ in Mg2+) 6. v primeru prenizkega tlaka na vodovodnem omrežju dobavitelj zagotavlja ustrezen sistem za povišanje tlaka vhodne vode. 7. omogoča vzorčenje za vsako fazo obdelave vode ločeno 8. sistem predfiltracije vsebuje senzorje puščanja, ki v primeru izlitja zagotavljajo zaustavitev dotoka vode v sistem predfiltracije z elektromagnetnim ventilom 9. sistem predfiltracije ima zaščito pred povratnim tokom vode, ki v primeru nižjega tlaka na vodovodnem omrežju prepreči iztok že obdelane vode nazaj v vodovodno omrežje
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
2. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. Vključno tlačni preizkus | kos | 1 |  | 0 | 0
3. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Oprema za predobdelavo vodovodne vode |  |  | SKUPAJ | 0 | 0
4. | Sistem za distribucijo dializnih tekočin do dializnih mest, vključno z razvodom
Sistem zagotavlja povezavo medijev (vode, permeate in dializnih koncentratov), ki so potrebni med dializnim zdravljenjem
Dobavitelj mora ob prevzemu priložiti poročilo o preizkusu tesnenja razvodnega sistema za permeat in koncentrat.
1. | Podkonstrukcija sistema za centralni razvod po dializnih sobah do priključnih omaric je sestavljena iz podporne konstrukcije, ki je iz nerjavečega materiala kamor so s sprednje strani nameščene snemljive/viseče panelne plošče. Podporna konstrukcija omogoča namestitev povezovalnih cevi (permeat), električnih in plinskih instalacij ter odtočnih cevi. Zaradi enostavnega odkrivanja okvar in popravila v primeru puščanja stenski panel s spodnje strani ni zaprt. Vsako priključno mesto je opremljeno s senzorjem puščanja, ki v primeru izliva izključi dotok permeata in uporabnika opozori o napaki.
Vsi vidni deli so narejeni iz kompaktnih plošč (standard EN438). Kompaktne plošče so vodoodporne, odporne na razkužila ter dializne koncentrate, enostavne za vzdrževanje in odporne proti praskam. Stenski priključni panel (odvzemno mesto) je registriran kot medicinski produkt in je integriran v sistem centralnega razvoda - panele.
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
2. | Dializno odvzemno mesto je opremljeno z električnim delom in vodnim delom.
Električni del vključuje priključke:
- | 1x 230V CEE vtičnica DIN EN 60309
- | 2x 230V šuko vtičnica DIN 49440
- | 1x RJ45 dvojni priključek (CAT 6)
- | 1x sestrski klic
- | 1x senzor puščanja
- | 3x izenačitev potenciala
Vodni del vključuje priključke:
- | 1x hitra nepovratna spojka za permeat v inox izvedbi
- | 2x hitra nepovratna spojka za odtok s prostim padom v inox izvedbi, ter sifonom (z možnostjo direktnega odvzema tekočin med postopkomdializnega zdravljenja)
- | 2x hitra nepovratna spojka za dializne koncentrate v inox izvedbi
Dvojni panel (kos 13)
Enojni panel (kos 5)
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
3. | Obojestranske priključne spojke priključitev obstoječih aparatov na sistem centralnega napajanja (permeat, koncentrate in odtok), ki morajo izpolnjevati sledeče zahteve:
- | iz nerjavečega jekla kvalitete 1.4404 ali PVDF
- | povezovanje na stenske panele po sistemu "plug and play"
- | sklopka za permeat in koncentrat mora biti samozatesnilna med odključitvijo
- | gladka oblika z utori za prijemanje
- | enostavno rokovanje in čiščenje
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
4. | Razvodne cevi za permeat kvalitete PE-Xa ali Clean PEX dim. 25x3,5 - izdelava dveh zank, ločeno za 1. in 2. nadstropje, vključno s potrebnim pritrdilnim in montažnim materialom: skupne dolžine 300 m
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
5. | Razvodne cevi za koncentrat PE dim. 12x8 (dve vrsti koncentrata) - izdelava dveh zank (ločeno za posamezen koncentrat), vključno s potrebnim pritrdilnim in montažnim materialom: Skupne dolžine 600 m
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
6. | Odtočna cev s potrebnimi elementi ter pritrdilnim materialom PE dim. DN50 v skladu z DIN 1986-100, DIN EN 12056 in DIN EN 752: skupne dolžine 150 m
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
7. | Prilagoditev priključkov obstoječih dializnih aparatov novo predvideni opremi
| komplet | kos | 25 |  | 0 | 0
8. | Izvedba požarnega preboja - zahtevana požarna odpornost preboja EI60 U/C. Požarni preboj mora biti izveden s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366-3 in klasificiranimi po SIST EN 13501-2 oz. v skladu s smernico SZPV 408
Za izveden preboj morajo biti predložena vsa dokazila, licence, izjave, poročila.
| komplet | kos | 5 |  | 0 | 0
9. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. Vključno tlačni preizkus | kos | 1 |  | 0 | 0
10. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Sistem za distribucijo dializnih tekočin do dializnih mest, vključno z razvodom |  |  | SKUPAJ | 0 | 0
5. | Sistem za hišno pripravo dializnih koncentratov
1. | Avtomatiziran sistem za interno pripravo kislih dializnih koncentratov (s potrdilom o skladnosti medicinskih pripomočkov in je uvrščena v razred medicinskih pripomočkov IIb v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih 93/42/EGS)
1. Aparat zagotovlja pripravo min. 500l koncentrata z enim mešanjem 2. zagotovlja samodejno (s software-om nadzorovano) proizvodnjo koncentratov 3. Ima vgrajen čitalec črtnih kod za samodejno identifikacijo tipa koncentrata. Prav tako omogoča ročen vnos črtnih kod. 4. Ima vgrajen tiskalnik za identifikacijo vsebine koncentrata 5. Imeti mora potrdilo o skladnosti medicinskih pripomočkov (ISO 23500-1 Guidance for the preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies ter ISO 23500-4 Concentrates for haemodialysis and related therapies 6. Naprava mora biti uvrščena v razred medicinskih pripomočkov llb v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih 93/42/EGS 7. Naprava mora omogočati samodejni transfer pripravljalnega koncentrata v sakldiščne posode 8. Ima 2 ločena rezervoarja za vsako vsako vrsto koncentrata, ter v primeru izpraznitve enega od rezervoarjev samodejno preklopiti na drugi rezervoar. 9. Naprava ima integriran sistem za distribucijo koncentratov do vseh priklkjučnih mest z možnostjo nastavitve tlaka v ocevju za vsak tip koncentrata posebej.
vključuje namestitev senzorja puščanja v prostoru za pripravo dializnih koncentratov, ki v primeru izlitja izključi delovanje naprave.
- | Samodejna kontrola kakovosti pripravljenega koncentrata.
- | sistem je komunikacijsko povezan z reverzno osmozo, ter zagotavlja izklop mešalne naprave v primeru dezinfekcije razvoda
- | V ceni je zajeto izobraževanje zdravstvenega osebja in treh bolnišničnih serviserjev!
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
2. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. Vključno tlačni preizkus | kos | 1 |  | 0 | 0
3. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Sistem za hišno pripravo dializnih koncentratov |  |  | SKUPAJ | 0 | 0
6. | Odtočne cevi (prostor za pripravo vode in prostor za hrambo koncentratov)
1. | Cevovodi za odpadno vodo iz troslojnih PP cevi/ protihrupnih, z natičnimi obojkami DIN 19560, D 40, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. Vključno s fazonskimi kosi. Vključno pritrditev cevi.
- | PP ravna cev z eno obojko dolžine od 150 do 3000 mm
| ɸ50 | m | 30 |  | 0 | 0
| ɸ75 | m | 50 |  | 0 | 0
| ɸ110 | m | 15 |  | 0 | 0
2. | Talni odtok iz INOX-a, s sifonom, iztok horizontalni dim. DN 100, z nasadnim kosom in okvirjem rešetke, rešetka iz INOX-a s fiksiranjem proti premikanju in zaščitno kroglico. Nazivne mere okvirja rešetke 300 x 300 mm.
|  | kos | 2 |  | 0 | 0
3. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. Vključno tlačni/ tesnostni preizkus | kos | 1 |  | 0 | 0
4. | Izvedba navezave novo predvidene kanalizacije v prostoru za pripravo vode za hemodializo ter v prostoru za hrambo koncentratov
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
5. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Odtočne cevi (prostor za pripravo vode in prostor za hrambo koncentratov) |  |  | SKUPAJ | 0 | 0
7. | Samitarni elementi
1. | Dobava in montaža umivalnika z elementi:
- | dobava in montaža umivalnika s potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom kot npr. Ceramica Dolomite Gemma 2 - 50/44 oz enakovreden
- | dobava in montaža armatur za montažo na umivalnik - stoječa mešalna armatura s fiksnim izpustom in perlatorjem (2x kotni ventil)
- | dobava in montaža odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije ɸ50
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
2. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Samitarni elementi |  |  | SKUPAJ | 0 | 0
8. | Prezračevanje prostora za hrambo koncentratov
1. | Odvodni ventilator podometne izvedbe s protipovratno loputo, s pripadajočim glavnim in časovnim stikalom, časovno zakasnjenim izklopom (možnost vklopa preko senzorja prisotnosti), vključno z montažnimi prirobnicami, komplet s pritrdilnim materialom
dobava senzorja prisotnosti
kot npr. LIMODOR F/M podometna izvedbe ali enakovreden
s podatki:
stopna zaščite IPX 5
V= 100 m3/h
H= 66 Pa
| Pm= 25 W/ 230V/ 50 Hz | kos | 1 |  | 0 | 0
2. | Zračni spiro kanali iz pocinkane pločevine, ki ustrezajo standardni izvedbi tesnenja, vključno s fazonskimi kosi (T kos, koleno, reducirni kos, …) ter potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
kot npr. PICHLER oz. enakovredna
| ɸ100 | m | 10 |  | 0 | 0
3. | Jekleni NP profili in vijačni spoji s pritrdilnimi vložki, za izdelavo in montažo nosilcev in obešal opreme iz popisa
|  | kg | 15 |  | 0 | 0
4. | Fasadna zaščitna rešetka za zaščito kanala - nosilnim okvirjem in zaščitno mrežo vključno s potrebnim pritrdilnim materialom
prilagojeno zahtevam arhitekta
| ɸ100 | kos | 1 |  | 0 | 0
5. | Požarna izolacija dovodnih/odvodnih kanalov, vključno s predhodnim čiščenjem kanalov - požarna odpornost 60 min
| kot npr Knauf Insulation tip Fire-teK BD 912 ALU | m2 | 3 |  | 0 | 0
6. | Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poizkusni pogon
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
7. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Prezračevanje prostora za hrambo koncentratov |  |  | SKUPAJ | 0 | 0
9. | Programska oprema za nadzor permeatne oskrbe
Oprema omogoča spremljanje stanja in nadzor krmiljenja permeatne oskrbe dializnega oddelka.
Oprema omogoča:
- | Obveščanje - stanje sistema reverzne osmoze (podatki: delovanje, izklop, pripravljenost, napake …) v vsaki etaži ločeno - svetlobni prikazovalnik
- | Sporočilo v primeru napak (v obliki sporočila na zaslonu in zvočni signal)
- | Vrednost vseh parametrov reverzne osmoze
- | Podatki o delovanju naprave (tlaki, izkoristek …)
- | Podatki o kakovosti permeata
- | Podatki o čiščenju - izpiranju
- | Sporočila o napakah - SMS alarmiranjev primeru odstopanj ter okvar na telefonske številke po izbiri naročnika
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
Značilnosti programske opreme za kocentratno oskrbo:
funkcijsko obveščanje/stanje sistema za oskrbo s koncentratom (delovanje/izklop/pripravljenost/napake itd) sporočilo v primeru napak (sporočilo v primeru napak (sporočilo na zaslonu. zvok) opozorilo ob preklopu na rezervne posode podatki o čiščenju/izpiranju sporočilo o napakah
Dobavitelj tehnološke opreme mora imeti daljinski nadzor nad delovanjem sistema.
| Programska oprema za nadzor permeatne oskrbe |  |  | SKUPAJ | 0 | 0
10. | Splošne postavke
1. | Pripravljalna dela
| kpl | % | 2 |  | 0 | 0
2. | Prevoz in skladiščenje materiala v času gradnje
| kpl | % | 2 |  | 0 | 0
3. | Priprava utorov z električnim udarnim kladivom za izvedbo inštalacij
| kpl | ur | 35 |  | 0 | 0
4. | Zaključna dela
| kpl | % | 2 |  | 0 | 0
| Splošne postavke |  |  | SKUPAJ | 0 | 0
REKAPITULACIJA
SKUPAJ |  |  |  |  | 0 | 0

## GRADBENA DELA
B/ | GRADBENA DELA | EM | Količina | Cena na EM v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR z DDV
PONUDNIKI V PREGLEDNICI IZPOLNJUJEJO SAMO POLJA, KI SO OZNAČENA Z RUMENO BARVO. PONUDNIKI MORAJO OBVEZNO IZPOLNITI VSA POLJA OZNAČENA Z RUMENO BARVO.PONUDNIK ODDA CENO NA DVE DECIMALNI MESTI. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Izvedba vseh pripravljalnih del na podlagi organizacije gradbišča ter specifike izvajalca. V ceni zajeti predvsem gradbiščno tablo, opozorilne table, gradbiščni red, vse zaščite elementov ki se ohranijo, z zaščito in vzdrževanjem vseh dostopnih poti, elektro gradbiščni priključek in razvod po gradbišču, gasilni aparat, gradbiščna vrata, vodovodni priključek, stroški porabe energije, gradbiščni wc, ureditev gradbišča ob objektu z ograjo in ureditvijo deponij, druga manjša pripravljalna dela, v ceni zajeti tudi odstranitev in vzdrževanje. Na podlagi organizacije izvajalca. | pavšal | 1 |  | 0 | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | SKUPAJ | 0 | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1. | Rušenje umivalnika, s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo s plačilom takse in pridobitvijo evidenčnih listov:
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
2. | Rušitev stenska keramika na zidovih, ki se ne rušijo | m2 | 15 |  | 0 | 0
3. | Odstranitev stenskih ometov na zidovoh, ki se ne rušijo | m2 | 20 |  | 0 | 0
4. | Odstranitev obstoječega tlaka - debeline cca 15 cm - zaradi nove postavitve opreme | m2 | 12 |  | 0 | 0
5. | Dolbljenje utorov za instalacije v zidovih, preseka do 0,03 m3/m1, količina ocenjena | m | 15 |  | 0 | 0
6. | Izpraznitev prostorov ter demontaža vseh elementov na območju prenove prostorov, ki niso zajeti v zgornjih postavkah, cena se določi na podlagi obveznega ogleda obstoječega stanja in navodil naročnika, oprema se demontira za odvoz na trajno deponijo, vključno z demontažo instalacij oziroma vskladiti rušitvena dela s popisi instalacij
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
7. | Razna manjša rušitvena dela se obračunanjo na podlagi naročila in potrditve s strani nadzora v gradbenem dnevniku, v ceni na enoto zajeti uporabo električnih orodij in odvoz materiala na trajno deponijo | ur | 25 |  | 0 | 0
| RUŠITVENA DELA |  |  | SKUPAJ | 0 | 0
3. | ZIDARSKA DELA
1. | Krpanje ometa na obstoječih stenah in stropovih po odstranitvi sten in keramičnih ploščic in vgraditev inštalacij | m2 | 30 |  | 0 | 0
2. | Čiščenje in izravnava tal po odstranitvi obstoječih tlakov. Izravnava mora biti izvedena strokovno pravilno in kvalitetno ker bo tako pripravljena podlaga služila polaganju novega finalnega tlaka. V ceni je zajeto čiščenje tal, »krpanje« tlaka na mestu, kjer je odstranjen višji del tlaka in kjer so eventualne razpoke. Izravnava celotne podloge s cementno mešanico 1:2 tako, da bo to polaganje ustrezalo pogojem za polaganje finalnih tlakov ustrezne kvalitete. Obračunano po m2 (cca 80% površine). | m2 | 30 |  | 0 | 0
3. | Postavitev premičnih odrov za izvedbo del v objektu, za celotno dobo gradnje, višine do 2 m, z vsemi zaščitnimi elementi. | m2 | 30 |  | 0 | 0
4. | Sprotno čiščenje objekta in gradbišča med gradnjo, obračuna se 1x površina notranjih prostorov. | m2 | 30 |  | 0 | 0
5. | Finalno čiščenje pred predajo del s strani čistilnega servisa. | kpl | 1 |  | 0 | 0
6. | Razna nepredvidena in manjša dela, pomoč obrtnikom in instalaterjem se obračunajo na podlagi naročila in potrditve v gradbenem dnevniku s strani nadzora ali naročnika.
7. | kv delavec | ur | 20 |  | 0 | 0
8. | pk delavec | ur | 20 |  | 0 | 0
| ZIDARSKA DELA |  |  | SKUPAJ | 0 | 0
C/ | OBRTNIŠKA DELA
1. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Pregled površine, struganje in čiščenje površine, nanos emulzije, priprava podlage, glajenje, brušenje in 2x pleskanje zidov s pralno latex barvo v tonu po izboru arhitektke, enake kvalitete ali bolje kot obstoječi opleski, s kitanjem vseh vogalov in stikov. V ceni zajeti vse zaščite, kitanja z akrilcem kjer je to potrebno in vgradnjo vogalnikov. | m2 | 90 |  | 0 | 0
2. | Pregled površine, struganje in čiščenje površine, nanos emulzije, priprava podlage, glajenje, brušenje in 2 x pleskanje stropov s poldisperzijsko barvo v tonu po izboru arhitekta kot npr. Jupol Gold ali enakovredno, s kitanjem vseh vogalov in stikov. V ceni zajete vse zaščite, kitanja z akrilcem, kjer je to potrebno (stene nad 320 cm do stropa). Prostori v 6. staži. | m2 | 60 |  | 0 | 0
3. | Pleskanje vseh ključavničarskoh izdelkov z napr. TESAROL emajlom, čiščenje in osnovni premaz. Ton je enak obstoječemu.
| podboji | m2 | 1 |  | 0 | 0
4. | Za manjša slikopleskarska dela se določi pavšalni znesek do 5% vrednosti del | kos | 1 |  | 0 | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | SKUPAJ | 0 | 0
2. | PODOPOLAGALSKA DELA
1. | Dobava in polaganje finalnega tlaka - v dogovoru z investitorjem in dobaviteljem opreme. Obračun po m2. | m2 | 40 |  | 0 | 0
| PODOPOLAGALSKA DELA |  |  | SKUPAJ | 0 | 0
3. | TEHNIČNI STROPOVI
1. | Demontaža in ponovna montaža obstoječega spuščenega stropa v 1. in 2. nadstropju (izvajalec naj preveri možnosti) - obstoječa podkonstrukcija V ceni je potrebno upoštevati eventuelna popravila plošč in konstrukcije
| kpl | m2 | 120 |  | 0 | 0
| TEHNIČNI STROPOVI |  |  | SKUPAJ | 0 | 0
D/ | ZAŠČITNI UKREPI
1. | Postavitev in po zaključku del demontaža z odvozom na trajno deponijo zaščitnih pregradnih sten iz mavčnokartonskih plošč debeline 1,25 mm s pripadajočimi kovinskimi profili iz pocinkane pločevine. Stena je enostransko obložena. Brez vijačenja v tlake, stene in stropove, ki se ne obnavljajo. Z bandažiranjem stikov in protiprašnem kitanjem stikov do zidov, tlakov in stropov. Pri izvedbi upoštevati uporabo sesalcev s HEPA proti prašenju. | m2 | 30 |  | 0 | 0
2. | Dnevno vsaj 2x mokro čiščenje prostorov ki se prenavljajo in dostopnih poti do prostorov po bolnici oziroma večkratno dnevno čiščenje v primeru večje potrebe. V ceni zajeti tudi strošek, da morajo delavci uporabljati čista zaščitna sredstva in obutev, da se morajo preobleči v predprostorom pred gradbiščem. Gibanje delavcev v delovnih oblekah in obutvi po bolnici ni dovoljeno. | kpl | 1 |  | 0 | 0
3. | Strošek dovoza in odvoza gradbenega in ostalega materiala ter ruševin v posebej zato namenjenih higijenskih vozičkih (zaprti kontejner). Prevoz se vrši, ko ni obiskov oziroma v dogovoru z uporabnikom. Od gradbišča do zunanje deponije. | kpl | 1 |  | 0 | 0
4. | Izdelava zaščit talnih površin ki se ohranjajo, da se preprečijo mehanske poškodbe. Z vzdrževanjem med izvedbo, odstranitvijo po končanih delih in odvozom na trajno deponijo. | m2 | 30 |  | 0 | 0
5. | Dodaten strošek za izvedbo vseh del brez prašenja in za izvedbo hrupnih del v zato določenem času. | kpl | 1 |  | 0 | 0
| ZAŠČITNI UKREPI |  |  | SKUPAJ | 0 | 0
REKAPITULACIJA
SKUPAJ |  |  |  |  | 0 | 0

## ELEKTRIČNA DELA
POPIS DEL IN MATERIALA
PONUDNIKI V PREGLEDNICI IZPOLNJUJEJO SAMO POLJA, KI SO OZNAČENA Z RUMENO BARVO. PONUDNIKI MORAJO OBVEZNO IZPOLNITI VSA POLJA OZNAČENA Z RUMENO BARVO. PONUDNIK ODDA CENO NA DVE DECIMALNI MESTI. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.
| SKUPNA REKAPITULACIJA |  |  |  | CENA V EUR BREZ DDV | CENA V EUR Z DDV
A. | OPREMA in INŠTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0 | 0
B. | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI |  |  |  | 0 | 0
| Skupaj elektrotehnika |  |  |  | 0 | 0
Splošna določila:
Enotna cena mora vsebovati dobavo in montažo vse navedene opreme, vsa potrebna pripravljalna in manipulativna dela, vsa potrebna merjenja na objektu, vse potrebne transporte do mesta vgradnje, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete vgrajenih materialov, vso potrebno dokumentacijo z atesti, vso dokumentacijo za dokončanje izdelka, vsa pomožna sredstva na objektu (odri, lestve...), usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje z odgovornim projektantom. V cenah ni zajet DDV.
z.š. |  | EM | Količina | Cena na EM v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR z DDV
A. | OPREMA in INŠTALACIJSKI MATERIAL
1 | Splošne lastnosti svetilk:
jamstvo min. 7 let, življenska doba min. 50.000 ur L90 B10 pri 35°C, CRI min. 80. McAdams max 3, izjava o ustreznosti evropskim predpisom in standardom, dobavljivost delov 10 let.
Dobava, montaža in priključitev svetilk:
S1 | LED PCB, 4000K, max. 25W, min. 3800 lm, v celoti iz PC, dim (DxŠ): cca. 1200 x 110 mm, IP66, na obešalih na višini 3.5 m, spuščena za cca. 50 cm, ali enakovredno Intra, tip 5700 | kos | 2 |  | 0 | 0
S2 | LED PCB, 4000K, max. 47W, min. 6500 lm, v celoti iz PC, dim (DxŠ): cca. 1200 x 150 mm, IP66, na obešalih na višini 3.5 m, spuščeno za cca. 50 cm, ali enakovredno Intra, tip 5700 | kos | 2 |  | 0 | 0
Z1 | svetilka varnostne razsvetljave LED 180 lm, 3W, stenska montaža, z baterijami, 3 urna avtonomija, IP65, ali enakovredno Beghelli, tip Logica | kos | 2 |  | 0 | 0
2 | Plošča z luminiscenčnim piktogramom, razpoznavnost na 10m | kos | 2 |  | 0 | 0
3 | Kablasti vodniki skladni s CPR, klasifikacije B2ca s1d1a1, uvlečen v zaščitno cev, ali položen na kabelske police:
| N2XH-J 4x25 mm2 | m | 35 |  | 0 | 0
| N2XH-0 1x25 mm2 | m | 35 |  | 0 | 0
4 | Kablasti vodniki skladni s CPR, klasifikacije B2ca s1d2a1, brezhalogenski, uvlečeni v zaščitne cevi nadometno, ali na kabelske nosilce:
| N2HX-J 3x1.5 mm2 | m | 55 |  | 0 | 0
| N2HX-J 4x1.5 mm2 | m | 20 |  | 0 | 0
| N2HX-J 5x1.5 mm2 | m | 30 |  | 0 | 0
| N2HX-J 3x2.5 mm2 | m | 60 |  | 0 | 0
| N2HX-J 5x2.5 mm2 | m | 30 |  | 0 | 0
| N2HX-J 5x6 mm2 | m | 15 |  | 0 | 0
5 | Vodnik U/FTP 4x2x23AWG, kat. 6, klasifikacija po CPR je B2ca s1d1a1 | kos | 80 |  | 0 | 0
6 | PVC vodnik za povezavo kovinskih mas, rumeno-zelen, skladen s CPR - klasifikacije Cca, brezhalogenski, uvlečen v nad ali podometno zaščitno cev:
| . 6 mm2 | m | 80 |  | 0 | 0
| . 10 mm2 | m | 25 |  | 0 | 0
7 | Izdelava priključkov na zbiralnico za izenačitev potencialov | kos | 12 |  | 0 | 0
8 | Cu zbiralnica za dopolnilno izenačitev potencialov, 20x3 mm, na izolatorjih, nameščena na kabelski polici, kpl. s povezavami in označitvijo povezav. | kpl | 2 |  | 0 | 0
9 | Stikalo, nadometno, 16A, 230V, serijsko, IP44 | kos | 2 |  | 0 | 0
10 | Stikalo, nadometno, 16A, 230V, enopolno, IP44 | kos | 1 |  | 0 | 0
11 | Parapetni kanal, dvoprekatni, iz jeklene pločevine, dim. 130x72 mm, kpl. z vsemi sestavnimi zaključnimi in montažnimi elementi in vgrajeno opremo:
| . dolžine 3 m | kpl | 1 |  | 0 | 0
| . dolžine 3.5 m | kpl | 1 |  | 0 | 0
12 | Vgrajeni elementi v parapetni kanal:
| . dvojna vtičnica 1L+N+PE, 230V | kos | 4 |  | 0 | 0
| . doza za vgradnjo informacijske vtičnice RJ45 | kos | 1 |  | 0 | 0
13 | Vtičnica 1L+N+PE, 16A, 250V, plastična, nadometna, IP44 | kos | 2 |  | 0 | 0
14 | Kombinacija stikala in tripolne vtičnice, 16A, 400V, z interlokom, IP44, ali enakovredno Mannekes tip 5103A | kos | 2 |  | 0 | 0
15 | Kombinacija stikala in tripolne vtičnice, 32A, 400V, z interlokom, IP44, ali enakovredno Mannekes tip 5743A | kos | 1 |  | 0 | 0
16 | Informacijska vtičnica SFTP 1xRJ45, nadometna | kos | 2 |  | 0 | 0
17 | Priključitev dveh kablov U/FTP, kat. 6, na obstoječi panel v obstoječem komunikacijskem vozlišču pri dvigalu | kpl | 1 |  | 0 | 0
18 | Inštalacijske samougasljive nadometne PN cevi za zaščito kablov:
| . do Ø 16 mm | m | 70 |  | 0 | 0
| . Ø 23 mm | m | 30 |  | 0 | 0
19 | NIK kanali različnih dimenzij | m | 20 |  | 0 | 0
20 | Kabelske police, pocinkane, kpl. s pritrdilnim in montažnim materialom:
| . PK100 | m | 6 |  | 0 | 0
21 | Kabelske police, pocinkane, prebarvane z belo barvo, kpl. z pritrdilnim in montažnim materialom:
| . PK100 | m | 30 |  | 0 | 0
22 | Izdelava odprtin z vrtanjem za prehod kablov do fi 125 mm | kos | 3 |  | 0 | 0
23 | Vris sprememb za potrebe izdelave načrta izvedenih del - PID načrta | kpl | 1 |  | 0 | 0
24 | Odklop obstoječih kabelskih dovodov v obstoječo strojnico za pripravo hemodializne vode, kpl. z izvleko kablov. Upoštevati preveritev stanja! | ur | 20 |  | 0 | 0
25 | Demontaža obstoječe električne opreme, odvoz nerabljene električne opreme na deponijo, predaja uprabnih elementov investitorju, preveritev obstoječega stanja | ur | 30 |  | 0 | 0
26 | Označitev vseh vtičnic, stikal in kabelskih povezav | kpl | 1 |  | 0 | 0
27 | Certificirana požarna zatesnitev kabelskih prehodov, tj. odprtin 20x20 cm, ki so do 1/2 zapolnjene s kabli | kpl | 3 |  | 0 | 0
28 | Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0 | 0
29 | Preverjanja varnosti in kakovosti električnih inštalacij v skladu s SIST IEC 60364-6 in SIST EN 62305-3 | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Skupaj tč. A. | kpl | 1 |  | 0 | 0
B. | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
1 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIK R-P.L, etažni
V obstoječem razdelilniku je potrebno izvesti naslednje:
| - priključiti nove vodnike na obstoječa priključna mesta: 1x(3x1.5 mm2) in 1X (3X2.5 mm2) | kpl | 1 |  | 0 | 0
| - vrstne sponke L in N | kpl | 1 |  | 0 | 0
| - drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Skupaj | kpl | 1 |  | 0 | 0
2 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIK R, glavni objekta
V mrežnem polju obstoječega razdelilnika je potrebno izvesti naslednje:
| - dodatno montirati varovalčno podnožje 100A, 3p in varovalke 63A | kpl | 1 |  | 0 | 0
| - odklop in izvleka obstoječih kablov, ki napajajo obstoječi sistem za pripravo hemodializne vode; upoštevati preveritev stanja | kpl | 1 |  | 0 | 0
| - priključiti dodatni dovodni kabel 4x25 + 1x 25 mm2 | kpl | 1 |  | 0 | 0
Upoštevati, da se zgoraj navedena dela izvede pod napetostjo, kar morajo izvesti strokovnjaki z ustrezno izobrazbo - opravljenim izobraževanjem in certifikatom za delo pod napetostjo!
| - vrstne sponke L in N | kpl | 1 |  | 0 | 0
| - drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Skupaj | kpl | 1 |  | 0 | 0
3 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIK R-HV, hemodializna voda
Novi nadgradni kovinski razdelilnik iz depairane pločevine, prebarvan, zaščita IP54, stenska montaža, dim.: max. širina 50 cm, globina 200 mm, z žepom za dokumentacijo, s ključavnico s polcilindrom v PVC izvlačljivi ročki - zaščiteni profil 30-10 (izjemoma 40-10 ali 50-10), dvotočkovno zapiranje, z uvodnicami, z vgrajeno opremo:
| - pripraviti izgled razdelilnika z vrisanim razporedom elementov in pridobiti pozitivno mnenje predstavnika investitorja | kos | 1 |  | 0 | 0
| - razdelilnik | kos | 1 |  | 0 | 0
| - stikalo 100A, 3p, na vratih omarice | kos | 1 |  | 0 | 0
| - prenapetostni odvodnik razreda II, 3p + N, tip Etitec V T12 280/12.5 4+0, Uc=280V, Iimp (10/350) = 12.5 kA, In/Imax (8/20) = 20/50 kA, odvodnik mora biti zamenjiv v vsaki fazi | kpl | 1 |  | 0 | 0
| - merilni tokovni transformator 50/5A, kl. 0.5 | kos | 3 |  | 0 | 0
| - merilnik energije in analizator, tip Diris A20, Socomec | kos | 1 |  | 0 | 0
| - inštalacjski odklopnik 10kA, C6A, 3p | kos | 1 |  | 0 | 0
- tokovno zaščitno stikalo na diferenčni tok in pretokovno zaščito - RCBO, 10 kA:
| . C16A, 230V, 1p+N, 30 mA, karakteristika A | kos | 2 |  | 0 | 0
| . C16A, 400V, 3p+N, 30 mA, karakteristika A | kos | 3 |  | 0 | 0
| . D16A, 400V, 3p+N, 30 mA, karakteristika A | kos | 1 |  | 0 | 0
| . C32A, 400V, 3p+N, 30 mA, karakteristika A | kos | 2 |  | 0 | 0
| - uvodnice za kable: 4x25+1x25 mm2, 4x (3x2.5mmm2), 2x (do 5x6 mm2), 1x U/FTP | kpl | 1 |  | 0 | 0
| - vrstne sponke, zbiralnice | kpl | 1 |  | 0 | 0
| - drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Skupaj | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Skupaj tč. B. | kpl | 1 |  | 0 | 0

## VZDRŽEVANJE
VZDRŽEVANJE ZA OBDOBJE SEDMIH (7)LET
PONUDNIKI V PREGLEDNICI IZPOLNJUJEJO SAMO POLJA, KI SO OZNAČENA Z RUMENO BARVO. PONUDNIKI MORAJO OBVEZNO IZPOLNITI VSA POLJA OZNAČENA Z RUMENO BARVO. PONUDNIK ODDA CENO NA DVE DECIMALNI MESTI. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.
1 NAPRAVA ZA PRIPRAVO HEMODIALIZNE VODE | EM | KOLIČINA | CENA NA EM V EUR BREZ DDV | CENA ZA OBDOBJE SEDMIH (7) LET V EUR BREZ DDV | CENA ZA OBDOBJE SEDMIH (7) LET V EUR Z DDV
1.1. PREVENTIVNI LETNI SERVISNI PREGLED ZA OBDOBJE SEDMIH (7) LET
1.1.1. VZDRŽEVANJE | Leto | 7 |  | 0 | 0
V ceno vzdrževanja morajo biti vključeni vsi stroški, ki so potrebni za izvedbo preventivnega letnega servisnega pregleda (delo, potrošni material....). |  |  | SKUPAJ | 0 | 0
1.2. NEPREDVIDLJIVA POPRAVILA ZA OBDOBJE SEDMIH (7) LET
1.2.1. CIRKULACIJSKI VENTIL | Kos | 1 |  | 0 | 0
1.2.2. TURBINSKI SISTEM ZA MERJENJE PRETOKA | Kos | 1 |  | 0 | 0
1.2.3. PALICA ZA MERJENJE NIVOJA | Kos | 1 |  | 0 | 0
V ponujeni ceni za točke 1.2.1, 1.2.2, in 1.2.3 morajo biti vključeni vsi stroški, ki so potrebni za izvedbo nepredvidljivih popravil, vključno z stroški dela serviserja.
|  |  | SKUPAJ | 0 | 0
2. SISTEM ZA DISTRIBUCIJO DIALIZNIH TEKOČIN DO DIALIZNIH MEST
2.1. PREVENTIVNI LETNI SERVISNI PREGLED ZA OBDOBJE SEDMIH (7) LET | Leto | 7 |  | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ | 0 | 0
3. SISTEM ZA HIŠNO PRIPRAVO DIALIZNIH KONCENTRATOV
3.1. PREVENTIVNI LETNI SERVISNI PREGLED ZA OBDOBJE SEDMIH (7) LET
3.1.1. VZDRŽEVANJE | Leto | 7 |  | 0 | 0
V ceno vzdrževanja morajo biti vključeni vsi stroški, ki so potrebni za izvedbo preventivnega letnega servisnega pregleda (delo, potrošni material....). |  |  | SKUPAJ | 0 | 0
3.2. NEPREDVIDLJIVA POPRAVILA ZA OBDOBJE SEDMIH (7) LET
3.2.1. KOMPRESOR | Kos | 1 |  | 0 | 0
3.2.2. CEVNI SISTEM | Kos | 1 |  | 0 | 0
3.2.3. VENTIL | Kos | 1 |  | 0 | 0
V ponujeni ceni za točke 3.2.1, 3.2.2, in 3.2.3 morajo biti vključeni vsi stroški, ki so potrebni za izvedbo nepredvidljivih popravil, vključno z stroški dela serviserja.
|  |  | SKUPAJ | 0 | 0
4. CENE DELOVNE URE, KILOMETRINE IN ENKRATNEGA PRIHODA NA LOKACIJO NAROČNIK ZA NEPREDVILJVIVA POPRAVILA ZA OBDOBJE SEDMIH LET, KI NISO VKLJUČENA V TOČKE 1.2 in 3.2.
4.1. DELOVNA URA | ura | 1
4.2. KILOMETRINA | km | 1
4.3. ENKRATNI PRIHOD NA LOKACIJO NAROČNIKA | prihod | 1
REKAPITULACIJA
PREVENTIVNI LETNI SERVISNI PREGLEDI ZA OBDOBJE SEDMIH (7) LET |  |  |  | 0 | 0
NEPREDVIDLJIVA POPRAVILA ZA OBDOBJE SEDMIH (7) LET |  |  |  | 0 | 0
SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0

## POTROŠNI MATERIAL
POTROŠNI MATERIAL ZA OBDOBJE SEDMIH (7) LET
PONUDNIKI V PREGLEDNICI IZPOLNJUJEJO SAMO POLJA, KI SO OZNAČENA Z RUMENO BARVO. PONUDNIKI MORAJO OBVEZNO IZPOLNITI VSA POLJA OZNAČENA Z RUMENO BARV.,PONUDNIK ODDA CENO NA DVE DECIMALNI MESTI. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. PRI TOČKI 2 (POTROŠNI MATERIAL ZA NAPRAVO ZA HIŠNO PRIPRAVO DIALIZNIH KONCENTRATOV) PONUDNIK IZPOLNI TUDI POLJA V STOLPCU A. V TA POLJA VNESE NAZIV FILTROV, KI SO POTREBNI ZA MENJAVO, VKOLIKOR NAPRAVA POTREBUJE NPR. MENJAVO 3 FILTROV, PONUDNIK VNESE NAZIVE 3 FILTROV TER PREOSTALA POLJA PUSTI PRAZNA, PRAZNEGA POLJA SE NE SME BRISATI.
| EM | KOLIČINA | PROIZVAJALEC | ORIGINALNI NAZIV PROIZVAJALCA | VELIKOST OZ.DIMENZIJE POTROŠNEGA MATERIALA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | VELIKOST PAKIRANJA - ŠTEVILO KOSOV V PAKIRANJU | CENA NA EM V EUR BREZ DDV | CENA ZA OBDOBJE SEDMIH (7) LET V EUR BREZ DDV | CENA ZA OBDOBJE SEDMIH (7) LET V EUR BREZ DDV
1.1. FILTER 5 MIKRON | kos | 56 | [6 empty] | 0 | 0
1.2. FILTER 20 MIKRON | kos | 56 | [6 empty] | 0 | 0
1.3. SOL TABLETE (VREČA x 25 KG) | kos | 840 | [6 empty] | 0 | 0
1.4. TEST PRISOTNOSTI TRDOTE | kos | 56 | [6 empty] | 0 | 0
1.5. TEST PRISOTNOSTI KLORA | kos | 56 | [6 empty] | 0 | 0
1.6. VREČKA ODVZEMA VZORCA | kos | 168 | [6 empty] | 0 | 0
1.7. DEZINFEKCIJSKO SREDSTVO | kos | 12 | [6 empty] | 0 | 0
2. POTROŠNI MATERIAL ZA NAPRAVO ZA HIŠNO PRIPRAVO DIALIZNIH KONCENTRATOV
| kos | 7 | [6 empty] | 0 | 0
| kos | 7 | [6 empty] | 0 | 0
| kos | 7 | [6 empty] | 0 | 0
| kos | 7 | [6 empty] | 0 | 0
| kos | 7 | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | SKUPAJ | 0 | 0
REKAPITULACIJA
SKUPAJ | [8 empty] | 0 | 0