## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3542
RS | Šifra | #1533
RN | Način | C
RO | Opis | MP za invazivno kardiologijo
AO | Velja od | 2023-10-21
AD | Velja do | 2025-10-20
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000346 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX 1,2x8MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, vstopnega profila 0,40 mm pri premeru 1,25 mm in 0,42 mm ali manj pri ostalih premerih; balon prevlečen z hidrofilno prevleko, kateter uporabne dolžine 145 cm, dist./proks. profil katetra 2,4-2,6/2,0F ali manj; radiopačni markerji; RBP 12-14 atm; kompatibilen z žico 0,014"; Velikost: 1.2X8mm 23.12.2020: Lahko enakovreden balonski kateter s vstopnim profilom od 0,40 mm do 0,43 mm in uporabno dolžino katetra 146 cm ki omogoča za 1 cm več uporabne dolžine. | [7 empty] | E
CP | P | #958877 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX TRAVELER 1,2x8MM kat.št. 1013063-08 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000346 | 1 |  | 1013063-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N000347 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX 1,2x12MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo, vstopnega profila 0,40 mm pri premeru 1,25 mm in 0,42 mm ali manj pri ostalih premerih; balon prevlečen z hidrofilno prevleko, kateter uporabne dolžine 145 cm, dist./proks. profil katetra 2,4-2,6/2,0F ali manj; radiopačni markerji; RBP 12-14 atm; kompatibilen z žico 0,014"; Velikost: 1.2X12 mm 23.12.2020: Lahko enakovreden balonski kateter premera 1,5 mm z uporabno dolžino katetra 146 cm ki omogoča za 1 cm več uporabne dolžine in vstopnim profilom od 0,40 mm do 0,43 mm. | [7 empty] | E
CP | P | #958878 | KATETER BALONSKI semikomplianten RX TRAVELER 1,2x12MM kat.št. 1013063-12 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000347 | 1 |  | 1013063-12 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N000381 | KATETER BALONSKI nekomplianten 2,5x10MM |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 2,5 x 10 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% 23.12.2020: Lahko ustrezen kateter balonski s proksimalnim profilom katetra 2.0F, osrednjim profilom katetra 2.6F in distalnim profilom katetra 2.4F. 23.12.2020: Lahko tudi koronarni balonski kateter, nekomplianten, RBP 18 atm; za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra 140-145 cm, hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,2F, distalni 2,5F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom ustrezne razpisani velikosti. 23.12.2020: Lahko enakovreden balonski kateter z uporabno dolžino katetra 146 cm ki omogoča za 1 cm več uporabne dolžine. | [7 empty] | E
CP | P | #463548 | KATETER BALONSKI nekomplianten 2,5x8MM NC Traveler kat.št. 1013151-08 Abbott Vascular |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000381 | 1 |  | 1013151-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #959733 | KATETER BALONSKI nekomplianten SPRINTER 2,5x9MM kat.št. NCSP2509X Medtronic |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000381 | 1 |  | NCSP2509X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #966882 | KATETER BALONSKI nekomplianten 2,5x8MM NC Trek kat.št. 1012447-08 Abbott Vascular |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000381 | 1 |  | 1012447-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N000382 | KATETER BALONSKI nekomplianten 2,5x15MM |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 2,5 x 15 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% 23.12.2020: Lahko ustrezen kateter balonski s proksimalnim profilom katetra 2.0F, osrednjim profilom katetra 2.6F in distalnim profilom katetra 2.4F. 23.12.2020: Lahko tudi koronarni balonski kateter, nekomplianten, RBP 18 atm; za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra 140-145 cm, hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,2F, distalni 2,5F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom ustrezne razpisani velikosti. 23.12.2020: Lahko enakovreden balonski kateter z uporabno dolžino katetra 146 cm ki omogoča za 1 cm več uporabne dolžine. | [7 empty] | E
CP | P | #463549 | KATETER BALONSKI nekomplianten 2,5x15MM NC Traveler kat.št. 1013151-15 Abbott Vascular |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000382 | 1 |  | 1013151-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #959734 | KATETER BALONSKI nekomplianten SPRINTER 2,5x15MM kat.št. NCSP2515X Medtronic |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000382 | 1 |  | NCSP2515X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #966877 | KATETER BALONSKI nekomplianten 2,5x15MM NC Trek kat.št. 1012447-15 Abbott Vascular |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000382 | 1 |  | 1012447-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N000383 | KATETER BALONSKI nekomplianten 2,5x20MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 2,5 x 20 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% 23.12.2020: Lahko ustrezen kateter balonski s proksimalnim profilom katetra 2.0F, osrednjim profilom katetra 2.6F in distalnim profilom katetra 2.4F. 23.12.2020: Lahko tudi koronarni balonski kateter, nekomplianten, RBP 18 atm; za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra 140-145 cm, hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,2F, distalni 2,5F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom ustrezne razpisani velikosti. 23.12.2020: Lahko enakovreden balonski kateter z uporabno dolžino katetra 146 cm ki omogoča za 1 cm več uporabne dolžine. 23.12.2020: Lahko enakovreden balonski kateter, distalni profil 2,3 -2,5 Fr, proksimalni profil 1,9 - 2,0 Fr; z uporabno dolžino katetra 146 cm ki vam omogoča za 1 cm več uporabne dolžine. | [7 empty] | E
CP | P | #463550 | KATETER BALONSKI nekomplianten 2,5x20MM NC Traveler kat.št. 1013151-20 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000383 | 1 |  | 1013151-20 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #959735 | KATETER BALONSKI nekomplianten SPRINTER 2,5x21MM kat.št. NCSP2521X Medtronic |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000383 | 1 |  | NCSP2521X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #966883 | KATETER BALONSKI nekomplianten 2,5x20MM NC Trek kat.št. 1012447-20 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000383 | 1 |  | 1012447-20 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N000384 | KATETER BALONSKI nekomplianten 3,0x10MM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 3,0 x 10 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% 23.12.2020: Lahko ustrezen kateter balonski s proksimalnim profilom katetra 2.0F, osrednjim profilom katetra 2.6F in distalnim profilom katetra 2.4F. 23.12.2020: Lahko tudi koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 18 atm;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra 140-145 cm, hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,2F, distalni 2,5F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 3,0 x 8 mm. 23.12.2020: Lahko enakovreden balonski kateter z uporabno dolžino katetra 146 cm ki omogoča za 1 cm več uporabne dolžine. 23.12.2020: Lahko enakovreden balonski kateter, distalni profil 2,3 -2,5 Fr, proksimalni profil 1,9 - 2,0 Fr; z uporabno dolžino katetra 146 cm ki vam omogoča za 1 cm več uporabne dolžine. | [7 empty] | E
CP | P | #463551 | KATETER BALONSKI nekomplianten 3,0x8MM NC Traveler kat.št. 1013153-08 Abbott Vascular |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000384 | 1 |  | 1013153-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #959736 | KATETER BALONSKI nekomplianten SPRINTER 3,0x9MM kat.št. NCSP3009X Medtronic |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000384 | 1 |  | NCSP3009X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #966876 | KATETER BALONSKI nekomplianten 3,0x8MM NC Trek kat.št. 1012449-08 Abbott Vascular |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000384 | 1 |  | 1012449-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N000385 | KATETER BALONSKI nekomplianten 3,0x15MM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 3,0 x 15 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% 23.12.2020: Lahko ustrezen kateter balonski s proksimalnim profilom katetra 2.0F, osrednjim profilom katetra 2.6F in distalnim profilom katetra 2.4F. 23.12.2020: Lahko tudi koronarni balonski kateter, nekomplianten, RBP 18 atm; za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra 140-145 cm, hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,2F, distalni 2,5F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom ustrezne razpisani velikosti. 23.12.2020: Lahko enakovreden balonski kateter z uporabno dolžino katetra 146 cm ki omogoča za 1 cm več uporabne dolžine. 23.12.2020: Lahko enakovreden balonski kateter, distalni profil 2,3 -2,5 Fr, proksimalni profil 1,9 - 2,0 Fr; z uporabno dolžino katetra 146 cm ki vam omogoča za 1 cm več uporabne dolžine. | [7 empty] | E
CP | P | #463552 | KATETER BALONSKI nekomplianten 3,0x15MM NC Traveler kat.št. 1013153-15 Abbott Vascular |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000385 | 1 |  | 1013153-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #959737 | KATETER BALONSKI nekomplianten SPRINTER 3,0x15MM kat.št. NCSP3015X Medtronic |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000385 | 1 |  | NCSP3015X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #966875 | KATETER BALONSKI nekomplianten 3,0x15MM NC Trek kat.št. 1012449-15 Abbott Vascular |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000385 | 1 |  | 1012449-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N000386 | KATETER BALONSKI nekomplianten 3,0x20MM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 3,0 x 20 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% 23.12.2020: Lahko ustrezen kateter balonski s proksimalnim profilom katetra 2.0F, osrednjim profilom katetra 2.6F in distalnim profilom katetra 2.4F. 23.12.2020: Lahko tudi koronarni balonski kateter, nekomplianten, RBP 18 atm; za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra 140-145 cm, hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,2F, distalni 2,5F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom ustrezne razpisani velikosti. 23.12.2020: Lahko enakovreden balonski kateter z uporabno dolžino katetra 146 cm ki omogoča za 1 cm več uporabne dolžine. 23.12.2020: Lahko enakovreden balonski kateter, distalni profil 2,3 -2,5 Fr, proksimalni profil 1,9 - 2,0 Fr; z uporabno dolžino katetra 146 cm ki vam omogoča za 1 cm več uporabne dolžine. | [7 empty] | E
CP | P | #463553 | KATETER BALONSKI nekomplianten 3,0x20MM NC Traveler kat.št. 1013153-20 Abbott Vascular |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000386 | 1 |  | 1013153-20 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #959738 | KATETER BALONSKI nekomplianten SPRINTER 3,0x21MM kat.št. NCSP3021X Medtronic |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000386 | 1 |  | NCSP3021X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #966884 | KATETER BALONSKI nekomplianten 3,0x20MM NC Trek kat.št. 1012449-20 Abbott Vascular |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000386 | 1 |  | 1012449-20 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N000387 | KATETER BALONSKI nekomplianten 3,5x10MM |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 3,5 x 10 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% 23.12.2020: Lahko ustrezen kateter balonski s proksimalnim profilom katetra 2.0F, osrednjim profilom katetra 2.6F in distalnim profilom katetra 2.4F. 23.12.2020: Lahko tudi koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 18 atm;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra 140-145 cm, hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,2F, distalni 2,5F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 3,5 x 12 mm. 23.12.2020: Lahko enakovreden balonski kateter z uporabno dolžino katetra 146 cm ki omogoča za 1 cm več uporabne dolžine. 23.12.2020: Lahko enakovreden balonski kateter, distalni profil 2,3 -2,5 Fr, proksimalni profil 1,9 - 2,0 Fr; z uporabno dolžino katetra 146 cm ki vam omogoča za 1 cm več uporabne dolžine. | [7 empty] | E
CP | P | #460296 | KATETER BALONSKI nekomplianten Accuforce 3,5x20MM kat.št. DC-RM3520HSW Terumo |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000387 | 1 |  | DC-RM3520HSW | TERUMO | [5 empty] | E
CP | P | #460310 | KATETER BALONSKI nekomplianten NC EUPHORA 3,5x12MM kat.št. NCEUP3512X Medtronic |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000387 | 1 |  | NCEUP3512X | MEDTRONIC | [5 empty] | E
CP | P | #461812 | KATETER BALONSKI nekomplianten NC TRAVELER 3,5x8MM kat.št. 1013155-08 Abbott Vascular |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000387 | 1 |  | 1013155-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #463554 | KATETER BALONSKI nekomplianten 3,5x12MM NC Traveler kat.št. 1013155-12 Abbott Vascular |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000387 | 1 |  | 1013155-12 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #959739 | KATETER BALONSKI nekomplianten PANTERA LEO 3,5x8MM kat.št. 366997 Biotronik |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000387 | 1 |  | NCSP3509X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #966885 | KATETER BALONSKI nekomplianten 3,5x12MM NC Trek kat.št. 1012451-12 Abbott Vascular |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000387 | 1 |  | 1012451-12 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N000389 | KATETER BALONSKI nekomplianten 3,5x20MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 3,5 x 20 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% 23.12.2020: Lahko ustrezen kateter balonski s proksimalnim profilom katetra 2.0F, osrednjim profilom katetra 2.6F in distalnim profilom katetra 2.4F. 23.12.2020: Lahko tudi koronarni balonski kateter, nekomplianten, RBP 18 atm; za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra 140-145 cm, hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,2F, distalni 2,5F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom ustrezne razpisani velikosti. 23.12.2020: Lahko enakovreden balonski kateter z uporabno dolžino katetra 146 cm ki omogoča za 1 cm več uporabne dolžine. 23.12.2020: Lahko enakovreden balonski kateter, distalni profil 2,3 -2,5 Fr, proksimalni profil 1,9 - 2,0 Fr; z uporabno dolžino katetra 146 cm ki vam omogoča za 1 cm več uporabne dolžine. | [7 empty] | E
CP | P | #463555 | KATETER BALONSKI nekomplianten 3,5x20MM NC Traveler kat.št. 1013155-20 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000389 | 1 |  | 1013155-20 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #959741 | KATETER BALONSKI nekomplianten SPRINTER 3,5x21MM kat.št. NCSP3521X Medtronic |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000389 | 1 |  | NCSP3521X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #966887 | KATETER BALONSKI nekomplianten 3,5x20MM NC Trek kat.št. 1012451-20 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000389 | 1 |  | 1012451-20 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N000390 | KATETER BALONSKI nekomplianten 4,0x10MM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 4,0 x 10 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% 23.12.2020: Lahko ustrezen kateter balonski s proksimalnim profilom katetra 2.0F, osrednjim profilom katetra 2.6F in distalnim profilom katetra 2.4F. 23.12.2020: Lahko tudi koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 18 atm;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra 140-145 cm, hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,2F, distalni 2,5F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 4,0 x 08 mm. 23.12.2020: Lahko enakovreden balonski kateter z uporabno dolžino katetra 146 cm ki omogoča za 1 cm več uporabne dolžine. 23.12.2020: Lahko enakovreden balonski kateter, distalni profil 2,3 -2,5 Fr, proksimalni profil 1,9 - 2,0 Fr; z uporabno dolžino katetra 146 cm ki vam omogoča za 1 cm več uporabne dolžine. | [7 empty] | E
CP | P | #463556 | KATETER BALONSKI nekomplianten 4,0x8MM NC Traveler kat.št. 1013157-08 Abbott Vascular |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000390 | 1 |  | 1013157-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #959742 | KATETER BALONSKI nekomplianten SPRINTER 4,0x9MM kat.št. NCSP4009X Medtronic |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000390 | 1 |  | NCSP4009X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #966888 | KATETER BALONSKI nekomplianten 4,0x8MM NC Trek kat.št. 1012453-08 Abbott Vascular |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000390 | 1 |  | 1012453-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N000391 | KATETER BALONSKI nekomplianten 4,0x15MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 4,0 x 15 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% 23.12.2020: Lahko ustrezen kateter balonski s proksimalnim profilom katetra 2.0F, osrednjim profilom katetra 2.6F in distalnim profilom katetra 2.4F. 23.12.2020: Lahko tudi koronarni balonski kateter, nekomplianten, RBP 18 atm; za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra 140-145 cm, hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,2F, distalni 2,5F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom ustrezne razpisani velikosti. 23.12.2020: Lahko enakovreden balonski kateter z uporabno dolžino katetra 146 cm ki omogoča za 1 cm več uporabne dolžine. 23.12.2020: Lahko enakovreden balonski kateter, distalni profil 2,3 -2,5 Fr, proksimalni profil 1,9 - 2,0 Fr; z uporabno dolžino katetra 146 cm ki vam omogoča za 1 cm več uporabne dolžine. | [7 empty] | E
CP | P | #463557 | KATETER BALONSKI nekomplianten 4,0x15MM NC Traveler kat.št. 1013157-15 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000391 | 1 |  | 1013157-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #959743 | KATETER BALONSKI nekomplianten SPRINTER 4,0x15MM kat.št. NCSP4015X Medtronic |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000391 | 1 |  | NCSP4015X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #966889 | KATETER BALONSKI nekomplianten 4,0x15MM NC Trek kat.št. 1012453-15 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000391 | 1 |  | 1012453-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N000392 | KATETER BALONSKI nekomplianten 4,0x20MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 4,0 x 20 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% 23.12.2020: Lahko ustrezen kateter balonski s proksimalnim profilom katetra 2.0F, osrednjim profilom katetra 2.6F in distalnim profilom katetra 2.4F. 23.12.2020: Lahko tudi koronarni balonski kateter, nekomplianten, RBP 18 atm; za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra 140-145 cm, hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,2F, distalni 2,5F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom ustrezne razpisani velikosti. 23.12.2020: Lahko enakovreden balonski kateter z uporabno dolžino katetra 146 cm ki omogoča za 1 cm več uporabne dolžine. 23.12.2020: Lahko enakovreden balonski kateter, distalni profil 2,3 -2,5 Fr, proksimalni profil 1,9 - 2,0 Fr; z uporabno dolžino katetra 146 cm ki vam omogoča za 1 cm več uporabne dolžine. | [7 empty] | E
CP | P | #463558 | KATETER BALONSKI nekomplianten 4,0x20MM NC Traveler kat.št. 1013157-2 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000392 | 1 |  | 1013157-2 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #959744 | KATETER BALONSKI nekomplianten SPRINTER 4,0x21MM kat.št. NCSP4021X Medtronic |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000392 | 1 |  | NCSP4021X | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #966890 | KATETER BALONSKI nekomplianten 4,0x20MM NC Trek kat.št. 1012453-20 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000392 | 1 |  | 1012453-20 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N001635 | BRIZGA V SETU BREZ LATEKSA 100 ml za interventne posege |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem s 100 ml brizgalko za interventne posege, brez lateksa, uporaben najmanj za 5 posegov, kompatibilen s črpalko ACIST | [7 empty] | E
CP | P | #956305 | BRIZGA V SETU BREZ LATEKSA 100 ml za interventne posege kat.št. A2000 Acist |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001635 | 1 |  | A2000 | Acist | [5 empty] | E
CP | N | #N001667 | SISTEM V SETU BREZ LATEKSA za interventne posege |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Avtomatski razdelilni sistem z dvema vhodoma za fiziološko raztopino in kontrastno sredstvo ter s transduser komoro, brez lateksa in kompatibilen z brizgo ACIST | [7 empty] | E
CP | P | #956306 | SISTEM V SETU BREZ LATEKSA manifold za interventne posege kat.št. BT2000 Acist |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001667 | 1 |  | BT2000 | Acist | [5 empty] | E
CP | N | #N001668 | SISTEM V SETU BREZ LATEKSA za sproščanje kontrastnega sredstva za interventne posege |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za ročno kontrolo infuzije s 3-potnim petelinčkom in visokotlačnim podaljškom, dolžine 137 cm, brez lateksa, kompatibilen s črpalko ACIST | [7 empty] | E
CP | P | #956307 | SISTEM V SETU BREZ LATEKSA sistem za sproščanje kontrastnega sredstva za interventne posege kat.št. AT-P54 Acist (sc=10kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001668 | 1 |  | AT-P54 | Acist | [5 empty] | E
CP | N | #N002180 | ŽICA KORONARNA HT PILOT 50 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica iz ojačanega jekla, dolžine 190 cm, ravna core-to-tip konica, 3 cm radiopačna, trdote 1,5g, z zlatim markerjem za izmero lezije, premera 0,014“; distalni del je na dolžini do 30 cm prekrit s polimerom in hydrofilnim premazom za boljše drsenje; zožitev jedra iz proksimalnega dela proti distalnemu ja parabolična – brez prehodov. | [7 empty] | E
CP | P | #958898 | ŽICA KORONARNA HT PILOT 50 kat.št. 1010480H Abbott Vascular |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002180 | 1 |  | 1010480H | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N002181 | ŽICA KORONARNA HT PILOT 150 |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica iz ojačanega jekla, dolžine 190 cm, ravna core-to-tip konica, 3 cm radiopačna, trdote 2,7g, z zlatim markerjem za izmero lezije, premera 0,014“; distalni del je na dolžini do 30 cm prekrit s polimerom in hydrofilnim premazom za boljše drsenje; zožitev jedra iz proksimalnega dela proti distalnemu je parabolična – brez prehodov. | [7 empty] | E
CP | P | #958899 | ŽICA KORONARNA HT PILOT 150 kat.št. 1010481H Abbott Vascular |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002181 | 1 |  | 1010481H | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N002182 | ŽICA KORONARNA HT PILOT 200 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica iz ojačanega jekla, dolžine 190 cm, ravna core-to-tip konica, 3 cm radiopačna, trdote 4,1g,, z zlatim markerjem za izmero lezije, premera 0,014“; distalni del je na dolžini do 30 cm prekrit s polimerom in hydrofilnim premazom za boljše drsenje; zožitev jedra iz proksimalnega dela proti distalnemu ja parabolična – brez prehodov. | [7 empty] | E
CP | P | #958900 | ŽICA KORONARNA HT PILOT 200 kat.št. 1010482H Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002182 | 1 |  | 1010482H | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N002183 | ŽICA IZMENJALNA 0.035" J OBLIKE 150CM Standard |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nitinolova, hidrofilna izmenjalna žica, J tip(1,5-3mm),fleksibilne dolžine do 30 cm, premera 0,035",dolžine 150 cm, standardne trdote | [7 empty] | E
CP | P | #463561 | ŽICA IZMENJALNA 0.035" J OBLIKE 150CM kat.št. MB801295 Meditalia (sc=50kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002183 | 1 |  | MB801295 | Meditalia | [5 empty] | E
CP | P | #956238 | ŽICA IZMENJALNA AngioFlex PTFE 0.035" J OBLIKE 150CM kat.št. KJ3FC150035 Kimal |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002183 | 1 |  | KJ3FC150035 | Kimal | [5 empty] | E
CP | N | #N002184 | ŽICA IZMENJALNA 0.035" J OBLIKE 210-260CM Standard |  |  |  | 700 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Diagnostična, nitinolova hidrofilna žica,J tip(1,5-3mm), fleksibilne dolžine do 30 cm,premera 0,035"", dolžine od 210-260 cm, standardne trdote | [7 empty] | E
CP | P | #461935 | ŽICA IZMENJALNA 0.035" J OBLIKE 260CM InQwire vodilna žica kat.št. IQ35F260J3 MeritMedical (sc=10kos) |  |  |  | 700 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002184 | 1 |  | IQ35F260J3 | MeritMedical | [5 empty] | E
CP | P | #956240 | ŽICA IZMENJALNA PTFE 0.035" J OBLIKE 260CM kat.št. 008631 Medtronic |  |  |  | 700 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002184 | 1 |  | 8631 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N002185 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA 0,7g RAVNA |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Univerzalna vodilna žica proksimalno iz nerjavečega jekla , distalno pa iz nitinola, ravna, debeline 0.014'' in dolžine do 190cm. Konica je atravmatska, trdote 0.7g, 3cm radiopačna in nudi oporo do 8,6 g, premazana s hidrofilnim premazom distalno in hidrofobnim premazom proksimalno za lažje uvajanje. | [7 empty] | E
CP | P | #460740 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA 0,7g RAVNA kat.št. TW-AS418FA Terumo |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002185 | 1 |  | TW-AS418FA | Terumo | [5 empty] | E
CP | P | #461936 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA 0,7g RAVNA HT BMW žica vodilna 190CM kat.št. 1001780-HC Abbott Vascular (sc=5kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002185 | 1 |  | 1001780-HC | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #462175 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA 0,7g RAVNA Runthrough NS extra kat.št. TW-AS418XA Terumo (min.pak.=5kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002185 | 1 |  | TW-AS418XA | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002189 | ŽICA KORONARNA CTO 190cm konica 0,26mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PTCA vodilna žica iz nerjavečega jekla, z enodelno jedrno žico in kompozitnim jedrom, distalno zožena(tapered) na 0,010" pri trdoti konice 1,7 g; konica predoblikovana na distalnem delu 1 mm pod kotom 45° za boljšo prebojnost in vodlčjivost, radiopačna konica 15 cm, hidrofilni premaz v dolžini vsaj 40 cm, shaft prekrit s PTFE; premer žice 0,014", dolžine do 190 cm, torkabilnost 1:1 | [7 empty] | E
CP | P | #960824 | ŽICA KORONARNA Gaia First PTCA CTO 190cm, konica 0,26mm kat.št. AHW14R007P Asahi Intecc |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002189 | 1 |  | AHW14R007P | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002190 | ŽICA KORONARNA CTO 190cm konica 0,28mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PTCA vodilna žica iz nerjavečega jekla, z enodelno jedrno žico in kompozitnim jedrom, distalno zožena(tapered) na 0,011" pri trdoti konice 3,5 g; konica predoblikovana na distalnem delu 1 mm pod kotom 45° za boljšo prebojnost in vodlčjivost, radiopačna konica 15 cm, hidrofilni premaz v dolžini vsaj 40 cm, shaft prekrit s PTFE; premer žice 0,014", dolžine do 190 cm, torkabilnost 1:1 | [7 empty] | E
CP | P | #960825 | ŽICA KORONARNA Gaia Second PTCA CTO 190cm, konica 0,28mm kat.št. AHW14R008P Asahi Intecc |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002190 | 1 |  | AHW14R008P | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002191 | ŽICA KORONARNA CTO 190cm konica do 0,3mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PTCA vodilna žica iz nerjavečega jekla, z enodelno jedrno žico in kompozitnim jedrom, distalno zožena(tapered) na 0,012" pri trdoti konice 4,5 g; konica predoblikovana na distalnem delu 1 mm pod kotom 45° za boljšo prebojnost in vodlčjivost, radiopačna konica 15 cm, hidrofilni premaz v dolžini vsaj 40 cm, shaft prekrit s PTFE; premer žice 0,014", dolžine do 190 cm, torkabilnost 1:1 | [7 empty] | E
CP | P | #462176 | ŽICA KORONARNA CTO 190cm konica do 0,3mm Progress 40 kat.št. 1011836 Abbott Vascular (min.pak.=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002191 | 1 |  | 1011836 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #960826 | ŽICA KORONARNA Gaia Third PTCA CTO 190cm, konica do 0,3mm kat.št. AHW14R011P Asahi Intecc |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002191 | 1 |  | AHW14R011P | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002192 | ŽICA KORONARNA HIDROFILNA 190cm, trdota 0,8g |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica iz nerjavečega jekla, z enodelno jedrno žico in kompozitnim jedrom, premera 0,014"", primerna za zelo tortuozne lezije, dolge kalcinirane lezije in sledenje kolateralam; zelo obstojna žica, torkabilnost 1:1; hidrofilni premaz po vsej dolžini žice, polimerni premaz v dolžini vsaj 20 cm, shaft prekrit s PTFE; konica trdote 0,8g in 3 cm radiopačna, ravna, dolžine 190 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #462177 | ŽICA KORONARNA HIDROFILNA 190cm, trdota 0,8g Whisper LS kat.št. 1005351H Abbott Vascular (min.pak.=5kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002192 | 1 |  | 1005351H | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #463562 | ŽICA KORONARNA HIDROFILNA 190cm, trdota 0,8g Runthrough NS extra kat.št. TW-DS418FH Terumo (sc=5kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002192 | 1 |  | TW-DS418FH | Terumo | [5 empty] | E
CP | P | #960823 | ŽICA KORONARNA HIDROFILNA Sion black PTCA 190cm kat.št. APW14R010S Asahi Intecc |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002192 | 1 |  | APW14R010S | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002193 | ŽICA KORONARNA HIDROFILNA ZA MOČNO OPORO 190CM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica dolžine 190 cm, debeline 0.014"" iz ojačanega jekla, s core-to-tip atravmatsko konico trdote 1.2g, ravno in 3cm radiopačno. Oblečena v polymer od distalnega dela v dolžini vsaj 27 cm za zmanjšanje trenja ter prekrita s hidrofilnim premazom za lažje uvajanje. Zožitev jedra iz proksimalnega dela distalno proti konici parabolična-brez prehodov. Žica naj nudi močno oporo vsaj 14g. | [7 empty] | E
CP | P | #462178 | ŽICA KORONARNA HIDROFILNA ZA MOČNO OPORO 190CM Runthrough NS Hypercoat kat.št. TW-DS418FH Terumo (min.pak.=5kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002193 | 1 |  | TW-DS418FH | Terumo | [5 empty] | E
CP | P | #956273 | ŽICA KORONARNA HIDROFILNA ZA MOČNO OPORO 190CM Whisper ES kat.št. 1011834H Abbott Vascula |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002193 | 1 |  | 1011834H | Abbott Vascula | [5 empty] | E
CP | N | #N002194 | ŽICA KORONARNA HIDROFILNA ZA 300CM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica dolžine 300 cm, debeline 0.014"" iz ojačanega jekla, s core-to-tip atravmatsko konico trdote 1.2g, ravno in 3cm radiopačno. Oblečena v polymer od distalnega dela v dolžini vsaj 27 cm za zmanjšanje trenja ter prekrita s hidrofilnim premazom za lažje uvajanje. Zožitev jedra iz proksimalnega dela distalno proti konici parabolična-brez prehodov. Žica naj nudi močno oporo vsaj 14g. | [7 empty] | E
CP | P | #961981 | ŽICA KORONARNA HIDROFILNA ZA MOČNO OPORO 300CM Whisper ES kat.št. 1011835H Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002194 | 1 |  | 1011835H | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N002195 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA 0.5 g |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za multiple lezije, kombinirana hidrofobno hidrofilna žica iz nerjavečega jekla, sestavljeno jedro, ravna, premera 0.014'', dolžine 180 cm, distalno vrh vsaj 15 mm prekrit s silikonom, nadaljnjih vsaj 18 cm pa s hidrofilno prevleko, torkabilnost 1:1 , 3 cm radiopačna mehkejša fleksibilna konica z možnostjo ponovnega oblikovanja, trdota vrha izražena v utežnih merah 0.5 g. | [7 empty] | E
CP | P | #959721 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA Sion blue PTCA 180CM 0.5 g kat.št. AHW14R004S Asahi Intecc |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002195 | 1 |  | AHW14R004S | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002196 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA 0.5 g 300CM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za multiple lezije, kombinirana hidrofobno hidrofilna žica iz nerjavečega jekla, sestavljeno jedro, ravna, premera 0.014'', dolžine 300 cm, distalno vrh vsaj 15 mm prekrit s silikonom, nadaljnjih vsaj 18 cm pa s hidrofilno prevleko, torkabilnost 1:1 , 3 cm radiopačna mehkejša fleksibilna konica z možnostjo ponovnega oblikovanja, trdota vrha izražena v utežnih merah 0.5 g. | [7 empty] | E
CP | P | #959722 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA Sion blue PTCA 300CM 0.5 g kat.št. AHW14R304S Asahi Intecc |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002196 | 1 |  | AHW14R304S | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002197 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA 0.7 g |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za torturozne žile in multiple lezije, kombinirana hidrofobno hidrofilna žica iz nerjavečega jekla, sestavljeno jedro, ravna, premera 0.014'', dolžine 180 cm, distalno hidrofilna prevleka v dolžini vsaj 28 cm, telo prekrito s PTFE, torkabilnost 1:1 , 3 cm radiopačna floppy konica z možnostjo ponovnega oblikovanja, trdota vrha izražena v utežnih merah 0.7 g. | [7 empty] | E
CP | P | #959719 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA Sion PTCA 180CM 0.7 g kat.št. AHW14R001S Asahi Intecc |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002197 | 1 |  | AHW14R001S | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002198 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA 0.7 g 300CM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za torturozne žile in multiple lezije, kombinirana hidrofobno hidrofilna žica iz nerjavečega jekla, sestavljeno jedro, ravna, premera 0.014'', dolžine 300 cm, distalno hidrofilna prevleka v dolžini vsaj 28 cm, telo prekrito s PTFE, torkabilnost 1:1 , 3 cm radiopačna floppy konica z možnostjo ponovnega oblikovanja, trdota vrha izražena v utežnih merah 0.7 g. | [7 empty] | E
CP | P | #959720 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA Sion PTCA 300CM 0.7 g kat.št. AHW14R301S Asahi Intecc |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002198 | 1 |  | AHW14R301S | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002199 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA 0.8 g |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za PTCA hidrofobno hidrofilna iz nerjavečega jekla, enodelnega jedra, torkabilnost 1:1, ravna, premera 0.014'', dolžine 180 cm, distalno hidrofilna prevleka, telo prekrito s PTFE prevleko, radiopačna konica dolžine 3 cm, trdota vrha izražena v utežnih merah 0.8 g. | [7 empty] | E
CP | P | #956274 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA Rinato Prowater PTCA 180CM 0.8 g kat.št. AGH146000 Asahi Intecc |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002199 | 1 |  | AGH146000 | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002200 | ŽICA KORONARNA ZA CTO 0.8g |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica iz nerjavečega jekla, z enodelnim jedrom, premera 0,014", distalno zožena na 0,009"; primerna za tortuozno anatomijo, subtotalne okluzije in dolge difuzne lezije; distalno hidrofilni premaz po celotni dolžini in polimer ovoj v dolžini vsaj 16 cm, shaft prekrit s PTFE; ravna radiopačna konica v dolžini 16 cm, trdota vrha izražena v utežnih merah 0,8 g; dolžine 190 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #958873 | ŽICA KORONARNA ZA CTO Fielder XT PTCA 190CM 0.8g kat.št. AGP140002 Asahi Intecc |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002200 | 1 |  | AGP140002 | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002201 | ŽICA KORONARNA ZA CTO 0.8g 300CM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica iz nerjavečega jekla, z enodelnim jedrom, premera 0,014", distalno zožena na 0,009"; primerna za tortuozno anatomijo, subtotalne okluzije in dolge difuzne lezije; distalno hidrofilni premaz po celotni dolžini in polimer ovoj v dolžini vsaj 16 cm, shaft prekrit s PTFE; ravna radiopačna konica v dolžini 16 cm, trdota vrha izražena v utežnih merah 0,8 g; dolžine 300 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #958874 | ŽICA KORONARNA ZA CTO Fielder XT PTCA 300CM 0.8g kat.št. AGP140302 Asahi Intecc |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002201 | 1 |  | AGP140302 | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002202 | ŽICA KORONARNA ZA CTO 3g |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za kronične okluzije iz nerjavečega jekla, enodelnega jedra, torkabilnost 1:1, ravna, premera 0.014'', dolžine 180 cm, telo prekrito s PTFE prevleko, radiopačna konica dolžine vsaj 11 cm, konica s trdoto vrha izraženo v utežnih merah 3 g. | [7 empty] | E
CP | P | #956276 | ŽICA KORONARNA ZA CTO Miracle 3 / Miraclebros 3 PTCA 180CM 3g kat.št. AG14M050 Asahi Intecc |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002202 | 1 |  | AG14M050 | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002203 | ŽICA KORONARNA ZA CTO 6g |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za kronične okluzije iz nerjavečega jekla, enodelnega jedra, torkabilnost 1:1, ravna, premera 0.014'', dolžine 180 cm, prekrita s hidrofilno prevleko tudi na telesu, , radiopačna konica dolžine vsaj 11 cm, trdota vrha izražena v utežnih merah 6 g. | [7 empty] | E
CP | P | #957544 | ŽICA KORONARNA ZA CTO Miracle 6 / Miraclebros 6 PTACA 180CM 6g kat.št. AG14M060 Asahi Intecc |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002203 | 1 |  | AG14M060 | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002204 | ŽICA KORONARNA ZA CTO 9g |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za CTO iz nerjavečega jekla, enodelnega jedra, torkabilnost 1:1, ravna, premera 0.36 mm, distalno zožena na 0,009", dolžina 180cm, hidrofilni premaz v dolžini do 20 cm, telo prekrito s PTFE prevleko, ravna,radiopačna konica vsaj 20cm, trdota vrha žice 9g | [7 empty] | E
CP | P | #957545 | ŽICA KORONARNA ZA CTO Conquest Pro / Confianza Pro PTACA 180CM 9g kat.št. AGH143090 Asahi Intecc |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002204 | 1 |  | AGH143090 | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002205 | ŽICA KORONARNA ZA CTO 12g |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za kronične okluzije iz nerjavečega jekla, enodelnega jedra, torkabilnost 1:1, ravna, premera 0.014'', dolžine 180 cm, prekrita s hidrofilno prevleko tudi na telesu, , radiopačna konica dolžine vsaj 11 cm, trdota vrha izražena v utežnih merah 12 g. | [7 empty] | E
CP | P | #958875 | ŽICA KORONARNA ZA CTO Miracle 12 / Miraclebros 12 PTCA 180CM 12g kat.št. AG14M070 Asahi Intecc |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002205 | 1 |  | AG14M070 | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002206 | ŽICA KORONARNA ZA CTO PENETRANTNA 12g |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za penetracijo CTO iz nerjavečega jekla, enodelnega jedra, torkabilnost 1:1, ravna, premera 0.36 mm, distalno ošiljena, dolžina 180cm, distalno hidrofilna prevleka, razen na konici, telo prekrito s PTFE prevleko, radiopačna konica vsaj 20cm, trdota vrha žice 12g | [7 empty] | E
CP | P | #958876 | ŽICA KORONARNA ZA CTO PENETRANTNA Conquest Pro 12 / Confianza Pro 12 12g kat.št. AGH143091 Asahi Intecc |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002206 | 1 |  | AGH143091 | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N002207 | ŽICA KORONARNA HIDROFILNA ZA SREDNJE MOČNO OPORO 190CM |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica dolžine 190 cm, debeline 0.014"" iz ojačanega jekla, s core-to-tip atravmatsko konico, trdote 1g, ravno in 3cm radiopačno ter z možnostjo oblikovanja v dolžini 10 cm. V celoti oblečena v polymer za zmanjšanje trenja ter prekrita s hidrofilnim premazom za lažje uvajanje. Zožitev jedra iz proksimalnega dela distalno proti konici parabolična-brez prehodov. Žica naj nudi srednje močno oporo (3-5g). | [7 empty] | E
CP | P | #462179 | ŽICA KORONARNA HIDROFILNA ZA SREDNJE MOČNO OPORO 190CM Runthrough NS intermediate kat.št. TW-DS418IA Terumo (min.pak.=5kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002207 | 1 |  | TW-DS418IA | Terumo | [5 empty] | E
CP | P | #961982 | ŽICA KORONARNA HIDROFILNA ZA SREDNJE MOČNO OPORO Whisper MS 190 cm kat.št. 1005357H Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002207 | 1 |  | 1005357H | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N002208 | DILATATOR ŽILNI 7F za femoralni pristop |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilni dilatator, velikost 7F, dolžine 16 cm, kompatibilen z žico 0,038ˇˇ, z ošiljenim vrhom za dobro penetracijo, z luer nastavkom, barvno označen, konica v obliki stožca (taper type). 14.12.2020: lahko tudi 7 F žilni dilatator, dolžine 20 cm, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam 23.12.2020: Lahko kakovostno in funkcionalno enakovreden žilni dilatator dolžine 17 cm, ki z manjšim odstopanjem v dolžini 1 cm ne vpliva izvedbo posega | [7 empty] | E
CP | P | #460731 | DILATATOR ŽILNI 7F za femoralni pristop kat.št. K15/072038 Kimal |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002208 | 1 |  | K15/072038 | Kimal | [5 empty] | E
CP | P | #956235 | DILATATOR ŽILNI 7F za femoralni pristop kat.št. PD7F038 MeritMedical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002208 | 1 |  | PD7F038 | MeritMedical | [5 empty] | E
CP | N | #N002209 | DILATATOR ŽILNI 6F za femoralni pristop |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilni dilatator, velikost 6F, dolžine 16 cm, kompatibilen z žico 0,038ˇˇ, z ošiljenim vrhom za dobro penetracijo, z luer nastavkom, barvno označen, konica v obliki stožca (taper type). 14.12.2020: lahko tudi 6 F žilni dilatator, dolžine 20 cm, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam 23.12.2020: Lahko kakovostno in funkcionalno enakovreden žilni dilatator dolžine 17 cm, ki z manjšim odstopanjem v dolžini 1 cm ne vpliva izvedbo posega | [7 empty] | E
CP | P | #460732 | DILATATOR ŽILNI 6F za femoralni pristop kat.št. K15/062038 Kimal |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002209 | 1 |  | K15/062038 | Kimal | [5 empty] | E
CP | P | #956234 | DILATATOR ŽILNI 6F za femoralni pristop kat.št. PD6F038 MeritMedical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002209 | 1 |  | PD6F038 | MeritMedical | [5 empty] | E
CP | N | #N002210 | DILATATOR ŽILNI 8F za femoralni pristop |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilni dilatator, velikost 8F, dolžine 16 cm, kompatibilen z žico 0,038ˇˇ, z ošiljenim vrhom za dobro penetracijo, z luer nastavkom, barvno označen, konica v obliki stožca (taper type). 14.12.2020: lahko tudi 8 F žilni dilatator, dolžine 20 cm, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam 23.12.2020: Lahko kakovostno in funkcionalno enakovreden žilni dilatator dolžine 17 cm, ki z manjšim odstopanjem v dolžini 1 cm ne vpliva izvedbo posega | [7 empty] | E
CP | P | #956236 | DILATATOR ŽILNI 8F za femoralni pristop kat.št. PD8F038 MeritMedical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002210 | 1 |  | PD8F038 | MeritMedical | [5 empty] | E
CP | N | #N002212 | INDEFLATOR SET KORONARNI INDEFLATOR Y, VALVULA,VODILNA IGLA,VODILO ZA ŽICO |  |  |  | 250 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Indeflator mora imeti volumen vsaj 20 ml in manometer vsaj do 30 atm; omogočati mora hitro in enostavno inflacijo in deflacijo; Y-konekt mora imeti hemostatsko valvulo, ki je enostavna za rokovanje - odpiranje/zapiranje z vzdolžnim premikom zapirala in avtomatsko preprečuje krvavitev med manipulacijo žice ali katetra ter vodilo za žico velikosti 0,014“ | [7 empty] | E
CP | P | #460735 | INDEFLATOR SET KORONARNI INDEFLATOR Y, VALVULA,VODILNA IGLA,VODILO ZA ŽICO kat.št. DAS007 Demax Medical |  |  |  | 250 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002212 | 1 |  | DAS007 | Demax Medical | [5 empty] | E
CP | P | #956662 | INDEFLATOR SET KORONARNI INDEFLATOR Y, VALVULA,VODILNA IGLA,VODILO ZA ŽICO BasixCompak kat.št. IN4802 MeritMedical |  |  |  | 250 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002212 | 1 |  | IN4802 | Merit Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N002213 | KABEL ZA AORTNO BALONSKO PODPORO |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kabel za aortno balonsko podporo, kompatibilen s črpalko, ki jo uporabljamo v naši ustanovi (Arrow, AutoCAT2 series). Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1. | [7 empty] | E
CP | P | #958629 | KABEL ZA AORTNO BALONSKO PODPORO kat.št. 650-230 Kimal |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002213 | 1 |  | 650-230 | Kimal | [5 empty] | E
CP | N | #N002214 | KATETER ZA AORTNO BALONSKO PODPORO 8F 30ML |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Univerzalni intraaortni balonski kateter , velikosti 8F, volumna 30 ML, insercijske dolžine najmanj 60 cm, za uvajanje z ali brez sheata, kompatibilen mora biti s črpalko, ki jo uporabljamo v naši ustanovi (znamka Arrow, AutoCAT2 series); balonskemu katetru naj bo priložen tudi set za uvajanje. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1. | [7 empty] | E
CP | P | #958624 | KATETER ZA AORTNO BALONSKO PODPORO FiberOptix Intra-Aortic 8F 30ML kat.št. IAB-05830-LWS Teleflex Medical Arrow |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002214 | 1 |  | IAB-05830-LWS | Teleflex Medical Arrow | [5 empty] | E
CP | N | #N002215 | KATETER ZA AORTNO BALONSKO PODPORO 8F 40ML |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Univerzalni intraaortni balonski kateter , velikosti 8F, volumna 40 ML, insercijske dolžine najmanj 60 cm, za uvajanje z ali brez sheata, kompatibilen mora biti s črpalko, ki jo uporabljamo v naši ustanovi (znamka Arrow, AutoCAT2 series); balonskemu katetru naj bo priložen tudi set za uvajanje. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1. | [7 empty] | E
CP | P | #958625 | KATETER ZA AORTNO BALONSKO PODPORO FiberOptix Intra-Aortic 8F 40ML kat.št. IAB-05840-LWS Teleflex Medical Arrow |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002215 | 1 |  | IAB-05840-LWS | Teleflex Medical Arrow | [5 empty] | E
CP | N | #N002216 | KORONARNI SET Z VODILNO ŽICO HEMOSTATSKO VALVULO IN TORKERJEM |  |  |  | 75 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Hemostatska valvula Y za zmanjšanje izgube krvi z zaklepnim in rotacijskim mehanizmom in dodatno valvulo za fiksacijo pozicije katetra; notranjega premera 10F oz. 3,33 mm, primerna za enoročno rokovanje; set mora vsebovati še inserter za žico 0,014"" in torker (0,009"" - 0,018"") | [7 empty] | E
CP | P | #460736 | KORONARNI SET Z VODILNO ŽICO HEMOSTATSKO VALVULO IN TORKERJEM kat.št. 2SVAST020110 Svas Biosana |  |  |  | 75 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002216 | 1 |  | 2SVAST020110 | Svas Biosana | [5 empty] | E
CP | P | #956663 | KORONARNI SET Z VODILNO ŽICO HEMOSTATSKO VALVULO IN TORKERJEM kat.št. MAP802 MeritMedical |  |  |  | 75 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002216 | 1 |  | MAP802 | MeritMedical | [5 empty] | E
CP | N | #N002217 | OBTURATOR 7F 15CM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Obturator 7F, dolžine do 15 cm, s snap lock zaklepnim mehanizmom | [7 empty] | E
CP | P | #461937 | OBTURATOR Prelude 7F 13CM kat.št. OBT-7F-11 MeritMedical (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002217 | 1 |  | OBT-7F-11 | MeritMedical | [5 empty] | E
CP | P | #959349 | OBTURATOR 7F 15CM kat.št. 406407 St. Jude Medical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002217 | 1 |  | 406407 | St. Jude Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N002218 | OBTURATOR 6F 15CM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Obturator 6F, dolžine do 15 cm, s snap lock zaklepnim mehanizmom | [7 empty] | E
CP | P | #461929 | OBTURATOR Prelude 6F 13CM kat.št. OBT-6F-11 MeritMedical (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002218 | 1 |  | OBT-6F-11 | MeritMedical | [5 empty] | E
CP | P | #956659 | OBTURATOR 6F 15CM kat.št. 406405 St. Jude Medical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002218 | 1 |  | 406405 | St. Jude Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N002219 | SET ANGIOGRAFSKI ZA KORONAROGRAFIJO |  |  |  | 600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sestava: plašč XL s krpico za brisanje 2kom., gobica za čiščenje z ročajem 4 kom., pladenj velikosti 24 x 14 cm 1 kom, posoda 500 ml 1 kom, posoda 250 ml 2 kom, zbiralnik tekočin 1000 ml 1 kom, zbiralnik za ostre predmete 1 kom., pokrivalo za inštrumentarsko mizo 140 x 210 cm 1 kom, radialna/femoralna rjuha s štirimi odprtinami in tansparentnima stransikma deloma, 240 x 345, močno vpojen in ojačan srednji del (127 x 150 cm) 1 kom; kopresa 100 x 100 cm vodoodporna 1 kom; sponka 2 kom; pevleka za RTG cev 75 75cm 1kom; prevleka za RTG cev47 x 52 1 kom; tamponi 7 cm 16 kom; zloženci iz gaze 10 x 10 cm 20 kom; skalpel št. 11 1kom; Seldinger igla 18G 70 mm 1 kom; igla 18G 50 mm 1kom; igla 21G 80 mm 1 kom; igla 26G 13 mm 1 kom; brizga L/L 20 ml 1kom; brizga L/L 10 ml 4 kom;brizga L/L 5 ml 2 kom, prozorna + barvna; brizga L/L 3 ml 1 kom; sterilno držalo za luč 1 kom; obliž 6 x 7 cm 1 kom; transparentni obliž 10 x 12 cm 1kom; prevleka 102 x 102 cm. Set je sestavljan točno po meri naročnika. | [7 empty] | E
CP | P | #461930 | SET ANGIOGRAFSKI ZA KORONAROGRAFIJO CATH LAB kat.št. SF3041SE Betatex (sc=6kos) |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002219 | 1 |  | SF3041SE | Betatex | [5 empty] | E
CP | P | #956229 | SET ANGIOGRAFSKI ZA KORONAROGRAFIJO kat.št. SI-K20372 Kimal |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002219 | 1 |  | SI-K20372 | Kimal | [5 empty] | E
CP | N | #N002220 | SONDA ZA MERJENJE PRITISKOV V KORONARNIH ARTERIJAH |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Merjenje pritiska do 300 mmHg, natančnost ± 3% pri pritisku > 50 mmHg, uporabna tudi kot običajna 0.0014'' vodilna žica, omogočen brezžični prenos podatkov, kompatibilna z obstoječim merilnikom v kateterizacijskem laboratoriju | [7 empty] | E
CP | P | #460737 | SONDA ZA MERJENJE PRITISKOV V KORONARNIH ARTERIJAH kat.št. C12059 St. Jude Medical |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002220 | 1 |  | C12059 | St. Jude Medical | [5 empty] | E
CP | P | #958901 | SONDA ZA MERJENJE PRITISKOV V KORONARNIH ARTERIJAH 175CM kat.št. C12058 St. Jude Medical |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002220 | 1 |  | C12058 | St. Jude Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N002221 | UVAJALO ZA RADIALNI PRISTOP 5F |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilno uvajalo 5F, dolžine do 11 cm, s hidrofilnim premazom, v setu z ošiljenim dilatatorjem in zaklepnim mehanizmom le-tega,kar preprečuje uhajanje dilatatorja med uvajanjem, 21G ali 22G iglo dolžine vsaj 38 mm, z ravno vodilno žico debeline do 0.5 mm dolžine do 45 cm, prehod iz žice na dilatator in iz dilatatorja na srajčko uvajala mora biti čim bolj gladek, hemostatsko valvulo, srajčka uvajala mora biti odporna na zvijanje. | [7 empty] | E
CP | P | #461931 | UVAJALO ZA RADIALNI PRISTOP 5F Prelude uvajalka kat.št. PSI-5F-11-018 MeritMedical (sc=5kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002221 | 1 |  | PSI-5F-11-018 | MeritMedical | [5 empty] | E
CP | P | #956232 | UVAJALO ZA RADIALNI PRISTOP 5F Radiofocus Transradial kit kat.št. RT-R50D10PQ Terumo |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002221 | 1 |  | RT-R50D10PQ | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002222 | UVAJALO ZA RADIALNI PRISTOP 6F |  |  |  | 700 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilno uvajalo 6F, dolžine do 11cm s hidrofilnim premazom, v setu z ošiljenim dilatatorjem in zaklepnim mehanizmom le-tega,kar preprečuje uhajanje dilatatorja med uvajanjem, 21G ali 22G iglo dolžine vsaj 38 mm, z ravno vodilno žico debeline do 0.5 mm dolžine do 45 cm, prehod iz žice na dilatator in iz dilatatorja na srajčko uvajala mora biti čim bolj gladek, hemostatska valvula,srajčka uvajala mora biti odporna na zvijanje. | [7 empty] | E
CP | P | #461932 | UVAJALO ZA RADIALNI PRISTOP 6F Prelude uvajalka kat.št. PSI-6F-11-018 MeritMedical (sc=5kos) |  |  |  | 700 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002222 | 1 |  | PSI-6F-11-018 | MeritMedical | [5 empty] | E
CP | P | #956233 | UVAJALO ZA RADIALNI PRISTOP 6F Radifocus Transradial kit kat.št. RT-R60D10PQ Terumo |  |  |  | 700 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002222 | 1 |  | RT-R60D10PQ | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002223 | UVAJALO ŽILNO FEMORALNO KORONARNO 6F 24CM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilno uvajalo 6F dolžine od 10 do 25 cm za femoralni pristop, ojačano z žično opornico, v setu z vodilno žico debeline 0,035“ - 0,038" dolžine 45 oz. 80 cm, z dilatatorjem z zaskočno snap-on ključavnico, prehod iz žice na dilatator in iz dilatatorja na srajčko uvajala mora biti čim bolj gladek, uvajalo s silikonsko prečno prerezano valvulo, odporno proti knikanju in barvno označeno. | [7 empty] | E
CP | P | #956952 | UVAJALO ŽILNO FEMORALNO KORONARNO 6F 24CM kat.št. CL-07624 Teleflex Medical Arrow |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002223 | 1 |  | CL-07624 | Teleflex Medical Arrow | [5 empty] | E
CP | N | #N002224 | UVAJALO ŽILNO FEMORALNO KORONARNO 6F 35CM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilno uvajalo 6F dolžine 35 cm za femoralni pristop, ojačano z žično opornico, v setu z vodilno žico debeline 0,038" dolžine 45 oz. 80 cm, z dilatatorjem z zaskočno snap-on ključavnico, prehod iz žice na dilatator in iz dilatatorja na srajčko uvajala mora biti čim bolj gladek, uvajalo s silikonsko prečno prerezano valvulo, odporno proti knikanju in barvno označeno. | [7 empty] | E
CP | P | #956953 | UVAJALO ŽILNO FEMORALNO KORONARNO 6F 35CM kat.št. CL-07635 Teleflex Medical Arrow |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002224 | 1 |  | CL-07635 | Teleflex Medical Arrow | [5 empty] | E
CP | N | #N002225 | UVAJALO ŽILNO FEMORALNI PRISTOP 6F |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilno uvajalo 6F dolžine do 12 cm, v setu z vodilno žico od 0,035“do 0,038"", dolžine od 45 do 50 cm, z dilatatorjem z zaskočno snap on ključavnico, prehod iz žice na dilatator in iz dilatatorja na srajčko uvajala mora biti čim bolj gladek, uvajalo s silikonsko prečno prerezano valvulo, odporno proti knikanju in barvno označeno. | [7 empty] | E
CP | P | #461933 | UVAJALO ŽILNO FEMORALNI PRISTOP 6F kat.št. ASG0601W Oscor (sc=5kos) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002225 | 1 |  | ASG0601W | Oscor | [5 empty] | E
CP | P | #956231 | UVAJALO ŽILNO FEMORALNI PRISTOP 6F 11CM kat.št. 061101A Medtronic |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002225 | 1 |  | 061101A | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N002226 | VMESNIK ZA AORTNO ČRPALKO |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set mora biti kompatibilen s črpalko, ki jo uporabljamo v naši ustanovi (znamka Arrow, AutoCAT2 series) Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1. | [7 empty] | E
CP | P | #958628 | VMESNIK ZA AORTNO ČRPALKO kat.št. K200/1 Kimal |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002226 | 1 |  | K200/1 | Kimal | [5 empty] | E
CP | N | #N002227 | ZAPORA ZUNANJA PRI RADIALNEM PRISTOPU 29CM |  |  |  | 400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pritisk samo lokalno (na punkcijsko mesto), možnost prilagajanja pritiska na področje vbodnega mesta, enostavna kontrola hemostaze. Omogočena vizualna kontrola vbodnega mesta. Dolžina najmanj 29 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #460738 | ZAPORA ZUNANJA PRI RADIALNEM PRISTOPU 29CM kat.št. SRB29AC Merit Medical |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002227 | 1 |  | SRB29AC | Merit Medical | [5 empty] | E
CP | P | #959716 | ZAPORA ZUNANJA PRI RADIALNEM PRISTOPU 29CM TR Band L kat.št. XX*RF06L Terumo |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002227 | 1 |  | XX*RF06L | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002228 | ZAPORA ZUNANJA PRI RADIALNEM PRISTOU 24CM |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pritisk samo lokalno (na punkcijsko mesto), možnost prilagajanja pritiska na področje vbodnega mesta, enostavna kontrola hemostaze. Omogočena vizualna kontrola vbodnega mesta. Dolžina do 25 cm. Lahko tudi zunanja zapora za radialni pristop dolžine 28 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #460739 | ZAPORA ZUNANJA PRI RADIALNEM PRISTOPU 24CM kat.št. SRB24AC Merit Medical |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002228 | 1 |  | SRB24AC | Merit Medical | [5 empty] | E
CP | P | #959715 | ZAPORA ZUNANJA PRI RADIALNEM PRISTOU 24CM TR Band kat.št. XX*RF06 Terumo |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002228 | 1 |  | XX*RF06 | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002253 | KATETER MIKRO - 1 ZA PREHOD SKOZI MIKROKANALE |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ojačan mikro katetr za prehajanje skozi tortuozno in močno zoženo koronarno žilje ter mikrokanale,primeren tudi za retrogradni pristop, kateter uporabne dolžine vsaj 130 cm, kompatibilen z žico 0,014“; na zunanjem lumnu prekrit s hidrofilnim premazom v dolžini vsaj 70 cm,konica morabiti fleksibilna in zožena, notranji lumen konice do največ 0,40 mm, zunanji pa do največ 0,45 mm,z radiopačnim markerjem; distalni del katetra notranji lumen od 0.38 - 0,48 mm,zunanji lumen od 0,71 - 0,88 mm; proksimalni del katetra notrani lumen 0,48 mm, zunanji lumen od 0,71 - 0,88 mm; kateter mora biti tkan tako, da se ohranja velikost notranjega lumna pri močno turtuoznih žilah. | [7 empty] | E
CP | P | #460727 | KATETER MIKRO - 1 ZA PREHOD SKOZI MIKROKANALE kat.št. CSR135-26P Asahi Intecc |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002253 | 1 |  | CSR135-26P | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | P | #461863 | KATETER MIKRO - 1 ZA PREHOD SKOZI MIKROKANALE Turnpike LP kat.št. 5638 Teleflex |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002253 | 1 |  | 5638 | Teleflex | [5 empty] | E
CP | P | #462170 | KATETER MIKRO - 1 ZA PREHOD SKOZI MIKROKANALE Nhancer Prox kat.št. NX31413525 IMDS |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002253 | 1 |  | NX31413525 | IMDS | [5 empty] | E
CP | P | #959718 | KATETER MIKRO - 1 ZA PREHOD SKOZI MIKROKANALE kat.št. AH-CSW130-26N Asahi Corsair |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002253 | 1 |  | AH-CSW130-26N | Asahi Corsair | [5 empty] | E
CP | N | #N002254 | KATETER TROMBOASPIRACIJSKI 6F |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | tromboaspiracijski kateter 6F velikega lumna za ročno odstranjevanje trombotskih mas, s stiletom za optimalno prehajanje tenkih lezij, ojačan shaft, ki se ne kolenči, distalno prekrit s hidrofilno prevleko, proksimalno en lumen, distalno dvojni lumen, zunanji diameter proksimalno 1.4 mm in distalno maksimalno 1.6 mm, uporabne dolžine do 145 cm, s 17.5 cm segmentom za hitro izmenjavo, kompatibilen z žico 0.014"" in 6F vodilnim katetrom, označen z radiopačnim markerjem | [7 empty] | E
CP | P | #462171 | KATETER TROMBOASPIRACIJSKI 6F kat.št. DET R14 145 601 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002254 | 1 |  | DET R14 145 601 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | P | #959378 | KATETER TROMBOASPIRACIJSKI 6F Export AP kat.št. EXPORTPACE Medtronic |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002254 | 1 |  | EXPORTAPCE | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N002274 | KATETER ZA OCT |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | FD OCT tehnologija (frequency domain), nizek profil katetra (<2.8F), kompatibilni z 0.0014'' vodilnimi žicami, uporabna dolžina 135 cm, hidrofilna prevleka, kompatibilen s 6F delovnim katetrom, Rx zasnova (za hitro izmenjavo). Kateter mora biti kompatibilen z aparatom, ki ga uporabljamo v naši ustanovi. | [7 empty] | E
CP | P | #460728 | KATETER ZA OCT kat.št. C408646 St.Jude Medical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002274 | 1 |  | C408646 | St. Jude Medical | [5 empty] | E
CP | P | #959681 | KATETER ZA OCT 6F Dragonfly Duo Imaging kat.št. C408643 St. Jude Medical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002274 | 1 |  | C408643 | St. Jude Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N008508 | KATETER KORONARNI DVOLUMENSKI |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dvolumenski kateter za percutane koronarne posege, uporabne dolžine od 135 - 150 cm, kompatibilen z 6F vodilnim katetrom in žico 0,014"", s hidrofilnim premazom distalno v dolžini vsaj 35 cm;RX lumen distalno,OTW lumen vzdolž celega katetra;konica mora biti ošiljena in hkrati mehka ter fleksibilana v dolžini do 5 mm, zunanji premer konice 0,50 mm,distalnega shafta 1,08 mm, proksimalnega 1,05 mm; notranji lumen shafta 0,43 mm in konice 0,40 mm, proksimalni del katetra mora biti odporen proti zvijanju, z radiopačnim markerjem med konico in OTW lumnom | [7 empty] | E
CP | P | #461992 | KATETER KORONARNI DVOLUMENSKI Twin-Pass 135cm 0° kat.št. 5200 Teleflex |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008508 | 1 |  | 5200 | Teleflex | [5 empty] | E
CP | N | #N008509 | KATETER KORONARNI DVOLUMENSKI ZA BIFURKACIJE |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dvolumenski koronarni kateter OTW in RX na žici 0,014 za selektivno injiciranje zdravila ali kontrastnega sredstva in dovajanje paralelne žice za dodatno podporo ali uvajanja druge žice v stransko vejo, ojačan s kovinsko žico za boljšo porivnost | OTW lumen ukrivljen za 10°, kar omogoča večjo podporo pri uvajanju žice v stransko vejo | debelina katetra 3,5F , uporabna dolžina 135 cm. " | [7 empty] | E
CP | P | #461993 | KATETER KORONARNI DVOLUMENSKI ZA BIFURKACIJE Twin-Pass Torque 135cm 10° kat.št. 5201 Teleflex |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008509 | 1 |  | 5201 | Teleflex | [5 empty] | E
CP | N | #N008512 | KATETER VODILNI KORONARNI - PODALJŠEK 6F |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Podaljšek vodilnemu katetru na sistemu RX, dolžine 150 cm, ki močno poveča podporo in omogoča globoko sedenje v tortuoznih koronarnih arterijah, za koksialno poravnavo, varno postavljanje in distalno dostavo balonskih katetrov in/ali stentov ter selektivno injiciranje kontrastnega sredstva; podaljšek z zasnovo pol cevi poravna balonske katetre in/ali stente skozi prehod ovratnika na proks. delu katetra, kar olajša gladek vnos naprave distalno v koron. arterijo; tuljava ojača vodilni kateter in podaljšek zagotavlja fleksibilnost in odpornost proti kolenčenju; dimenzije 6F | [7 empty] | E
CP | P | #461875 | KATETER VODILNI KORONARNI - PODALJŠEK 6F GuideLiner V3 RX kat.št. 5571 Teleflex |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008512 | 1 |  | 5571 | Teleflex | [5 empty] | E
CP | P | #463613 | KATETER VODILNI KORONARNI - PODALJŠEK 6F 150CM Guidion kat.št. G60F25150 IMDS |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008512 | 1 |  | G60F25150 | IMDS | [5 empty] | E
CP | N | #N008513 | LOVKA ZNOTRAJŽILNA Z ZANKO 2MM |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endovaskularna lovka z zanko z ultra majhnim profilom 0,014"; zasnovana za uvajanje preko mikrokatetra ali OTW balonskega katetra, iz enodelne konstrukcije, pripravljena za takojšnjo in hitro uporabo; mehanizem za zapiralno ročico mora zagotavljati varno zajemanje; dimenzija zanke:2 mm. | [7 empty] | E
CP | P | #461934 | LOVKA ZNOTRAJŽILNA Z ZANKO 2MM GOOSE NECK Microsnare Kit kat.št. SK200 Medtronic Inc. |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008513 | 1 |  | SK200 | Medtronic Inc. | [5 empty] | E
CP | P | #462174 | LOVKA ZNOTRAJŽILNA Z ZANKO 2MM zanka za uvajalo 2,3-3F Andra Snare Micro kat.št. ASM-2 Andramed |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008513 | 1 |  | ASM-2 | Andramed | [5 empty] | E
CP | N | #N008915 | KATETER BALONSKI nekomplianten 3,5x8MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 3,5 x 8 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% 23.12.2020: Lahko tudi koronarni balonski kateter, nekomplianten, RBP 18 atm; za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra 140-145 cm, hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,2F, distalni 2,5F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom ustrezne razpisani velikosti. 23.12.2020: Lahko enakovreden balonski kateter z uporabno dolžino katetra 146 cm ki omogoča za 1 cm več uporabne dolžine. | [7 empty] | E
CP | P | #462370 | KATETER BALONSKI 3,5x8MM nekomplianten NC Xperience kat.št. BC TR14 150 350 008 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008915 | 1 |  | BC TR14 150 350 008 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | P | #463623 | KATETER BALONSKI 3,5x8MM nekomplianten NC Traveler kat.št. 1013155-08 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008915 | 1 |  | 1013155-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N008916 | KATETER BALONSKI nekomplianten 4,0x8MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 4,0 x 8 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% 23.12.2020: Lahko enakovreden balonski kateter z uporabno dolžino katetra 146 cm ki omogoča za 1 cm več uporabne dolžine. | [7 empty] | E
CP | P | #462248 | KATETER BALONSKI nekomplianten NC Traveler 4,0x8MM kat.št. 1013157-08 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008916 | 1 |  | 1013157-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #462371 | KATETER BALONSKI 4,0x8MM nekomplianten NC Xperience kat.št. BC TR14 150 400 008 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008916 | 1 |  | BC TR14 150 400 008 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | P | #966891 | KATETER BALONSKI nekomplianten 4,0x8MM NC Trek kat.št. 1012453-08 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008916 | 1 |  | 1012453-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N008917 | KATETER BALONSKI nekomplianten 4,5x8MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 4,5 x 8 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% 23.12.2020: Lahko tudi koronarni balonski kateter, nekomplianten, RBP 18 atm; za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra 140-145 cm, hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,2F, distalni 2,5F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom ustrezne razpisani velikosti. | [7 empty] | E
CP | P | #462372 | KATETER BALONSKI 4,5x8MM nekomplianten NC Xperience kat.št. BC TR14 150 450 008 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008917 | 1 |  | BC TR14 150 450 008 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | P | #463624 | KATETER BALONSKI 4,5x8MM nekomplianten NC Traveler kat.št. 1013158-08 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008917 | 1 |  | 1013158-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N008918 | KATETER BALONSKI nekomplianten 5,0x8MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter, nekomplianten, visokotlačni,RBP 20 atm.in več;za dilatacijo kalciniranih lezij in podilatacijo stenta pri PCI, primeren za "kissig balloon" tehniko, na sistemu za hitro izmenjavo, uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm,hidrofilen, z ultra nizkim "crossing"profilom, z dvema radiopačnima markerjema, proximalni profil katetra 2,0-2,3F, distalni 2,4- 2,8F, kompatibilen z žico 0,014"in 5F katetrom, velikost 5,0 x 8 mm; dolžina balona lahko odstopa od predpisane za +/- 15% | [7 empty] | E
CP | P | #462250 | KATETER BALONSKI nekomplianten NC Trek 5,0x8MM kat.št. 1012455-08 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008918 | 1 |  | 1012455-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #462373 | KATETER BALONSKI 5,0x8MM nekomplianten NC Xperience kat.št. BC TR14 150 500 008 iVascular (LVD Biotech) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008918 | 1 |  | BC TR14 150 500 008 | iVascular (LVD Biotech) | [5 empty] | E
CP | N | #N008919 | MIKROKATETER DVOLUMENSKI |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dvolumenski mikrokateter ovalne oblike, za zico 0,014’’, skladen s 5F vodilnim katetrom, radiopacna konusno oblikovana atravmatrska konica premera 1.5F in radiopačen stranski port, distalno hidrofilni premaz, dolzina RX lumna 18 cm, uporabna dolzina OTW katetra 135cm; dva oznacevalna markerja na dolzini 95cm in 105 cm; kateter naj ima odstranljivi mandren za lazje uvajanje in vodljivost ter. ojacan srednji del katetra za boljšo porivnost;premer notranjih lumnov 0,48mm. | [7 empty] | E
CP | P | #462172 | MIKROKATETER DVOLUMENSKI Nhancer Rx kat.št. NRX1413518 IMDS |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008919 | 1 |  | NRX1413518 | IMDS | [5 empty] | E
CP | N | #N008920 | MIKROKATETER DVOLUMENSKI OTW |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mikrokateter za zico 0,014’’, OTW izvedbe s tremi izhodnimi porti, skladen z vodilnim katetrom 5F; mIkrokateter je ovalne oblike, premera 2,3F x 3,3F in uporabne dolžine 140cm, notranji premer lumnov je 0,48mm; konica naj bo vsaj 6mm radiopacna, atravmatrska, mehka konične oblike, premera 1.5F. kateter naj bo ojačan z mrežico za boljšo porivnost | [7 empty] | E
CP | P | #462173 | MIKROKATETER DVOLUMENSKI OTW 5F 140CM Recross kat.št. RC1414025 IMDS |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008920 | 1 |  | RC1414025 | IMDS | [5 empty] | E
CP | N | #N008921 | PODALJŠEK ZA VODILNO ŽICO dolžine do 150cm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Podaljšek iz nerjavečega jekla, dolžine od 145 do 150 cm, debeline 0,014", kompatibilen z vsemi koronarnimi vodilnimi žicami | [7 empty] | E
CP | P | #462180 | PODALJŠEK ZA VODILNO ŽICO dolžine do 150cm Runthrough Extension kat.št. TW-JJ415 Terumo (min.pak.=5kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008921 | 1 |  | TW-JJ415 | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N009413 | UVAJALO ZA RADIALNI PRISTOP 7F HIDROFILNO STANJŠANO |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilno uvajalo 7F, dolžine 10 cm, v setu z ošiljenim dilatatorjem, 20G kovinsko iglo dolžine do 35 mm, z ravno vodilno žico debeline do 0,025"", dolžine do 45 cm, uvajalo mora biti premazano s hidrofilno prevleko, ki zmanjšuje tveganje za arterijske spazme in omogoča lažje uvajanje, zunanji premer uvajala naj bo stanjšan za 1Fr, notranji premer pa ostaja ekvivalenten. | [7 empty] | E
CP | P | #965096 | UVAJALO ZA RADIALNI PRISTOP 7F Glidesheath Slender transradial introducer kit kat.št. RM*RS7J10PQ Terumo |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009413 | 1 |  | RM*RS7J10PQ | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N009414 | UVAJALO ZA RADIALNI PRISTOP 6F HIDROFILNO STANJŠANO |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilno uvajalo 6F, dolžine 10 cm, v setu z ošiljenim dilatatorjem, 20G kovinsko iglo dolžine do 35 mm, z ravno vodilno žico debeline do 0,025"", dolžine do 45 cm, uvajalo mora biti premazano s hidrofilno prevleko, ki zmanjšuje tveganje za arterijske spazme in omogoča lažje uvajanje, zunanji premer uvajala naj bo stanjšan za 1Fr, notranji premer pa ostaja ekvivalenten. 6F uvajalo mora omogočati delo s 7F katetri. | [7 empty] | E
CP | P | #965097 | UVAJALO ZA RADIALNI PRISTOP 6F Glidesheath Slender transradial introducer kit kat.št. RM*RS6J10PQ Terumo |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009414 | 1 |  | RM*RS6J10PQ | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N009415 | ŽICA KORONARNA ZA CTO ZA ANTEROGRADNI PRISTOP |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za okludirane lezije brez vstopnega kanala, za anterogradni pristop,iz nerjavečega jekla, enodelnega in kompozitnega jedra, premera 0,014", distalno zožena na 0,010", dolžine do 190 cm,telo prekrito s PTFE prevleko, distalni del pa prekrit z hidrofilnim in polimernim premazom v dolžini vsaj 17 cm,radiopačna konica v dolžini vsaj 16 cm, ravna, trdota vrha 1,0g | [7 empty] | E
CP | P | #965098 | ŽICA KORONARNA ZA CTO ZA ANTEROGRADNI PRISTOP Fielder XT-A kat.št. APW14R009S Asahi Intecc |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009415 | 1 |  | APW14R009S | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N009416 | ŽICA KORONARNA ZA CTO ZA RETROGRADNI PRISTOP 0,6g |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za subtotalne okluzije in sledenje kanalom, za retrogradni pristop, iz nerjavečega jekla,enodelnega in kompozitnega jedra, premera 0,014"", distalno zožena na 0,010"", dolžine do 190 cm, telo prekrito s PTFE prevleko,distalni del pa prekrit z hidrofilnim in polimernim premazom v dolžini vsaj 17 cm,radiopačna konica v dolžini vsaj 16 cm, ravna, trdota vrha 0,6g. | [7 empty] | E
CP | P | #965099 | ŽICA KORONARNA ZA CTO ZA RETROGRADNI PRISTOP 0,6g Fielder XT-R kat.št. APW14R005S Asahi Intecc |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009416 | 1 |  | APW14R005S | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N009417 | ŽICA KORONARNA ZA CTO ZA RETROGRADNI PRISTOP 0,3g |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica iz nerjavečega jekla, namenjena predvsem za retrogradno sledenje kolateralam, s kompozitnim jedrom, premera 0,36 mm, dolžine do 190 cm,telo prekrito s PTFE prevleko, distalni del pa prekrit z hidrofilnim premazom v dolžini vsaj 50 cm,radiopačni vrh v dolžini 3cm,trdota vrha 0,3g | [7 empty] | E
CP | P | #965100 | ŽICA KORONARNA ZA CTO ZA RETROGRADNI PRISTOP 0,3g AsahiSuoh 03 kat.št. AHW14R013P Asahi Intecc |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009417 | 1 |  | AHW14R013P | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N009418 | ŽICA KORONARNA ZA CTO HIDROFOBNO HIDROFILNA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica iz nerjavečega jekla, z enodelnim jedrom, premera 0,36mm, dolžine do 180 cm,distalni del žice hidrofilen v dolžini vsaj 40cm, konica pa je hidrofobna, floppy, trdote vrha 3,0g, radiopačna v dolžini vsaj 11cm | [7 empty] | E
CP | P | #965101 | ŽICA KORONARNA ZA CTO HIDROFOBNO HIDROFILNA ULTIMATEbros 3 kat.št. AHW14S003S Asahi Intecc |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009418 | 1 |  | AHW14S003S | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N009419 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA ZA MOČNEJŠO OPORO |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za dobro oporo, iz nerjavečega jekla, z enodelno jedrno žico in kompozitnim jedrom, premera 0,014"",torkabilnost 1:1, hidrofilni premaz po vsej dolžini,konica je hidrofobna,s silikonsim premazom atravmatična, trdota vrha 0,5g, radiopačna 3cm, dolžine 190cm, s tako prilagojenim shaftom,ki daje dobro oporo vodilnemu katetru. | [7 empty] | E
CP | P | #965102 | ŽICA KORONARNA HIDROFOBNO HIDROFILNA ZA MOČNEJŠO OPORO Asahi Sion blue ES kat.št. AHW14R017S Asahi Intecc |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009419 | 1 |  | AHW14R017S | Asahi Intecc | [5 empty] | E
CP | N | #N009432 | SET ZA MEHANSKO PODPORO LEVEGA VENTRIKLA |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set mora vsebovati: 18F femoralno žilno uvajalo, kateter za LV(17F, dolžine do 100cm, kompatibilen z žico 0,035-0,038"),dodatni kateter iz PTFE-ja, podaljšek za priklop na IABČ in membransko črpalko(40cc); kompatibilen mora biti s črpalko, ki jo uporabljamo v naši ustanovi ( Arrow, AutoCAT2 series); minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1 | [7 empty] | E
CP | P | #965156 | SET ZA MEHANSKO PODPORO LEVEGA VENTRIKLA IVAC2L percutaneous ventricular assist device kat.št. LV17 PulseCath BV |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009432 | 1 |  | LV17 | PulseCath BV | [5 empty] | E
CP | N | #N010934 | SISTEM 4-POTNIH PETELINČKOV |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Trije zaporedno vezani 4-potni petelinčki s tremi brezigelnimi konekti, z luer lock priključkom, z zaščitnima kapicama na začetku in koncu priključka; polnitveni volumen petelinčka 0,89 ml, skupna dolžina do 106 mm; pretok skozi brezigelne konekte vsaj 125 ml/min, pretok skozi petelinček vsaj 350 ml/min.;BK mora biti transparenten, imeti mora ravno pot tekočine, polnitveni volumen 0,02 ml, nevtralni pomik ob odmiku brizgalke največ 0,01 ml; površina BK mora biti ravna in omogočati učinkovito dezinfekcijo. | [7 empty] | E
CP | N | #N010935 | APARAT IMPLANTABILNI ZA ZDRAVLJENJE Z MODULACIJO SRČNE KRČLJIVOSTI CCM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Generator impulzov za zdravljenje kroničnega srčnega popuščanja z vgrajeno funkcijo telemetrije. Generator se implantira pod kožo podobno kot srčni spodbujevalnik, implantira se tudi dve elektrodi preko venskega sistema v desni prekat. Generator je združljiv z večino elektrod za srčne spodbujevalnike na trgu s standardnim bipolarnim konektorjem IS-1. Sistem generira sinhronizirane signale v obdobju absolutne refraktarne dobe srca in s tem izboljša kontraktilnost srčne mišice. Generator vsebuje litijevo baterijo, ki jo je mogoče napolniti s priloženim polnilnikom. Programiranje generatorja CCM ob vstavitvi in kasnejših kontrolah se izvaja z namenskim kompatibilnim programatorjem, ki ima možnost branja, analiziranja in shranjevanja podatkov. Programator zagotovi ponudnik po dogovoru za določene termine implantacij in kontrolnih pregledov. | [7 empty] | E
CP | N | #N010936 | POVOJ KOMPRESIJSKI ZA FEMORALNO UPORABO |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompresijski povoj za pokrivanje obeh femoralnih punkcijskih mest s spremenljivim levi delom vključenim v komplet; povoj mora biti narejen iz večslojnega materiala, ki ne draži kože, ne povzroča napetosti in konstrikcije na koži, s posebnim antibakterijskim slojem; namestitev mora biti hitra in enostavna ter se njegova uporaba lahko kombinira z drugimi zapiralnimi sistemi, omogočati mora varno in hitro mobilizacijo pacienta. | [7 empty] | E
CP | N | #N010937 | POVOJ KOMPRESIJSKI ZA RADIALNO UPORABO |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompresijski povoj za radialno uporabo, ki omogoča pokritje več punkcijskih mest; narejen iz večslojnega materiala, ki ne draži kože, ne povzroča napetosti in konstrikcije na koži, prevlečen s posebnim antibakterijskim slojem. | [7 empty] | E
CP | N | #N010938 | SET ZA KOMPRESIJO PO VSTAVITVI ICD/PM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set je sestavljen iz bandaže in kompresijke naprave, ki se jo lahko namesti na levo ali desno stran bolnika.Bandaža je narejena iz materiala, ki ne draži kože, s posebnim slojem za zaščito pred bakterijami; namestitev mora biti hitra in enostavna ter hkrati mora zagotavljati odlično stabilnost in kompresijo, ki jo lahko določi uporabnik; omogočati mora zgodnjo mobilizacijo bolnika. | [7 empty] | E
CP | N | #N010939 | SET ZA KOMPRESIJO PO VSTAVITVI ICD/PM Z GEL BLAZINO |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | SET vsebuje bandažni povoj, kompresijski pripomoček, vrečko in gel blazino; zagotavljati mora enakomerno porazdelitev pritiska za zanesljivo preprečevanje žepnih hematomov; popolnoma se mora prilagajati pacientovi anatomiji; narejen iz materialov, ki so mehki, udobni in stabilni ter vzdržljivih velkro trakov, ki omogočajo varno in natančno fiksacijo na PM povoj, gel blazina se lahko uporablja za istočasno hlajenje; omogočati mora zgodnjo mobilizacijo bolnika. | [7 empty] | E
CP | N | #N010940 | ZAPIRALO ŽILNO TRANSRADIALNO |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mehko in prozorno transradialno žilno zapiralo z luer brizgo za natančno 2 ml samodejno izpihovanje vsaj dveh različni velikosti; ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip MP, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010941 | OBLOGA HEMOSTATSKA |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilna obloga za rane, ki pospešuje hemostazo, lahko se jo zvija in reže ter vstavlja tudi v globje rane, je biokompatibilna in ima samo lokalno delovanje; velikosti do 21 x 21 x5 mm | [7 empty] | E
CP | N | #N010942 | BALONSKO RAZTEGLJIVA BIOLOŠKA PERKUTANA ZAKLOPKA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonsko raztegljiva biološka aortna perkutana zaklopka iz govejega perikarda. Zaklopka mora biti primerna za perkutano transfemoralno,transapikalno, transaortno, transeptalno in subklavialno/ transaksialno implantacijo. Zaklopka mora biti primerna za inplantacijo VIV za aortno in mitralno pozicijo in za THV vTHV. Zaklopka mora biti primerna za implantacijo pri bolnikih s premerom aortnega obroča vsaj med 18 in 29 mm in s kalcinacijami na aortnih lističih. Set z zaklopko mora vsebovati ves dodatni material potreben za postavitev zaklopke. Zunanji premer katetra za transfemoralno implantacijo zaklopke ne sme presegati 16Fr, kar zagotavlja prehod skozi periferne arterije z notranjim premerom 6.0 mm in več. Zaklopka mora imeti klinične podatke randomiziranih študij s sledenjem vsaj 5 let ter podatke o trajnosti zaklopke, pridobljene iz podatkov registrov za vsaj 8 let. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010943 | ŽICA ZA TAVI |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Posebno predukrivljena zelo čvrsta žica za pasažo stenotične aortne zaklopke s posebno triconsko tehnologijo, ki zagotavlja tri neodvisne cone trdote in ki ohranja krivino zanke ter se popolnoma prilagodi anatomiji aortnega loka in ščiti miokard pred perforacijo. | [7 empty] | E
CP | N | #N010944 | ŽICA ZA TAVI 2 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Posebno predukrivljena zelo čvrsta žica za pasažo stenotične aortne zaklopke, ki popravlja krivino zanke s posebno triconsko tehnologijo, ki zagotavlja tri neodvisne cone trdote in ki ohranja krivino zanke ter se popolnoma prilagodi anatomiji aortnega loka in ščiti miokard pred perforacijo. Debelina žice: 0,89 mm; Dolžina žice z 270 z 30cm ali 40MMG | [7 empty] | E
CP | N | #N010945 | UVAJALO ZA ELEKTRODE 8F dolžine 23 cm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | uvajalo za elektrode premera 8F,dolžine 23 cm ali več; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati:brizgo a 10 ml,injekcijsko iglo 18G, J žico debeline 0,038", dilatator, peel - away sheat s podaljškom in tripotnim ventilom za aspiracijo ali vbrizgavanje kontrastnega sredstva. | [7 empty] | E
CP | N | #N010946 | UVAJALO ZA ELEKTRODE 10F dolžine 23 cm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | uvajalo za elektrode premera 10F,dolžine 23 cm ali več; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati:brizgo a 10 ml,injekcijsko iglo 18G, J žico debeline 0,038", dilatator, peel - away sheat s podaljškom in tripotnim ventilom za aspiracijo ali vbrizgavanje kontrastnega sredstva. | [7 empty] | E
CP | N | #N010947 | ŽICA IZMENJALNA 0.035" J OBLIKE 210-260CM Stiff type |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Diagnostična, nitinolova hidrofilna žica,J tip (1,5-3mm), z zaobljeno konico, fleksibilne dolžine do 30 cm,premera 0,035", dolžine od 210-260 cm, trda(stiff type) | [7 empty] | E
CP | N | #N010948 | ŽICA KORONARNA PODPORNA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica z zelo dobro oporo za uporabo v zelo zvijuganih arterijah; jedro žice izdelano iz enega kosa kovine, distalni del žice je hidrofoben, shaft prekrit s PTFE, konica je radiopačna v dolžini 4 cm, trdota konice 0,7g; žica premera 0,014", ravna dolžine 180 cm. | [7 empty] | E
CP | N | #N010949 | ŽICA KORONARNA ZA MOČNO OPORO 190CM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | vodilna žica iz nerjavečega jedra, s core-to-tip ravno atravmatsko konico trdote 0,9g, ki se lahko oblikuje in je 3 cm radiopačna, premera 0,014" in dolžine 190 cm; žica mora biti prekrita s prevleko za zmanjševanje trenja in nuditi zelo močno oporo (20-25g) | [7 empty] | E
CP | N | #N010950 | ŽICA KORONARNA PODPORNA HIDROFILNA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica iz nerjavečega jekla, core-to-tip, ravna, debeline 0.014' in dolžine 190cm. Konica je atravmatska, trdote 1.0g, 3cm radiopačna, s platinastimi coili.. Žica nudi izrazito močno oporo ? 60g v proksimalnem delu. Prekrita je z microglide hidrofobno prevleko za zmanjsanje trenja. | [7 empty] | E
CP | N | #N010951 | ŽICA KORONARNA ZA MOČNO OPORO 180CM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica z zelo dobro oporo za uporabo v zelo zvijuganih arterijah; jedro žice izdelano iz enega kosa kovine, distalni del žice je hidrofoben, shaft prekrit s PTFE, konica je radiopačna v dolžini 4 cm, trdota konice 0,7g; žica premera 0,014", ravna dolžine 180 cm. | [7 empty] | E
CP | N | #N010952 | ŽICA KORONARNA HIDROFILNA ZA CTO 3,0g |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica primerna za kronične okluzije iz nerjavečega jekla s kompozitnim jedrom, 1 mm predoblikovana, trdote 3g, polimerni premaz v dolžini 40 cm ter hidrofilni premaz 50 cm na distalnem delu žice, shaft prekrit s PTFE, radiopačna konica v dolžini 3 mm, dolžine 200 cm in premera 0,014" | [7 empty] | E
CP | N | #N010953 | ŽICA KORONARNA ZA CTO 3,0g |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | vodilna žica iz nerjavečega jedra,s kompozitnim jedrom, jedro do konice, s spremenjenim ravnovesjem distalnega jedra, ki zmanjša prolaps in omogoča vzdrževanje ozke zanke, ki se pojavi v konici; polimerni in hidrofilni premaz v dolžini 41 cm na distalnem delu žice, shaft prekrit s PTFE, trdota konice 3g, radiopačen vrh 3 cm, dolžina žice 190 cm, premera 0,014" | [7 empty] | E
CP | N | #N010954 | PODALJŠEK ZA VODILNO ŽICO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Podaljšek iz nerjavečega jekla, dolžine od 145 do 165 cm, debeline 0,014". Ponudnik mora zagotavljati kompatibilnost podaljška s ponujenimi PTCA žicami | [7 empty] | E
CP | N | #N010955 | VODILNA ŽICA ZA RETROGRADNE CTO PCI 0,010 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PTCA vodilna žica iz nerjavečega jedra, s core – to – tip atravmatsko konico trdote 3,0g, ravna, 3 cm radiopačna, dolžine 330 cm, premera 0,26 mm; proksimalni del prevlečen s hidrofobnim premazom v dolžini 160 cm, distalni del pa prevlečen s hidrofilnim premazom v dolžini 170 cm. | [7 empty] | E
CP | N | #N010957 | KATETER BALONSKI NEKOMPLIANTEN |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nekompliantni balonski kateter za dilatacijo zelo čvrstih in kalciniranih lezij ter postdilatacijo stentov; balonski kateter z zaobljeno konico, z vstopnim profilom od 0,015" do največ 0,018", narejen iz materiala, ki prenese visoke pritiske, 20 atm. ali več, z dvema radiopačnima markerjema, na RX katetru, uporabne dolžine od 140 do 145 cm; dimenzije:premer od 2 do 5 mm, dolžine od 6 do 30 mm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010958 | KATETER BALONSKI za POT - NC tehniko |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nekompliantni balonski kateter za POT tehniko, natančno postdilatacijo stenta z rameni balona < 0,8 mm, na hidrofilnem sistemu katetra dolžine do 140 cm, NBP 12 atm, RBP 22 atm: premeri balona od 2,25 do 5 mm, dolžine pa od 6 do 15 mm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, kar izkaže z dokumentaciji v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010959 | KATETER DILATACIJSKI SEMIKOMPLIANTEN |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Semikomplianten balonski kateter s hidrofilnim premazom in dvema radiopačnima markerjema, z nizkim vstopnim (0,016") in prečnim profilom (do 0,027"), s kratkim časom praznjenja; kateter uporabne dolžine od 140 do 145 cm,za žico 0,014", ki omogoča varno potisnost in sledljivost, uporaben za 6F "kissing" balon tehniko, nominalnega tlaka od 4 do 6 atm,RBP od 14 do 16 atm;dimenzije: premeri od 1 mm do 4 mm, dolžine od 5 do 30 mm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, kar izkaže z dokumentaciji v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010960 | KATETER BALONSKI VISOKOTLAČNI SEMIKOMPLIANTEN |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Visokotlačni PTCA balonski kateter z ultranizkim vstopnim profilom za CTO procedure in kalcinirane lezije, na katetru uporabne dolžine do 140 cm, hidrofilnim premazom na zunanjem lumnu in silikonskem premazu v notranjem lumnu, kompatibilen z 0,014" vodilno žico in 5F katetrom; balon narejen tako, da prenese zelo visoke pritiske (20atm in več); dimenzije: premeri od 0,75 mm do 2,0 mm, dolžine od 5mm do 30 mm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, kar izkaže z dokumentaciji v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010961 | KATETER BALONSKI SEMIKOMPLIANTEN NA RX SISTEMU |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Preddilatacijski balonski kateter z zaobljeno obliko konice brez prehoda ob vstopnem profilu 0.017" in prečnem profilu 0.021"; lasersko rezan proximalen metalni del in fleksibilni distalni shaft omogočata optimalen prenos moči in vodljivosti za tekoče uvajanje v zahtevno in tortuozno anatomijo;balon je narejen iz pebax materiala z dvojno steno, cross-flex tehnologije, ima dva integrirana tungsten gibljiva radipačna markerja ter je premazan z dvojno hidrofilno prevleko po celotnem zunanjem delu uvajalnega sistema ter balona in microglide hidrofobno prevleko v notranjem lumnu;kateter uporabne dolžine do 146 cm;NP 8atm, RBP 14atm dimenzije: premeri balona od 1,2mm do 5 mm, dolžine od 6mm do 30 mm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010962 | KATETER BALONSKI SEMIKOMPLIANTEN na OTW sistemu |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | balonski kateter na sistemu OTW, vstopnega profila do največ 0,42 mm, balon prevlečen s hidrofilno prevleko, kateter uporabne dolžine od 145 do 150 cm, dist./proks profil katetra od 2,4 - 2,6/2,0F ali manj; radiopačni markerji, RBP do 18 atm.;kompatibilen z žico 0,014"; dimenzije:premeri od 1,0 do 2,5 mm, dolžine od 5 do 20 mm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010963 | KATETER KORONARNI DEB z zdravilom PACLITAXEL |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koronarni balonski kateter z indikacijo za uporabo pri dilatacijah v instent restenozah,bifurkacijskih lezijah in malih koronarnih arterijah, prekrit z biokompatibilnim hidrofobnim ecipientom, na RX sistemu, ki kontrolirano sprošča zdravilo Paclitaxel v dozi 3µg/mm2; vhodni profil 0,017" ali manj, biti mora zelo fleksibilen za prehod preko tortuoznih zožitev, NBP 7 atm ali več, RBP 13 atm, premeri balonov od 2,00 mm do 4,00 mm in dolžin od 10 do 30 mm. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču 2 kosa. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010964 | KATETER KORONARNI DEB z zdravilom SIROLIMUS |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DEB dilatacijski koronarni balon z zdravilom sirolimus za zdravljenje restenoze v stentu, de novo stenoze in bolezni koronarnih žil. Kompatibilnost z žico 0,014". Zdravilo je shranjeno v sferičnih biorazgradljivih mikrorezervarjih v koncentraciji 1µg/mm2 in zagotavlja terapijo za več kot 60 dni. Mikrosfere so sprijete na površju balona in omogočajo minimalno izgubo zdravila pred namestitvijo na želeno mesto. Dolžina balona je od 10 do 40mm, premer pa od 1,5 do 5mm. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču 2 kosa. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010965 | KATETER KORONARNI DVOLUMENSKI ZA PCI |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dvolumenski kateter za koronarne perkutane posega, uporabne dolžine 145 cm, kompatibilen z žico 0.014", s hidrofilnim premazom v dolžini vsaj 38 cm; kateter je sestavlje iz konice, konektorja shafta in protektorja; zunanji premer distalnega shafta 1,08 mm, proksimalnega shafta 1,05 mm in konice 0,50 mm, notranji premer shafta 0,43 mm in konice 0,40 mm; RX lumen na distalnem koncu katetra, OTW lumen vzdolž celotnega katetra; ošiljena mehka konica za zagotavljanje vodljivosti v tortuoznih žilah, dvojno jedro iz nerjavečega jekla na proksimalnem shaftu za odpornost proti kinkanju, radiopačni marker med konico in shaftom | [7 empty] | E
CP | N | #N010966 | KATETER MICRO - 2 ZA KORONARNO ANGIOPLASTIKO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PTCA mikrokateter nizkega profila za tourtuozne žile in za mikro kanale;hidrofilna prevleka na zunanjem lumnu v dolžini najmanj 70 cm, tudi notranji lumen mora biti prekrit s PTFE; s fleksibilno konico(tapered) izjemno nizkega profila do 0,50 mm, ojačana s tungstenom; kateter mora biti izdelan tako,da se ohranja notranji lumen v tortuoznih žilah; fleksibilni shaft odporen na zvijanje, zunanji premer katetra 2,6F proksimalno in 1,9F distalno, kompatibilen z žico 0,014, uporabna dolžina katetra 135 cm. " | [7 empty] | E
CP | N | #N010967 | KATETER MICRO - 3 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Spiralno zgrajen microkateter za kompleksne anterogradne PCI, ki omogoča modifikacijo plaka, z ošiljeno 15 cm konico in hidrofobnim premazom v dolžini do 30 cm, kompatibilen z žico 0,014", uporabne dolžine 135 cm, s platinastim radiopačnim markerjem na konici. | [7 empty] | E
CP | N | #N010968 | ČRPALKA ZA PODPORO LEVEGA PREKATA |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Srčna črpalka za podporo levega prekata v obliki katetra velikosti 14Fr, ki se vstavi perkutano preko femoralne ali aksilarne arterije in zagotavlja začasno podporo srca do 5 dni. Zaključni del katetra je pigtail kateter debeline 9 Fr. Kateter ima motor, ki omogoča pretok do 4,3 l/min, optični senzor, ki monitorira krvni tlak v aorti. Vključuje krmilnik srčne črpalke. Vključuje set potrošnega materiala za vstavitev srčne črpalke s perkutanim pristopom. | [7 empty] | E
CP | N | #N010969 | KATETER BALONSKI ZA LITOTRIPSIJO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | balonski kateter za znotrajžilno koronarno litotripsijo z uporabo udarnih valov, dimenzije: premera od 2,5 do 4,0 mm, dolžine vsaj 12 mm. Ponudnik mora zagotoviti brezplačno uporabo generatorja in povezovalnega kabla. Na konsignacijskem skladišču minimalno 1 kos katetra vseh dimenzij. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010970 | KATETER VODILNI KORONARNI 6F |  |  |  | 350 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, zgrajen tako, da optimizira ravnovesje med velikim lumnom in zmogljivostjo, distalni del katetra mora biti fleksibilen, z mehko atravmatsko radiopačno konico, sekundarna krivina dovolj čvrsta, da zagotavlja varen suport; notranji lumen premazan s hidrofilno prevleko, ki zmanjšuje trenje, zdržati mora pritisk vsaj 700 psi; notranji lumen katetra vsaj 1,8 mm, dolžina katetra od 100 do 125 cm, uporaba primerna tako za femoralni kot radialni pristop. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije in oblike krivin za ponujeni tip medicinskega pripomočka, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010971 | KATETER VODILNI KORONARNI 7F |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, zgrajen tako, da optimizira ravnovesje med velikim lumnom in zmogljivostjo, distalni del katetra mora biti fleksibilen, z mehko atravmatsko konico, radiopačnim markerjem, sekundarna krivina dovolj čvrsta, da zagotavlja varen suport; notranji lumen premazan s hidrofilno prevleko, ki zmanjšuje trenje, zdržati mora pritisk vsaj 700 psi; notranji lumen katetra vsaj 2 mm, dolžina katetra od 100 do 125 cm, uporaba primerna tako za femoralni kot radialni pristop. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije in oblike krivin za ponujeni tip medicinskega pripomočka, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010972 | KATETER VODILNI KORONARNI 6F ZA DESNO STRANSKI RADIALNI PRISTOP |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Krivulja katetra mora biti namensko oblikovana tako, da nudi dovolj podporne sile med PCI preko desne radialne arterije;kateter gladke radiopačne površine, zgrajen tako, da optimizira ravnovesje med velikim lumnom in zmogljivostjo, distalni del katetra mora biti fleksibilen, z mehko atravmatsko radiopačno konico, sekundarna krivina dovolj čvrsta, da zagotavlja varen suport; notranji lumen premazan s hidrofilno prevleko, ki zmanjšuje trenje, zdržati mora pritisk vsaj 700 psi; notranji lumen katetra vsaj 1,8 mm, dolžina katetra od 100 do 125 cm, Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije in oblike krivin za ponujeni tip medicinskega pripomočka, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010973 | KATETER VODILNI KORONARNI 7F ZA DESNO STRANSKI RADIALNI PRISTOP |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Krivulja katetra mora biti namensko oblikovana tako, da nudi dovolj podporne sile med PCI preko desne radialne arterije;kateter gladke radiopačne površine, zgrajen tako, da optimizira ravnovesje med velikim lumnom in zmogljivostjo, distalni del katetra mora biti fleksibilen, z mehko atravmatsko radiopačno konico, sekundarna krivina dovolj čvrsta, da zagotavlja varen suport; notranji lumen premazan s hidrofilno prevleko, ki zmanjšuje trenje, zdržati mora pritisk vsaj 700 psi; notranji lumen katetra vsaj 2 mm, dolžina katetra od 100 do 125cm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije in oblike krivin za ponujeni tip medicinskega pripomočka, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010974 | KATETER VODILNI KORONARNI 6F ZA CTO PROCEDURE |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | vodilni kateter primeren za zahtevne PCI, tortuozne žile in CTO posege z ojačanim shaftom in sekundarno krivino za dobro oporo, zunanji lumen katetra s hidrofilnim premazom za boljšo drsljivost, notranji lumen prekrit s polimerom za zmanjšanje trenja;odporen na segrevanje(se ne zmehča), z fleksibilno, atravmatično konico z radiopačnim markerjem; distalni del katetra mora biti mehkejši in brez premaza, kar zagotavlja dober oprijem na ostiumu in kontralateralno stensko podporo; notranji lumen katetra 1,80 mm; kateter uporabne dolžine 100 cm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije in oblike krivin za ponujeni tip medicinskega pripomočka, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010975 | KATETER VODILNI KORONARNI 7F ZA CTO PROCEDURE |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | vodilni kateter primeren za zahtevne PCI, tortuozne žile in CTO posege z ojačanim shaftom in sekundarno krivino za dobro oporo, zunanji lumen katetra s hidrofilnim premazom za boljšo drsljivost, notranji lumen prekrit s polimerom za zmanjšanje trenja;odporen na segrevanje(se ne zmehča), z fleksibilno, atravmatično konico z radiopačnim markerjem; distalni del katetra mora biti mehkejši in brez premaza, kar zagotavlja dober oprijem na ostiumu in kontralateralno stensko podporo; notranji lumen katetra 2,08 mm; kateter uporabne dolžine 100 cm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije in oblike krivin za ponujeni tip medicinskega pripomočka, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010976 | KATETER BALONSKI za BAV |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | balonski kateter za balonsko aortno valvuloplastiko (BAV) z možnostjo dilatacije s posebno visokim tlakom (RBP vsaj 18 atm), premer balona od 18 do 26 mm, dolžina 40 mm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip MP, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010977 | KATETER BALONSKI za BAV (2) |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski katetri za BAV, ki se ob indeflaciji na kalcinirani aortni zaklopki ne raztrga; narejen mora biti iz materiala, ki zagotavlja neraztrganje; zagotavljati mora popolno indeflacijo v čimkrajšem času ter natančne dimenzije ob indeflaciji znotraj 2% prej specificiranih dimenzij; balonski kateter mora biti kompatibilen z 0,035" vodilno žico, premerov od 18 do 25 mm, dolžine od 4 do 6 cm;balonski katetri do dimenzije 20 mm, morajo biti kompatibilni z največ 8F uvajalom, večji pa z največ 10F žilnim uvajalom. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip MP, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010978 | ŽICA VODILNA ČVRSTA RAVNA 260cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čvrsta vodilna žica za pasažo stenotične aortne zaklopke iz nerjavečega jekla prekrita sTFE prevleko z zlatim radiopačnim vrhom za posebno zahtevne interventne procedure, dolžine 260 cm,debeline 0.035, s 4 cm fleksibilnim vrhom, 15 cm distalnim delom, ravna. " | [7 empty] | E
CP | N | #N010979 | ŽICA VODILNA ČVRSTA UKRIVLJENA 260cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čvrsta vodilna žica za pasažo stenotične aortne zaklopke iz nerjavečega jekla prekrita sTFE prevleko z zlatim radiopačnim vrhom za posebno zahtevne interventne procedure, dolžine 260 cm,debeline 0.035, s 4 cm fleksibilnim vrhom, 15 cm distalnim delom, ukrivljena (zavita,radij 7,5 mm) " | [7 empty] | E
CP | N | #N010980 | ŽICA VODILNA ČVRSTA DVOJNO UKRIVLJENA 260cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čvrsta vodilna žica za pasažo stenotične aortne zaklopke iz nerjavečega jekla prekrita sTFE prevleko z zlatim radiopačnim vrhom za posebno zahtevne interventne procedure, dolžine 260 cm,debeline 0.035, s 4 cm fleksibilnim vrhom, 15 cm distalnim delom, dvojno zavita (duble curve), radij 75/15mm. " | [7 empty] | E
CP | N | #N010981 | ŽICA VODILNA ČVRSTA RAVNA 300cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čvrsta vodilna žica za pasažo stenotične aortne zaklopke iz nerjavečega jekla prekrita sTFE prevleko z zlatim radiopačnim vrhom za posebno zahtevne interventne procedure, dolžine 300 cm,debeline 0.035, s 4 cm fleksibilnim vrhom, 15 cm distalnim delom, ravna. " | [7 empty] | E
CP | N | #N010982 | ŽICA VODILNA ČVRSTA UKRIVLJENA 300cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čvrsta vodilna žica za pasažo stenotične aortne zaklopke iz nerjavečega jekla prekrita sTFE prevleko z zlatim radiopačnim vrhom za posebno zahtevne interventne procedure, dolžine 260 cm,debeline 0.035, s 4 cm fleksibilnim vrhom, 15 cm distalnim delom, ukrivljena (zavita,radij 7,5 mm) " | [7 empty] | E
CP | N | #N010983 | ŽICA VODILNA ČVRSTA DVOJNO UKRIVLJENA 300cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čvrsta vodilna žica za pasažo stenotične aortne zaklopke iz nerjavečega jekla prekrita sTFE prevleko z zlatim radiopačnim vrhom za posebno zahtevne interventne procedure, dolžine 300 cm,debeline 0.035, s 4 cm fleksibilnim vrhom, 15 cm distalnim delom, dvojno zavita (duble curve), radij 75/15mm. " | [7 empty] | E
CP | N | #N010984 | ŽICA VODILNA PREDUKRIVLJENA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Predukrivljena zelo čvrsta žica za pasažo stenotične aortne zaklopke, ki ohranja krivino zanke, z namenom zmanjšanja možnosti perforacije miokarda. | [7 empty] | E
CP | N | #N010985 | SET ZA ZMANJŠEVANJE PRETOKA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zmanjševalec pretoka koronarnega sinusa v obliki peščene ure je sestavljen iz cevaste mreže, izdelane iz visoko tehnološkega jekla za kirurške vsadke (316L nerjaveče jeklo), neprekinjen in brez varilnih točk, dolžine 22 mm, ki se v sredinskem delu omeji na 3 mm: zmanjševalec pretoka koronarnega sinusa je nameščen na asimetrični balonski kateter, ki je izdelan iz Pebax 7233 SA01 MED, set vsebuje še 9F ravni vodilni kateter in vrtljivo hemostatsko valvulo. | [7 empty] | E
CP | N | #N010986 | BALON ZA DILATACIJO AORTNE ZAKLOPKE |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | OTW balonski kateter za balonsko aortno valvuloplastiko (BAV). Dolžina katetra 100cm, premeri balona od vsaj 4mm do 30mm (vsaj 8 različnih premerov) in dolžina balona od 20mm do 60mm (vsaj 4 različne dolžine).Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010987 | OPORNICA ŽILNA BIORESORBILNA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Bioresorbilna žilna opornica,ki je izdelana iz magnezijeve zlitine in je čas popolne resorbcije nad 12 mesecev; bioresorbilna žilna opornica je prekrita s polimerno oblogo za zdravila, ki vsebuje zdravilno učinkovino sirolimus količine 1,4 µg/mm2, formulirano v bioresorbilnem PLLA z antiproliferacijskim učinkom; opornica je postavljena na RX katetru, uporabne dolžine do 140 cm, kompatibilna z žico 0,014 in 6F vodilnim katetrom ter označena z dvema radiopačnima markerjema | dolžine 15, 20 in 25mm ter premerov 3,00 in 3,50 mm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. " | [7 empty] | E
CP | N | #N010988 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F |  |  |  | 400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, zasnovan tako, da omogoča ustrezen prenos navora in potisne sile; konica katetra mora biti okrogla, mehka in fleksibilna zaradi zmanjšanja morebitnih poškodb žilja; notranji lumen katetra vsaj 1,2 mm, pretok med 15 in 21 ml/s pri pritisku od 500 do 1200 psi, dolžine 100 do 125 cm, kompatibilen z žico 0,97 mm; primeren tudi za radialno uporabo. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije in oblike krivin za ponujeni tip medicinskega pripomočka, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010989 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F RADIALNI |  |  |  | 600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, zasnovan tako, da omogoča ustrezen prenos navora in potisne sile; konica katetra mora biti okrogla, mehka in fleksibilna zaradi zmanjšanja morebitnih poškodb žilja; notranji lumen katetra vsaj 1,2 mm, pretok med 15 in 21 ml/s pri pritisku od 500 do 1200 psi, dolžine 100 do 125 cm, kompatibilen z žico 0,97 mm; krivina katetra mora biti oblikovana tako, da omogoča angiografijo desne in leve koronarne arterije z radialnim ali brahialnim pristopom. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije in oblike krivin za ponujeni tip medicinskega pripomočka, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010990 | KATETER DIAGNOSTIČNI 6F |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, zasnovan tako, da omogoča ustrezen prenos navora in potisne sile; konica katetra mora biti okrogla, mehka in fleksibilna zaradi zmanjšanja morebitnih poškodb žilja; notranji lumen katetra vsaj 1,3 mm, pretok med 17 in 25 ml/s pri pritisku od 500 do 1200 psi, dolžine 100 do 125 cm, kompatibilen z žico 0,97 mm; primeren tudi za radialno uporabo. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije in oblike krivin za ponujeni tip medicinskega pripomočka, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010991 | KATETER DIAGNOSTIČNI 6F RADIALNI |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, zasnovan tako, da omogoča ustrezen prenos navora in potisne sile; konica katetra mora biti okrogla, mehka in fleksibilna zaradi zmanjšanja morebitnih poškodb žilja; notranji lumen katetra vsaj 1,3 mm, pretok med 17 in 25 ml/s pri pritisku od 500 do 1200 psi, dolžine 100 do 125 cm, kompatibilen z žico 0,97 mm; krivina katetra mora biti oblikovana tako, da omogoča angiografijo desne in leve koronarne arterije z radialnim ali brahialnim pristopom. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije in oblike krivin za ponujeni tip medicinskega pripomočka, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010992 | STENT KORONARNI DES-1 |  |  |  | 250 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent iz CoCr legure, obdan z biološko razgradljivim polimerom in zdravilno učinkovino Serolimus, ki se izloča vsaj 12 tednov ter vsebuje zaščito direktnega kontakta med kovino in krvjo; doza zdravila 1,4µg/mm2; debelina stenta(strut) ? 60µm pri nominalni velikosti stenta 3,00mm in ? 81µm pri večjih velikostih; stent mora biti postavljen na enoslojnem RX balonu, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo, NBP 10 atm, RBP 16 atm ali več; stent mora biti postavljen na katetru, ki omogoča prehod tudi po malih in zvijuganih žilah ter je primeren za zdravljenje tako akutnih kot tudi komleksinih bolnikov s srčnožilnimi obolenji. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3 kose stentov vseh razpoložjivih dimenzij. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010993 | STENT KORONARNI DES-6 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES z biokompatibilno bioresorbilno polimero in zdravilom iz skupine limus, hibridni dizajn s sidrnim segmentom proksimalnega dela stenta in distalnim zoženim segmentom stranskega dela stenta, ki se namestita naenkrat, za zdravljenje bifurkacijskih lezij, ultra tanka debelina stratov stenta 65 µm, premer glavne/stranske veje (segmenta) 2.50mm – 4.00mm / 2.50mm – 3.50mm, dolžin 16mm, 19mm, 24mm in 29mm. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:2 kosa posamezne dimenzije. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | E
CP | N | #N010994 | STENT KORONARNI DES-5 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES z biokompatibilno bioresorbilno polimero in zdravilom iz skupine limus, za zdravljenje dolgih razpršenih lezij, hibridnega dizajna z dizajnom zaprtih celicam na obeh koncih stenta in dizajna odprtih celic v sredini, ultra tanka debelina stratov stenta 65 µm, premer proksimalno/distalno 2.75 mm – 3.50mm / 2.25mm – 3.00mm, dolžine 30mm – 60mm. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:3 kose posamezne dimenzije. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | E
CP | N | #N010995 | STENT KORONARNI DES-ZA ZDRAVLJENJE BIFURKACIJSKIH LEZIJ |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES z biokompatibilno bioresorbilno polimero in zdravilom iz skupine limus, hibridni dizajn s sidrnim segmentom proksimalnega dela stenta in distalnim zoženim segmentom stranskega dela stenta, ki se namestita naenkrat, za zdravljenje bifurkacijskih lezij, ultra tanka debelina stratov stenta 65 µm, premer glavne/stranske veje (segmenta) 2.50mm – 4.00mm / 2.50mm – 3.50mm, dolžin 16mm, 19mm, 24mm in 29mm. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:2 kosa posamezne dimenzije. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | E
CP | N | #N010996 | STENT KORONARNI DES-2 |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure ,obdan z biološko razgradljivim polimerom na abluminalni strani in sproščanjem zdravila Serolimus od 3 do 4 mesece, 70µg/ cm2 zdravila; z debelino kovine 0,80 µm; postavljen na enoslojnem RX balonu, z vstopnim profilom do 0,45 mm, NBP 9 atm in RBP do 16 atm , uporabna dolžina katetra do 145 cm; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010997 | STENT KORONARNI DES-3 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balonu z debelino kovine do 81 µm, 100 µg/cm2; katetrski del naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom , ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 10 atm, RBP 16-18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let, prav tako mora biti dokazana varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:3. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010998 | STENT GRAFT KORONARNI |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilna opornica za zdravljenje perforacij , ruptur in anevrizem koronarnih arterij, kompatibilen z žico 0,014" in vsaj 6F vodilnim katetrom, uprabne dolžine katetra vsaj 140 cm; stent graft postavljen na RX balonskem katetru, stent iz CoCr legure pokrite s silicijevim karbidom in na zunanji strani z membrano iz pletenega poliuretana, prečni profil naj ne presega premera 1,2 mm in istočasno mora ob postavitvi ohraniti prvotni notranji lumen arterije. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010999 | STENT KORONARNI DES-4 |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni, biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na ultratankem RX balonu z dvema radiopačnima markerjema in fleksibilnem katetru; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm; premer stenta od 2,00 mm do 5,00 mm; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:3 kose posamezne dimenzije. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N011000 | STENT KORONARNI DES-7 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES z biokompatibilno biorazgradljivo polimero in zdravilom iz skupine limus, hibridnega dizajna z dizajnom zaprtih celic na obeh koncih stenta in dizajna odprtih celic v sredini, ultra tanka debelina stratov stenta 50µm, premer 2.00mm – 4.50mm, dolžine 8mm – 48mm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip MP, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E