## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice mag.Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4160
RS | Šifra | #1603-18-1
RN | Način | C
RO | Opis | MP za ERCP-Holangioskop
AO | Velja od | 2026-07-03
AD | Velja do | 2028-07-02
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N011192 | HOLANGIOSKOP 2,0MM |  |  |  | 25 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zunanji premer uvajalnega tubusa 3,9mm, premer delovnega kanala 2,0 mm, dolžina 2200 mm, z LED osvetlitvijo, z možnostjo angulacije v vse smeri s kotom 120°, z gumbom za zaklep pozicije angulacije in zamrznitev slike. Sterilno pakiran, za enkratno uporabo, kompatibilen z duodenoskopom FujiFILM ED 580. 19.06.2026: Lahko tudi holangioskopa s 5% odstopanjem pri premeru > (&lt;0,2mm) in 3% pri dolžini (&lt;66mm), v kolikor v vsem ostalem ustreza strokovnim zahtevam | [7 empty] | komplet
CP | P | #973317 | HOLANGIOSKOP 2,0MM kat.št. CDS11006 Micro Tech |  |  |  | 25 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011192 | 1 |  | CDS11006 | Micro Tech | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011193 | HOLANGIOSKOP 1,2MM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zunanji premer uvajalnega tubusa 3,2mm, premer delovnega kanala 1,2 mm, dolžina 2200 mm, z LED osvetlitvijo, z možnostjo angulacije v vse smeri s kotom 120°, z gumbom za zaklep pozicije angulacije in zamrznitev slike. Sterilno pakiran, za enkratno uporabo, kompatibilen z duodenoskopom FujiFILM ED 580. 19.05.2026: Lahko tudi holangioskop z zunanjim premerom uvajalnega tubusa 3.1,mm in dolžino 2150mm v kolikor artikel v vsem ostalem ustreza strokovnim zahtevam. 19.06.2026: Lahko tudi holangioskopa s 5% odstopanjem pri premeru > (&lt;0,2mm) in 3% pri dolžini (&lt;66mm), v kolikor v vsem ostalem ustreza strokovnim zahtevam | [7 empty] | komplet
CP | P | #973318 | HOLANGIOSKOP 1,2MM kat.št. CDS22006 Micro Tech |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011193 | 1 |  | CDS22006 | Micro Tech | [5 empty] | komplet