## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda: mag. Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4163
RS | Šifra | #1608-2
RN | Način | C
RO | Opis | Medicinski papir-Rokav brez preklopa
AO | Velja od | 2026-08-02
AD | Velja do | 2028-08-01
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001501 | ROKAV BREZ PREKLOPA 7,5CMx200M Papir in folija brez preklopa-standardne dimenzije za parno in EO sterilizacijo |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prozorna stran folije mora biti iz 7- 9 slojev PET/PP filma (12/40 mikronov). Neprozorna stran mora biti iz visoko kakovostnega medicinskega papirja iz čiste celuloze, gramatura minimalno 70g/m2.Papir mora imeti najmanj naslednje lastnosti: natezna trdnost MD dry najmanj 7 kN/m, natezna trdnost CD dry najmanj 3,5 kN/m, vodoodbojnost najmanj 25 s. Var mora biti kontinuiran, neprekinjen, površina indikatorja mora biti večja od 100 mm2-1 cm2, CE mora biti natisnjen na transportnem kartonu. Na vsakem rokavu mora biti natisnjeno: LOT, indikatorji, dimenzije in/ali identifikacijska koda rokava, ter ne uporabljajte, če je poškodovano ali enakovreden simbol, ime proizvajalca ali trgovsko ime. Isti proizvajalec za vse dimenzije (sprememba barve kem. indikatorja). Zagotavljati trdnost vara, hkrati pa morajo omogočati aseptično odpiranje brez zatrganja rokava. Pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zviti navznoter, da ne pride do kontaminacije. Predložiti je potrebno proizvajalčeve certifikate: EN ISO 9001. Ustrezati morajo standardu EN 868 - 5:2019, EN ISO 11607-1:2019 in EN ISO 11607-2:2019, EN ISO 13485:2016 in izjava o skladnosti z MDR 2017/745 od proizvajalca. Ponudnik mora predložiti ponudnikov certifikat EN ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti. | [7 empty] | komplet
CP | P | #466044 | ROKAV BREZ PREKLOPA 7,5CMx200M See-through-reel kat.št. 3FKFS230104 VP Stericlin (sc=4kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001501 | 1 |  | 3FKFS230104 | VP Stericlin | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001502 | ROKAV BREZ PREKLOPA 10CMx200M Papir in folija brez preklopa-standardne dimenzije za parno in EO sterilizacijo |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prozorna stran folije mora biti iz 7- 9 slojev PET/PP filma (12/40 mikronov). Neprozorna stran mora biti iz visoko kakovostnega medicinskega papirja iz čiste celuloze, gramatura minimalno 70g/m2.Papir mora imeti najmanj naslednje lastnosti: natezna trdnost MD dry najmanj 7 kN/m, natezna trdnost CD dry najmanj 3,5 kN/m, vodoodbojnost najmanj 25 s. Var mora biti kontinuiran, neprekinjen, površina indikatorja mora biti večja od 100 mm2-1 cm2, CE mora biti natisnjen na transportnem kartonu. Na vsakem rokavu mora biti natisnjeno: LOT, indikatorji, dimenzije in/ali identifikacijska koda rokava, ter ne uporabljajte, če je poškodovano ali enakovreden simbol, ime proizvajalca ali trgovsko ime. Isti proizvajalec za vse dimenzije (sprememba barve kem. indikatorja). Zagotavljati trdnost vara, hkrati pa morajo omogočati aseptično odpiranje brez zatrganja rokava. Pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zviti navznoter, da ne pride do kontaminacije. Predložiti je potrebno proizvajalčeve certifikate: EN ISO 9001. Ustrezati morajo standardu EN 868 - 5:2019, EN ISO 11607-1:2019 in EN ISO 11607-2:2019, EN ISO 13485:2016 in izjava o skladnosti z MDR 2017/745 od proizvajalca. Ponudnik mora predložiti ponudnikov certifikat EN ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti. | [7 empty] | komplet
CP | P | #466045 | ROKAV BREZ PREKLOPA 10CMx200M See-through-reel kat.št. 3FKFS230106 VP Stericlin (sc=3kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001502 | 1 |  | 3FKFS230106 | VP Stericlin | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001503 | ROKAV BREZ PREKLOPA 15CMx200M Papir in folija brez preklopa-standardne dimenzije za parno in EO sterilizacijo |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prozorna stran folije mora biti iz 7- 9 slojev PET/PP filma (12/40 mikronov). Neprozorna stran mora biti iz visoko kakovostnega medicinskega papirja iz čiste celuloze, gramatura minimalno 70g/m2.Papir mora imeti najmanj naslednje lastnosti: natezna trdnost MD dry najmanj 7 kN/m, natezna trdnost CD dry najmanj 3,5 kN/m, vodoodbojnost najmanj 25 s. Var mora biti kontinuiran, neprekinjen, površina indikatorja mora biti večja od 100 mm2-1 cm2, CE mora biti natisnjen na transportnem kartonu. Na vsakem rokavu mora biti natisnjeno: LOT, indikatorji, dimenzije in/ali identifikacijska koda rokava, ter ne uporabljajte, če je poškodovano ali enakovreden simbol, ime proizvajalca ali trgovsko ime. Isti proizvajalec za vse dimenzije (sprememba barve kem. indikatorja). Zagotavljati trdnost vara, hkrati pa morajo omogočati aseptično odpiranje brez zatrganja rokava. Pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zviti navznoter, da ne pride do kontaminacije. Predložiti je potrebno proizvajalčeve certifikate: EN ISO 9001. Ustrezati morajo standardu EN 868 - 5:2019, EN ISO 11607-1:2019 in EN ISO 11607-2:2019, EN ISO 13485:2016 in izjava o skladnosti z MDR 2017/745 od proizvajalca. Ponudnik mora predložiti ponudnikov certifikat EN ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti. | [7 empty] | komplet
CP | P | #464605 | ROKAV BREZ PREKLOPA 15CMx200M kat.št. 3FKFS230110 VP Stericlin (sc=2kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001503 | 1 |  | 3FKFS230110 | VP Stericlin | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001504 | ROKAV BREZ PREKLOPA 20CMx200M Papir in folija brez preklopa-standardne dimenzije za parno in EO sterilizacijo |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prozorna stran folije mora biti iz 7- 9 slojev PET/PP filma (12/40 mikronov). Neprozorna stran mora biti iz visoko kakovostnega medicinskega papirja iz čiste celuloze, gramatura minimalno 70g/m2.Papir mora imeti najmanj naslednje lastnosti: natezna trdnost MD dry najmanj 7 kN/m, natezna trdnost CD dry najmanj 3,5 kN/m, vodoodbojnost najmanj 25 s. Var mora biti kontinuiran, neprekinjen, površina indikatorja mora biti večja od 100 mm2-1 cm2, CE mora biti natisnjen na transportnem kartonu. Na vsakem rokavu mora biti natisnjeno: LOT, indikatorji, dimenzije in/ali identifikacijska koda rokava, ter ne uporabljajte, če je poškodovano ali enakovreden simbol, ime proizvajalca ali trgovsko ime. Isti proizvajalec za vse dimenzije (sprememba barve kem. indikatorja). Zagotavljati trdnost vara, hkrati pa morajo omogočati aseptično odpiranje brez zatrganja rokava. Pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zviti navznoter, da ne pride do kontaminacije. Predložiti je potrebno proizvajalčeve certifikate: EN ISO 9001. Ustrezati morajo standardu EN 868 - 5:2019, EN ISO 11607-1:2019 in EN ISO 11607-2:2019, EN ISO 13485:2016 in izjava o skladnosti z MDR 2017/745 od proizvajalca. Ponudnik mora predložiti ponudnikov certifikat EN ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti. | [7 empty] | komplet
CP | P | #464606 | ROKAV BREZ PREKLOPA 20CMx200M kat.št. 3FKFS230112 VP Stericlin (sc=2kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001504 | 1 |  | 3FKFS230112 | VP Stericlin | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001505 | ROKAV BREZ PREKLOPA 30CMx200M Papir in folija brez preklopa-standardne dimenzije za parno in EO sterilizacijo |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prozorna stran folije mora biti iz 7- 9 slojev PET/PP filma (12/40 mikronov). Neprozorna stran mora biti iz visoko kakovostnega medicinskega papirja iz čiste celuloze, gramatura minimalno 70g/m2.Papir mora imeti najmanj naslednje lastnosti: natezna trdnost MD dry najmanj 7 kN/m, natezna trdnost CD dry najmanj 3,5 kN/m, vodoodbojnost najmanj 25 s. Var mora biti kontinuiran, neprekinjen, površina indikatorja mora biti večja od 100 mm2-1 cm2, CE mora biti natisnjen na transportnem kartonu. Na vsakem rokavu mora biti natisnjeno: LOT, indikatorji, dimenzije in/ali identifikacijska koda rokava, ter ne uporabljajte, če je poškodovano ali enakovreden simbol, ime proizvajalca ali trgovsko ime. Isti proizvajalec za vse dimenzije (sprememba barve kem. indikatorja). Zagotavljati trdnost vara, hkrati pa morajo omogočati aseptično odpiranje brez zatrganja rokava. Pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zviti navznoter, da ne pride do kontaminacije. Predložiti je potrebno proizvajalčeve certifikate: EN ISO 9001. Ustrezati morajo standardu EN 868 - 5:2019, EN ISO 11607-1:2019 in EN ISO 11607-2:2019, EN ISO 13485:2016 in izjava o skladnosti z MDR 2017/745 od proizvajalca. Ponudnik mora predložiti ponudnikov certifikat EN ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti. | [7 empty] | komplet
CP | P | #466046 | ROKAV BREZ PREKLOPA 30CMx200M See-through-reel kat.št. 3FKFS230116 VP Stericlin |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001505 | 1 |  | 3FKFS230116 | VP Stericlin | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011854 | ROKAV BREZ PREKLOPA 25CMx200M apir in folija brez preklopa-standardne dimenzije za parno in EO sterilizacijo |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prozorna stran folije mora biti iz 7- 9 slojev PET/PP filma (12/40 mikronov). Neprozorna stran mora biti iz visoko kakovostnega medicinskega papirja iz čiste celuloze, gramatura minimalno 70g/m2.Papir mora imeti najmanj naslednje lastnosti: natezna trdnost MD dry najmanj 7 kN/m, natezna trdnost CD dry najmanj 3,5 kN/m, vodoodbojnost najmanj 25 s. Var mora biti kontinuiran, neprekinjen, površina indikatorja mora biti večja od 100 mm2-1 cm2, CE mora biti natisnjen na transportnem kartonu. Na vsakem rokavu mora biti natisnjeno: LOT, indikatorji, dimenzije in/ali identifikacijska koda rokava, ter ne uporabljajte, če je poškodovano ali enakovreden simbol, ime proizvajalca ali trgovsko ime. Isti proizvajalec za vse dimenzije (sprememba barve kem. indikatorja). Zagotavljati trdnost vara, hkrati pa morajo omogočati aseptično odpiranje brez zatrganja rokava. Pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zviti navznoter, da ne pride do kontaminacije. Predložiti je potrebno proizvajalčeve certifikate: EN ISO 9001. Ustrezati morajo standardu EN 868 - 5:2019, EN ISO 11607-1:2019 in EN ISO 11607-2:2019, EN ISO 13485:2016 in izjava o skladnosti z MDR 2017/745 od proizvajalca. Ponudnik mora predložiti ponudnikov certifikat EN ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti. | [7 empty] | komplet
CP | P | #466369 | ROKAV BREZ PREKLOPA 25CMx200M See-through-reel kat.št. 3FKFS230114 VP Stericlin (sc=2kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011854 | 1 |  | 3FKFS230114 | VP Stericlin | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011855 | ROKAV BREZ PREKLOPA 35CMx200M apir in folija brez preklopa-standardne dimenzije za parno in EO sterilizacijo |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prozorna stran folije mora biti iz 7- 9 slojev PET/PP filma (12/40 mikronov). Neprozorna stran mora biti iz visoko kakovostnega medicinskega papirja iz čiste celuloze, gramatura minimalno 70g/m2.Papir mora imeti najmanj naslednje lastnosti: natezna trdnost MD dry najmanj 7 kN/m, natezna trdnost CD dry najmanj 3,5 kN/m, vodoodbojnost najmanj 25 s. Var mora biti kontinuiran, neprekinjen, površina indikatorja mora biti večja od 100 mm2-1 cm2, CE mora biti natisnjen na transportnem kartonu. Na vsakem rokavu mora biti natisnjeno: LOT, indikatorji, dimenzije in/ali identifikacijska koda rokava, ter ne uporabljajte, če je poškodovano ali enakovreden simbol, ime proizvajalca ali trgovsko ime. Isti proizvajalec za vse dimenzije (sprememba barve kem. indikatorja). Zagotavljati trdnost vara, hkrati pa morajo omogočati aseptično odpiranje brez zatrganja rokava. Pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zviti navznoter, da ne pride do kontaminacije. Predložiti je potrebno proizvajalčeve certifikate: EN ISO 9001. Ustrezati morajo standardu EN 868 - 5:2019, EN ISO 11607-1:2019 in EN ISO 11607-2:2019, EN ISO 13485:2016 in izjava o skladnosti z MDR 2017/745 od proizvajalca. Ponudnik mora predložiti ponudnikov certifikat EN ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti. | [7 empty] | komplet
CP | P | #466370 | ROKAV BREZ PREKLOPA 35CMx200M See-through-reel kat.št. 3FKFS230117 VP Stericlin |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011855 | 1 |  | 3FKFS230117 | VP Stericlin | [5 empty] | komplet