## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda: mag. Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4165
RS | Šifra | #1608-4
RN | Način | C
RO | Opis | Medicinski papir-Vrečka brez lepila
AO | Velja od | 2026-08-02
AD | Velja do | 2028-08-01
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N012886 | VREČKA ZA PARNO STERILIZACIJO BREZ PREKLOPA 75MMx300MM |  |  |  | 20000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prozorna stran folije mora biti iz 7- 9 slojev PET/PP filma (12/40 mikronov). Neprozorna stran mora biti iz visoko kakovostnega medicinskega papirja iz čiste celuloze, gramatura minimalno 70g/m2. Papir mora imeti najmanj naslednje lastnosti: natezna trdnost MD dry najmanj 7 kN/m, natezna trdnost CD dry najmanj 3,5 kN/m, vodoodbojnost najmanj 25s. Var mora biti kontinuiran, brez tiskanja na površine, ki prihajajo v neposreden stik s pakiranim predmetom, CE mora biti natisnjen na transportnem kartonu. Na vsaki vrečki mora biti natisnjeno: LOT, indikatorji, smer odpiranja, nominalne dimenzije in/ali identifikacijska koda ter uporabljajte, če je poškodovano ali enakovreden simbol, ime proizvajalca ali trgovsko ime. Cena za 1kos=1 vrečka. Isti proizvajalec za vse dimenzije(sprememba barve kem. indikatorja). Material mora omogočati varjenje z varilnim aparatom. Vrečke morajo biti opremljene z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji. Zagotavljati trdnost vara, hkrati pa morajo omogočati aseptično odpiranje brez zatrganja vrečke. Pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zviti navznoter, da ne pride do kontaminacije. Dimenzije lahko odstopajo +/- 10 mm pri dolžini vrečk in +/- 5 mm v širini. Predložiti je potrebno proizvajalčeve certifikate: EN ISO 9001. Ustrezati morajo standardu EN 868 - 5:2019, EN ISO 11607-1:2019 in EN ISO 11607-2:2019, EN ISO 13485:2016 in izjava o skladnosti z MDR 2017/745 od proizvajalca. Ponudnik mora predložiti ponudnikov certifikat EN ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti. | [7 empty] | komplet
CP | P | #978168 | VREČKA PAPIR FOLIJA 7,5x30CM brez lepila kat.št. 3FKFB210112 VP Stericlin (sc=2000kos) |  |  |  | 20000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012886 | 1 |  | 3FKFB210112 | VP Stericlin | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012887 | VREČKA ZA PARNO STERILIZACIJO BREZ PREKLOPA 100MMx300MM |  |  |  | 20000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prozorna stran folije mora biti iz 7- 9 slojev PET/PP filma (12/40 mikronov). Neprozorna stran mora biti iz visoko kakovostnega medicinskega papirja iz čiste celuloze, gramatura minimalno 70g/m2. Papir mora imeti najmanj naslednje lastnosti: natezna trdnost MD dry najmanj 7 kN/m, natezna trdnost CD dry najmanj 3,5 kN/m, vodoodbojnost najmanj 25s. Var mora biti kontinuiran, brez tiskanja na površine, ki prihajajo v neposreden stik s pakiranim predmetom, CE mora biti natisnjen na transportnem kartonu. Na vsaki vrečki mora biti natisnjeno: LOT, indikatorji, smer odpiranja, nominalne dimenzije in/ali identifikacijska koda ter uporabljajte, če je poškodovano ali enakovreden simbol, ime proizvajalca ali trgovsko ime. Cena za 1kos=1 vrečka. Isti proizvajalec za vse dimenzije(sprememba barve kem. indikatorja). Material mora omogočati varjenje z varilnim aparatom. Vrečke morajo biti opremljene z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji. Zagotavljati trdnost vara, hkrati pa morajo omogočati aseptično odpiranje brez zatrganja vrečke. Pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zviti navznoter, da ne pride do kontaminacije. Dimenzije lahko odstopajo +/- 10 mm pri dolžini vrečk in +/- 5 mm v širini. Predložiti je potrebno proizvajalčeve certifikate: EN ISO 9001. Ustrezati morajo standardu EN 868 - 5:2019, EN ISO 11607-1:2019 in EN ISO 11607-2:2019, EN ISO 13485:2016 in izjava o skladnosti z MDR 2017/745 od proizvajalca. Ponudnik mora predložiti ponudnikov certifikat EN ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti. | [7 empty] | komplet
CP | P | #978169 | VREČKA PAPIR FOLIJA 10x30CM brez lepila kat.št. 3FKFB210120 VP Stericlin (sc=2000kos) |  |  |  | 20000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012887 | 1 |  | 3FKFB210120 | VP Stericlin | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012888 | VREČKA ZA PARNO STERILIZACIJO BREZ PREKLOPA 100MMx360MM |  |  |  | 20000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prozorna stran folije mora biti iz 7- 9 slojev PET/PP filma (12/40 mikronov). Neprozorna stran mora biti iz visoko kakovostnega medicinskega papirja iz čiste celuloze, gramatura minimalno 70g/m2. Papir mora imeti najmanj naslednje lastnosti: natezna trdnost MD dry najmanj 7 kN/m, natezna trdnost CD dry najmanj 3,5 kN/m, vodoodbojnost najmanj 25s. Var mora biti kontinuiran, brez tiskanja na površine, ki prihajajo v neposreden stik s pakiranim predmetom, CE mora biti natisnjen na transportnem kartonu. Na vsaki vrečki mora biti natisnjeno: LOT, indikatorji, smer odpiranja, nominalne dimenzije in/ali identifikacijska koda ter uporabljajte, če je poškodovano ali enakovreden simbol, ime proizvajalca ali trgovsko ime. Cena za 1kos=1 vrečka. Isti proizvajalec za vse dimenzije(sprememba barve kem. indikatorja). Material mora omogočati varjenje z varilnim aparatom. Vrečke morajo biti opremljene z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji. Zagotavljati trdnost vara, hkrati pa morajo omogočati aseptično odpiranje brez zatrganja vrečke. Pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zviti navznoter, da ne pride do kontaminacije. Dimenzije lahko odstopajo +/- 10 mm pri dolžini vrečk in +/- 5 mm v širini. Predložiti je potrebno proizvajalčeve certifikate: EN ISO 9001. Ustrezati morajo standardu EN 868 - 5:2019, EN ISO 11607-1:2019 in EN ISO 11607-2:2019, EN ISO 13485:2016 in izjava o skladnosti z MDR 2017/745 od proizvajalca. Ponudnik mora predložiti ponudnikov certifikat EN ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti. | [7 empty] | komplet
CP | P | #978170 | VREČKA PAPIR FOLIJA 10x36CM brez lepila kat.št. 3FKFB210122 VP Stericlin (sc=1000kos) |  |  |  | 20000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012888 | 1 |  | 3FKFB210122 | VP Stericlin | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012889 | VREČKA ZA PARNO STERILIZACIJO BREZ PREKLOPA 125MMx400MM |  |  |  | 20000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prozorna stran folije mora biti iz 7- 9 slojev PET/PP filma (12/40 mikronov). Neprozorna stran mora biti iz visoko kakovostnega medicinskega papirja iz čiste celuloze, gramatura minimalno 70g/m2. Papir mora imeti najmanj naslednje lastnosti: natezna trdnost MD dry najmanj 7 kN/m, natezna trdnost CD dry najmanj 3,5 kN/m, vodoodbojnost najmanj 25s. Var mora biti kontinuiran, brez tiskanja na površine, ki prihajajo v neposreden stik s pakiranim predmetom, CE mora biti natisnjen na transportnem kartonu. Na vsaki vrečki mora biti natisnjeno: LOT, indikatorji, smer odpiranja, nominalne dimenzije in/ali identifikacijska koda ter uporabljajte, če je poškodovano ali enakovreden simbol, ime proizvajalca ali trgovsko ime. Cena za 1kos=1 vrečka. Isti proizvajalec za vse dimenzije(sprememba barve kem. indikatorja). Material mora omogočati varjenje z varilnim aparatom. Vrečke morajo biti opremljene z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji. Zagotavljati trdnost vara, hkrati pa morajo omogočati aseptično odpiranje brez zatrganja vrečke. Pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zviti navznoter, da ne pride do kontaminacije. Dimenzije lahko odstopajo +/- 10 mm pri dolžini vrečk in +/- 5 mm v širini. Predložiti je potrebno proizvajalčeve certifikate: EN ISO 9001. Ustrezati morajo standardu EN 868 - 5:2019, EN ISO 11607-1:2019 in EN ISO 11607-2:2019, EN ISO 13485:2016 in izjava o skladnosti z MDR 2017/745 od proizvajalca. Ponudnik mora predložiti ponudnikov certifikat EN ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti. | [7 empty] | komplet
CP | P | #978171 | VREČKA PAPIR FOLIJA 12,5x40CM brez lepila kat.št. 3FKFB210132 VP Stericlin (sc=1000kos) |  |  |  | 20000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012889 | 1 |  | 3FKFB210132 | VP Stericlin | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012890 | VREČKA ZA PARNO STERILIZACIJO BREZ PREKLOPA 150MMx300MM |  |  |  | 20000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prozorna stran folije mora biti iz 7- 9 slojev PET/PP filma (12/40 mikronov). Neprozorna stran mora biti iz visoko kakovostnega medicinskega papirja iz čiste celuloze, gramatura minimalno 70g/m2. Papir mora imeti najmanj naslednje lastnosti: natezna trdnost MD dry najmanj 7 kN/m, natezna trdnost CD dry najmanj 3,5 kN/m, vodoodbojnost najmanj 25s. Var mora biti kontinuiran, brez tiskanja na površine, ki prihajajo v neposreden stik s pakiranim predmetom, CE mora biti natisnjen na transportnem kartonu. Na vsaki vrečki mora biti natisnjeno: LOT, indikatorji, smer odpiranja, nominalne dimenzije in/ali identifikacijska koda ter uporabljajte, če je poškodovano ali enakovreden simbol, ime proizvajalca ali trgovsko ime. Cena za 1kos=1 vrečka. Isti proizvajalec za vse dimenzije(sprememba barve kem. indikatorja). Material mora omogočati varjenje z varilnim aparatom. Vrečke morajo biti opremljene z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji. Zagotavljati trdnost vara, hkrati pa morajo omogočati aseptično odpiranje brez zatrganja vrečke. Pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zviti navznoter, da ne pride do kontaminacije. Dimenzije lahko odstopajo +/- 10 mm pri dolžini vrečk in +/- 5 mm v širini. Predložiti je potrebno proizvajalčeve certifikate: EN ISO 9001. Ustrezati morajo standardu EN 868 - 5:2019, EN ISO 11607-1:2019 in EN ISO 11607-2:2019, EN ISO 13485:2016 in izjava o skladnosti z MDR 2017/745 od proizvajalca. Ponudnik mora predložiti ponudnikov certifikat EN ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti. | [7 empty] | komplet
CP | P | #978172 | VREČKA PAPIR FOLIJA 15x30CM brez lepila kat.št. 3FKFB210140 VP Stericlin (sc=1000kos) |  |  |  | 20000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012890 | 1 |  | 3FKFB210140 | VP Stericlin | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012891 | VREČKA ZA PARNO STERILIZACIJO BREZ PREKLOPA 200MMx400MM |  |  |  | 20000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prozorna stran folije mora biti iz 7- 9 slojev PET/PP filma (12/40 mikronov). Neprozorna stran mora biti iz visoko kakovostnega medicinskega papirja iz čiste celuloze, gramatura minimalno 70g/m2. Papir mora imeti najmanj naslednje lastnosti: natezna trdnost MD dry najmanj 7 kN/m, natezna trdnost CD dry najmanj 3,5 kN/m, vodoodbojnost najmanj 25s. Var mora biti kontinuiran, brez tiskanja na površine, ki prihajajo v neposreden stik s pakiranim predmetom, CE mora biti natisnjen na transportnem kartonu. Na vsaki vrečki mora biti natisnjeno: LOT, indikatorji, smer odpiranja, nominalne dimenzije in/ali identifikacijska koda ter uporabljajte, če je poškodovano ali enakovreden simbol, ime proizvajalca ali trgovsko ime. Cena za 1kos=1 vrečka. Isti proizvajalec za vse dimenzije(sprememba barve kem. indikatorja). Material mora omogočati varjenje z varilnim aparatom. Vrečke morajo biti opremljene z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji. Zagotavljati trdnost vara, hkrati pa morajo omogočati aseptično odpiranje brez zatrganja vrečke. Pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zviti navznoter, da ne pride do kontaminacije. Dimenzije lahko odstopajo +/- 10 mm pri dolžini vrečk in +/- 5 mm v širini. Predložiti je potrebno proizvajalčeve certifikate: EN ISO 9001. Ustrezati morajo standardu EN 868 - 5:2019, EN ISO 11607-1:2019 in EN ISO 11607-2:2019, EN ISO 13485:2016 in izjava o skladnosti z MDR 2017/745 od proizvajalca. Ponudnik mora predložiti ponudnikov certifikat EN ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti. | [7 empty] | komplet
CP | P | #978173 | VREČKA PAPIR FOLIJA 20x40CM brez lepila kat.št. 3FKFB210150 VP Stericlin (sc=1000kos) |  |  |  | 20000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012891 | 1 |  | 3FKFB210150 | VP Stericlin | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012892 | VREČKA ZA PARNO STERILIZACIJO BREZ PREKLOPA 270MMx450MM |  |  |  | 20000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prozorna stran folije mora biti iz 7- 9 slojev PET/PP filma (12/40 mikronov). Neprozorna stran mora biti iz visoko kakovostnega medicinskega papirja iz čiste celuloze, gramatura minimalno 70g/m2. Papir mora imeti najmanj naslednje lastnosti: natezna trdnost MD dry najmanj 7 kN/m, natezna trdnost CD dry najmanj 3,5 kN/m, vodoodbojnost najmanj 25s. Var mora biti kontinuiran, brez tiskanja na površine, ki prihajajo v neposreden stik s pakiranim predmetom, CE mora biti natisnjen na transportnem kartonu. Na vsaki vrečki mora biti natisnjeno: LOT, indikatorji, smer odpiranja, nominalne dimenzije in/ali identifikacijska koda ter uporabljajte, če je poškodovano ali enakovreden simbol, ime proizvajalca ali trgovsko ime. Cena za 1kos=1 vrečka. Isti proizvajalec za vse dimenzije(sprememba barve kem. indikatorja). Material mora omogočati varjenje z varilnim aparatom. Vrečke morajo biti opremljene z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji. Zagotavljati trdnost vara, hkrati pa morajo omogočati aseptično odpiranje brez zatrganja vrečke. Pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zviti navznoter, da ne pride do kontaminacije. Dimenzije lahko odstopajo +/- 10 mm pri dolžini vrečk in +/- 5 mm v širini. Predložiti je potrebno proizvajalčeve certifikate: EN ISO 9001. Ustrezati morajo standardu EN 868 - 5:2019, EN ISO 11607-1:2019 in EN ISO 11607-2:2019, EN ISO 13485:2016 in izjava o skladnosti z MDR 2017/745 od proizvajalca. Ponudnik mora predložiti ponudnikov certifikat EN ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti. | [7 empty] | komplet
CP | P | #978174 | VREČKA PAPIR FOLIJA 27x45CM brez lepila kat.št. 3FKFB210170 VP Stericlin (sc=1000kos) |  |  |  | 20000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012892 | 1 |  | 3FKFB210170 | VP Stericlin | [5 empty] | komplet