## BC107
Posteljice za novorojence
TIP APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Minimalne karakteristike:
1. | Posteljica mora omogočati:
1.1 | - nastavljivo višino posteljice vsaj v območju 75 do 90cm +/-5% odstopanja
1.2 | - nastavljiv naklon posteljice kontinuirano vsaj v območju 0 do 12° +/-5% odstopanja
1.3 | - vse prilagoditve višine in naklona naj bodo izvedene pnevmatsko, brez električnih mehanizmov in odvisnosti od napajanja. Dvižni mehanizem naj bo izveden preko nožne stopalke, naklon pa preko ročice. Dvižni mehanizem naj osebju olajša delo tako, da je dvig samodejen oziroma podprt s pnevmatskim sistemom.
1.4 | - zunanje dimenzije posteljice naj bodo omejene in sicer naj zunanje mere ne presegajo dolžine 85 cm in širine 50 cm, z dovoljenimi odstopanji 5% od navedenih mer.
1.5 | - posteljica naj bo na kolesih, dobro vodljiva, zato naj ima t.i. dvojna velika kolesa premera vsaj 10cm, z zavorami na vseh 4 kolesih. Ogrodje posteljice naj bo iz kakovostnega in trpežnega karbonskega jekla.
1.6 | - Posteljica (banjica) naj bo iz kakovostne, transparentne ABS ekološko-prijazne plastike, z luknjicami in naj bo odstranljiva brez uporabe orodja, za enostavno čiščenje. Stranice pleksi banjice naj bodo visoke, vsaj do 25 cm ali več z dovoljenim 5% odstopanjem.
1.7 | - pod posteljico naj bo nameščen vsaj 1 predalnik oz. odlagalna košara
1.8 | - posteljica naj bo oblikovana tako, da se lahko zapelje preko ležišča postelje otročnice (nosilni steber ne sme biti povsem na sredini posteljice, temveč bolj ob strani), omogočati mora namestitev grelnega telesa ali podobnih medicinsko tehničnih naprav (npr. grelno telo za ogrevanje, apneja blazina, ipd).
1.9 | - Dovoljena obremenitev posteljice mora biti vsaj 10 kg, ležišče mora biti dovolj veliko, da sprejme novorojenca in dojenca višine do vsaj 70cm
1.10 | - Ležišče naj bo mehko in odstranljivo, naj ima vodoodporno prevleko iz certificiranega bio-kompatibilnega materiala ter enostavno za pranje in razkuževanje, izdelano iz negorljivih in biokompatibilnih materialov.
1.11 | - posteljica naj bo na voljo v vsaj 2 različnih barvah
1.12 | - posteljica naj bo trpežna in kompatibilna z dezinfekcijskimi sredstvi, kot so raztopine glutaraldehida, vodikovega peroksida in natrijevega hipoklorita
1.13 | - skupna teža postelčjice naj ne presega 20kg
3. | Servisna podpora in skladnost:
3.1 | - Ponudnik naj ima vsaj 2 šolana in certificirana serviserja za ponujeno posteljico. Vsi pripomočki naj imajo CE skladnost ter priložena slovenska navodila za uporabo.
3.2 | - Ponudnik mora podati referenčno listo, da je v zadnjih 2 letih dobavil enako oz. enakovredno posteljico vsaj 5 porodnišnicam v R Sloveniji.
3.3 | - V kolikor naročnik ponujene posteljice ne pozna in je ni preizkusil, mora ponudnik v roku 7 dni od naročnikovega poziva ponuditi naročniku demonstracijsko posteljico za testiranje in potrditev primernosti