SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-23/2023 |
| Predmet javnega naročila | Hladilne, zamrzovalne in grelne naprave |

Sklop 1: Hladilnik – laboratorijski (podpultni – steklena vrata) (22 kos)

Ponujena oprema:

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Tehnične in ostale zahteve | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| 1. Laboratorijski hladilnik za zdravila s steklenimi vrati in policami |  |
| 2. Možnost zaklepa: digitalna ali manualna ključavnica |  |
| 3. Hladilniki morajo imeti možnost nastavitve temperature najmanj v območju 2-8 °C , lahko je pa območje tudi širše. Lahko hladilnik pri katerih je temperatura nastavljena na 5stC, dovoljujejo pa odstopanje +/-3 K. |  |
| 4. Garancija 36 mesecev |  |
| 5. Rok dobave: 45 dni |  |
| 6. Velikost hladilnika: podpultni maksimalna š/g/v = 63/65/84 cm |  |
| 7. Neto prostornina hladilnika: 140 L ( dovoljena odstopanja ± 10%) |  |
| 8. CE certifikat |  |
| 9. Glasnost: do 47 dB |  |
| 10. Digitalni prikaz temperature |  |
| 11. Avtomatsko odtajanje |  |
| 12. Možnost namestitve interne sonde za zunanji merilec temperature |  |
| 13. Hladilnik mora biti kalibriran s certifikatom akreditiranega laboratorija v Sloveniji. Čas meritev za kalibracijo želimo 24 ur. Želimo akreditirano kalibracijo v najmanj 10 točkah. |  |
| 14. Hladilnik je potrebno validirati po 4 letih. Validacija mora biti izvedena v skladu z zahtevami in določili Pravilnika o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil ter drugimi standardi in priporočili o spremljanju in beleženju hladne verige, cepljenju in hrambi zdravil. Validacija mora biti izvedena z merilniki temperature, ki imajo akreditirane kalibracijske certifikate. |  |

Sklop 2 Hladilnik – laboratorijski (podpultni – polna vrata) (1 kos)

Ponujena oprema:

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Tehnične in ostale zahteve | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| 1. Laboratorijski hladilnik za zdravila s policami in integrirano ključavnico |  |
| 2. Hladilniki morajo imeti možnost nastavitve temperature najmanj v območju 2-8 °C , lahko je pa območje tudi širše. Lahko hladilnik pri katerih je temperatura nastavljena na 5stC, dovoljujejo pa odstopanje +/-3 K. |  |
| 3. Garancija 36 mesecev |  |
| 4. Rok dobave: 45 dni |  |
| 5. Velikost hladilnika: podpultni maksimalna š/g/v = 63 / 65 / 84 cm. |  |
| 6. Neto prostornina hladilnika: 140 L ( dovoljena odstopanja ± 10%) |  |
| 7. CE certifikat |  |
| 8. Glasnost: do 47 dB |  |
| 9. Digitalni prikaz temperature |  |
| 10. Avtomatsko odtajanje |  |
| 11. Steklo na vratih: NE |  |
| 12. Možnost namestitve interne sonde za zunanji merilec temperature |  |
| 15. Hladilnik mora biti kalibriran s certifikatom akreditiranega laboratorija v Sloveniji. Čas meritev za kalibracijo želimo 24 ur. Želimo akreditirano kalibracijo v najmanj 10 točkah. |  |
| 16. Hladilnik je potrebno validirati po 4 letih. Validacija mora biti izvedena v skladu z zahtevami in določili Pravilnika o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil ter drugimi standardi in priporočili o spremljanju in beleženju hladne verige, cepljenju in hrambi zdravil. Validacija mora biti izvedena z merilniki temperature, ki imajo akreditirane kalibracijske certifikate. |  |

Sklop 3 Hladilna omara - laboratorijska  (1 kos)

Ponujena oprema:

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Tehnične in ostale zahteve | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| 1. Laboratorijski hladilnik za zdravila s steklenimi vrati in policami |  |
| 2. Hladilniki morajo imeti možnost nastavitve temperature najmanj v območju 2-8 °C , lahko je pa območje tudi širše. |  |
| 3. Garancija 36 mesecev |  |
| 4. Rok dobave: 45 dni |  |
| 5. Velikost hladilnika: š/g/v = 61/65/185cm (dovoljena odstopanja ± 10%) |  |
| 6. Neto prostornina hladilnika: 300 L ( dovoljena odstopanja ± 10%) |  |
| 7. Avtomatsko odtajanje |  |
| 8. CE certifikat |  |
| 9. Glasnost: do 49 dB |  |
| 10. Digitalni prikaz temperature |  |
| 11. Možnost namestitve interne sonde za zunanji merilec temperature |  |
| 12. Hladilnik mora biti kalibriran s certifikatom akreditiranega laboratorija v Sloveniji. Čas meritev za kalibracijo želimo 24 ur. Želimo akreditirano kalibracijo v najmanj 10 točkah. |  |
| 13. Hladilnik je potrebno validirati po 4 letih. Validacija mora biti izvedena v skladu z zahtevami in določili Pravilnika o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil ter drugimi standardi in priporočili o spremljanju in beleženju hladne verige, cepljenju in hrambi zdravil. Validacija mora biti izvedena z merilniki temperature, ki imajo akreditirane kalibracijske certifikate. |  |

Sklop 4 Hladilna omara – laboratorijska (steklena vrata)  (1 kos)

Ponujena oprema:

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Tehnične in ostale zahteve | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| 1. Laboratorijski hladilnik za zdravila s steklenimi vrati in policami |  |
| 2. Hladilniki morajo imeti možnost nastavitve temperature najmanj v območju 2-8 °C , lahko je pa območje tudi širše. |  |
| 3. Garancija 36 mesecev |  |
| 4. Rok dobave: 45 dni |  |
| 5. Velikost hladilnika š/g/v= 72 / 83 / 216 cm (dovoljena odstopanja ± 10 %) Lahko hladilnik z dimenzijami š/g/v= 75 x 84,5 x 210 cm. |  |
| 6. Neto prostornina hladilnika: 520 ( dovoljena odstopanja ± 20 %) Lahko hladilnik z neto prostornino 620 l. |  |
| 7. Avtomatsko odtajanje |  |
| 8. CE certifikat |  |
| 9. Glasnost: do 58 dB |  |
| 10. Digitalni prikaz temperature |  |
| 11. Možnost namestitve interne sonde za zunanji merilec temperature |  |
| 12. Hladilnik mora biti kalibriran s certifikatom akreditiranega laboratorija v Sloveniji. . Čas meritev za kalibracijo želimo 24 ur. Želimo akreditirano kalibracijo v najmanj 10 točkah. |  |
| 13. Hladilnik je potrebno validirati po 4 letih. Validacija mora biti izvedena v skladu z zahtevami in določili Pravilnika o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil ter drugimi standardi in priporočili o spremljanju in beleženju hladne verige, cepljenju in hrambi zdravil. Validacija mora biti izvedena z merilniki temperature, ki imajo akreditirane kalibracijske certifikate. |  |

Sklop 5 Hladilna omara – laboratorijska (polna vrata) (1 kos)

Ponujena oprema:

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Tehnične in ostale zahteve | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| 1. Laboratorijski hladilnik za zdravila s policami |  |
| 2. Hladilniki morajo imeti možnost nastavitve temperature najmanj v območju 2-8 °C , lahko je pa območje tudi širše. |  |
| 3. Garancija 36 mesecev |  |
| 4. Rok dobave: 45 dni |  |
| 5. Velikost hladilnika: š/g/v = š/g/v= 72 / 83 / 216 cm (dovoljena odstopanja ± 10 %) |  |
| 6. Neto prostornina hladilnika: 520 L (dovoljena odstopanja ± 20 %) |  |
| 7. Avtomatsko odtajanje |  |
| 8. CE certifikat |  |
| 9. Glasnost: do 58 dB |  |
| 10. Digitalni prikaz temperature |  |
| 11. Steklena vrata: NE |  |
| 12. Možnost namestitve interne sonde za zunanji merilec temperature |  |
| 13. Hladilnik mora biti kalibriran s certifikatom akreditiranega laboratorija v Sloveniji. Čas meritev za kalibracijo želimo 24 ur. Želimo akreditirano kalibracijo v najmanj 10 točkah. |  |
| 14. Hladilnik je potrebno validirati po 4 letih. Validacija mora biti izvedena v skladu z zahtevami in določili Pravilnika o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil ter drugimi standardi in priporočili o spremljanju in beleženju hladne verige, cepljenju in hrambi zdravil. Validacija mora biti izvedena z merilniki temperature, ki imajo akreditirane kalibracijske certifikate. |  |

Sklop 6 Samostoječi laboratorijski hladilnik (2 kos)

Ponujena oprema:

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Tehnične in ostale zahteve | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| Nov in nerabljen laboratorijski hladilnik |  |
| Mora brezhibno tehnično delovati |  |
| Skladen z EU (CE) predpisi (regulativo) |  |
| Hrup med delovanjem ne sme presegati 65 dB |  |
| Neto prostornina: 1200-1400 L |  |
| Nastavljivo temperaturno območje od +2 do +15 °C Lahko temperaturno območje od +2 do +12 °C |  |
| Material notranjosti: nerjaveče jeklo |  |
| Mora imeti deset polic |  |
| Vrata: izolirana dvojna steklena vrata s ključavnico |  |
| Samostoječi s kompletom vodljivih koles (min. 2 z zavorami) |  |
| Notranja osvetlitev |  |
| Vrsta krmiljenja: prikaz na dotik ali s tipkami (z digitalnim prikazom temperature) |  |
| Optični in zvočni alarm ob izpadu električnega omrežja/napak, ob odstopanju temperature in v primeru odprtih vrat |  |
| Avtomatsko odtajanje |  |
| Vsaj 1 leto garancije |  |
| Predvidena življenjska doba najmanj 10 let |  |
| Strokovna in servisna podpora za čas uporabe laboratorijskega hladilnika |  |
| Strokovna in servisna podpora morata potekati v slovenskem jeziku |  |
| Ponudnik mora zagotoviti dostavo, postavitev in zagon laboratorijskega hladilnika na lokaciji naročnika |  |
| Dobavni rok: 45 dni |  |
| Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem in angleškem jeziku |  |
| Varnostni listi morajo biti v slovenskem jeziku |  |

Sklop 7 Samostoječi laboratorijski hladilnik (2 kos)

Ponujena oprema:

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Tehnične in ostale zahteve | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |  |
| --- | --- | --- |
| Nov in nerabljen laboratorijski hladilnik |  |  |
| Mora brezhibno tehnično delovati |  |  |
| Skladen z EU (CE) predpisi (regulativo) |  |  |
| Hrup med delovanjem ne sme presegati 65 dB |  |  |
| Neto prostornina: 400-500 L |  |  |
| Nastavljivo temperaturno območje od +2 do +15 °C Lahko temperaturno območje od +2 do +12 °C |  |  |
| Material notranjosti: nerjaveče jeklo |  |  |
| Mora imeti 5 polic |  |  |
| Vrata: polna s ključavnico |  |  |
| Samostoječi s kompletom vodljivih koles (min. 2 z zavorami) |  |  |
| Notranja osvetlitev |  |  |
| Vrsta krmiljenja: prikaz na dotik ali s tipkami (z digitalnim prikazom temperature) |  |  |
| Optični in zvočni alarm ob izpadu električnega omrežja/napak, ob odstopanju temperature in v primeru odprtih vrat |  |  |
| Avtomatsko odtajanje |  |  |
| Vsaj 1 leto garancije |  |  |
| Predvidena življenjska doba najmanj 10 let |  |  |
| Strokovna in servisna podpora za čas uporabe laboratorijskega hladilnika |  |  |
| Strokovna in servisna podpora morata potekati v slovenskem jeziku |  |  |
| Ponudnik mora zagotoviti dostavo, postavitev in zagon laboratorijskega hladilnika na lokaciji naročnika |  |  |
| Dobavni rok: 45 dni |  |  |
| Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem in angleškem jeziku |  |  |
| Varnostni listi morajo biti v slovenskem jeziku |  |  |

Sklop 8 Samostoječi podpultni laboratorijski hladilnik (1 kos)

Ponujena oprema:

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Tehnične in ostale zahteve | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| Nov in nerabljen laboratorijski hladilnik |  |
| Mora brezhibno tehnično delovati |  |
| Skladen z EU (CE) predpisi (regulativo) |  |
| Hrup med delovanjem ne sme presegati 65 dB |  |
| Neto prostornina: 120 L (cca. š x g x v = 54 x 54 x 82 cm). Naročnik dopušča +5% odstopanje pri neto prostornini. Lahko neto prostornina 128 l (š x g x v = 52 x 63,5 x 83 cm) |  |
| Nastavljivo temperaturno območje od +2 do +15 °C |  |
| Material notranjosti: bela odporna plastika |  |
| Mora imeti 2 (ali 3) polici/e |  |
| Vrata: polna |  |
| Samostoječi podpultni |  |
| Notranja osvetlitev |  |
| Digitalni prikaz temperature |  |
| Optični in zvočni alarm ob izpadu električnega omrežja/napak, ob odstopanju temperature in v primeru odprtih vrat |  |
| Avtomatsko odtajanje |  |
| Vsaj 1 leto garancije |  |
| Predvidena življenjska doba najmanj 10 let |  |
| Strokovna in servisna podpora za čas uporabe laboratorijskega hladilnika |  |
| Strokovna in servisna podpora morata potekati v slovenskem jeziku |  |
| Ponudnik mora zagotoviti dostavo, postavitev in zagon laboratorijskega hladilnik na lokaciji naročnika |  |
| Dobavni rok: 45 dni |  |
| Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem in angleškem jeziku |  |
| Varnostni listi morajo biti v slovenskem jeziku |  |

Sklop 9 Samostoječi laboratorijski zamrzovalnik (1 kos)

Ponujena oprema:

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Tehnične in ostale zahteve | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| Nov in nerabljen laboratorijski zamrzovalnik |  |
| Mora brezhibno tehnično delovati |  |
| Skladen z EU (CE) predpisi (regulativo) |  |
| Hrup med delovanjem ne sme presegati 65 dB |  |
| Neto prostornina: 350-400 L |  |
| Nastavljivo temperaturno območje od - 20 do - 30 °C |  |
| Material notranjosti: nerjaveče jeklo |  |
| Mora imeti 5 polic |  |
| Vrata: polna |  |
| Samostoječi |  |
| Notranja osvetlitev |  |
| Digitalni prikaz temperature |  |
| Optični in zvočni alarm ob izpadu električnega omrežja/napak, ob odstopanju temperature in v primeru odprtih vrat |  |
| Avtomatsko odtajanje |  |
| Vsaj 1 leto garancije |  |
| Predvidena življenjska doba najmanj 10 let |  |
| Strokovna in servisna podpora za čas uporabe laboratorijskega zamrzovalnika |  |
| Strokovna in servisna podpora morata potekati v slovenskem jeziku |  |
| Ponudnik mora zagotoviti dostavo, postavitev in zagon laboratorijskega zamrzovalnika na lokaciji naročnika |  |
| Dobavni rok: 45 dni |  |
| Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem in angleškem jeziku |  |
| Varnostni listi morajo biti v slovenskem jeziku |  |

Sklop 10 Zamrzovalna omara – laboratorijska – podpultna (2 kos)

Ponujena oprema:

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Tehnične in ostale zahteve | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| 1. Laboratorijski zamrzovalnik za zdravila s predali |  |
| 2. z možnostjo nastavitve temperature od -9 – (-26°C) ( dovoljena odstopanja ± 5% ) |  |
| 3. Garancija 36 mesecev |  |
| 4. Rok dobave: max. 45 dni |  |
| 5. Velikost zamrzovalnika: podpultni: maksimalna š/g/v 63/65/84. |  |
| 6. Neto prostornina zamrzovalnika: 110 L (dovoljena odstopanja ± 20%) |  |
| 7. CE certifikat |  |
| 8. Glasnost: do 45 dB |  |
| 9. Digitalni prikaz temperature |  |
| 10. Možnost namestitve interne sonde za zunanji merilec temperature |  |
| 11. Zamrzovalnik mora biti kalibriran s certifikatom akreditiranega laboratorija v Sloveniji. Želimo akreditirano kalibracijo v najmanj 10 točkah. |  |
| 12. Zamrzovalnik je potrebno validirati po 4 letih. Validacija mora biti izvedena v skladu z zahtevami in določili Pravilnika o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil ter drugimi standardi in priporočili o spremljanju in beleženju hladne verige, cepljenju in hrambi zdravil. Validacija mora biti izvedena z merilniki temperature, ki imajo akreditirane kalibracijske certifikate. |  |

Sklop 11 Zamrzovalna omara (1 kos)

Ponujena oprema:

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Tehnične in ostale zahteve | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| 1. Vrsta zamrzovalnega aparata: Prostostoječa omara |  |
| 2. Širina: 60 CM ( dovoljena odstopanja ± 10%) |  |
| 3. Višina: 170 cm ( dovoljena odstopanja ± 10%) |  |
| 4. Globina: 60 CM ( dovoljena odstopanja ± 10%) |  |
| 5. Prostornina zamrzovalni del: 240 L ( dovoljena odstopanja ± 10%). Lahko zamrzovalnik z neto volumnom 312 L. |  |
| 6. Temperaturno območje: min do - 15°C -+10% odstopanja. |  |
| 7. Garancija: 24 mesecev |  |
| 8. Rok dobave: Max 45 dni |  |
| 9. Emisija hrupa: Do 40 DB |  |

Sklop 12 Zamrzovalna omara (1 kos)

Ponujena oprema:

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Tehnične in ostale zahteve | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| 1. Laboratorijski zamrzovalnik za zdravila s policami |  |
| 2. z možnostjo nastavitve temperature od -9 – (-35°C) (dovoljena odstopanja ± 5%) Zamrzovalnik mora imeti možnost nastavitve temperature najmanj v območju -18 - (-35°C), lahko je pa območje tudi širše. |  |
| 3. Garancija 36 mesecev |  |
| 4. Rok dobave: max. 45 dni |  |
| 5. Velikost zamrzovalnika: š/g/v = 70/83/216cm (dovoljena odstopanja± 5%) Lahko enota z dimenzijami 79,3 x 77 x 180,2 cm |  |
| 6. Neto prostornina zamrzovalnika: 430 L (dovoljena odstopanja ± 10%) Lahko z volumnom 504L |  |
| 7. Avtomatsko odtajanje. Dovoli se tudi ročno odtaljevanje. |  |
| 8. CE certifikat |  |
| 9. Glasnost: do 60 dB |  |
| 10. Digitalni prikaz temperature |  |
| 11. Možnost namestitve interne sonde za zunanji merilec temperature |  |
| 12. Zamrzovalnik mora biti kalibriran s certifikatom akreditiranega laboratorija v Sloveniji Želimo akreditirano kalibracijo v najmanj 10 točkah. |  |
| 13. Zamrzovalnik je potrebno validirati po 4 letih. Validacija mora biti izvedena v skladu z zahtevami in določili Pravilnika o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil ter drugimi standardi in priporočili o spremljanju in beleženju hladne verige, cepljenju in hrambi zdravil. Validacija mora biti izvedena z merilniki temperature, ki imajo akreditirane kalibracijske certifikate. |  |

Sklop 13 Grelna omarica (2 kos)

Ponujena oprema:

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Tehnične in ostale zahteve | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| 1. Zunanje dimenzije: (ŠxVxG) 493 x 550 x 490 (dovoljeno odstopanje ± 10%) |  |
| 2. Notranje dimenzije: (ŠxVxG) 400 x 400 x 340(dovoljeno odstopanje ± 10%) |  |
| 3. Volumen: 50 L ( dovoljeno odstopanje ± 10%) |  |
| 4. Število polic: 2 ali več (opcijsko perforirane, nastavljive po višini) |  |
| 5. Temperaturno področje sobna temp. do +60°C (dovoljena odstopanja ± 10%) |  |
| 6. Garancija 24 mesecev |  |
| 7. Prikaz temperature: Digitalni |  |
| 8. Priključna moč 300W/230 V - 50 Hz |  |
| 9. Regulator temperature: digitalni |  |
| 10. Rok dobave: max. 45 dni |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |