**Specifikacije za stropna stativa z monitorjem za endoskopije – 2 kompleta:**

**1. Stropni stativ – pomožna roka za LCD monitor:**

- stropna izvedba,  
- dvojna vrtljiva in nagibna roka za LCD ekran skupne dolžine od 1650 do 2060 mm z VESA 100 adapterjem,  
- nastavitev višine vzmetne roke vsaj : 35º navzgor/ vsaj 55º navzdol,  
- horizontalna rotacija: vsaj 330°,  
- nosilnost vzmetne roke do 28 Kg.

Ponudba mora vključevati dobavo in montažo z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom za montažo na nosilno stropno konstrukcijo. Izvedba ustrezne video povezave z endoskopsko videolinijo FujiFilm Eluxeo.

**2. Endoskopski monitor:**

# - velikost monitorja najmanj 31″ in maksimalno 32″, - ločljivost vsaj 4096 x 2160 pikslov, - MDD certifikat – namenjen za uporabo v medicinske namene, - video vhodi: vsaj 1x 3G-SDI, vsaj 1x DVI, vsaj 1x HDMI, - pritrditev monitorja po VESA standardu, - svetilnost (brightnes) vsaj 350 cd/m2.

**3. Redni letni preventivni pregledi za stropna stativa in LCD monitorja za obdobje 7 let**, z vključenimi vsemi stroški .

Možnost ogleda prostorov in situacije, po predhodnem dogovoru do 16.04.2024 na e-mail: [nabava@bolnisnica-go.si](mailto:nabava@bolnisnica-go.si) .

Rok za oddajo ponudbe do 19.04.2024 do 12.00 ure.