## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klančič,dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3986
RS | Šifra | #1576-1NP
RN | Način | C
RO | Opis | Dializni material
AO | Velja od | 2025-10-01
AD | Velja do | 2027-07-23
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001078 | VREČKA NATRIJEVEGA BIKARBONATA biBag 650g |  |  |  | 4000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | vsi Bikarbonatni koncentrati za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Fresenius, tip aparata 5008. | [7 empty] | E
CP | P | #957823 | VREČKA NATRIJEVEGA BIKARBONATA biBag 650g kat.št. 5060781 Fresenius Medical Care |  |  |  | 4000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001078 | 1 |  | 5060781 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N001079 | VREČKA NATRIJEVEGA BIKARBONATA biBag 900g |  |  |  | 1500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | vsi Bikarbonatni koncentrati za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Fresenius, tip aparata 5008. | [7 empty] | E
CP | P | #957821 | VREČKA NATRIJEVEGA BIKARBONATA biBag 900g kat.št. 5060801 Fresenius Medical Care (min.pak.=12kos) |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001079 | 1 |  | 5060801 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N001102 | RAZTOPINA TEKOČA ZA ČIŠČENJE, DEKALCIFIKACIJO IN VROČO DEZINFEKCIJO DIALIZNIH APARTOV |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - tekoča raztopina za čiščenje, dekalcifikacijo in vročo dezinfekcijo dializnih aparatov, imeti mora preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Fresenius - vsebovati mora 20-30% citronske kisline – monohidrat, 1-<5% jabolčne kisline in 1-<5% mlečne kisline | [7 empty] | E
CP | P | #953074 | CITROSTERIL 5L kat.št. F00005857 Fresenius Medical Care |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001102 | 1 |  | F00005857 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N001103 | FILTER DIALIZER DIASAFE PLUS ALI PODOBNO ZA STER.VODE IN DIALIZ. ZA HD, HDF in ON line HF |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi filtri morajo omogočiti sprotno pripravo ultra čiste dializne raztopine, ki omogoča zdravljenje z metodami ON line (HD, HDF, HF) - filtri morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Fresenius - tipi aparatov: Fresenius 4008H, Fresenius 5008. | [7 empty] | E
CP | P | #600093 | FILTER DIALIZATOR DIASAFE PLUS kat.št. 5008201 Fresenius Medical Care |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001103 | 1 |  | 5008201 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N001118 | LINIJE ZA DVOIGELNO HD SET A/V TOTM-tricoctyl, trimellitate) online |  |  |  | 5000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | sistemi za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječimi monitorji proizvajalca FRESENIUS, tipa 5008. | [7 empty] | E
CP | P | #958675 | LINIJE ZA DVOIGELNO HD SET A/V TOTM-tricoctyl, trimellitate) online kat.št. F00000384 Fresenius Medical Care |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001118 | 1 |  | F00000384 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N001145 | DIALIZNE IGLE ZA ENOIGELNO DIALIZO VELIKOST 1,6MM |  |  |  | 1600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - premer igle naj bo 1,6mm - dolžina kovinskega dela igle: 20mm - notranji in zunanji del igel mora imeti silikonsko prevleko - dolžina silastičnega dela cevke igle s stiščkom mora biti 150mm - konice igle morajo biti netravmatske , ostre, dobro brušene, tako da ne povzroča bolečine in minimalno poškodbo kože. | [7 empty] | E
CP | P | #600166 | IGLA ZA ENOIGELNO DIALIZO VELIKOST 16G 1,6x20x150MM kat.št. 7023763 B.Braun Avitum |  |  |  | 1600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001145 | 1 |  | 7023763 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | P | #967484 | IGLA ZA ENOIGELNO DIALIZO VELIKOST 16G 1,6x20MMx100MM SN600RG kat.št. 5081601 Fresenius Medical Care |  |  |  | 1600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001145 | 1 |  | 5081601 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | P | #975163 | IGLA ZA ENOIGELNO DIALIZO VELIKOST 16G 1,6x20MMx100MM SN600RG kat.št. F00012279 Fresenius Medical Care |  |  |  | 1600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001145 | 1 |  | F00012279 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N001158 | DILATATOR 10F 20CM konica v obliki stožca |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Konica dilatatorja naj bo v obliki stožca (taper type). - Dolžina dilatatorja naj bo 20cm. - naročnik dovoljuje odstopanje v dolžini +/- 5%. | [7 empty] | E
CP | P | #031010 | DILATATOR 10F 20CM konica v obliki stožca kat.št. K15/102038 Kimal |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001158 | 1 |  | K15/102038 | Kimal | [5 empty] | E
CP | N | #N001159 | DILATATOR 8F 20CM konica v obliki stožca |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Konica dilatatorja naj bo v obliki stožca (taper type). - Dolžina dilatatorja naj bo 20cm. - Naročnik dovoljuje odstopanje v dolžini +/- 5%. | [7 empty] | E
CP | P | #026854 | DILATATOR 8F 20CM konica v obliki stožca kat.št. K15/082038 Kimal |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001159 | 1 |  | K15/082038 | Kimal | [5 empty] | E
CP | N | #N001162 | UVAJALNA ŽICA ZA UVAJANJE HEMODIALIZNEGA KATETRA 038˝(97mm) x70cm; vodilna žica "J" oblike s pokrovom |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - mehka žica na prednjem ukrivljenem predelu; - raven, gladek konec; - sterilizacija z EO. - naročnik dopušča odstopanje v dolžini žice +/- 5%. - lahko tudi uvajalna žica 0.035'', dolžine 80 cm | [7 empty] | E
CP | P | #460934 | UVAJALNA ŽICA ZA UVAJANJE HEMODIALIZNEGA KATETRA 038˝(97mm) x70cm; vodilna žica "J" oblike s pokrovom kat.št. 404554 St.Jude M |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001162 | 1 |  | 404554 | St. Jude Medical (Abbott) | [5 empty] | E
CP | P | #463987 | UVAJALNA ŽICA ZA UVAJANJE HEMODIALIZNEGA KATETRA 038˝(97mm) x70cm; kat.št. 8813796001 Medtronic (sc=10kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001162 | 1 |  | 8813796001 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #465332 | UVAJALNA ŽICA ZA UVAJANJE KATETRA HEMODIALIZNEGA 038˝(97mm) x70cm; vodilna žica "J" oblike s pokrovom kat.št. KJ3FC80035 Kimal (sc=10k |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001162 | 1 |  | KJ3FC80035 | Kimal | [5 empty] | E
CP | P | #960328 | UVAJALNA ŽICA ZA UVAJANJE HEMODIALIZNEGA KATETRA 038˝(97mm) x70cm; vodilna žica "J" oblike s pokrovom kat.št. MC38-J Medcomp Z |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001162 | 1 |  | MC38-J | Medcomp ZDA | [5 empty] | E
CP | N | #N002598 | RAZTOPINA TEKOČA ZA ČIŠČENJE, DEZINFEKCIJO IN ODMAŠČEVANJE DIALIZNIH APARATOV |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - tekoča raztopina za čiščenje, dezinfekcijo in odmaščevanje dializnih aparatov, imeti mora preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Fresenius - tekočina mora vsebovati 5-<10% natrijevega hipoklorita in 2-<5% kalijevega hidroksida | [7 empty] | E
CP | P | #959573 | SPOROTAL 100 1L za odmaščevanje vodnega dela aparata kat.št. F00006612 Fresenius Medical Care |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002598 | 1 |  | F00006612 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N002607 | TRAK NASTAVLJIV V PARU ZA IZVAJANJE KOMPRESIJE NA VBODNA MESTA FISTULE |  |  |  | 20 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | - trakova naj imata širši trdi del za izvajanje kompresije - trakova morata imeti možnost prilagajanja obsegu roke Trak za večkratno uporabo; velikost trakov enaka. Trakova sta lahko pakirana ločeno v svoji ovojnini, a se morata ovojnini držati skupaj (vmes je perforacija). | [7 empty] | E
CP | P | #960348 | TRAK NASTAVLJIV V PARU ZA IZVAJANJE KOMPRESIJE NA VBODNA MESTA FISTULE (Fistula stop) kat.št. F500 Nordic Medcom AB |  |  |  | 20 | PAR | 1 | [9 empty] | #N002607 | 1 |  | F500 | Nordic Medcom AB | [5 empty] | E
CP | N | #N002618 | ADAPTER Y-IPSILON ZA APD |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Y adapter za APD metodo mora biti iz PVC materiala in sterilen - omogočati mora povezavo dveh drenažnih vrečk - biti mora preverjeno in dokazljivo kompatibilen z drenažnimi vrečkami in sistemom cevja za APD metodo peritonealne dialize Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbora zagotavljal brezplačno uporabo aparata (vključno s šolanjem, vzdrževanjem/servisiranjem) za čas veljavnosti okvirnega sporazuma. Naročnik pri art. predvideva tudi dostavo na dom pacienta. Ko naročnik izda naročilnico za navedene art., je na naročilnici navedeno, da je potrebno art. dostaviti na dom pacienta. Na naročilnici so navedeni tudi vsi njegovi kontaktni podatki. Navedene art. pa naročnik naroča tudi za potrebe bolnišnice. | [7 empty] | E
CP | P | #053836 | PD C4512 ADAPTER Y-IPSILON ZA APD kat.št. C4512 Baxter |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002618 | 1 |  | C4512 | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N002619 | KATETER PERITONEALNI DESNI |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - silikonski material - oblika »labodji vrat« - notranja objemka z dakronskim gumbom za boljšo fiksacijo in intraperitonealno vraščanje - radiopačna linija - zunanja podkožna objemka - zaviti intraperitonealni konec katetra s stranskimi luknjicami, ki omogočajo večjo površino in boljši iztok | [7 empty] | E
CP | P | #320004 | PD KATETER PERITONEALNI DESNI kat.št. 8888413419 Covidien AG |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002619 | 1 |  | 8888413419 | Covidien AG | [5 empty] | E
CP | N | #N002620 | KATETER PERITONEALNI LEVI |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - silikonski material - oblika »labodji vrat« - notranja objemka z dakronskim gumbom za boljšo fiksacijo in intraperitonealno vraščanje - radiopačna linija - zunanja podkožna objemka - zaviti intraperitonealni konec katetra s stranskimi luknjicami, ki omogočajo večjo površino in boljši iztok | [7 empty] | E
CP | P | #320005 | PD KATETER PERITONEALNI LEVI kat.št. 8888413401 Covidien AG |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002620 | 1 |  | 8888413401 | Covidien AG | [5 empty] | E
CP | N | #N009116 | IGLA ZA DIALIZO 1,5mm 15mm arterijska igla s stransko odprtino |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - premer igle naj bo 1,6mm, - dolžina kovinskega dela igle 15mm, - notranji in zunanji del igle mora imeti silikonsko prevleko, - dolžina silastičnega dela cevke igle s stiščkom mora biti 150mm, - igla mora imeti vzdolžno odprtino nad konico igle nasproti zunanji odprtini, - konice igle morajo biti netravmatske, ostre, dobro brušene, tako da ne povzročajo bolečine in le minimalno poškodbo kože. | [7 empty] | E
CP | P | #463990 | IGLA ZA DIALIZO 1,5mm 15mm arterijska igla s stransko odprtino A611 kat.št. 5077611 Fresenius Medical Care (sc=50kos) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009116 | 1 |  | 5077611 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | P | #975162 | IGLA ZA DIALIZO 1,5mm 15mm arterijska igla s stransko odprtino A611 kat.št. F00012267 Fresenius Medical Care (sc=50kos) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009116 | 1 |  | F00012267 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N009117 | KATETER PERITONEALNI ukrivljen LEVI |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - silikonski material, - ukrivljen kateter v obliki labodjega vratu, - zaviti intraperitonelani del katetra v obliki "polžka "s stranskimi luknjicami, ki omogočajo večjo površino in boljši iztok, - primeren za vstavitev na levo stran trebuha, - notranja in zunanja podkožna objemka, - radipoačna črta, - dolžina katetra: 62,5cm | [7 empty] | E
CP | P | #462617 | KATETER PERITONEALNI ukrivljen LEVI 62,5cm Argyle™ Swan Neck kat.št. 8888413807 Medtronic |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009117 | 1 |  | 8888413807 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N009118 | KATETER PERITONEALNI ukrivljen DESNI |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - silikonski material, - ukrivljen kateter v obliki labodjega vratu, - zaviti intraperitonelani del katetra v obliki "polžka "s stranskimi luknjicami, ki omogočajo večjo površino in boljši iztok, - primeren za vstavitev na desno stran trebuha, - notranja in zunanja podkožna objemka, - radipoačna črta, - dolžina katetra: 62,5cm | [7 empty] | E
CP | P | #462618 | KATETER PERITONEALNI ukrivljen DESNI 62,5cm Argyle™ Swan Neck kat.št. 8888413815 Medtronic |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009118 | 1 |  | 8888413815 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N009121 | KATETER PERITONEALNI dolžina 62cm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - silikonski material, - raven kateter, ki ima konico intraperitonealnega dela zavito v obliki "polžka " s stranskimi luknjicami, ki omogočajo večjo površino in boljši iztok - notranja in zunanja podkožna objemka, - radipoačna črta, - dolžina katetra: 62,0cm | [7 empty] | E
CP | P | #462621 | KATETER PERITONEALNI dolžina 62cm Argyle™ Curl Cath kat.št. 8811313010 Medtronic |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009121 | 1 |  | 8811313010 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N009932 | LINIJE ZA ENOIGELNO (SN) HD SET A/V Online |  |  |  | 320 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | sistemi za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječimi monitorji proizvajalca FRESENIUS, tipa 5008. | [7 empty] | E
CP | P | #962445 | LINIJE ZA ENOIGELNO (SN) HD SET A/V Online plus 5008 kat.št. F00000386 Fresenius Medical Care |  |  |  | 320 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009932 | 1 |  | F00000386 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N009955 | ELEKTRODA SODIUM CONDITIONER ZA IONOMETER, tip Roche AVL 9180 |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - potrošni material za elektrolitski analizator Roche 9180 - tekočina za dnevno umerjanje natrijeve elektrode in vzorčnega senzorja | [7 empty] | E
CP | P | #959547 | ELEKTRODA SODIUM ELECTRODE CONDITIONER ZA AVL 9180 125ml kat.št. 03110362180 Roche |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009955 | 1 |  | 3110362180 | Roche | [5 empty] | E
CP | N | #N009956 | KONTROLA ELEKTROLITSKA ZA IONOMETER tip Roche AVL 9180 |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - potrošni material za elektrolitski analizator Roche 9180 - kontrole za QC (quality control) v treh točkah za kontrolo natrijevih, kalijevih, kalcijevih, klorovih in litijevih parametrov | [7 empty] | E
CP | P | #959546 | ELEKTROLITSKA KONTROLA ZA IONOMETER AVL 9180 ISETROL ELECTROLYTE CONTROL. L 1-3 kat.št. 03112888180 Roche |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009956 | 1 |  | 3112888180 | Roche | [5 empty] | E
CP | N | #N009957 | KASETA SNAP PAK ZA IONOMETER tip Roche AVL 9180 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - potrošni material za elektrolitski analizator Roche 9180 - vsebovati mora: Standard A 350ml, Standard B 85ml, Standard C 85ml, Referenčno tekočino 85ml (Kalijev klorid 1,2mol/L) in prostor za odpad | [7 empty] | E
CP | P | #959545 | KASETA ZA IONOMETER AVL 9180 SNAPPAK kat.št. 03112349 180 (BP 5186) Roche |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009957 | 1 |  | 3112349180 | Roche | [5 empty] | E
CP | N | #N010334 | DIALIZNE IGLE ZA ENOIGELNO DIALIZO VELIKOST 1,6MM |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - premer igle naj bo 1,8mm - dolžina kovinskega dela igle: 25mm - notranji in zunanji del igel mora imeti silikonsko prevleko - dolžina silastičnega dela cevke igle s stiščkom mora biti 150mm - konice igle morajo biti netravmatske , ostre, dobro brušene, tako da ne povzroča bolečine in minimalno poškodbo kože. | [7 empty] | E
CP | P | #967270 | IGLA ZA ENOIGELNO DIALIZO VELIKOST 15G 1,8x25MM SN550RG kat.št. 5081551 Fresenius Medical Care |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010334 | 1 |  | 5081551 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N011933 | SET ZA ODVZEM VZORCA DIALIZNE VODE |  |  |  | 120 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za odvzem vzorcev je namenjen preverjanju kakovosti dializne vode. Uporablja se skupaj z vzorčnimi ventili za odvzem vode iz sistema, kjer je treba oceniti, ali ustreza zahtevanim standardom (mikrobiološka ali kemična analiza) | [7 empty] | E
CP | P | #953120 | SET ZA ODVZEM VZORCA kat.št. F00010382 Fresenius Medical Care |  |  |  | 120 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011933 | 1 |  | F00010382 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N011934 | SREDSTVO ZA ČIŠČENJE IN VROČO DEZINFEKCIJO DIALIZNEGA APARATA |  |  |  | 2200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Izdelek ima pH vrednost med 1,7 in 2,0, je bioraz-gradljiv, brez vonja, brez barvnih dodatkov, aktiv-ne sestavine so pridobljene iz naravnih snovi. -Omogoča odstranjevanje vodnega kamna (omo-goča razkuževanje in odstranjevanje kamna v enem koraku) in ima sinergijski učinek. - Pri segrevanju na 84°C ima širok spekter mikro-bicidnega delovanja: - Deluje baktericidno (uničuje bakterije) kot viru-cidno (uničuje viruse), vključno s pomembnimi patogeni, kot so HBV,HCV in HIV. | [7 empty] | E
CP | P | #953139 | CITROSTERIL 10x100ML kat.št. 5085861 Fresenius Medical Care |  |  |  | 2200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011934 | 1 |  | 5085861 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N011935 | SREDSTVO ZA ČIŠČENJE IN HLADNO DEZINFEKCIJO DIALIZNEGA APARATA |  |  |  | 96 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Izdelek omogoča učinkovit postopek razkuževanja in odstranjevanja vodnega kamna pri nizkih temperaturah (dializna naprava pri 37 °C). -100 g Puristerila vsebuje: 4,2 g perocetne kisline (ob proizvodnji),vodikov peroksid in pomožne snovi. -Aktivne sestavine se razgradijo v kisik, ocetno kislino in vodo | [7 empty] | E
CP | P | #953177 | PURISTERIL 12x200ML kat.št. 508551 Fresenius Medical Care |  |  |  | 96 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011935 | 1 |  | 508551 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N011936 | SREDSTVO ZA ČIŠČENJE IN HLADNO DEZINFEKCIJO DIALIZNEGA APARATA |  |  |  | 8 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Izdelek omogoča učinkovit postopek razkuževanja in odstranjevanja vodnega kamna pri nizkih temperaturah (dializna naprava pri 37 °C). -100 g Puristerila vsebuje: 4,2 g perocetne kisline (ob proizvodnji),vodikov peroksid in pomožne snovi. -Aktivne sestavine se razgradijo v kisik, ocetno kislino in vodo | [7 empty] | E
CP | P | #953178 | PURISTERIL 340 5KG kat.št. F00006606 Fresenius Medical Care |  |  |  | 8 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011936 | 1 |  | F00006606 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N011973 | SET ZA UVAJANJE ZA 18G IGLO globina 1,5, 2,5, 3,5cm |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - za potrebe uvajanja dializnega katetra - kompatibilno s sondo UZ aparata Site Rite - Set za UZ. - Set vsebuje: sterilen gel za UZ 20g, 2x elastika, sterilna prevleka - kondom 14x91,5cm in vodilo za iglo z nastavki. Lahko tudi s sterilno prevleko iz polietilena, 15x122 cm | [7 empty] | E
CP | P | #975745 | SET ZA UZ sondo 18G kat.št. 9001C0212 Bard (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011973 | 1 |  | 9001C0212 | Bard | [5 empty] | E