
SPECIFIKACIJE
	Naročnik
	Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

	Oznaka javnega naročila
	270-12/2025

	Predmet javnega naročila
	Aparat za pranje in dezinfekcijo nočnih posod


V postopku oddaje javnega naročila »Aparat za pranje in dezinfekcijo nočnih posod « naročnika SB Nova Gorica, izjavljamo, da predmet ponudbe v celoti izpolnjuje vse tehnične in strokovne specifikacije navedene v nadaljevanju. 
Zaželeno je, da ponudnik pri vsakem razpisanem sklopu na katerega se prijavlja, v desnem stolpcu preglednice navede mesto v ponudbeni dokumentaciji, na katerem je razvidno izpolnjevanje tehnične in strokovne specifikacije (kjer je narava zahteve taka, da se jo lahko izkazuje s priloženo tehnično dokumentacijo ponujene opreme).
Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

	Zap.št.
	Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti:
	Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve

	 
	TERMODEZINFEKTOR ZA NOČNE POSODE 
	 

	 
	 
	 

	
	Predmet nakupa je termodezinfekor (št. kos 3)  za praznjenje, pranje in termično dezinfekcijo nočnih posod in sukcijskih steklenic z vgrajenim generatorjem pare ter izlivniki za izlivanje gostejših snovi, z demontažo in odvozom starih ter dobavo in montažo novih termodezinfektorjev in izlivnikov in pripadajočega pohištva
	

	 
	 
	 

	zap. št.
	zahtevano
	 

	1
	prostostoječ model
	 

	2
	vse površine morajo biti gladke z zaobljenimi robovi
	

	3
	model je sledečih dimenzij:  višina 1300 mm (+/- 3%), globina 600 mm, širina 450 mm
	 

	4
	kontrolna enota je v slovenskem jeziku, prikazovalnik procesa pranja, alarmni sistem, prikazovanje napak s kodami,  servisni program
	 

	5
	temperatura vode ob iztoku ne sme presegati 60°C
	 

	6
	max priključna moč 400V, 6 kW
	 

	7
	ima možnost priklopa na mrzlo vodo, gretje  omogoča el. generator pare
	 

	8
	vlaganje ima spredaj z avtomatskim zaklepanjem vrat med procesom in se hermetično zaprejo
	 

	9
	vrata se odpirajo ročno
	 

	10
	ima možnost stenskega in talnega odtoka premera fi 100+/- 10%
	 

	11
	izdelan je iz nerjavečega kislinsko odpornega jekla AISI 304 in je toplotno izoliran 
	 

	12
	notranjost komore je brez mrtvih kotov (robovi zaokroženi)
	 

	13
	izdelan je v skladu z EN ISO 15883-3, EN1717, oznaka CE 
	 

	14
	izvede termično dezinfekcijo
	 

	15
	opremljen s fenom s HEPA filtrom (H13) za hlajenje in delno sušenje po procesu
	 

	16
	ima nameščen program, ki zagotavlja učinkovito dezinfekcijo spor Clostridium difficile 
	 

	17
	certifikat o odstranjevanju spor Clostridium diff.  dezinfekcijskem stroju
	 

	18
	ima košaro, v katero je možno vložiti različne nočne posode in zbirno posodo za urin
	 

	19
	ima dovolj velik prostor za namestitev izpiralnega sredstva in detergenta z možnostjo zaklepa
	 

	20
	dozirna naprava za detergente in izpiralno sredstvo je avtomatsko s senzorjem za nivo dezinfekcijskih sredstev
	 

	21
	ponudnik mora v ponudbi navesti seznam vseh pralno - dezinfekcijskih sredstev (komercialno ime in proizvajalca), ki se lahko oz., ki se morajo uporabljati za ponujeni artikel
	 

	22
	čiščenje in dezinfekcija naj poteka preko istih šob, minimalno naj ima 8 fiksnih in 2 rotacijskih šob
	 

	23
	imeti mora sistem za dezinfekcijo cevi v sistemu po vsakem procesu
	 

	24
	vzdrževanje in servisiranje aparata naj bo iz sprednje strani
	 

	28
	pripadajoč izlivnik 450 mm (opisan v naslednji tabeli)
	 

	 
	 
	 

	 
	IZLIVNIK                                                                                                               Izlivnik (št. Kos 2 ) namenjen odlivanju gostejših odpadnih snovi in pomivanju različnega pribora in posod z demontažo, odvozom starih in dobavo ter montažo novih izlivnikov
	 

	1
	izdelan naj bo iz nerjavečega kislinsko odpornega jekla AISI 304
	 

	2
	dimenzije: širina 450 mm, max višina 1100mm, globina 600mm
	 

	3
	možnost odtoka v steno ali tla 
	 

	4
	s sprednje strani naj ima dostop do odtočne cevi
	 

	5
	vse površine naj bodo gladke, robovi zaokroženi zaradi lažjega čiščenja in vzdrževanja
	 

	6
	korito naj ima dvižno rešetko
	 

	7
	maska brez vgrajene mešalne baterije (izlivnik omogoča uporabo obstoječe stenske mešalne baterije)
	 

	8
	vgradnja naj bo mogoča z leve ali desne strani blatexa ali pa med ostale elemente v prostorih za fekalne izlive
	 

	 
	 
	 

	 
	INOX viseča omarica
	 

	1
	izdelana naj bo iz nerjavečega kislinsko odpornega jekla AISI 304, debeline najmanj 1mm
	 

	2
	dimenzije: širina 2135mm, višina 600mm, globina 300mm (+/- 3%)
	 

	3
	po sredini pregrajena na dva dela
	 

	4
	vsak del ima dvokrilna INOX vrata z INOX ročaji in mehkim zapiranjem
	 

	5
	vsak del ima po višini nastavljivo INOX polico
	 

	 
	 
	 

	 
	INOX stenska obloga
	 

	1
	izdelana naj bo iz nerjavečega kislinsko odpornega jekla AISI 304, debeline najmanj 1mm
	 

	2
	1 kos dimenzij 2130x700mm (+/- 5mm) in 1 kos 1500x620mm (+/- 5mm)
	 

	 
	 
	 

	 
	INOX pult s koritom
	 

	1
	izdelan naj bo iz nerjavečega kislinsko odpornega jekla AISI 304, debeline najmanj 1mm
	 

	2
	dimenzije: širina 1231mm, višina 905mm, globina 600mm (+/- 3%)
	 

	3
	dimenzije korita: 400x400x250mm
	 

	4
	dvokrilna vrata z INOX ročaji in mehkim zapiranjem
	 

	5
	po sredini razdeljena na 2 dela
	 

	6
	ima odstranljivo INOX poličko na 4 nogicah, dimenzij: 600x600mm
	 

	 
	 
	 


Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj 

navedenim opisom.

	V/na      , dne      

	Ponudnik (vpisati točen naziv pondunika):
	     

	Zastopnik/prokurist (ime in priimek)


	Podpis
	Žig

	     
	
	


Stran 2 od 2
Stran 1/2

