**SPECIFIKACIJE za opremo dveh ginekoloških ambulant**

**Dva (2) GINEKOLOŠKA PREGLEDNA STOLA**, ki naj imata:

* ergonomsko tridelno kvalitetno izdelano brezšivno oblazinjenje iz kvalitetnega antibakterijskega umetnega usnja v treh popolnoma odmičnih delih za lažje čiščenje
* naslonjalo za noge v obliki loka s podporo stegna, ki omogočajo nastavitev ravnega, udobnega ležečega položaja za potrebe ultrazvočne preiskave, brez potrebe po uporabi dodatne oblazinjene plošče za noge. Opora za stopala naj bo oblazinjena in naj ima PVC odmično zaščito za lažje čiščenje
* nosilec za papir, montiran na zadnjem delu stola, v zadostni širini, da prekrije vso širino in dolžino oblazinjenega dela (sedalni del, hrbtni del in vzglavje)
* sedalni del stola naj omogoča tako nizek položaj, da je posedanje pacientke enostavno, brez uporabe stopnice ali pomoči
* odmično posoda za odpadke na pomičnem nosilcu
* električne naj bodo nastavitve nosilcev za noge, sedalnega dela, naslonjala, višine stola, naj omogoča možnost premika v Trendelenburgov položaj
* električne nastavitve stola naj bodo omogočene s fiksno stopalko, ki je zadostno zaščitena pred vdorom tekočin (vsaj po standardu IPX6), brezžično prenosno stopalko in z daljinskim upravljalcem
* električna nastavitev naj ima spominske funkcije za nastavitve preglednega stola, za lažje prilagajanje stola pacientki in pregledovalcu
* za urgentne situacije naj bo hitrost dvigovanja pacientke vsaj 30 mm/s
* naj omogočata obremenitev s težo pacientke vsaj do 180 kg
* naj omogočata nastavitve naklona naslonjala vsaj med -5°/+50°, nastavitev nosilcev naklona za noge vsaj med -18°/+19° in nastavitve naklona sedeža vsaj med +5°/+10°
* integrirana teleskopska kolesa za pomikanje stola po prostoru, dvig stola na teleskopska kolesa naj se izvede z daljinskim upravljalcem, brez uporabe moči
* varnostni senzor za stabilnost stola
* podporno baterijo z indikatorjem polnjenja

**DIGITALNI KOLPOSKOP – integriran v enem od ginekoloških preglednih stolov**

* naj bo nameščen na gibljivem nosilcu, integriranem v enem od ginekoloških preglednih stolov in spravljen tako, da omogoča takojšnjo uporabo
* naj bo omogočeno varno odmikanje in shranjevanje kolposkopa, če ni v uporabi
* naj ima možnost avtomatskega in ročno fokusiranja
* naj omogoča 1.5 - 20x optični zoom
* naj ima polarizacijski filter, zeleni filter
* naj omogoča FULL HD resolucijo (vsaj 1920 x1080 pikslov

naj omogoča različne stopnje osvetlitve – LED svetloba

* naj omogoča zamrznitev slike
* naj ima možnost fotografiranja ali video posnetka z avtomatskim brezžičnim prenosom na določen računalnik

**LCD EKRAN integriran v ginekološki stol s kolposkopom** naj ima

* LCD ekran naj ima diagonalo vsaj 21''
* naj bo montiran na horizontalno pomičnem nosilcu na desni strani stola (gledano s strani zdravnika)
* naj omogoča FULL HD resolucijo (vsaj 1920 x1080 pikslov)
* naj ima možnost brezžičnega prenosa slike/videa na računalnik
* naj podpira povezavo z ultrazvočnim aparatom

**Dva (2) VRTLJIVA STOLA ZA ZDRAVNIKA** brez naslonjala naj imata:

- oblazinjen sedež iz kvalitetnega, antibakterijskega umetnega usnja v enaki barvi kot ginekološki stol

- možnost ročne nastavitve po višini z ročico

- vsaj 5 dobro premakljivih kolesc za lažje premikanje po prostoru

**Dva (2) MOBILNA PREDALNIKA ZA INSTRUMENTE Z GRELNIM PREDALOM ZA GINEKOLOŠKE SPEKULE** naj imata

* ergonomsko obliko, na kolescih z zavoro
* ogrevan predal za spekule naj omogoča nastavitev temperature s tipko med 34°in 38°C
* posodo za odpadke in posodo za uporabljene spekule z vstavljeno mrežasto košaro iz nerjavečega jekla, posodi naj se odpirata z nožno stopalko
* predalnik naj ima izvlečno mizico iz nerjavečega jekla
* barva predalnika naj bo v barvni kombinaciji z barvo ginekološkega preglednega stola