OP svetilka + satelit / OPIS: / - OP svetilka in satelit, pritrjena na podkonstrukcijo v tehničnem stropu / - nosilna konstrukcija v medstropovju je obstoječa / - roke vseh komponent montirane na enoosni cevni sistem / - LED tehnologija brez infrardečega sevanja / - Hladna svetloba ki preprečuje izsušitev tkiva med dolgotrajnimi posegi / - Obsevanost Ee2 manjša od 500 W/m2 / - distribucija svetlobe na mizo brez vročih mest, krogov svetlobe in drugih motečih pojavov / - barvna temperatura: 4200 K / - vrednost barvnega indeksa 95 / - set petih snemljivih ročajev primernih za sterilizacijo / - zagotovljena mora biti stabilna osvetlitev ne glede temperaturo LED diod / - sistemsko pripravljena za brezžično HD kamero / - pridobljen certifikat IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-2-41 / - Regulativa (EU) 2017/745 o medicinskih napravah / - EC certifikat ali izjava o lastnostih / Op svetilka - glavna / - Najmanj 24 LED žarnic v kupoli / - LED žarnice vgrajene v kolimatorje (leče), ki porducirajo več svetlobe / - premer koncentriranega svetlobnega snopa: nastavljiv 200-250 mm / - elektronska nastavitev svetlobnega polja s 5 stopnjami. Nastavitev ne sme vplivati na svetilnost / - svetilnost koncentriranega snopa: nastavljiva od 10.000 lux do160.000 lux / - nastavitev svetilnosti s 6 stopnjami / - nastavitev osvetlitve: na kontrolnem panelu na svetilki ali/in s sterilnim ročnikom na kupoli in na stenskem displeju na dotik izven sterilnega polja / - možnost upravljanja komand na kontrolnem panelu na OP svetilki in na stenskem displeju na dotik izven sterilnega polja / - življenska doba žarnice min. 60.000 ur / - vgrajen dodaten vir endo osvetlitve, nastavljiv v 5 stopnjah 60 do 300 lux, zelena barva (kontastna sliki na monitorjih) / Op svetilka - satelit / - Najmanj 12 LED žarnic v kupoli / - LED žarnice vgrajene v kolimatorje, ki porducirajo več svetlobe / - premer koncentriranega svetlobnega snopa: nastavljiv 200-250 mm / - elektronska nastavitev svetlobnega polja s 5 stopnjami. Nastavitev ne sme vplivati na svetilnost / - svetilnost koncentriranega snopa: nastavljiva od 10.000 lux do160.000 lux / - nastavitev svetilnosti s 6 stopnjami / - nastavitev osvetlitve: na kontrolnem panelu na svetilki ali/in s sterilnim ročnikom na kupoli in na stenskem displeju na dotik izven sterilnega polja / - možnost upravljanja komand na kontrolnem panelu na OP svetilki in na stenskem displeju na dotik izven sterilnega polja / - življenska doba žarnice min. 60.000 ur / - vgrajen dodaten vir endo osvetlitve, nastavljiv v 5 stopnjah 60 do 300 lux, zelena barva (kontastna sliki na monitorjih) / V ponudbo vključite morebiten potrošni material ter vzdrževanje za 7-letno obdobje.