- Terapevtska dinamična blazina 1

SPECIFIKACIJE:

Blazine morajo ustrezati spodnjemu opisu:

- Primerne za najvišjo stopnjo ogroženosti pred nastankom RZP (IV. stopnja po EPUAP oz. NPUAP)

- Sestavljeno naj bo iz blazine in električne črpalke

- Blazina služi tudi kot posteljni vložek.

- Dimenzije morajo biti: med 193 in 198 cm x med 85 in 90 cm x med 18 in 20cm

- Blazina naj bo iz materiala najlon in polivretan (ne PVC)

- Naj ima dva načina delovanja: dinamično delovanje (izmenično polnjenje in praznjenje parnih in neparnih celic blazine) ter statično delovanje (vse celice blazine enakomerno polne).

- Pri dinamičnem delovanju mora biti področje glave statično.

- Celice pri vznožju naj bodo iz posebej mehkega materiala, ki dodatno razbremenijo petni predel.

- Zračne celice naj bodo cilindrične oblike, vsaka posebej odstranljiva in zamenljiva.

- Nosilna osnova, ki naj preprečuje stik telesa s ploskvijo postelje, iz umetne pene, neprepustno oblečena v lastno prevleko zaradi odpornosti na umazanijo in vstavljena v dno blazine.

- CPR varovalka za hitro praznjenje blazine v primeru reanimacije, vgrajena v stranico blazine, kar onemogoča nehotno odpiranje.

- Čas izpraznitve do 10 sekund

- Prevleka naj bo odstranljiva, elastična v širino in dolžino, neprepustna za tekočine, prepustna za paro in zrak, biokompatibilna, ognjevarna, pralna na najmanj 85°C, mokro razkuževanje (avtoklaviranje) na 105°C, obdelana proti plesnim.

- Imeti mora mikroprocesorsko krmiljeno črpalko z vgrajenimi pnevmatskimi in digitalnimi senzorji za pritisk.

- Vključevanje črpalke samo ob izmenjavi in uravnavanju pritiskov, v ostalem času je črpalka tiho (brez brnenja).

- Tiho delovanje (največ 35 dB na 1 m razdalje).

- Digitalna tipkovnica z zaslonom za nastavitve

- Nastavitev pritiska glede na težo oz. udobje za pacienta

- Sistem samokontrole, ki korigira pritiske

- Vizualno signaliziranje v realnem času, ko sistem samodejno uravnava pritiske

- Izbira med dinamičnim in statičnim načinom delovanja

- Možnost nastavitve enakomernega visokega pritiska za premeščanje blazine in za lažje čiščenje. Sistem se po določenem času sam vrne na prejšnje nastavitve.

- Samodejno varnostno zaklepanje tipkovnice, ki preprečuje nehotne spremembe nastavitev.

- Alarmi za pritisk in za izpad električnega toka – zvočni in vizualni

- Sistem hitrega polnjenja: do 25 minut, če je blazina povsem prazna

- Sistem varčevanja z električno energijo

- Za paciente telesne teže od 40 do 180 kg

- V primeru izpada električnega toka sistem samodejno izravna pritiske v celicah in vzdržuje zadosten pritisk vsaj še 12 ur.

- Pasovi za pritrditev na posteljo

- Ročaji za prenašanje blazine

- Žepek po robu blazine za električni kabel, kar preprečuje visenje kabla

- Garancijska doba: 2 leti

- Št. kosov za naročilo: 4 kosi

- Terapevtska dinamična blazina 2

- SPECIFIKACIJE

Blazine morajo ustrezati spodnjemu opisu:

- Primerne za visoko stopnjo ogroženosti pred nastankom RZP (III. stopnja po EPUAP oz. NPUAP)

- Sestavljeno naj bo iz blazine in električne črpalke

- Blazina je nadvložek

- Dimenzije morajo biti: med 193 in 198 cm x med 85 in 90 cm x med 11 in 13 cm

- Blazina naj bo iz materiala najlon in polivretan (ne PVC)

- Naj ima dinamičen način delovanja (izmenično polnjenje parnih in neparnih celic)

- Področje glave ostane statično.

- Zračne celice cilindrične oblike, vsaka posebej odstranljiva in zamenljiva.

- CPR varovalka za hitro praznjenje blazine v primeru reanimacije.

- Čas izpraznitve do 10 sekund

- Prevleka naj bo odstranljiva, elastična v širino in dolžino, neprepustna za tekočine, prepustna za paro in zrak, biokompatibilna, ognjevarna, pralna na najmanj 85°C, mokro razkuževanje (avtoklaviranje) na 105°C, obdelana proti plesnim.

- Imeti mora mikroprocesorsko krmiljeno črpalko z vgrajenimi digitalnimi senzorji za pritisk.

- Vključevanje črpalke samo ob izmenjavi in uravnavanju pritiskov, v ostalem času je črpalka tiho (brez brnenja).

- Tiho delovanje (največ 35 dB na 1 m razdalje).

- Nastavitev pritiska glede na težo pacienta

- Alarmi za prenizek in previsok pritisk, za dinamični način delovanja in za izpad električnega toka – zvočni in vizualni

- Sistem hitrega polnjenja blazine

- Sistem varčevanja z električno energijo

- Za paciente telesne teže od 40 do 180 kg

- Hitri konektorji

- Do 12 ur statičnega pritiska v primeru izpada električnega toka ali transporta.

- Pasovi za pritrditev na posteljo

- Ročaji za prenašanje blazine

- Garancijska doba: 2 leti

- Št. kosov za naročilo: 11

Opomba:   V kolikor naročnik ponujenega artikla ne pozna in ga ni preizkusil, mora ponudnik v roku 7 dni od naročnikovega poziva ponuditi naročniku demonstracijski artikel za testiranje in potrditev primernosti.