SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 252-4/2025 |
| Predmet javnega naročila | OCT aparat |

V postopku oddaje javnega naročila »OCT aparat« naročnika SB Nova Gorica, izjavljamo, da predmet ponudbe v celoti izpolnjuje vse tehnične in strokovne specifikacije navedene v nadaljevanju. Zaželeno je, da ponudnik v desnem stolpcu navede mesto v ponudbeni dokumentaciji, na katerem je razvidno izpolnjevanje tehnične in strokovne specifikacije (kjer je narava zahteve taka, da se jo lahko izkazuje s priloženo tehnično dokumentacijo ponujene opreme) in v prospektih/katalogih označi z točko iz preglednic v nadaljevanju.

Ponujeno:

Proizvajalec: _____________________________________

Model: ______________________________

| Zap.št. | Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: |  |
| --- | --- | --- |
| Razširjen opis lastnosti aparata za optično koherenčno tomografijo (OCT) |  |  |
| 1 | Mobilni sistem za optično koherenčno tomografijo (OCT) za znotrajžilno uporabo, ki omogoča koregistracijo angiografske in OCT slike, z vsemi spodaj navedenimi lastnostmi. |  |
| 2 | Sistem za izvajanje FFR in OCT meritev v sestavi: sistemsko ohišje, ločilni transformator,pogon za lasersko slikanje, računalnik, monitor, tipkovnica, miška, DOC kontroler ali ekvivalenten nadzorni modul, vmesnik za prenos aortnega tlaka, ustrezna kabla za vhod in izhod aortnega tlaka (adapter in monitor kabel). |  |
| Aparat mora omogočati: |  |  |
| 1 | Merjenje FFR in indeksa za oceno hemodinamske pomembnosti koronarne stenoze brez uporabe adenozina |  |
| 2 | Visokoločljivostjo znotrajžilno slikanje arterij z optično koherenčno tomografijo (OCT), ločljivosti 10 mikrometrov. |  |
| 3 | Programska oprema za optimizacijo postavitve stenta, arhiviranje slik in podatkov v DICOM format ali na lokalne medije (USB, CD/DVD). |  |
| Potrebne tehnične lastnosti: |  |  |
| 1 | Visokoločljivostni način vleka (pullback) vsaj 50 mm ter nizkoločljivostni način vleka vsaj 70 mm, |  |
| 2 | Kontrolni modul (npr. DOC ali enakovreden) za pogon OCT katetra in upravljanje zajema posnetkov, |  |
| 3 | Vmesnik za prenos aortnega tlaka (brezžični ali žični), ki je trajno nameščen med AO-transducerjem in hemodinamskim sistemom ter zagotavlja nemoteno delovanje, |  |
| 4 | Adapter in monitor kabel za povezavo z hemodinamskim sistemom. možnost vzpostavitve koregistracije z angio aparatom |  |
| 5 | Programska oprema podprta z umetno inteligenco, ki omogoča hitrejši postopek uporabe in učinkovitejšo interpretacijo podatkov. |  |
| 6 | Programska oprema omogoča: - avtomatsko zaznavanje kalcija z nastavljivim pragom zaznavanja kalcija - samodejno merjenje kota prisotnosti in debeline kalcija znotraj žile - avtomatsko merjenje EEL, MLA, diametra lumna in površine lumna žile - programska funkcija, ki nudi primerjavo žive angiografske slike s planom postavitve stenta (co-registration) - brezžični obposteljni kontroler, ki omogoča sterilnemu operaterju samostojno vodenje OCT in FFR preiskave. |  |
| Pripadajoč potrošni material: |  |  |
| 1 | OCT kateter kateter za slikanje arterij s pomočjo optične koherenčne tomografije; uporabna dolžina vsaj 130 cm; hidrofilna prevleka; crossing profil do 3 FR; RX konica z dvojnim lumnom za lažje vstavljanje vodilne žice; kompatibilnost z 6 FR vodilnimi katetri in standardno vodilno žico 0,014'', visokoločljivostni način vleka (pullback) vsaj 50 mm ter nizkoločljivostni način vleka vsaj 70 mm, frame rate vsaj 160 FPS radiopačni markerji za natančno pozicioniranje v ciljni leziji avtomatska kalibracija |  |

Kjer ni izrecno zahtevano drugače, je zaželeno, da ponudnik priloži tehnično dokumentacijo ponujene opreme, kot so na primer prospekti, tehnični listi ipd. Naročnik lahko v okviru preverjanja resničnosti navedb v ponudbi oziroma na podlagi drugega odstavka 89. člena ZJN-3 katerega koli ponudnika pozove k podaji pojasnil oziroma predložitvi dodatne dokumentacije v zvezi s tehničnimi specifikacijami oziroma izpolnjevanjem zahtev iz tega dokumenta.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |