
SPECIFIKACIJE
	Naročnik
	Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

	Oznaka javnega naročila
	270-16/2025

	Predmet javnega naročila
	Hladilnik za zdravila


V postopku oddaje javnega naročila »Hladilnik za zdravila« naročnika SB Nova Gorica, izjavljamo, da predmet ponudbe v celoti izpolnjuje vse tehnične in strokovne specifikacije navedene v nadaljevanju. Zaželeno je, da ponudnik pri vsakem razpisanem sklopu na katerega se prijavlja, v desnem stolpcu preglednice navede mesto v ponudbeni dokumentaciji, na katerem je razvidno izpolnjevanje tehnične in strokovne specifikacije (kjer je narava zahteve taka, da se jo lahko izkazuje s priloženo tehnično dokumentacijo ponujene opreme).
Hladilnik za zdravila 
Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

                                                                                                                                             IZPOLNI PONUDNIK
	Zap.št.
	Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti:
	Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve

	1
	Hladilnik za zdravila s policami (najmanj 3) in integrirano ključavnico
	

	2
	Hladilniki morajo imeti možnost nastavitve temperature najmanj v območju 2-8 °C , lahko je pa območje tudi širše.
	     

	3
	Garancija 36 mesecev
	

	4
	Rok dobave: 45 dni
	     

	5
	Velikost hladilnika: podpultni 
Zunanje mere: maksimalna š/g/v = 63 / 65 / 84 cm. 

Notranje mere: minimalna š/g/v = 45 / 44 / 62 cm.
	

	6
	Neto prostornina hladilnika: 107,5 L ( dovoljena odstopanja ± 10%)
	     

	7
	CE certifikat
	

	8
	Glasnost: do 44 dB
	     

	9
	Digitalni prikaz temperature
	

	10
	Avtomatsko odtajanje
	     

	11
	Steklo na vratih: NE
	

	12
	Možnost namestitve interne sonde za zunanji merilec temperature
	     

	13
	Hladilnik mora biti kalibriran s certifikatom akreditiranega laboratorija v Sloveniji. Čas meritev za kalibracijo želimo 24 ur. Želimo akreditirano kalibracijo v najmanj 10 točkah..
	

	14
	Hladilnik je potrebno validirati po 4 letih. Validacija mora biti izvedena v skladu z zahtevami in določili Pravilnika o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil ter drugimi standardi in priporočili o spremljanju in beleženju hladne verige, cepljenju in hrambi zdravil. Validacija mora biti izvedena z merilniki temperature, ki imajo akreditirane kalibracijske certifikate. Čas meritev za validacijo želimo 24 ur. Želimo akreditirano validacijo v najmanj 10 točkah.
	     


Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj 

navedenim opisom.
	V/na      , dne      

	Ponudnik (vpisati točen naziv pondunika):
	     

	Zastopnik/prokurist (ime in priimek)


	Podpis
	Žig

	     
	
	


Stran 2 od 2
Stran 1/2

