## foto1blazina
Aparat za obsevanje novorojenčka z zlatenico 1 kos
TIP APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE: ne starejše od 2023
Aparat za obsevanje novorojenčka pri zlatenici, ki omogoča obsevanje od preko velike telesne površine
Minimalne mere: 30 (širina) x 50(dolžina) cm (+/- 10%), tehnologija optičnih vlaken
1. | Nastavljanje obsevanja:
1.1. | - aparat naj obseva s terapevtsko modro svetlobo v terapevtskem razponu, skladnem smernicam AAP za bolnike, skladno standardu EN 60601-2-50 za fototerapijo novorojenčkov in dojencev, z obsevalnim sprektom v območju 400-500 nm in najvišjo močjo pri 460 nm, moč obsevanja naj bo vsaj do 35 mikroW/cm2/nm, površina obsevanja pa naj bo vsaj 1000 cm2
2022-02-01 | - vir svetlobe naj bodo LED lučke z visoko življenjsko dobo, vsaj 7.000 ur moči preko 75 W
2. | Časovniki in uporaba:
2.1. | - aparat naj ima nastavljiv časovnik - timer določanja časa terapije obsevanja. Prav tako naj bo vgrajen časovnik za spremljanje skupnega časa obsevanja aparata.
2.2. | - aparat naj obseva novorojenčka preko blazine, ki jo je možno oviti okrog novorojenca ali namestiti na ravno ploskev. Blazina naj bo mehka in upogljiva, tako da je lahko novorojence obsevan s spodnje strani in iz obeh strani, ob tem je lahko od zgoraj obsevan še s klasično fototerapijsko lučko. Površina obsevanja foto blazine naj bo vsaj 1000cm2.
3. | Fizične karakteristike, pribor in skladnost:
3.1. | - fototerapevtska lučka naj bo prenosljiva, za ta namen naj ima prenosno ročico, teža lučke in obsevalnih podlag pa naj ne presega 2,5 kg.
3.2. | - Aparat naj bo nameščen na nosilcu, ki ga je možno namestiti na standadno bolnišnično letev (DIN šino) ali infuzijsko stojalo. Aparat naj bo snemljiv iz nosilca brez uporabe orodja. Ob aparatu naj bo kompleten pribor za funkcionalno delovanje ter začetni set potrošnega materiala, vsaj 10 prevlekic za podlago ter vsaj 10 zaščitnih očal za fototerapijo v 3 različnih velikostih. Očala naj bodo po velikosti barvno razločljiva med seboj in naj imajo dobro zaščito pred UV sevanjem ter nastavljiv Velcro trak za namestitev, ki naj križno fiksira trak (en trak mora fiksirati očala na vratu, drugi nad ušesi, preko temena, trak naj mehko prekriva ušesa. Ne smejo vsebovati lateksa. Področje, ki prekriva oko, naj bo izbočeno, da ni v konktaktu z zrklom in naj se opira na kostne strukture, tako da ohranja navlaženo oko. Očala naj imajo potrjeno zaščito pred sevanjem UV valovnih dolžin, svetloba ne sme prehajati filtra niti uhajati ob nosu ali ob obrveh. Očala morajo biti skladna EN 170:2002 in EN 167: 2001, optično sevanje mora biti pod 0,0001 pri valovnih dolžinah med 210 in 405nm oz. svetlobna prepustnost mora biti pod 0,001 pri valovnih dolžinah med 210 in 720nm potrebno priložiti test neodvisne in kompetentne ustanove. | ;
3.3. | Ponudnik naj ima vsaj 2, s strani proizvajalca šolana in certificirana serviserja za ponujeni aparat, priložiti je potrebno servisne certifikate. Aparat naj ima originalna tovarniško prevedena slovenska navodila za uporabo aparata in potrošnega materiala.
DODATNO:
Ponudnik mora predložiti predračun za aparat, ceno potrošnega materiala za 1400 pacientov v obdobju 7 let, ter predračun za servis za obdobje 7 let.
Aparat in blazinica morajo biti odporna na čiščenje in razkuževanje.
Naročnik lahko od ponudnika zahteva, da se ponujena oprema testira vsaj 15 delovnih dni od datuma dostave. Naročnik bo ponudnika pozval, da dostavi opremo na testiranje v roku 5 delovnih dni od prejetega poziva