| Dokument: 273-17/2024 |  |
| --- | --- |
| Datum: 24.04.2024 |  |

EN »Izdelava novega sistema sestrskega klica«

1. Predmet ponudbe

Predmet ponudbe je odstranitev starega sistema sestrskega klica in dobava ter montaža novega z vso potrebno servisno podporo.

2. Obseg storitve

Storitev obsega odstranitev in odvoz starega sistema sestrskega klica ter dobavo in montažo novega sistema ter nudenje vse potrebne servisne podpore na lokaciji SBNG, 5. nadstropje A-trakt. Upoštevati je potrebno vse veljavne zakone na tem področju kot tudi Prostorsko tehnično smernico TSG-12640-002:2021: Zdravstvene stavbe.

Naročnik zagotovi izbranemu ponudniku:

- pojasnila na vprašanja izvajalca v zvezi z izvedbo,

- omogoča večkratne oglede objekta po predhodnem dogovoru,

Predhodni ogled objekta je pogoj za oddajo ponudbe. Na ogled se predhodno najavite na mail: tajnistvo.tos@bolnisnica-go.si najkasneje do 06.05.2024. Rok za oddajo ponudbe je 14.05.2024.

3. Zahteve in tehnične specifikacije

3.1 Osnovne zahtevane lastnosti sistema:

- Sestri je omogočena govorna komunikacija z vsako sobo na oddelku

- Prisotnost v sobi omogoča sprejem in govorno komunikacijo z vsemi ostalimi sobami

- Sistem omogoča dodajanje opomnikov za neizvedena opravila po sobah

- Sistem mora biti pripravljen za naknadne nadgradnje (prevezava sestrskih klicev na mobilne telefone ipd.)

- Sistem omogoča naknadno povezavo z bilokaterimi ostalimi sistemi (informacijski, varnostni itd.)

- Sistem mora omogočati neomejeno razširitev na celotno bolnišnico (z namenom poenotenja sistemov)

- Sistem mora ustrezati standardu DIN VDE 0834

3.1 Komponente sistema:

3.1.1 Stenska LED lučka za indikacijo sestrskega klica:

- Status sestrskega klica prikazuje s pomočjo LED luči v 5ih barvah (zelena, rumena, modra, rdeča in bela)

- Ustrezati mora razredu zaščite IP 32

- ima 2 RJ 45 vtičnici za povezavo na sistem z UTP kablom

- Svetilnost max. 2500 Lux

3.1.2 Stenski komunikacijski terminal:

- Omogoča komunikacijo z glavno kontrolno enoto na sestrskem pultu

- Omogoča sprejemanje in izvajanje klicev

- Ima vgrajen mikrofon in zvočnik

- Ima vgrajen LC displej z osvetlitvijo

- Ima membransko tipkovnico z gumbi za:

- prisotnost sestre s kontrolno lučko

- prisotnost zdravnika s kontrolno lučko

- prisotnost tretje osebe (določi naročnik) s kontrolno lučko

- gumb za klicanje sestre

- gumb za klicanje zdravnika

- gumb za javljanje na klic s kontrolno LED lučko

- Ima RJ 45 vtičnico za povezavo na sistem z UTP kablom

- Ustrezati mora razredu zaščite IP 32

3.1.3 Žični daljinec s klicno tipko:

- Ima gumb za klic sestre

- Ima gumb za zvišanje svetilnosti luči

- Ima gumb za zmanjšanje svetilnosti luči

- Priključni kabel za povezavo na sistem, ki se neglede na kot potega iz vtičnice ne strga

- Odporna na prah in vlago, ustrezati mora razredu zaščite IP 54

3.1.4 Stenska tipka za klic sestre:

- Ima membranski gumb za klic sestre s kontrolno LED lučko

- Ima 2 RJ 45 vtičnici za povezavo na sistem preko UTP kabla

- Odporna na vlago in prah, ustrezati mora razredu zaščite IP 44

3.1.5 Stenska potezna tipka:

- Tipka se aktivira s potegom vrvice

- Namenjena mora biti za uporabo v mokrih prostorih (uporabljala se bo v tuših)

- Ima 2 RJ 45 vtičnici za povezavo na sistem preko UTP kabla

- Ustrezati mora razredu zaščite IP 44

3.1.6 Vgradni priključni modul:

- Vsebuje priključek za priklop diagnostike sistema

- Vsebuje RJ 45 vtičnico za priklop klicne naprave, z mehanizmom proti poškodovanju klicne vrvice neglede na to, pod katerim kotom se jo izvleče

- Vsebuje RJ 45 vtičnico za multimedijo

- Ustrezati mora razredu zaščite IP 32

3.1.7 Sistemsko mrežno stikalo:

- Mrežno stikalo ustrezno za priklop elementov in pravilno delovanje sistema.

3.1.8 Terminal za upravljanje:

- Prikazuje datum in čas

- Prikazuje vse sestrske klice in napake na sistemu

- Prikaz dogodkov ter statusa posredovanja znotraj sistema ali posredovanja v zunanje sisteme

- Omogoča določanje prioritet prikazovanja na način, da najprej prikazuje višjo prioriteto in nato padajoče glede na stopnjo prioritete

- Ima RJ 45 vtičnico za povezavo na sistem preko UTP kabla

Ustrezati mora razredu zaščite IP 30

3.1.9 Brezžična RF tipka:

- Komplet daljinska tipka za vzpostavitev klica in brezžični modul, preko katerega je povezana na sistem

- Daljinska tipka mora biti odporna na vlago in prah

- Ustrezati mora razredu zaščite IP 44

3.2 Sestava sistema:

Sistem sestoji iz:

- 16 stenskih LED lučk za indikacijo sestrskega klica

- 36 žičnih daljincev s klicno tipko

- 7 brezžičnih RF tipk

- 1 terminala za upravljanje

- 7 stenskih tipk za klic sestre

- 8 stenskih poteznih tipk

- 14 stenskih komunikacijskih terminalov

- 38 vgradnih priključnih modulov

- 2 sistemski mrežni stikali

- 1 računalnika, ki krmili delovanje vseh podsistemov ter beleži in shranjuje vse podatke in napake

3.3 Kabli in drobni material:

- Sistem je povezan in komunicira preko FTP kabla (mora ustrezati standardom za vgradnjo v zdravstvene ustanove), CAT 6a, z ustreznim številom priključkov, spojk itd.

- Vsi potrebni nosilci in ves drobni material, potreben za montažo in pravilno delovanje sistema

4. Rok izvedbe

Rok za izvedbo storitve je 60 delovnih dni od prejema naročila.

5. Garancija

- Garancijska doba min. 2 leti.

- Zagotovljeni rezervni deli in servisna podpora še najmanj 7 let po izteku garancije.

6. Vzdrževanje

- Ponudbi priložite tudi ponudbo za stroške vzdrževanja sistema za obdobje 7 let.

7. Rezervni deli

- Ponudbi priložite tudi katalog in cenik rezervnih delov.

8. Način plačila

30 dni po popravljeni storitvi.

9. Oddaja ponudbe

Rok za oddajo ponudbe je 14.05.2024 na mail: nabava@bolnisnica-go.si.

Naročnik si pridržuje pravico do neoddaje naročila.

Dokument pripravil:

Patrik Makovec, dipl.gosp.inž.