SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-1/2024 |
| Predmet javnega naročila | EKG aparati (7 kos) Sklop 1: EKG aparat za potrebe pediatrične službe (2 kos) Sklop 2: EKG aparat za potrebe internistične službe (5 kos) |

Sklop 1: EKG aparat za potrebe pediatrične službe (2 kos):

Ponujeno:

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |  |
| --- | --- | --- |
| EKG aparat za potrebe pediatrične službe (2 kos) |  |  |
| 1. Biti mora 12 – kanalni mikroprocesorsko upravljan elektrokardiograf za snemanje EKG za otroke, novorojenčke (vključno z nedonošenčki) in odrasle v frekvenčnem območju od 0 do 250 Hz |  |  |
| 2. Omogočiti mora delovanje: - napajanje iz omrežja 100 do 240 Vac (50 – 60 HZ) in - napajanje iz vgrajenega akumulatorja za avtonomno delovanje aparata. Akumulator mora omogočati 8 ur normalnega delovanja z izpisi EKG posnetkov vsakih 15 min (2 strani) |  |  |
| 3. Imeti mora naslednje vmesnike: - 2x USB - LAN (Ethernet 1 Gbit) - WiFi Lahko je samo 1x USB in RJ45. Ker naročnik nima nujno na vseh lokacijah zagotovljenega ustreznega števila LAN RJ45 portov pa mora ponudnik vseeno zagotoviti tudi možnost priklopa na WI-FI bodisi z ustreznim prenosnim usmernikom, ki se napaja preko USB in poveže na WI-FI, sam pa je povezan na LAN RJ45 na EKG. |  |  |
| 4. Omogočati mora izvoz in izpis podatkov v PDF (standard PDF/A) |  |  |
| 5. Imeti mora interni pomnilnik za najmanj 350 posnetkov in 100 posnetkov ritma v mirovanju ustrezen EKG, ki omogoča shranjevanje do 800 EKG posnetkov v interni spomin EKG aparata, brez vpliva ali gre za avtomatski posnetek ali posnetek ritma, v kolikor spomin omogoča shranitev vsaj 350 avtomatskih posnetkov in 100 posnetkov ritma. |  |  |
| 6. Imeti mora filtre: - za mišične motnje 25Hz, 40Hz, 150Hz ali 250Hz - motnje omrežja AC 50Hz |  |  |
| 7. Omogočati mora 12 simultanih in manualnega snemanja 12 odvodov hkrati |  |  |
| 8. Omogočati mora predogled posnetka in pregled posnetka iz internega spomina |  |  |
| 9. Omogočati mora opozarjanje na pravilnost nameščenih elektrod (kvaliteta kontakta koža – elektroda in pravilnost položaja elektrod) |  |  |
| 10. Omogočati mora naslednje konfiguracije odvodov: Standardni 12, desni prekordialni, standardni C4r, levi posteriorni, Nehb ustrezen tudi EKG aparat, ki omogoča konfiguracije odvodov Standard in C4r, odvode desni prekordialni, levi posteriorni in Nehb pa se doseže z drugačno postavitvijo elektrod. |  |  |
| 11. Omogočati mora snemanje vseh 12 odvodov ritma v mirovanju 10 ali več minut v spomin |  |  |
| 12. Omogočati mora Korekcija QT (Qtc): Bazett, Fredericia, Framingham ali Hodges |  |  |
| 13. Ustrezati mora: - IEC 60601-2-25 in ANSI/AAMI EC11, - IEC/EN 60601-1, - IEC/EN 60601-2-25, ustrezen tudi certifikat IEC/EN 60601-2-51 - IEC/EN 60601-1-2, - CE/IIa skladno z direktivo 93/42/EEC, - Class I glede na to IEC/EN 60601-1. |  |  |
| 14. Imeti mora barvni LCD zaslon velikosti diagonale najmanj 8 inčev in resolucijo 1024x768 točk. Na zaslonu mora biti mogoče prikazati 6 in vseh 12 odvodov. Touch zaslon za upravljanje z aparatom in tipkovnico v slovenskem jeziku (omogočena uporaba šumnikov) |  |  |
| 15. Imeti mora termični tiskalnik za izpis na A4 termoaktivni papir |  |  |
| 16. Omogočati mora izbiro različnih izpisanih formatov EKG posnetka |  |  |
| 17. Omogočati mora izpis snemanja ritma v realnem času (6 in 12 odvodov hkrati) na termoaktivni papir |  |  |
| 18. Imeti mora tipkovnico v slovenskem jeziku, ki omogoča pacientovih podatkov (ime, priimek, starost, višina, masa, krvni tlak) |  |  |
| 19. Imeti mora program za meritve EKG in interpretacijo EKG za odrasle otroke in novorojenčke ter športnike |  |  |
| 20. imeti mora možnost uvoza delovne liste iz informacijskega sistema uporabnika (Birpis) in prikaz delovne liste na zaslonu Lahko tudi EKG aparat, ki nudi uvoz podatkov in integracijo le-teh v informacijski sistem po protokolu kakršnega si je zamislil sam proizvajalec, v kolikor ima vzpostavljeno možnost samodejnega prejema delovne liste pacientov iz bolnišničnega informacijskega sistema Birpis21 ponudnika SRC Infonet (kar lahko poteka tudi preko datoteke odložene na s ponudnikom vnaprej dogovorjenim mestom/skupno mapo in ki vsebuje podatke strukturirane na podlagi ponudnikovih zahtev za pravilen samodejni uvoz v ponujeni sistem, ne pa to omejuje samo na ta način izmenjave podatkov) in prikaz te delovne liste na zaslonu. |  |  |
| 21. Ponudba mora vključevati izvedbo integracije v informacijski sistem uporabnika (Birpis) Naročnik bo možnost integracije z bolnišničnim informacijskim sistemom Birpis21 (v nadaljevanju BIS) preverjal pri pogodbenem vzdrževalcu bolnišničnega informacijskega sistema SRC Infonet - v kolikor bodo ponujeni sistem že poznali, tu ne bo problematik in ne bo potrebno dodatnega preverjanja V kolikor bodo kakršnekoli nejasnosti glede možnosti integracije bomo ponudnika pozvali za dopolnitev ponudbe s konkretno problematiko dokler ne bodo pridobljene vse potrebne informacije, da bo pogodbeni vzdrževalec lahko z gotovostjo rekel, da lahko opravijo integracijo. Ponudbe, katerim se na poziv k dopolnitvi ponudniki ne bodo odzvali oz. za katere ne bomo uspeli uskladiti ustreznih skupnih točk za integracijo, bodo označeni kot neustrezne. Ponudniki bodo morali do roka za oddajo ponudbe, ponudbi predložitii: Izjavo ponudnika SRC Infonet d.o.o., da ponujena oprema ponuja integracijo ALI Dokument iz katerega so razvidni protokoli in podatkovni modeli za izmenjavo podatkov z drugimi informacijskimi sistemi na podlagi katerih bo naročnik pridobil podatke o možnosti integracije od pogodbenega vzdrževalca bolnišničnega informacijskega sistema. V ceno morajo biti vključeni vsi stroški integracije na strani ponudnika. Stroške na strani ponudnika SRC Infonet d.o.o. krije naročnik neodvisno od tega JN. |  |  |
| 22. V priboru aparata mora biti: - 10 polni EKG – pacient kabel - 4 ekstremitete elektrode in nalepke za pediatrično in neonatalno populacijo - 6 prekordialnih elektrod – pumpic in nalepk za pediatrično in neonatalno populacijo možnost hitre zamenjave v kolikor nista inegrirani obe opciji. - EKG kontaktni sprej - napajalni kabel - zavoj papirja za vgrajen tiskalnik - navodila za uporabnika v slovenskem jeziku |  |  |
| 23. Voziček za EKG aparat - posebej prirejen - kovinski - s polico za EKG aparat - s košaro za pribor - s kolesi premera minimalno 70mm, prednji kolesi morata imeti vgrajeno zavoro. Ustrezen tudi voziček s premerom koles 100 mm, pri čemer ima vsako kolo svojo zavoro. - omogočati mora pritrditev vakuumskih elektrod |  |  |
| 24. Vakuumske elektrode - nastavitev jakosti vakuuma z vsaj 5 stopnjami jakosti in sicer od 80, 120, 160, 200, 220 mbar, ustrezne tudi vakuumske elektrode, ki omogočajo nastavitev vakuuma v 4 stopnjah od 60hPa do 260 hPa - vakuumski sistem mora omogočati delovanje preko napajalne napetosti 230V pri 50Hz in lastnega akumulatorskega napajanja - omogočena mora biti menjava posamezne elektrode v primeru, če se posamezna elektroda pokvari - glava vakuumski elektrod je nameščena na teleskopski roki, ki se poljubno nastavlja od VSAJ 80cm do 110cm - pomikanje z držalom, ki je nameščeno na glavi in barvne oznake za priklop posameznih elektrod - pomik (teleskopske roke) v radiusu VSAJ 300 - elektrode morajo biti prevlečene s srebrovim kloridom, da omogočajo čim boljšo prevodnost -možnost za pritrditev na voziček, mizo ali steno. |  |  |
| 25. Ponudnik mora zagotoviti vsaj 14 dnevno testiranje aparata. |  |  |

Sklop 2: EKG aparat za potrebe internistične službe (5 kos):

Ponujeno:

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| EKG aparat za potrebe internistične službe (5 kos) |  |
| --- | --- |
| 1. Dvanajstkanalni mikroprocesorsko upravljan elektrokardiograf za snemanje EKG za otroke in odrasle s samodejno interpretacijo meritev |  |
| 2. Frekvenčno območje zajema vsaj 0,05 do 150Hz, CMMR nad 120dB ustrezen tudi EKG s frekvenčnim območjem od 0,05 do 150 Hz in CMR ≥110 dB |  |
| 3. Frekvenca vzorčenja signala vsaj 40.000 Hz na kanal |  |
| 4. Možnosti napajanja: - napajanje iz omrežja 100 do 240 Vac (50 – 60 HZ) in - napajanje z litijevo baterijo, ki jo je mogoče zamenjati. Baterija mora omogočati minimalno vsaj 3 ure normalnega delovanja z izpisi EKG posnetkov vsakih 15 min (2 strani) |  |
| 5. imeti mora naslednje vmesnike: - 2x USB - LAN - WiFi ustrezen tudi EKG aparat, ki ima vgrajene vmesnike 1x USB, LAN (RJ45) in Wifi |  |
| 6. imeti mora barvni LCD zaslon velikosti diagonale najmanj 8 palcev in ločljivostjo najmanj 850x550 točk. Na zaslonu mora biti mogoče prikazati 6 in vseh 12 odvodov. Zaslon občutljiv na dotik za upravljanje z aparatom. Možnost nastavitve svetlosti zaslona. |  |
| 7. imeti mora termični tiskalnik za izpis na A4 termoaktivni papir; možnost izbire hitrosti tiskanja vsaj 25 in 50mm/s, možnost izbire amplitude signala vsaj 2,5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV in 20mm/mV. EKG aparat lahko ima tudi drugo vrsto tiskalnika, ne le termični, vendar mora biti tiskalnik vključen v EKG aparat, EKG aparat in tiskalnik morata biti ena naprava iz razloga boljše povezljivosti in mobilnosti. Ni sprejemljiva rešitev z ločenim tiskalnikom. |  |
| 8. omogočati mora izvoz in izpis podatkov v formatih PDF (standard PDF/A) in XML preko USB, mrežne povezave in WiFi |  |
| 9. imeti mora interni pomnilnik za najmanj 300 posnetkov in 5 minutni posnetek ritma v mirovanju |  |
| 10. imeti mora filtre: - za mišične motnje (vsaj 20, 40 in 100Hz) - za motnje omrežja AC 50Hz Lahko tudi EKG, ki omogoča drugačno nastavitev mišičnih filtrov, kar je 20, 35 in 150 Hz. |  |
| 11. omogočati mora več načinov snemanja EKG, najmanj pa: - avtomatsko snemanje 12 odvodov - manualno snemanje 12 odvodov - snemanje ritma v realnem času (6 ali 12 odvodov hkrati) na termoaktivni papir - snemanje daljšega EKG posnetka vseh 12 odvodov v trajanju vsaj 5 minut; ustrezen tudi EKG aparat, ki omogoča snemanje daljšega EKG posnetka (ritma) vseh 12 odvodov v trajanju 1 minute, daljši posnetek, pa se lahko izvede z ročnim pritiskom za začetek snemanja EKG in se ga po želenem časovnem intervalu (npr. 5 minut) ročno prekine. |  |
| 12. zaznavanje srčnega spodbujevalnika s prikazom »spikov« |  |
| 13. omogočati mora predogled posnetka in pregled posnetka iz internega spomina |  |
| 14. omogočati mora opozarjanje na pravilnost nameščenih elektrod, neprekinjeno ocenjevanje kakovosti signala z vizualnim prikazom |  |
| 15 možnost samodejne sprožitve zajemanja signala in tiskanja 12 kanalnega EKG, ko je kakovost signala ustrezna |  |
| 16. imeti mora virtualno tipkovnico, ki omogoča vpis pacientovih podatkov (ime, priimek, starost, višina, masa, krvni tlak) |  |
| 17. imeti mora program za avtomatske meritve EKG (HR, PR, QT, QTc, P, QRS, T) in interpretacijo EKG za odrasle in otroke. Algoritem za meritve in interpretacijo mora biti preizkušen, z rezultati dokumentiran in redno posodabljan, upoštevati mora spol in starost pacienta. Priložena mora biti dokumentacija glede algoritma. Imeti bralnik črtnih kod , ki mora biti kompatibilen z EKG aparatom in z informacijskim sistemom uporabnika (Birpis) |  |
| 18. omogočati mora izbiro več metod za korekcijo QT (Qtc): Bazett, Fridericia, Framingham |  |
| 19. ustrezati mora naslednjim standardom: - Certifikat: cTUVus - Standardi: EN 60601-1:2006/A1:2013 EN 60601-1-2:2007 + AC 2010 EN60601-1-2:2015 EN60601-2-25:2015, ustrezen tudi certifikat 60601-2-51 IEC 62366-1:2015 EN 62304:2006+A1:2015 |  |
| 20. imeti mora možnost uvoza delovne liste iz informacijskega sistema uporabnika (Birpis) in prikaz delovne liste na zaslonu Lahko tudi EKG aparat, ki nudi uvoz podatkov in integracijo le-teh v informacijski sistem po protokolu kakršnega si je zamislil sam proizvajalec, v kolikor ima vzpostavljeno možnost samodejnega prejema delovne liste pacientov iz bolnišničnega informacijskega sistema Birpis21 ponudnika SRC Infonet (kar lahko poteka tudi preko datoteke odložene na s ponudnikom vnaprej dogovorjenim mestom/skupno mapo in ki vsebuje podatke strukturirane na podlagi ponudnikovih zahtev za pravilen samodejni uvoz v ponujeni sistem, ne pa to omejuje samo na ta način izmenjave podatkov) in prikaz te delovne liste na zaslonu. |  |
| 21. ponudba mora vključevati izvedbo integracije v informacijski sistem uporabnika (Birpis) Naročnik bo možnost integracije z bolnišničnim informacijskim sistemom Birpis21 (v nadaljevanju BIS) preverjal pri pogodbenem vzdrževalcu bolnišničnega informacijskega sistema SRC Infonet - v kolikor bodo ponujeni sistem že poznali, tu ne bo problematik in ne bo potrebno dodatnega preverjanja V kolikor bodo kakršnekoli nejasnosti glede možnosti integracije bomo ponudnika pozvali za dopolnitev ponudbe s konkretno problematiko dokler ne bodo pridobljene vse potrebne informacije, da bo pogodbeni vzdrževalec lahko z gotovostjo rekel, da lahko opravijo integracijo. Ponudbe, katerim se na poziv k dopolnitvi ponudniki ne bodo odzvali oz. za katere ne bomo uspeli uskladiti ustreznih skupnih točk za integracijo, bodo označeni kot neustrezne. Ponudniki bodo morali do roka za oddajo ponudbe, ponudbi predložitii: Izjavo ponudnika SRC Infonet d.o.o., da ponujena oprema ponuja integracijo ALI Dokument iz katerega so razvidni protokoli in podatkovni modeli za izmenjavo podatkov z drugimi informacijskimi sistemi na podlagi katerih bo naročnik pridobil podatke o možnosti integracije od pogodbenega vzdrževalca bolnišničnega informacijskega sistema. V ceno morajo biti vključeni vsi stroški integracije na strani ponudnika. Stroške na strani ponudnika SRC Infonet d.o.o. krije naročnik neodvisno od tega JN. |  |
| 22. v priboru aparata mora biti: - 10 polni EKG – pacient kabel - 4 ekstremitetne vakuumske elektrode - 6 prekordialnih vakuumskih elektrod - EKG kontaktni sprej - napajalni kabel - zavoj papirja za vgrajen tiskalnik - navodila za uporabnika v slovenskem jeziku |  |
| 23. voziček za EKG aparat - posebej prirejen dotičnemu EKG aparatu - omogoča fiksacijo EKG aparata - kovinski - s polico za EKG aparat - s košaro za pribor - s kolesi premera minimalno 70mm, prednji kolesi morata imeti vgrajeno zavoro. Lahko tudi voziček s premerom koles več kot 70mm, zavore pa so nameščene na vseh kolesih. - omogočati mora pritrditev vakuumskih elektrod |  |
| 24. sistem avtomatskih vakuumskih elektrod - nastavitev jakosti vakuuma z različnimi stopnjami, - vakuumski sistem mora omogočati delovanje iz baterije ekg aparata. - omogočena mora biti menjava posamezne elektrode v primeru okvare - glava vakuumski elektrod je nameščena na teleskopski roki, z nastavljivo dolžino - pomikanje z držalom, ki je nameščeno na glavi in barvne oznake za priklop posameznih elektrod - pomik (teleskopske roke) v radiusu VSAJ 300 - možnost za pritrditev na voziček, mizo ali steno |  |
| 25. Ponudnik mora zagotoviti vsaj 14. dnevno testiranje aparata. |  |
| 26. Kompatibilen bralnik črtne kode |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |