## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda:mag.Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4245
RS | Šifra | #1589NP
RN | Način | C
RO | Opis | Rokavice
AO | Velja od | 2026-12-16
AD | Velja do | 2028-03-19
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N011049 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL DOLGA STERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE |  |  |  | 1200 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, zaščitne, sterilne, iz nitrila, enoplastne; brez pudra, hrapave dlani in prsti. Namenjene za delo s kemoterapevtiki za aseptično delo v čistih pogojih (v skladu z EU GMP, Anex 1). Dolžina min. 330mm. Enojna debelina min. sredinec: 0,15mm, dlan: 0,12mm, zapestje: 0,10mm. AQL 0,65 (EN374-2:2014). Registrirane kot medicinski pripomoček v skladu z uredbo EU 2017/745, PPE (EU) 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 455-1,2,3,4. EN 374-1-2-4-5, test za penetracijo virusov ISO 16604:2014 Procedure B ali ASTM F1671-97b. Test na kemično permeabilnost EN16523-1:2015. Test za neprepustnost citostatikov ASTM D6978-05. EN 420 ali EN 21420. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171. Izdelane skladno z ISO 9001:2015 in 13485. Ponudnik mora zagotavljati dimenzije rokavic: 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N012412 | ROKAVICA KIRURŠKA LATEKS GINEKOLOŠKA DOLGA DO KOMOLCA BREZ PUDRA STERILNA 6,5 (S) |  |  |  | 100 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, dolge do komolca za ginekološko uporabo, brez pudra, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Nedrsljiv manšetni del rokavice z robom, ki se ne zrola in ki omogoča dober oprijem okoli rokava kirurškega plašča. Minimalna dolžina 480 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Test nepropustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO 16604 ( Phi X174 ). Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. V skladu z Uredbo EU 2016/425 Modul D | [7 empty] | E
CP | N | #N013061 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL DOLGA NESTERILNA ZA ROKOVANJE S KIRURŠKIMI INŠTRUMENTI |  |  |  | 60000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice zaščitne, nitrilne, za ročno čiščenje kirurških inštrumentov, hrapave konice prstov, preprečuje zdrse. Rokavice morajo bi anatomsko oblikovane, obojeročne, z ojačanim zavihanim robom, ki preprečuje vihanje navzdol. Enojna debelina min. sredinec: 0,17 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10 mm. Pakiranje v škatli do 100 kos. Pakiranje mora biti takšno, da omogoča enostavno odpiranje in izvlek posamezne rokavice. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Dolžina najmanj 400 mm. EN 455: 1,2,3,4. Neprepustnost za kemikalije v skladu z ISO EN 374: 1,2,4, in EN 16523-1:2015 + A1:2018. AQL <= 1,5. Test za penetracijo virusov EN 374-5:2024 (ISO 16604:2004) ali ASTM F1671-97b. EN ISO 21420:2020+A1:2024. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171:2006. Biokompatibilnost in senzitizacija po ISO 10993-1:2018. Izdelane skladno z ISO 13485. CE oznaka o skladnosti. Na embalaži morajo biti jasno navedeni naslednji podatki: blagovna znamka, material, velikost, CE oznaka, navedba standardov in testiranj, AQL vrednost, rok uporabe, črtna/QR koda. Ponudnik mora zagotavljati dimenzije rokavic: S, M, L, XL, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E