## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4002
RS | Šifra | #1543-1NP2
RN | Način | C
RO | Opis | MP za anes.in int.ter-ostalo
AO | Velja od | 2025-11-03
AD | Velja do | 2026-02-28
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001991 | NASTAVEK ZA TUBUS vrtljiv s cevko sterilen |  |  |  | 1100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #053729 | NASTAVEK ZA TUBUS vrtljiv s cevko sterilen (pak.a´50kom) kat.št. 430 003 015 Medisize |  |  |  | 1100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001991 | 1 |  | 430 003 015 | MEDISIZE | [5 empty] | E
CP | P | #460795 | NASTAVEK ZA TUBUS vrtljiv s cevko sterilen kat.št. 191013-15 Teleflex Medical - Rusch |  |  |  | 1100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001991 | 1 |  | 191013-15 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | P | #462847 | NASTAVEK ZA TUBUS vrtljiv s cevko 150MM sterilen kat.št. 038-61-325STR Flexicare (sc=50kos) |  |  |  | 1100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001991 | 1 |  | 038-61-325STR | Flexicare | [5 empty] | E
CP | P | #961935 | NASTAVEK ZA TUBUS vrtljiv s cevko (pak.a´75kom) kat.št. 3512 Intersurgical |  |  |  | 1100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001991 | 1 |  | 3512 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | P | #965355 | NASTAVEK ZA TUBUS vrtljiv s cevko 150MM sterilen kat.št. AL-17300.V001 Altera (sc=50kos) |  |  |  | 1100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001991 | 1 |  | AL-17300.V001 | Altera | [5 empty] | E
CP | N | #N002027 | TUBUS ENDOTRAHEALNI BREZ CUFFA ŠT. 2 |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 2,0mm, brez mešička, 3,0mm O.D., ventil za luer in luer lock brizge, radiopačen, številčno označena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim očesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Dovoljeno odstopanje +/- 0,1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | P | #052371 | TUBUS ENDOTRAHEALNI BREZ CUFFA ŠT. 2 kat.št. 9320E Covidien |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002027 | 1 |  | 9320E | Covidien | [5 empty] | E
CP | P | #462876 | TUBUS ENDOTRAHEALNI BREZ CUFFA ŠT. 2 kat.št. 04-2010 Sumi (sc=10kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002027 | 1 |  | 2010-04-01 | SUMI | [5 empty] | E
CP | P | #464676 | TUBUS ENDOTRAHEALNI BREZ CUFFA ŠT. 2 kat.št. 84 30 20 Asid Bonz (sc=10kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002027 | 1 |  | 84 30 20 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #465351 | TUBUS ENDOTRAHEALNI BREZ CUFFA ŠT. 2 kat.št. RIB-20 Zarys (sc=20kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002027 | 1 |  | RIB-20 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #961948 | TUBUS ENDOTRAHEALNI BREZ CUFFA ŠT. 2 kat.št. 100382-000020 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002027 | 1 |  | 100382-000020 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002060 | VODILO ZA INTUBACIJO 4,0MM (TUBUS 5,0-8,0) |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilo za intubacijo tubusev velikosti 5,0 – 8,0. Dolžine 335mm. Adult/odrasli. Extra long/zelo dolgo.Vodilo za intubacijo z mehko atravmatsko konico. Zunanja površina zagotavlja lahko tranzicijo. Brez latexa. Sterilen. Lahko tudi dolžina 510 mm, tubus velikosti 5,mm -10,0 mm Lahko tudi vodilo primerno za intubacijo tubusev velikosti 4,5-6,5; dolžine 390 mm. | [7 empty] | E
CP | P | #465354 | VODILO ZA INTUBACIJO 4,0MM (TUBUS 5,0-8,0) premer 3,3mm CH 10 kat.št. PRI-10 Zarys (sc=20kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002060 | 1 |  | PRI-10 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #961957 | VODILO ZA INTUBACIJO DALJŠE 4,0MM (TUBUS 5,0-8,0) kat.št.100/121/200 Portex Smiths Medical |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002060 | 1 |  | 100/121/200 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | P | #963778 | VODILO ZA INTUBACIJO 4,0MM (TUBUS 5,0-6,5MM) Small Adult Stylette kat.št. S3000N Vyaire (sc=20kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002060 | 1 |  | S3000N | Vyaire | [5 empty] | E
CP | N | #N002061 | VODILO ZA INTUBACIJO 5,0MM (TUBUS 8,5-11,0) |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilo za intubacijo tubusev velikosti 8,5 – 11,0. Dolžine 365mm. Adult/Odrasli. Vodilo za intubacijo z mehko atravmatsko konico, Zunanja površina zagotavlja lahko tranzicijo. Brez latexa. Sterilen. Lahko tudi dolžina 310mm, tubus velikosti 6.0 mm -10,0 mm Lahko tudi vodilo za intubacijo CH 14, 4,7mm, dolžine 390 mm, primeren za tubuse velikosti 7,0 do 10,0. | [7 empty] | E
CP | P | #464690 | VODILO ZA INTUBACIJO 5,0MM (TUBUS 8,5-11,0) kat.št. 09-5037 Sumi |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002061 | 1 |  | 1146011 | SUMI | [5 empty] | E
CP | P | #464691 | VODILO ZA INTUBACIJO 5,0MM (TUBUS 6,0-10,0) kat.št. 5-15100 Teleflex Medical - Hudson (sc=20kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002061 | 1 |  | 5-15100 | Teleflex Medical - Hudson | [5 empty] | E
CP | P | #465355 | VODILO ZA INTUBACIJO 5,0MM (TUBUS 8,5-11,0) premer 4,7mm CH 14 kat.št. PRI-14 Zarys (sc=20kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002061 | 1 |  | PRI-14 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #961958 | VODILO ZA INTUBACIJO 5,0MM (TUBUS 8,5-11,0) kat.št.100/120/300 Portex Smiths Medical |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002061 | 1 |  | 100/120/300 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | P | #963779 | VODILO ZA INTUBACIJO 5,0MM (TUBUS 6,5-10MM) Ultra-Slip Adult Stylette kat.št. S1000N Vyaire (sc=20kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002061 | 1 |  | S1000N | Vyaire | [5 empty] | E
CP | N | #N002064 | VODILO ZA REINTUBACIJO BOUGIE (TUBUS 6,0-10,0) |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilo za reintubacijo tubusev. BOUGIE. 15FR. Dolžine 700mm. Vodilo za reintubacijo z mehko atravmatsko konico, Zunanja površina zagotavlja lahko tranzicijo. Brez latexa. Sterilen. Lahko tudi vodilo za reintubacijo tubusev dolžine 800 mm. | [7 empty] | E
CP | P | #461535 | VODILO ZA REINTUBACIJO BOUGIE CH15 (TUBUS 6,0-10,0) Fr15 700mm kat.št. 8070015 Intersurgical (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002064 | 1 |  | 8070015 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | P | #462900 | VODILO ZA REINTUBACIJO BOUGIE (TUBUS 6,0-10,0) Fr 15 kat.št. 038-968-050 Flexicare (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002064 | 1 |  | 038-968-050 | Flexicare | [5 empty] | E
CP | P | #465356 | VODILO ZA REINTUBACIJO BOUGIE (TUBUS 6,0-10,0) Bougie CH15 dolžine 800mm kat.št. PTIZ-15-800 Zarys (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002064 | 1 |  | PTIZ-15-800 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #961961 | VODILO ZA REINTUBACIJO BOUGIE (TUBUS 6,0-10,0) kat.št.100/123/515 Portex Smiths Medical |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002064 | 1 |  | 100/123/515 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N002088 | CEV UVAJALNA ZA TUMESCENTNO ANESTEZIJO 4M |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cev uvajalna za tumescentno anestezijo,dolžine 4m, za enkratno uporabo. Sterilna. | [7 empty] | E
CP | P | #960327 | CEV UVAJALNA ZA TUMESCENTNO ANESTEZIJO 4M kat.št. 6022 Covidien |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002088 | 1 |  | 6022 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N003540 | BALON NARKOZNI SILIKON 1,5L |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balon narkozni. Iz silikona. Volumna 1,5l. Z zanko. Premer priklopa 22,0 mm. Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #962339 | BALON NARKOZNI SILIKON 1,5L kat.št. 15070015 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003540 | 1 |  | 15070015 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N003859 | SONDA BLAKE-MOORE CH18 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sonda za kompresijo gastričnega fundusai n esofagialnih varic.:sterilna,minimalna dolžina 100cm,dostop za esofagialni balon,dostop za želodčni balon,dostop za želodčno aspiracijo,z dvemi napihljivimi baloni,fleksibilen material-mehka guma, | [7 empty] | E
CP | P | #052304 | SONDA SENGSTAKEN-BLAKEMORE CH18 kat.št. 204802-18 Teleflex Medical - Rüsch (a´2 kom) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003859 | 1 |  | 204802-18 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N003860 | SONDA BLAKE-MOORE CH21 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sonda za kompresijo gastričnega fundusai n esofagialnih varic.:sterilna,minimalna dolžina 100cm,dostp za esofagialni balon,dostop za želodčni balon,dostop za želodčno aspiracijo,z dvemi napihljivimi baloni,fleksibilen material-mehka guma, | [7 empty] | E
CP | P | #055094 | SONDA SENGSTAKEN-BLAKEMORE CH21 kat.št. 204800 Teleflex Medical - Rüsch (a´2 kom) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003860 | 1 |  | 204800 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N003863 | SET ZA HRANILNO ČRPALKO |  |  |  | 400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za enkratno uporabo,dolžine do 260 cm s kapalno komoro,T konektom za luer brizgalke in negativnim luer lock priključkom za povezavo s sondo.Vrečka z volumnom 1000 ml in sistemom za obešanje,ki vzdrži težo polne vrečke.Kompatibilen s črpalko ENTEROPORT plus. | [7 empty] | E
CP | P | #956709 | SET ZA HRANILNO ČRPALKO ENTEROPORT PLUS SET 1000 kat.št. 8721734 B.Braun |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003863 | 1 |  | 8721734 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N003888 | DIGITALNI MERILNIK TLAKA V MEŠIČKU ENDOTRAHEALNEGA TUBUSA ALI TRAHEOSTOMSKE KANILE |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DIGITALNI MERILNIK TLAKA V MEŠIČKU ENDOTRAHEALNEGA TUBUSA ALI TRAHEOSTOMSKE KANILE:10 cc volumen brizge, ki mora omogočati natančno polnjenje in digitalno merjenje tlaka v mešičku. Prikazano na displjenjem oknu. Merilno območje 0-99(mbar/cmH20). Natančnost merjenja ± 2 (mmHg / cmH2O). Omogočati mora do 100 meritev, delovanje na baterijo. | [7 empty] | E
CP | P | #961996 | DIGITALNI MERILNIK TLAKA V MEŠIČKU ENDOTRAHEALNEGA TUBUSA ALI TRAHEOSTOMSKE KANILE kat.št. HSCUFF0041 Hospitech Respiration |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003888 | 1 |  | HSCUFF0041 | Hospitech Respiration | [5 empty] | E
CP | N | #N005741 | SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Primeren za paciente, katerih teža je pod 3 kg ­Natančnost SpO2 v območju med 70% in 100% mora biti ±2 števki med 60% in 80% mora biti ±3 števke - Senzor mora vsebovati čip z digitalno kalibracijo, kjer ostanejo shranjeni podatki (vrednosti, alarmi, dogodki) ­Senzor mora biti kompatibilen z OxiMax tehnologijo (kot Nellcore MAX-N-I ali enakovredno) Mora biti latex-free | [7 empty] | E
CP | P | #462930 | SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv kat.št. M1404-003N Maicuff (sc=25kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005741 | 1 |  | M1404-003N | Maicuff | [5 empty] | E
CP | P | #464712 | SENZOR SPO2 NOVOROJENČKI kat.št. UD401-2N UpnMed |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005741 | 1 |  | UD401-2N | UpnMed | [5 empty] | E
CP | P | #962658 | SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv, 1xuporaba kat.št. MAX-N-I Covidien |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005741 | 1 |  | MAX-N-I | Covidien | [5 empty] | E
CP | P | #970885 | SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv, 1xuporaba Nellcor Oximax MAX-N kat.št. SSD-001XC-W09AN Orantech (sc=24kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005741 | 1 |  | SSD-001XC-W09AN | Orantech | [5 empty] | E
CP | N | #N005743 | SENZOR ZA SpO2 za paciente teže med 3 in 20kg |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Senzor za SpO2 za enkratno uporabo za paciente katerih teža je med 3 in 20 kg. Natančnost pri SpO2 med 70% in 100% je ±2 števki, med 60% in 80% je ±3 števke. Senzor mora vsebovati čip, kjer ostanejo shranjeni podatki (vrednosti, alarmi, dogodki). (kot Nellcor MAX-I-I ali enakovredno). | [7 empty] | E
CP | P | #464713 | SENZOR ZA SpO2 za paciente teže med 3 in 20kg kat.št. UD401-2I UpnMed |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005743 | 1 |  | UD401-2I | UpnMed | [5 empty] | E
CP | P | #962660 | SENZOR ZA SpO2 za paciente teže med 3 in 20kg kat.št. MAX-I-I Covidien |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005743 | 1 |  | MAX-I-I | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N005781 | SISTEM ZA TORAKAL. DRENAŽO |  |  |  | 108 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | lahko tudi sistem za torakalno drenažo, z eno zbiralno komoro, mokra sukcija/mokro tesnenje, za odrasle in otroke. Natančna sukcija do nivoja -25cm H2O, volumen 2500ml, sistem z vodno kontrolo sukcije omogoča varno drenažo, valvula za sprostitev pozitivnega pritiska preprečuje tenzijski pnevmotoraks, odpre se pri pritisku ko preseže 2cm vode | [7 empty] | E
CP | P | #050597 | SISTEM ZA TORAKAL. DRENAŽO Ocean wet seal kat.št. 2002-000 Atrium getinge group |  |  |  | 108 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005781 | 1 |  | 2002-000 | Atrium getinge group | [5 empty] | E
CP | P | #462935 | SISTEM ZA TORAKAL. DRENAŽO standard Venice kat.št. EU3601 Eurosets (sc=4kos) |  |  |  | 108 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005781 | 1 |  | EU3601 | EUROSETS | [5 empty] | E
CP | P | #464715 | SISTEM ZA TORAKALNO DRENAŽO kat.št. A-8000-08LF Teleflex Medical-Pleur-Evac (sc=6kos) |  |  |  | 108 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005781 | 1 |  | A-8000-08LF | Teleflex Medical - Pleur-Evac | [5 empty] | E
CP | N | #N005791 | SET ZA TORAKALNO DRENAŽO št.16 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za torakalno drenažo.Vsebuje torakalni dren št.16,dolžina do 41 cm,vodilna žica dolžine do 65 cm,9F dilatator,13F dilatator,18F dilatator,vbodna igla dolžine do 7 cm,skalpel,posodica za ostre predmete.Omogoča uvajanje po Seldingerjevi metodi. | [7 empty] | E
CP | P | #961530 | SET ZA TORAKALNO DRENAŽO 16F po Seldingerjevi metodi kat.št. C-TQTS-1600 Cook Medical |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005791 | 1 |  | C-TQTS-1600 | Cook Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N005792 | SET ZA TORAKALNO DRENAŽO št.18 |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za torakalno drenažo.Vsebuje torakalni dren št.18,dolžina do 41 cm,vodilna žica dolžine do 65 cm,9F dilatator,14F dilatator,20F dilatator,vbodna igla dolžine do 7 cm,skalpel,posodica za ostre predmete.Omogoča uvajanje po Seldingerjevi metod | [7 empty] | E
CP | P | #961531 | SET ZA TORAKALNO DRENAŽO 18F po Seldingerjevi metodi kat.št. C-TQTS-1800 Cook Medical |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005792 | 1 |  | C-TQTS-1800 | Cook Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009896 | SET za uporabo pri sedaciji v EIT z inhalacijskim anestetikom |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vsebuje: - Povezovalna cev 22m x 800 mm - Cevka za kisik dolžine 1,8 m - Priključek 22m - Vrtljivi priključek 22m / 22m 6mm konektor latex free 22m/30f(kompatibilen z ventilatorjem Hamilton) Kompatibilen z N009892. | [7 empty] | E
CP | N | #N010131 | SISTEM ZA PRENOSNO ELASTOMERNO ČRPALKO, 1-DNEVNI, 2ml/uro |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za prenosno elastomersko črpalko, za kontinuirano aplikacijo raztopin zdravil; za enkratno uporabo; sterilen; posamično pakiran; 1-dnevni, pretok 2 ml/h; z integriranim filtrom za odstranjevanje delcev in zraka; iz prosojnega materiala; pretok mora biti kalibriran s fiziološko raztopino; natančnost pretoka ±10%; certificiran; skladen z EU MDD93/42/EEC. | [7 empty] | E
CP | N | #N011065 | CEV ZA VZORČENJE CO2 enodnevna 0,7M |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cev za vzorčenje CO2. Enodnevna. Konekti: samec – samec. Luer lock konekt.dolžina cevke 0.7m-0.8m) | [7 empty] | E
CP | N | #N011066 | ADAPTER POLNILNI ZA BRIZGE pri sedaciji v EIT z inhalacijskim anestetikom isofluran |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za enkratno uporabo, z nepovratno valvulo združljiv s stekleničko sedaconda-isofloran. Kompatibilno z N009892. | [7 empty] | E
CP | N | #N011593 | KATETER ŽILNI SUBKLAVISKI ŠTIRI LUMENSKI |  |  |  | 250 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter venski štiri lumenski iz PUR, z mehko konico, radiopačen, z številčnimi oznakami za globino,dva lumna naj bosta 18G, enkrat 16G in enkrat 14G.set naj vsebuje vodilno žico 0,035 dolžine od 50 do 70 cm z atravmatsko J konico, vbodno iglo 18G dolžine 7cm, dilatator, skalpel, drsna objemka za pritrditev katetra.Omogoča naj uvajanje s pomočjo EKG lead tehnike. | [7 empty] | E
CP | P | #974312 | KATETER ŽILNI SUBKLAVISKI ŠTIRI LUMENSKI Certofix kat.št. 4167775 B.Braun |  |  |  | 250 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011593 | 1 |  | 4167775 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N011596 | DIHALNI SISTEM ZA RESPIRATOR WEINMANN MEDUVENT za večkratno uporabo |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dihalni sistem za respirator Weinmann Meduvent standartd, za večkratno uporabo, dolžine 2 metra, sterilen | [7 empty] | E
CP | P | #974315 | DIHALNI SISTEM ZA VEČKRATNO UPORABO ZA RESPIRATOR WEINMANN MEDUVENT STANDARD kat.št. WM 35850 Weinmann |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011596 | 1 |  | 35850 | Weinmann | [5 empty] | E
CP | N | #N011597 | DIHALNI SISTEM ZA RESPIRATOR WEINMANN MEDUVENT za enkratno uporabo |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dihalni sistem za respirator Weinmann Meduvent standartd, za enkratno uporabo, dolžine 2 metra, sterilen | [7 empty] | E
CP | P | #974316 | DIHALNI SISTEM ZA ENKRATNO UPORABO ZA RESPIRATOR WEINMANN MEDUVENT STANDARD kat.št. WM 35860 Weinmann |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011597 | 1 |  | 35860 | Weinmann | [5 empty] | E
CP | N | #N011598 | MERILNI SISTEM ZA RESPIRATOR WEINMANN MEDUVENT |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Merilni sistem za respirator Weinmann Meduvent standard, dolžine 2 metra, sterilen | [7 empty] | E
CP | P | #974317 | MERILNI SISTEM ZA RESPIRATOR WEINMANN MEDUVENT STANDARD kat.št. WM 35851 Weinmann |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011598 | 1 |  | 35851 | Weinmann | [5 empty] | E
CP | N | #N012316 | SENZOR ZA NADZOR GLOBINE ANESTEZIJE IN ODZIVNOSTI NA BOLEČINO - za odrasle |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Namenjen je neprekinjenemu monitoringu globine anestezije (qCON) ter odzivnosti na bolečino (qNOX) med kirurškimi posegi. Njegova uporaba omogoča individualizirano in natančno titracijo anestetikov in opioidov glede na dejanske potrebe pacienta, kar bistveno zmanjša tveganje za prekomerno dajanje zdravil in posledične zaplete. Izbrani ponudnik mora zgotoviti brezplačno uporabo aparata (1kos), vključno z vzdrževanjem / servisiranjem za čas trajanja okvirnega sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #976985 | SENZOR ZA NADZOR GLOBINE ANESTEZIJE IN ODZIVNOSTI NA BOLEČINO - odrasli Conox Ed4 kat.št. Z029061 Fresenius Kabi (sc=50kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012316 | 1 |  | Z029061 | Fresenius Kabi | [5 empty] | E
CP | N | #N012317 | SENZOR ZA NADZOR GLOBINE ANESTEZIJE IN ODZIVNOSTI NA BOLEČINO - pediatrični |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Namenjen je neprekinjenemu monitoringu globine anestezije (qCON) ter odzivnosti na bolečino (qNOX) med kirurškimi posegi. Njegova uporaba omogoča individualizirano in natančno titracijo anestetikov in opioidov glede na dejanske potrebe pacienta, kar bistveno zmanjša tveganje za prekomerno dajanje zdravil in posledične zaplete. Izbrani ponudnik mora zgotoviti brezplačno uporabo aparata (1kos), vključno z vzdrževanjem / servisiranjem za čas trajanja okvirnega sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #976986 | SENZOR ZA NADZOR GLOBINE ANESTEZIJE IN ODZIVNOSTI NA BOLEČINO - pediatrični Conox kat.št. Z029063 Fresenius Kabi (sc=50kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012317 | 1 |  | Z029063 | Fresenius Kabi | [5 empty] | E
CP | N | #N012318 | SENZOR TEMPERATURNI ZA MERJENJE CENTRALNE TEMPERATURE |  |  |  | 170 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompatibilen s Temple Touch Pro sistemom | [7 empty] | E
CP | P | #976993 | SENZOR TEMPERATURNI Temple Touch Pro kat.št. TTP-3ASU-002 Medisim (sc=24kos) |  |  |  | 170 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012318 | 1 |  | TTP-3ASU-002 | Medisim | [5 empty] | E
CP | N | #N012319 | MASKA ZA INHALACIJE OTROŠKA medium |  |  |  | 1200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set z razpršilcem za zdravila z masko za otroke. Razpršilec mora zagotavljati, sa so delci pri pretoku 8/l manjši od 5 mikronov in da je učinkovina razpršena najmanj 0,30g/min. Set mora vsebovati otroško masko, ki mora biti brez PVC-ja in DI (2 ethylhexl) phtalatov. Dolžina priključne cevi mora biti vsaj 1,8 metra ali več. Maska mora biti primerne velikosti za otorke starosti med 2 in 8 let. | [7 empty] | E
CP | P | #976994 | MASKA ZA INHALACIJE OTROŠKA medium Nebulizer hot top ECO kat.št. 1474015 Intersurgical (sc=36kos) |  |  |  | 1200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012319 | 1 |  | 1474015 | Intersurgical | [5 empty] | E