
SPECIFIKACIJE
	Naročnik
	Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

	Oznaka javnega naročila
	270-17/2025

	Predmet javnega naročila
	Endoskopi


V postopku oddaje javnega naročila »Endoskopi« naročnika SB Nova Gorica, izjavljamo, da predmet ponudbe v celoti izpolnjuje vse tehnične in strokovne specifikacije navedene v nadaljevanju. 
Zaželeno je, da ponudnik pri vsakem razpisanem sklopu na katerega se prijavlja, v desnem stolpcu preglednice navede mesto v ponudbeni dokumentaciji, na katerem je razvidno izpolnjevanje tehnične in strokovne specifikacije (kjer je narava zahteve taka, da se jo lahko izkazuje s priloženo tehnično dokumentacijo ponujene opreme).
Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

                                                                                                                                                 IZPOLNI PONUDNIK
	Zap.št.
	Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti:
	Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve

	A
	VIDEOKOLONOSKOP rutinski (1 set)
	

	1
	FUNKCIONALNE ZAHTEVE:
	

	1.1
	Visokoresolucijski endoskop, kompatibilen z naročnikovim HDTV procesorjem Fujifilm Eluxeo VP-7000, izvorom svetlobe Multi Led Fujifilm BL-7000 ter videosistemom EP-6000.
	     

	1.2
	V kombinaciji z naročnikovim videoprocesorjem VP-7000, Multi Led izvorom svetlobe BL-7000 ter videosistemom EP-6000 naj preko gumbov na endoskopu omogoča upravljanje svetlobnega spektra za lažje prepoznavanje (detekcijo) patoloških sprememb na sluznici ( tehnologija LCI) ter upravljanje tehnologije  karakterizacije ( tehnologija BLI) sprememb na sluznici.
	

	1.3
	Reprocesiranje endoskopa brez zaščitne kape.
	     

	1.4
	Tehnologija možnosti zatrditve endoskopa kot »Flexibility Adjuster« ali podobno.
	

	1.5
	Na ročaju mora imeti integrirane gumbe za upravljanje različnih funkcij obstoječega videoprocesorja VP-7000 ter EP-6000.
	     

	1.6
	Imeti mora vgrajen kanal za izpiranje med endoskopskim posegom, istočasno, ko je v delovnem kanalu endoterapevtski instrument »JET KANAL«.
	

	2
	TEHNIČNE ZAHTEVE:
	     

	2.1
	kot vidnega polja: najmanj 170°,
	

	2.2
	premer distalnega dela tubusa: največ 12,8mm,
	     

	2.3
	premer uvajalnega dela tubusa: največ 12,8mm,
	

	2.4
	premer delovnega kanala: najmanj 3,8mm,
	     

	2.5
	vgrajen dodatni kanal za izpiranje z vodno (irigacijsko) črpalko,
	

	2.6
	upogibanje naj bo najmanj :  

-gor/dol: 180° navzgor in  180° navzdol,

-desno/levo: 160° desno in 160° levo
	     

	2.7
	zahtevana delovna dolžina endoskopa:  1x 1330mm
	     

	3
	Komplet mora vsebovati:
	

	3.1
	Videokolonoskop, 1 kos,
	     

	3.2
	Začetni set za vzdrževanje endoskopa, 1kpl,
	

	3.3
	Sistem za irigacijo, 1kos,
	     

	3.4
	Navodila za uporabo in čiščenje v slovenščini ali angleščini,
	

	3.5
	Adapter za reprocesiranje endoskopa v ISA dezinfektorju
	     

	
	
	

	B
	VIDEOGASTROSKOP TERAPEVTSKI SLIM ( 1 set)
	

	1
	FUNKCIONALNE ZAHTEVE:
	

	1.1
	Visokoresolucijski endoskop, kompatibilen z naročnikovim HDTV procesorjem Fujifilm Eluxeo VP-7000, izvorom svetlobe Multi Led Fujifilm BL-7000 ter videosistemom EP-6000.
	     

	1.2
	V kombinaciji z naročnikovim videoprocesorjem VP-7000, Multi Led izvorom svetlobe BL-7000 ter videosistemom EP-6000 naj preko gumbov na endoskopu omogoča upravljanje svetlobnega spektra za lažje prepoznavanje (detekcijo) patoloških sprememb na sluznici ( tehnologija LCI) ter upravljanje tehnologije  karakterizacije ( tehnologija BLI) sprememb na sluznici.
	

	1.3
	Reprocesiranje endoskopa brez zaščitne kape.
	     

	1.4
	Na ročaju mora imeti integrirane gumbe za upravljanje različnih funkcij obstoječega videoprocesorja VP-7000 ter EP-6000.
	

	1.5
	Imeti mora vgrajen kanal za izpiranje med endoskopskim posegom, istočasno, ko je v delovnem kanalu endoterapevtski instrument »JET KANAL«.
	     

	2
	TEHNIČNE ZAHTEVE:
	

	2.1
	kot vidnega polja: najmanj 140°,
	     

	2.2
	premer distalnega dela tubusa: največ 7,9mm,
	

	2.3
	premer uvajalnega dela tubusa: največ 7,9mm,
	     

	2.4
	premer delovnega kanala: najmanj 3,2mm,
	

	2.5
	vgrajen dodatni kanal za izpiranje z vodno (irigacijsko) črpalko,
	     

	2.6
	upogibanje naj bo najmanj :  

-gor/dol: 210° navzgor in  160° navzdol,

-desno/levo: 100° desno in 100° levo.
	

	3
	Komplet mora vsebovati:
	

	3.1
	Videokolonoskop, 1 kos,
	     

	3.2
	Začetni set za vzdrževanje endoskopa, 1kpl,
	

	3.3
	Navodila za uporabo in čiščenje v slovenščini ali angleščini,
	     

	3.4
	Adapter za reprocesiranje endoskopa v ISA dezinfektorju.
	


Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj 

navedenim opisom.

	V/na      , dne      

	Ponudnik (vpisati točen naziv pondunika):
	     

	Zastopnik/prokurist (ime in priimek)


	Podpis
	Žig

	     
	
	


Stran 2 od 2
Stran 1/2

