SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-16/2024 |
| Predmet javnega naročila | Hladilniki in zamzrovalniki Sklop 1 - Hladilnik za zdravila (1 kos) Sklop 2 - Samostoječi podpultni laboratorijski zamrzovalnik (2 kos) Sklop 3 - Samostoječi podpultni laboratorijski hladilnik (3 kos) Sklop 4 – Samostoječa laboratorijska zamrzovalna skrinja (1 kos) |

V postopku oddaje javnega naročila »Hladilniki in zamrzovalniki« naročnika SB Nova Gorica, izjavljamo, da predmet ponudbe v celoti izpolnjuje vse tehnične in strokovne specifikacije navedene v nadaljevanju. Zaželeno je, da ponudnik pri vsakem razpisanem sklopu na katerega se prijavlja, v desnem stolpcu preglednice navede mesto v ponudbeni dokumentaciji, na katerem je razvidno izpolnjevanje tehnične in strokovne specifikacije (kjer je narava zahteve taka, da se jo lahko izkazuje s priloženo tehnično dokumentacijo ponujene opreme).

Sklop 1 Hladilnik za zdravila (1 kos)

Ponujena oprema:

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Tehnične in ostale zahteve |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nov in nerabljen laboratorijski hladilnik |  |  |
| 2. Mora brezhibno tehnično delovati |  |  |
| 3. Skladen z EU (CE) predpisi |  |  |
| 4. Hrup med delovanjem ne sme presegati 65 dB |  |  |
| 5. Neto prostornina: 400-600 L |  |  |
| 6. Nastavljivo temperaturno območje najmanj v območju 2-8 °C , lahko je pa območje tudi širše |  |  |
| 7. Temperatura nastavljiva na vsaj 0.5°C, dovoljeno odstopanje izmerjene temperature od nastavljene +/- 1.6°C |  |  |
| 8. Imeti mora vsaj 5 polic |  |  |
| 9. Polna vrata s ključavnico |  |  |
| 10. Opremljen s kolesi |  |  |
| 11. Vrsta krmiljenja: prikaz na dotik ali s tipkami (z digitalnim prikazom temperature) in shranjevanje mejnih vrednosti |  |  |
| 12. Optični in zvočni alarm ob izpadu električnega omrežja/napak, ob odstopanju temperature in v primeru odprtih vrat |  |  |
| 13. Integriran USB port za prenos podatkov o temperaturi |  |  |
| 14. Uvodnica za vstavitev eksterne temperaturne sonde |  |  |
| 15. Avtomatsko odtajanje |  |  |
| 16. Vsaj 2 leti garancije |  |  |
| 17. Predvidena življenjska doba najmanj 7 let |  |  |
| 18. Strokovna in servisna podpora za čas uporabe laboratorijskega hladilnika |  |  |
| 19. Strokovna in servisna podpora morata potekati v slovenskem jeziku |  |  |
| 20. Ponudnik mora zagotoviti dostavo, postavitev in zagon laboratorijskega hladilnika na lokaciji naročnika |  |  |
| 21. Dobavni rok: 45 dni |  |  |
| 22. Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem in angleškem jeziku |  |  |
| 23. Varnostni listi morajo biti v slovenskem jeziku |  |  |
| 24. Hladilnik mora biti kalibriran s certifikatom akreditiranega laboratorija v Sloveniji, na podlagi zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2017. Merilno območje med -20°C in 150°C Časovno spremljanje temperature v 1 temperaturni točki do 10 temperaturnih sond, čas meritve do 4 ure. Kalibracija temperature po postopku PL.KP-4. Ponudnik bo moral skladno z zgoraj navedenimi zahtevami izvesti 4 akreditirane kalibracije in sicer: -1. kalibracija ob dostavi hladilnika -2. kalibracija po 2 letih od izvedbe primopredaje -3. kalibracija po 4 letih od izvedbe primopredaje -4. kalibracija po 6 letih od izvedbe primopredaje |  |  |

Sklop 2 Samostoječi podpultni laboratorijski zamrzovalnik (2 kos)

Ponujena oprema:

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Tehnične in ostale zahteve |  |
| --- | --- |
| 1. Nov in nerabljen laboratorijski zamrzovalnik |  |
| 2. Mora brezhibno tehnično delovati |  |
| 3. Hrup med delovanjem ne sme presegati 65 dB |  |
| 4. Neto prostornina: cca 115 L |  |
| 5. Dimenzije (ŠxGxV) mm: cca 600 x 600 x 835 Lahko dimenzije (ŠxGxV) 520 × 635× 830 mm |  |
| 6. Nastavljivo temperaturno območje: do - 25 °C Lahko s temp. območjem do -20 °C |  |
| 7. Vrata: polna |  |
| 8. Material notranjosti: nerjaveče jeklo ali belo lakirana pločevina |  |
| 9. Samostoječi |  |
| 10. Notranja osvetlitev |  |
| 11. Digitalni prikaz temperature |  |
| 12. Optični in zvočni temperaturni alarm |  |
| 13. Avtomatsko ali ročno odtajanje |  |
| 14. Vsaj 1 leto garancije |  |
| 15. Predvidena življenjska doba najmanj 10 let |  |
| 16. Strokovna in servisna podpora za čas uporabe laboratorijskega zamrzovalnika |  |
| 17. Ponudnik mora zagotoviti dostavo, postavitev in zagon laboratorijskega zamrzovalnika na lokaciji naročnika |  |
| 18. Dobavni rok: 30 dni |  |
| 19. Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem in angleškem jeziku |  |
| 20. Varnostni listi morajo biti v slovenskem jeziku |  |

Sklop 3 Samostoječi podpultni laboratorijski hladilnik (3 kos)

Ponujena oprema:

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Tehnične in ostale zahteve |  |
| --- | --- |
| 1. Hrup med delovanjem ne sme presegati 65 dB |  |
| 2. Neto prostornina: cca 33 L |  |
| 3. Dimenzije (ŠxGxV) mm: cca 450 x 510 x 740 |  |
| 4. Nastavljivo temperaturno območje od + 2 do +8 °C |  |
| 5. Samostoječi z nastavljivimi nogami |  |
| 6. Vrata: polna ali steklena |  |
| 7. Material notranjosti: nerjaveče jeklo ali belo lakirana pločevina |  |
| 8. Notranja osvetlitev |  |
| 9. Optični in zvočni temperaturni alarm |  |
| 10. Vrsta krmiljenja: prikaz na dotik ali s tipkami (z digitalnim prikazom temperature) |  |
| 11. Avtomatsko odtajanje |  |
| 12. Vsaj 1 leto garancije |  |
| 13. Predvidena življenjska doba najmanj 10 let |  |
| 14. Strokovna in servisna podpora za čas uporabe laboratorijskega hladilnika |  |
| 15. Strokovna in servisna podpora morata potekati v slovenskem jeziku |  |
| 16. Ponudnik mora zagotoviti dostavo, postavitev in zagon laboratorijskega hladilnika na lokaciji naročnika |  |
| 17. Dobavni rok: 30 dni |  |
| 18. Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem in angleškem jeziku |  |
| 19. Varnostni listi morajo biti v slovenskem jeziku |  |

Sklop 4 Samostoječa laboratorijska zamrzovalna skrinja (1 kos)

Ponujena oprema:

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Tehnične in ostale zahteve |  |
| --- | --- |
| 1. Nov in nerabljen laboratorijski zamrzovalnik |  |
| 2. Mora brezhibno tehnično delovati |  |
| 3. CE certifikat |  |
| 4. Hrup med delovanjem ne sme presegati 50 dB |  |
| 5. Neto prostornina: minimalno 120L |  |
| 6. Velikost zamrzovalnika: notranjost v/š/g v milimetrih najmanj 545x450x485, zunanjost v/š/g v milimetrih največ 1270x755x740 |  |
| 7. Nastavljivo temperaturno območje od - 50°C do - 86 °C |  |
| 8. Material notranjosti in zunanjosti: nerjaveče jeklo |  |
| 9. Mora imeti vsaj 2 polici |  |
| 10. Mora biti samostoječi |  |
| 11. Mora imeti poliuretansko izolacijo |  |
| 12. Mora imeti notranjo osvetlitev |  |
| 13. Digitalni prikaz temperature |  |
| 14. Shranjevanje podatkov do 12 mesecev |  |
| 15. Mora imeti »back-up« baterijo |  |
| 16. Mora imeti dva kompresorja |  |
| 17. Mora imeti zaklepanje vrat s ključavnico in nadzorno ploščo občutljivo na dotik vgrajeno na vratih aparata |  |
| 18. Možnost namestitve interne sonde za zunanji merilec temperature |  |
| 19. Zamrzovalnik mora biti kalibriran s certifikatom akreditiranega laboratorija v Sloveniji. Želimo akreditirano kalibracijo v najmanj 10 točkah |  |
| 20. Optični in zvočni alarm ob izpadu električnega omrežja/napak, ob odstopanju temperature in v primeru odprtih vrat |  |
| 21. Zamrzovalnik je potrebno validirati vsako leto. Validacija mora biti izvedena z merilniki temperature, ki imajo akreditirane kalibracijske certifikate. |  |
| 22. Avtomatsko odtajanje |  |
| 23. 24 mesecev garancije |  |
| 24. Predvidena življenjska doba najmanj 10 let |  |
| 25. Strokovna in servisna podpora za čas uporabe laboratorijskega zamrzovalnika |  |
| 26. Strokovna in servisna podpora morata potekati v slovenskem jeziku |  |
| 27. Ponudnik mora zagotoviti dostavo, postavitev in zagon laboratorijskega zamrzovalnika na lokaciji naročnika |  |
| 28. Dobavni rok: 45 dni |  |
| 29. Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem in angleškem jeziku |  |
| 30. Varnostni listi morajo biti v slovenskem jeziku |  |

Kjer ni izrecno zahtevano drugače, je zaželeno, da ponudnik priloži tehnično dokumentacijo ponujene opreme, kot so na primer prospekti, tehnični listi ipd. Naročnik lahko v okviru preverjanja resničnosti navedb v ponudbi oziroma na podlagi drugega odstavka 89. člena ZJN-3 katerega koli ponudnika pozove k podaji pojasnil oziroma predložitvi dodatne dokumentacije v zvezi s tehničnimi specifikacijami oziroma izpolnjevanjem zahtev iz tega dokumenta.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |