## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3641
RS | Šifra | #1553-7
RN | Način | C
RO | Opis | MP za ERCP - Ostalo - FNA
AO | Velja od | 2024-04-05
AD | Velja do | 2026-04-04
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N008535 | EUZ IGLA ZA FNA 19G s stranskim portom |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Citološka biopsijska igla za endoskopski ultrazvok iz nitinola, diameter 19G s stransko odprtino. Radiopačna. Dolžina igle in dolžina ovoja katetra sta nastavljivi s pomočjo dveh neodvisnih gumbov. Delovna dolžina katetra 1400 mm, maksimalna dolžina igle 80mm, za delovni kanal min. 2,8mm. V setu morata biti priložena tudi 20cc brizga in enopotni petelinček. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462056 | EUZ IGLA ZA FNA 19G s stranskim portom kat.št. EUS-19-0-N Micro Tech EU |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008535 | 1 |  | EUS-19-0-N | Micro Tech EU | [5 empty] | komplet
CP | P | #963641 | EUZ IGLA ZA FNA 19G S STRANSKIM PORTOM NA-U200H-8019S kat.št. N5409530 Olympus (sc=5kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008535 | 1 |  | N5409530 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008536 | EUZ IGLA ZA FNA 22G s stranskim portom |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Citološka biopsijska igla za endoskopski ultrazvok iz nitinola, diameter 22G s stransko odprtino. Radiopačna. Dolžina igle in dolžina ovoja katetra sta nastavljivi s pomočjo dveh neodvisnih gumbov. Delovna dolžina katetra 1400 mm, maksimalna dolžina igle 80mm, za delovni kanal min. 2,8mm. V setu morata biti priložena tudi 20cc brizga in enopotni petelinček. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462057 | EUZ IGLA ZA FNA 22G s stranskim portom kat.št. EUS-22-0-N Micro Tech EU |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008536 | 1 |  | EUS-22-0-N | Micro Tech EU | [5 empty] | komplet
CP | P | #963642 | EUZ IGLA ZA FNA 22G S STRANSKIM PORTOM NA-U200H-8022S kat.št. N5409930 Olympus (sc=5kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008536 | 1 |  | N5409930 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009333 | EUZ IGLA ZA PUNKCIJO FNB 19G |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | EUZ igla za punkcijo s trojno konično simetrično rezano ""cutting heel"" konico, iz kobalt krom zlitine, diameter 19 G. Mora imeti ehogene obročke do konice EUS igle za optimalno lokalizacijo. Dolžina igle in dolžina ovoja katetra sta popolnoma nastavljivi s pomočjo dveh neodvisnih gumbov (0-8 cm; 137,5-141,5cm). Minimalni delovni kanal 2,8mm, premer uvajala 1,8mm. Priložena 20cc brizga in enopotni petelinček. | [7 empty] | komplet
CP | P | #965022 | EUZ IGLA ZA PUNKCIJO FNB 19G kat.št. EUS-25-1-N Micro Tech EU |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009333 | 1 |  | EUS-25-1-N | Micro Tech EU | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011181 | EUZ IGLA ZA FNA 25G s stranskim portom |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Citološka biopsijska igla za endoskopski ultrazvok iz nitinola, diameter 25G s stransko odprtino. Radiopačna. Dolžina igle in dolžina ovoja katetra sta nastavljivi s pomočjo dveh neodvisnih gumbov. Delovna dolžina katetra 1400 mm, maksimalna dolžina igle 80mm, za delovni kanal min. 2,8mm. V setu morata biti priložena tudi 20cc brizga in enopotni petelinček. | [7 empty] | komplet
CP | P | #973306 | EUZ IGLA ZA FNA 25G s stranskim portom kat.št. EUS-25-0-N Micro Tech EU |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011181 | 1 |  | EUS-25-0-N | Micro Tech EU | [5 empty] | komplet