# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

V postopku oddaje javnega naročila »Oprema za oddelek okulistike« naročnika SB Nova Gorica, izjavljamo, da predmet ponudbe v celoti izpolnjuje vse tehnične in strokovne specifikacije navedene v nadaljevanju. Zaželeno je, da ponudnik v desnem stolpcu navede mesto v ponudbeni dokumentaciji, na katerem je razvidno izpolnjevanje tehnične in strokovne specifikacije (kjer je narava zahteve taka, da se jo lahko izkazuje s priloženo tehnično dokumentacijo ponujene opreme).

Sklop 1:  Oftalmološki operativni mikroskop z OCT in Nekontatni optični biometer s tehnologijo SWEPT Source in merjenjem totalne keratometrije.;

Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: |  |
| --- | --- |
| Oftamološki operativni mikroskop z OCT |  |
| 1. Oftalmološki operativni mikroskop za operacije sprednjega in zadnjega očesnega segmenta z intraoperativnim OCT z ustrezno programsko opremo. |  |
| 2. Živa OCT slika za sprednji in zadnji očesni segment vidna tudi v okularjih. |  |
| 3. Možnost čim večjega nagiba glave mikroskopa za zmanjšanje fototoksične okvare mrežnice in možnost operativnih posegov na zakotju. |  |
| 4. Sistem brezkontaktnega opazovanja in operiranja na zadnjem očesnem segmentu s širokokotno in ozkokotno lečo, ki je elektrificiran in avtomatiziran in za kirurga ergonomsko uporaben. Avtomatska nastavitev pri preklapljanju med anteriornim in posteriornim načinom dela. Avtomatski inverter. |  |
| 5. 128 D asferična širokokotna leča za večkratno uporabo. Ponudnik dostavi 3 kom leče ob primopredaji. Cena in količina potrošnega materiala je zajeta v ceno potrošnega materiala |  |
| 6. 60 D asferična makularna leča za večkratno uporabo. Ponudnik dostavi 3 kom leče ob primopredaji. Cena in količina potrošnega materiala, je zajeta v ceno potrošnega materiala |  |
| 7. sterilizacijska posoda za držalo za leče in obe leči. Ponudnik dostavi 3 kom sterilizacijske posode ob primopredaji. Cena in količina potrošnega materiala, je zajeta v ceno potrošnega materiala |  |
| 8. držalo za leče f 200mm za hiter in sterilen dostop za zamenjavo leče z drugo povečavo. Ponudnik dostavi 3 kom sterilizacijske posode ob primopredaji. Cena in količina potrošnega materiala, je zajeta v ceno potrošnega materiala |  |
| 9. Stranski okular za asistenta s popolno integracijo, z enakim vidnim poljem kot ga ima kirurg, s 3D percepcijo, enako motorizirano povečavo in avtomatskim invertiranjem slike pri kirurgiji zadnjega segmenta. |  |
| - Nadglavni zaslon za glavnega operaterja |  |
| 11. LED osvetlitev v primernem območju z zaščito mrežnice, filtri za delo z laserji. |  |
| 12. Možnost motoriziranega nastavljanja rdečega odseva z možnostjo upravljanja preko pedala in preko mikroskopa. |  |
| 13. Čim večje fokusno območje |  |
| 14. Integriran keratoskop. |  |
| 15. Intraoperativna fluoresceinska angiografija. |  |
| 16. Brezžično nožno stikalo z vsaj 14 funkcijami. |  |
| 17. Najmanj 3 CCD kamera, z najmanj HD povečavo. |  |
| 18. Najmanj 19-palčni, na dotik občutljiv monitor s prikazom naprednih operativnih parametrov (kot so npr. os torične leče, projekcija kapsulorekse, incizije, LRI) ter sistem z možnostjo snemanja in shranjevanja posnetkov operacij |  |
| 19. Programska oprema z licencami za povezovanje preko računalniške mreže s programsko opremo in podatki v podatkovni bazi, kjer so shranjeni rezultati predoperativnih meritev optične biometrije. |  |
| 20. Uporaba programske opreme za intraoperativno planiranje glede na podatke optične biometrije, ki se prenese preko mreže v operacijski mikroskop za projiciranje na sliko pacientovega očesa: - os cilindra, - položaj incizije, - velikost in obliko kapsulorekse, - položaj limbarnih relaksantnih incizij, - ocenitev lokalne ukrivljenosti roženice v kombinaciji s keratoskopom. |  |
| 21. Zaslon z najmanj 43-paličnim medicinskim monitorjem na prevoznem vozičku za spremljanje operacije. |  |
| 22. 3 kom. setov sterilnih pokrovčkov za vsa držala in gumbe za nastavitve mikroskopa |  |
| Nekontaktni optični biometer s tehnologijo SWEPT Source in merjenjem totalne keratometrije |  |
| 1. SWEPT Source optični biometer za nekontaktno meritev in vizualizacijo aksialne dolžine očesa, roženične ukrivljenosti, globine sprednjega prekata, debeline leče (tudi pri pseudofakiji), centralne debeline roženice (CCT) in »white to white« |  |
| 2. Z integriranim osebnim računalnikom za izračun intraokularne leče in izračun intraokularne leče po roženični refraktivni operaciji |  |
| 3. Vizualna verifikacija meritve |  |
| 4. Detekcija neobičajne geometrije očesa |  |
| 5. Detekcija slabe fiksacije in zaznavanje makularnih patologij |  |
| 6. Totalna keratometrija - z upoštevanjem meritev posteriorne roženične površine |  |
| 7. Centralna topografija za detekcijo asimetrij centralne roženične oblike |  |
| 8. Telecentrično, od razdalje neodvisno merjenje keratometrije |  |
| 9. Vizualni prikaz prečnega prereza segmentov očesa od roženice do mrežnice |  |
| 10. Biometer mora vsebovati funkcijo referenčne slike. Referenčno sliko in rezultate biometrije mora računalniški program avtomatsko prenesti preko računalniške mreže v delovne postaje ter na operacijski mikroskop z OCT za vstavljanje toričnih intraokularnih leč brez označevanja pacienta. |  |
| 11. Formule za izračun IOL: Barett Suite ( vsebuje Barett Universal II& Barett TK Universal II, Barett toric& Barett TK toric) Haigis Suite, ki vsebuje Haigis , Haigis -T, Haigis – L, Hoffer Q, Holladay 1in 2, SRK T |  |
| 12. Licenca za računalniški Data management System program |  |
| 13. Testno oko naj bo integrirano v aparatu |  |
| 14. Mizica |  |
| 15. Tiskalnik ob zagotovljeni mrežni povezljivosti med biometrom, računalnikom v operacijski sobi in operacijskim mikroskopom je mrežni biometer brez tiskalnika ustrezna rešitev |  |
| 16. USB in mrežni priključek |  |

Ostale zahteve

1. Ponudniku v preteklih petih letih na kateri koli način ni bila dokazana huda strokovna napaka, na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem

2. Ponudnik je ponudil predmet javnega naročila, ki izpolnjuje minimalne zahtevane tehnične specifikacije naročnika ter ustreza predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU.

3. Ponujena oprema mora biti nova in zadnje generacije. Ponujena oprema mora biti ob prevzemu tovarniško zapečatena.

4. Izbrani ponudnik bo opremo, ki je predmet pogodbe dobavil DDP (Delivered Duty Paid; Incoterms 2020) sedež naročnika razloženo in montirano, izvedel usposabljanje osebja naročnika ter “zagon v živo” v roku 120 dni od dneva podpisa pogodbe.

5. Izvajalec se zavezuje v roku 3 mesecev po opravljeni montaži in “zagonu v živo” organizirati za uporabnike in službo, ki bo skrbela za vzdrževanje, šolanje za osnovni obseg vzdrževanja “first line service” in bo v pomoč pooblaščenemu serviserju pri diagnosticiranju napak, odpravi motenj in manjših okvar. Šolanje se izvrši na sedežu naročnika.

6. Ponudnik mora biti pooblaščen za prodajo in servisiranje v Sloveniji.

7.Izbrani ponudnik bo po končani montaži pred primopredajo predal naročniku tudi naslednjo dokumentacijo: • Navodila za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja v slovenskem jeziku; • Originalna navodila za uporabo v angleškem jeziku („User manual“); Kompletne tehnične dokumentacije oz. tehnični opis v angleškem jeziku („Service manual“) ni potrebno dostaviti. Zadostujejo navodila za uporabo in ustrezna edukacija uporabnikov za uporabo in vzdrževanje ob in po primopredaji. • Certifikat harmonizirane smernice za MDR 2017/745 ali MDR 93/42/EGS za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. • Zapisnik o funkcionalnem preizkusu in instalacijsko poročilo; • Garancijske izjave z dnevom začetka garancije; .

8. Izbrani ponudnik bo pred primopredajo izvedel usposabljanje osebja naročnika (najmanj 4 zdravnikov, in 4 medicinskih sester/zdravstvenih tehnikov) za rokovanje z dobavljeno opremo (usposabljanje mora biti organizirano na instalirani opremi; Usposabljanje mora izvajati aplikacijski specialist proizvajalca v slovenščini ali angleščini. Oseba, ki usposablja osebje naročnika za rokovanje z dobavljeno opremo mora imeti certifikat proizvajalca.

9. Naročnik lahko zahteva od ponudnika, da v roku najkasneje 14 dni po predhodnem pisnem povabilu brezplačno dostavi v test (kot potrditev ustreznosti opisa) opremo s tehničnimi podatki, kot zahtevano v dokumentaciji postopka. Predviden čas testiranja je najmanj en (1) mesec. Ponudnik mora, za čas testiranja, zagotoviti ves za uporabo aparata potreben potrošni material in izobraževanje zaposlenih naročnika brezplačno.

10. Bo za obdobje sedmih (7 let) zagotavljal pripadajoči potrošni material, izdelan v skladu z veljavnimi predpisi in standardi v RS in EU. Naročnik bo potrošni material naročal sukcesivno in po potrebi. Naročnik se ne zavezuje naročiti celotnih razpisanih količin. Ponudnik mora naročniku zagotavljati redne sukcesivne dobave z dobavnim rokom 5 delovnih dni od naročila. Za naročene artikle, ki jih objektivno ni moč dostaviti v 3 delovnih dneh, se lahko v dogovoru z naročnikom podaljša rok dobave, vendar nikakor ne več kot za 30 koledarskih dni.

11. Najmanj 84 mesečno garancijo za ponujeno opremo, šteto od uspešno opravljene primopredaje in podpisa primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika in izbranega ponudnika (v obdobju veljavnosti garancije ponudnik zagotavlja odpravljanje okvar in napak pri delovanju opreme vključno z zamenjavo okvarjenih delov v celoti na svoje stroške). Izvajalec bo pristopil k izvajanju opravil na poziv skrbnika pogodbe naročnika ali njegovega namestnika v najkrajšem možnem času. Odzivni čas za odpravo napak je 8 ur od prejema sporočila o vrsti okvare, odprava napake najkasneje v 3 delovnih dneh. Izvajalec bo izvajal opravila po naročilu skrbnik ali njegov namestnik praviloma ob delavnikih med 8 in 16 uro, v nujnih primerih pa tudi izven. O nujni odpravi napak odloča skrbnik ali njegov namestnik. V kolikor se napaka na opremi ne odpravi v 72 urah od okvare, izvajalec na svoje stroške v roku 7 delovnih dni priskrbi vsaj enakovredno nadomestno opremo dokler napaka ni odpravljena. Izvajalec bo za čas popravila opreme, ustrezno podaljšal garancijsko dobo.

Sklop 2: Kombiniran aparat za fakoemulzifikacijo, anteriorno in posteriorno vitrektomijo z integriranim laserjem 532 nm;

Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: |  |
| --- | --- |
| Kombiniran aparat za fakoemulzifikacijo, anteriorno in posteriorno vitrektomijo z integriranim laserjem 532 nm |  |
| 1. Nastavljiv pladenj za instrumentacijo, ki ga je mogoče namestiti na levo ali desno stran s prilagoditvijo višine |  |
| 2. Kolesa z zavoro sprednjih in zadnjih koles |  |
| 3. Vgrajen predal za shranjevanje |  |
| 4. Glasovne in zvočne povratne informacije s prilagodljivo glasnostjo |  |
| 5. Vhod USB za varnostno kopiranje sistema in nastavitev |  |
| 6. Nastavljiv, vrtljiv monitor s funkcijo zaslona na dotik, čim večja ločljivost in velikost, najmanj 18 palcev, s prikazom operativnih parametrov |  |
| 7. Črpalka z vakumskim in pretočnim načinom |  |
| 8. Dnevni, enoten certificiran vložek (kaseta) za sprednje, zadnje ali kombinirane posege. Med operacijami se menja le cevi |  |
| 9. Čim večji razpon irigacijskega/infuzijskega tlaka (vsaj med 30 - 80 mmHg) |  |
| 10. Ločen sistem infuzije za operacije katarakte in za vitrektomijo pri kombiniranih operacijah |  |
| 11. Vgrajen način kontrole nadzora nihanja IOP ali volumna med operacijami |  |
| 12. Phaco ročnik z minimalno frekvenco vsaj 40 kHz, ki omogoča fakoemulzifikacijo in fragmentacijo, s kovinskim ključkom za pritrditev phaco konice. Phaco ročnik mora biti čim lažji (največ 90g) in čim krajši, primeren ergonomsko in po teži. |  |
| 13. Konice phaco za enkratno in večkratno uporabo za razpon rezov min. 1,8-2,8 mm. Ravne in nagnjene konice phaco s 30 in 45-stopinjskim nagibom |  |
| 14. Modul za vitrektomijo z vitrektomi z vsaj 20000 rezi na minuto. Možnost dela z dvodimenzionalnimi vitrektomskimi instrumenti od 20 do 27 gauge. Možnost enega reza. Možnost izvajanja mokre in suhe vitrektomije. |  |
| 15. Samodejni nadzor ravni BSS |  |
| 16. Modul za diatermijo - območje endodiatermije 23-27G |  |
| 17. Osvetlitev - LED - Čim daljša življenjska doba (vsaj 10.000 ur) - Dodatni barvni filtri - Neodvisni porti, enakovredni svetlobni izhodi z nastavljivo barvo med belo in rumeno - Konstantna intenzivnost svetlobnega toka v celotni življenjski dobi - Zmanjšanje fototoksičnosti |  |
| 18. VFC – viscous fluid control - Modul za izmenjavo zraka/tekočine - Modul za izmenjavo viskoznih tekočin za vbrizgavanje in ekstrakcijo viskoznih tekočin - Modul za subretinalno mikroinjekcijo za natančno in kontrolirano injiciranje do 1ml volumna tekočine z različnimi subretinalnimi sondami do 41G, tudi raztegljivimi konicami. |  |
| 19. Vgrajen laserski modul 532 nm z neprekinjenim, pulznim in posameznim proženjem. Razpon moči laserja do najmanj 1200 mW. Zaščitni filter za operacijski mikroskop. |  |
| 20. Pedal: - Brezžični nožni gumb z neodvisnim vertikalnim in horizontalnim linearnim krmiljenjem (Dual/Linear) - Gumbi, ki se lahko sprogramirajo (od 4-6) - Integrirano lasersko stikalo - Ergonomsko oblikovan |  |
| 21. Nastavitve za minimalno 8 kirurgov, ki se sprogramirajo za več postopkov |  |

Ostale zahteve

1. Ponudniku v preteklih petih letih na kateri koli način ni bila dokazana huda strokovna napaka, na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem

2. Ponudnik je ponudil predmet javnega naročila, ki izpolnjuje minimalne zahtevane tehnične specifikacije naročnika ter ustreza predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU.

3. Ponujena oprema mora biti nova in zadnje generacije. Ponujena oprema mora biti ob prevzemu tovarniško zapečatena.

4. Izbrani ponudnik bo opremo, ki je predmet pogodbe dobavil DDP (Delivered Duty Paid; Incoterms 2020) sedež naročnika razloženo in montirano, izvedel usposabljanje osebja naročnika ter “zagon v živo” v roku 120 dni od dneva podpisa pogodbe.

5. Izvajalec se zavezuje v roku 3 mesecev po opravljeni montaži in “zagonu v živo” organizirati za uporabnike in službo, ki bo skrbela za vzdrževanje, šolanje za osnovni obseg vzdrževanja “first line service” in bo v pomoč pooblaščenemu serviserju pri diagnosticiranju napak, odpravi motenj in manjših okvar. Šolanje se izvrši na sedežu naročnika.

6. Ponudnik mora poleg zahtevane opreme ob primopredaji dostaviti tudi naslednji potrošni material: - Kombinirani Phaco in fragmatomski ročnik, čim lažji (največ 90g), primeren ergonomsko in po teži. Če ponudnikov ročnik ne omogoča hkrati tudi fragmentacije, je potrebno ponuditi tudi enako količino fragmatomov. – 12 KOS -Fragmatom (opcijsko) – 12 KOS Cena in količina potrošnega materiala, ki mora biti dostavljen ob primopredaji, je zajet v ceno potrošnega materiala (Ponudbeni predračun – točka 2)

7. Izbrani ponudnik bo po končani montaži pred primopredajo predal naročniku tudi naslednjo dokumentacijo: • Navodila za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja v slovenskem jeziku; • Originalna navodila za uporabo v angleškem jeziku („User manual“); Kompletne tehnične dokumentacije oz. tehnični opis v angleškem jeziku („Service manual“) ni potrebno dostaviti. Zadostujejo navodila za uporabo in ustrezna edukacija uporabnikov za uporabo in vzdrževanje ob in po primopredaji. • Certifikat harmonizirane smernice za MDR 2017/745 ali MDR 93/42/EGS za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. • Zapisnik o funkcionalnem preizkusu in instalacijsko poročilo; • Garancijske izjave z dnevom začetka garancije;

8. Izbrani ponudnik bo pred primopredajo izvedel usposabljanje osebja naročnika (najmanj 4 zdravnikov, in 4 medicinskih sester/zdravstvenih tehnikov) za rokovanje z dobavljeno opremo (usposabljanje mora biti organizirano na instalirani opremi; Usposabljanje mora izvajati aplikacijski specialist proizvajalca v slovenščini ali angleščini. Oseba, ki usposablja osebje naročnika za rokovanje z dobavljeno opremo mora imeti certifikat proizvajalca.

9. Naročnik lahko zahteva od ponudnika, da v roku najkasneje 14 dni po predhodnem pisnem povabilu brezplačno dostavi v test (kot potrditev ustreznosti opisa) opremo s tehničnimi podatki, kot zahtevano v dokumentaciji postopka. Predviden čas testiranja je najmanj en (1) mesec. Ponudnik mora, za čas testiranja, zagotoviti ves za uporabo aparata potreben potrošni material in izobraževanje zaposlenih naročnika brezplačno.

10. Bo za obdobje sedmih (7 let) zagotavljal pripadajoči potrošni material, izdelan v skladu z veljavnimi predpisi in standardi v RS in EU. Naročnik bo potrošni material naročal sukcesivno in po potrebi. Naročnik se ne zavezuje naročiti celotnih razpisanih količin. Ponudnik mora naročniku zagotavljati redne sukcesivne dobave z dobavnim rokom 5 delovnih dni od naročila. Za naročene artikle, ki jih objektivno ni moč dostaviti v 3 delovnih dneh, se lahko v dogovoru z naročnikom podaljša rok dobave, vendar nikakor ne več kot za 30 koledarskih dni.

12. Najmanj 84 mesečno garancijo za ponujeno opremo, šteto od uspešno opravljene primopredaje in podpisa primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika in izbranega ponudnika (v obdobju veljavnosti garancije ponudnik zagotavlja odpravljanje okvar in napak pri delovanju opreme vključno z zamenjavo okvarjenih delov v celoti na svoje stroške). Izvajalec bo pristopil k izvajanju opravil na poziv skrbnika pogodbe naročnika ali njegovega namestnika v najkrajšem možnem času. Odzivni čas za odpravo napak je 8 ur od prejema sporočila o vrsti okvare, odprava napake najkasneje v treh delovnih dneh. Izvajalec bo izvajal opravila po naročilu skrbnik ali njegov namestnik praviloma ob delavnikih med 8 in 16 uro, v nujnih primerih pa tudi izven. O nujni odpravi napak odloča skrbnik ali njegov namestnik. V kolikor se napaka na opremi ne odpravi v 72 urah od okvare, izvajalec na svoje stroške v roku 7 delovnih dni priskrbi vsaj enakovredno nadomestno opremo dokler napaka ni odpravljena. Izvajalec bo za čas popravila opreme, ustrezno podaljšal garancijsko dobo.

Kjer ni izrecno zahtevano drugače, je zaželeno, da ponudnik priloži tehnično dokumentacijo ponujene opreme, kot so na primer prospekti, tehnični listi ipd. Naročnik lahko v okviru preverjanja resničnosti navedb v ponudbi oziroma na podlagi drugega odstavka 89. člena ZJN-3 katerega koli ponudnika pozove k podaji pojasnil oziroma predložitvi dodatne dokumentacije v zvezi s tehničnimi specifikacijami oziroma izpolnjevanjem zahtev iz tega dokumenta.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |