SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-17/2023 |
| Predmet javnega naročila | EKG aparati (6 kos) |

Ponujeno:

EKG za potrebe pediatrične službe (2 kos)

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

EKG za potrebe internistične službe (4 kos)

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |  |
| --- | --- | --- |
| EKG aparat za potrebe pediatrične službe (2 kos) |  |  |
| 1. Biti mora 12 – kanalni mikroprocesorsko upravljan elektrokardiograf za snemanje EKG za otroke, novorojenčke (vključno z nedonošenčki) in odrasle v frekvenčnem območju od 0 do 250 Hz |  |  |
| 2. Omogočiti mora delovanje: - napajanje iz omrežja 100 do 240 Vac (50 – 60 HZ) in - napajanje iz vgrajenega akumulatorja za avtonomno delovanje aparata. Akumulator mora omogočati 8 ur normalnega delovanja z izpisi EKG posnetkov vsakih 15 min (2 strani) |  |  |
| 3. Imeti mora naslednje vmesnike: - 2x USB - LAN (Ethernet 1 Gbit) - WiFi |  |  |
| 4. Omogočati mora izvoz in izpis podatkov v PDF (standard PDF/A) |  |  |
| 5. Imeti mora interni pomnilnik za najmanj 350 posnetkov in 100 posnetkov ritma v mirovanju |  |  |
| 6. Imeti mora filtre: - za mišične motnje 25Hz, 40Hz, 150Hz ali 250Hz - motnje omrežja AC 50Hz |  |  |
| 7. Omogočati mora 12 simultanih in manualnega snemanja 12 odvodov hkrati |  |  |
| 8. Omogočati mora predogled posnetka in pregled posnetka iz internega spomina |  |  |
| 9. Omogočati mora opozarjanje na pravilnost nameščenih elektrod (kvaliteta kontakta koža – elektroda in pravilnost položaja elektrod) |  |  |
| 10. Omogočati mora naslednje konfiguracije odvodov: Standardni 12, desni prekordialni, standardni C4r, levi posteriorni, Nehb |  |  |
| 11. Omogočati mora snemanje vseh 12 odvodov ritma v mirovanju 10 ali več minut v spomin |  |  |
| 12. Omogočati mora Korekcija QT (Qtc): Bazett, Fredericia, Framingham ali Hodges |  |  |
| 13. Ustrezati mora: - IEC 60601-2-25 in ANSI/AAMI EC11, - IEC/EN 60601-1, - IEC/EN 60601-2-25, ustrezen tudi certifikat IEC/EN 60601-2-51 - IEC/EN 60601-1-2, - CE/IIa skladno z direktivo 93/42/EEC, - Class I glede na to IEC/EN 60601-1. |  |  |
| 14. Imeti mora barvni LCD zaslon velikosti diagonale najmanj 8 inčev in resolucijo 1024x768 točk. Na zaslonu mora biti mogoče prikazati 6 in vseh 12 odvodov. Touch zaslon za upravljanje z aparatom in tipkovnico v slovenskem jeziku (omogočena uporaba šumnikov) |  |  |
| 15. Imeti mora termični tiskalnik za izpis na A4 termoaktivni papir |  |  |
| 16. Omogočati mora izbiro različnih izpisanih formatov EKG posnetka |  |  |
| 17. Omogočati mora izpis snemanja ritma v realnem času (6 in 12 odvodov hkrati) na termoaktivni papir |  |  |
| 18. Imeti mora tipkovnico v slovenskem jeziku, ki omogoča pacientovih podatkov (ime, priimek, starost, višina, masa, krvni tlak) |  |  |
| 19. Imeti mora program za meritve EKG in interpretacijo EKG za odrasle otroke in novorojenčke ter športnike |  |  |
| 20. Imeti mora možnost uvoza delovne liste iz informacijskega sistema uporabnika (Birpis) in prikaz delovne liste na zaslonu |  |  |
| 21. Omogočati mora integracijo v informacijski sistem uporabnika (Birpis) Naročnik bo možnost integracije z bolnišničnim informacijskim sistemom Birpis21 (v nadaljevanju BIS) preverjal pri pogodbenem vzdrževalcu bolnišničnega informacijskega sistema SRC Infonet - v kolikor bodo ponujeni sistem že poznali, tu ne bo problematik in ne bo potrebno dodatnega preverjanja (razen stroška integracije z BIS na strani pogodbenega vzdrževalca BIS, kar bomo upoštevali pri izboru najcenejše ponudbe). V kolikor bodo kakršnekoli nejasnosti glede možnosti integracije bomo ponudnika pozvali za dopolnitev ponudbe s konkretno problematiko dokler ne bodo pridobljene vse potrebne informacije, da bo pogodbeni vzdrževalec lahko z gotovostjo rekel, da lahko opravijo integracijo. Ponudbe, katerim se na poziv k dopolnitvi ponudniki ne bodo odzvali oz. za katere ne bomo uspeli uskladiti ustreznih skupnih točk za integracijo, bodo označeni kot neustrezne. Naročnik bo pri izboru oz. merilu izbora upošteval tudi morebitne dodatne stroške, ki jih bo naročnik imel za integracijo ponujenega aparata/sistema z bolnišničnim informacijskim sistemom iz strani pogodbenega vzdrževalca bolnišničnega informacijskega sistema. |  |  |
| 22. V priboru aparata mora biti: - 10 polni EKG – pacient kabel - 4 ekstremitete elektrode in nalepke za pediatrično in neonatalno populacijo - 6 prekordialnih elektrod – pumpic in nalepk za pediatrično in neonatalno populacijo - EKG kontaktni sprej - napajalni kabel - zavoj papirja za vgrajen tiskalnik - navodila za uporabnika v slovenskem jeziku |  |  |
| 23. Voziček za EKG aparat - posebej prirejen - kovinski - s polico za EKG aparat - s košaro za pribor - s kolesi premera minimalno 70mm, prednji kolesi morata imeti vgrajeno zavoro. Ustrezen tudi voziček s premerom koles 100 mm, pri čemer ima vsako kolo svojo zavoro. - omogočati mora pritrditev vakuumskih elektrod |  |  |
| 24. Vakuumske elektrode - nastavitev jakosti vakuuma z vsaj 5 stopnjami jakosti in sicer od 80, 120, 160, 200, 220 mbar, ustrezne tudi vakuumske elektrode, ki omogočajo nastavitev vakuuma v 4 stopnjah od 60hPa do 260 hPa - vakuumski sistem mora omogočati delovanje preko napajalne napetosti 230V pri 50Hz in lastnega akumulatorskega napajanja - omogočena mora biti menjava posamezne elektrode v primeru, če se posamezna elektroda pokvari - glava vakuumski elektrod je nameščena na teleskopski roki, ki se poljubno nastavlja od VSAJ 80cm do 110cm - pomikanje z držalom, ki je nameščeno na glavi in barvne oznake za priklop posameznih elektrod - pomik (teleskopske roke) v radiusu VSAJ 300 - elektrode morajo biti prevlečene s srebrovim kloridom, da omogočajo čim boljšo prevodnost -možnost za pritrditev na voziček, mizo ali steno. |  |  |
| 25. Ponudnik mora zagotoviti vsaj 14 dnevno testiranje aparata. |  |  |
| 26. Možnost prikaza delovne liste na aparatu prenešene iz naročnikovega informacijskega sistema: Birpis21 ponudnika SRC Infonet. |  |  |
| EKG aparat za potrebe internistične službe (4 kos) |  |  |
| 1. Dvanajstkanalni mikroprocesorsko upravljan elektrokardiograf za snemanje EKG za otroke in odrasle s samodejno interpretacijo meritev |  |  |
| 2. Frekvenčno območje zajema vsaj 0,05 do 150Hz, CMMR nad 120dB |  |  |
| 3. Frekvenca vzorčenja signala vsaj 40.000 Hz na kanal |  |  |
| 4. Možnosti napajanja: - napajanje iz omrežja 100 do 240 Vac (50 – 60 HZ) in - napajanje z litijevo baterijo, ki jo je mogoče zamenjati. Baterija mora omogočati minimalno vsaj 3 ure normalnega delovanja z izpisi EKG posnetkov vsakih 15 min (2 strani) |  |  |
| 5. imeti mora naslednje vmesnike: - 2x USB - LAN - WiFi |  |  |
| 6. imeti mora barvni LCD zaslon velikosti diagonale najmanj 8 palcev in ločljivostjo najmanj 850x550 točk. Na zaslonu mora biti mogoče prikazati 6 in vseh 12 odvodov. Zaslon občutljiv na dotik za upravljanje z aparatom. Možnost nastavitve svetlosti zaslona. |  |  |
| 7. imeti mora termični tiskalnik za izpis na A4 termoaktivni papir; možnost izbire hitrosti tiskanja vsaj 25 in 50mm/s, možnost izbire amplitude signala vsaj 2,5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV in 20mm/mV. |  |  |
| 8. omogočati mora izvoz in izpis podatkov v formatih PDF (standard PDF/A) in XML preko USB, mrežne povezave in WiFi |  |  |
| 9. imeti mora interni pomnilnik za najmanj 300 posnetkov in 5 minutni posnetek ritma v mirovanju |  |  |
| 10. imeti mora filtre: - za mišične motnje (vsaj 20, 40 in 100Hz) - za motnje omrežja AC 50Hz Lahko tudi EKG, ki omogoča drugačno nastavitev mišičnih filtrov, kar je 20, 35 in 150 Hz. |  |  |
| 11. omogočati mora več načinov snemanja EKG, najmanj pa: - avtomatsko snemanje 12 odvodov - manualno snemanje 12 odvodov - snemanje ritma v realnem času (6 ali 12 odvodov hkrati) na termoaktivni papir - snemanje daljšega EKG posnetka vseh 12 odvodov v trajanju vsaj 5 minut; |  |  |
| 12. zaznavanje srčnega spodbujevalnika s prikazom »spikov« |  |  |
| 13. omogočati mora predogled posnetka in pregled posnetka iz internega spomina |  |  |
| 14. omogočati mora opozarjanje na pravilnost nameščenih elektrod, neprekinjeno ocenjevanje kakovosti signala z vizualnim prikazom |  |  |
| 15 možnost samodejne sprožitve zajemanja signala in tiskanja 12 kanalnega EKG, ko je kakovost signala ustrezna |  |  |
| 16. imeti mora virtualno tipkovnico, ki omogoča vpis pacientovih podatkov (ime, priimek, starost, višina, masa, krvni tlak) |  |  |
| 17. imeti mora program za avtomatske meritve EKG (HR, PR, QT, QTc, P, QRS, T) in interpretacijo EKG za odrasle in otroke. Algoritem za meritve in interpretacijo mora biti preizkušen, z rezultati dokumentiran in redno posodabljan, upoštevati mora spol in starost pacienta. Priložena mora biti dokumentacija glede algoritma. Imeti bralnik črtnih kod , ki mora biti kompatibilen z EKG aparatom in z informacijskim sistemom uporabnika (Birpis) |  |  |
| 18. omogočati mora izbiro več metod za korekcijo QT (Qtc): Bazett, Fridericia, Framingham |  |  |
| 19. ustrezati mora naslednjim standardom: - Certifikat: cTUVus - Standardi: EN 60601-1:2006/A1:2013 EN 60601-1-2:2007 + AC 2010 EN60601-1-2:2015 EN60601-2-25:2015, ustrezen tudi certifikat 60601-2-51 IEC 62366-1:2015 EN 62304:2006+A1:2015 |  |  |
| 20. imeti mora možnost uvoza delovne liste iz informacijskega sistema uporabnika (Birpis) in prikaz delovne liste na zaslonu Lahko tudi EKG aparat, ki nudi uvoz podatkov in integracijo le-teh v informacijski sistem po protokolu kakršnega si je zamislil sam proizvajalec, v kolikor ima vzpostavljeno možnost samodejnega prejema delovne liste pacientov iz bolnišničnega informacijskega sistema Birpis21 ponudnika SRC Infonet (kar lahko poteka tudi preko datoteke odložene na s ponudnikom vnaprej dogovorjenim mestom/skupno mapo in ki vsebuje podatke strukturirane na podlagi ponudnikovih zahtev za pravilen samodejni uvoz v ponujeni sistem, ne pa to omejuje samo na ta način izmenjave podatkov) in prikaz te delovne liste na zaslonu. V vsakem primeru bo naročnik pri izboru upošteval tudi morebitne dodatne stroške, ki jih bo naročnik imel za integracijo z bolnišničnim informacijskim sistemom iz strani pogodbenega vzdrževalca bolnišničnega informacijskega sistema. |  |  |
| 21. omogočati mora integracijo v informacijski sistem uporabnika (Birpis) Naročnik bo možnost integracije z bolnišničnim informacijskim sistemom Birpis21 (v nadaljevanju BIS) preverjal pri pogodbenem vzdrževalcu bolnišničnega informacijskega sistema SRC Infonet - v kolikor bodo ponujeni sistem že poznali, tu ne bo problematik in ne bo potrebno dodatnega preverjanja (razen stroška integracije z BIS na strani pogodbenega vzdrževalca BIS, kar bomo upoštevali pri izboru najcenejše ponudbe). V kolikor bodo kakršnekoli nejasnosti glede možnosti integracije bomo ponudnika pozvali za dopolnitev ponudbe s konkretno problematiko dokler ne bodo pridobljene vse potrebne informacije, da bo pogodbeni vzdrževalec lahko z gotovostjo rekel, da lahko opravijo integracijo. Ponudbe, katerim se na poziv k dopolnitvi ponudniki ne bodo odzvali oz. za katere ne bomo uspeli uskladiti ustreznih skupnih točk za integracijo, bodo označeni kot neustrezne. Naročnik bo pri izboru oz. merilu izbora upošteval tudi morebitne dodatne stroške, ki jih bo naročnik imel za integracijo ponujenega aparata/sistema z bolnišničnim informacijskim sistemom iz strani pogodbenega vzdrževalca bolnišničnega informacijskega sistema. |  |  |
| 22v priboru aparata mora biti: - 10 polni EKG – pacient kabel - 4 ekstremitetne vakuumske elektrode - 6 prekordialnih vakuumskih elektrod - EKG kontaktni sprej - napajalni kabel - zavoj papirja za vgrajen tiskalnik - navodila za uporabnika v slovenskem jeziku |  |  |
| 23. voziček za EKG aparat - posebej prirejen dotičnemu EKG aparatu - omogoča fiksacijo EKG aparata - kovinski - s polico za EKG aparat - s košaro za pribor - s kolesi premera minimalno 70mm, prednji kolesi morata imeti vgrajeno zavoro Lahko tudi voziček s premerom koles več kot 70mm, zavore pa so nameščene na vseh kolesih. - omogočati mora pritrditev vakuumskih elektrod |  |  |
| 24. sistem avtomatskih vakuumskih elektrod - nastavitev jakosti vakuuma z različnimi stopnjami, - vakuumski sistem mora omogočati delovanje iz baterije ekg aparata. - omogočena mora biti menjava posamezne elektrode v primeru okvare - glava vakuumski elektrod je nameščena na teleskopski roki, z nastavljivo dolžino - pomikanje z držalom, ki je nameščeno na glavi in barvne oznake za priklop posameznih elektrod - pomik (teleskopske roke) v radiusu VSAJ 300 - možnost za pritrditev na voziček, mizo ali steno |  |  |
| 25. Ponudnik mora zagotoviti vsaj 14. dnevno testiranje aparata. |  |  |
| 26. Možnost prikaza delovne liste na aparatu prenešene iz naročnikovega informacijskega sistema: Birpis21 ponudnika SRC Infonet. |  |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |