
SPECIFIKACIJE
	Naročnik
	Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

	Oznaka javnega naročila
	270-8/2025

	Predmet javnega naročila
	Hladilniki in hladilni omari

Sklop 1 -  Hladilna omara (2 kos)

Sklop 2 - Hladilnik laboratorijski z zamrzovalnikom (1 kos) 

Sklop 3-  Hladilnik laboratorijski (1 kos)


V postopku oddaje javnega naročila »Hladilniki in hladilni omari« naročnika SB Nova Gorica, izjavljamo, da predmet ponudbe v celoti izpolnjuje vse tehnične in strokovne specifikacije navedene v nadaljevanju. Zaželeno je, da ponudnik pri vsakem razpisanem sklopu na katerega se prijavlja, v desnem stolpcu preglednice navede mesto v ponudbeni dokumentaciji, na katerem je razvidno izpolnjevanje tehnične in strokovne specifikacije (kjer je narava zahteve taka, da se jo lahko izkazuje s priloženo tehnično dokumentacijo ponujene opreme).
Sklop 1 Hladilna omara (2 kos)
Ponujena oprema: 

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________
	Tehnične in ostale zahteve

	

	1. Nov in nerabljena hladilna omara.
	

	2. Mora brezhibno tehnično delovati.
	

	3. Skladen z EU (CE) predpisi (regulativo).
	

	4. Hrup med delovanjem ne sme presegati 65 dB.
	

	5. Neto prostornina hladilnika: najmanj 700L (GN 2/1).
	

	6. Hladilniki morajo imeti možnost nastavitve temperature najmanj v območju -2°C / +8C, lahko je pa območje tudi širše.
	

	7. Material notranjosti: nerjaveče jeklo AISI304.
	

	8. Debelina izolacije najmanj 80mm.
	

	9. Velikost hladilnika: samostoječi maksimalna š/g/v  = 690/840/2100 mm.
	

	10. Mora imeti najmanj 3 (tri) police.
	

	11. Priključna moč: 300 W  Priključna napetost: 230V/50Hz.
	

	12. Vrata: izolirana polna vrata s ključavnico.
	

	13. Integrirana rebra/vodila v notranjem plašču za police ali vstavljanje GN posod (brez nosilcev). 02.09.2025: Naročnik dodaja slikovni primer reber/vodil. 
. [image: image1.png]



	

	14. Samostoječi z nastavljivimi nogicami zadnje nogice lahko vrtljiva kolesa.
	

	15. Notranja osvetlitev.
	

	16. Vrsta krmiljenja: prikaz na dotik ali s tipkami (z digitalnim prikazom temperature).
	

	17. Hladilni sistem monoblock.
	

	18. Optični in zvočni alarm ob izpadu električnega omrežja/napak, ob odstopanju temperature in v primeru odprtih vrat.
	

	19. Avtomatsko odtajanje.
	

	20. Vsaj 1 leto garancije.
	

	21. Strokovna in servisna podpora za čas uporabe hladilnika.
	

	22. Strokovna in servisna podpora morata potekati v slovenskem jeziku.
	

	23. Ponudnik mora zagotoviti dostavo, postavitev in zagon laboratorijskega hladilnika na lokaciji naročnika.
	

	24. Dobavni rok:  45 dni.
	

	25. Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem in angleškem jeziku.
	

	26. Varnostni listi morajo biti v slovenskem jeziku.
	


Sklop 2 – Hladilnik laboratorijski z zamrzovalnikom (1 kos)  

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________
	Hladilnik laboratorijski z zamrzovalnikom (1 kos):
	

	Tehnične in ostale zahteve

	

	1. Laboratorijski hladilnik za zdravila s steklenimi vrati in zamrzovalnikom
	

	2. Hladilni del mora imeti možnost nastavitve temperature najmanj v območju 3-8 °C , lahko pa je območje tudi širše, zamrzovalni del mora imeti možnost nastavitve temperature najmanj v območju -30 do -10 °C , lahko je pa območje tudi širše,
	

	3. Garancija 36 mesecev
	

	4. Rok dobave:  do 45 dni
	

	5. Velikost hladilnika z zamrzovalnikom: š/g/v =  60/65/200cm (dovoljena odstopanja ± 5%)
	

	6. Neto prostornina hladilnika z zamrzovalnikom: hladilni del 200 L, zamrzovalni del  60 L (dovoljena odstopanja ± 5%) 
	

	7. Avtomatsko odtajanje
	

	8. CE certifikat
	

	9. Glasnost: do 49 dB 
	

	10. Digitalni prikaz temperature
	

	11. Možnost namestitve interne sonde za zunanji merilec temperature
	

	12.Notranjost mora biti osvetljena. Rešetke morajo biti obložene z oblogo iz umetne snovi. 
	

	13. Hladilnik z zamrzovalnikom mora biti kalibriran s certifikatom akreditiranega laboratorija v Sloveniji. Čas meritev za kalibracijo želimo 24 ur. Želimo akreditirano kalibracijo v najmanj 10 točkah.
	


Sklop 3: Hladilnik laboratorijski (1 kos)
	Hladilnik laboratorijski (1 kos):
	

	Tehnične in ostale zahteve

	

	1. Laboratorijski hladilnik za zdravila s steklenimi vrati, policami in 2 izvlečnima predaloma
	

	2. Hladilniki morajo imeti možnost nastavitve temperature najmanj v območju 3-8 °C , lahko je pa območje tudi širše.
	

	3. Garancija 36 mesecev
	

	4. Rok dobave:  do 45 dni
	

	5. Velikost hladilnika: š/g/v =  60/65/190cm (dovoljena odstopanja ± 5%)
	

	6. Neto prostornina hladilnika: 300 L ( dovoljena odstopanja ± 5%) 
	

	7. Avtomatsko odtajanje
	

	8. CE certifikat
	

	9. Glasnost: do 49 dB 
	

	10. Digitalni prikaz temperature
	

	11. Možnost namestitve interne sonde za zunanji merilec temperature
	

	12.Notranjost mora biti osvetljena. Rešetke morajo biti obložene z oblogo iz umetne snovi. Oba predala morata biti izvlečna in transparentna.
	

	13. Hladilnik mora biti kalibriran s certifikatom akreditiranega laboratorija v Sloveniji. Čas meritev za kalibracijo želimo 24 ur. Želimo akreditirano kalibracijo v najmanj 10 točkah.
	


Kjer ni izrecno zahtevano drugače, je zaželeno, da ponudnik priloži tehnično dokumentacijo ponujene opreme, kot so na primer prospekti, tehnični listi ipd. Naročnik lahko v okviru preverjanja resničnosti navedb v ponudbi oziroma na podlagi drugega odstavka 89. člena ZJN-3 katerega koli ponudnika pozove k podaji pojasnil oziroma predložitvi dodatne dokumentacije v zvezi s tehničnimi specifikacijami oziroma izpolnjevanjem zahtev iz tega dokumenta.
Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.



V/na � FORMTEXT ��     �, dne � FORMTEXT ��     ��
�
�
�
�
�
Zastopnik/prokurist (ime in priimek)


�
Podpis�
Žig�
�



� FORMTEXT ��     ��
�









�
�
 








Stran 2 od 2
Stran 1/2

