**273-55-2023 - Specifikacije za** **aparat za kontrolo (meritve )sluha pri novorojencih** **s pripomočki in tiskalnikom**

1.

\*1kos aparat za kontrolo (meritve )sluha pri novorojencih s pripomočki in termalnim tiskalnikom, ter stojalom

 \*namenjen uporabi v bolnišnici

\*ergonomične oblike, prenosen

\*enostaven za rokovanje

\*primerna za dolgotrajno uporabo

\*za več uporabnikov, za pogosto uporabo

\*DPOAE Tehnične zahteve naročnika za:

Aparat za preverjanje sluha pri novorojenčkih

1. Frekvenčno območje: od vsaj 1550 – 12000Hz
2. Jakost: od vsaj 42-70 dB SPL
3. Dviganje ravni tona (jakosti) 1 dB
4. Samodejno zaznavanje sonde
5. Čas preiskave 0.5, 1, 2 ali 4 sekunde na frekvenco
6. Nihanje testa: ± 3 dB
7. Merila SNR: od 3 do 10 dB
8. DP odzivnost: 0.5 – 4 sekunde
9. Območje merjenja: ± 3 dB
10. Natančnost merjenja: ± 3 dB
11. Zaslon: SNR in graf vrednosti, podatki o normi
12. Zamenljiva cev sonde

\*TEOAE Tehnične zahteve naročnika za:

Aparat za preverjanje sluha pri novorojenčkih

1. Frekvenčno območje: od vsaj 750 – 4000Hz
2. Jakost: 83 dB peSPL, peak to peak kalibrirano
3. Samodejno zaznavanje sonde
4. Čas preiskave 4, 16, 32 ali 64 sekunde
5. Merila SNR: 3 do 10 dB
6. Natančnost merjenja: ± 3 dB
7. Zaslon: SNR in graf vrednosti
8. Zamenljiva cev sonde

\*delovanje brezžično (Lithium-Ion polnilna baterija)

\*priloženi kabli za polnjenje in prenos podatkov

\*čas delovanja pri enem polnjenju baterije je min.20 ur

\*shranjuje do 500 testov

\*teža do 220g

\*krajša navodila v slovenskem jeziku,

\* v ceno aparata mora biti vključeno osnovno izobraževanje za uporabo.

**2.**

**Cena rednega letnega servisa/kalibracije za obdobje 7 let in potnih stroškov.**

Cena interventne delovne ure in potnih stroškov v primeru okvare aparata.

Odzivni čas in čas za odpravo napake. Odzivni čas je največ 24 ur od prejema obvestila o napaki. Rok za odpravo napak v garancijskem roku je največ 3 delovne dni od prejema obvestila o napaki oz. se rok sporazumno podaljša v primeru višje sile. V kolikor odprava napak ni možna v garancijskem roku, je prodajalec dolžan poskrbeti za nadomestno opremo za čas popravila.

Strošek najema nadomestnega aparata za čas popravila. Do največ 5 % vrednosti aparata za obdobje 10 delovnih dni. V primeru, da popravilo traja več kot 10 delovnih dni, so stroški najema po tem terminu brezplačni.

Prodajalec zagotavlja s strani proizvajalca pooblaščeni servis, na območju Slovenije.

**3.**

**Predvideni potrošni material:**

\*Termo trak za ponujeni tiskalnik …7x25kos

\*Merilna cevka ….. 7x400 kos= 2800 kos

\*Ušesni nastavki (komplet več dimenzij za novorojenčke) 7x400 kos= 2800 kos

\*Ušesni nastavki novorojenčki dim. do cca. 2mm ……..7x400 kos= 2800 kos

\*Ušesni nastavki dim.od cca. 3 do 5mm …..7x400 kos= 2800 kos

\*Ušesni nastavki dim.od cca. 4 do 7mm ……..7x400 kos= 2800 kos

\*Ušesni nastavki dim.od cca. 5 do 8mm ……..7x400 kos= 2800 kos

\*Orodje za odstranjevanje merilne cevke 7x4 kos

**Naročnik se ne zavezuje, da bo povpraševane artikle in količine dejansko tudi naročil.**