273-34-2026 - OSEBNA VAROVALNA OPREMA- RTG ZAŠČITNA SREDSTVA

Vabimo vas k oddaji ponudbe po spodaj navedenih kriterijih:

1) LASTNOSTI MATERIALA:
- Standard IEC 61331-1, Zaščita naj vsebuje svinec (Pb),
- preizkušena zaščita pred sevanjem v območju napetosti rentgenske cevi 50 kV- 150 kV,
- minimalna stopnja zaščite pri ekvivalentu 0,5mmPb : pri 150kV je vsaj 91% , pri 110kV je: vsaj 94%, pri 70kV pa vsaj 98%,
- zahtevan certifikat -dokaz za določanje ekvivalenta svinca in stopnje absorbcije materiala,
- na ježek zapiranje pri plaščih, ovratnica za ščitnico ima lahko magnetno zapiralo,
- material mora omogočati čiščenje in mora biti odporen na dezinfekcijska sredstva, dobavitelj navede katera,
- čim bolj preprost za oblačenje, slačenje in prijeten za uporabo,
- barve in velikosti se naknadno določijo po pomerjanju.

2) DEBELINA ZAŠČITE (mmPb) in ostale zahteve
DVODELNI ZAŠČITNI PLAŠČ (univerzalni ali ženski model) sestavljen iz telovnika in krila: debelina zaščite na sprednji strani 0,5 mmPb (2 X 0,25 mmPb), na zadnji strani pa vsaj 0,25 mmPb ali ekvivalent tega,
- Univerzalni telovnik naj ima nameščene pritiskače za potencialno naknadno pričvrstitev rokavov,
- na telovniku morajo biti pritiskači za pritrditev zaščite za ščitnico,
- na krilu naj bo nameščena varnostna zaponka ali ježek, ki preprečuje, da bi se krilo med premikanjem razpelo,
- zadnji del krila naj bo krajše kar omogoča lažjo hojo,
- plašč naj ima RFID čip (za sledenje) in vsaj 15 cm širok pas na bokih za razbremenitev teže
- zadnji del telovnika naj bo nekoliko daljši od sprednjega za celovito pokritost v primeru predklona in premikanja (mora prekrivati zgornji rob krila) ,
- možnost izbora ženskega in univerzalnega modela,
- Skladnost z standardom 2016/425.
ENODELNI ZAŠČITNI PLAŠČ Z ZAŠČITO NA SPREDNJI STRANI: debelina zaščite na sprednji strani 0,35 mmPb, na zadnji strani 0,25 mmPb ali ekvivalent tega; ojačan ramenski del z elastičnim materialom na hrbtni strani.
- v ramenskem delu naj bodo nameščene razbremenilne blazinice
- na plašču morajo biti pritiskači za pritrditev zaščite za ščitnico
- plašč naj ima RFID čip (za sledenje) in širok pas na bokih
- na krilu naj bo nameščena varnostna zaponka ali ježek, ki preprečuje, da bi se krilo med premikanjem razpelo
- skladnost z standardom 2016/425

ZAŠČITA ZA ŠČITNICO – OVRATNIK: debelina zaščite vsaj 0,5 mmPb ali ekvivalent tega, magnetno zapiralo. Možnost pritrditve zaščite za ščitnico na zaščitni plašč s pritiskači

ZAŠČITNA OČALA (z možnostjo dioptrije): sprednja in stranska zaščita vsaj 0,5mm Pb.
        - oblika, harmonično prilagojena anatomiji obraza,
        - Stekla očal: antirefleksna,
        - očala morajo imeti varnostni , nastavljivi trak za lažjo in boljšo fiksacijo,
        - možnost čiščenja in dezinfekcije,
        - teža očal do 85g,
        - možnost dioptrije, možnost izbora vsaj 3 barv okvirja,
        - vsaj dve velikosti okvirja, zaščitna prenosna torbica za shranjevanje očal,

3) MERE IN KOLIČINE:
Mere dvodelnih zaščitnih plaščev, ki jih potrebujemo:
- 1 x S (ženski model),
- 3 x M,
- 1 x L.
Mere enodelnih zaščitnih plaščev, ki jih potrebujemo:
- 8 x S,
- 2 x M,
- 1 x L.
Mere zaščite za ščitnico
30 x obseg cca 32 - 45 cm.
- Zaščitna očala
    - 4 x univerzalne mere BREZ dioptrije.

Ponudbi priložite katalog osebne varovalne opreme in označite OVO v ponudbi. Prav tako priložite ustrezne certifikate.
Pred izborom ponudnika se predmetni artikli obvezno testirajo v naši ustanovi in sicer na naš poziv, po pregledu pravočasno prispelih ponudb.

Pripravila:
Služba za dozimetrijo
Oddelek za radiologijo
KONTAKT:
Nabavna služba

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
tel.: +386 (0)5 3301090

POVPRAŠEVANJE JE INFORMATIVNE NARAVE IN NE ZAVEZUJE K NAROČILU NAVEDENEGA BLAGA.

Prosimo, da PONUDBO opremite z našim naslovom:

Splošna bolnišnica Nova Gorica
Ulica Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici

in pošljete na elektronski naslov: nabava@sbng.si najkasneje do torka 11.08.2026 do 14:00 ure.

plačilni rok: 30 dni